## Saturs
EHO ultrasonogrāfijas iekārtu kardioloģiskiem izmeklējumiem piegāde
Saturs
1 | .daļa | EHO ultrasonogrāfs CVx (pilna komplektācija) vai analogs
2 | .daļa | EHO ultrasonogrāfs CVx vai analogs
3 | .daļa | EHO ultrasonogrāfs CX50 vai analogs

## 1
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EHO ultrasonogrāfs CVx (pilna komplektācija) vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2 | Iekārtas piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajai Precei garantijas termiņš ir __ (_________________) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | EHO ultrasonogrāfs CVx (pilna komplektācija) vai analogs
EHO ultrasonogrāfs cena bez PVN, EUR:
Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde cena bez PVN, EUR:
Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transezofageālā zonde cena bez PVN, EUR:
Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1 | Pilnīgi digitāla premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 7 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem.
1.2 | OLED krāsu monitors, ne mazāks kā 21,5 collas uz artikulējošas stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
1.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 25 cm robežās, un rotāciju 180 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
1.4 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
1.6 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 20 MHz.
1.7 | Kino atmiņa ne mazāk kā 2200 kadri.
1.8 | Skanēšanas kadru frekvence 2D un 2D/ Dopplera/ audu Dopplera režīmos vismaz līdz 2800 kadriem sekundē.
1.9 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
1.10 | Iekārtas iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transportēšanas režīmu
1.11 | Viegli pārvietojama un fiksējama, riteņu fiksācija ar vienu sviru.
1.12 | Iespēja vienlaicīgi pieslēgt 4 elektroniskās zondes (plus zīmuļu veida);
1.13 | Iekārtai centrālā bremze
1.14 | Viegli pārvietojama, svars ne lielāks par 110 kg
1.15 | Integrētais EKG sinhronizācijas modulis.
Darba režīmi
1.16 | 2D(B); 2D Dual(2B); CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers), t.sk. virziena; HPRF un PWD (pulsa Doppleri), CW (continuous Wave Doppler).
1.17 | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
1.18 | Audu Dopplera režīms ar kadru frekvenci vismaz līdz 240 kadriem sekundē.
1.19 | Harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
1.20 | Reālā laika “Triplex” režīms.
1.21 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D(B)/CD.
1.22 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/krāsu Dopplers.
1.23 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli.
1.24 | Reālā laika 3D programma.
1.25 | Reālā laika 3D palielinājums (zoom).
1.26 | Reālā laika 3D attēlveidošana ar krāsu Doppleri.
1.27 | Skenēšanas plaknes elektroniska rotācija, līdz ar to iespēja iegūt dažādus sirds kameru skatus, nemainot zondes pozīciju;
1.28 | Attēlveidošana divās plaknēs vienlaicīgi reālā laikā;
1.29 | Sektora leņķa lieluma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja;
1.30 | “Tissue Doppler Imaging” programma.
1.31 | Audu kustības ātruma noteikšana “Tissue Doppler Imaging” režīmā.
Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.32 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu.
1.33 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala.
1.34 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums ne mazāk kā 16 reizes.
1.35 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem.
1.36 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem (ne mazāk kā 9 dažādiem leņķiem), artefaktu un trokšņu samazināšanai.
1.37 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC).
1.38 | Ne mazāk kā 4 līmeņu laterālā pastiprinājuma kompensācija (LGC).
1.39 | Ultrasonogrāfijas attēla attēlošana monitorā augstas izšķirtspējas vismaz 16:9 formātā ar ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļiem.
1.40 | Virtuāls gaismas avots ar iespēju to novietot jebkur iegūtajā 3D datu kopā, dodot ārstam papildu pārliecību dažādu sirds slimību noteikšanā un invazīvo procedūru vadīšanā.
Izmeklējumu programmatūra:
1.41 | Ehokardiogrāfijas izmeklējumu programmatūra.
1.42 | Vaskulāro izmeklējumu programmatūra, t.sk. Transkraniālā Dopplera.
Attēlu analīze:
1.43 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI, utt., kā arī automātiskās mērīšanas iespējas.
1.44 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera.
1.45 | Mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām.
1.46 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus).
1.47 | Automātiska intīmas-mēdijas slāņa mērīšanas programma
1.48 | 3D kvantifikācijas programmatūra "Dynamic HeartModel" vai analogs, kas no 3D tilpuma automātiski detektē, segmentē un kvantificē beigu sistoles kreisā kambara garumu, beigu diastoles un beigu sistoles kreisā kambara tilpumu, kreisā kambara un priekškambara izsviedes frakciju, kreisā kambara masu, kreisā priekškambara tilpuma indeksu.
1.49 | 3D kvantifikācijas programmatūra 3DQ vai analogs, kas nodrošina sekojošo: • On-cart and off-cart access • Customize capabilities via optional plug-ins • Capable of performing 2D measurements from 3D volume and 3D color volume multiplanar reconstruction (MPR) views • Review and quantification of Live 3D, 3D zoom, 3D full volume and color full volume files • 3D image controls: 3D vision map, 3D single or dynamic colorization, 3D color render, 3D color suppress control • Multiplanar reconstruction (MPR) views – 3D slice plane – Parallel plane – Unlimited MPR manipulation – Plane rotation, tilt, movement controls to reduce left ventricle foreshortening • 3D annotation • 3D spatial reference icon • Cardiac 3D measurements, 3D quantification from MPR views includes the following measurements – Distance – Area – Biplane LV volume (Simpson’s) – Biplane LV ejection fraction – Biplane LV mass
1.50 | Mitrālās valves 3D anatomijas un sistoles dinamisko mehānismu analizēšanas programmatūra "3D Auto MV" vai analogs, kas nodrošina sekojošo: • The mitral valve anatomy and topology are visualized with a comprehensive static and dynamic model. • Mitral valve analysis based on Live 3D echo data – Streamlined workflow with automated mitral valve orientation with annulus and leaflet detection – Manual review and the possibility to edit the automated model proposal – Comprehensive automatic measurements for annulus, leaflets and coaptation – Advanced edit options for definition and quantification of open coaptation regions – Automatic calculation of annular and leaflet dimensions – Definition and display of ´´Surgical View`` – Dynamic tracking of MV structures through systolic phase – Export of automatically generated measurements • Export of results to DICOM SR and .txt formats arranged in measurements groups – Annulus – Leaflets – Coaptation – Miscellaneous – Manual measurements – Dynamic measurements Supports export of the MV model in .stl or .obj format
1.51 | Labā kambara 3D kvantifikācijas programmma 3D Auto RV vai analogs, kas nodrošina sekojošo: Automated 3D quantification of right ventricle (RV) provides 3D EDV, ESV and EF measurements for RV. It also provides 2D measurements of RV diameters, TAPSE and RV longitudinal strain derived from the 3D dataset.
1.52 | Automatizēta speckle tracking programma lai analizētu kreisā kambara GLS (global longitudinal strain) no trim sirds apikālajiem skatiem. Ietver "buļļa acs" diagrammas reģionālajam deformāciju attēlojumam un viļņveida attēlošanu globālajam un un katram apikālajam skatam.
1.53 | Automatizēta speckle tracking programma lai analizētu kreisā priekškambara GLS (global longitudinal strain). Ietver "buļļa acs" diagrammas reģionālajam deformāciju attēlojumam un viļņveida attēlošanu.
1.54 | Automatizēta speckle tracking programma lai analizētu labā kambara GLS (global longitudinal strain). Ietver "buļļa acs" diagrammas reģionālajam deformāciju attēlojumam un viļņveida attēlošanu.
Zondes:
1.55 | Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde:
1.56 | robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz;
1.57 | zonde nodrošina visus standarta 2D režīmus;
1.58 | zonde nodrošina reālā laika 3D attēlveidošanu, reālā laika 3D krāsu Doppleri un palielinājumu (zoom);
1.59 | Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transezofageālā zonde:
1.60 | robežās vismaz no 2,0 līdz 8,0 MHz;
1.61 | zonde nodrošina visus standarta 2D režīmus;
1.62 | zonde nodrošina reālā laika 3D attēlveidošanu, reālā laika 3D krāsu Doppleri un palielinājumu (zoom);
1.63 | Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem:
1.64 | robežās vismaz no 3,0 līdz 12,0 MHz;
1.65 | zonde nodrošina perifēro asinsvadu izmeklējumus;
Izmeklējumu datu arhivācija
1.66 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
1.67 | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
1.68 | CD/DVD un USB rakstītājs
1.69 | Iekārtas cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1 TB.
Papildprasības:
1.70 | Iekārta ir saderīga ar slimnīcā esošajām Philips Compact S5-1, X5-1, X7-2t un X8-2t zondēm
Komplektācija
1.71 | EHO ultrasonogrāfs
1.72 | Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde
1.73 | Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transezofageālā zonde
1.74 | Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem:

## 2
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EHO ultrasonogrāfs CVx vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2 | Iekārtas piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajai Precei garantijas termiņš ir __ (_________________) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | EHO ultrasonogrāfs CVx vai analogs
EHO ultrasonogrāfs cena bez PVN, EUR:
Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde cena bez PVN, EUR:
Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
Iekārtas vispārējais raksturojums:
2.1 | Pilnīgi digitāla premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 7 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem.
2.2 | OLED krāsu monitors, ne mazāks kā 21,5 collas uz artikulējošas stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
2.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 25 cm robežās, un rotāciju 180 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
2.4 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
2.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
2.6 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 20 MHz.
2.7 | Kino atmiņa ne mazāk kā 2200 kadri.
2.8 | Skanēšanas kadru frekvence 2D un 2D/ Dopplera/ audu Dopplera režīmos vismaz līdz 2800 kadriem sekundē.
2.9 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
2.10 | Iekārtas iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transportēšanas režīmu
2.11 | Viegli pārvietojama un fiksējama, riteņu fiksācija ar vienu sviru.
2.12 | Iespēja vienlaicīgi pieslēgt 4 elektroniskās zondes (plus zīmuļu veida);
2.13 | Iekārtai centrālā bremze
2.14 | Viegli pārvietojama, svars ne lielāks par 110 kg
2.15 | Integrētais EKG sinhronizācijas modulis.
Darba režīmi
2.16 | 2D(B); 2D Dual(2B); CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers), t.sk. virziena; HPRF un PWD (pulsa Doppleri), CW (continuous Wave Doppler).
2.17 | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
2.18 | Audu Dopplera režīms ar kadru frekvenci vismaz līdz 240 kadriem sekundē.
2.19 | Harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
2.20 | Reālā laika “Triplex” režīms.
2.21 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D(B)/CD.
2.22 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/krāsu Dopplers.
2.23 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli.
2.24 | Reālā laika 3D programma.
2.25 | Reālā laika 3D palielinājums (zoom).
2.26 | Reālā laika 3D attēlveidošana ar krāsu Doppleri.
2.27 | Skenēšanas plaknes elektroniska rotācija, līdz ar to iespēja iegūt dažādus sirds kameru skatus, nemainot zondes pozīciju;
2.28 | Attēlveidošana divās plaknēs vienlaicīgi reālā laikā;
2.29 | Sektora leņķa lieluma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja;
2.30 | “Tissue Doppler Imaging” programma.
2.31 | Audu kustības ātruma noteikšana “Tissue Doppler Imaging” režīmā.
Attēlu apstrādāšanas programmas:
2.32 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu.
2.33 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala.
2.34 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums ne mazāk kā 16 reizes.
2.35 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem.
2.36 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem (ne mazāk kā 9 dažādiem leņķiem), artefaktu un trokšņu samazināšanai.
2.37 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC).
2.38 | Ne mazāk kā 4 līmeņu laterālā pastiprinājuma kompensācija (LGC).
2.39 | Ultrasonogrāfijas attēla attēlošana monitorā augstas izšķirtspējas vismaz 16:9 formātā ar ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļiem.
2.40 | Virtuāls gaismas avots ar iespēju to novietot jebkur iegūtajā 3D datu kopā, dodot ārstam papildu pārliecību dažādu sirds slimību noteikšanā un invazīvo procedūru vadīšanā.
Izmeklējumu programmatūra:
2.41 | Ehokardiogrāfijas izmeklējumu programmatūra.
2.42 | Vaskulāro izmeklējumu programmatūra, t.sk. Transkraniālā Dopplera.
Attēlu analīze:
2.43 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI, utt., kā arī automātiskās mērīšanas iespējas.
2.44 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera.
2.45 | Mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām.
2.46 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus).
2.47 | Automātiska intīmas-mēdijas slāņa mērīšanas programma
2.48 | 3D kvantifikācijas programmatūra "3DQ" vai analogs, kas nodrošina sekojošo: • On-cart and off-cart access • Customize capabilities via optional plug-ins • Capable of performing 2D measurements from 3D volume and 3D color volume multiplanar reconstruction (MPR) views • Review and quantification of Live 3D, 3D zoom, 3D full volume and color full volume files • 3D image controls: 3D vision map, 3D single or dynamic colorization, 3D color render, 3D color suppress control • Multiplanar reconstruction (MPR) views – 3D slice plane – Parallel plane – Unlimited MPR manipulation – Plane rotation, tilt, movement controls to reduce left ventricle foreshortening • 3D annotation • 3D spatial reference icon • Cardiac 3D measurements, 3D quantification from MPR views includes the following measurements – Distance – Area – Biplane LV volume (Simpson’s) – Biplane LV ejection fraction – Biplane LV mass
2.49 | Mitrālās valves 3D anatomijas un sistoles dinamisko mehānismu analizēšanas programmatūra "3D Auto MV" vai analogs, kas nodrošina sekojošo: • The mitral valve anatomy and topology are visualized with a comprehensive static and dynamic model. • Mitral valve analysis based on Live 3D echo data – Streamlined workflow with automated mitral valve orientation with annulus and leaflet detection – Manual review and the possibility to edit the automated model proposal – Comprehensive automatic measurements for annulus, leaflets and coaptation – Advanced edit options for definition and quantification of open coaptation regions – Automatic calculation of annular and leaflet dimensions – Definition and display of ´´Surgical View`` – Dynamic tracking of MV structures through systolic phase – Export of automatically generated measurements • Export of results to DICOM SR and .txt formats arranged in measurements groups – Annulus – Leaflets – Coaptation – Miscellaneous – Manual measurements – Dynamic measurements Supports export of the MV model in .stl or .obj format
2.50 | 3D kvantifikācijas programmatūra "Dynamic HeartModel" vai analogs, kas no 3D tilpuma automātiski detektē, segmentē un kvantificē beigu sistoles kreisā kambara garumu, beigu diastoles un beigu sistoles kreisā kambara tilpumu, kreisā kambara un priekškambara izsviedes frakciju, kreisā kambara masu, kreisā priekškambara tilpuma indeksu
2.51 | Labā kambara 3D kvantifikācijas programmma 3D Auto RV vai analogs, kas nodrošina sekojošo: Automated 3D quantification of right ventricle (RV) provides 3D EDV, ESV and EF measurements for RV. It also provides 2D measurements of RV diameters, TAPSE and RV longitudinal strain derived from the 3D dataset.
Zondes:
2.52 | Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde:
2.53 | robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz;
2.54 | zonde nodrošina visus standarta 2D režīmus;
2.55 | zonde nodrošina reālā laika 3D attēlveidošanu, reālā laika 3D krāsu Doppleri un palielinājumu (zoom);
2.56 | Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem:
2.57 | robežās vismaz no 3,0 līdz 12,0 MHz;
2.58 | zonde nodrošina perifēro asinsvadu izmeklējumus;
Izmeklējumu datu arhivācija
2.59 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
2.60 | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
2.61 | CD/DVD un USB rakstītājs
2.62 | Iekārtas cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1 TB.
Papildprasības:
2.63 | Iekārta ir saderīga ar slimnīcā esošajām Philips Compact S5-1, X5-1, X7-2t un X8-2t zondēm
Komplektācija
2.64 | EHO ultrasonogrāfs
2.65 | Viendabīgu kristālu xMatrix tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde
2.66 | Lineārā zonde vaskulāriem izmeklējumiem

## 3
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EHO ultrasonogrāfs CX50 vai analogs
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2 | Iekārtas piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajai Precei garantijas termiņš ir __ (_________________) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | EHO ultrasonogrāfs CX50 vai analogs
EHO ultrasonogrāfs cena bez PVN, EUR:
Viendabīgu kristālu tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde cena bez PVN, EUR:
Lineārā zonde virspusējo struktūru izmeklējumiem cena bez PVN, EUR:
Sektoriālā zonde jaundzimušo kardioloģiskiem izmeklējumiem cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
Iekārtas vispārējais raksturojums
3.1 | Portatīva, viegli pārvietojama, svars ne vairāk kā 7,5 kg
3.2 | Augstas izšķiršanas krāsu LCD monitors - izmērs ne mazāks kā 15"
3.3 | Rokturis ērtai pārnēsāšanai
3.4 | Iebūvēts akumulators vismaz 40 min darba nodrošināšanai
3.5 | Ne mazāk kā 500 000 dinamiskie digitālie apstrādes kanāli
3.6 | Ne mazāk kā 8 dziļuma (TGC) pastiprinājumu regulācija
3.7 | Ne mazāk kā 2 sānu (LGC) pastiprinājumu regulācija
3.8 | Izmeklēšanas dziļums vismaz līdz 30cm, ieskaitot
3.9 | Skenēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazāk kā 750 kadri sekundē
Darba režīmi un programmas
3.10 | 2D(B); 2D Dual(2B); CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers), t.sk. virziena; HPRF un PWD (pulsa Doppleri), CW (continuous Wave Doppler).
3.11 | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
3.12 | Harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
3.13 | Reālā laika “Triplex” režīms.
3.14 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD.
3.15 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers.
3.16 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli.
3.17 | Skenēšanas plaknes elektroniska rotācija, līdz ar to iespēja iegūt dažādus sirds kameru skatus, nemainot zondes pozīciju;
3.18 | Attēlveidošana divās plaknēs vienlaicīgi reālā laikā;
3.19 | Reālā laika 3D programma.
3.20 | Reālā laika 3D palielinājums (zoom).
3.21 | Reālā laika 3D attēlveidošana ar krāsu Doppleri.
3.22 | Sektora leņķa lieluma paplašināšanās vai sašaurināšanās iespēja;
3.23 | “Tissue Doppler Imaging” programma.
Attēlu apstrādāšanas programmas
3.24 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu.
3.25 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler
3.26 | Jēldatu saglabāšana ar iespēju pēc attēla ''iesaldēšanas'' mainīt attēla parametrus (gain, compression, dziļuma pastiprinājumi u.c.)
3.27 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma
3.28 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai.
3.29 | Automātiska Dopplera frekvences pielāgošana, mainot krāsu laukuma dziļumu
3.30 | Kinoatmiņa vismaz līdz trīs minūtēm 2D un krāsu Dopplera režīmā
3.31 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC).
3.32 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums
Izmeklējumu programmatūra:
3.33 | Asinsvadu izmeklējumu programma t. sk. TCD
3.34 | Bērnu un pieaugušo ehokardiogrāfijas izmeklējumu programma
3.35 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programma
Attēlu analīze:
3.36 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām
3.37 | Automātiskie Dopplera mērījumi
3.38 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus).
Zondes
3.39 | Viendabīgu kristālu tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde, robežās no 1,0 līdz 5,0 MHz
3.40 | Lineārā zonde virspusējo struktūru izmeklējumiem (krūtis, vairogdziedzeris) robežās vismaz no 5,0 līdz 12,0 MHz, ar darbvirsmas platumu vismaz 50 mm.
3.41 | Sektorālā zonde, robežās no 4,0 līdz 12,0 MHz, jaundzimušo kardioloģiskiem izmeklējumiem
Dokumentēšana un arhivēšana:
3.42 | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 160 GB
3.43 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
3.44 | CD/DVD un USB rakstītājs
Iekārtas ratiņi
3.45 | Ērta saslēgšana un atvienošana ar iekārtu- ar 1 pogas nospiešanu/pagriešanu
3.46 | Ratiņos iebūvēti vismaz 3 zonžu konektori
3.47 | Maināms virsmas augstums
3.48 | Atvilktne palīgmateriālu glabāšanai
3.49 | Kāju atbalsta plaukts
3.50 | Melnbalts termoprinteris integrēts iekārtas ratiņos
Papildprasības:
3.51 | Iekārta ir saderīga ar slimnīcā esošajām Philips Compact S5-1, X7-2t un X8-2t zondēm
Komplektācija
3.52 | EHO ultrasonogrāfs
3.53 | Viendabīgu kristālu tehnoloģiju transtorakālā sektorālā zonde
3.54 | Lineārā zonde virspusējo struktūru izmeklējumiem
3.55 | Sektoriālā zonde jaundzimušo kardioloģiskiem izmeklējumiem