## Saturs
Pielikums Nr._
Iepirkuma “LOR iekārtu piederumu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS__
Daļa |  | Nosaukums
1 | .daļa | Karl Storz iekārtu navigācijas sistēmas NAV1 Electromagnetic, urbja-šeivera iekārtas UNIDRIVE S III ENT unendoskopu lēcu tīrīšanas iekārtas Clearvision II piederumi un instrumenti
Navigācijas sistēmas NAV1 Electromagnetic (Karl Storz) piederumi un instrumenti:
1.1 | .pozīcija | Pacienta sekotājs un tā plāksteris
1.2 | .pozīcija | Zondes navigācijai
1.3 | .pozīcija | Atsūkšanas instrumenti
1.4 | .pozīcija | Šeivera sekotājs
Urbja-šeivera iekārtas UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz) piederumi un instrumenti:
1.5 | .pozīcija | Urbja leņķa uzgalis un tā piederumi
1.6 | .pozīcija | Mikromotors leņķa uzgaliem
1.7 | .pozīcija | Šeivera asmenis un tā piederumi
1.8 | .pozīcija | Šeivera motors
1.9 | .pozīcija | Urbji ar garumu 5.7 cm
1.10 | .pozīcija | Urbji ar garumu 7.0 cm
1.11 | .pozīcija | Dermatoms ar motoru
1.12 | .pozīcija | Asmeņi dermatomam
Endoskopu lēcu tīrīšanas iekārtas Clearvision II (Karl Storz) piederumi:
1.13 | .pozīcija | Apvalks Hopkins tipa rigīdam endoskopam
1.14 | .pozīcija | Piederumi apvalku irrigācijai un tīrīšanai
2 | .daļa | Deka iekārtas oglekļa dioksīda šķiedru lāzera SmartXide2 C60 ENT piederumi
2.1 | .pozīcija | Šķiedra
3 | .daļa | Medtronic iekārtas nervu monitoringa iekārtas NIM Response 3.0 (Medtronic) piederumi
3.1 | .pozīcija | Monopolāra stimulāciju zonde
3.2 | .pozīcija | Divu adatu elektrods

## 1.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR iekārtu piederumu piegāde
1. daļa - Karl Storz iekārtu navigācijas sistēmas NAV1 Electromagnetic, urbja-šeivera iekārtas UNIDRIVE S III ENT un endoskopu lēcu tīrīšanas iekārtas Clearvision II piederumi un instrumenti
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, lietošanas un apstrādes apmācību;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir ekskluzīvais autorizētais pārstāvis, tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu, ja paredzēts, piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8) | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
10) | Paredzamajam daudzumam ir informatīva nozīme, kas parāda plānoto instrumentu un piederumu patēriņu 12 mēnešu laikā. Līgums tiks noslēgts par vienības cenu un kopējo līgumsummu.
Navigācijas sistēmas NAV1 Electromagnetic (Karl Storz) piederumi un instrumenti (1.1.-1.4. pozīcijas)
1. | 1. | Pacienta sekotājs un tā plāksteris
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 1.1 | Prasības pacienta sekotājam:
1. | 1.1.1 | Izmēri 55 x 30 x 8 mm
1. | 1.1.2 | Kabeļa garums 200 cm
1. | 1.1.3 | Paredzēts ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 1.1.4 | Savietojams ar navigācijas sistēmu NAV1 Electromagnetic (Karl Storz)
1. | 1.2 | Prasības plāksterim:
1. | 1.2.1 | Paredzēts lietošanai ar pacienta sekotāju
1. | 1.2.2 | Lipīgs
1. | 1.2.3 | Vienreiz lietojams
1. | 1.2.4 | Savietojams ar navigācijas sistēmu NAV1 Electromagnetic (Karl Storz)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1.3 | Pacienta sekotājs EM Patient Tracker (ref kods 40820086) vai analogs |  |  | 2
1. | 1.4 | Plāksteris Adhesive Pad (ref kods 40820085) vai analogs (iepakojumā ne mazāk kā 20 gab.) |  |  | 3
|  | Kopējā cena par 1.1. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 2. | Zondes navigācijai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 2.1 | Prasības pacienta reģistrācijas un navigācijas zondei:
1. | 2.1.1 | Paredzēta pacienta reģistrācijai sistēmā un navigācijai
1. | 2.1.2 | Paredzēta ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 2.2 | Prasības taisnai zondei:
1. | 2.2.1 | Lokams (malleable)
1. | 2.2.2 | Taisna
1. | 2.2.3 | Paredzēta ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 2.3 | Prasības liektai zondei:
1. | 2.3.1 | Lokams (malleable)
1. | 2.3.2 | Liekta
1. | 2.3.3 | Paredzēta ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 2.4 | Prasības frontālā sinusa zondei:
1. | 2.4.1 | Paredzēta frontālā sinusa navigācijai
1. | 2.4.2 | Ar liektu darba galu
1. | 2.4.3 | Paredzēta ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 2.5 | Zondes savietojamas ar navigācijas sistēmu NAV1 Electromagnetic (Karl Storz)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 2.6 | Pacienta reģistācijas un navigācijas zonde EM Navigated Probe (ref kods 40820105) vai analogs |  |  | 2 | 0
1. | 2.7 | Taisna zonde EM Navigated Probe (ref kods 40820110) vai analogs |  |  | 2 | 0
1. | 2.8 | Liekta zonde EM Navigated Probe (ref kods 40820105) vai analogs |  |  | 2 | 0
1. | 2.9 | Frontālā sinusa zonde EM Navigated Frontal Sinus Probe (ref kods 40820111) vai analogs |  |  | 2 | 0
|  | Kopējā cena par 1.2. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 3. | Atsūkšanas instrumenti
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 3.1 | Prasības taisnam atsūkšanas instrumentam:
1. | 3.1.1 | Taisns
1. | 3.1.2 | Paredzēts ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 3.2 | Prasības liektam atsūkšanas instrumentam:
1. | 3.2.1 | Liekts
1. | 3.2.2 | Paredzēts ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 3.3 | Atsūkšanas instrumenti savietojami ar navigācijas sistēmu NAV1 Electromagnetic (Karl Storz)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 3.4 | Taisns atsūkšanas instruments EM Navigated Suction Tube, straight (ref kods 40820145) |  |  | 2 | 0
1. | 3.5 | Liekts atsūkšanas instruments EM Navigated Suction Tube, curved (ref kods 40820165) |  |  | 2 | 0
|  | Kopējā cena par 1.3. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 4. | Šeivera sekotājs
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 4.1 | Šeivera sekotājs |  |  | 1
[5 empty] | Kopējā cena par 1.4. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 4.2 | Paredzēta urbja-šeivera iekārtas UNIDRIVE S III ENT, Karl Storz šeiveru sekošanai navigācijas kontrolē
1. | 4.3 | Paredzēts ne mazāk kā 30 lietošanas reizēm
1. | 4.4 | Šeivera sekotājs EM-Shavertracker (ref kods 40820123) vai analogs
|  | EKK: | 23442
Urbja-šeivera iekārtas UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz) piederumi un instrumenti (1.5.-1.12. pozīcijas)
1. | 5. | Urbja leņķa uzgalis un tā piederumi
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.5. | 1 | Prasības, kas attiecās uz visiem urbja leņķa uzgaļu veidiem:
1.5. | 1.1 | Urbja leņķa uzgalis
1.5. | 1.2 | Daudzreiz lietojams
1.5. | 1.3 | Apgriezienu pārnese 1:2 (80 000 rpm)
1.5. | 1.4 | Nodrošina urbja rotāciju pa labi un pa kreisi
1.5. | 1.5 | Darbojas ar mazām vibrācijām
1.5. | 1.6 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai, mazgāšanai un sterilizācijai
1.5. | 1.7 | Paredzēts lietošanai ar Karl Storz EC mikro motoru
1.5. | 1.8 | Savietojams ar urbja-šeivera iekārtu UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz)
1.5. | 2 | Prasības urbja leņķa uzgaliem un irrigācijas kanāliem:
1.5. | 2.1 | Uzgalis ar darba gala garumu 12.5 cm (ref kods 252573)
1.5. | 2.2 | Irrigācijas kanāls (ref kods 252510) uzgalim ar darba gala garumu 12.5 cm (ref kods 252573), daudzreiz lietojams, noņemams
1.5. | 2.3 | Uzgalis ar darba gala garumu 15 cm (ref kods 252574)
1.5. | 2.4 | Irrigācijas kanāls (ref kods 252511) uzgalim ar darba gala garumu 15 cm (ref kods 252574), daudzreiz lietojams, noņemams
1.5. | 2.5 | Uzgalis ar darba gala garumu 18 cm (ref kods 252575)
1.5. | 2.6 | Irrigācijas kanāls (ref kods 252572) uzgalim ar darba gala garumu 18 cm (ref kods 252575), daudzreiz lietojams, noņemams
1.5. | 3 | Prasības cauruļvadu komplektam irrigācijai:
1.5. | 3.1 | Paredzēts irrigācijas kanālu (pozīcija 2.1.2.) irrigācijai, vienreiz lietojams, sterilā iepakojumā (ref kods 031131-10)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.5. | 4 | Uzgalis ar darba gala garumu 12.5 cm (ref kods 252573) |  |  | 7 | 0
1.5. | 5 | Irrigācijas kanāls (ref kods 252510) uzgalim ar darba gala garumu 12.5 cm (ref kods 252573), iepakojumā ne mazāk kā 10 gab. |  |  | 1 | 0
1.5. | 6 | Uzgalis ar darba gala garumu 15 cm (ref kods 252574) |  |  | 1 | 0
1.5. | 7 | Irrigācijas kanāls (ref kods 252511) uzgalim ar darba gala garumu 15 cm (ref kods 252574), iepakojumā ne mazāk kā 10 gab. |  |  | 1 | 0
1.5. | 8 | Uzgalis ar darba gala garumu 18 cm (ref kods 252575) |  |  | 1 | 0
1.5. | 9 | Irrigācijas kanāls (ref kods 252572) uzgalim ar darba gala garumu 18 cm (ref kods 252575), iepakojumā ne mazāk kā 10 gab. |  |  | 1 | 0
1.5. | 11 | Vienreiz lietojams cauruļvadu komplekts irrigācijai (ref kods 031131-10), iepakojumā ne mazāk kā 10 gab. |  |  | 24 | 0
|  | Kopējā cena par 1.5. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 6. | Mikromotors leņķa uzgaliem
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.6. | 1 | Mikromotors leņķa uzgaliem |  |  | 2
1.6. | 2 | Savienotājvads mikromotoram |  |  | 2
[5 empty] | Kopējā cena par 1.6. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.6. | 3 | Prasības mikromotoram:
1.6. | 3.1 | Motora maksimālais ātrums ne mazāk kā 40 000 rmp, intranazālam urbim ar motoru ne mazāk kā 60000 rmp
1.6. | 3.2 | Motoram var pievienot gan taisnus, gas liektos urbšanas rokturus
1.6. | 3.3 | Rokturus var mazgāt un sterilizēt
1.6. | 3.4 | Ar atsūkšanas un irrigācijas kanālu
1.6. | 3.5 | Rokturim ir ergonomiskas formas
1.6. | 3.6 | Vienkāršs un drošs blokēšanas mehānisms rokturī nodrošina ātru un vieglu uzgaļu maiņu
1.6. | 3.7 | Savietojams ar urbja-šeivera iekārtu UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz)
1.6. | 3.8 | Mikromotors leņķa uzgaliem High-Performance EC Micro Motor II (ref kods 20711033) vai analogs
1.6. | 4 | Prasības savienotājvadam:
1.6. | 4.1 | Nodrošina mikromotora savienojumu ar urbja-šeivera iekārtu UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz)
1.6. | 4.2 | Savienotājvads connecting Cable (ref kods 20711173) vai analogs
|  | EKK: | 23442
1. | 7. | Šeivera asmenis un tā piederumi
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.7. | 2 | Prasības, kas attiecās uz visiem šeiveru veidiem:
1.7. | 2.1 | Daudzreiz lietojams
1.7. | 2.2 | Atsūkšanas kanāla garums 12 cm
1.7. | 2.3 | Ar krāsu kodējumu
1.7. | 2.4 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai, mazgāšanai un sterilizācijai
1.7. | 2.5 | Savietojams ar DrillCut-X II N šeivera motoriem (ref kods 40712055)
1.7. | 2.6 | Savietojams ar urbja-šeivera iekārtu UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz)
1.7. | 3 | Prasības taisniem šeivera asmeņiem:
1.7. | 3.1 | Robota griešanas mala, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41201 KN)
1.7. | 3.2 | Ieliekta griešanas mala, ovālais griešanas logs, diametrs 4 mm (ref kods 41201 GN)
1.7. | 3.3 | Ieliekta griešanas mala, slīps griešanas logs, diametrs 4 mm (ref kods 41201 LN)
1.7. | 3.4 | Robota griešanas mala, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 3 mm (ref kods 41201 KSA)
1.7. | 3.5 | Divreiz robota griešanas mala, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 3 mm (ref kods 41201 KKSA)
1.7. | 3.6 | Ieliekta griešanas mala, slīps griešanas logs, diametrs 3 mm (ref kods 41201 LSA)
1.7. | 4 | Prasības 65º liektiem šeivera asmeņiem:
1.7. | 4.1 | Robota griešanas mala atpakaļ, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41203 KNB)
1.7. | 4.2 | Robota griešanas mala uz priekšu, divreiz robota, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41203 KKF)
1.7. | 5 | Prasības 40º liektiem šeivera asmeņiem:
1.7. | 5.1 | Robota griešanas mala uz priekšu, divreiz robota, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41204 KKF)
1.7. | 5.2 | Robota griešanas mala atpakaļ, divreiz robota, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41204 KKF)
1.7. | 6 | Prasības šeiveru asmeņu tīrīšanas adapterim:
1.7. | 6.1 | Paredzēts šeivera iekšēju un ārēju asmeņu (pozīcijas 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5.) tīrīšanai
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.7. | 7 | Taisni šeivera asmeņi: |  |  | - | -
1.7. | 7.1 | Robota griešanas mala, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41201 KN) |  |  | 5 | 0
1.7. | 7.2 | Ieliekta griešanas mala, ovālais griešanas logs, diametrs 4 mm (ref kods 41201 GN) |  |  | 2 | 0
1.7. | 7.3 | Ieliekta griešanas mala, slīps griešanas logs, diametrs 4 mm (ref kods 41201 LN) |  |  | 2 | 0
1.7. | 7.4 | Robota griešanas mala, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 3 mm (ref kods 41201 KSA) |  |  | 2 | 0
1.7. | 7.5 | Divreiz robota griešanas mala, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 3 mm (ref kods 41201 KKSA) |  |  | 2 | 0
1.7. | 7.6 | Ieliekta griešanas mala, slīps griešanas logs, diametrs 3 mm (ref kods 41201 LSA) |  |  | 2 | 0
1.7. | 8 | 65º liektie šeivera asmeņi: |  |  | - | -
1.7. | 8.1 | Robota griešanas mala atpakaļ, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41203 KNB) |  |  | 2 | 0
1.7. | 8.2 | Robota griešanas mala uz priekšu, divreiz robota, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41203 KKF) |  |  | 2 | 0
1.7. | 9 | 40º liektie šeivera asmeņi: |  |  | - | -
1.7. | 9.1 | Robota griešanas mala uz priekšu, divreiz robota, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41204 KKF) |  |  | 2 | 0
1.7. | 9.2 | Robota griešanas mala atpakaļ, divreiz robota, taisnstūrveida griešanas logs, diametrs 4 mm, (ref kods 41204 KKF) |  |  | 2 | 0
1.7. | 10 | Šeiveru asmeņu tīrīšanas adapteris |  |  | 2 | 0
|  | Kopējā cena par 1.7. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 8. | Šeivera motors
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.8. | 1 | Šeivera motors |  |  | 2
[5 empty] | Kopējā cena par 1.8. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.8. | 2 | Jābūt vismaz šādiem motora ātruma režīmiem:
1.8. | 2.1 | Oscilējošs ar maksimālo ātrumu ne mazāk kā 5000 rmp
1.8. | 2.2 | Rotējošs ar maksimālo ātrumu ne mazāk kā 12 000 rmp
1.8. | 3 | Ar atsūkšanas un irrigācijas kanālu
1.8. | 4 | Rokturus var mazgāt un sterilizēt
1.8. | 5 | Rokturim ir ergonomiskas formas
1.8. | 6 | Vienkāršs un drošs blokēšanas mehānisms rokturī nodrošina ātru un vieglu uzgaļu maiņu
1.8. | 7 | Savietojams ar urbja-šeivera iekārtu UNIDRIVE S III ENT (Karl Storz)
1.8. | 8 | Šeivera motors DrillCut-X II N Shaver handpiece (ref kods 40712055) vai analogs
|  | EKK: | 23442
1. | 9. | Urbji ar garumu 5.7 cm
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.9. | 1 | Prasības, kas attiecās uz visiem urbju veidiem:
1.9. | 1.1 | Daudzreiz lietojami
1.9. | 1.2 | Gluds, cilindrisks vārpsts
1.9. | 1.3 | Garums (vārpsts ar darba galvu) 5.7 cm
1.9. | 1.4 | Ar lodveida darba galvu
1.9. | 1.5 | Nerūsējošs
1.9. | 1.6 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
1.9. | 1.7 | Savietojams ar liektiem ļeņķa uzgaliem ar darba gala garumu 12.5 cm (ref kods 252570, 252573) un mikromotoru High performance EC Micro Motor II (ref kods 20711033)
1.9. | 2 | Prasības urbjiem ar dimanta pārklājumu:
1.9. | 2.1 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 649714 K)
1.9. | 2.2 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.8 mm (ref kods 649718 K)
1.9. | 2.3 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 649723 K)
1.9. | 2.4 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.7 mm (ref kods 649727 K)
1.9. | 2.5 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 649731 K)
1.9. | 2.6 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.5 mm (ref kods 649735 K)
1.9. | 2.7 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 649740 K)
1.9. | 3 | Prasības volframa karbīda urbjiem:
1.9. | 3.1 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 649614 Q)
1.9. | 3.2 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 649623 Q)
1.9. | 3.3 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 649631 Q)
1.9. | 3.4 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 649640 Q)
1.9. | 3.5 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 5.0 mm (ref kods 649650 Q)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.9. | 4 | Urbji ar dimanta pārklājumu: |  |  | - | -
1.9. | 4.1 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 649714 K) |  |  | 10 | 0
1.9. | 4.2 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.8 mm (ref kods 649718 K) |  |  | 16 | 0
1.9. | 4.3 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 649723 K) |  |  | 16 | 0
1.9. | 4.4 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.7 mm (ref kods 649727 K) |  |  | 10 | 0
1.9. | 4.5 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 649731 K) |  |  | 10 | 0
1.9. | 4.6 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.5 mm (ref kods 649735 K) |  |  | 10 | 0
1.9. | 4.7 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 649740 K) |  |  | 10 | 0
1.9. | 5 | Volframa karbīda urbji: |  |  | - | -
1.9. | 5.1 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 649614 Q) |  |  | 20 | 0
1.9. | 5.2 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 649623 Q) |  |  | 20 | 0
1.9. | 5.3 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 649631 Q) |  |  | 20 | 0
1.9. | 5.4 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 649640 Q) |  |  | 20 | 0
1.9. | 5.5 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 5.0 mm (ref kods 649650 Q) |  |  | 20 | 0
|  | Kopējā cena par 1.9. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 10. | Urbji ar garumu 7.0 cm
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.10. | 1 | Prasības, kas attiecās uz visiem urbju veidiem:
1.10. | 1.1 | Daudzreiz lietojami
1.10. | 1.2 | Gluds, cilindrisks vārpsts
1.10. | 1.3 | Garums (vārpsts ar darba galvu) 7.0 cm
1.10. | 1.4 | Ar lodveida darba galvu
1.10. | 1.5 | Nerūsējošs
1.10. | 1.6 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
1.10. | 1.7 | Savietojams ar liektiem ļeņķa uzgaliem ar darba gala garumu 12.5 cm (ref kods 252570, 252573) un mikromotoru High performance EC Micro Motor II (ref kods 20711033)
1.10. | 2 | Prasības urbjiem ar dimanta pārklājumu:
1.10. | 2.1 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 262014)
1.10. | 2.2 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.8 mm (ref kods 262018)
1.10. | 2.3 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 262023)
1.10. | 2.4 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.7 mm (ref kods 262027)
1.10. | 2.5 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 262031)
1.10. | 2.6 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.5 mm (ref kods 262035)
1.10. | 2.7 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 262040)
1.10. | 2.8 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 5.0 mm (ref kods 262050)
1.10. | 2.9 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 6.0 mm (ref kods 262060)
1.10. | 3 | Prasības volframa karbīda urbjiem:
1.10. | 3.1 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 0.8 mm (ref kods 261008)
1.10. | 4 | Prasības šķērsiem (transverse) volframa karbīda urbjiem:
1.10. | 4.1 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 261114)
1.10. | 4.2 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 261123)
1.10. | 4.3 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 261131)
1.10. | 4.4 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 261140)
1.10. | 4.5 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 5.0 mm (ref kods 261150)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.10. | 5 | Urbji ar dimanta pārklājumu: |  |  | - | -
1.10. | 5.1 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 262014) |  |  | 10 | 0
1.10. | 5.2 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 1.8 mm (ref kods 262018) |  |  | 10 | 0
1.10. | 5.3 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 262023) |  |  | 16 | 0
1.10. | 5.4 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 2.7 mm (ref kods 262027) |  |  | 16 | 0
1.10. | 5.5 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 262031) |  |  | 10 | 0
1.10. | 5.6 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 3.5 mm (ref kods 262035) |  |  | 10 | 0
1.10. | 5.7 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 262040) |  |  | 10 | 0
1.10. | 5.8 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 5.0 mm (ref kods 262050) |  |  | 10 | 0
1.10. | 5.9 | Darba galva ar dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs 6.0 mm (ref kods 262060) |  |  | 10 | 0
1.10. | 6 | Volframa karbīda urbji: |  |  | - | -
1.10. | 6.1 | Volframa karbīda, darba galvas diametrs 0.8 mm (ref kods 261008) |  |  | 17 | 0
1.10. | 6.2 | Šķērss (transverse) volframa karbīda urbis: |  |  | - | -
1.10. | 6.3 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 1.4 mm (ref kods 261114) |  |  | 16 | 0
1.10. | 6.4 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 2.3 mm (ref kods 261123) |  |  | 20 | 0
1.10. | 6.5 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 3.1 mm (ref kods 261131) |  |  | 20 | 0
1.10. | 6.6 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 4.0 mm (ref kods 261140) |  |  | 20 | 0
1.10. | 6.7 | Šķerss volframa karbīda, darba galvas diametrs 5.0 mm (ref kods 261150) |  |  | 20 | 0
|  | Kopējā cena par 1.10. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 11. | Dermatoms ar motoru
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.11. | 1 | Prasības dermatomam ar iegriezuma platumu 50 mm:
1.11. | 1.1 | Iegriezuma platums 50 mm
1.11. | 1.2 | Maksimālais apgriezienu skaits ne mazāk kā 8000 rpm
1.11. | 2 | Prasības dermatomam ar iegriezuma platumu 25 mm:
1.11. | 2.1 | Iegriezuma platums 25 mm
1.11. | 2.2 | Maksimālais apgriezienu skaits ne mazāk kā 8000 rpm
1.11. | 3 | Prasības motoram ar lielu jaudu dermatomam:
1.11. | 3.1 | Savietojams ar 1.13.1., 1.13.2. pozīcijām jeb dermatoma uzgaļiem un urbja-šeivera iekārtu Unidrive S III ENT
1.11. | 4 | Prasības motora savienotājvadam:
1.11. | 4.1 | Savietojams ar 1.13.3.pozīciju jeb dermatoma motoru
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.11. | 5 | Dermatoms ar iegriezuma platumu 50 mm (ref kods 253200) vai analogs |  |  | 1
1.11. | 6 | Dermatoms ar iegriezuma platumu 25 mm (ref kods 253100) vai analogs |  |  | 1
1.11. | 7 | Motors ar lielu jaudu (ref kods 20711033) vai analogs |  |  | 1
1.11. | 8 | Motora savienotājvads (ref kods 20711173) vai analogs |  |  | 1
|  | Kopējā cena par 1.11. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 12. | Asmeņi dermatomam
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.12. | 1 | Vienreiz lietojams metāla asmenis
1.12. | 2 | Sterilā iepakojumā
1.12. | 3 | Iepakojumā ne mazāk kā 10 gabali
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.12. | 4 | Asmenis ar platumu 50 mm (ref kods 253201), savietojams ar 1.13.6.punktā aprakstīto dermatomu (ref kods 253200) |  |  | 1 | 0
1.12. | 5 | Asmenis ar platumu 25 mm (ref kods 253101), savietojams ar 1.13.7.punktā aprakstīto dermatomu (ref kods 253100) |  |  | 1 | 0
|  | Kopējā cena par 1.12. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
Endoskopu lēcu tīrīšanas iekārtas Clearvision II (Karl Storz) piederumi (1.13.-1.14.pozīcijas)
1. | 13. | Apvalks Hopkins tipa rigīdam endoskopam
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.13. | 1 | Prasības, kas attiecās uz visiem apvalku veidiem:
1.13. | 1.1 | Apvalks paredzēts Hopkins tipa rigīdiem endoskopiem
1.13. | 1.2 | Daudzreiz lietojams
1.13. | 1.3 | Ārējais diametrs 4.8 x 6 mm
1.13. | 1.4 | Darba garums 14 cm
1.13. | 1.5 | Savietojams ar endoskopu lēcu tīrīšanas iekārtu Clearvision II, Karl Storz (ref kods 40334101)
1.13. | 2 | Prasības apvalkiem:
1.13. | 2.1 | Apvalks rigīdam endoskopam ar skatu leņķi 0o, diametru 4 mm un garumu 18 cm (ref kods 7230 AS)
1.13. | 2.2 | Apvalks rigīdam endoskopam ar skatu leņķi 30o, diametru 4 mm un garumu 18 cm (ref kods 7230 BS)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.13. | 1.3 | Apvalks rigīdam endoskopam ar skatu leņķi 0o, diametru 4 mm un garumu 18 cm (ref kods 7230 AS) vai analogs |  |  | 2 | 0
1.13. | 1.4 | Apvalks rigīdam endoskopam ar skatu leņķi 30o, diametru 4 mm un garumu 18 cm (ref kods 7230 BS) vai analogs |  |  | 2 | 0
|  | Kopējā cena par 1.13. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
1. | 14. | Piederumi apvalku irrigācijai un tīrīšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.14. | 1 | Prasības vienreiz lietojamam irrigācijas cauruļvadu komplektam:
1.14. | 1.1 | Komplekts (ref kods 031229-10) vienreiz lietojams, sterilā iepakojumā, savietojams ar endoskopu lēcu tīrīšanas iekārtu Clearvision II, Karl Storz (ref kods 40334101) un rigīdo endoskopu apvalkiem
1.14. | 2 | Prasības endoskopu apvalku tīrīšanas caurulei endoskopu apvalkiem:
1.14. | 2.1 | Tīrīšanas caurule (ref kods 723540 L) paredzēta endoskopu apvalku (pozīcija 3.1.) irrigācijas un atsūkšanas kanāla tīrīšanai
1.14. | 2.2 | Garums 23 cm
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.14. | 4 | Vienreiz lietojams irrigācijas cauruļvadu komplekts (ref kods 031229-10) vai analogs |  |  | 10 | 0
1.14. | 5 | Tīrīšanas caurule (ref kods 723540 L) vai analogs |  |  | 2 | 0
|  | Kopējā cena par 1.14. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | EKK: | 23442
|  | KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0

## 2.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR iekārtu piederumu piegāde
2. daļa - Deka iekārtas oglekļa dioksīda šķiedru lāzera SmartXide2 C60 ENT piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, lietošanas un apstrādes apmācību;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir ekskluzīvais autorizētais pārstāvis, tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu, ja paredzēts, piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8) | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
10) | Paredzamajam daudzumam ir informatīva nozīme, kas parāda plānoto instrumentu un piederumu patēriņu 12 mēnešu laikā. Līgums tiks noslēgts par vienības cenu un kopējo līgumsummu.
2. | 1. | Šķiedra
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2.1. | 1 | Šķiedra |  |  | 10
[5 empty] | Kopējā cena par 2.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | 2 | Daudzreiz lietojama, paredzēta vismaz 10 lietošanas reizēm
2.1. | 4 | Iekšējais diametrs (core) 600 µm
2.1. | 5 | Liekuma radiuss >60 mm
2.1. | 6 | Garums 3 m
2.1. | 7 | Viļņa garums diapazonā no 800 nm līdz 1064 nm
2.1. | 8 | Šķiedra (ref kods 2898) savietojama ar oglekļa dioksīda šķiedru lāzeri SmartXide2 C60 ENT (Deka) (ref kods M103F1)
|  | EKK: | 23442
|  | KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0

## 3.
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR iekārtu piederumu piegāde
3. daļa - Medtronic iekārtas nervu monitoringa iekārtas NIM Response 3.0 (Medtronic) piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, lietošanas un apstrādes apmācību;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir ekskluzīvais autorizētais pārstāvis, tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu, ja paredzēts, piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8) | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
10) | Paredzamajam daudzumam ir informatīva nozīme, kas parāda plānoto instrumentu un piederumu patēriņu 12 mēnešu laikā. Līgums tiks noslēgts par vienības cenu un kopējo līgumsummu.
3. | 1. | Monopolāra stimulāciju zonde
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.1. | 1 | Monopolāra stimulāciju zonde |  |  | 60
[5 empty] | Kopējā cena par 3.1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1. | 2 | Standarta monopolāra stimulāciju zonde ar rokturi un uzgali
3.1. | 3 | Vienreiz lietojama, sterilā iepakojumā
3.1. | 4 | Zonde (ref kods 8225101) savietojama ar nervu monitoringa iekārtu NIM Response 3.0 (Medtronic) (ref kods 8253002), iepakojumā ne mazāk kā 5 gab.
|  | EKK: | 23442
3. | 2. | Divu adatu elektrods
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.2. | 1 | Divu adatu elektrods |  |  | 60
[5 empty] | Kopējā cena par 3.2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.2. | 2 | Divu adatu elektrods
3.2. | 3 | 4-kanālu
3.2. | 4 | Garums 12.5 mm
3.2. | 5 | Attālums starp adatam 2.5 mm
3.2. | 6 | Vienreiz lietojams, sterilā iepakojumā
3.2. | 7 | Elektrods (ref kods 8227415) savietojama ar nervu monitoringa iekārtu NIM Response 3.0 (Medtronic) (ref kods 8253002), iepakojumā ne mazāk kā 5 gab.
|  | EKK: | 23442
|  | KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0