## 1. daļa
Nolikuma
2.pielikums
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma atklātam konkursam
Operāciju galvas lampu piegāde (identifikācijas Nr. PSKUS 2022/49)
1.daļa Operāciju lampa ar akumulatoru
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2 | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | Pretendents piegādā un nodrošina akumulatoru nomaiņu garantijas laika beigās;
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42 un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), un jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulai 2017/745 (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I);
8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
9 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
10 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Operāciju lampa ar akumulatoru
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā ar PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Uz galvas stiprināma lampa;
2.2 | Portatīva bez savienojuma ar gaismas avotu;
2.3 | Apgaismojums ne mazāk kā 15 000 lux ne mazāk kā 25 cm attālumā;
2.4 | Pilnībā uzlādēta akumulatora nepārtraukts darbības laiks ne mazāk kā 4 stundas;
2.5 | Indikācija par zemu akumulatora līmeni;
2.6 | LED dzīves ilgums ne mazāk kā 50 000 stundu;
2.7 | Krāsu temperatūra baltai gaismai ne mazāk kā 4500 K;
2.8 | Regulējams apkārtmērs, kas ļauj pielāgot galvas izmēram;
2.9 | Regulējams gaismas lauks vismaz no 30 mm līdz 110 mm pie 40 cm darba distances;
2.10 | Ķīmiski dezinficējama iekārta;
2.11 | Bez ēnu apgaismojums;
2.12 | Pieres lampas svars ar akumulatoru ne vairāk kā 390 g;
2.15 | Akumulatora kastīte piestiprināma pie galvas jostas.
| Komplektācija: | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN:
2.1.1 | Galvas lampa; | 1
2.1.2 | Vadības bloks; | 1
2.1.3 | Akumulatora kastīte siprināma pie galvas jostas; | 1
2.1.4 | Akumulators; | 1
2.1.5 | USB lādētājs. | 1
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2345

## 2. daļa
Nolikuma
2.pielikums
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma atklātam konkursam
Operāciju galvas lampu piegāde (identifikācijas Nr. PSKUS 2022/49)
2.daļa Operāciju lampa ar gaismas avotu
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42 un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), un jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulai 2017/745 (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I);
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Operāciju lampa ar gaismas avotu
| Daudzums (gab.): | 7
| 1 komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā ar PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1 | Uz galvas stiprināma operāciju lampa ar regulējamu galvas stiprinājumu;
2.2 | Galvas stiprinājums regulējams ar vismaz divās dimensijās un aprīkots ar kraniālo atbalstu;
2.3 | Regulējams gaismas lauks no 20 mm līdz 80 mm vai plašāk pie 40 cm darba distances;
2.4 | Bez ēnu apgaismojums;
2.5 | Optiskā gaismas vada garums ne mazāk kā 2.5 m;
2.6 | Lampa aprīkota ar noskrūvējamu un ķīmiski dezinficējamu rokturi;
2.7 | LED gaismas avots ar regulējamu gaismas intensitāti;
2.8 | Elektroniska gaismas intensitātes regulācija no 0 līdz 100%;
2.9 | LED dzīvildze ne mazāk kā 30 000 stundas;
2.10 | Gaismas avots ar vismaz 4 pieslēguma portiem (ACMI, Wolf, Olympus, Storz);
2.11 | Krāsu temperatūra ne mazāk kā 5600 K;
2.12 | Krāsu attēlojuma indekss (CRI) vismaz 90;
2.13 | Apgaismojums ne mazāk kā 4000 luksi (neitrāla balta gaisma);
2.14 | Gaismas avots novietots uz mobila statīva ar ne mazāk kā 5 riteņu pamatni un vismaz divi riteņi aprīkoti ar bremzēm;
2.15 | Strāvas avots 220 – 240 V, 50/60 Hz;
2.16 | Gaismas avota svars ne vairāk kā 4 kg;
| Komplektācija: | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN:
2.1.1 | Operāciju galvas lampa; | 1
2.1.2 | LED gaismas avots; | 1
2.1.3 | Pārvietojams statīvs. | 1
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2345

## 3. daļa
Nolikuma
2.pielikums
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma atklātam konkursam
Operāciju galvas lampu piegāde (identifikācijas Nr. PSKUS 2022/49)
3.daļa Operāciju lampa ar akumulatoru viegla
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2 | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | Pretendents piegādā un nodrošina akumulatoru nomaiņu garantijas laika beigās;
6 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42 un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), un jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulai 2017/745 (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I);
8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
9 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
10 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
11 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Operāciju lampa ar akumulatoru viegla
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā ar PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1 | Uz galvas stiprināma portatīva lampa pieaugušajiem manipulācijas apgabala apgaismošanai;
3.2 | Portatīva bez savienojuma ar gaismas avotu;
3.3 | LED gaismas avota apgaismojums 45 000 ± 15 000 lx ne mazāk kā 25 cm attālumā;
3.4 | Barošanu nodrošina lādējamā baterija;
3.5 | Ar indikatoru, kas norāda uz baterijas uzlādes nepieciešamību;
3.6 | Vadība ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu;
3.7 | Baterijas darbības laiks lampas darba režīmā ne mazāk kā 4 stundas;
3.8 | Gaismas avota dzīves ilgums ne mazāk kā 50 000 stundas;
3.9 | Krāsu temperatūra 5500 ± 500 K;
3.10 | Regulējams apkārtmērs, kas ļauj pielāgot ierīci galvas izmēram;
3.11 | Visas virsmas paredzētas tīrīšanai;
3.12 | Pieres lampas svars ar bateriju ne vairāk kā 300 g;
| Komplektācija: | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN:
3.1.1 | Galvas lampa; | 1
3.1.2 | Lādētājs | 1
3.1.3 | Akumulators; | 1
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2345