## 1. daļa
Pielikums Nr._
„Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma piegāde" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
1. daļa
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Endoskopu kanālu žāvēšanas iekārta
| Daudzums (komplekti): | 1
| Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR: | 0
| Norādītās komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1. | Tehniskās prasības:
1.1.1 | Iespēja pievienot dažādu ražotāju un modeļu endoskopus;
1.1.2 | Iekārta sagatavo dezinfekcētus endoskopus, nodrošinot iespēju to ilgstošai uzglabāšanai;
1.1.3 | Sausu endoskopu uzglabāšanai izmanto hermētiski noslēgtu maisu, kur tiek ievadītas ozona molekulas;
1.1.4 | Iekārta nodrošina katra endoskopa apstrādes identificēšanu;
1.1.5 | Iekārta nodrošina katra lietotāja identificēšanu;
1.1.6 | Endoskopa kanālu žāvēšana norit gan ar lamināru, gan turbulentu gaisa plūsmu;
1.1.7 | Iekārta ļauj izveidot datu bāzi ar katra endoskopa apstrādes identifikācijas numuru un attiecīgi žāvēšanas procedūras tipu;
1.1.8 | Iekārtas dimensijas (augstums x dziļums x platums) 15 x 20 x 30 cm ± 15 cm;
1.1.9 | Iekārtas svars ne vairāk kā 10 kg;
1.1.10 | Iekārtas darba uzsākšana caur skārienjūtīgu ekrānu;
1.1.11 | Iekārta novietojama uz nodaļā esoša galda;
1.1.12 | Iekārta pievienojama saspiestā gaisa padeves tīklam ar minimālo spiedienu 3 bar;
1.1.13 | Iekārtas USB spraudnis nodrošina savienojumu ar nodaļā esošu datoru, lai piekļūtu slimnīcā esošo endoskopu datu bāzei;
1.1.14 | Darba spriegums 230 V;
1.1.15 | Maksimālais enerģijas patēriņš nepārsniedz 150 W;
1.1.16 | Žāvēšanas cikla ilgums endoskopiem (bronhoskopi, cistoskopi, ureteroskopi) ar vienu darba kanālu >1.5 mm ne ilgāk kā 1 minūte un 30 sekundes;
1.1.17 | Žāvēšanas cikla ilgums endoskopiem (bronhoskopi) ar vienu darba kanālu <1.5 mm ne ilgāk kā 1 minūte;
1.1.18 | Žāvēšanas cikla ilgums endoskopiem (ehoendoskopi) ne ilgāk kā 5 minūtes;
1.1.19 | Žāvēšanas cikla ilgums endoskopiem (gastrointestinālie endoskopi) ne ilgāk kā 2 minūtes un 30 sekundes;
1.1.20 | Iekārtai sniedz informatīvu signālu par nepareizu endoskopa pievienošanu;
1.1.21 | Mehāniska sistēmas atvienošana, lai piekļūtu endoskopiem avārijas gadījumā;
1.1.22 | Ozonētā gaisa uzpildes laiks ne ilgāk kā 10 sekundes.
1.2. | Komplektācija: | Daudzums iepakojumā (gab.): | Cena par iepakojumu:
1.2.1 | Hermētiski slēdzams uzglabāšanas maiss; | 1000 | 0
1.2.2 | Uzglabāšanas maisa hermētiskuma noslēdzējs (no ozonētā gaisa iepildes vietas); | 1000 | 0
1.2.3 | Svītrukoda lasītājs; | 1 | 0
1.2.4 | Printeris atskaites drukāšanai par apstrādes cikla norisi; | 1 | 0
1.2.5 | Adapteris uzglabāšanas maisa piepildīšanai ar ozonētu gaisu; | 1 | 0
1.2.6 | Saspiestā gaisa pistole; | 1 | 0
1.2.7 | Adapteris Olympus gastrointestinālo endoskopu pievienošanai iekārtai; | 1 | 0
1.2.8 | Adapteris vienkanāla bronhoskopu kanālu žāvēšanai (luer lock savienojums); | 1 | 0
1.2.9 | Nepieciešamo detaļu un materiālu komplekts iekārtas uzstādīšanai. | 1 | 0
| EKK: | 52201
| Grupa: | 2301
|  | Kopējā vērtējamā cena 1. daļai, EUR bez PVN: | 0

## 2. daļa
Pielikums Nr._
„Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma piegāde" nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
2. daļa
Vispārīgās prasības:
1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2. | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
3. | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5. | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6. | Pretendentam jāiesniedz EK atbilstības deklarācija atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42. IIa, IIb, III klases medicīnas ierīcēm CE sertifikātu;
7. | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju);
9. | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
10. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Digitālais inspekcijas skops
| Daudzums: | 1
| Vienas iekārtas cena bez PVN, EUR: | 0
| Norādītās komplektācijas cena bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1. | Tehniskās prasības:
2.1.1 | Redzes lauks gaisā - 120° vai plašāk;
2.1.2 | Redzes leņķis - 0°;
2.1.3 | Distālā kamera 1.9 mm;
2.1.4 | Lokans, darbības garums 110 cm;
2.1.5 | Pielietojums – medicīnisko ierīču kanālu tīrības un tehniskā stāvokļa novērtējums;
2.1.6 | Iespēja uzņemt foto vai video;
2.1.7 | Iespēja palielināt vai samazināt attēla spilgtumu;
2.1.8 | Iespēja fiksēt un saglabāt attēlu;
2.1.9 | Iespējota attēla kontrasta korekcija;
2.1.10 | Kameras savietojamība ar datoru, izmantojot USB spraudni.
2.2. | Komplektācija: | Daudzums iepakojumā (gab.): | Cena par iepakojumu:
2.2.1 | USB A-tipa konektors; | 1 | 0
2.2.2 | Kameras savienojuma vads; | 1 | 0
2.2.3 | USB atmiņas karte programmatūras pārnesei instalācijai uz datora; | 1 | 0
2.2.4 | Uzgalis iekārtas aizsardzībai pret mitrumu mazgāšanas laikā. | 1 | 0
| EKK: | 52201
| Grupa: | 2307
|  | Kopējā vērtējamā cena 2. daļai, EUR bez PVN: | 0