## TS
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Vienreizlietojamu fleksiblo citoskopu iegāde
1.daļa Vienreizlietojams digitālais lokanais cistoskops
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 48 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (4 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
14) |  | Uz katra instrumenta iepakojuma jābūt ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā.
1. |  | Vienreizlietojams digitālais lokanais cistoskops | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Digitālais lokanais cistoskops, distālā daļa ne vairāk kā 9 Fr ar standarta novirzi; |  |  | 50
1. | 2 | Digitālais lokanais cistoskops, distālā daļa ne vairāk kā 9 Fr ar atpakaļgaitas novirzi; |  |  | 50
1. | 3 | Digitālais lokanais cistoskops, distālā daļa ne vairāk kā 10 Fr ar standarta novirzi; |  |  | 50
1. | 4 | Digitālais lokanais cistoskops, distālā daļa ne vairāk kā 10 Fr ar atpakaļgaitas novirzi; |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 5 | Skata leņķis ne mazāk kā 100⁰;
1. | 6 | Redzes lauka dziļums diapazonā no 3 līdz 50mm vai plašāk;
1. | 7 | Prasības 9 Fr cistoskopam:
1. | 7.1 | Distālā daļa ne vairāk kā 9 Fr;
1. | 7.2 | Ievadīšanas tubusa ārējais diametrs ne vairāk kā 13,8 Fr;
1. | 7.3 | Pieejami divi veidi - ar standarta un atpakaļgaitas novirzi;
1. | 8 | Prasības 10 Fr cistoskopam:
1. | 8.1 | Distālā daļa ne vairāk kā 10 Fr;
1. | 8.2 | Ievadīšanas tubusa ārējais diametrs ne vairāk kā 15,3 Fr;
1. | 8.3 | Pieejami divi veidi - ar standarta un atpakaļgaitas novirzi;
1. | 9 | Darba kanāla diametrs ne mazāk kā 6,6Fr;
1. | 10 | Distālās daļas izliekums diapazonā no 0 līdz 210⁰ uz augšu/ no 0 līdz 210⁰ uz leju vai plašāk;
1. | 11 | Lokanās daļas darba garums 380±10mm;
1. | 12 | Rokturī integrēti LUER-LOCK pievienojumi irigācijai un piederumiem;
1. | 13 | Instrumenti paredzēti darbam gan ar labo, gan ar kreiso roku;
1. | 14 | Piedāvājumā jāietver sekojoši modeļi:
1. | 14.1 | Distālā daļa ne mazāk kā 9 Fr ar standarta novirzi;
1. | 14.2 | Distālā daļa ne vairāk kā 9 Fr ar atpakaļgaitas novirzi;
1. | 14.3 | Distālā daļa ne vairāk kā 10 Fr ar standarta novirzi;
1. | 14.4 | Distālā daļa ne vairāk kā 10 Fr ar atpakaļgaitas novirzi;
1. | 15 | Vienreizlietojami, sterilā iepakojumā;
1. | 16 | Komplektā ar attēlošanas sistēmu - procesors, monitors, sistēmas statīvs un visi nepieciešamie savienotājkabeļi bez papildizmaksām;
1. | 17 | Preču cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar to koplietošanas iekārtas (attēlošanas sistēmas) nodošanu bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
1. | 18 | Prasības attēlu sistēmai:
1. | 18.1 | Attēla izšķirtspēja ne mazāka kā 400x400 pikseļu
1. | 18.2 | Galvenās funkcijas ietver: spilgtuma maiņa, tālummaiņa, attēla saglabāšana un baltās krāsas balanss
1. | 18.3 | Video izeja: CVBS vai HDMI izeja uz monitoru; USB izeja uz datoru;
1. | 18.4 | Voltāža: AC 100 -240 V, 50/60 HZ
|  | EKK: | 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.