## 1. Video bronhoskops
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Bronhoskopu piegāde
I Video bronhoskops
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm pilna riska (jebkurš iekārtas remonts tiek veikts bez papildus samaksas, neatkarīgi no bojājuma rašanās cēloņa) garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai;
8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā;
9 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
10 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
11 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Video bronhoskops
| VĒRTĒJAMĀ CENA*** bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Video bronhoskops bronholoģiskiem izmeklējumiem un biopsiju veikšanai
Tehniskās prasības:
1.2 | Izšķirtspēja HD;
1.3 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 180º/130º;
1.4 | Redzes lauks ne mazāks kā 120º;
1.5 | Darba garums 600 mm ±5%;
1.6 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 2,6 mm;
1.7 | Distālā gala ārējais diametrs 5,4-6,0 mm;
1.8 | Savietojams ar Olympus CV-180 videosistēmu vai piedāvāt komplektā ar videoprocesoru;
1.9 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peracetic acid) šķidrumu.
| Komplektācija: | Daudzums: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Vienas vienības cena EUR, bez PVN:
1.1 | Video bronhoskops; | 3
1.11 | Atkārtojami lietojamas svešķermeņu satveršanas standziņas; | 2
1.12 | Tīrīšanas birstītes; | 10
1.13 | Noplūdes testeris; | 2
1.14 | Atsūkšanas vārsts; | 4
1.15 | Darba kanāla vāciņš; | 20
1.16 | Irigācijas adapters; | 1
1.17 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1
1.18 | Konteineris sterilizācijai. | 3
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2309

## 2.Fibrooptiskais bronhoskops
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Bronhoskopu piegāde
II Fibrooptiskais bronhoskops
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2 | Piegāde 6 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai;
8 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā;
9 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
10 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
11 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2 | Fibrooptiskais bronhoskops
| VĒRTĒJAMĀ CENA*** bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2.1 | Portatīvs fibrooptiskais bronhoskops ar iespēju lietot bez stacionāra gaismas avota, paredzēts lietošanai intubācijām un sonācijām
Tehniskās prasības:
2.2 | Apskates leņķis uz augšu/uz leju ne mazāks kā 180º/130º;
2.3 | Redzes lauks ne mazāks kā 120º;
2.4 | Darba garums 600 mm±5%;
2.5 | Darba kanāla iekšējais diametrs ne mazāks kā 2,6 mm;
2.6 | Distālā gala ārējais diametrs 5,4-6,2 mm;
2.7 | Portatīvs LED gaismas avots atkārtoti lādējams ar maināmu akumulatoru vai izmanto standarta baterijas;
2.8 | Apliecinājums, ka dezinficējams ar PAA (peracetic acid) šķidrumu.
| Komplektācija: | Daudzums: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Vienas vienības cena EUR, bez PVN:
2.9 | Fibroptiskais bronhoskops; | 3
2.1 | Portatīvs gaismas avots ar baterijām; | 3
2.11 | Pārnēsāšanas un uzglabāšanas koferis; | 3
2.12 | Atkārtojami lietojamas svešķermeņu satveršanas standziņas; | 3
2.13 | Tīrīšanas birstītes; | 10
2.14 | Noplūdes testeris; | 2
2.15 | Atsūkšanas vārsts; | 6
2.16 | Darba kanāla vāciņš; | 30
2.17 | Irigācijas adapters; | 1
2.18 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Olympus automātiskajā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 1
2.19 | Adapteri endoskopa dezinfekcijai slimnīcā esošajā Belimed automatiskājā mazgāšanas/ dezinfekcijas mašīnā; | 3
2.2 | Konteineris sterilizācijai. | 3
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 2309