## I.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Daļiņu skaitītājs
I.daļa
Vispārējās prasības: |  | Atbilstība
1.Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, uzstādīšanu un transportu.
2.Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma.
3.Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4.Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju (ražotājsvalsti) un modeli atbilstošos parametrus.
5.Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6.Preces aprakstā, jānorāda tehniskās prasības punkts, par kuru sniegta prasītā informācija.
7. Precei jābūt ar CE marķējumu
8.Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
9. Piegādātajam jānodrošina preces uzstādīšanu, ka arī jāveic vismaz 2 pasūtītaja darbinieku apmācību piegādes vietā
Nr.p.k. | Prasības | Prasību izpilde | Lappuse datu lapā, kurā fiksēta atbilstība prasībām
1. | Daļiņu skaitītājs
| Daudzums (gab.): | 2
Cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
2 | Piegādājamā prece:
2.1 | Daļiņu skaitītājs (1 komplekts), kas sastāv no
2.1.1 | Daļiņu skaitītājs- 1 gab.
2.1.2 | Datu pārneses programmatūra – 1 gab.
2.1.3 | Izokinētiska paraugu zonde ar statīvu – 1 gab.
2.1.4 | Izplūdes filtrs – 1 gab.
2.1.5 | Kalibrēšanas sertifikāts – 1 gab.
2.1.6 | Lietošanas instrukcija elektroniskā un drukātā formātā – 1 gab.
2.1.7 | Litija akumulators – 1 gab.
2.1.8 | Strāvas un USB kabeļi – 1 gab.
3 | Tehniskās un funkcionālās prasības:
3.1 | Daļiņu izmēra diapazons ne mazāk kā 0.3 - 25.0 μm
3.2 | Daliņu izmēru kanāli vismaz seši, kas sevī ietver vismaz 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm
3.3 | Skaitīšanas efektivitāte ne sliktāk kā 50% 0.3 μm daļiņām
3.4 | Skaitīšanas efektivitāte ne sliktāk kā 100% daļiņām , kas lielākas par 0.45μm
3.5 | Plūsmas ātrums ne mazāks kā 100 litri minūtē
3.6 | Gaisa paņemšanas ilgums (1 m3) ne ilgāk kā 10 minūtes
3.7 | Maksimālais daļiņu koncentrācijas mērījuma diapazons ne mazāka kā 14000000 daļiņu m3
3.8 | Kalibrācijai jābūt atbilstoši ISO 21501-4
3.9 | Vismaz automātiskais, manuālais, koncentrācijas, kumulatīvais/diferenciālais un reālā laika mērījuma režīmi
3.10 | Metožu saglabāšana līdz 50 metodēm
3.11 | Rezultātu saglabāšana līdz 3000 rezultātiem, jāiekļauj dati par mērījumiem, vidi, vietu, laiku
3.12 | Saglabāšana līdz ne mazāk kā 200 lokācijām
3.13 | USB Komunikāciju savienojums: Ethernet RS-485
3.14 | Mikroprocesoru kontrolieris
3.15 | Skārienjūtīgs ekrāns, ne mazāk kā 5.5 collas pa diagonāli
3.16 | Iebūvēts termālais printeris
3.17 | Atskaites formātiem jāatbilst vismaz FS-209, ISO 14644-1:2015, ISO 14644-1:1999, EU GMP Annex 1 vai ekvivalentiem
3.18 | Jāsignalizē gan par pabeigtām skaitīšanām, gan par zemu baterijas uzlādes līmeni
3.19 | Jābūt gan iekšējai signalizācijai, gan iespējai pievienot ārējo signalizāciju.
3.20 | Parauga izvade: Iekārtai iekšēji jāizfiltrē paraugs pirms izlaišanas apkārtējā vidē.
3.21 | Parauga izvade: Iekārtai iekšēji jāizfiltrē paraugs pirms izlaišanas apkārtējā vidē.
3.22 | Iekšējs slēgtās cilpas kontrolētais sūknis vai ekvivalents, jāļauj izmantot parauga ievades cauruli līdz ne mazāk kā 12 metru garumā
3.23 | Lāzera avots- lāzerdiodes
3.24 | Barošana 100-240 VAC, 50-60 Hz, ārējs strāvas adapteris, kas uzlādē iekšējo bateriju.
3.25 | Korpuss no nerūsējoša tērauda
3.26 | Izmērs ne lielāks kā 40 x20 x 30 cm (dziļums x platums x augstums)
3.27 | Svars bez baterijas ne lielāks kā 11kg
3.28 | Izokinētiskai parauga zondei ar statīvu jābūt piemērotai daļiņu sakitītājam
3.29 | Datu pārneses programmatūra nodrošināta vismaz ar paroles aizsardzību datu saglabāšana

## II daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Gaisa paraugu ņemšanas ierīce
II.daļa
Vispārējās prasības: |  | Atbilstība
1.Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, uzstādīšanu un transportu.
2.Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma.
3.Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4.Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju (ražotājsvalsti) un modeli atbilstošos parametrus.
5.Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6.Preces aprakstā, jānorāda tehniskās prasības punkts, par kuru sniegta prasītā informācija.
7. Precei jābūt ar CE marķējumu
8.Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
9. Piegādātajam jānodrošina preces uzstādīšanu, ka arī jāveic vismaz 2 pasūtītaja darbinieku apmācību piegādes vietā
Nr.p.k. | Prasības | Prasību izpilde | Lappuse datu lapā, kurā fiksēta atbilstība prasībām
1. | Gaisa paraugu ņemšanas ierīce
| Daudzums (gab.): | 1
Cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
2 | Piegādājamā prece:
2.1 | Gaisa paraugu ņemšanas ierīce (1 komplekts)
2.1.1 | Programmatūra – 1 gab.
2.1.2 | Perforēta gaisa paraugu ņemšanas galviņa – 1 gab.
2.1.3 | Lādētājs – 1 gab.;
2.1.4 | Fellera korekcijas tabula – 1 gab.;
2.1.5 | Pārnēsājamā soma – 1 gab.
2.1.6 | Printeris – 1 gab.
2.1.7 | Kabelis printerim – 1 gab
3 | Tehniskās un funkcionālās prasības:
3.1 | Gaisa paraugu ņemšanas ierīce
3.1.1 | Sistēmai jābūt brīvi adaptējamai jeb ''Atvērta'' tipa
3.1.2 | Savietojamība ar 55-60 mm kontaktplatēm
3.1.3 | Savietojamība ar 90-100 mm Petri platēm
3.1.4 | Nominālā gaisa plūsma vismaz 98 litri/min. ar precizitāti ne sliktāk pa +/- 2.5%
3.1.5 | Vismaz 300 caurumi gaisa paraugu ņemšanas galviņā
3.1.6 | Caurumu diametrs ne vairāk par 0.6 mm
3.1.7 | Gaisa paraugu ņemšanas galviņa sterilizējama vismaz 20-30 minūtes pie 121 °C
3.1.8 | Programmējams paraugu ņemšanas aizkavēšanas laiks ne vairāk kā līdz 1 stundai
3.1.9 | Iespēja glabāt iekšējā atmiņā brīdinājumus un protokolus vismaz 95 cikliem
3.1.10 | Atgādinājums par kalibrāciju var tikt ieprogrammēts vismaz no 0 līdz 12 mēnešiem
3.1.11 | Displejs: LCD matricas izgaismojums vai ekvivalents
3.1.12 | Baterijas kapacitātei jānodrošina vismaz 420 min. darba laiks
3.1.13 | Lādētāja elektrobarošana 110-240 V, 56-60Hz
3.1.14 | Iekārtas izmērs nepārsniedz 260x120x120 mm
3.1.15 | Svars ne vairāk par 2.5 kg
3.1.16 | Motora jauda vismaz 6V
3.1.17 | Baterijas uzlādes laiks ne vairāk par 3.5 stundām
3.1.18 | Litija jonu baterija vai ekvivalents
3.1.19 | Jāatbilst ISO 14698 standarta 1. un 2. daļas vadlīnijām vai ekvivalentam
3.1.20 | Iekārtai jābūt CE sertificētai, kā arī jābūt pieejamai IQ/OQ validācijas rokasgrāmatai
3.1.21 | Programmatūrai jāatbilst jāatbilst automatizētām ražošanas prakses vadlīnijām darbības vides kvalitātes novērtēšanai saskaņā ar EU GMP Annex 1 vai ekvivalentiem
3.1.22 | Piekļuve programmatūrai un tas atjaunināšana izmantojot USB savienojumu vai ekvivalentu.
3.1.23 | Iekārtai jābūt kalibrētai ar atbilstošu kalibrēšanas sertifikātu
4 | Printeris
4.1 | Pieejami vismaz 2(divu) veidu fonti;
4.1.1 | Vismaz 7x9
4.1.2 | Vismaz 9x9
4.2 | Čekā ietilps vismaz 90 burtcipari un 45 starptautiskie simboli
4.3 | Papīra čeku izmērs nepārsniedz 58x70x77 mm
4.4 | Saderīgs ar papīru biezumu vismaz no 0.05mm līdz 0.08mm
4.5 | Interfeiss RS-232 vai ekvivalents
4.6 | Izmērs nepārsniedz 160x290x158mm
4.7 | Svars nepārsniedz 6kg
4.8 | Komplektā ietilps saderīgi kabeli printera pievienošanai gaisa paraugu ņemšanas ierīcei
4.9 | Jābūt saderīgam un apstiprinātam ar gaisa paraugu ņemšanas ierīces ražotāja modeli.