## Sirds kartēšanas sistēma
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Sirds un plaušu atbalsta sistēmu (sirds kartēšanas sistēma) piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes garantijas laikā;
2 | Iekārtas piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajai Iekārtai garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Sirds kartēšanas sistēma
| CENA kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Kardiālais ablācijas sistēmas komplekts elektrofizioloģijā laboratorijas vajadzībām
1.1.1 | Ar ne mazāk kā 2 peisēšanas kanāliem (ar iespējamu ar ne mazāk kā 4 kanālu stimulēšanas multipleksēšanu);
1.1.2 | Iespējama lietotāja protokolu programmēšana;
1.1.3 | Spēja stimulēt ar bāzes frekvenci un ģenerēt līdz pat 7 ekstrastimuliem;
1.1.4 | Sistēma aprīkota ar rezerves baterijām;
1.1.5 | Radiofrekveces ģeneratora maksimālā izejas jauda ne mazāka kā 150W;
1.1.6 | Temperatūras kontrole;
1.1.7 | Iespēja saglabāt ģeneratora un pumpja parametrus ar atmiņas pogas funkciju;
1.1.8 | Tālvadības displejs un sistēmas vadība ar kāju pedāli;
1.1.9 | Automātiska plūsmas titrēšana;
1.1.10 | Impedances monitorēšana reālā laikā;
1.1.11 | Gaisa burbuļu un nosprostojumu detektēšana;
1.1.12 | Pumpim jābūt visaptverošai reālā laika informācijai uz ekrāna. Tam jāattēlo piecus infūziju šķīduma parametrus - atlikušo daudzumu, infuzēto daudzumu, zema šķidruma līmeņa daudzumu, izlietoto daudzumu, jauna šķīduma iepakojuma pievienošanu.
1.2 | Komplektācija: | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Daudzums: | Vienības cena bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2.1 | Radio frekvences ģeneratora vadības bloks; |  | 1
1.2.2 | RF filtrēšanas modulis; |  | 1
1.2.3 | Kāju pedālis; |  | 1
1.2.4 | Atvērtas irigācijas pumpis; |  | 1
1.2.5 | Stimulators. |  | 1
2.1 | Elektrofizioloģijas laboratorijas ierakstošā iekārta
2.1.1 | Ne mazāk kā 160 bipolārie kanāli (320 ieejas);
2.1.2 | Ne mazāk kā 16 bitu analogais/digitālais pārveidotājs ar 1; 2 un 4 kHz frekvencēm;
2.1.3 | Adaptīvie un radiofrekvenču filtri katram kanālam;
2.1.4 | Microsoft Windows vai analoga programmatūra;
2.1.5 | DICOM un HL7 savietojamība;
2.1.6 | Iespēja izveidot personalizētus operatora uzstādījumus;
2.1.7 | Trigera (trigger) funkcija;
2.1.8 | Stimulācijas uztvērējs;
2.1.9 | Ar T viļņa subtrakcijas funkciju;
2.1.10 | Saderība ar Slimnīcā esošām Ensite Velocity un Carto 3 kartēšanas sistēmām;
2.1.11 | Iespēja eksportēt datus uz jpeg, ppt formātu;
2.1.12 | Iespēja eksportēt neapstrādātus līkņu datus;
2.1.13 | Nodrošināms pieslēgums Slimnīcas arhīvam.
2.2 | Komplektācija: | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Daudzums: | Vienības cena bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.2.1 | Vadības bloks; |  | 1
2.2.2 | Pastiprinātājs; |  | 1
2.2.3 | Monitors 24"; |  | 2
2.2.4 | Printeris. |  | 1
3.1 | Elektrofizioloģijas kartēšanas sistēmas komplekts
3.1.1 | Signāla stacija – saņem signālus no intrakardiālā katetra un EKG elektrodiem. Tā paredzēta datu savākšanai un to attēlošanai tiešā laikā, kā arī katetra lokācijas funkcijas atbalstīšanai;
3.1.2 | Savietojams ar intrakardiālo 64 kanālu elektrodu diagnostisko katetru;
3.1.3 | Sistēma aprīkota ar ne mazāk kā 192 intrakardiāliem kanāliem;
3.1.4 | Sistēma savietojama ar Slimnīcā esošiem radio frekvences ģeneratoriem – Stockert, Maestro, IBI;
3.1.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 24 biti;
3.1.6 | Trokšņa signālu līmenis (noise floor) ne lielāks kā 10 µV;
3.1.7 | Pievades frekvence robežās ne mazāk kā no 50–60 Hz;
3.1.8 | Darba stacijai jānodrošina datu vizualizācija un datu eksportēšanas funkcija;
3.1.9 | Monitora izmērs ne mazāks kā 24”;
3.1.10 | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1920x1200 pix;
3.1.11 | Lokalizācijas ģenerators, kas nodrošina magnētiskā lauka ģenerēšanu un atbalsta katetra lokalizāciju, stiprināms zem angiogrāfijas izmeklēšanas galda;
3.1.12 | Pievades voltāža ne mazāk kā no 220 V;
3.1.13 | Iespējama diagnostiskā un ablācijas katetru vienlaicīga lokāciju izsekošana manipulāciju laikā;
3.1.14 | Katetru pozicionēšana iespējama bez fluroskopiskas vadības;
3.1.15 | Iespējama katra punkta analīze 3D kartē bez skaita ierobežojuma;
3.1.16 | Katrā operācijā iespējams izmantot ne vairāk kā vienu lokācijas references plāksteri;
3.1.17 | Kartēšanas sistēma atvērta tipa, kas nodrošina saderību ar citu ražotāju katetriem.
3.2 | Komplektācija: | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Daudzums: | Vienības cena bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.2.1 | Sistēmas darba stacija; |  | 1
3.2.2 | Signāla stacija; |  | 1
3.2.3 | Lokalizācijas ģenerators; |  | 1
3.2.4 | Monitors; |  | 1
3.2.5 | Kartēšanas sistēmas darba stacijas transporta rati; |  | 1
3.2.6 | Signāla stacijas transporta rati. |  | 1
EKK: |  | 52201
Grupa |  | 2355