## SATURS
1.daļa Funkcionālās, elektrodrošibas, atbilstības testēšanas un darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudes | Kopā, eur bez PVN
1.1. Radioloģisko iekārtu funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, radiācijas darba zonas monitorings un pacienta dozas mērītāja kalibrēšana
1.2.Mērījumi: darba zonas radiācijas monitorings Slimnīcas Scintigrāfijas telpās
1.3.Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes
kopā, eur bez PVN
2.daļa Lineāro elektronu paātrinātāju elektrodrošibas, atbilstības testēšanas un darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudes
2.1.Lineāro elektronu paātrinātāju funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, radiācijas darba zonas monitorings un pacienta dozas mērītāja kalibrēšana
kopā, eur bez PVN
3.daļa Mērierīču kalibrēšanas pārbaudes
3.1. daļa. Mēriekārtu pārbaudes
kopā, eur bez PVN
4.daļa Kvalitātes kontroles testi
3.1. Kvalitātes kontroles testi
kopā, eur bez PVN
5.daļa Darba zonas radiācijas monitorings dažādās Slimnīcas telpās
5.1. Mērījumi: Darba zonas radiācijas monitorings dažādās Slimnīcās telpās
kopā, eur bez PVN
`

## 1.daļa
Pielikums Nr.3.
Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes
Tehniskais un finanšu piedāvājums
1.daļa Funkcionālās, elektrodrošibas, atbilstības testēšanas un darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudes
Vispārīgās prasības
1 | Radioloģisko ierīču elektrodrošības pārbaudes un funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas noteikti MK noteikumu Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" 3. pielikuma 1. un 2. tabulā, veic inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.
2 | Radioloģiskās ierīces darba zonas radiācijas monitoringu jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" noteikto.
3 | Mērīšanas ierīču kalibrēšana jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu".
4 | Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi pēc svina ekvivalenta ražotāja noteiktajā termiņā, bet, ja tas nav noteikts, − ne retāk kā reizi divos gados, veic laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, ko nosaka MK noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā".
5 | Inspicētajām ierīcēm ir jāpiestiprina atbilstoša uzlīme, kurā atspoguļots sertifikāta Nr., pārbaudes veikšanas gads un mēnesis, pārbaudes veicējs, un jāizsniedz inspicēšanas sertifikāts ar pielikumu, kurā uzrādīti visi mērījumi un iegūtie rezultāti, izmantotās metodikas un mērierīces. Kalibrētajām ierīcēm jāpiestiprina atbilstoša uzlīme, kurā atspoguļots sertifikāta Nr., pārbaudes veikšanas gads un mēnesis, pārbaudes veicējs, un jāizsniedz kalibrēšanas sertifikāts, kurā norādīti iegūtie kalibrēšanas rezultāti.
6 | Reglamentētajā sfērā radioloģiskajām ierīcēm jāveic pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā".
7 | Nereglamentētajā sfērā radioloģiskām ierīcēm jāveic pārbaudes saskaņā ar Eiropas komisijas Radiācijas aizsardzības dokumentu Nr. 162 "Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy".
8 | Tiks salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā daļā atsevišķi un līguma slēgšanas tiesības katrai daļai tiks piešķirtas vienam pretendentam, kura piedāvājums atbildīs tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto vērtējamo cenu.
9 | *Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā pakalpojuma apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo līguma summu.
1.1. Radioloģisko iekārtu funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, radiācijas darba zonas monitorings un pacienta dozas mērītāja kalibrēšana
Nr.p.k. | Iekārtas tips, ražotājs, modelis | Spriegums; Jauda | Inventāra Nr. | Funkcionālās atbilstības (FP) pārbaude |  | Elektrodrošības (TU) pārbaude |  | Radiācijas darba zonas (DOZ) monitorings |  | Pacienta dozas mērītāja (DAP) pārbaude |  | Atrašanās vieta | Kopā eur bez PVN par FP, TU, DOZ, DAP
|  |  |  | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4+6+8+10
1 | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu Philips DIGITAL DIAGNOST | 150 kV; 65 kW | 2334186 |  | 11-jan-2022 |  | 11-jan-2022 |  | 10-jan-2020 |  | 11-jan-2022 | 15.korp 9. kabinets
2 | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu Siemens YSIO MAX | 150; 65 | 2334168 |  | 13-sep-2021 |  | 13-sep-2021 |  | 31-jul-2020 |  | 13-sep-2021 | 6.1-529, 7.kab
3 | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu Siemens YSIO MAX | 150; 65 | 2334169 |  | 13-sep-2021 |  | 13-sep-2021 |  | 31-jul-2020 |  | 13-sep-2021 | 6.1-530, 9.kab
4 | Daudzrindu (64) datortomogrāfijas iekārta GE Revolution HD | 140 kV; 100 kW | 2334177 |  | 26-okt-2021 |  | 21-okt-2021 |  | 21-okt-2021 |  |  | A korpuss 6.1.-528 5.kab
5 | Daudzrindu (64) datortomogrāfijas iekārta GE Revolution Frontier | 140 kV; 100 kW | 2334191 |  | 6-dec-2021 |  | 6-dec-2021 |  | 6-dec-2021 |  |  | 15.korp 7.kabinets
6 | Daudzrindu (64) datortomogrāfijas iekārta GE Revolution Maxima | 140 kV; 100 kW | 2334190 |  | 5-aug-2022 |  | 2-aug-2022 |  | 2-aug-2022 |  |  | 15.korp 8.kabinets
7 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Siemens MOBILETT MIRA MAX | 133 kV; 35 kW | 2334178 |  | 18-aug-2022 |  | 18-aug-2022 |  | 27-aug-2021 |  | 31-aug-2020 | DRI 92.JITP
8 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Konica Minolta AeroDR X30 | 150 kV; 32 kW | 2334189 |  | 11-nov-2021 |  | 11-nov-2021 |  | 11-nov-2021 |  | 12-okt-2020 | DRI 15.korp.
9 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Siemens MOBILETT ELARA MAX | 133 kV; 35 kW | 2334193 |  | 2-dec-2021 |  | 2-dec-2021 |  | 2-dec-2021 |  | 2-dec-2021 | DRI 40.nod.
10 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Siemens MOBILETT ELARA MAX | 133 kV; 35 kW | 2334194 |  | 2-dec-2021 |  | 2-dec-2021 |  | 2-dec-2021 |  | 2-dec-2021 | DRI 39.nod.
11 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Primax, Radiologia RAYBOW XE | 150 kV; 40 kW | 2334192 |  | 20-dec-2021 |  | 20-dec-2021 |  | 20-dec-2021 |  | 20-dec-2021 | DRI 14.nod.
12 | 3D mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzes iespēju darbam ar digitālo attēlu iegūšanas sistēmu Hologic SELENIA DIMENSION 6000 | 49 kV; 7 kW | 2334173 |  | 29-dec-2021 |  | 29-dec-2021 |  | 22-dec-2020 |  |  | 6.1-537 12 kab
13 | Osteodensitometrijas iekārta GE PRODIGY ADVANCE FS | 76 kV
14 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens SIREMOBIL ISO - C | 120 kV; 20 kW | 2334121 |  | 29-dec-2021 |  | 29-dec-2021 |  | 13-dec-2021 |  |  | Operāciju bloks A 4. operāciju zāle
15 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens SIREMOBIL Compact L | 110 kV; 2,5 kW | 2334163 |  | 22-jūn-2022 |  | 22-jūn-2022 |  | 22-jūn-2022 |  | 14-jūn-2021 | Operāciju bloks B 6.3-632
16 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Philips BV PULSERA | 120 kV; 7,5 kW | 2334157 |  | 3-feb-2022 |  | 3-feb-2022 |  | 15-dec-2021 |  |  | 60.Daudzprofilu dienas stacionārs
17 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemen CIOS SPIN | 125 kV; 25 kW |  |  | jūl-2022 |  | jūl-2022 |  | jūl-2022 |  | jūl-2022 | Operāciju bloks A 4. operāciju zāle
18 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemen CIOS ALPHA | 125 kV; 25 kW |  |  | jūl-2022 |  | jūl-2022 |  | jūl-2022 |  | jūl-2022 | 60.Daudzprofilu dienas stacionārs
19 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemen CIOS ALPHA | 125 kV; 15 kW | 2334171 |  | 30-dec-2021 |  | 30-dec-2021 |  | 19-nov-2020 |  | 30-dec-2021 | 32.korp Invazīvās aritmoloģijas bloks
20 | Digitāla stacionāra rentgeniekārta caurskatēm Philips MULTI DIAGNOST ELEVA | 125 kV; 65 kW | 2334161 |  | 12-nov-2021 |  | 12-nov-2021 |  | 1-okt-2020 |  | 12-nov-2021 | A korpuss 6.1.-523, arī endoskopija
21 | Digitālā angiogrāfijas iekārta Siemens PHENO | 125 kV; 100 kW | [8 empty] | 4-aug-2022 | 15.korp 12. kabinets
22 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 2 lokiem Siemens ARTIS ZEE BIPLANE | 125; 100 | 2334176; 2334176/1 |  | 13-aug-2022 |  | 13-aug-2022 |  | 6-jul-2021 |  | 13-jūn-2020 | 6.1-524
23 | Digitālā angiogrāfijas iekārta GE INNOVA 2100 IQ | 125 kV; 100 kW | 2334160 |  | 25-apr-2022 |  | 25-apr-2022 |  | 3-apr-2020 |  | 28-apr-2022 | IKL 5. zāle (10.kabinets)
24 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku GE INNOVA IGS 520 | 125 kV; 100 kW | 2334179 |  | 26-apr-2022 |  | 26-apr-2022 |  | 26-apr-2022 |  | 26-apr-2022 | 33.korp IKL 1. zāle
25 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku GE INNOVA IGS 520 | 125 kV; 100 kW | 2334180 |  | 15-mar-2022 |  | 15-mar-2022 |  | 28-mar-2022 |  | 15-mar-2022 | 33.korp IKL 3. zāle
26 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku PhilipsAZURION 7 M12 | 125 kV; 100 kW | 2334181 |  | 22-jun-2022 |  | 22-jun-2022 |  | 21-mai-2020 |  | 21-mai-2020 | 33.korp IKL 4. zāle
27 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku Philips AZURION 7 C12 | 125 kV; 100 kW | 2334185 |  | 22-jun-2022 |  | 22-jun-2022 |  | 18-jun-2020 |  | 19-jūn-2020 | 33.korp IKL 2. zāle
28 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku Philips ALLURA XPER FD10 | 125 kV; 96 kW | 2334165 |  | 18-okt-2021 |  | 18-okt-2021 |  | 18-okt-2021 |  | 5-jan-2022 | 15.korp C op.bl
29 | Intraorālā zobāratniecības rentgeniekārta Planmeca PRO X | 70 kV; 8 mA | 2334175 |  | 8-nov-2021 |  | 8-nov-2021 |  | 8-nov-2021 |  |  | 15.korp. 1.stāvs 6.kab
30 | Dentālā digitālā panorāmas rentgeniekārta Carestream CS 8100 | 90 kV; 1,35 kW | 2334166 |  | 01-aug-2022 |  | 01-aug-2022 |  | 01-aug-2022 |  |  | 15.korp. 1.stāvs 6.kab
31 | Simulators virtuālais Siemens Somatom Sensation Open | 140 kV; 50 kW | 2352042 |  | 29-dec-2021 |  | 29-dec-2021 |  | 16-nov-2020 |  |  | Staru terapijas kab. DT kab.
32 | Gamma kamera Siemens Symbia T6 datortomogrāfijas daļa |  | 2352045 |  | 16-feb-2022 |  | 16-nov-2021 |  | 16-nov-2020 |  |  | 108.korp 9.kab.
33 | Symbia T6 gamma kameras daļa |  | 2352045 |  | 16-nov-2021 | [6 empty] | 108.korp 9.kab.
34 | Gamma kamera Siemens E.cam |  | 2352126 |  | 16-01-nov-dec-2021 |  | 16-nov-2021 |  |  |  |  | 108.korp 20.kab.
Kopā par 1.1.daļu, EUR bez PVN
1.2.Mērījumi: darba zonas radiācijas monitorings Slimnīcas Scintigrāfijas telpās
Nr.p.k | Pārbaudes veids | Mērījumu vietas | Cena par 1 gab. pārbaudi, EUR bez PVN
0 | 1 | 2 | 3
1 | Darba zonas radiācijas monitorings | 99mTc ģeneratora glabātuvē, scintigrāfijas kabinetā, manipulāciju telpā, fasētavā, atkritumu telpā
2 | Virsmas sasmērējuma mērījumi
Kopā par 1.2.daļu, EUR bez PVN
1.3.Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes
Nr.p.k | Aizsarglīdzekļa veids* | Cena par 1 gab. pārbaudi, EUR bez PVN
0 | 1 | 2
1 | Priekšauts
2 | Veste
3 | Svārki
4 | Apkakle
5 | Brilles
6 | Gonādu aizsargi
7 | Cimdi
Kopā par 1.3.daļu, EUR bez PVN
*Pasūtītāja rīcībā ir apmēram 300 gab dažādu individuālo aizsardzības līdzekļu, kuriem katram nepieciešama 1 pārbaude līguma darbības laikā

## 2.daļa
Pielikums Nr.3.
Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes
Tehniskais un finanšu piedāvājums
2.daļa Lineāro elektronu paātrinātāju elektrodrošibas, atbilstības testēšanas un darba zonas radiācijas monitoringa pārbaudes
Vispārīgās prasības
1 | Radioloģisko ierīču elektrodrošības pārbaudes un funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas noteikti MK noteikumu Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" 3. pielikuma 1. un 2. tabulā, veic inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.
2 | Radioloģiskās ierīces darba zonas radiācijas monitoringu jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" noteikto.
3 | Mērīšanas ierīču kalibrēšana jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu".
4 | Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi pēc svina ekvivalenta ražotāja noteiktajā termiņā, bet, ja tas nav noteikts, − ne retāk kā reizi divos gados, veic laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, ko nosaka MK noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā".
5 | Inspicētajām ierīcēm ir jāpiestiprina atbilstoša uzlīme, kurā atspoguļots sertifikāta Nr., pārbaudes veikšanas gads un mēnesis, pārbaudes veicējs, un jāizsniedz inspicēšanas sertifikāts ar pielikumu, kurā uzrādīti visi mērījumi un iegūtie rezultāti, izmantotās metodikas un mērierīces. Kalibrētajām ierīcēm jāpiestiprina atbilstoša uzlīme, kurā atspoguļots sertifikāta Nr., pārbaudes veikšanas gads un mēnesis, pārbaudes veicējs, un jāizsniedz kalibrēšanas sertifikāts, kurā norādīti iegūtie kalibrēšanas rezultāti.
6 | Reglamentētajā sfērā radioloģiskajām ierīcēm jāveic pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā".
7 | Nereglamentētajā sfērā radioloģiskām ierīcēm jāveic pārbaudes saskaņā ar Eiropas komisijas Radiācijas aizsardzības dokumentu Nr. 162 "Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy".
8 | Tiks salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā daļā atsevišķi un līguma slēgšanas tiesības katrai daļai tiks piešķirtas vienam pretendentam, kura piedāvājums atbildīs tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto vērtējamo cenu.
9 | *Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā pakalpojuma apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo līguma summu.
2.1.Lineāro elektronu paātrinātāju funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, radiācijas darba zonas monitorings un pacienta dozas mērītāja kalibrēšana
Nr.p.k. | Iekārtas tips, ražotājs, modelis | Spriegums; Jauda | Inventāra Nr. | Funkcionālās atbilstības (FP) pārbaude |  | Elektrodrošības (TU) pārbaude |  | Radiācijas darba zonas (DOZ) monitorings |  | Atrašanās vieta | Kopā eur bez PVN par FP, TU, DOZ, DAP
|  |  |  | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 4+6+8+10
1 | Lineārais elektronu paātrinātājs Elekta HARMONY PRO | 6,10 MV (fotoni) | 2352042 |  | okt-2022 |  | nov-2022 |  | okt-2022 | Staru terapijas kab Linac Nr.1
2 | Lineārais elektronu paātrinātājs Elekta VERSA HD | 6,10 MV (fotoni) 6-10 MeV (elektroni); | 2334184 |  | 11 okt-01 mar-okt-mar-2021 |  | 19-jan-2022 |  | 7-okt-2019 | Staru terapijas kab Linac Nr.2
Kopā par 2.1.daļu, EUR bez PVN
Atsevišķu remontu gadījumos nepieciešamas daļējas funkcionālās pārbaudes, tāpēc lūdzu norādīt atsevišķus izcenojumus, kas netiks vērtēti, bet tiks izmantoti līguma izpildē pēc nepieciešamības
Funkcionālās pārbaudes sastāvdaļas pēc MK Nr. 482 3.pielikuma 2.tabulas |  |  | Cena par funkcionālās pārbaudes sastāvdaļu, eur bez PVN
Mehāniskās pārbaudes:
Jonizējošā starojuma dozas kontrolsistēma:
Jonizējošā starojuma dozas novērtēšana interešu punktā ūdens fantomā uz centrālās ass:
Staru kūļa homogenitāte un simetrija
Kompensatori un ķīļi:
Portālās attēlošanas sistēma:

## 3.daļa
Pielikums Nr.3
Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes
Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.daļa Mērierīču kalibrēšanas pārbaudes
Vispārīgās prasības
1 | Radioloģisko ierīču elektrodrošības pārbaudes un funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas noteikti MK noteikumu Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" 3. pielikuma 1. un 2. tabulā, veic inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.
2 | Radioloģiskās ierīces darba zonas radiācijas monitoringu jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" noteikto.
3 | Mērīšanas ierīču kalibrēšana jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu".
4 | Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudi pēc svina ekvivalenta ražotāja noteiktajā termiņā, bet, ja tas nav noteikts, − ne retāk kā reizi divos gados, veic laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, ko nosaka MK noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā".
5 | Inspicētajām ierīcēm ir jāpiestiprina atbilstoša uzlīme, kurā atspoguļots sertifikāta Nr., pārbaudes veikšanas gads un mēnesis, pārbaudes veicējs, un jāizsniedz inspicēšanas sertifikāts ar pielikumu, kurā uzrādīti visi mērījumi un iegūtie rezultāti, izmantotās metodikas un mērierīces. Kalibrētajām ierīcēm jāpiestiprina atbilstoša uzlīme, kurā atspoguļots sertifikāta Nr., pārbaudes veikšanas gads un mēnesis, pārbaudes veicējs, un jāizsniedz kalibrēšanas sertifikāts, kurā norādīti iegūtie kalibrēšanas rezultāti.
6 | Reglamentētajā sfērā radioloģiskajām ierīcēm jāveic pārbaudes saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā".
7 | Nereglamentētajā sfērā radioloģiskām ierīcēm jāveic pārbaudes saskaņā ar Eiropas komisijas Radiācijas aizsardzības dokumentu Nr. 162 "Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy".
8 | Tiks salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā daļā atsevišķi un līguma slēgšanas tiesības katrai daļai tiks piešķirtas vienam pretendentam, kura piedāvājums atbildīs tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto vērtējamo cenu.
9 | *Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā pakalpojuma apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo līguma summu.
3.1. daļa. Mēriekārtu pārbaudes
Nr.p.k. | Nosaukums | Modelis | Atrašanās vieta | Sērijas Nr. | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Virsmu piesārņojuma radiometrs | CoMo-170 | 108.korpuss, 0.stāvs. Scintigrāfija | 784
2 | Dozkalibrators | Capintec CRC-55tR |  | 552947H
3 | Kāju un roku tīrības radiometrs | Thermo Scientific ESM FHT65LL/ LLX |  | 0184
4 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific FHT6020 |  | 1604
5 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific FHT6020 |  | 1605
6 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific FHT6020 |  | 1606
7 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific FHT6020 |  | 1607
8 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific RadEye B20 |  | 1792
9 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific RadEye B20 |  | 1837
10 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific RadEye B20 |  | 258
11 | Radiācijas līmeņa mēriekārta | Thermo Scientific RadEye PRD-ER |  | 212
12 | Aktivitātes mērītājs | Dose Calibrator ISOMED 2000 s/n 04203 |  | 4202
13 | Cilindriska jonizācijas kamera | FC65-G | 9.korpuss, 0.stāvs, Staru terapijas kabinets | 1660
14 | Plakanparalēla jonizācijas kamera | PPC05 | 9.korpuss, 0.stāvs, Staru terapijas kabinets | 848
15 | Cilindriska jonizācijas kamera | FC23-C, Iba dosimetry | 9.korpuss, 0.stāvs, Staru terapijas kabinets
16 | 3D kalibrēšanas fantoms | Blue phantom typ 2001 | 9.korpuss, 0.stāvs, Staru terapijas kabinets | 6524
17 | Kalibrēšanas fantoms | Calibration Phantom WP1D | 9.korpuss, 0.stāvs, Staru terapijas kabinets | 6114
18 | Dozimetrs (gamma) | AT1123, Atomtex | RD nodaļa | 55868
19 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 275180
20 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 279205
21 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 279203
22 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 279203
23 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 275184
24 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 275069
25 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 275130
26 | Dozimetrs personālais | Thermo Fisher Scientific EPD MK2+ | RD nodaļa | 279202
Kopā par 3.1.daļu, EUR bez PVN

## 4.daļa
Pielikums Nr.3
Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes
Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.daļa Kvalitātes kontroles testi
Vispārīgās prasības
1 | Radioloģisko ierīču papildus funkciju testēšanu un atbilstības novērtēšanu veic atbilstoši MK noteikumu Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" 3. pielikuma 3. tabulā un Pasūtītāja noteiktajam. Atbilstības novērtēšanu var veikt inspicēšanas institūcija, medicīnas fiziķis, medicīnas fiziķis eksperts.
2 | Pēc funkciju atbilstības novērtēšanas tiek sagatavots dokuments, kurā norādīti novērtētie tehniskie parametri, iegūtās nomērītās vērtības un to atbilstība kritērijiem, izmantotā metode. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt uzrādīt metodes aprakstu.
3 | Pretendenta rīcībā ir visas nepieciešamās mērierīces, lai veiktu mērījumus, mērierīces ir pārbaudītas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu" un ar derīgiem pārbaužu termiņiem.
4 | Tiks salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā daļā atsevišķi un līguma slēgšanas tiesības katrai daļai tiks piešķirtas vienam pretendentam, kura piedāvājums atbildīs tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto vērtējamo cenu.
5 | *Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā pakalpojuma apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo līguma summu. Piegādātājam līdz līguma darbības beigām jāpiedāvā pakalpojums par cenām, kādas piedāvātās cenu aptaujas ietvaros.
6 | Pārbaudes jāveic 10 darba dienu laikā pēc pārbaudes pieteikšanas. Tehniskā dokmentācija jāsagatavo 5 darba dienu laikā pēc veiktajiem mērījumiem.
7 | *Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā pakalpojuma apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo līguma summu.
3.1. Kvalitātes kontroles testi
Nr.p.k. | Iekārtas tips, ražotājs, modelis | Spriegums; Jauda | Inventāra Nr. | Papildpārbaudes atbilstoši MK 482 3.pielikuma 3.tabulai* |  | Atrašanās vieta | Kopā eur bez PVN
|  |  |  | Cena par 1 gab pārbaudi, EUR bez PVN | Pēdējās pārbaudes datums
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
1 | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu Philips DIGITAL DIAGNOST | 150 kV; 65 kW | 2334186 |  | 11-jan-2022 | 15.korp 9. kabinets
2 | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu Siemens YSIO MAX | 150; 65 | 2334168 |  | 13-sep-2021 | 6.1-529, 7.kab
3 | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu Siemens YSIO MAX | 150; 65 | 2334169 |  | 13-sep-2021 | 6.1-530, 9.kab
4 | Daudzrindu (64) datortomogrāfijas iekārta GE Revolution HD | 140 kV; 100 kW | 2334177 |  | 26-okt-2021 | A korpuss 6.1.-528 5.kab
5 | Daudzrindu (64) datortomogrāfijas iekārta GE Revolution Frontier | 140 kV; 100 kW | 2334191 |  | 6-dec-2021 | 15.korp 7.kabinets
6 | Daudzrindu (64) datortomogrāfijas iekārta GE Revolution Maxima | 140 kV; 100 kW | 2334190 |  | 30-dec-2021 | 15.korp 8.kabinets
7 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Siemens MOBILETT MIRA MAX | 133 kV; 35 kW | 2334178 |  | 27-aug-2021 | DRI 92.JITP
8 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Konica Minolta AeroDR X30 | 150 kV; 32 kW | 2334189 |  | jun-2022 | DRI 15.korp.
9 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Siemens MOBILETT ELARA MAX | 133 kV; 35 kW | 2334193 |  | jun-2022 | DRI 40.nod.
10 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Siemens MOBILETT ELARA MAX | 133 kV; 35 kW | 2334194 |  | jun-2022 | DRI 39.nod.
11 | Pārvietojamā palātas rentgendiagnostikas iekārta Primax,Radiologia RAYBOW XE | 150 kV; 40 kW | 2334192 |  | jun-2022 | DRI 14.nod.
12 | 3D mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzes iespēju darbam ar digitālo attēlu iegūšanas sistēmu Hologic SELENIA DIMENSION 6000 | 49 kV; 7 kW | 2334173 |  | 29-dec-2021 | 6.1-537 12 kab
13 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens SIREMOBIL ISO - C | 120 kV; 20 kW | 2334121 |  | 29-dec-2021 | Operāciju bloks A 4. operāciju zāle
14 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens SIREMOBIL Compact L | 110 kV; 2,5 kW | 2334163 |  | 14-jūn-2021 | Operāciju bloks B 6.3-632
15 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Philips BV PULSERA | 120 kV; 7,5 kW | 2334157 |  | 3-feb-2022 | 60.Daudzprofilu dienas stacionārs
16 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens CIOS SPIN | 125 kV; 25 kW |  |  | jūl-2022 | Operāciju bloks A 4. operāciju zāle
17 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens CIOS ALPHA | 125 kV; 25 kW |  |  | jūl-2022 | 60.Daudzprofilu dienas stacionārs
18 | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta Siemens CIOS ALPHA | 125 kV; 15 kW | 2334171 |  | jun-2022 | 32.korp Invazīvās aritmoloģijas bloks
19 | Digitāla stacionāra rentgeniekārta caurskatēm Philips MULTI DIAGNOST ELEVA | 125 kV; 65 kW | 2334161 |  | 12-nov-2021 | A korpuss 6.1.-523, arī endoskopija
20 | Digitālā angiogrāfijas iekārta Siemens PHENO | 125 kV; 100 kW |  |  |  | 15.korp 12. kabinets
21 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 2 lokiem Siemens ARTIS ZEE BIPLANE | 125; 100 | 2334176; 2334176/1 |  | 8-jūn-2021 | 6.1-524
22 | Digitālā angiogrāfijas iekārta GE INNOVA 2100 IQ | 125 kV; 100 kW | 2334160 |  | 25-apr-2022 | IKL 5. zāle (10.kabinets)
23 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku G E INNOVA IGS 520 | 125 kV; 100 kW | 2334179 |  | 26-apr-2022 | 33.korp IKL 1. zāle
24 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku GE INNOVA IGS 520 | 125 kV; 100 kW | 2334180 |  | 15-mar-2022 | 33.korp IKL 3. zāle
25 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku PhilipsAZURION 7 M12 | 125 kV; 100 kW | 2334181 |  | 2-jun-2021 | 33.korp IKL 4. zāle
26 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku Philips AZURION 7 C12 | 125 kV; 100 kW | 2334185 |  | 14-jul-2021 | 33.korp IKL 2. zāle
27 | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 loku Philips ALLURA XPER FD10 | 125 kV; 96 kW | 2334165 |  | 18-okt-2021 | 15.korp C op.bl
29 | Dentālā digitālā panorāmas rentgeniekārta Carestream CS 8100 | 90 kV; 1,35 kW | 2334166 |  | 8-nov-2021 | 15.korp. 1.stāvs 6.kab
30 | Simulators virtuālais Siemens Somatom Sensation Open | 140 kV; 50 kW | 2352042 |  | 29-dec-2021 | Staru terapijas kab. DT kab.
33 | Gamma kamera Siemens Symbia T6 datortomogrāfijas daļa |  | 2352045 |  | 16-feb-2022 | 108.korp 9.kab.
34 | Symbia T6 gamma kameras daļa |  | 2352045 |  | 16-nov-2021 | 108.korp 9.kab.
35 | Gamma kamera Siemens E.cam |  | 2352126 |  | 16-01-nov-dec-2021 | 108.korp 20.kab.
Kopā par 4.1.daļu, EUR bez PVN
*2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
Kvalitātes kontroles parametri, kas jānovērtē
Nr.p.k. | Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta uzņēmumiem ar vienu rentgenlampu
1. | Staru kūļa un gaisma kūļa sakritība
1.1 | summārā novirze katrā galvenajā asī
1.2 | summārā novirze abās galvenajās asīs
1.3 | rentgenstaru lauka centra un attēla uztvērēja centra sakrišana
1.4 | gaismas kūļa centra un režģī ievietotās filmas centra sakrišana
2 | Leņķis starp rentgenstaru kūļa asi un attēla uztvērēja plakni
3 | Automātiskā kolimācija
3.1 | kolimācijas precizitāte
3.1 | automatiskās kolimācijas režīmā attālums starp staru kūļa un attēla uztvērēja malām jebkurā virzienā
4 | Režģis
4.1 | defekti attēlā
4.2 | kustīgā režga plātnītes attēlā
5 | Ekspozīcijas datu iestādīšanas precizitāte rokas režīmā (gaisa kermas precizitāte)
6 | Ekspozīcijas dozas automātikas kontrole
7 | Pacienta dozas mērītāja (dozas un laukuma reizinājuma mērītājs) precizitāte
8 | Kontrasta izšķirtspēja
8.1 | tests izmatojot dažāda optiska blīvuma vara objektu (dinamiska trepe)
8.2 | testa objekts ar zemu kontrastu no alumīnija
9 | Telpiskā izšķirtspēja
9.1 | ja gaisa kerma ir robežās no 5 līdz 10 uGy
9.2 | ja gaisa kerma ir mazāka par 5 uGy
10 | Attēla ģeometriskie parametri
10.1 | attēla redzamība pilnībā
10.2 | dubultkontūri (pseidokontūri)
10.3 | attēla kļūdas
10.4 | novirze katrā asī (horizontāli un vertikāli)
11 | Attēla artefakti
11.1 | skrāpējumi, izsmērējumi attēlā
11.2 | fantomattēli
11.3 | attēla ģeometriskie kropļojumi
Nr.p.k. | Digitāla stacionāra rentgeniekārta caurskatēm
1. | Staru kūļa un gaisma kūļa sakritība
1.1 | summārā novirze katrā galvenajā asī
1.2 | summārā novirzeabās galvenajās asīs
1.3 | rentgenstaru lauka centra un attēla uztvērēja centra sakrišana
1.4 | gaismas kūļa centra un režģī ievietotās filmas centra sakrišana
2 | Leņķis starp rentgenstaru kūļa asi un attēla uztvērēja plakni
3 | Automātiskā kolimācija
3.1 | kolimācijas precizitāte
3.1 | automatiskās kolimācijas režīmā attālums starp staru kūļa un attēla uztvērēja malām jebkurā virzienā
4 | Režģis
4.1 | defekti attēlā
4.2 | kustīgā režga plātnītes attēlā
5 | Ekspozīcijas datu iestādīšanas precizitāte rokas režīmā (gaisa kermas precizitāte)
6 | Ekspozīcijas dozas automātikas kontrole
7 | Pacienta dozas mērītāja (dozas un laukuma reizinājuma mērītājs) precizitāte
8 | Gaisa kermas jauda rentgenattēla pastiprinātāja ieejas plaknē
8.1 | vispārējas lietošanas rentgeniekārtām
8.2 | netiešas radiogrāfijas iekārtām
8.3 | kineradiogrāfijas iekārtām
9 | Telpiskā izšķirtspēja
9.1 | ar 15-18 cm rentgenattēla pastiprinātāju
9.2 | ar 23-25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
9.3 | ar 30-35 cm rentgenattēla pastiprinātāju
9.4 | netiešas radiogrāfijas iekārtām ar 25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
9.5 | kineradiogrāfijas iekārtām ar 25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
10 | Kontrasta izšķirtspēja
10.1 | tests izmatojot dažāda optiska blīvuma vara objektu (dinamiska trepe)
10.2 | testa objekts ar zemu kontrastu no alumīnija
11 | Telpiskā izšķirtspēja
11.1 | ja gaisa kerma ir robežās no 5 līdz 10 mGy
11.2 | ja gaisa kerma ir mazāka par 5 mGy
12 | Attēla ģeometriskie parametri
12.1 | attēla redzamība pilnībā
12.2 | dubultkontūri (pseidokontūri)
12.3 | attēla kļūdas
12.4 | novirze katrā asī (horizontāli un vertikāli)
13 | Attēla artefakti
13.1 | skrāpējumi, izsmērējumi attēlā
13.2 | fantomattēli
13.3 | attēla ģeometriskie kropļojumi
Nr.p.k. | Pārvietojamā palātas rentgeniekārta
1. | Staru kūļa un gaisma kūļa sakritība
1.1 | summārā novirze katrā galvenajā asī
1.2 | summārā novirze abās galvenajās asīs
2 | Ekspozīcijas datu iestādīšanas precizitāte rokas režīmā (gaisa kermas precizitāte)
3 | Pacienta dozas mērītāja (dozas un laukuma reizinājuma mērītājs) precizitāte
4 | Kontrasta izšķirtspēja
4.1 | tests izmatojot dažāda optiska blīvuma vara objektu (dinamiska trepe)
4.2 | testa objekts ar zemu kontrastu no alumīnija
5 | Attēla ģeometriskie parametri
5.1 | attēla redzamība pilnībā
5.2 | dubultkontūri (pseidokontūri)
5.3 | attēla kļūdas
5.4 | novirze katrā asī (horizontāli un vertikāli)
6 | Attēla artefakti
6.1 | skrāpējumi, izsmērējumi attēlā
6.2 | fantomattēli
6.3 | attēla ģeometriskie kropļojumi
Nr.p.k. | Pārvietojamā operāciju zāles rentgeniekārta
1 | Gaisa kermas jauda rentgenattēla pastiprinātāja ieejas plaknē
1.1 | vispārējas lietošanas rentgeniekārtām
1.2 | netiešas radiogrāfijas iekārtām
1.3 | kineradiogrāfijas iekārtām
2 | Telpiskā izšķirtspēja
2.1 | ar 15-18 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.2 | ar 23-25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.3 | ar 30-35 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.4 | netiešas radiogrāfijas iekārtām ar 25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.5 | kineradiogrāfijas iekārtām ar 25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
3 | Kontrasta izšķirtspēja
3.1 | tests izmatojot dažāda optiska blīvuma vara objektu (dinamiska trepe)
3.2 | testa objekts ar zemu kontrastu no alumīnija
4 | Telpiskā izšķirtspēja grafijā un skopijā
4.1 | ja gaisa kerma ir robežās no 5 līdz 10 uGy
4.2 | ja gaisa kerma ir mazāka par 5 uGy
5 | Attēla ģeometriskie parametri
5.1 | attēlaredzamība pilnībā
5.2 | dubultkontūri (pseidokontūri)
5.3 | attēla kļūdas
5.4 | novirze katrā asī (horizontāli un vertikāli)
6 | Attēla artefakti
6.1 | skrāpējumi, izsmērējumi attēlā
6.2 | fantomattēli
6.3 | attēla ģeometriskie kropļojumi
7 | Ekspozīcijas datu iestādīšanas precizitāte rokas režīmā (gaisa kermas precizitāte)
8 | Ekspozīcijas dozas automātikas kontrole
9 | Pacienta dozas mērītāja (dozas un laukuma reizinājuma mērītājs) precizitāte
Nr.p.k. | Digitāla angiogrāfijas iekārta ar 1 vai 2 lokiem
1 | Gaisa kermas jauda rentgenattēla pastiprinātāja ieejas plaknē
1.1 | vispārējas lietošanas rentgeniekārtām
1.2 | netiešas radiogrāfijas iekārtām
1.3 | kineradiogrāfijas iekārtām
2 | Telpiskā izšķirtspēja
2.1 | ar 15-18 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.2 | ar 23-25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.3 | ar 30-35 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.4 | netiešas radiogrāfijas iekārtām ar 25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
2.5 | kineradiogrāfijas iekārtām ar 25 cm rentgenattēla pastiprinātāju
3 | Kontrasta izšķirtspēja
3.1 | tests izmatojot dažāda optiska blīvuma vara objektu (dinamiska trepe)
3.2 | testa objekts ar zemu kontrastu no alumīnija
4 | Telpiskā izšķirtspēja
4.1 | ja gaisa kerma ir robežās no 5 līdz 10 uGy
4.2 | ja gaisa kerma ir mazāka par 5 uGy
5 | Attēla ģeometriskie parametri
5.1 | attēlaredzamība pilnībā
5.2 | dubultkontūri (pseidokontūri)
5.3 | attēla kļūdas
5.4 | novirze katrā asī (horizontāli un vertikāli)
6 | Attēla artefakti
6.1 | skrāpējumi, izsmērējumi attēlā
6.2 | fantomattēli
6.3 | attēla ģeometriskie kropļojumi
7 | Ekspozīcijas datu iestādīšanas precizitāte rokas režīmā (gaisa kermas precizitāte)
8 | Ekspozīcijas dozas automātikas kontrole
Nr.p.k. | Spirāles datortomogrāfijas iekārta
1 | Attēla parametri
1.1 | attēla troksnis
1.2 | vidējā DT- skaitļa novirze
1.3 | vienmērīgums
2 | Telpiskā (augsta kontrasta) izšķirtspēja
3 | DT dozas indekss (vai dozas un garuma reizinājums)
4 | Griezuma slāņa biezums
5 | Pacienta galda pozicionēšana
5.1 | pacienta galda garenvirziena pozicionēšana
5.2 | pacientagalda atpakaļgaitas pozicionēšana
Nr.p.k. | 3D mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzes iespēju darbam ar digitālo attēlu iegūšanas sistēmu
1 | Ekspozīcijas dozas kontrole
1.1 | ekspozīcijas datu iestādīšana rokas režīmā, dozas atkārtojamība (dozimetriskā metode)
1.2 | ekspozīcijas datu iestādīšana ekspozīcijas dozas automātikas režīmā
2 | Telpiskā (augsta kontrasta) izšķirtspēja
3 | Starojuma lauka sakriība
3.1 | starojuma lauks pacienta balsta frontālajā pusē
3.2 | starojuma lauks pacienta balsta malās
4 | Kompresijas spēks
5 | Kompresijas plāksnes sakritība
6 | Gaisa kermas jauda

## 5.daļa
Pielikums Nr. 3.
Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes
Tehniskais un finanšu piedāvājums
5.daļa Darba zonas radiācijas monitorings dažādās Slimnīcas telpās
Vispārīgās prasības
1 | Darba zonas radiācijas monitoringu jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" noteikto.
2 | Tiks salīdzināta pretendentu piedāvātā cena katrā daļā atsevišķi un līguma slēgšanas tiesības katrai daļai tiks piešķirtas vienam pretendentam, kura piedāvājums atbildīs tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto vērtējamo cenu.
3 | *Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā pakalpojuma apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo līguma summu.
5.1. Mērījumi: Darba zonas radiācijas monitorings dažādās Slimnīcās telpās
Nr.p.k | Pārbaudes veids | Pārbaude 1 gab cena, EUR bez PVN
0 | 1 | 2
1 | Darba zonas radiācijas monitorings pēc nepieciešamības dažādās Slimnīcas telpās
2 | Virsmas sasmērējuma mērījumi 99mTc ģeneratora glabātuvē, scintigrāfijas kabinetā, manipulāciju telpā, fasētavā, atkritumu telpā
Kopā par 1.2.daļu, EUR bez PVN