## Dozkalibrators
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Pielikums
Tehniskā -Finanšu piedāvājuma forma
Dozkalibratora piegāde
Vispārējās prasības: |  | Atbilstība
1.Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, uzstādīšanu un transportu.
2.Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma.
3.Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4.Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju (ražotājsvalsti) un modeli atbilstošos parametrus.
5.Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6.Preces aprakstā, jānorāda tehniskās prasības punkts, par kuru sniegta prasītā informācija.
7.Visi darbi, kas nepieciešami, lai Preci integrētu un salāgotu ar Pasūtītāja īpašumā esošo Tema Sinergy eluācijas boksu ir jāiekļauj Preces cenā. Veicot Preces integrēšanu un salāgošu ar Tema Sinergy eluācijas boksu Pretendents ir atbildīgs par darbu izpildes kvalitāti, eluācijas boksa nesabojāšanu un sistēmas strādāšanu, kā to paredzējis eluācijas boksa ražotājs. Salāgošanas darbi ietvers eluācijas boksa izjaukšanu, esošās jonizācijas kameras PTW T12004-000131 atslēgšanu un izņemšanu, piedāvātā aktivitātes mērītāja uzstādīšanu un pieslēgšanu un eluācijas boksa salikšanu atpakaļ. Eluācijas boksa izjaukšanai un salikšanai nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts ražotāja pārstāvis no Pasūtītāja puses.
8. Precei jābūt ar CE marķējumu, jāatbilst standartam IEC 61010-1 Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 1.daļa Vispārīgās prasības.
10.Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Prasības | Prasību izpilde | Lappuse datu lapā, kurā fiksēta atbilstība prasībām
1. | DOZKALIBRATORS
| Daudzums (gab.): | 1
Cena bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
REZERVES DAĻAS, KAS JĀNOMAINA ELUĀCIJAS BOKSAM:
Tema Safeflow 1/20-10 Aizsardzības grozs, Cena bez PVN, EUR
Tema Safeflow 1/20-10 piedāvātā dozkalibratora jonizācijas kameras izmēru kompensators, ja nepieciešams, Cena bez PVN, EUR
Tema Safeflow 1/20-10 "akas" detektora ieliktnis, Cena bez PVN, EUR
| Kopējā vērtējamā summa bez PVN, EUR: | 0
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Izmantojams scintigrāfijā, eluācijas boksā Tema Sinergie (laminārajā skapī) eluēto radioaktīvo vielu aktivitātes noteikšanai
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Saderīgs ar ražotāja Tema sinergy eluācijas boksu SF 1/20-10, s/n 7483.
1.2.2 | Mērījumu diapazons: Auto diapazons, aktivitāte vismaz līdz 250 GBq (6 Ci), precizitāte vismaz 0,001 MBq (0,01 mCi)
1.2.3 | Ekrāns: krāsains, skārienjūtīgs, izmērs ne mazāks par 20 cm pa diagonāli. Rādījumu formāts: bekereli (Bq) vai kirī (Ci) pēc lietotāja izvēles. Vērtību attēlojums: radionuklīda nosaukums (apzīmējums, molmasas numurs).
1.2.4 | Elektrometrs: Precizitāte, ne mazāka kā +/- 2%, linearitāte +/-2% robežās, mērījuma nolasījums uz ekrāna ne ilgāk kā 2 sekunžu laikā aktivitātēm virs 10MBq, bet no 4 līdz 16 sekundēm ļoti zemas aktivitātes paraugiem.
1.2.5 | Mērījumu atkārtojamība: Atkārtojamība: ± 1% robežās.
1.2.6 | Testi: Pilna programmas paškontroles diagnostika, sistēmas atmiņas pārbaude; Katru dienu: automātiska nulles iestatīšana, automātiska fona pielāgošana, datu pārbaude, precizitātes, pastāvības, sprieguma pārbaude, linearitātes, ģeometrijas kvalitātes kontroles testi
1.2.7 | Iebūvēts izotopu saraksts, pieejami vismaz 12 ieprogrammējami radionuklīdi
1.2.8 | Radioaktīvo avotu dati sistēmas atmiņā: Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137
1.2.9 | Molibdēna 99 pārbaude. Izmērītās vērtības: Tc-99m /Mo-99 eluācija, attiecība starp Tc-99m un Mo-99 aktivitātēm.CAPMAC kanniņas komplektācijā.
1.2.10 | Piemērots, lai mērījumus veiktu šlircēm un medikamentu pudelītēm
1.2.11 | Printeris, pievienojams ar USB pieslēgumu, iekārtai testu rezultātu izdrukām
EKK: |  | 52201
Grupa |  | 2343