| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pielikums) „Invazīvās kardioloģijas vienreizlietojama medicīniskā aprīkojuma iegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2017/93) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| 1 | Vadītājstīgas ar diametru perifēro artēriju stenožu šķērsošanai | Vadītājstīgas uzbūve: - Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds - Vadītājstīgas spirāles materiāli: - Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 6cm - Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns/volframs 2cm - Vadītājstīgas pārklājumi: - Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE - Distālā daļa: 13,5 hidrofils pārklājums - Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.018" - Vadītājstīgas garumi: 195cm un 300 cm - Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 2cm |
| 2 | Pašatverošs drug-eluting stents koronāro asinsvadu bifurkāciju stenožu labošanai | Pašatverošs Nitinola drug-eluting stents, paredzēts koronāro asinsvadu bifurkāciju stenožu labošanai ar biodegradējošu polimēru pārklājumu: - Nitinola stents, pašatveroša konusveida stenta platforma, gofrētu riņķu dizains ar taisniem savienotājposmiem - Pieejamie stenta diametri 3.0 mm un 3.5 mm - Pieejamie stenta garumi 11 mm un 14 mm - Stenta šūnu biezums 160 mkm (0.0063”), šūnas garums 2.2 mm - Stenta profils 0.064” / 1.63 mm - BA9 (Biolimus A9, INN: umirolimus) - sintētiska Sirolimus derivāta (21.3 mkg/mm) stenta pārklājums, kombinēts ar poly-lactic skābes (PLA) biodegradējošu polimēru, nomināls pārklājuma biezums 10 mkm - Radiopozitīvi zelta marķieri stenta abos galos- trīs marķieri distālajā un viens marķieris proksimālajā galā - Stenta saīsināšanās pēc izplešanas ne lielāka kā 5% - Metal-to-artery ratio - 15% - Radiopozitīvi marķieri katetra galā (tip) un distālajā galā precīzākai pozicionēšanai - Rapid Exchange (RX) stenta piegādes sistēma - Izmantojamais katetra garums - 137 cm - Proksimālā katetra daļa - hypotube dizains ar PTFE pārklājumu 2.0 F / 0.026” profils; distālās daļas profils 0.064” / 1.63 mm; tip profils 0.034” / 0.86 mm - Katetra marķieri 100 un 110 cm no gala, marķieru biezums 0.27 mm - Savietojamība ar 7 F (0.078” min) vadītājkatetru - Savietojamība ar 0.014” / 0.36 mm vadītājstīgu - W-II hidrofils pārklājums |
| 3 | Miega artērijas emboliskās protekcijas stenta protēze | - Materiāls: nitinols - Stenta uzbūve: atvērtas stenta šūnas pašatverošs stents Stenta šūnas biezums 240 µm +/- 12 µm - Stenta pārklājums: polietilēna – tereftalāta (PET) Micro Mesh siets - 6F RX ievades sistēma - Sistēmas darba garums nemazāks par 135cm - Sistēmas savietojamība ar: 8F (ID: ≥2.28 mm) vadītājkatetru, 7F (ID: ≥ 2.28 mm) ievadslūžu 0.014” vadītājstīgu - Stenta garums: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm - Stenta diametrs: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm - Micro Mesh PET sieta izmēri: PET sieta biezums ne biezāks kā 20 µm - Atvērta stenta PET sieta šūnas izmērs ne lielāks par 150 µm – 180 µm 4 marķieri |
| 4 | Vadītājslūžu komplekts 4F transradiālam procedūrām | Vadītājslūžu diametrs: 4F Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu Kanulas un dilatora izliekums: 180º Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE Dilatora gala papildus izliekums: 45º Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei Savietojamība ar vadītājstīgu 0,035" |
| 5 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Balona materiāls: - SCP (Semi Cristalline Polymer) - Balona materiāla tips: - semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) - Balonkatetra pārklājums: - hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā - Balonkatetra veids: - OTW (over the wire) - Balona diametri: 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm - Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm,200mm - Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals - Rtg kontrasta marķieri: - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Nominālais spiediens: 6 atm - RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) - Katetra pārklājums: hidrofobs, - Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums - Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F - Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) - Katetru garumi: 90cm un 130cm - Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains |
| 6 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Vulcano - Vision Gold ar uzmontētu stentu | 1) Savietojams ar Vulcano In-Vision Gold vizualizācijas ierīci un Vulcano Trak-back II atvilcēj ierīci. 2) 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas daļas). 3) Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. 4) Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. 5) Hirofīls pārklājums katetra distālajā galā. 6) Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. 7) Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.022”. 8) Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.037” (2.9F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.035” (2.7F) 9) Katetra garums ne mazāks kā 150cm. 10) Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014”. 11) Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057”). 12) Vadītājstīgas kanāla proksimālā atvere atrodas nomināli 24 cm no katetra distāla gala. 13) Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā. |
| 7 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Volcano S5i integrēto ultrasonogrāfijas sistēmu | - Savietojams ar Volcano IVG3 vizualizācijas ierīci un Volcano Pull-back II atvilcēj ierīci. - 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas, rotējošas daļas). - Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. - Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. - Hidrofīls pārklājums katetra distālajā galā. - Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. - Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.022 ''. - Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.037'' (2.9F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.035'' (2.7F). - Katetra garums ne mazāks kā 150cm. - Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014''. - Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057''). - Vadītājstīgas kanāla proksimālā atvere atrodas nomināli 24 cm no katetra distālā gala. - Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā. |
| 8 | Intravazālās termoregulācijas katetera komplekts | Intravazālās termoregulacijas katetera komplekts, kura sastāvā ietilpst iekārtas daļa (sākuma komplekts) un pacienta kateters. Komplektam jābūt savietojamam ar termoregulācijas iekārtu ALSISUS Thermogard XP™. Siltumapmaiņas katetrs Icy® vai analogs, ir sterils, vienreiz lietojams lokanais katetrs , kas paredzēts ievietošanai no augšstilba vēnas ievadīšanas punkta. Katetram Icy® ir jābūt savietojamamar vienreizējas lietošanas Alsius Thermogard XP™ sākuma komplektam - Iekārtas daļa (sākuma koplekts), sterila. - Temperatūras maiņas spirāle, nerūsējoša tērauda. - Rullīšu sūkņa daļa. - Sistēmas uzpildīšanas tvertne (Priming volume) 200 ml. - Luer tipa savienotājsistēma ar pacienta kateteru. - Cirkulējošā šķidruma līmeņa kontroles un trauksmes sistēma. - Pacienta kateters (komplekts), sterils. - Siltumapmaiņas balonu skaits - ne mazāk kā 3. - Infūzijas ievadīšanas lumenu skaits- ne mazāk kā 3, Luer tipa savienotāji. - Ievadīšanas vieta - V. Femoralis. - Ārējais katetera diametrs ne mazāksa kā 9.3F. - Katetera garums ne mazāks kā 38 cm. - Plūsmas ātrums kateterā:. - Distālajā daļā ne mazāk kā 1900 ml/st.. - Proksimālajā daļā ne mazāk kā 1300 ml/st.. - Mediālajā daļā ne mazāk kā 1000 ml/st.. - Katetera materiāls-rentgenjūtīgs poliuretaāns ar Duraflo pārklājumu. - Vadošā caurulīte (3.6 mm x 1.0 mm). - Asinsvadu paplašinātājs (3.6mm x 0.1mm). - 5.0 ml šļirce. - Ķirurģiskā salvete-pārklājs, sterila. - Adata (0.7mm x 38mm). - Adata (1.3mm x 70mm). |
| 9 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) - Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. - Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā - Balonkatetra veids: OTW (over the wire) - Balona diametri: - 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Balonu garumi: - 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm - Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Nominālais spiediens: 7 atm - RBP(Rated burst pressure): 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) - Katetra pārklājums: hidrofobs, - Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums - Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 3.0 – 7.0 mm) 6F (ja balona diametrs 8.0 - 10.0 mm) - Katetru garumi: 80cm un 130cm |
| 10 | Augsta spiediena balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Balona materiāls: Neilons/Pebax - Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. - Balonkatetra veids: OTW (over the wire) - Balona diametri: - 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 12.0mm - Balonu garumi: - 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm - Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Nominālais spiediens: 14 atm (ja balona diametrs 3.0-8.0 mm); 12 atm (ja balona diametrs 9.0-12.0 mm) - RBP(Rated burst pressure): līdz 27 atm - Vadītājstīgas lumens: 0.035” - Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 6F (ja balona diametrs 3.0 – 8.0 mm) 7F (ja balona diametrs 9.0 - 12.0 mm) - Katetru garumi: 40 cm un 75 cm |
| 11 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | 1. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 2. Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 3. Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-6%) 4.Balona locījums 3 vietās 5.Balona pārklājums: hidrofils, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā. 6.Balona diametri: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm. 7.Balona garumi: 20mm, 40mm, 70mm, 100mm, 140mm, 180mm, 220mm. 2 Rtg kontrastējami marķieri, kas nepalielina katetra profilu 8.Nominālais spiediens: 7 atm RBP (Rated burst pressure): 14 atm 9. Katetra uzbūve: Distālā daļa 3.1F, hifrofils pārklājums, koaksiāla konstrukcija Proksimālā daļa 3.9F, hidrofobs pārklājums, katetru pastiprinošā stīga, koaksiāla konstrukcija Katetra garums 150mm (ø 1.5/2.0 x 20 - 100 mm) Katetra garums 75mm (ø 2.0 x 140 - 220 mm un ø 2.5 - 4.0 mm) Vadītājstīgas lumens: 0.014”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F |
| 12 | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | 1.Balons pārklāts ar Paclitaxel vai analoga medikamentu 2.Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā 3.Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 4.Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) 5.Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 6.Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 7.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 8.Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. 9.Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 10.2 Rtg kontrastējami marķieri 11.Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) 12.Katetra pārklājums: hidrofobs, 13.Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums 14.Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F 15.Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) 16.Katetru garumi: 90cm un 130cm 17.Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains 18.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 19.Balonu garums: 40 mm 20.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 21.Balonu garums: 80 mm 22.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 23.Balonu garums: 120 mm |
| 13 | Pacientu hidrācijas līmeņa kontroles sistēma | 1.1. Sistēma paredzēta pacientu nieru funkciju uzlabošanai un nieru pasargāšanai no kontrastvielas radītās ietekmes, invazīvo manipulāciju ar kontrastvielu laikā; 1.2. Sistēma nodrošina augstu pacienta hidrācijas līmeni un vienlaicīgu augstu urīna izvades līmeni; 1.3. Sistēma veic nepārtrauktu izvadītā urīna daudzuma mērīšanu un nodrošina pacienta hidrāciju, balstoties uz izvadītā urīna daudzumu; 1.4. Sistēma palielina nieru darbības intensitāti, tādā veidā tiek paātrināta kontrastvielas izvadīšana no nierēm; 1.5. Sistēmā irvienreizlietojams piederumu komplekts; 1.6. Vienreizlietojamais piederumu komplekts iepakots sterilā iepakojumā; 1.7. Piederumu komplekts sastāv no: - Infūzijas sistēma ar medikamentu ievades portu, gaisa burbuļu savācēju, spiediena sensoru, kas pievienojams pie konsoles, un luer-lock savienojumu; - Šķidrumu savācēj maiss ar šķidrumu savācēj maisa sistēmu, ar savienojumu ar urīnkatetru; - Infūzijas un šķidrumu savācēj sistēmas pagarinājums; 1.8. Piederumu komplekta elementi marķēti ar cipariem, pēc kuriem var atrast attiecīgo pieslēguma vietu uz konsoles; |
| 14 | Balonmikrokatetrs pozīciju saglabāšanai hroniskām totālām oklūzijām | 1.Non-compliant balona izmērs 10 mm; 2. Balons nodrošina 0.014" stīgas pozīcijas noturēšanu 6-8F vadītājkatetros; 3.Zema profila šafts 2F diametrā; 4.Nominālais spiediens 12 ATM; 5. RBP (Rated Burst Pressure) 20 ATM; 6.Jābūt savietojamam gan ar 90 cm, gan 100 cm vadītājkatetriem; 7.Jābūt 2 izmēru rentgenkontrastējošiem marķieriem. |
| 15 | Defibrilators un elektords zemādas implantācijai bez saskares ar sirdi | Zemādas defibrilatora ierīce: - Epizodē maksimums jānodrošina 5’šoki; - Savienojama ar zemādas elektrodu, ko ievada bez saskares ar sirdi; - S-ECG uzglabātspējai jābūt vismaz 40 un aritmiju epizodēm; - Pēc neizdevušās šoka terapijas automātiski jāsignalizē; - Ierīces garantija vismaz 7 gadi; - Elektrodam jābūt enkurēšanas caurumam fiksēšaas vietā; - Proksimāli jābūt sensēšanas elektrodam; - Kola garums defibrilācijai- 8cm - Elektroda tips- tripolārs; - Garums 45cm; - Elektroda šafta izmērs:7Fr; - Poliuretāna pārklājums. |