## Sheet1
Tehniskā specifikācija "Asinsvadu ķirurģijas vienreizlietojamās preces"
Pozīcijas Nr. | Nomenklatūras kods | Specifikācija | Tehniskās prasības | Mērvienība | Piedāvātās preces tehniskie parametri, REF (kataloga) numurs | Atsauce uz informatīvo materiālu (lapaspuses Nr.) | Plānotais daudzums 36 mēnešiem | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa par plānoto daudzumu EUR bez PVN
1 | VL7756, VL8007, VL8005, VL7803 | Karotīdu šunti taisnie | Bezbalonu taisnie (inlying) karotīdu šunti karotīdu endarektomijai. Materiāls - poliuretāns. Šunta garums 14,5 cm (+/-0.5cm). Nepiecišamie šuntu diametri 8F, 10F, 12F, 14F. Šunta gali noapaļoti – atraumatiski. Papildu stiprinājums šunta izņemšanai no asinsvada. Iepakoti pa vienam sterilā iepakojumā. Centra marķieris un dziļuma marķieri 1-4 cm. | gab |  |  | 1100
2 |  | Aortas oklūzijas katetrs (Pruitt tipa) | Šafta materiāls - poliuretāns. Balona materiāls - latekss, irigācijas lūmens ar fleksiblu stileti un integrētu krāniņu – stabilai aneirismu šķērsošanai, balona diametr 43mm (+/-2mm), balona tilpums 50ml (+/-2ml), katetra diametrs 12F, garums 24cm (+/-1cm). | gab |  |  | 36
3 |  | Irigācijas oklūzijas katetrs (Pruitt tipa) | Šafta materiāls - poliuretāns. Balona materiāls - latekss, balona diametrs 18mm (+/1mm), balona tilpums 4ml (+/-0.5ml), katetra diametrs 9F, garums 23cm (+/-1cm), Rtg kontrastējami marķieri ik pa 5cm. | gab |  |  | 12
4 |  | Perifērie oklūzijas katetri (Pruitt tipa) | Šafta materiāls - poliuretāns. Balona materiāls - latekss. Oklūzijas katetru balonu nepieciešamie diametri 7mm, 9mm, 11mm, balona tilpumi 0.5ml, 0.75ml, 1ml. Katetra garums 27cm (+/-1cm), Rtg kontrastējami marķieri ik pa 5cm. Komplektā ar šļirci 1,25ml 1gab.
Preču konfigurācijas:
4.1 |  |  | katetra diametrs 3F | gab |  |  | 30
4.2 |  |  | katetra diametrs 4F | gab |  |  | 30
4.3 |  |  | katetra diametrs 5F | gab |  |  | 30
kopā par 4.daļu, EUR:
5 |  | Over-the-Wire Embolektomijas katetri | Balona materiāls latekss. Katetra materiāls PEBAX (Polyether Block Amide) vai analogs termoplastisks polimērs. Irigācijas opcija – komplektā krāniņš. Krāsu kodi izmēriem. Katetrs marķēts ar dziļuma marķieriem ik pa 5-10cm. Divi Rtg marķieri (balona distālajā un proksimālajā daļā).
Preču konfigurācijas:
5.1 | VL0967 |  | 3F diametrs, balona diametrs 6.0mm, balona tilpums 0.20ml, katetra garumi 40cm, 80cm, saderīgi ar stīgu 0.018” | gab |  |  | 30
5.2 | VL6527 |  | 4F diametrs, balona diametrs 10.0mm, balona tilpums 0.75ml, katetra garumi 40cm, 80cm, saderīgi ar stīgu 0.025” | gab |  |  | 50
5.2 | VL7266 |  | 5F diametrs, balona diametrs 12.0mm, balona tilpums 1.50ml, katetra garumi 40cm, 80cm, saderīgi ar stīgu 0.035" | gab |  |  | 30
5.4 | VL7983 |  | 6F diametrs, balona diametrs 13.0mm, balona tilpums 1.60ml, katetra garums 40cm 80cm, saderīgi ar stīgu 0.035'' | gab |  |  | 30
5.5 | VL10328 |  | 7F diametrs, balona diametrs 14.0mm, balona tilpums 1.75ml, katetra garums 80cm, saderīgi ar stīgu 0.038" | gab |  |  | 20
kopā par 5.daļu, EUR:
6 |  | Latex-Free embolektomijas katetri | Balona materiāls silikons. Katetra materiāls PEBAX (Polyether Block Amide) vai analogs termoplastisks polimērs. Krāsu kodi izmēriem. Katetrs marķēts ar dziļuma marķieriem ik pa 10cm. sterīls katetrs ,individuālā iepakojumā
Preču konfigurācijas:
6.1 |  |  | 2F diametrs, balona diametrs piepūstā stāvoklī 4.0mm, balona diametrs iztukšotā stāvoklī 3,4 Fr. , katetra izmantojamais garums 60cm | gab |  |  | 30
6.2 |  |  | 3 F diametrs, balona diametrs piepūstā stāvoklī 5.0 mm, balona diametrs iztukšotā stāvoklī 4,3 Fr. , katetra izmantojamais garums 40 , 80 cm | gab |  |  | 100
6.3 |  |  | 4 F diametrs, balona diametrs piepūstā stāvoklī 9.0 mm, balona diametrs iztukšotā stāvoklī 5,0 Fr. , katetra izmantojamais garums 40 , 80 cm | gab |  |  | 150
6.4 |  |  | 5 F diametrs, balona diametrs piepūstā stāvoklī 11.0 mm, balona diametrs iztukšotā stāvoklī 6,0 Fr. , katetra izmantojamais garums 40 , 80 cm | gab |  |  | 150
6.5 |  |  | 6 F diametrs, balona diametrs piepūstā stāvoklī 13.0 mm, balona diametrs iztukšotā stāvoklī 7,0 Fr. , katetra izmantojamais garums 40 , 80 cm | gab |  |  | 120
6.6 |  |  | 7 F diametrs, balona diametrs piepūstā stāvoklī 14.0 mm, balona diametrs iztukšotā stāvoklī 8,0 Fr. , katetra izmantojamais garums 40 , 80 cm | gab |  |  | 100
kopā par 6.daļu, EUR:
7 |  | Edwarts Fogerty tipa vai analogs - korķviļķa trombektomijas katetrs | Balona materiāls silikons. Katetra materiāls PEBAX (Polyether Block Amide) vai analogs termoplastisks polimērs. Krāsu kodi izmēriem. Katetrs marķēts ar dziļuma marķieriem ik pa 10cm. sterīls katetrs, individuālā iepakojumā.
Preču konfigurācijas:
7.1 |  |  | 4F diametrs,katetra izmantojamais garums 80 cm spirāles diametrs diametrs 2.7mm (izplēstā stāvoklī 6.0mm) | gab |  |  | 20
7.2 |  |  | 5F diametrs,katetra izmantojamais garums 80 cm spirāles diametrs diametrs 3.1 mm (izplēstā stāvoklī 8.0 mm) | gab |  |  | 20
7.3 |  |  | 6F diametrs,katetra izmantojamais garums 80 cm spirāles diametrs diametrs 3.3 mm (izplēstā stāvoklī 10 mm) | gab |  |  | 20
kopā par 7.daļu, EUR:
8 |  | Edwarts Fogerty tipa vai analogs trombektomijas katetrs no asinsvadu protēzēm | Balona materiāls silikons. Katetra materiāls PEBAX (Polyether Block Amide) vai analogs termoplastisks polimērs. Krāsu kodi izmēriem. Katetrs marķēts ar dziļuma marķieriem ik pa 10cm. sterīls katetrs, individuālā iepakojumā.
Preču konfigurācijas:
8.1 |  |  | katetra diametrs 5F,,katetra izmantojamais garums 80 cm, spirāles diametrs 5mm (izplēstā stāvoklī 16mm) | gab |  |  | 30
8.2 |  |  | katetra diametrs 6F,,katetra izmantojamais garums 80 cm, spirāles diametrs 6mm (izplēstā stāvoklī 18mm) | gab |  |  | 30
kopā par 8.daļu, EUR:
9 |  | Bifurkācijas protēzes ( impregnēti ar kolagēniem) | Materiāls - poliestērs, adītas, impregnētas ar kolagēnu un sudraba acetātu, materiāla permebealitāte: <5ml/cm2/min, porozitāti, izmēri 12x6 – 24x12, garums 40-60 cm, diametru solis ik pa 2mm (aortas daļai). | gab |  |  | 375
10 |  | Lineārās protēzes ( impregnēti ar kolagēnu) | Materiāls - adīts poliestērs, materiāla permebealitāte: <5ml/cm2/minasinsvadu protēzes, impregnētas ar kolagēnu, visi izmēri ir pieejami divās modifikācijās: impregnēti ar heparīnu un impregnēti ar sudraba acetātu.
Preču konfigurācijas:
10.1 |  |  | impregnētas ar sudrabu ar sudrabu (sudraba acetātu), izmēri: 6mm*70cm, 7mm*70cm, 8mm*70cm, 10mm*70cm | gab |  |  | 800
10.2 |  |  | impregnētas ar heparinu, izmēri: 6mm*70cm, 7mm*70cm, 8mm*70cm, 10mm*70cm | gab |  |  | 50
kopā par 10.daļu, EUR:
11 |  | Miega artēriju ultra plāni poliestera ielāpi (patch) impregnēti ar kolagēnu | Materiāls - poliesters, impregnēts ar kolagēnu, materiāla permebealitāte: <5ml/cm2/min
Preču konfigurācijas:
11.1 |  |  | Adīti, impregnēti , protēzes sienas biezums nepārsniedz 0.45, izmēri: 6*75mm, 8*75mm, 10*75mm, 12*75mm, 14*75mm. | gab |  |  | 150
11.2 |  |  | Adīti, impregnēti ar sudrabu (sudraba acetātu), protēzes sienas biezums nepārsniedz 0.45, izmērs: 14*75mm. | gab |  |  | 250
11.3 |  |  | Adīti, impregnēti ar heparīnu, sienas biezums nepārsniedz 0.45mm, izmēri: 6*75mm, 8x75 mm;10*75mm, 12*75mm, 14*75mm. | gab |  |  | 350
kopā par 11.daļu, EUR:
12 |  | Hibrīda asinsvadu protēze, taisnās | Protēzes iekšējais slānis sastāv no ePTFE, ārējais slānis - no adīta poliestēra. Slāņi sakausēti ar polikarbonātu - uretānu. Protēzes garums no 20cm līdz 80cm . Piejamas ar spirālveida atbalstu no 40cm līdz 80cm. Preču konfigurācijas: izmantojamais garums (cm) - diamentrs (mm): 20 cm - 6mm; 40 cm - 5, 6, 7, 8, 10mm; 60 cm - 6, 8 mm; 80cm - 5, 6, 7, 8, 10mm; | gab |  |  | 75
13 |  | ePTFE asinsvadu protēze, konusveida (short Taper) | Protēzes materiāls ePTFE (expanded PolyTetraFluoroEthilene). Ārējās spirāles materiāls PTFE (PolyTetraFluroEthylene). Iespējamas gan standarta, gan plānās sienas modifikācijas. Iespējamas protēzes ar ārējās spirāles balstu un konusveida (tapered)Preču konfigurācijas: izmantojamais garums (cm) - diamentrs (mm); Taisnās: 40cm - 5; 6; 7; 8 mm;Taisnās: 50cm - 5; 6; 7; 8; 10 mm, Taisnās: 70cm - 5; 6; 7; 8; 10 mm; Ar ārējās spirāles balstu 40cm - 5; 6 mm. Ar ārējās spirāles balstu 50cm - 5; 6 ;7; 8mm. Ar ārējās spirāles balstu 70cm - 5; 6; 7; 8mm. Konusveida 45cm - 4/6mm; 4/7mm; 5/8mm; Konusveida 70 cm - 4/7mm. | gab |  |  | 100
14 |  | Biosintētiska asinsvadu protēze | Protēze piemērota perifēro asinsvadu rekonstrukcijai; sastāv no poliestera tīkla endoskeleta, kas apaudzēts ar aitas kolagēnu; Augsta kolagēna biosaderība infekcijas riska mazināšanai. Protēzes pieejamie diametri: 5, 6, 7 un 8 mm. pieejamie garumi: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 65 cm. | gab |  |  | 40
15 |  | Bioloģisks asisnvadu ielāps no liellopa perikarda | Ielāpa materiāls- liellopa perikards; Nominālais ielāpa biezums 0.55mm ± 0,10 mm; Pieejamas vismaz 2 formas: taisnstūra un konusveida; Nav nepieciešami speciāli diegi. Materiāls ir viegli modelējams; Sterils, iepakots speciālā konteinerā fizioloģiskajā šķīdumā ar temperatūras indikatoru; Pielietojams - miega, iegurņa un kāju artēriju asinsvadu rekonstrukcijās (profundoplastijai, arteriovenozās piekļuves revīzijai, šuvju vietu atjaunošanai, mīksto audu deficīta aizstāšanai).
|  |  | Preču konfigurācijas: | gab |  |  | 10
15.1 |  |  | 8mm * 80mm | gab |  |  | 10
15.2 |  |  | 10mm * 60mm | gab |  |  | 10
15.3 |  |  | 10mm * 100mm | gab |  |  | 10
15.4 |  |  | 10mm * 140mm | gab |  |  | 10
15.5 |  |  | 15mm * 100mm | gab |  |  | 10
15.6 |  |  | 20mm * 90mm | gab |  |  | 10
15.7 |  |  | 25mm * 150mm | gab |  |  | 10
15.8 |  |  | 40mm * 40mm | gab |  |  | 10
15.9 |  |  | 40mm * 60mm | gab |  |  | 10
15.1 |  |  | 50mm * 100mm | gab |  |  | 10
15.11 |  |  | 60mm * 80mm | gab |  |  | 10
15.12 |  |  | 80mm * 140mm | gab |  |  | 10
15.13 |  |  | 100mm * 160mm | gab |  |  | 10
15.14 |  |  | 120mm * 250mm | gab |  |  | 10
kopā par 15.daļu, EUR:
16 |  | Valvulotoms in situ autovenozai šuntēšanai | Paredzēta asinsvadiem ar diametru 1,5 - 6,0mm; Katetra ārējais diametrs ne lielāks kā 1.0 mm; Hidrofīls katetra pārklājums; Regulējami valvulotoma asmeņi no 1,5 līdz 6,0 mm diametrā; Asmeņi aprīkoti ar trīs progresīviem drošības marķieriem; Aprīkots ar dziļuma marķieriem ik pa 10cm; Ergonomisks rokturis, atsevišķš irigācijas ports; Komplektā retrogrādās piekļuves valvulotoms. Pieejami divi katetra darba garumi - līdz 40cm un 100m. | gab |  |  | 30