## Analizators
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Analizatora HLA izmeklējumiem piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, lietotāja apmācību, iekārtas tehniskajām apkopēm un tajās izmantotajiem materiāliem un palīgmateriāliem, iekārtas garantijas laikā.
2 | Iekārtas piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3 | Reaģentu piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
4 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
5 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
6 | Pretendentam jānodrošina ne mazāk kā viena laboratorijas darbinieka dalība - starptautiskā apmācības seminārā, kur tiek apvienotas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības darbā ar iekārtu, izmantojot piedāvātos reaģentus, un nodrošināt kvalifikācijas uzturēšanu. Atmaksājot visas ar konferenci saistītās izmaksas.
7 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
8 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
9 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
10 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas (ražotas ne agrāk kā 2019.gadā) un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
11 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts laboratorijas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno sertifikāts);
12 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
13 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
14 | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
15 | Piegādātājs nodrošina bi-direkcionālu LIS pieslēgumu.
16 | Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
ANALIZATORS CILVĒKA LEIKOCITĀRO ANTIGĒNU IZMEKLĒJUMU VEIKŠANAI
Iekārtas cena bez PVN, EUR:
| Reaģentu cena kopā bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 | Tehniskās prasības:
1.1 | Iekārta HLA I un II klases antivielu noteikšanai un antigēnu tipēšanai ar dažādām metodēm, izmantojot xMAP tehnoloģiju.
1.2 | Iespējams veikt izmeklējumus bioloģiskajos materiālos - asinīs, urīnā, homogenizētos audu paraugos.
1.3 | Noteicējlāzers - 532 nm, nomināljauda ne mazāka par 15mW +/- 5% mW, maksimālā jauda ne mazāka par 50 mW. Darbības princips – CW („continuous wave”).
1.4 | Klasificējošais lāzers - 638 nm, nomināljauda ne mazāka par 12 mW +/-2 %, maksimālā jauda ne mazāka par 15 mW. Darbības princips – CW („continuous wave”).
1.5 | Noteicējdetektors - fotonpavairotājs ar noteikšanas joslas platumu vismaz no 565 līdz 585 nm
1.6 | Noteicējkanāla dinamiskais diapazons vismaz 4,5.
1.7 | Klasificējošais detektors un dublikāta diskriminatora detektors - „Avalanche” tipa fotodiodes ar temperatūras kompensāciju.
1.8 | Darba šķidruma ātrums ne lielāks par 7,9 (+/-0,9) ml/minutē.
1.9 | Darba šķidruma spiediens robežās, ne sliktāk kā no 8 psi līdz 13 psi.
1.10 | Kivete - vismaz 200 mikronu taisnstūra plūsmas kanāls.
1.11 | Parauga paņemšanas ātrums ne lielāks par 2 µl/sekundē.
1.12 | Kopējā parauga daudzuma diapazons vismaz no 10 līdz 200 µl.
1.13 | Parauga paņemšanas precizitāte ne sliktāka par +/-5%.
1.14 | Iekārtas darba formāts - 96 šūnu mikroplate, darbs jāuzsāk no jebkuras pozīcijas. Iespēja veikt vairākus testu protokolus uz vienas mikroplates.
1.15 | Mikroplašu formāts savietojams ar standarta 96 šūnu mikroplati (85,6 mm x 127,9 mm).
1.16 | Iekārtai jānodrošina automātiska reālā laika analīze.
1.17 | Sistēmas sagatavošanās darba uzsākšanai ne vairāk kā 45 minūtes (ieskaitot lāzera uzsildīšanu un kalibrēšanu). Sistēmas pārbaudes laiks ne vairāk kā 5 minūtes.
1.18 | Sistēmas atkārtota sagatavošanās darbam ne vairāk kā 30 minūtes.
1.19 | Mikrolodīšu klasifikācija vismaz 80%.
1.20 | Iekšējā paraugu pārnese ne vairāk kā 1,5%.
1.21 | Lodīšu formāti - xMAP vai analogas nemagnētiskās un magnētiskās lodītes.
1.22 | Spēja atpazīt vismaz 500 unikālus lodīšu reģionus.
1.23 | Izšķirtspēja ne zemāka kā 1 - 500 mikrolodītes vienā paraugā.
1.24 | Iekārtas sildītāja bloks uztur nemainīgu temperatūru no 35 ° C līdz 60 ° C, +/- 1 ° C no uzdotās vērtības.
1.25 | Iekārtā integrēts svītrkoda nolasītājs, kas nodrošina paraugu identifikāciju.
1.26 | Komplektā iekļauta sistēmas vadības programmatūra, kas atbalsta magnētisko lodīšu nolasīšanu, zema lodīšu skaita noteikšanu, nodrošina datu arhivēšanu. Sniedz trauksmes ziņojumus. Iespējama attālināta iekārtas uzraudzība.
1.27 | Komplektā iekļauta datu apstrādes programmatūra HLA Fusion 4.0 versija vai analoga, kas nodrošina pacientu vadības sistēmu, viena antigēna un viena antigēna papildu komplekta kombinēto analīzi, antivielu izsekošanas funkciju, spēju analīzes laikā izcelt donoru antigēnus, Eplet analīzes moduli.
1.28 | Komplektā iekļauts dators un monitors - procesora frekvence vismaz 2,66 GHz, operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4 GB, ar cieto disku ne mazāku kā 80 GB. Vismaz divi RS 232 un divi USB 2.0 vai labāki porti. DVD lasītājs, ne mazāk kā 22” monitors, klaviatūra un pele un drukas iekārta.
1.29 | Komplektā iekļauta automatizētā servisa mikroplate.
1.1. | Komplektācija: |  | Cena, EUR bez PVN
1.1.1 | HLA izmeklējumu analizators
1.1.2 | Dators, monitors - saderīgs ar analizatoru
1.1.3 | Printeris
| EKK: | 52201
2 | Sistēmas piegādātājs nodrošinās sistēmu ar reaģentiem HLA augstas izšķirtspējas tipēšanai, reversai SSO DNS metodei. Nodrošinās reaģentus sekojošiem izmeklējumiem: -HLA antivielu skrīnings un ar MHC I klases saistīto A ķēdes (MICA) antivielu identificēšana; -Skrīninga tests, kas paredzēts antivielu noteikšanai HLA I un II klasē papildus MHC I klases A ķēdei (MICA); - Antivielu skrīninga testi gan pret HLA, gan pret cilvēka neitrofilajiem antigēniem (HNA); -PRA procentuālā daudzuma noteikšana un antivielu specifiskuma identificēšana, izmantojot krāsu kodētu mikrolodīšu paneli, kas pārklāts ar HLA antigēniem, kas attīrīti no dažādām šūnām; -Viena antigēna tests, izmantojot multipleksēšanas tehnoloģiju uz mikrolodīšu bāzes, lai kontrolētu donoru specifiskās antivielas (DSA) pacientiem ar augstu PRA gan pirms, gan pēc transplantācijas; - Komplementa saistošo C1q antivielu identificēšana un monitorēšana.
| Reaģentu nodrošinājums darba uzsākšanai | Plānotais Testu daudzums | Pretendenta piedāvājumus Ražotājs, modelis, kods | Cena par vienu iepakojumu, eur bez PVN | Piedāvātais iepakojumu skaits, gab | Summa kopā, EUR bez PVN
2.1 | HLA skīnings I un II klases antivielām -reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Skrīninga tests, kas paredzēts antivielu noteikšanai HLA I un II klasei papildus MHC I klases A ķēdei (MICA). Iepakojumā ne vairāk kā 100 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 200
2.2 | HLA I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) klases antivielas (PRA)-reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Jānosaka PRA procentuālais daudzums un jāidentificē antivielu specifiskums, izmantojot krāsu kodētu mikrolodīšu paneli (55 I klases antigēni) , kas pārklāts ar HLA antigēniem, kas attīrīti no citām šūnām. Jāizmanto X-Y platforma, kur secīgi var pārbaudīt 96 paraugus. Iepakojumā ne vairāk kā 25 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 25
2.3 | HLA II (HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP) klases antivielas (PRA) -reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Jānosaka PRA procentuālais daudzums un jāidentificē antivielu specifiskums, izmantojot krāsu kodētu mikrolodīšu paneli (35 II klases antigēni) , kas pārklāts ar HLA antigēniem, kas attīrīti no citām šūnām. Jāizmanto X-Y platforma, kur secīgi var pārbaudīt 96 paraugus. Iepakojumā ne vairāk kā 25 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 25
2.4 | HLA I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) klases atsevišķie antigēni -reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Paredzēti HLA I klases antivielu skrīningam, kas reaģē ar vienu vai vairākiem dominējošiem epitopiem. Iepakojumā ne vairāk kā 25 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 25
2.5 | HLA II(HLA-DRB, HLA-DQB) klases atsevišķie antigēni -reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Paredzēti HLA II klases antivielu skrīningam, kas reaģē uz vienu vai vairākiem dominējošiem epitopiem. | 25
2.6 | Negatīvs kontroles serums, ko izmanto kā katras Multi lodītes nespecifiskā fona signāla indikatoru, reaģējot ar seruma paraugu, kas nesatur anti-HLA I vai II klases antivielas. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -20°C vai zemāk. CE marķējums. | 20
2.7 | Pozitīvais kontroles materiāls HLA I un II klasei ar PE-konjugētas kazas anti-cilvēka IgG. Iepakojums -1 ml (~1000 testi). Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra 2-8°C . CE marķējums. | 300
2.8 | C1q komplementu saistošo antivielu noteikšana -reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Jāidentificētu komplementu saistošās antivielas, kas norāda paraugam piesaistīto antivielu relatīvo daudzumu. Iepakojumā ne vairāk kā 25 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 25
2.9 | C1q - HLA I klase pozitīvā kontrole. Reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 20
2.10 | C1q - HLA II klase pozitīvā kontrole. Reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 20
2.11 | C1q - negatīvā kontrole kontrole.Reaģenti darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. CE marķējums. | 20
2.12 | Kontroles materiāls HLA I un II klasei -reaģents darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. Sastāv no mikrodaļiņām, kas apstrādātas ar bloķējošu šķīdumu, bet bez īpaša antigēna pārklājuma. ko izmanto, lai samazinātu augsto fonu, ko izraisa nespecifiska cilvēka serumā esošo materiālu saistīšanās ar lateksa lodītēm, ko izmanto plūsmas antivielu noteikšanas testos. Iepakojumā ne vairāk kā 25 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra -65°C vai zemāk. | 6 kompl
2.13 | Luminex® kontroles mikrosfēras. Reaģents darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. | 1 kompl.
2.14 | Luminex®kalibrēšanas mikrosfēras (klasifikācijai un noteikšanai). Reaģents darbam ar Luminex® xMAP® tehnoloģiju. | 1 kompl.
2.15 | Luminex® skalojamais šķīdums. Piegādes vide , kas nes paraugu uz Luminex xMAP® tehnoloģijas balstītā instrumenta optikas sastāvdaļu. Iepakojums - 20L | 1 kompl.
Reaģenti molekulārai HLA tipēšanai
2.16 | HLA I klases A alleļu DNS tipēšanas tests ar SSO metodi. Rezultātu nolasīšanai un apstrādei tiek izmantota Luminex® xMAP® tehnoloģija. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no -80 ° līdz -20 ° C. CE marķējums. | 60
2.17 | HLA I klases B alleļu DNS tipēšanas tests ar SSO metodi. Rezultātu nolasīšanai un apstrādei tiek izmantota Luminex® xMAP® tehnoloģija. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no -80 ° līdz -20 ° C. CE marķējums. | 60
2.18 | HLA I klases C alleļu DNS tipēšanas tests ar SSO metodi. Rezultātu nolasīšanai un apstrādei tiek izmantota Luminex® xMAP® tehnoloģija. Iepakojumā ne vairāk kā 20 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no -80 ° līdz -20 ° C. CE marķējums. | 60
2.19 | HLA II klases DPA1/DPB1 alleļu DNS tipēšanas tests ar SSO metodi. Rezultātu nolasīšanai un apstrādei tiek izmantota Luminex® xMAP® tehnoloģija. Iepakojumā ne vairāk kā 100 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no -80 ° līdz -20 ° C. CE marķējums | 100
2.20 | HLA II klases DRB1 alleļu DNS tipēšanas tests ar SSO metodi. Rezultātu nolasīšanai un apstrādei tiek izmantota Luminex® xMAP® tehnoloģija. Iepakojumā ne vairāk kā 100 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no -80 ° līdz -20 ° C. CE marķējums | 300
2.21 | HLA II klases DQA1/DQB1 alleļu DNS tipēšanas tests ar SSO metodi. Rezultātu nolasīšanai un apstrādei tiek izmantota Luminex® xMAP® tehnoloģija. Iepakojumā ne vairāk kā 100 testi. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no -80 ° līdz -20 ° C. CE marķējums | 200
2.22 | Reaģents HLA I un II klases DNS tipēšanai ar SSO metodi , izmantojot Luminex® xMAP® tehnoloģiju - PE streptavidīna konjugāts. Iepakojums 1 ml pudele. Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra no 2 ° līdz 8 ° C. CE marķējums | 1 kompl.
2.23 | Reaģents HLA I un II klases DNS tipēšanai ar SSO metodi , izmantojot Luminex® xMAP® tehnoloģiju - Taq Polimerāze . Iepakojums 1 pudele- 50µl (~ 250 testiem) . Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra - 20 °C un zemāk. | 4 kompl.
[5 empty] | Cena kopā par reaģentiem EUR bez PVN: | 0
| EKK: |  |  |  | 23410