## 1.daļa
1.Pielikums
Nolikumam PSKUS 2017/110
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Torakālās ķirurģijas iekārtas
1. daļa - Videomediastinoskops
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 |  | Piegāde un uzstādīšana 6 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas ražotas ne agrāk kā 2016.gadā, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 |  | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Videomediastinoskops
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Apkopes cenas viena gada periodā, pēcgarantijas periodā (iekļaujot apkopes komplektus un ceļa izdevumus) - ja attiecināms
Servisa stundas izmaksas un ceļa izmaksas (pēcgarantijas periodā)
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Preces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (gadi):
Garantijas laiks: garantijas laiks nevar būt mazāk kā 24 mēneši:
Tehniskās prasības:
1. | 1 | Lerut tipa video mediastinoskops:
1. | 1.1 | Ar ptoksimālu sānu atveri
1. | 1.2 | Garums 14-15cm;
1. | 1.3 | Darbam kopā ar endoskopu (optiku).
1. | 2 | Endoskops (optika)
1. | 2.1 | Leņķis 30o
1. | 2.2 | Diametrs 3-4mm,
1. | 2.3 | Garums 13-14cm;
1. | 2.4 | Ar fibro-optisko gaismas padevi ne mazāk kā 90gr leņķī;
1. | 2.5 | Savietojama ar mediastinoskopa kanālu.
1. | 3 | Gaismas vads fibrooptiskais
1. | 3.1 | Diametr 3-3,5mm
1. | 3.2 | Garums 300-320cm;
1. | 3.3 | Savietojams ar endoskopu (optiku).
1. | 4 | Adapters videokamerai
1. | 4.1 | endoskopa (optikas) savietošanai ar operāciju zālē esošo Karl Storz videokameras galvu
1. | 5 | videomedistinoskopam jābūt savstarpēji savietojamam ar slimnīcā jau esošajiem Karl Storz gaismas avotu un videokameru
1. | 6 | koagulācijas kanulai jābūt savstarpēji savietojamai ar jau esošo koagulatoru
1. | 7 | Instrumenti videomediastinoskopam
1. | 7.1 | Biopsijas standziņas
1. | 7.1.1 | ar karotes tipa kausiņiem;
1. | 7.1.2 | diametrs 4.5-5mm;
1. | 7.1.3 | garums 29-30cm.
1. | 7.2 | Aspirācijas kanula komplektā ar injekciju adatām
1. | 7.2.1 | garums 29-30cm;
1. | 7.2.2 | injekciju adatas ne mazāk kā 12gab.
1. | 7.3 | Koagulācijas – atsūkšanas kanula
1. | 7.3.1 | izolēta;
1. | 7.3.2 | ar savienojumu koagulācijai;
1. | 7.3.3 | ar liektu rokturi
1. | 7.3.4 | Garums 29-30cm;
1. | 7.3.5 | Diametrs 4.5-5mm.
1. | 8 | Savietojams ar KARL STORZ aparatūru

## 2.daļa
1.pielikums
Nolikumam PSKUS 2017/110
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Torakālās ķirurģijas iekārtas
2. daļa - Endobronhinālās krioterapijas iekārta
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2 |  | Piegāde un uzstādīšana 6 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas ražotas ne agrāk kā 2016.gadā, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 |  | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta
11 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 |  | Pretendentam jānodrošina elektrodrošības un funkciju atbilstība testēšana un novērtēšana, kuru veikusi 2005.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.581 173.punktā minētā institūcija. Protokola norādot testēšanas laikā ierīces darbības uzrādītos parametrus.
13 |  | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Endobronhinālās krioterapijas iekārta
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Apkopes cenas viena gada periodā, pēcgarantijas periodā (iekļaujot apkopes komplektus un ceļa izdevumus) - ja attiecināms
Servisa stundas izmaksas un ceļa izmaksas (pēcgarantijas periodā)
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Preces ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks (gadi):
Garantijas laiks garantijas laiks nevar būt mazāk kā 24 mēneši:
Tehniskās prasības:
2. | 1 | Maksimālā jauda ne mazāk kā 45 W
2. | 2 | Slēdzama pie Latvijas tīkla sprieguma
2. | 3 | Izmēri ne lielāki kā 420x150x400 mm.
2. | 4 | Svars ne vairāk kā 10kg
2. | 5 | Aukstumnesējs - CO2 gāze
2. | 6 | Iekārtas darba spiediens ne mazāk kā robežās no 45-65 bar ar automātisku spiediena kontroli
2. | 7 | Iekārta darbināma ar pedāli
2. | 8 | Iekārtas ģenerētā temperatūra zondes galā zemākā kā -500C
2. | 9 | Viegli konfigurējami ne mazāk kā 5 audu hemostāzes efekti, no kuriem ne mazāk kā 3 efekti lokanām zondēm
2. | 10 | Programmu un individuālu iestatījumu izvēle un uzstādīšana iespēja
2. | 11 | Displejā attēlojas vizuāli kļūdu ziņojumi
2. | 12 | Pievienojamas ne mazāk kā 5 dažādas zondes. Iekārta nodrošina saldēšanas efekta kvalitāti nemainīgu visās zondes visās lietošanas reizēs
2. | 13 | Automātiska zondes atpazīšana un uzstādīto parametru uzstādīšana, ievietojot to iekārtas ligzdā (plug and play)
2. | 14 | Iespēja kontrolēt dzesēšanas funkcijas ilgumu ar taimera palīdzību. Taimeris ar skaņas un vizuālu signālu.
2. | 15 | Iespēja individuāli programmēt un saglabāt, ne mazāk kā 10 režīmus dažādām manipulācijām un indikācijām, kā arī individuāliem lietotājiem
2. | 16 | Iespēja aprīkot ar diviem gāzes baloniem, kas nodrošina darbības nepārtrauktību, gadījumos, ja viens no baloniem ir iztukšots
2. | 17 | Iekārta piemērota izmantošanai krioķirurģijā, krioterapijā un diagnostiskā pulmonoloģijā
Komplektācijā:
2. | 18 | Mobila ķrioģirurģijas iekārta
2. | 19 | Lokanā gāzes caurule
2. | 20 | Gāzes balona adapteris
2. | 21 | Iekārtas rati ar instrumentu groziņu
2. | 22 | Kājas pedālis
2. | 23 | 1.9 mm +/- 10% diametra 900 mm +/- 10 % garu endoskopisku zondi
2. | 24 | 2.4 mm +/- 10% diametra 900 mm +/- 10 % garu endoskopisku zondi