## 1.daļa
2.pielikums iepirkumam Nr.SKUS 2021/45
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Mazgāšanas un dezinfekcijas aprīkojuma piegāde
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
| 2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas; Mazgāšanas līdzekļu piegāde 1 nedēļas laikā no pasūtījuma saņemšanas.
| 3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
| 4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
| 5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
| 9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces ES atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42 vai regulai 2017/745 un CE sertifikāta kopija;
| 10) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
| 11) | Pretendentam jānodrošina remonts 2 darba dienu laikā no izsaukuma veikšanas dienas, apkopes, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu 2 nedēļu laikā no pieteikuma dienas vai saskaņā ar grafiku garantijas laikā. Remonta un apkopju laiku iespējams pagarināt, abpusēji vienojoties ar pasūtītāju;
| 12) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
| 13) | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 |  | Sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta ar ielādi no priekšas
Daudzums (gab.): |  |  | 13
(A) 1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0
Cena kopā bez PVN, EUR: |  |  | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | 1 | Tehniskās prasības:
1.1 | 1.1 | Mazgāšanas kameras tilpums ar vizmaz 60l ietilpību
1.1 | 1.2 | Ielāde kamerā no priekšas, roku augstumā
1.1 | 1.3 | Fiksētas un rotējošas sprauslas
1.1 | 1.4 | Termiska dezinfekcija ar tvaiku temperatūrā no 900C līdz 950C
1.1 | 1.5 | Automātiska iekārtas pašdezinfekcija pēc katra mazgāšanas-dezinfekcijas cikla
1.1 | 1.6 | Maksimālais mazgāšanas-dezinfekcijas cikla laiks 10min
1.1 | 1.7 | Izmantojama arī kā izlietne vaiklozetpods netīrā satura izliešanai - Rāmjiem škidrumu konteineru iztukšošanas iespēja
1.1 | 1.8 | Ne mazāk kā 4 programmas
1.1 | 1.8.1 | Ekonomiskā
1.1 | 1.8.2 | Standarta - bļodām, spaiņiem
1.1 | 1.8.3 | Intensīvā - īpaši netīriem priekšmetiem
1.1 | 1.8.4 | Noskalošana
1.1 | 1.9 | Vismaz viens sūknis mazgāšanas un vismaz viens sūknis ūdens skalošanas/atkaļķošanas līdzekļiem ar automātisko dozēšanu un tukšā trauka signālu
1.1 | 1.10 | Kamera izgatavota no monolīta nerūsējošā tērauda (valcēta: bez šuvēm, lai izslēgtu mikroorganismu lokalizāciju)
1.1 | 1.11 | Iekārtai uz grīdas novietojama ar vismaz 10 cm augstu platformu vai "kājiņām"
1.1 | 1.12 | A0=60 dezinfekcijas līmenis
1.1 | 2 | Standarta cikla (p.1.8.2) materiālu patēriņš: | Lielums: | Norāde tehniskajā dokumentācijā uz izmantotajiem lielumiem un aprēķinu piedāvājumā:
1.1 | 2.1 | (B1) Kāds ir ūdens patēriņš standarta ciklā? (l)
1.1 | 2.2 | (B2) Kāds ir elektroenerģijas petēriņš standarta ciklā? (kWh)
1.1 | 2.3 | (P1) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā mazgāšanas līdzekļa patēriņš?*** (ml)
1.1 | 2.4 | (P2) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā skalošanas/atkaļķošanas līdzekļa patēriņš?*** (ml)
1.1 | 2.5 | (C) Apkopju izmaksas gadā, ņemot vērā, ka iekārtu paredzēts izmantot ~2 reizes dienā (EUR bez PVN)
1.1 | 2.6 | (D) Remonta stundas izmaksas (EUR bez PVN)
1.1 | 2.7 | *** aprēķinus veikt ņemot vērā Pasūtītāja ūdens kvalitāti - 370µs elektrovadītspēja, izmantotos deterģentus un pilnu ielādi.
1.1 | 3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
1.1 | 3.1 | Sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšana-dezinfekcijas iekārta | 1
1.1 | 3.2 | Universāls turētājs padubei un urīna traukam | 1
|  | EKK: | 52201
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Pretendenta piedāvātie parametri*
1.2 |  | Līdzekļi sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtai | Līdzeklis 1 (piemēram, mazgāšanas līdzeklis) | Līdzeklis 2 (piemēram skalošanas līdzeklis.
(K1) (K2)1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
(V1) (V2) Iepakojums (l):
|  | EKK: | 23442
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3 |  | Aksesuāri mazgāšanas dezinfekcijas iekārtai (tiek pasūtīti pēc nepieciešamības un netiks vērtēti, izvēloties piegādātāju)
1.3 | 1 | Lūdzu norādīt saderīgus ar punktā 1.1. piedāvāto iekārtu aksesuārus (restes, turētāji, plaukti) dažādu sanitāri-higiēnisko priekšmetu mazgāšanai un dezinfekcijai, kā padubes, urīna trauki, atsūcēju burkas 2-5 litri
1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
|  | EKK: | 23442
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:
|  | Apakšpozīcijas nosaukums | Maksimālais punktu skaits
|  | Vienas vienības cena (A) | 60
|  | Cikla kopējās izmaksas (B) | 29
|  | Apkopes izmaksas (C) | 11
|  | Kopā : | 100
|  | Apakšpozīcijas nosaukums | Maksimālais punktu skaits
|  | Ūdens patēriņš (B1) | 3
|  | Elektroenerģijas patēriņš (B2) | 2
|  | Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa izmaksas 1 ciklam (B3) | 5
|  | Kopā: | 10
B(1,2,3)=Min/Piedāvājums x MaxP
B=(B1+B2+B3)/10 x MaxP
A, C=Min/Piedāvājums x MaxP
Ja tiek piedāvāts 1 mazgāšanas līdzeklis:
B3=P1/V1 x K1
Ja tiek piedāvāti 2 mazgāšanas līdzekļi (deterģenti):
B3=P1/V1 x K1+P2/V2 x K2
, kur
A - pretendenta iegūtais punktu skaits, kas tiks vērtēts A, B un C kritērijā;
B(1, 2, 3) - pretendenta iegūtais punktu skaits, kas tiks vērtēts B1, B2 un B3 kritērijā;
P1 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā mazgāšanas līdzekļa patēriņš (ml);
P2 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā skalošamas/atkaļķošanas līdzekļa patēriņš (ml);
K1 - Līdzekļa 1 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
K2 - Līdzekļa 2 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
V1 - Līdzekļa 1 iepakojums (litri);
V2 - Līdzekļa 2 iepakojums (litri);
MaxP - maksimālais iegūstamais punktu skaits;
Piedāvājums – pretendenta piedāvātā cena vai vērtība;
Min - zemākā piedāvātā cena vai vērtība.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis kopējo lielāko skaitlisko vērtību (saskaitot visus iepirkuma komisijas piešķirtos punktus).

## 2.daļa
2.pielikums iepirkumam Nr.SKUS 2021/45
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Mazgāšanas un dezinfekcijas aprīkojuma piegāde
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
| 2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas; Mazgāšanas līdzekļu piegāde 1 nedēļas laikā no pasūtījuma saņemšanas.
| 3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.
| 4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
| 5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
| 9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces ES atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42 vai regulai 2017/745 un CE sertifikāta kopija;
| 10) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
| 11) | Pretendentam jānodrošina remonts 2 darba dienu laikā no izsaukuma veikšanas dienas, apkopes, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu 2 nedēļu laikā no pieteikuma dienas vai saskaņā ar grafiku garantijas laikā. Remonta un apkopju laiku iespējams pagarināt, abpusēji vienojoties ar pasūtītāju;
| 12) | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
| 13) | Pretendentam jānodrošina vides sakārtošana pēc iekārtu piegādes t.sk. iepakojuma aizvešana no vietas, kurā iekārta ir uzstādīta.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1 |  | Sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšana-dezinfekcijas iekārta ar ielādi no augšas
Daudzums (gab.): |  |  | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0
Cena kopā bez PVN, EUR: |  |  | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1 | 1 | Tehniskās prasības:
2.1 | 1.1 | Mazgāšanas kamera ar vismaz 60l ietilpību
2.1 | 1.2 | Ielāde kamerā no augšas
2.1 | 1.3 | Vāka atvēršana ar kājas pedāli
2.1 | 1.4 | Fiksētas un rotējošas sprauslas kopā ne mazāk kā 7 gab.
2.1 | 1.5 | Termiska dezinfekcija ar tvaiku temperatūrā vismaz no 90°C līdz 95°C
2.1 | 1.6 | Automātiska iekārtas pašdezinfekcija pēc katra mazgāšanas-dezinfekcijas cikla
2.1 | 1.7 | Maksimālais mazgāšanas-dezinfekcijas cikla laiks 10min
2.1 | 1.8 | Izmantojama arī kā izlietne vaiklozetpods netīrā satura izliešanai
2.1 | 1.9 | Ne mazāk kā 4 programmas
2.1 | 1.9.1 | Ekonomiskā
2.1 | 1.9.2 | Standarta - bļodām, spaiņiem
2.1 | 1.9.3 | Intensīvā - īpaši netīriem priekšmetiem
2.1 | 1.9.4 | Noskalošana
2.1 | 1.10 | Iekārta aprīkota ar vismaz diviem neatkarīgiem deterģentu dozācijas sūkņiem (mazgāšanas līdzeklim un skalošanas/atkaļķošanas līdzeklim)
2.1 | 1.11 | Kamera izgatavota no monolīta nerūsējošā tērauda (valcēta: bez šuvēm, lai izslēgtu mikroorganismu lokalizāciju)
2.1 | 2 | Standarta cikla (p.1.10.2) materiālu patēriņš: | Lielums: | Norāde tehniskajā dokumentācijā uz izmantotajiem lielumiem un aprēķinu piedāvājumā:
2.1 | 2.1 | (B1) Kāds ir ūdens patēriņš standarta ciklā? (l)
2.1 | 2.2 | (B2) Kāds ir elektroenerģijas petēriņš standarta ciklā? (kWh)
2.1 | 2.3 | (P1) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā mazgāšanas līdzekļa patēriņš?*** (ml)
2.1 | 2.4 | (P2) Kāds ir standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā skalošanas/atkaļķošanas līdzekļa patēriņš?*** (ml)
2.1 | 2.5 | (C) Apkopju izmaksas gadā, ņemot vērā, ka iekārtu paredzēts izmantot ~2 reizes dienā (EUR bez PVN)
2.1 | 2.6 | (D) Remonta stundas izmaksas (EUR bez PVN)
2.1 | 2.7 | *** aprēķinus veikt ņemot vērā Pasūtītāja ūdens kvalitāti - 370µs elektrovadītspēja, izmantotos deterģentus un pilnu ielādi.
2.1 | 3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
2.1 | 3.1 | Sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšana-dezinfekcijas iekārta | 1
2.1 | 3.2 | Universāls turētājs padubei un urīna traukam | 1
|  | EKK: | 52201
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Pretendenta piedāvātie parametri*
2.2 |  | Līdzekļi sanitāri-higienisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtai | Līdzeklis 1 (piemēram, mazgāšanas līdzeklis) | Līdzeklis 2 (piemēram skalošanas līdzeklis. Aizpildīt, ja tiek izmantoti 2 līdzekļi vienlaikus)
(K1) (K2)1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
(V1) (V2) Iepakojums (l):
|  | EKK: | 23442
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.3 |  | Aksesuāri mazgāšanas dezinfekcijas iekārtai (tiek pasūtīti pēc nepieciešamības un netiks vērtēti, izvēloties piegādātāju)
2.3 | 1 | Lūdzu norādīt saderīgus ar punktā 2.1. piedāvāto iekārtu aksesuārus (restes, turētāji, plaukti) dažādu sanitāri-higiēnisko priekšmetu mazgāšanai un dezinfekcijai, kā padubes, urīna trauki, atsūcēju burkas 2-5litri, maza izmēra priekšmeti (nieršāles, bļodiņas).
1 vienības cena bez PVN, EUR: |  |  | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
|  | EKK: | 23442
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:
|  | Apakšpozīcijas nosaukums | Maksimālais punktu skaits
|  | Vienas vienības cena (A) | 60
|  | Cikla kopējās izmaksas (B) | 29
|  | Apkopes izmaksas (C) | 11
|  | Kopā : | 100
|  | Apakšpozīcijas nosaukums | Maksimālais punktu skaits
|  | Ūdens patēriņš (B1) | 3
|  | Elektroenerģijas patēriņš (B2) | 2
|  | Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa izmaksas 1 ciklam (B3) | 5
|  | Kopā: | 10
B(1,2,3)=Min/Piedāvājums x MaxP
B=(B1+B2+B3)/10 x MaxP
A, C=Min/Piedāvājums x MaxP
Ja tiek piedāvāts 1 mazgāšanas līdzeklis:
B3=P1/V1 x K1
Ja tiek piedāvāti 2 mazgāšanas līdzekļi (deterģenti):
B3=P1/V1 x K1+P2/V2 x K2
, kur
A - pretendenta iegūtais punktu skaits, kas tiks vērtēts A, B un C kritērijā;
B(1, 2, 3) - pretendenta iegūtais punktu skaits, kas tiks vērtēts B1, B2 un B3 kritērijā;
P1 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā mazgāšanas līdzekļa patēriņš (ml);
P2 - standarta mazgāšanas ciklā izmantojamā skalošamas/atkaļķošanas līdzekļa patēriņš (ml);
K1 - Līdzekļa 1 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
K2 - Līdzekļa 2 vienas vienības (iepakojuma) cena, EUR bez PVN;
V1 - Līdzekļa 1 iepakojums (litri);
V2 - Līdzekļa 2 iepakojums (litri);
MaxP - maksimālais iegūstamais punktu skaits;
Piedāvājums – pretendenta piedāvātā cena vai vērtība;
Min - zemākā piedāvātā cena vai vērtība.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis kopējo lielāko skaitlisko vērtību (saskaitot visus iepirkuma komisijas piešķirtos punktus).