## Saturs
_.pielikums
LOR medicīniskās iekārtas NMC-2 darba vietas aprīkošanai
Saturs
1.daļa LOR ķirurģiskie instrumenti
2.daļa Otorinolaringologa darba vieta
3.daļa Portatīva pieres lampa
4.daļa Elektrokoagulators LOR manipulācijām

## 1.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR medicīniskās iekārtas NMCdarba vietas aprīkošanai
1.daļa LOR ķirurģiskie instrumenti
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un transportu;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums, no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti, ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
12 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku;
13 | Ražotājs paredz instrumentu komplekta ikgadēju apkopi garantijas laikā;
14 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | Špātele BRUENINGS
| Daudzums (gab.): | 50
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Instrumenta garums 190±10 mm
1.1.2 | Atsauces Nr. PRO MED 34.0029 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.2. | Spogulis deguna COTTLE
| Daudzums (gab.): | 50
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.2.1 | Instrumenta garums 150±10 mm, augstums 37±1mm
1.2.2 | Atsauces Nr. PRO MED 33.0055 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.3. | Spogulis deguna KILLIAN
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.3.1 | Instrumenta garums 130±10 mm, augstums 50±1mm
1.3.2 | Atsauces Nr. PRO MED 33.0041 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.4. | Spogulis deguna KILLIAN
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.4.1 | Instrumenta garums 130±10 mm, augstums 75±1mm
1.4.2 | Atsauces Nr. PRO MED 33.0042 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.5. | Spogulis laringeālais ar kātiņu D=10mm
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.5.1 | Atsauces Nr. PRO MED 35.0010 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.6. | Spogulis laringeālais ar kātiņu D=12mm
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.6.1 | Atsauces Nr. PRO MED 35.0011 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.7. | Spogulis laringeālais ar kātiņu D=14mm
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.7.1 | Atsauces Nr. PRO MED 35.0012 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.8. | Spogulis laringeālais ar kātiņu D=18mm
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.8.1 | Atsauces Nr. PRO MED 35.0014 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.9. | Spogulis laringeālais ar kātiņu D=22mm
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.9.1 | Atsauces Nr. PRO MED 35.0016 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.10. | Spogulis ausu HARTMANN D=4,5mm
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.10.1 | Atsauces Nr. PRO MED 32.0002 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.11. | Spogulis ausu HARTMANN D=5,5mm
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.11.1 | Atsauces Nr. PRO MED 32.0003 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.12. | Spogulis ausu HARTMANN D=6,5mm
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.12.1 | Atsauces Nr. PRO MED 32.0004 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.13. | Pincete LUCAE
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.13.1 | Bajonete
1.13.2 | Instrumanta garums 140±10 mm
1.13.3 | Anatomiska
1.13.4 | Atsauces Nr. PRO MED 32.0660 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.14. | Āķis ausu WAGENER
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.14.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
1.14.2 | Atsauces Nr. PRO MED 32.1364 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.15. | Vatturis ausu
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.15.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
1.15.2 | Atsauces Nr. PRO MED 19.0521 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.16. | Vatturis FARRELL degunam
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.16.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
1.16.2 | Atsauces Nr. PRO MED 19.0511 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.17. | Kanile HARTMANN ausu
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.17.1 | Nr.2
1.17.2 | Atsauces Nr. PRO MED 32.1002 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.18. | Kanile EICKEN-KILLIAN degunam
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.18.1 | Instrumenta garums 145±5 mm, D=3mm, ar LUER-LOCK
1.18.2 | Atsauces Nr. PRO MED 33.1152 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.19. | Nazis LUCAE paracentēzes
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.19.1 | Instrumenta garums 180±5 mm
1.19.2 | Atsauces Nr. PRO MED 32.1202 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.20. | Adata punkcijas LICHTWITZ-BIER haimora dobumam
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.20.1 | Instrumenta garums 110±5 mm, D=1,8mm
1.20.2 | Atsauces Nr. PRO MED 33.1191 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.21. | Grieznes ķirurģiskas
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.21.1 | Darba gali noapaļoti
1.21.2 | Instrumenta garums 145±5 mm
1.21.3 | Atsauces Nr. PRO MED 13.0400 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.22. | Adatturis MAYO-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.22.1 | Instrumenta garums 180±5 mm
1.22.2 | Trīs pakāpju fiksācija
1.22.3 | Atsauces Nr. PRO MED 18.1082 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.23. | Grieznes ķirurģiskas
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.23.1 | Instrumenta garums 130±10 mm
1.23.2 | Darba gali viens ass, otrs noapaļots
1.23.3 | Taisnas
1.23.4 | Atsauces Nr. PRO MED 13.0302 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.24. | Pincete anatomiska
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.24.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.24.2 | Atsauces Nr. PRO MED 14.0125 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.25. | Pincete ķirurģiska
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.25.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.25.2 | 1x2 zobiņi
1.25.3 | Atsauces Nr. PRO MED 14.0625 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.26. | Āķis trahejas
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.26.1 | Liekts, ass, ar vienzoba
1.26.2 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.26.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0401 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.27. | Āķis trahejas
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.27.1 | Liekts, truls, ar vienzoba
1.27.2 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.27.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0411 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.28. | Āķis JOSEPH
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.28.1 | Viens zobs
1.28.2 | Instrumenta garums 150±5 mm
1.28.3 | Atsauces Nr. PRO MED 33.1911 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.29. | Āķis trahejai
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.29.1 | Instrumenta garums: 160±5 mm
1.29.2 | Trīs zobi, ass
1.29.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0403 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.30. | Āķis trahejai
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.30.1 | Instrumenta garums: 160±5 mm
1.30.2 | Trīs zobi, truls
1.30.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0413 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.31. | Retraktors COTTLE-ALAR
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.31.1 | Instrumenta garums 150±5 mm
1.31.2 | Atsauces Nr. PRO MED 33.1972 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.32. | Retraktoru FARABEUF komplekts
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.32.1 | Lāpstiņu izmēri 27*16, 30*16mm; 23*19, 26*16mm
1.32.2 | Instrumenta garums 150±5 mm
1.32.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0602 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.33. | Retraktors KIRSCH
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.33.1 | Instrumenta garums 200±10 mm
1.33.2 | Liekts pa labi, darba virsmas izmēri 60*10mm
1.33.3 | Atsauces Nr. PRO MED 34.4000 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.34. | Retraktors KIRSCH
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.34.1 | Instrumenta garums 200±10 mm
1.34.2 | Liekts pa kreisi, darba virsmas izmēri 60*10mm
1.34.3 | Atsauces Nr. PRO MED 34.4002 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.35. | Retraktors LANGENBECK MINI
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.35.1 | Instrumenta garums 160±5 mm
1.35.2 | Darba virsmas izmēri 20*6mm
1.35.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0592 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.36. | Retraktoru US ARMY komplekts
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.36.1 | Instrumenta garums 210±5 mm
1.36.2 | Darba virsmas izmēri 25*15, 45*15mm; 21*15, 40*15mm
1.36.3 | Atsauces Nr. PRO MED 17.0630 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.37. | Skalpeļa rokturis
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.37.1 | Instrumenta garums 120±5 mm
1.37.2 | Nr.3
1.37.3 | Atsauces Nr. PRO MED 12.0103 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.38. | Skalpeļa rokturis
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.38.1 | Instrumenta garums 120±5 mm
1.38.2 | Nr.4
1.38.3 | Atsauces Nr. PRO MED 12.0104 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.39. | Spaile BACKHAUS
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.39.1 | Instrumenta garums 110±5 mm
1.39.2 | Trīs pakāpju fiksācija
1.39.3 | Atsauces Nr. PRO MED 16.0102 vai analogs
| EKK | 23121/52201
1.40. | Spaile MICRO MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.40.1 | Instrumenta garums 125±5 mm
1.40.2 | Liekta, trīs pakāpju fiksācija
1.40.3 | Atsauces Nr. PRO MED 15.0123 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.41. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.41.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
1.41.2 | Trīs pakāpju fiksācija
1.41.3 | Atsauces Nr. PRO MED 15.0124 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.42. | Spaile LERICHE
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.42.1 | Instrumenta garums 150±5 mm
1.42.2 | Liekta, trīs pakāpju fiksācija
1.42.3 | Atsauces Nr. PRO MED 15.0231 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.43. | Spaile TROUSSEAU
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.43.1 | Instrumenta garums 140±5 mm
1.43.2 | Trahejas dilatācijai
1.43.3 | Ar atsperi
1.43.4 | Atsauces Nr. PRO MED 36.0100 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.44. | Spogulis deguna HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.44.1 | Instrumenta garums 160±10 mm
1.44.2 | Nr.3
1.44.3 | Atsauces Nr. PRO MED 33.0012 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.45. | Špatele BRUENINGS
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.45.1 | Instrumenta garums 190±10 mm
1.45.2 | Atsauces Nr. PRO MED 34.0029 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.46. | Zonde NELATON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.46.1 | Instrumenta garums 160±10 mm
1.46.2 | Gals liekts
1.46.3 | Atsauces Nr. PRO MED 19.0363 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
1.47. | Zonde
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.47.1 | Instrumenta garums 160±10 mm
1.47.2 | Taisna
1.47.3 | Atsauces Nr. PRO MED 19.0323 vai analogs
| EKK: | 23121/52201
| KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.15. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.16. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.17. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.18. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.19. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.20. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.21. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.22. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.23. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.24. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.25. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.26. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.27. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.28. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.29. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.30. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.31. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.32. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.33. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.34. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.35. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.36. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.37. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.38. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.39. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.40. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.41. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.42. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.43. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.44. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.45. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.46. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
KOPĒJĀ CENA 1.47. pozīcijai bez PVN, EUR:
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR | 0
PVN likme %
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 2.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR medicīniskās iekārtas NMC darba vietas aprīkošanai
2.daļa Otorinolaringologa darba vieta
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 6 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2. |  | Otorinolaringologa darba vieta
2. | 1 | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1.1 | Atsūkšanas modulis ar papildaprīkojumu |  |  | 1
2. | 1.2 | Auss skalošanas sistēma ar papildaprīkojumu
2. | 1.3 | Saspiestā gaisa sistēma ar papildaprīkojumu
2. | 1.4 | Endoskopu centrs ar papildaprīkojumu
2. | 1.5 | Aprīkojums instrumentiem ar papildaprīkojumu |  |  | 1
2. | 1.6 | Diagnostiskais mikroskops |  |  | 1
2. | 1.7 | Rigīdais nazofaringoskops 0º, Ø4 mm ar papildaprīkojumu |  |  | 2
2. | 1.8 | Rigīdais nazofaringoskops 0º, Ø2,7 mm ar papildaprīkojumu |  |  | 1
2. | 1.9 | Rigīdais laringoskops 0º, Ø10 mm ar papildaprīkojumu |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 2 | Universālā otorinolaringologa darba vieta neatliekamās medicīnas centra vajadzībām
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 3 | Prasības atsūkšanas modulim:
2. | 3.1 | Vakuuma sūknis integrēts darba vietā
2. | 3.2 | Vakuuma sūkņa parametri: plūsmas ātrums ne mazāk kā 50 l/min, vakuums ne mazāk kā -90 kPa, nerada skaļus trokšņus darbības laikā
2. | 3.3 | Ar plūsmas ātruma indikatoru
2. | 3.4 | Ar integrētu atsūkšanas šļūtenes tīrīšanas un dezinfekcijas moduli, kas ļauj automātiski veikt šļūtenes skalošanu ar ūdeni un dezinfekcijas līdzekli
2. | 3.5 | Skalošanas sistēmu var pieslēgt centrālai ūdens apgādes sistēmai
2. | 3.6 | Dezinfekcijas trauku var papildināt manuāli, bez papildu instrumentu palīdzības var atvienot no atsūkšanas sistēmas moduļa, lai veiktu papildināšanu
2. | 3.7 | Šļūtene daudzreiz lietojama, var sterilizēt, bez papildu instrumentu palīdzības var atvienot no atsūkšanas sistēmas moduļa, lai veiktu sterilizāciju
2. | 3.8 | Šķidruma traukā tiek savākti atsūktie sekrēti
2. | 3.9 | Ar automātisko šķidrumu trauka izlādi uz kanalizāciju
2. | 3.10 | Izlādes sistēmu var pieslēgt centrālai kanalizācijai
2. | 3.11 | Šķidrumu trauks ar pārplūdes funkciju, daudzreiz lietojams, var sterilizēt, bez papildu instrumentu palīdzības var atvienot no atsūkšanas sistēmas moduļa, lai veiktu sterilizāciju
2. | 3.12 | Ar daudzreiz lietojamo, sterilizējamo uzgali atsūkšanai
2. | 3.13 | Darba vietā ir paredzēts šļūtenes turētājs
2. | 3.14 | Moduļa komplektācija:
2. | 3.14.1 | Vakuuma sūknis 1 gab.
2. | 3.14.2 | Šķidrumu trauks 1 gab.
2. | 3.14.3 | Dezinfekcijas līdzekļu trauks 1 gab.
2. | 3.14.4 | Atsūkšanas šļūtene 2 gab.
2. | 3.14.5 | Adapteris 2 gab.
2. | 3.14.6 | Ražotāja rekomendēts dezinfekcijas līdzeklis ne mazāk kā 5 litri (norādīt nosaukumu un ražotāju)
2. | 3.14.7 | Bakteriālie filtri ne mazāk kā 5 gab.
2. | 3.14.8 | Citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai, tajā skaitā tīrīšanai
2. | 4 | Prasības auss skalošanas modulim:
2. | 4.1 | Auss skalošanas modulis integrēts darba vietā
2. | 4.2 | Modulis sastāv no ūdens padeves šļūtenes ar skalošanas uzgali un nierveida trauka šķidruma savākšanai ar atsūkšanas šļūteni
2. | 4.3 | Modulis nodrošina ūdens uzsildīšanu līdz temperatūrai 38 °C ±1 °C un tās uzturēšanu manipulāciju laikā
2. | 4.4 | Moduli var pieslēgt ūdens centrālai apgādes sistēmai, lai nodrošinātu ūdens padevi skalošanai, aprīkots ar ūdens filtrācijas bloku
2. | 4.5 | Moduli var pieslēgt kanalizācijas centrālai sistēmai, lai nodrošinātu šķidrumu izvadi
2. | 4.6 | Sistēmas šļūtenes daudzreiz lietojamas, var tīrīt, dezinficēt un sterilizēt, bez papildu instrumentu palīdzības var atvienot no atsūkšanas sistēmas moduļa, lai veiktu sterilizāciju
2. | 4.7 | Skalošanas uzgalim ūdens plūsmas kontroles iespēja
2. | 4.8 | Skalošanas uzgalis daudzreiz lietojams, ar aizsardzību pret šļakatām, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai starp pacientiem
2. | 4.9 | Nierveida trauks šķidruma savākšanai, daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai starp pacientiem
2. | 4.10 | Darba vietā ir paredzēti nierveida trauka un skalošanas uzgaļa turētāji
2. | 4.11 | Moduļa komplektācija:
2. | 4.11.1 | Auss skalošanas modulis 1 gab.
2. | 4.11.2 | Citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai, tajā skaitā tīrīšanai
2. | 5 | Prasības saspiestā gaisa sistēmai:
2. | 5.1 | Saspiesta gaisa spiediens līdz ne mazāk kā 1,5 bar
2. | 5.2 | Iespējams regulēt saspiesta gaisa spiedienu
2. | 5.3 | Sistēmas komplektācija:
2. | 5.3.1 | Saspiesta gaisa modulis
2. | 5.3.2 | Ne mazāk kā trīs pudeles šķidru un eļļainu zāļu izsmidzināšanai
2. | 5.3.3 | Piederumi Politcera (Politzer) manevram
2. | 5.3.4 | Citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai
2. | 6 | Prasības diagnostiskajam mikroskopam:
2. | 6.1 | Mikroskops integrēts darba vietas konstrukcijā
2. | 6.2 | Plaša lauka okulārs
2. | 6.3 | Palielinājums ne mazāk kā 10x
2. | 6.4 | Binokulāri taisna caurule ar fokusu 175±25 mm
2. | 6.5 | Ar ne mazāk kā pieckārtīgu palielinājumu mainītāju (0.4/0.6/1/1.6/2.5 vai plašāk)
2. | 6.6 | Redzes lauks no ne vairāk kā Ø10 mm līdz ne mazāk kā Ø50 mm
2. | 6.7 | Objektīva fokuss 250±10 mm
2. | 6.8 | Koaksiālā LED apgaismojuma sistēma ar ne mazāk kā 50 000 lx apgaismojumu ne vairāk kā 300 mm liela attālumā, gaismas temperatūra 5500 ± 500 K
2. | 6.9 | LED gaismas avota darba laiks ne mazāk kā 50 000 stundas
2. | 6.10 | Mikroskopa galvai ir ergonomiskie no abām pusēm rokturi, ar kuru var kontrolēt mikroskopa pozīciju
2. | 6.11 | Automātiska gaismas ieslēgšana un izslēgšana, mainot mikroskopa darba pozīciju
2. | 6.12 | Regulējams attālums starp zīlīšu centriem diapazonā ne mazāk kā 15 mm
2. | 6.13 | Regulējamas dioptrijas abiem okulāriem ne mazāk kā ±5D
2. | 6.14 | Kopējais sasniedzamais darba garums ne mazāk kā 1000 mm
2. | 6.15 | Kolonnas rotācija pret pamatni ne mazāk kā 300º
2. | 6.16 | Mikroskopu var papildināt ar endoskopu kameras full HD 1080p adapteri (Endoport/C mount) un nākotnē savienot ar videosistēmu
2. | 6.17 | Komplektācijā ar aizsardzības pārvalku
2. | 7 | Prasības endoskopu modulim:
2. | 7.1 | Endoskopu sildīšanas modulis paredzēts endoskopu glabāšanai, dezinfekcijai un uzsildīšanai līdz temperatūrai 40 ± 3° C
2. | 7.2 | Vismaz divu rigīdo endoskopu turētāji ar endoskopu uzsildīšanas opciju
2. | 7.3 | Vismaz viens fleksibla endoskopa turētājs vēlams ar endoskopa uzsildīšanas opciju
2. | 7.4 | Endoskopu dezinfekcijas turētāji vismaz diviem rigīdiem un vienam fleksiblam endoskopiem
2. | 7.5 | Iespējams kontrolēt dezinfekcijas ilgumu un dezinfekcijas cikla sākumu ar vadības pogu palīdzību
2. | 7.6 | Vizuālais signāls paziņo par dezinfekcijas cikla beigšanu
2. | 7.7 | Vismaz divi LED gaismas avoti endoskopiem vēlams ar apgaismojuma intensitātes regulāciju
2. | 8 | Prasības rigīdiem endoskopiem:
2. | 8.1 | Rigīdais nazofaringoskops 0º, Ø4 mm:
2. | 8.1.1 | Redzes leņķis 0º ± 0,5°
2. | 8.1.2 | Diametrs 4 ± 0,5 mm
2. | 8.1.3 | Darba garums 180 ±20 mm
2. | 8.1.4 | Paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
2. | 8.1.5 | Komplektācijā ar sterilizācijas grozu ar vāku un skopa fiksatoriem tajā, gaismas vadu ar garumu ne mazāk kā 1.5 m un tā konektoriem, kas savietojami ar endoskopa centra gaismas avotiem
2. | 8.2 | Rigīdais nazofaringoskops 0º, Ø2,7 mm:
2. | 8.2.1 | Redzes leņķis 0º ± 1°
2. | 8.2.2 | Diametrs 2,2 ±0,5 mm
2. | 8.2.3 | Darba garums 110 ± 10 mm
2. | 8.2.4 | Paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
2. | 8.2.5 | Komplektācijā ar sterilizācijas grozu ar vāku un skopa fiksatoriem tajā, gaismas vadu ar garumu ne mazāk kā 1.5 m un tā konektoriem, kas savietojami ar endoskopa centra gaismas avotiem
2. | 8.3 | Rigīdais laringoskops 90º, Ø10 mm:
2. | 8.3.1 | Redzes leņķis 90º ± 1°
2. | 8.3.2 | Diametrs 10 ± 2 mm
2. | 8.3.3 | Darba garums 180 ± 20 mm
2. | 8.3.4 | Paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
2. | 8.3.5 | Komplektācijā ar sterilizācijas grozu ar vāku un skopa fiksatoriem tajā, gaismas vadu ar garumu ne mazāk kā 1.5 m un tā konektoriem, kas savietojami ar endoskopa centra gaismas avotiem
2. | 9 | Prasības aprīkojumam instrumentiem:
2. | 9.1 | Vismaz viena instrumentu novietne ar gabarītizmēriem (platums x dziļums) 90 ± 10 cm x 50 ± 10 cm un caurspīdīgu vāku
2. | 9.2 | Instrumentu novietni var aprīkot ar dažāda izmēra instrumentu paplātēm vai sadalītājiem instrumentu glabāšanas organizācijai, kas atbilst novietnes izmēriem (sk. 2.9.1.punktu), paplāšu/sadalītāju izmēru un skaitu saskaņot ar Pasūtītāju
2. | 9.3 | Vismaz viena izvelkama darba virsma instrumentu novietošanai/rakstīšanai pieņemšanas laikā
2. | 9.4 | Vismaz viens sildītājs nodrošina balsenes spoguļu un citu instrumentu ātru uzsildīšanu. Uzsildīšanas temperatūra 40°C ± 3°C
2. | 9.5 | Vismaz viens plaukts ar plastmasas paplāti. Paplāte paredzēta lietotu instrumentu glabāšanai dezinfekcijas šķīdumā
2. | 9.6 | Ne mazāk kā viena atvilktne atkritumiem, vēlama konstrukcija nodrošina atvilktnes atvēršanu ar kāju
2. | 9.7 | Konstrukcijā paredzēta pieres lampas novietne (piem., uz āķa)
2. | 10 | Vispārīgās prasības darba vietai:
2. | 10.1 | Visas augstāk minētās sistēmas, moduļi un vienības ir integrētas vienotā sistēmā - otorinolaringologa darba vietā
2. | 10.2 | Darba vietas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt (garums x platums) 2 x 1 m
2. | 10.3 | Darba vietas korpuss izgatavots no tērauda (krāsots/hromēts, darba vietas krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)
2. | 10.4 | Visas darba vietas virsmas paredzētas tīrīšanai un dezinfekcijai
2. | 10.5 | Darba vietas moduļi ir mobili uz antistatiskiem riteņiem
2. | 10.6 | Barošana 220-240 V, 50 Hz
|  | EKK: | 52201

## 3.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR medicīniskās iekārtas NMC darba vietas aprīkošanai
3.daļa Portatīva pieres lampa
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 6 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
3. |  | Portatīva pieres lampa
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | Portatīva pieres lampa |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.daļu ar PVN, EUR: | 0
Veicamās funkcijas:
3. | 2 | Uz galvas stiprināma portatīva lampa pieaugušajiem manipulācijas apgabala apgaismošanai
Tehniskās prasības:
3. | 3 | Portatīva bez savienojuma ar gaismas avotu
3. | 4 | LED gaismas avota apgaismojums 45 000 ± 15 000 lx ne mazāk kā 25 cm attālumā
3. | 5 | Barošanu nodrošina lādējamā baterija
3. | 6 | Ar indikatoru, kas norāda uz baterijas uzlādes nepieciešamību
3. | 7 | Vadība ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
3. | 8 | Baterijas darbības laiks lampas darba režīmā ne mazāk kā 4 stundas
3. | 9 | Gaismas avota dzīves ilgums ne mazāk kā 50 000 stundas
3. | 10 | Krāsu temperatūra 5500 ± 500 K
3. | 11 | Regulējams apkārtmērs, kas ļauj pielāgot ierīci galvas izmēram
3. | 12 | Visas virsmas paredzētas tīrīšanai
3. | 13 | Pieres lampas svars ar bateriju ne vairāk kā 300 g
3. | 14 | Komplektācija - pieres lampa, lādētājs, baterija
|  | EKK: | 52201

## 4.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
LOR medicīniskās iekārtas NMC darba vietas aprīkošanai
4.daļa Elektrokoagulators LOR manipulācijām
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 6 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs definējis Preci kā medicīnas ierīci;
8) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
4. |  | Elektrokoagulators LOR manipulācijām
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4. | 1 | Elektrokoagulators |  |  | 1
4. | 2 | Kājas vadības pedālis |  |  | 1
4. | 4 | Bajonetveida bipolāras pincetes 1 mm |  |  | 2
4. | 5 | Bajonetveida bipolāras pincetes 2 mm |  |  | 2
4. | 6 | Bipolārās koagulācijas vads bajonetveida bipolārām pincetēm |  |  | 2
4. | 7 | Rati |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.daļu ar PVN, EUR: | 0
Veicamās funkcijas:
4. | 8 | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta (elektroģenerators) LOR manipulācijām |  |  |  | 31. lpp informatīvajā materiālā
Tehniskās prasības:
4. | 9 | Prasības ģeneratoram:
4. | 9.1 | Darbības frekvence 340 ± 20 kHz
4. | 8.2 | Monopolārā griešanas režīma maksimālā jauda ne mazāk kā 300 W
4. | 8.3 | Vismaz divi monopolārās griešanas apakšrežīmi - tīrs un jaukts
4. | 8.4 | Monopolārā koagulācijas režīma maksimālā jauda ne mazāk kā 120W
4. | 8.5 | Vismaz trīs monopolārās koagulācijas apakšrežīmi -kontakta, uzspiests un bezkontakta
4. | 8.6 | Bipolārā režīma maksimālā jauda ne mazāk kā 70 W
4. | 8.7 | Vismaz trīs bipolārie apakšrežīmi (koagulācijas u.c., norādīt piedāvājumā)
4. | 8.8 | Jaudas un apakšrežīmu iestatīšana katram režīmam ar atsevišķu vadības paneli, vadību nodrošina skārienjūtīgs ekrāns vai taustiņi
4. | 8.9 | Katra režīma jaudas iestatījumiem jābūt atainotiem skaitļu veidā (vatos) uz ģeneratora priekšējā paneļa
4. | 8.10 | Jaudas regulācijas solis ne vairāk kā 10 W
4. | 8.11 | Ne mazāk kā divas monopolārās, vismaz viena bipolārā un vismaz viena neitrālā ligzda
4. | 8.12 | Iespēja monopolārās ligzdās ar vai bez adapteru palīdzības pievienot kabeļus ar vismaz Valleylab, Erbe un trīszaru standarta konektoriem
4. | 8.13 | Iespēja bipolārā ligzdā ar vai bez adapteru palīdzības pievienot kabeļus ar vismaz Valleylab (classic, Lamidey, EMC) un Erbe (ACC, ICC, VIO, EMC, Dolley) standarta konektoriem
4. | 8.14 | Griešanas un koagulācijas aktivācija iespējama gan ar elektroķirurģisko rokturi, gan ar kājas vadības pedāli
4. | 8.15 | Automātiskā voltāžas un izejas jaudas kontrole, lai nodrošinātu nemainīgu efektu saskaņā ar iestatītiem parametriem un pielāgošanu konstatētajai pacienta audu pretestībai
4. | 8.16 | Automātiskā instrumentu atpazīšanas funkcija un iekārtas programmatūras pielāgošanās konkrētam instrumentam
4. | 8.17 | Ar neitrālā elektroda monitoringa sistēmu, kas ar vizuālu un skaņas trauksmes signālu ziņo par pacientam bīstamām novirzēm
4. | 8.16 | Kājas vadības pedālis viendaļīgs ar ne mazāk kā 4 m garu vadu, paredzēts tīrīšanai un dezinfekcijai
4. | 8.17 | CF tipa saskaņā ar standartu EN 60601-1
4. | 8.18 | Barošana 220V, 50 Hz
4. | 9 | Prasības ģeneratora ratiem:
4. | 9.1 | Uz ratiem ir iespējams izvietot elektrokoagulatoru ar papildaprīkojumu
4. | 9.2 | Rati mobilie - aprīkoti ar riteņiem ar bremzēšanas sistēmu
4. | 9.3 | Rati aprīkoti ar elektrisko kabeļu turētāju un kabeļu kanālu, kā arī centralizētu konektoru potenciāla izlīdzinošajai līnijai
4. | 9.4 | Ratiņu konstrukcija: vismaz viens plaukts, viens aksesuāru grozs vai atvilktne, vismaz viens stumšanas rokturis, vadu turētāji, viens kāja pedāļa turētājs, nepieciešamie stiprinājumu komplekti, lai ģeneratoru piestiprinātu pie ratiem
4. | 9.5 | Ratu plaukta izmēri atbilst ģeneratora gabarītizmēriem
4. | 10. | Prasības instrumentiem:
4. | 10.1 | Komplektācijā nodrošināt bajonetveida bipolāras pincetes
4. | 10.2 | Daudzreiz lietojamas, paredzētas tīrīšanai, dezinfekcijas un sterilizācijai
4. | 10.3 | Gali no pretpiedegšanu nodrošinoša metāla vai sakausējuma (bez pārklājuma)
4. | 10.4 | Ne pārkarsējošas (non stick)
4. | 10.5 | Bajonetveida savienojums
4. | 10.6 | Ar taisniem galiem
4. | 10.7 | Pieejamas vismaz šādas modifikācijas:
4. | 10.8 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm, Garums 200 ±10 mm (ref kods Micromed 148-141-020 vai analogs)
4. | 10.9 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm, Garums 200 ±10 mm (ref kods Micromed 148-142-020 vai analogs)
4. | 10.10 | Savienotājvads vismaz 4 m garš, saderīgs ar piedāvātajām pincetēm un ģeneratora bipolāro ligzdu - ar Valleylab standarta konektoru
52201