## TSp MRI
Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa „Magnētiskās rezonases iekārtas piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/70
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde
Vispārīgās prasības: |  |  |  | Atbilstība:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu (sienu atveru izveidi un aiztaisīšanu) un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, t.sk. pieslēgšanu pie Slimnīcas RIS un Dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu un pieslēgumiem Slimnīcas ūdens, kanalizācijas, ventilācijas sistēmām, He izplūšanas caurules izvilkšanu.
2) | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma.
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, izsniedzot atbilstošu apmācības sertifikātu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu, kurā norādīts cik un kāds serviss (remonts) un tehniskās apkopes ir jāveic.
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža.
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli un atbilstošos parametrus.
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, ražotas ne agrāk kā 2019.gadā;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas un pēcgarantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
11) | Pretendentam jānodrošina ražotāja noteiktā tehniskā uzraudzība (elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaude) un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | MAGNĒTISKĀS REZONANSES IEKĀRTA
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 gab iekārtas, ar 2 gadu garantiju, cena kopā bez PVN, EUR:
Pēcgarantijas pilna servisa pakalpojumi 3 gadiem, cena kopā bez PVN, EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA, bez PVN, EUR
Tehniskās prasības:
1.1. | Magnētiskā lauka stiprums | 1.5 T +/- 0.05 T
1.2. | Zero boil off tehnoloģija | Nodrošināt
1.3. | Hēlija patēriņš normālos skanēšanas apstākļos | 0.0 l/h
1.4. | Magnēta aktīvā ekranēšana | Nodrošināt
1.5. | Redzes lauks (FOV) visos virzienos | Ne mazāk kā 50 cm
1.6. | Magnētiskā lauka tipiskā homogenitāte V-RMS | ne sliktāk kā:
10 cm DSV - 0.02 ppm
20 cm DSV - 0.07 ppm
30 cm DSV - 0.2 ppm
40 cm DSV - 0.7 ppm
50 x 50 x 45 - 3,6 ppm
1.7. | Magnēta atvērums | Ne mazāk kā 70 cm diametrā
1.8. | Akustisko trokšņu samazināšanas sistēma | Nodrošināt
1.9. | Gaisa ventilācija pacienta atvērumā | Nodrošināt
1.10. | Apgaismojums pacientam | Nodrošināt
1.11. | Uzpildīta magnēta svars | Ne vairāk kā 3 500 kg
1.12. | Pieskārienjūtīgi ekrāni magnēta priekšpusē labajā un kreisajā pusē iekārtas vadībai, izmeklējamās zonas izvēlei un fizioloģisko signālu attēlošanai | Nodrošināt
1.13. | Magnēta garums ar ievietotu ķermeņa / gradientu spoli, bez apvalkiem | Ne vairāk kā 190 cm
2. | Pacienta galds
2.1. | Pacienta galda motorizēta celtspēja | Ne mazāk kā 250 kg
2.2. | Pacienta galda vertikālā kustība | Nodrošināt
2.3. | Noņemama galda virsma ar iespēju transportēt ārpus magnēta uz specializētiem viegliem ratiņiem vai pārvietojams pacienta galds | Nodrošināt
2.4. | Piedāvājumā iekļautā skenējamā zona uz pacienta galda bez pacienta pārpozicionēšanas | Ne mazāk kā 205 cm
2.5. | Galda pamatnē vai galda virsmā integrēta muguras (posterior) spole | Nodrošināt
3. | Gradienti
3.1. | Maksimālā amplitūda katrai asij (x, y, z) (fizisks lielums) | Ne mazāk kā 44 mT/m katrai asij
3.2. | Vektoru amplitūda (x, y, z) (fizisks lielums) | Ne mazāk kā 75 mT/m
3.3. | Maksimālais gradienta amplitūdas ātrums (fizisks lielums) | Ne mazāk kā 200 T/m/s katrai asij, realizējama ar maksimālo amplitūdu vienlaicīgi (3.1.punkts)
3.4. | Efektīvais (vektoru) gradienta amplitūdas ātrums (fizisks lielums) | Ne mazāk kā 340 T/m/s
4. | RF (radiofrekvenču) daļa
4.1. | RF signāla pārveidošana no analogā uz digitālo tieši RF spolēs vai magnēta korpusā | Nodrošināt
4.2. | Neatkarīgu uztverošo RF kanālu skaits (number of independent receiver channels), kurus var vienlaicīgi izmantot vienas sekvences (skena) laikā magnēta redzes laukā (FOV) (1.5. punkts), | Ne mazāk kā 36 vai neierobežots pie nosacījuma ka, tiek izmantota RF signāla pārveidošana no analogā uz digitālo visās piedāvātajās RF spolēs
4.3. | Datu pārraide uz attēlu rekonstruktoru | Digitāla izmantojot optiskās šķiedras tehnoloģiju
4.4. | RF ģeneratora maksimālā jauda | Ne mazāk kā 18 kW
5. | Uztverošās spoles
5.1 | Iebūvētā ķermeņa spole (T/R spole) | Nodrošināt
5.2 | Galvas, kakla un mugurkaula kombinēta spole vai spoles | Nodrošināt
5.2.1 | Galvas, kakla un mugurkaula (vispārējiem neiroradioloģiskiem izmeklējumiem) kombinēta spole vai spoles | Spoles pārklājums ne mazāk kā 90 cm
5.2.2 | RF kanālu vai RF elementu skaits galvas, kakla un mugurkaula kombinētai spolei | Ne mazāk kā 50
5.2.3 | Galvas, kakla un mugurkaula kombinētās spoles uzliekamo daļu skaits | Ne vairāk kā 3
5.3 | Uzliekamā ķermeņa spole vai uzliekamās ķermeņa spoles, kas nodrošina zemāk minētās prasības | Nodrošināt
5.3.1 | Ķermeņa spoles vai ķermeņa spoļu pārklājums | Ne mazāk kā 60 cm
5.3.2 | Uzliekamās ķermeņa spoles (spoļu) RF kanālu skaits kombinācijā ar muguras spoli, kurus vienlaicīgi izmanto vienas sekvences (skena) laikā vienā magnēta redzes laukā (FOV) (1.5. punkts), | Ne mazāk kā 30 kanāli vienā magnēta redzes laukā (FOV) (1.5. punkts)
5.4 | Apliekamā fleksiblā spole | Nodrošināt
5.4.1 | Spoles pārklājums | Ne mazāk kā 15 cm
5.4.2 | RF elementu skaits | Ne mazāk kā 4 elementi
5.5 | Ceļa spole | Nodrošināt
5.5.1 | Kanālu skaits | Ne mazāk kā 16 kanāli
5.6 | Spole krūšu izmeklējumiem | Nodrošināt
5.6.1 | Kanālu skaits | Ne mazāk kā 16 kanāli
5.7 | Pēdas/potītes spole | Nodrošināt
5.7.1 | Spoles pārklājums | Ne mazāk kā 30 cm
5.7.2 | Kanālu skaits | Ne mazāk kā 8 kanāli
5.8 | Plecu spole | Nodrošināt
5.8.1 | Spoles pārklājums | Ne mazāk kā 12 cm
5.8.2 | Kanālu skaits | Ne mazāk kā 8 kanāli
5.9 | Plaukstas spole | Nodrošināt
5.9.1 | Kanālu skaits | Ne mazāk kā 8 kanāli
6. | Skenēšanas sekvenču programma
6.1. | Automātiska spoles un spoles elementu izvēle, lai iegūtu maksimālu SNR (Signal to noise ratio) izmeklējamā zonā. Nosaukt programmu | Nodrošināt
6.2. | Izmeklējumu sinhronizēšana ar fizioloģiskajiem mērījumiem (EKG, pulsu un elpošanu). Aprīkojums fizioloģisko mērījumu veikšanai | Nodrošināt
6.3. | Programmnodrošinājums neiroloģijas izmeklējumu veikšanai. Nosaukt programmu. | Nodrošināt
6.3.1 | 2D un 3D sekvences | Nodrošināt
6.3.2 | Tauku nospiešanas sekvences | Nodrošināt
6.3.3 | Perfūzijas izmeklējumu veikšana un analīze | Nodrošināt
6.3.4 | Difūzijas izmeklējumi un ADC karšu veidošana | Nodrošināt
6.3.5 | SWI attēlveidošana | Nodrošināt
6.3.6 | 3D ASL (Arterial spin labeling) sekvence, ieskaitot Pseido ASL attēlveidošanu (PCASL) | Nodrošināt
6.3.7 | Traktogrāfijas sekvences | Nodrošināt
6.3.8 | BOLD attēlveidošana (asins skābekļa līmeņa viena impulsa EPI (Echo-Planar Imaging) sekvence, ieskaitot kustību korekcijas un automātiskas reālā laika kalkulācijas un statistisko attēlveidošanu) | Nodrošināt
6.4. | Programmnodrošinājums muskuloskeletālo izmeklējumu veikšanai. Nosaukt programmu. | Nodrošināt
6.4.1 | 2D un 3D sekvences | Nodrošināt
6.4.2 | Tauku nospiešanas sekvences | Nodrošināt
6.4.3 | Dinamiskās attēlveidošanas sekvences | Nodrošināt
6.5. | Programmnodrošinājums vēdera dobuma izmeklējumu veikšanai. Nosaukt programmu. | Nodrošināt
6.5.1 | 2D un 3D sekvences | Nodrošināt
6.5.2 | Tauku nospiešanas sekvences | Nodrošināt
6.5.3 | Sekvences ar elpošanas sinhronizāciju brīvi elpojot un ar elpas aizturēšanu. Automātiskas balss komandas par elpas aizturēšanu. | Nodrošināt
6.5.4 | CS (compressed sense) sekvence ātriem dinamiskiem pēckontrasta izmeklējumiem bez elpas aizturēšanas – iesniegt aprakstu un ražotāja apliecinājumu par funkcionalitāti un pieejamību | Izvēles aprīkojums, + 5 p
6.5.5 | Difūzijas izmeklējumi | Nodrošināt
6.5.6 | Kustību korekcija | Nodrošināt
6.5.7 | Vairāku staciju attēlu savietošana | Nodrošināt
6.5.8 | Programmatūra kontrastvielas krāšanās 3D datu dinamiskajai attēlveidošanai (t.s. krāsu kartējumam) un analīzei, ar to saprotot kontrastvielas uzkrāšanās, izskalošanās, maksimālās koncentrācijas un laika funkciju analīzi, dinamisko datu kustību korekciju, parametrisko kartēšanu u.c. funkcionalitāti un integrēšanu ar prostatas analīzes tipiskajām darbplūsmām | Nodrošināt
6.6. | Programmnodrošinājums krūšu izmeklējumu veikšanai. Nosaukt programmu. | Nodrošināt
6.6.1 | 2D un 3D sekvences | Nodrošināt
6.6.2 | Tauku nospiešanas sekvences | Nodrošināt
6.6.3 | Difūzijas izmeklējumi un ADC karšu veidošana | Nodrošināt
6.6.4 | Sekvence krūšu implantiem | Nodrošināt
6.7. | Programmnodrošinājums sirds izmeklējumu veikšanai. Nosaukt programmu. | Nodrošināt
6.7.1 | Multislāņu un multifāzu sirds funkcionālie izmeklējumi | Nodrošināt
6.7.2 | EKG sinhronizācija | Nodrošināt
6.7.3 | Black Blood attēlveidošana | Nodrošināt
6.7.4 | Kvantitatīvi asinsplūsmas mērījumi ar krāsu plūsmas kartēm | Nodrošināt
6.7.5 | Look Locker attēlveidošana, ar to saprotot T1 (MOLLI), T2 un T2* parametrisko attēlveidošanu ar parametrisko attēlu kartēšanu, kustību korekciju | Nodrošināt
6.7.6 | Programmnodrošinājums automatizētai sirds izmeklējumu plānošanai, ar to saprotot vismaz automātisku anatomisko iezīmju atrašanu, standarta projekciju automātisku izvēli (automātiska redzes lauka FOV izvēle, garās ass skati, īsās ass skati utt), skenēšanas parametru automatizētu izvēli atbilstoši sirds ritmam HR, automātiskas balss komandas, lietošanas ieteikumu attēlojumu, griezumu novietojumu; adaptēšanu aritmijām un iespējamajiem elpas aiztures garumiem | Izvēles aprīkojums, + 10 p
6.8. | Programmnodrošinājums MRA (MR angiography) izmeklējumu veikšanai. Nosaukt programmu | Nodrošināt
6.8.1 | 2D un 3D bezkontrasta sekvences | Nodrošināt
6.8.2 | Sekvences kontrasta izmeklējumiem | Nodrošināt
6.8.3 | 3D augstas izšķirtspējas kontrasta izmeklējums | Nodrošināt
6.8.4 | Bolusa sekošanas programma | Nodrošināt
6.8.5 | Vairāku staciju attēlu savietošana | Nodrošināt
6.8.6 | EKG sinhronizācija | Nodrošināt
6.9 | Programmnodrošinājums sekvenču trokšņa samazināšanai. Nosaukt programmu | Nodrošināt
6.10 | Specializētas skanēšanas sekvences pacientiem ar implantiem. Nosaukt sekvences | Nodrošināt
6.11 | Programmnodrošinājums pilna ķermeņa izmeklējumu veikšanai vismaz 205 cm garumā. Nosaukt programmu. | Nodrošināt
6.12 | Dixon sekvences | Nodrošināt
6.13 | Programnodrošinājums automātiskai izmeklējumu plānošanai galvas, muguras, pleca, ceļa izmeklējumiem | Nodrošināt
6.14 | Iekārtas nodrošināta funkcionalitāte iekārtas attālinātai vadībai izmeklējumu režīmā | Izvēles aprīkojums
6.15 | Sekvenču kopa vairāku kontrastu vienlaicīgai iegūšanai (Simultaneous Multi slice), izmantojama vismaz galvas smadzeņu un muskuloskeletālo izmeklējumu paātrināšanai | Nodrošināt
7. | Vadības konsole
7.1 | Konsoles datora monitora ekrāna izmērs | Ne mazāk kā 23”
7.2 | Konsoles datora procesors | Ne mazāk kā sešu kodolu ar frekvenci ne mazāk kā 3,5 GHz
7.3 | Konsoles datora atmiņa | Ne mazāk kā 32 GB
7.4 | Konsoles datora cietais disks vai diski ar SSD tehnoloģiju | Nodrošināt
7.5 | DICOM Worklist un DICOM pilnā protokola funkcionalitāte | Nodrošināt
8. | Papildus aprīkojums
8.1 | Specializēti ratiņi spoļu glabāšanai un transportēšanai | Nodrošināt
8.2 | Specializēti pārvietojami ratiņi galda virsmas pārvietošanai vai pārvietojams pacienta galds | Nodrošināt
8.3 | RF kabīne (Faradeja kabīne) no atbilstoša (ferromagnētiska materiāla), atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai un slimnīcas telpu konfigurācijai un MRI telpu kosmētiskā apdare, ieskaitot skaņas slāpēšanas materiālu iestrādi starpsienās | Nodrošināt
8.4 | Klimata kontroles un dzesēšanas iekārta atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai | Nodrošināt
8.5 | Krāsaina pacientu novērošanas video kamera un monitors | Nodrošināt
8.6 | Kontrastvielas injektors darbībai 1.5 – 3 T MR vidē, ar programmējamām fāzēm, KVO funkciju un krāsainu skārienjūtīgu interfeisa ekrānu | Nodrošināt
8.7 | Magnētiskās rezonanses iekārtas ražotāja nodrošināts attēlu apstrādes klienta – servera risinājums instalācijai uz slimnīcas servera, izmantojot VMware vai Hyper-V virtualizācijas vidi – iesniegt ražotāja apliecinājumu par jauna, ar citiem iepirkumiem nesaistīta programmatūras komplekta piedāvājumu konkrēti šim iepirkumam. Klienta – servera risinājuma programmatūras versijai ir jāatbilst Interneta resursos atrodamajai versijai, kura nav vecāka par 5 mēnešiem, skaitītiem atpakaļ no konkursa piedāvājuma atvēršanas brīža. Risinājumam jābūt savietojamam ar Active Directory | Izvēles aprīkojums, +5 p
8.7.1 | Programmatūra lietošanai ne mazāk kā 7 (septiņiem) lietotājiem vienlaicīgi (lietotāju skaitu ierobežo servera aparatūras resursi, nevis licenču skaits) | Nodrošināt
8.7.2 | Programmatūra dažādu ražotāju CT, MRI, CR, DR, mamogrāfiju (pilnā izšķirtspējā), fluoroskopijas, US attēlu, nukleārās medicīnas SPECT/CT, PET/CT attēlu apskatei un analīzei | Nodrošināt
8.7.3 | MPR (Multi Planar Reconstruction), liekta MPR, biezā slāņa MPR (Thick MPR), plāna slāņa MPR (Thin MPR), 3D attēlveidošana (Volume Rendering), MIP, plāna slāņa MIP (Thin MIP), angio. Nosaukt programmu | Nodrošināt
8.7.4 | Kaulu un galda attēlu automātiska noņemšana CT | Nodrošināt
8.7.5 | Automātiskā ribu (CT) un skriemeļu (CT un MR) marķēšana | Nodrošināt
8.7.6 | Interaktīva anatomisko struktūru manuāla segmentēšana, ieskaitot anatomisko struktūru pieaugšanas funkcionalitāti, mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu orgānu sākotnējai segmentēšanai | Nodrošināt
8.7.7 | Vairāku modalitāšu attēlveidošanas programmatūra onkoloģijā, ar to saprotot vismaz PET un SPECT attēlu kvantificēšanu un SUV (standartizēta uzkrāšanas vērtība/ standardized uptake values) funkcionalitāti; manuālus RECIST/WHO mērījumus, dažādu modalitāšu attēlu sapludināšanu | Nodrošināt
8.7.8 | Automātiska anatomisko iezīmju (anatomical landmarks) reģistrēšana automātiskai projekciju pozicionēšanai vairāku laika punktu izmeklējumos (multiple time point) | Nodrošināt
8.8 | MR attēlu apskates un apstrādes programmatūra vismaz 7 vienlaicīgiem lietotājiem, ar to saprotot vismaz: | Nodrošināt
8.8.1 | Specializētas darbplūsmas neiroloģijai | Nodrošināt
8.8.2 | Specializētas darbplūsmas krūšu izmeklēšanai; ieskaitot sinhronizētu 2D, 3D un 4D attēlu pāršķiršanu un vienlaicīgu kontrastvielas krāšanas līkņu analīzi un reportēšanu atbilstoši BIRAD | Nodrošināt
8.8.3 | Specializētas darbplūsmas prostatas izmeklēšanai, ieskaitot sinhronizētu anatomisko, difūzijas un T1 svērto dinamisko attēlu pāršķiršanu un reportēšanu atbilstoši PI-RADS | Nodrošināt
8.8.4 | Specializētas darbplūsmas kardio un vaskulārai izmeklēšanai, ieskaitot specifisku vidi sirds audu tilpuma analīzei un angiogrāfijām | Nodrošināt
8.8.5 | MR attēlu analīzes rīki: kontrastvielas krāšanās līkņu analīzei, artefaktu korekcijām, attēlu summēšanai (akumulēšanai), attēlu subtrakcijām | Nodrošināt
8.8.6 | MR difūziju analīzes rīki: ADC (Automātiskā difūzijas kalkulācija) karšu veidošana, aprēķināto b-vērtību attēlveidošanai | Nodrošināt
8.8.7 | Lietotāju piekļuve programmatūrai tiek nodrošināta ar lietotājvārdu un/vai paroli, vai kāda cita programmatūras līmeņa drošības mehānismu, kas izslēdz iespēju programmatūrā darboties anonīmi, kā arī katram lietotājam iespējams noteikt vismaz skatīšanās un/vai rediģēšanas piekļuves tiesības | Nodrošināt
8.8.8 | Programmatūra nodrošina iespēju veidot darbības failus (log faile) par katra lietotāja veiktajām darbībām programmatūrā | Nodrošināt
8.9 | Specializētās aplikācijas vismaz vienam vienlaicīgam lietotājam: | Nodrošināt
8.9.1 | Programmpakete smadzeņu perfūzijas datu procesēšanai un analīzei vismaz vienam vienlaicīgam lietotājam, ar to saprotot vismaz parametru time-to-peak (TTP), relative cerebral blood volume (relCBV), relative cerebral blood flow (relCBF), relative mean transit time (MTT), relative corrected cerebral blood volume (relCCBV) un bolus krāšanās aprēķinus un perfūziju datu kartēšanu | Nodrošināt
8.9.2 | Programmpakete funkcionālo MR datu - traktogrāfijas (difūzijas tenzoru ) attēlveidošanas un BOLD ( p. 6.3) datu vizualizēšanai un analīzei. MR traktogrāfijas programmatūrai ir jābūt savietojamai ar MR traktogrāfiju datiem no galvas spolēm, kuru RF elementu skaits ir ne mazāks kā 48. Iesniegt ražotāja apliecinājumu | Nodrošināt
8.9.3 | Programmpakete MR kardioloģijas datu analīzei vismaz diviem vienlaicīgiem lietotājiem, ar to saprotot vismaz sirds kambaru 4D datu analīzi un asins plūsmas kvantitatīvo analīzi | Nodrošināt
8.9.4 | Iespēja programmatūru nākotnē papildināt ar klienta - servera ražotāja programmu mammogrāfiju tomosintēzei - nosaukt programmatūras komerciālo nosaukumu un ražotāja komerciālo identifikāciju | Nodrošināt
8.9.5 | Iespēja programmatūru nākotnē papildināt ar integrētiem citu attēlu apstrādes medicīniskās programmatūras ražotāju risinājumiem - nosaukt ražotājus un programmatūras | Nodrošināt
8.10 | Vitālo funkciju monitors pacientiem darbam magnētiskās rezonances apstākļos 1.5 teslu vidē ar CO2 analizatoru. Rati ar bloķējamiem riteņiem un grozu piederumiem, ratu svars un kāju izmēri atbilstoši monitora svaram nodrošinoties pret monitoru apgāšanos Pacienta vitālo funkciju parametru - EKG, neinvazīvā asinsspiediena un Sp02 mērīšana. Wireless tipa EKG un pulsa oksimetrijas reģistrēšanas funkcija. Komplektācijā: EKG vads (1 gab), SpO2 sensors (1 gab), Pieaugušo izmēra (L) neinvazīvā spiediena manžete (1 gab) | Nodrošināt
9. | Obligāti izpildāmās prasības, jāpievieno apliecinājumi: Citas prasības
9.1 | Visi parametri norādīti ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē | Nodrošināt | Nolikumā
9.4 | Piedāvātajai medicīniskajai iekārtai ir jāatbilst: Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm | Iesniegt apliecinājumu | Nolikumā
9.5 | Servisa inženierdienesta atbildes laiks/ierašanās uz pieteiktu bojājumu – darba dienās 8 stundu, brīvdienās 24 stundu laikā | Iesniegt apliecinājumu | Nolikumā
9.6 | Piegādātājam jānodrošina medicīniskā aprīkojuma un visu iekārtu garantijas servisa (remonta) laiks ne mazāk kā 24 mēneši | Iesniegt apliecinājumu, norādot konkrētu garantijas laiku | Nolikumā
9.7 | Magnētiskās rezonanses iekārtas nodrošināts attālināts pieslēgums magnētiskās rezonanses iekārtai servisa un aplikāciju atbalstam – iesniegt ražotāja apliecinājumu | Iesniegt apliecinājumu | Nolikumā
9.8 | Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla apmācība ar iekārtu | Iesniegt apliecinājumu | Nolikumā
9.9 | Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā 2019. gadā | Iesniegt apliecinājumu | Vispārīgās prasības
9.10 | Piegādātājam ir jābūt vismaz vienam piedāvātās iekārtas ražotāja kompānijas apmācītam servisa inženierim Latvijas Republikā | Iesniegt apliecinājumu | Nolikumā
10 | Pēcgarantijas perioda pilna servisa nodrošinājums 3 gadiem
10.1 | Pretendentam pēcgarantijas periodā jānodrošina 3 gadu pilna servisa garantija, iekļaujot bezmaksas tehniskās apkopes, remontdarbus un rezerves daļas | Nodrošināt
11 | Komplektācija | Skaits, gab | Cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN
11.1 | Magnētiskās rezonanses iekārta | 1
11.2 | Specializēti ratiņi spoļu glabāšanai un transportēšanai | 1
11.3 | Specializēti pārvietojami ratiņi galda virsmas pārvietošanai vai pārvietojams pacienta galds | 1
11.4 | RF kabīne (Faradeja kabīne) | 1
11.5 | Dzesēšanas iekārta atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai | 1
11.6 | Krāsaina pacientu novērošanas video kamera un monitors | 1
11.7 | Kontrastvielas injektors darbībai 1.5 – 3 T MR vidē, ar programmējamām fāzēm, KVO funkciju un krāsainu skārienjūtīgu interfeisa ekrānu un | 1
11.7.1 | Injektora šlirces, saderīgas ar piedāvāto injektoru | 50
11.8 | Vitālo funkciju monitors pacientiem darbam magnētiskās rezonances apstākļos | 1
11.8.1 | EKG vads | 1
11.8.2 | SpO2 sensors | 1
11.8.3 | Pieaugušo izmēra (L) neinvazīvā spiediena manžete | 1
11.8.4 | Mēbeļu komplekts pults telpā ražotāja noteiktajam aprīkojumam (informatīvs attēls pielikumā)
| EKK: | 52201; 22436; 23443
| Nomenklatūra: | 2334
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## Vecamie darbi
Nr.p.k. | Iekārtas, tās palīgierīču un sistēmu uzstādīšanas un kabineta iekārtošanas darbi:
1 | Pēc līguma noslēgšanas iesniegt iekārtas montāžas plānu, ietverot gausa līniju sadalījumu, 0,5 mT nedrīkst pārsniegt gaiteņa sienas.
2 | Piegādātājs ir atbildīgs par iekārtas piegādes ceļa sagatavošanu, t.sk., atveres (atbilstoši MR iekārtas transportēšanas gabarītizmēriem) izveidi sienās un pēc tam sienu atjaunošanu, grīdas flīžu noņemšanu vai pasargāšanu no bojāšanas un funkcionalitātes atjaunošanu, izmantojot savus resursus un darba spēku.
3 | Kabinetā 6.1.-526 sienas atveres vietā izveidot durvis. Durvis nodrošina Pasūtītājs.
4 | Esošā kabineta pielāgošana atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai:
4.1 | Esošā kabineta 6.1.-526 sadalīšana, izbūvējot atsevišķu tehnisko telpu ar ieeju no gaiteņa puses.
4.2 | MR kabineta izbūve pēc ražotāja noteiktajām prasībām, uzstādīt bez sliekšņa (un bez slīpuma) Faradeja kabīni, MRI Faradeja kabīnes 0. grīdas līmenis ir vienāds ar ārējo grīdu.
4.3 | Veikt kosmētisko remontu, ja nepieciešams. Grīdas sagatavošana Faradeja rāmim pēc ražotāja ieteikumiem un atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.
4.4 | Nodrošināt apgaismojumu kabinetā krāsas temperatūru ne vairāk kā 3 500 K.
4.5 | Nodrošināt, ka apgaismojumu regulē ar dimēšanas iespēju no pults telpas (jāpārnes kabeļi no MRI kabineta)
4.6 | Kabinetā 6.1-526 uzstādīt ugunsdrošības devējus. Pasūtītājs demontēs kabinetā esošo sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu.
5 | Jāveic iekārtas skaņas un vibrācijas pārnešanas novēršana uz dzelzsbetona konstrukcijām.
5.1 | Skaņas izolējošo materiālu uzstādīšana pēc ražotāja noteiktā, iekārtas radītais troksnis ne vairāk kā 65 dB.
6 | Jāpagarina skābekļa un saspiestā gaisa pievadi, kuri jau 6.1.-526 kabinetā ir ievilkti, bet no jauna jāievelk narkozes iekārtas gāzu evakuācijas pievads (skandināvu standarts).
7 | Jāuzstāda magnētiskā laukā strādājošas videokameras, lai no pults telpas pacients tiktu apskatāms gentrijā izmeklējumu laikā.
8 | Jāpiegādā un jāuzstāda dzesēšanas iekārta atbilstoši MRI iekārtas konfigurācijai un telpu konfigurācijai. Dzesēšanas iekārta jāizvieto uz ēkas jumta, papildus izveidojot zem tās pēdu. Visas dzesēšanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas sedz piegādātājs.
8.1 | Dzesēšanas iekārtai jānodrošina UPS.
9 | Avārijas He izvadīšanas caurules izvilkšana pa šahtu (kas atrodas starp asīm N-L' un 15'-14) no 1.stāva uz ēkas jumtu (5.stāvs). Materiālus un visus darbus nodrošina Piegādātājs par saviem līdzekļiem.
10 | Jānodrošina MR rezerves varianta dzesēšanas sistēmas pieslēgšanās pie esoās UK kanalizācijas sistēmas un ūdens sistēmas.
11 | Jānodrošina pieslēgšanās pie kabinetā esošas ventilācijas sistēmas.
12 | Piegādātājam nepieciešams arī pieaicināt sertificētu būvinženieri, lai sagatavotu būvinženiera atzinumu, ka:
12.1 | Darbi paveikti neskarot/neietekmējot ēkas nesošo konstrukciju noturību;
12.3 | Inženierkomunikācijas izbūvētas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ražotāju tehnoloģijām, kā arī visi atvērumi noblīvēti atbilstoši ugunsdrošības normām;
12.4 | Apdares darbi veikti atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģijām.

## Rasējums
6.1.-526
49.7m2