## Tehniskā specifikācija ar punkt
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pārvietojamās palātas rentgeniekārtas piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu Slimnīcas Radioloģiskajai informācijas sistēmai AIRIS.
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu.
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam pievienot inženiera sertifikātu);
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, ražotas 2018.gadā, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam pievienot informāciju par Vigilances sistēmas nodrošināšanas kārtību pretendenta uzņēmumā.
10 | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātajam produktam Latvijas teritorijā;
11 | Nododot ekspluatācijā Preci Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un radiācijas zonas monitoringu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 482 Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā un Nr. 1284 Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 | ***Nepiedāvāt aprēķinu ceļā iegūtus efektīvus parametrus, ja tie nav minēti prasībās
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Papildus punkti
1. | PĀRVIETOJAMĀ PALĀTAS RENTGENIEKĀRTA
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Radioloģisko izmeklējumu veikšanai
Tehniskās prasības***
1 | Ģenerators
1.1 | Ģeneratora elektriskā jauda ne mazāk kā 32 kW |  | Ja jauda lielāka par 38 kW + 1 p
1.2 | Maksimālā strāva ne mazāk kā 400 mA
1.3 | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 2 ms
1.4 | Spriegums ne mazāk kā 133 kV
1.5 | mAs vērtība ne mazāk kā 320 mAs
2 | Rentgena spuldze un tās stiprinājums
2.1 | Anods rotējošs, vismaz 2700 apgriezieni minūtē |  | Ja vairāk par 7500 apgriezieniem/min + 1 p
2.2 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 122 kHU |  | Ja anoda siltumietilpība lielāka par 300 kHU + 1 p
2.3 | Katoda fokuss: ja divi fokusi, tad mazais ne lielāks kā 0,7 mm un lielais ne mazāks kā 1,2 mm vai ja viens fokuss, tad ne lielāks kā 0,8 mm
2.4 | Rentgena spuldzes pārslodzes aizsardzība obligāta
2.5 | Spuldzes galvas horizontālā savērsuma ļeņķa maiņa kopējā diapazonā vismaz 100 grādi
2.6 | Kolimators manuāls ar LED izgaismojumu
2.7 | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente vai cits SID noteikšanas princips
2.8 | Kolimatora rotācija ne mazāk kā ± 90 grādi
2.9 | Spuldzes stiprinājuma kolonnas rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ne mazāk kā ± 90 grādi
2.10 | Spuldzes stiprinājums uz teleskopiskas rokas vai manipulatora tipa rokas |  | Par integrētiem kabeļiem korpusā + 3 p
2.11 | Spudzes galvas rotācija ap teleskopiskās rokas vai manipulatora asi ne mazāk kā ±135 grādi
2.12 | Maksimālais fokālā punkta horizontālais attālums ne mazāk kā 124 cm attiecībā pret spuldzes stiprinājuma kolonnu
2.13 | Maināms fokālā punkta maksimālais augstums (SID) ne mazāks kā 200 cm |  | Ja augstums lielāks par 210 cm + 1 p
3 | Portatīvais detektors
3.1 | Detektora izmērs 350 x 430 mm vai aktīvās matricas izmērs ne mazāks kā 344 x 420 mm
3.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2330 x 2840 pikseļi
3.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks kā 148 μm |  | Ja pikseļa izmērs mazāks par 140 μm + 1 p
3.4 | CSI detektora tips obligāts
3.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,37 lp/mm
3.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 1µGy vai 2µGy un 0,05 Lp/mm ne mazāk kā 66%
3.7 | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 1 µGy vai 2 µGy, vai 2,5µGy un 3,0 Lp/mm ne mazāk kā 24%
3.8 | Detektora kopējais svars ar bateriju (un integrētu rokturi, ja tāds ir) ne vairāk kā 3,3 kg.
3.9 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru pacientam guļus stāvoklī ne mazāk kā 135 kg
3.10 | Izmeklējuma datu pārraide izmantojot WiFi, atbalstāmie standarti IEEE 802.11
3.11 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija. Komplektā vismaz 2 baterijas |  | Var piedāvāt vismaz 1 gab bateriju, ja piedāvātais detektors ir saderīgs ar Slimnīcas īpašumā esošās stacionārās rentgeniekārtas Siemens Ysio max bezvadu detektora MAX wi-D baterijām bez papildus pārveidotājiem
3.12 | Baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 340 attēli pie pilnas uzlādes
3.13 | Komplektācijā jāiekļauj atsevišķa detektora bateriju lādēšanas iekārta |  | Ja detektors ar pievienotu bateriju tiek lādēts, kad tas tiek ievietots iekārtā detektora uzglabāšanas nodalījumā ("kabatā") atsevišķa bateriju lādēšanas iekārta nav nepieciešama.
3.14 | Fizisks režģis, kuru lietot kopā ar detektoru, lai samazinātu izkliedētā starojuma ietekmi uz iegūto attēlu. Režģis izmantojams pie SID (source to image distance) 115±15 cm.
4 | Pamatiekārta
4.1 | Kopējais svars ne vairāk kā 580 kg |  | Ja svars mazāks par 400 kg + 2 p
4.2 | Iekārtas kustība motorizēta virzienā uz priekšu un atpakaļ |  | Ja iekārtas kustības ātrums tiek regulēts ar rokturi vai citu mehānismu, ko lietotājs var pagriezt vai piespiest, tādā veidā regulējot kustības ātrumu + 2 p
4.3 | Zems bateriju uzlādes līmeņa indikators
4.4 | Iebūvēta radiogrāfera darba vieta
4.5 | Skārienjūtīgais ekrāns vismaz 17” pa diagonāli
4.6 | Cietais disks vismaz 480 GB vai 4000 attēli
4.7 | Priekšapskates attēla iegūšanas laiks ne ilgāk kā 5 sekundes
4.8 | Ģeneratora kontrole integrēta radiogrāfera darba vietas datorā |  | Ja pie rentgenspuldzes ir vēl viens vadības displejs, kurā lietotājs redz galvenos apstarošanas parametrus, + 1 p
4.9 | Anotomiskās programmas gan automātiskas, gan lietotāja iepriekš iestatītas
4.10 | Attēla apstrādes programma attēla uzlabošanai, kas samazina izkliedētā starojuma ietekmi uz attēlu. Nosaukt programmu, pievienot aprakstu
5 | Citas obligāti izpildāmās prasības
5.1 | DAP mērīšanas iekārta, ar vērtību attēlošanu uz displeja un uz DICOM attēla
5.2 | Komplektācijā jāiekļauj bezvadu tālvadības ekspozīcijas pults
6 | Papildus punkti opcijām, kas nav obligātas
6.1 | Leņķa attēlojums uz displeja starp rentgenstaru kūļa asi un attēla uztvērēja plakni, lai būtu iespējams noregulēt perpendikulāru staru |  | Ja tiek piedāvāts + 1 p
6.2 | Ražotāja nodrošināta dozu uzskaites un iekārtas pielietojuma efektivitātes (noslodzes) analīzes programmatūra. Programma sniedz pārskatu par iestādē izmantotajām pacientu saņemtajām dozām ar iespēju filtrēt datus pēc izmeklējuma modalitātes, ķermeņa reģiona, izmantotā protokola, izmeklējuma veicēja un izmantotās iekārtas. Programma dod iespēju lietotājam aplūkot izmeklējumu datus diagrammu veidā, lai iegūtu secinājumus par pacientu dozu rašānās pamatcēloņiem un iespējamiem turpmākiem pasākumiem, lai samazinātu pacientu saņemtās dozas.Programmā jābūt iespējais dozu pārskata datus eksportēt uz Microsoft excel failu. Programmā jābūt iespējais noteikt dozu standartlīmeņus, ar kuriem salīdzināt pacientu saņemtās dozas. Nosaukt programmu un pievienot aprakstu. |  | Ja tiek piedāvāts + 5 p
6.3 | Taustiņi uz iekārtas manipulatora rokas vai rentgenspudzes precīzām, motorizētām iekārtas pozicionēšanas kustībām, vai pilnībā elektriski sabīdama spuldzes teleskopiska kolonna |  | Ja tiek piedāvāts + 1 p
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | 2334xxxxx