## RTG iekārta
Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa „Stacionāra rentgeniekārta” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/71
ar grozījumiem
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Rentgeniekārtas piegāde
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, t.sk. pieslēgšanu pie Slimnīcas RIS un iekārtas griestu piekares stiprināšanu pie esošajiem griestu profiliem.
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma.
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, izsniedzot atbilstošu apmācības sertifikātu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu.
4) | Piedāvātajām precēm (tai skaitā arī RTG spuldzei) garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža.
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus.
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, ražotas ne agrāk kā 2019 2018. gadā;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
11) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi, radiācijas zonas montoringa pārskatu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12) | Pretendents apliecina, ka nodrošinās ražotāja noteikto iekārtas specifisko stiprināšanas elementu izmantošanu iekārtas montāžā.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Komentāri
1 | Stacionāra rentgena iekārta ar stāvstatīvu un diviem detektoriem (stacionāru un portatīvu)
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 gab iekārtas, ar 2 gadu garantiju, cena kopā bez PVN, EUR:
Pēcgarantijas pilna servisa pakalpojumi 3 gadiem, cena kopā bez PVN, EUR
Rentgenkabineta pārbūves izmaksas, cena kopā bez PVN, EUR (detalizēti darbu apjoms ir atrunāts *Celtniecības tāme )
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA, bez PVN, EUR
Tehniskās prasības:
1.1 | Augstfrekvences ģenerators:
1.1.1 | Jauda ne mazāka kā 65 kW
1.1.2 | Maksimālā strāva ne mazāk kā 800 mA pie 80 kV vai 1000 mA pie 63 kV
1.1.3 | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1 ms
1.1.4 | Makimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
1.1.5 | mAs vērtība ne mazāk kā 800 mAs
1.1.6 | AEC automātiska ekspozīcijas kontrole
1.1.7 | Vadība ar krāsu skārienjūtīgo ekrānu
1.1.8 | Rentgenstaru ģeneratora vadība ar integrētu iekārtas vadības pulti
1.1.9 | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi
1.1.10 | Vienlaicīga abu fokusu izmantošana vienas ekspozīcijas laikā, lai nodrošinātu optimālu jaudas sadalījumu uz abiem fokusiem un nodrošinatu optimālu attēla kvalitāti un palielinātu rentgena spuldzes dzīvildzi, vai mazā fokusa jauda ne mazāka par 50 kW
1.2 | Rentgena spuldze un tās stiprinājums:
1.2.1 | Anods apgriezienu skaits ne mazāk kā 8000 apgr./min
1.2.2 | Anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
1.2.3 | Anoda fokusi: mazais ne lielāks kā 0.6 mm un lielais ne lielāks kā 1.2 mm
1.2.4 | Anoda fokusu jauda: ne mazāk kā 30 kW mazajam fokusam un 100 kW lielajam fokusam
1.2.5 | Kolimators automātisks motorizēts un manuāls
1.2.6 | Kolimators ar LED gaismas avotu; gaismas izslēgšanās automātiska ar taimera funkciju
1.2.7 | Kolimatorā integrēts starojuma filtrs ar mainīšanas mehānismu ne mazāk kā 3 filtru kombinācijas
1.2.8 | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente vai cits SID noteikšanas princips
1.2.9 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap horizontālo asi ne mazāk kā ± 125°, ar fiksēšanos 0° un 90° pozīcijās
1.2.10 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ne mazāk kā ± 150°, ar fiksēšanos pozīcijās ik pēc 90°
1.2.11 | Griestu stiprinājums ar teleskopisku kolonnu un motorizētu rentgena spuldzes augstuma maiņu.
1.2.12 | Rentgena spuldzes motorizēts vertikālais kustību diapazons ne mazāk kā 160 cm
1.2.13 | Longitudināla rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 3,4 m
1.2.14 | Transversa rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 1,5 m
1.2.15 | Spuldzes modulī iebūvēta funkcionalitāte SID attāluma pārbaudei un iestatīšanai
1.2.16 | Automātiska rentgena spuldzes augstuma sekošana galda augstumam, lai nodrošinātu nemainīgu SID
1.2.17 | Automātiska spuldzes augstuma iestatīšana atbilstoši vertikālā statīva augstumam
1.2.18 | Automātiska kolimācija atkarībā no izvēlēta izmeklējuma
1.2.19 | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar skārienjūtīgu ekrānu, uz kura iespējams izvēlēties ikdienā izmantojamos apstarošanas parametrus tieši uz rentgenspuldzes, un kas attēlo vismaz izmeklējuma veidu, izvēlētos filtrus, kolimāciju, SID un rentgena spuldzes leņķi izmērs pa diagonāli vismaz 16 cm
1.2.20 | Spuldzes modulis ar rokturi un pogu, kas atbrīvo visas spuldzes kustības
1.3 | Uzņēmumu galds
1.3.1 | Pie grīdas fiksējams galds ar vietu portatīvajam digitālajam detektoram
1.3.2 | Galds ar motorizēti maināmu augstumu diapazonā vismaz 40 cm
1.3.3 | Minimālais galda augstums no zemes ne vairāk kā 50 cm ± 3 cm
1.3.4 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 300 kg
1.3.5 | „Peldošā” galda virsma ar kustībām garanvirzienā vismaz ± 48 cm un šķērsvirzienā vismaz ± 12 cm
1.3.6 | Galda virsmas izmērs vismaz 80 cm x 240 cm
1.3.7 | Starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 0,75 mm Al pie 100 kV
1.3.8 | Pedāļi galda kustību regulēšanai vismaz kustība uz augsu, uz leju, „peldošās” galda virsmas atbrīvošana
1.3.9 | Galda virsmas- detektora virsmas attālums ne vairāk kā 75 mm
1.3.10 | Pacienta pārklājums, izmeklējamā zona bez pacienta pārvietošanas garenvirzienā vismaz 190 cm
1.3.11 | Pacienta pārklājums, izmeklējamā zona bez pacienta pārvietošanas šķērsvirzienā vismaz 60 cm
1.4 | Portatīvs digitālais detektors
1.4.1 | Detektora izmērs vismaz 345 mm x 420 mm
1.4.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2330 x 2840 pikseļi
1.4.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 148 μm
1.4.4 | CsI detektora tips
1.4.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.37 lp/mm
1.4.6 | DQE Devas kvantu efektivitāte ne mazāk kā 66 65%
1.4.7 | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 2,8 kg, vai ar bateriju un rokturi ne vairāk kā 3,3 kg
1.4.8 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 135 kg
1.4.9 | Maksimālā punkta slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg vai pacientam stāvot ne mazāk kā 100 kg
1.4.10 | Izmeklējuma datu pārraide izmantojot WiFi Atbalstāmie standarti IEEE 802.11
1.4.11 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija. Komplektā nodrošināt vismaz 2 baterijas.
1.4.12 | Baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 5 stundas vai vismaz 500 attēli
1.5 | Vertikālais statīvs ar iebūvētu digitālo detektoru:
1.5.1 | Detektora izmērs vismaz 410 x 410 mm
1.5.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2770 x 2770 pikseļi
1.5.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 148 μm
1.5.4 | CsI detektora tips
1.5.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.37 lp/mm
1.5.6 | DQE Devas kvantu efektivitātene mazāk kā 66%
1.5.7 | Vismaz trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
1.5.8 | Maināms detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram diapazonā vismaz 30cm – 170cm
1.5.9 | Detektora savērsums regulējams ap horizontālo asi vismaz -20o līdz +90o
1.6 | Iekārtas vadības pults:
1.6.1 | Iekārtas vadības pults ar integrētu rentgenstaru ģeneratora vadību un attēliegūšanas sistēmu
1.6.2 | Vadības pults dators ar procesoru vismaz 3 GHz, 4 GB RAM un 500 GB HDD
1.6.3 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli
1.6.4 | Pilns DICOM protokols
1.6.5 | LCD vai analogs monitors iekārtas vadībai un attēlu pirmapstrādei ne mazāk kā 19 collas
1.6.6 | Monitors atbilst DICOM GSDF (greyscale standard display function)
1.6.7 | Pieejama opcija: ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
1.6.8 | Izmeklēšanas protokoli ne mazāk kā 900, ieskaitot attēlu apstrādi atbilstoši izmeklējumam
1.6.9 | Distanču, leņķu mērījumi un anotācijas
1.6.10 | Laiks no ekspozīcijas līdz pilna attēla iegūšanai uz ekrāna ne vairāk kā 6 12 sekundes
1.7 | Citas prasības:
1.7.1 | Detektora bateriju lādēšanas iekārta ar vismaz 2 bateriju uzlādes vietām
1.7.2. | Portatīvajam digitālajam detektoram uzliekams režģis, universāls (SID ne mazāk kā 115-180 cm) no ražotāja oficiālās datu lapas - minēt parametrus
1.7.1 3 | Integrēta DAP kalkulācijas sistēma
1.7.2 4 | Pie vertikālā statīva stiprināms augšējais roku balsts pacienta optimālai pozicionēšanai laterālajām projekcijām
1.7.3 5 | Mobils (uz ratiņiem) detektoru turētājs laterālu projekciju veikšanai uz galda vai pacienta transporta ratos
1.7.4 6 | Jānodrošina pieslēguma licence uz visu iekartas ekspluatācijas laiku Pasūtīja rīcībā esošai Siemens Teamplay programmai vai jāpiedāvā ekvivalents risinājums: Neatkarīga no iekārtas, dozu uzskaites un iekārtas pielietojuma efektivitātes (noslodzes) analīzes programmatūra. Programma sniedz pārskatu par iestādē izmantotajām iekārtām, atspoguļojot pacientu saņemtās dozas, izmantotos tehniskos parametrus ar iespēju atlasīt iekārtas pēc izmeklējuma veida (CT, RTG), ķermeņa reģiona, izmantotā protokola, izmeklējuma veicēja un izmantotās iekārtas. Programma dod iespēju lietotājam aplūkot izmeklējumu datus diagrammu veidā, lai iegūtu secinājumus par pacientu dozu rašanās pamatcēloņiem un iespējamiem turpmākiem pasākumiem, lai samazinātu pacientu saņemtās dozas.Programmā jābūt iespējai dozu pārskata datus eksportēt uz Microsoft excel failu. Programmā jābūt iespējai pašrocīgi noteikt dozu standartlīmeņus, ar kuriem salīdzināt pacientu saņemtās dozas. Programma nav iebūvēta iekārtā kā statistikas rīks, programmu var pieslēgt piedāvātajai iekārtai un arī citām tā paša vai cita ražotāja iekārtām. Nosaukt programmu un pievienot aprakstu. Jānodrošina pieslēgums slimnīcā esošām RIS un PACS sistēmu aplikācijām
1.7.5 7 | Montāžas plāna izstrāde telpai, kur izvietos iekārtu
1.8. | Pēcgarantijas perioda pilna servisa nodrošinājums 3 gadiem
1.8.1 | Pretendentam pēcgarantijas periodā (pēc 2 gadiem) jānodrošina 3 gadu pilna servisa garantija, iekļaujot bezmaksas tehniskās apkopes, remontdarbus un rezerves daļas
| EKK: | 52201; 22436
| Nomenklatūra: | 2334
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## Celtniecība tāme
Vispārējie būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Piegādātājs :
Objekta nosaukums: | VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Būves nosaukums: | Retgenkabinets
Objekta adrese: | Rīga,Pilsoņu iela 13,LV-1002,Latvija
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1. Vispārceltnieciskie darbi
1 | 1-1 | Tāme Nr.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr. 1-1
Tāme
15. korpusa 1. stāva telpu Nr23 piemērošana rentgenogrāfijas iekārtas uzstādīšanai VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Darbu nosaukums |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīda -G1( telpa Nr23)
1 |  | Linoleja demontāža | m2 | 27.2 | 0.5
2 |  | Koka grīdas demontāža | m2 | 27.2 | 4
3 |  | Grīdas pamatnes izveidošana no sausā betona grīdām (100 mm ) Estrich vai ekvivalents | m2 | 27.2 | 7
4 |  | Siltumizolācijas plakšņu ieklāšana . EPS 150d=50mm | m2 | 27.2 | 0.5
5 |  | Filtrauduma vai plēves ieklāšana | m2 | 29 | 0.3
6 |  | Esošu grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošiem sastāviem | m2 | 27.2 | 0.8
7 |  | Grīdas virsmas špakletēšana | m2 | 27.2 | 0.8
8 |  | Betona un cementa javas virsmu mehanizēta slīpēšana | m2 | 27.2 | 0.5
9 |  | Monolīto virsmu apstrāde ar gruntējošiem sastaviem | m2 | 27.2 | 0.3
10 |  | Linoleja seguma ieklāšana, linolejs Forbo Surestep, b=20mm, līmes slānis d=2-50mm ar maliņu uz sienas | m2 | 30 | 0.9
1 |  | Sienas ( telpā Nr. 23) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esošo ventilācijas reģipša apdares kastes demontāža | m2 | 9.14 | 0.7
12 |  | Esošo ventilācijas cauruļu demontāža | tm | 9 | 0.9
13 |  | Caurumu aizmūrēšana pēc ventilācijas cauruļu demontāžas | gab | 2 | 3
14 |  | Starpsienas demontāža, starpsienā esošo svina stiklu nodod Pasūtītājam | m2 | 8.1 | 1.5
15 |  | Reģipša sienas montāža uz 100 mm karkasa, reģipsis ar 1mm Pb ekvivalentu pie 100 kV no abām pusēm, | m2 | 8.1 | 6
16 |  | Svina stikla montāža sienā. Stiklu nodrošina Pasūtītājs. | gab | 1 | 9
17 |  | Sienu sagatavošana veco tapešu attīrīšana no no sienām | m2 | 43.85 | 0.5
18 |  | Sienu gruntēšana | m2 | 43.85 | 0.6
19 |  | Knauf Tiefgrund vai analogs | litr | 8
20 |  | Sienu špaktelēšana | m2 | 60 | 1.5
21 |  | Špaktele KNAUF FILL&FINISH vai analogs | kg | 300
22 |  | Sienu slīpēšana | m2 | 60 | 0.3
23 |  | Sienu gruntēšana | m2 | 60 | 0.6
24 |  | Knauf Tiefgrund vai analogs | m2 | 12
25 |  | Sienu krāsošana | m2 | 60 | 0.7
26 |  | VIVACOLOR mazgājama sienu krāsa (tonēta ) vai analogs | kg | 18
1 |  | Griesti ( telpā Nr. 23)
27 |  | Iekārto griestu montāža | m2 | 27.2 | 2
28 |  | Iekārto griestu nesošā kontrukcija Armstrong vai analogs | m2 | 27.2
29 |  | Mitrumizturīgas griestu plāksnes 600X600 mm | m2 | 27.2
30 |  | Gaismas paneļa 600mmx600mm LED lampām montāža | gab | 4 | 3
1 |  | Apkure (telpā Nr. 23)
31 |  | Esošo čuguna radiātoru demontāža | gb. | 2 | 1.9
32 |  | Radiātora ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža. | gb. | 2 | 9
33 |  | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 4 | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja: