## Sheet1
2. pielikums nolikumam
(ID. Nr. PSKUS 2018/153)
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Audiometrijas kabīnes piegāde
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces lietošanas instrukciju valsts valodā; ja ražotājs ir paredzējis, lietotāja apmācību ierīcei izsniedzot apmācību apliecinošu dokumentu (sertifikātu) atbilstoši MK not. Nr. 689 166.2 punkta prasībām; ja ražotājs ir paredzējis, Preces ražotāja instrukcijas par noteiktajām apkopēm un pārbaudēm, kurā norādīti veicamie darbi un nomaināmie materiāli, pārbaudāmie parametri ar atbilstības robežām un veikšanas periodiskumu;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.689 noteiktajām prasībām;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces).
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Papildus punkti
1. |  | Audiometrijas kabīne
Veicamās funkcijas:
1. | 1 | Kabīne nodrošina klusu vidi, ierobežo pacientu no ārējiem trokšniem un personālu no brīva lauka testa skaņām audiometrijas testu laikā |  |  | -
Tehniskās prasības:
1. | 2 | Dubultsienu kabīne izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar strandartu EN ISO 8253-1:2010 Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry |  |  | -
1. | 3 | Kabīnes informatīvs attēls (durvis un loga izvietojumam jābūt saskaņā ar attēlu) |  |  | -
1. | 4 | Iekšējie izmēri ne mazāk kā 180 x 180 x 199 cm (platums x dziļums x augstums) |  |  | -
1. | 5 | Ārējie izmēri ne vairāk kā 240 x 240 x 290 cm (platums x dziļums x augstums ar ventilācijas sistēmu) |  |  | -
1. | 6 | Trokšņu redukcija jeb akustiskā izolācija (db) atkarībā no skaņas frekvences (saskaņā ar testēšanas metodi ASTM C423-17 vai analogu metodi): |  |  | -
1. | 6.1 | 125 Hz - ne mazāk kā 47 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 6.2 | 250 Hz - ne mazāk kā 53 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 6.3 | 500 Hz - ne mazāk kā 69 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 6.4 | 1000 Hz - ne mazāk kā 80 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 6.5 | 2000 Hz - ne mazāk kā 92 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 6.6 | 4000 Hz - ne mazāk kā 94 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 6.7 | 8000 Hz - ne mazāk kā 91 db |  |  | Par katru 1 db vairāk tiek piešķirts 0,2 punkts
1. | 7 | Ārējās un iekšējās sienas izgatavotas no akustiskiem paneļiem, katras sienas biezums ne mazāk kā 10 cm |  |  | -
1. | 8 | Iekšējo sienu apdares materiāls - perforeta tērauda plaksne ar pulvera pārklājumu. Ārējo sienu apdares materiāls - tērauda plaksne ar pulvera pārklājumu. Sienu materiāls ir izturīgs, ugunsdrošs un paredzēts mazgāšanai. Sienu krāsu saskaņot ar pasūtītāju |  |  | -
1. | 9 | Grīda ar vibrāciju izolāciju. Izgatavota no izturīga, ugunsdroša un paredzēta mazgāšanai materiāla -antistatiskais linolejs vai paklājs |  |  | -
1. | 10 | Dubultdurvis ar rokturiem nodrošina skaņas izolāciju. Atvēruma izmērs ne mazāk kā 80 x 185 cm (platums x augstums). Durvis atvēršanas/aizvēršanas virziens kā parādīts attēlā (1.3.punkts). Iespējams nofiksēt durvis atvērtā pozīcijā. |  |  | Ja durvju atvēruma izmēri ne mazāk kā 90 x 185 cm, tiek piešķirti 5 punkti
1. | 11 | Ar iebraukšanas rampu pie ārējām durvim. Rampu iespējams demontēt nepieciešamības gadījumā |  |  | -
1. | 12 | Dubultloga izmēri ne mazāk kā 60 x 75 cm (augstums x platums), izgatavots no skaņu izolējošā stikla, attālums no grīdas ne mazāk kā 80 cm. Izvietojums kā parādīts attēlā (1.3.punkts) |  |  | Ja loga izmēri ne mazāk kā 60 x 150 cm, tiek piešķirti 5 punkti
1. | 13 | Komutācijas panelis un citas kabīnes savienojuma vietas nodrošina klīniskā audiometra ar brīva lauka audiometriju AC40 ražotājs Interacoustics pieslēgumu pie kabīnes (vismaz 9 gab. three-pole jack 6.4 mm un USB A tipa ligzdas) |  |  | -
1. | 14 | Komutācijas panelis izvietots zem loga |  |  | -
1. | 15 | Ar apgaismojumu kabīnes iekšpusē. Atsevišķs slēdzis ļauj regulēt ieslēgšanu/izslēgšanu |  |  | -
1. | 16 | Ar klusu ventilācijas sistēmu, kas nerada trokšņus darbības laikā. Izvietotojums uz kabīnes griestiem. |  |  | -
1. | 17 | Ar furnitūru audiometra aksesuāru izvietošanai (āķi/plaukts austiņām, stiprinājumi 4 skaļruņiem u.tml.) |  |  | -
1. | 18 | Barošana 220-240 V, 50 Hz |  |  | -
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs | Paredzamais daudzums | Cena bez PVN, EUR:
1. | 19 | Audiometrijas kabīne (ar piegādi, uzstādīšanu un audiometra pieslēgšanu) |  | 1
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR | 0
PVN likme % un EUR
|  | CENA ar PVN, EUR | 0