## Sheet1
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Angiogrāfijas iekārtas piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/73
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Angiogrāfijas iekārtas piegāde
Vispārīgās prasības: |  |  | Atbilstība:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, telpu pārbūvi un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, t.sk. pieslēgšanu pie Slimnīcas RIS un Dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu.
2) | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma.
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, izsniedzot atbilstošu apmācības sertifikātu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu, kurā norādīts cik un kāds serviss (remonts) un tehniskās apkopes ir jāveic.
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža.
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli un atbilstošos parametrus.
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, ražotas ne agrāk kā 2019.gadā;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas un pēcgarantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
11) | Pretendentam jānodrošina ražotāja un MK 482 noteiktā tehniskā uzraudzība (elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaude, radiācijas zonas dozas monitorings) un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | ANGIOGRĀFIJAS IEKĀRTA
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1 gab iekārtas, ar 2 gadu garantiju, cena kopā bez PVN, EUR:
Pēcgarantijas pilna servisa pakalpojumi 3 gadiem, cena kopā bez PVN, EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA, bez PVN, EUR
Tehniskās prasības:
1 | LC arka ar grīdas vai griestu stiprinājumu
1.1 | C-arkas motorizētas LAO/ RAO rotācijas diapazons, tai atrodoties galda gala pozīcijā, ne mazāk kā +/- 105°
1.2 | C-arkas rotācijas ātrums ne mazāk kā 20º/s
1.3 | C-arkas motorizēts angulācijas diapazons, tai atrodoties galda gala pozīcijā kraniāli/kaudāli, ne mazāk kā +/- 45°
1.4 | C-arkas angulācijas ātrums ne mazāk kā 15°/s
1.5 | SID maiņas diapazons, ne mazāk kā 30 cm
1.6 | Pacienta aizsardzības sistēma, kas piemērojas katra pacienta lielumam un nodrošina detektora kustības bloķēšanu jebkurā vietā pirms saskares ar šķērsli
1.7 | C-arkas dziļums, ne mazāk kā 95 cm
2 | Pacienta galds
2.1 | Galda virsmas garums ne mazāk kā 300 cm
2.2 | Galda virsmas platums ne mazāk kā 45 cm
2.3 | Galda virsmas rentgena staru absorbcijas koeficients, ne vairāk 1.0 mm Al
2.4 | Galda virsmas augstuma maiņa diapazonā ne mazāk kā 25 cm
2.5 | Galda augstuma maiņas ātrums ne mazāk kā 25 mm/s
2.6 | Galda virsmas garenvirziena kustība ne mazāk kā 120 cm
2.7 | Galda virsmas laterālā kustība ne mazāk kā 30 cm
2.8 | Galda rotācija diapazonā ne mazāk kā no -90° līdz +180°
2.9 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 250 kg
2.10 | Galda sagāšana garenvirzienā ne mazāk kā +/-12°
3 | Augstfrekvences rentgena ģenerators un rentgena spuldze
3.1 | Ar mikroprocesoru vadīts augstfrekvences ģenerators ar nominālo jaudu ne mazāk kā 100 kW
3.2 | kV diapazons ne mazāk kā no 50 līdz 125 kV
3.3 | Maksimālā strāva ne mazāk kā 1 000 mA
3.4 | Režģa pārslēgšanas (gridswiched) pulsējošā fluoroskopija
3.5 | Anoda siltumietilpība, ne mazāk kā 3,7 MHU
3.6 | Anoda dzesēšanas ātrums, ne mazāk kā 1 700 kHU/min
3.7 | Anoda dzesēšana ar eļļu vai citu šķidrumu ar termālo drošības slēdzi
3.8 | Fluoroskopijas jauda 10 min ne mazāk kā 4 500 W
3.9 | Spuldzes filtrācija ne mazāk kā 3 dažādi filtri diapazonā ne mazāk kā no 0,2 līdz 0,9 mm vara ekvivalents
4 | Attēla veidošanas sistēma
4.1 | Dinamiskais plakanais detektors
4.2 | Detektora maksimālais skata lauks pa diagonāli, ne mazāk kā 28 cm
4.3 | Detektora korpusa izmērs pa diagonāli ne vairāk kā 50 cm
4.4 | Attēla matrica ne mazāk kā 1024 x 1024 pikseļi
4.5 | Attēla formātu skaits, ne mazāk kā 4; nosaukt formātus
4.6 | Pikseļa izmērs detektoram, ne vairāk kā 155 mikroni
4.7 | Telpiskā izšķirtspēja, ne mazāk kā 3,25 lp/mm
4.8 | Detektora kvantu efektivitāte (DQE) ne mazāk kā 77 %
4.9 | Pacientu aizsardzības mehānisms, lai pasargātu pacientu no nejaušas sadursmes ar detektoru
5 | Monitora griestu piekare
5.1 | Ne mazāk kā 58" collu krāsainais LCD monitors izmeklējuma telpā
5.2 | Attēla matrica ne mazāk kā 3800 x 2160 pikseļi
5.3 | Video kontrolieris dažādu video signālu komutēšanai ne mazāk kā 8 neatkarīgas video ieejas
5.4 | Kontrasta attiecība, ne mazāk kā 1:1000
5.5 | Maksimālais spilgtums ne mazāk kā 500 cd/m2
5.6 | Monitora apskates leņķis ne mazāk kā 1700
5.7 | Konstanta spilgtuma stabilizācijas kontroles sistēma
6 | Programnodrošinājums un klīniskās aplikācijas
6.1 | Koronāro asinsvadu stentu vizuālizācijas programma. (Nosaukt programmu)
6.1.1 | Stenta smalko detaļu attēlošana
6.1.2 | Stenta attēlošana pirms un pēc ievietošanas attiecībā uz asinsvada sieniņu
6.1.3 | Stenta attēlošana attiecībā pret asinsvada sieniņu darbības laikā
6.1.4 | Automātiska stenta marķieru detektēšana
6.2 | Koronāro asinsvadu dinamiskā karte (roadmap), (Nosaukt programmu)
6.2.1 | Reālā laika, automātiska, kustību kompensēta koronāro asinsvadu attēlveidošana
6.2.2 | Iespēja saglabāt un attēlot iepriekš izveidotās kartes (roadmap)
6.2.3 | Koronārās angiogrammas attēlošana uz 2D fluoroskopijas attēla
6.3 | 3D koronāro asinsvadu angiogrāfija. (Nosaukt programmu)
6.3.1 | 3D koronāro asinsvadu angiogrāfija izmantojot rotējošo skanēšanu
6.3.2 | Automātiska asinsvadu 3D modeļa izveidošana
6.4 | Divu asu koronāro asinsvadu rotējošā angiogrāfija. (Nosaukt programmu)
6.4.1 | Koronāro asinsvadu angiogrāfija dažādās skanēšanas trajektorijās.
6.5 | Rotējošā skanēšana. (Nosaukt programmu)
6.6 | Digitālās subtrakcijas angiogrāfija. (Nosaukt programmu)
6.6.1 | Reālā laika subtrakcija
6.6.2 | Subtrakcijas funkcijas rotējošai skanēšanai
6.6.3 | Automātiska kustību kompensācija
6.7 | Attēlu veidošana ar attēliem
6.8 | Starojuma devu samazināšanas un attēla uzlabošanas programma. (Nosaukt programmu).
6.8.1 | Trokšņu un artefaktu samazināšana
6.8.2 | Attēla uzlabošana un kontūru pastiprināšana
6.8.3 | Automātiska reālā laika pacienta un galda kustību kompensēšana uz attēla
6.8.4 | Automātiska pikseļu nobīde
6.9 | Kvantitatīva koronāro asinsvadu analīze
6.9.1 | Automātiska izvēlētā koronārā asinsvada segmentēšana
6.9.2 | Diametra mērījums izvēlētajā segmentā
6.9.3 | Automātiska obstrukcijas analīze
6.9.4 | Stenozes diametrs un garums
6.9.5 | Automātiska un manuāla kalibrēšana
6.10 | Kreisā kambara analīze
6.10.1 | Kreisā kambara tilpuma mērījumi
6.10.2 | Izsviedes frakcija
6.10.3 | Sirds izsviedes tilpums
6.10.4 | Automātiska un manuāla kalibrēšana
6.11 | Labā kambara analīze
6.11.1 | Labā kambara tilpuma mērījumi
6.11.2 | Izsviedes frakcija
6.11.3 | Sirds izsviedes tilpums
6.11.4 | Automātiska un manuāla kalibrēšana
7 | Vadības telpas aprīkojums
7.1 | Attēlveidošanas monitors
7.1.1 | Krāsainais monitors ar ne mazāk kā 19" displeju un maksimālo ekrāna spilgtumu ne mazāk kā 400 cd/m2
7.1.2 | Pacienta reģistrēšana un izvēle
7.1.3 | Attēlveidošanas iestatījumi
7.1.4 | Attēla apstrāde, kontrasts, spilgtums, palielināšana u.c.
7.2 | Pārskata monitors
7.2.1 | Krāsainais monitors ar ne mazāk kā 19" displeju un maksimālo ekrāna spilgtumu ne mazāk kā 400 cd/m2
7.2.2 | Kvantitatīvā analīze
7.2.3 | Subtrakcija
7.2.4 | Fluoroskopijas taimera pārslēgšana un starojuma ieslēgšana/izslēgšana
7.2.5 | Paralēlā strādāšana
7.3 | Integrēta darba vieta aplikācijām. Risinājuma nosaukums
7.3.1 | Automātiska spilgtuma kontrole
7.3.2 | Brīvi konfigurējams ekrāna izkārtojums
7.3.3 | Neierobežots ekrāna izkārtojumu skaits
7.3.4 | Sistēmas video attēlošana
7.3.5 | Ārējo video attēlošana
8 | Sistēmas kontroles moduļi izmeklējuma telpā
8.1 | Skārienjūtīgais kontroles modulis ar sekojošām funkcijām
8.1.1 | Attēlveidošanas iestatījumi
8.1.2 | Attēla apstrāde
8.1.3 | Automātiskā pozīciju kontrole
8.1.4 | Kvantitatīvā analīze
8.1.5 | Hemodinamikas moduļa kontrole
8.1.6 | Galda un C-loka ģeometrijas kontrole
8.1.7 | "Dzīvā" attēla un references monitora attēla attēlošana uz skārienjūtīgā kontroles moduļa
8.1.8 | Manipulācijas ar attēliem uz skārienjūtīgā kontroles moduļa
8.1.9 | Kolimatoru kontrole pa tiešo uz attēla uz skārienjūtīgā kontroles moduļa
8.1.10 | Attēla palielināšana un pārvietošana fluoroskopijas laikā
8.2 | Pults attēlu apskates kontrolei
8.3 | Galda un C-loka kontroles modulis ar kursorsvirām ar sekojošām funkcijām:
8.3.1 | Galda rotācijas slēdzis
8.3.2 | Galda virsmas kustība
8.3.3 | Galda augstuma pozicionēšana
8.3.4 | Galda savērsuma leņķis
8.3.5 | SID izvēle
8.3.6 | C-loka pozīcijas kontrole
8.3.7 | Fluoroskopijas režīma izvēle
8.3.8 | Detektora skatu lauka izvēle
8.4 | Bezvadu kājas pedāļu modulis
9 | Papildus aprīkojums
9.1 | Izmeklējuma lampa
9.1.1 | Gaismas intensitāte ne mazāk kā 50 000 Lux
9.1.2 | Sterilizējams rokturis (komplektā 5 gab.)
9.2 | Pie galda stiprināms divdaļīgs radiācijas aizsargs (izmērus saskaņot ar pasūtītāju)
9.3 | Pie griestiem stiprināms caurspīdīgs radiācijas aizsargs (izmērus saskaņot ar pasūtītāju)
9.4 | Pie galda stiprināms pacienta rokas atbalsts
9.5 | Pacienta elkoņu atbalsts
9.6 | Mazgājamas pacienta fiksāžas jostas
9.7 | Rokturi pacienta drošībai galda savērsuma laikā stiprināmi pie izmeklējuma galda abās sānu pusēs
9.8 | Infūzijas statīvs
9.9 | Ne mazāk kā 7 cm biezs pacienta matracis, kas pielāgojas pacienta formai un vienmērīgi izdala slodzi
9.10 | DAP mērīšanas iekārta
9.11 | Integrēts hemodinamikas modulis
9.11.1 | 12 novadījumu EKG, ar grafisku ST segmentu nobīdes attēlošanu
9.11.2 | SpO2 mērījums
9.11.3 | Neinvazīvā asinsspiediena mērījums
9.11.4 | 4 invazīvo spiedienu mērījums
9.11.5 | Sirds izsviedes mērījums
9.11.6 | Izelpotā CO2 mērījums
9.11.7 | Integrēts FFR mērījums
9.12 | Bolusa injektors
9.12.1 | Automātiska kontrastvielas uzpilde
9.12.2 | Vadība ar skārienjūtīgu ekrānu un vienreizlietojamu sterilu injekcijas un kalibrācijas rokturi, kas paredzēts kontrastvielas un fizioloģiskā šķīduma injekcijām
9.12.3 | Vairāklīmeņu gaisa burbuļu detekcija
9.12.4 | Kontrastvielas atpazīšanas detektors
9.12.5 | Sinhronizējams ar FFR (fractional flow reserve) spiediena bloku
9.13 | Integrēta ultraskaņas sistēma (IVUS)
9.13.1 | Integrēta ultraskaņas attēla veidošanas sistēma (IVUS), kas paredzēta lietot intravaskulāro pataloģiju ultraskaņas izmeklējumos
9.13.2 | Iespēja uzglabāt ne mazāk kā 25 pacientu ierakstus cietajā diskā, datu apjoms ne mazāk kā 80 GB, Datu eksportēšana CD 750 MB, DVD 4.2 GB un ārējā cietajā diskā ne mazāk kā 35 GB DICOM formātā
9.13.3 | Maksimālais kadru skaits ne mazāk kā 6 800 veicot manuālu vilkšanu. Ne mazāk kā 3 000 kadru skaits veicot automātisko vilkšanu ar ātrumu 1 mm/sek un ne mazāk kā 6 000 kadru skaits veicot automātisko vilkšanu ar ātrumu 0.5 mm/sek
9.13.4 | Atbalsta DICOM un DICOM Worklist (darbalapa) – funkcija, kas paredz pacientu datu ievades - saskarnes spēju ar slimnīcas informācijas sistēmu, radioloģijas informācijas sistēmu, lai atrastu un nodotu informāciju par pacientu tieši intravaskulārās ultraskaņas iekārtas sistēmā
9.13.5 | Augstas izšķirtspējas SXVGA (1 280 x 1 024) ar ne mazāk kā 19`` krāsu LCD tipa monitoru ar integrētu mikrofonu un skaļruņiem ar ieraksta un atskaņošanas iespēju procedūras laikā
9.13.6 | Vairāki attēlu displeja veidi, IVUS; IVUS / Gareniskais skats
9.13.7 | Komplektācijā vilcējiekārtas sistēma, bezvadu pele, skārienjūtīga vadības pults un printeris
9.13.8 | Vilcēj iekārta savietojama ar OptiCross un OptiCross HD ultraskaņas katetru, sistēmas saderība ar 40 MHz un 60 MHz ultraskaņas katetru
9.13.9 | Vilcēj iekārta, kas nodrošina 0.5 mm/sek vai 1.0 mm/sek ieraksta veikšanas ātrumu. Sterilā laukā novietojama pults mērījumu veikšanai
9.13.10 | Augstas izšķirtspējas termoprinteris, kas nodrošina melnbaltu displeja izdruku
10. | Papildus prasības
10.1. | Mēbeļu komplekts pults telpā ražotāja noteiktajam aprīkojumam. Sastāv no galda virsmas, atseviškiem atvilkņu blokiem un aizveramiem plauktiem. Galda virsmā jābūt iedobei, kur ielikt monitoru, lai monitora apakšējā mala ir vienā līmenī ar galda virsmu, Zem galda virsmas paredzēt plauktus ar aizbīdāmām durvīm. (attēlam ir ilustratīva nozīme).
10.2. | Jauna kabineta plāna izveidošana un saskaņošana ar radiācijas drošības ekspertu
10.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un ierīču nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā obligāta ierīces integrācija ar esošo PACS sistēmu ar Worklist atbalstu (izmantojot DICOM protokolus)
10.4. | Piedāvātajām precēm pilnas garantijas termiņš ne mazāk ka 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža
10.5. | Bezmaksas remonts un tehniskā apkope visa garantijas termiņa laikā
10.6. | Garantijas un pēc garantijas remontu jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim
11 | Pēcgarantijas perioda pilna servisa nodrošinājums 3 gadiem
11.1 | Pretendentam pēcgarantijas periodā jānodrošina 3 gadu pilna servisa garantija, iekļaujot bezmaksas tehniskās apkopes, remontdarbus un rezerves daļas | Nodrošināt
12 | Komplektācija | Skaits, gab | Cena, EUR bez PVN
12.1 | Angiogrāfijas iekārta | 1
12.2 | Izmeklējuma lampa | 1
12.3 | Pie galda stiprināms divdaļīgs radiācijas aizsargs (izmērus saskaņot ar pasūtītāju) | 1
12.4 | Pie griestiem stiprināms caurspīdīgs radiācijas aizsargs (izmērus saskaņot ar pasūtītāju) | 1
12.5 | Integrēts hemodinamikas modulis | 1
12.6 | Bolusa injektors | 1
12.7 | Integrēta ultraskaņas sistēma (IVUS) | 1
12.8 | Mēbeļu komplekts pults telpā ražotāja noteiktajam aprīkojumam | 1
| EKK: | 52201; 22436; 23443
| Nomenklatūra: | 2334
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)