## Sheet1
1.pielikums
| 1.pielikums |  | AK Invazīvās radioloģijas preču iegāde, ID.SKUS 2012/17
Nedrīkst pārveidot Microsoft Excel finansu piedāvājuma paraugu – nedrīkst būt dzēstas vai izveidotas jaunas rindas !!!
Daļas Nr. | Medicīnas preču nosaukumi un specifikācija | Mērvienība | Nepieciešamais, prognozējamais daudzums 1 (vienam) gadam | Piedāvātās preces nosaukums, ražotājs un piedāvātās preces tehniskā specifikācija | Cena par vienu vienību * (Ls bez PVN) | Cena par plānoto daudzumu, kopā ** (Ls bez PVN)
1 | Vienreizējās lietošanas veļas pārklājs angioplastijas un embolizāciju procedūrām, sterils | Gab. | 2000
Pārklājs no absorbējoša, necaurlaidīga materiāla
- Izmērs 228cm x 330cm (+/-5cm)
- Ovālā atvēruma izmērs 6cm x 9cm (+/-1cm)
- Īpaši absorbējoša virsma 91cm x 122cm (+/-5cm)
- 2 adhezīvie lauciņi: 11,5cm x 14cm (+/-1cm)
- Caurspīdīgi malu un gala paneļi
Komplektam jābūt iepakotam vienā iepakojumā.
2 | Vienreizējās lietošanas veļas pārklājs angiogrāfijas un transhepātiskām procedūrām, sterils | Gab. | 500
Pārklājs no neausta materiāla ar labām absorbēšanas īpašībām, pilnībā necaurlaidīgs pret šķidrumiem.
Pārklājam viegli jāpielīp gan pie ādas, gan citiem pārklājiem.
Nepieciešamie izmēri:
120cm x 150cm (+/-2cm),
pielīpošā atvēruma izmērs 6 x 8cm(+/-1cm).
3 | Vienreizējās lietošanas ķirurģiskais halāts ( Large) sterils | Gab. | 500
Sterili, standarta, vienreizlietojamie ķirurģiskie halāti no elpojoša materiāla , šķidrumu necaurlaidīgi
Halātu materiāls - neausts materiāls , kas nodrošina labāku elpošanu un palielinātu šķidrumu necaurlaidības līmeni
Lielumi – Large
4 | Sterils operāciju galda pārklājs | Gab. | 2000
Instrumentu galda pārklājs, nepieciešamais izmērs 200*150 (+/-5cm).
Aseptisks
5 | Vienreizējas lietošanas temperatūras uzturēšanas matracis | Gab. | 500
Matracis klājams zem pacienta.
Piemērots pacientiem muguras, sānu un vēdera guļā
Matrača augšdaļā sānos ir speciālas atveres rokām
Aizsargājoša plēve pacienta sejai matrača augšdaļā
Matrača dizains paredzēt iespēju mainīt sildīšanas iekārtas pievienošanas vietu – pacienta galvgalī vai kājgalī.
Speciāls aizsargājošs slānis pacienta pēdu daļai
Matrača izmēri uzpūstā vaidā 221 cm x 91 cm (+/-5cm)
Matrača izmēri neuzpūstā veidā 201 cm x 61 cm (+/-5cm)
Svars 198 grami (+/-10g)
6 | Vienreizējās lietošanas aizsargmaisi angiogrāfijas aparatūrai, sterīli, caurspīdīgi | Gab. | 4500
Aseptiski, ar elastīgu atvērumu, caurspīdīga plastikas materiāls
Izmērs 116cm (+/-5cm) apaļas formas tubusam
Izmērs 127cm(+/-5cm) aizsargstiklam
Sīkais instrumentārijs
7 | Kontratvielas injektora konektori, augstspiediena ( spiediena limits ne mazāk kā 1200psi), armēti | Gab. | 1500
Nepieciešamie garumi ( +/- 5cm)
183cm
8 | Vienceļa un Trīsceļu krāniņi ar rotējošu vai fiksētu galu | Gab. | 2000
Spiediena izturība 1050PSI;
„ON” vai „OFF” konfigurācijas
Rotējoša un fiksēta savienojuma konfigurācija
Caurspīdīgs polikarbonāta materiāls
9 | Punkciju adatas bez mandrēnas 18G | Gab. | 2000
18G, garums 7cm
Adatas spals rievots ar iespēju noteikt adatas gala pozīciju
10 | Kontrastvielas šļirces - krāsainās | Gab. | 1500
Materiāls caurspīdīgs polikarbonāts ar silikona iekšējo klājumu
Krāsu variācijas – sarkans, dzeltens, zaļš, zils, balts
Nepieciešamie tilpumi
1, 3, 6, 10, 20, 30, 60ml
11 | Y konektori ar vienu hemostātisku atveri | Gab. | 1500
Y konektoriem ir jānodrošina visu diametru stīgu fiksācija
t.sk. 0,010”; 0,011”;0,012”, 0.014”, 0.018”, 0.035” stīgām
12 | Vadītājstīgas griezējs | Gab. | 500
Savietojams ar 0.014”, 0.018”, 0.035”stīgām
13 | Adata angioplastijas procedūrām, drošai vadītājstīgas ievadīšanai | Gab. | 250
14 | Infūzu plūsmas kontrolēšanas komplekts | Kompl. | 1500
183 cm gara sistēma (+/-5cm)
vienceļa kontroles vārsts
Sistēma, kas dozē 20 pilienus 1ml
fiksēts male luers
15 | Drenāžas maiss | Gab. | 500
Maisa tilpums 1400ml
Savienotājvads ar vienceļa kontroles vārstu
16 | Soma spiediena uzturēšanai infūza maisā | Gab. | 20
Somas tilpums 500ml, 1000ml
gaisa ieplūdes vārsts
3-ceļu krāniņš
17 | PTA inflācijas ierīce ar spiediena limitu līdz 26atm ( +/-1atm) un kapacitāti ne mazāku kā 20ml | Gab. | 850
Inflācijas šļirces:
Tilpums 20 ml (skala jābūt labi redzamai uz šļirces)
Manometrs integrēts šļirces korpusā
šļirces rokturis – „T” veida rokturis
Spiediena skala – līdz 26atm (+/-1atm) ar soli 1 atm.
Ierīcei jābūt aprīkotai ar mehānismu, kas nodrošina ātru deflāciju
VADĪTĀJSLŪŽAS
18 | Vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar noņemamu vārstules vāciņu. | Kompl. | 1500
Komplekts:
- vadītājslūžas
- dilatators
- ministīga
Vadītajslūžu uzbūve:
Konstrukcija – divu slāņu
Stīgas diametrs 0,035"vai 0,038”
Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu.
Hemostātiskās vārstules dizainam jānodrošina absolūtu hemostāzi un jāaizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to.
Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu.
Minimāls hemostāzes rādītājs (pretendentam norādīt) grams/minūtē
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO)
Nepieciešamie garumi:
5.5cm 4-7F, 11cm (+/-1cm)4-11F
23cm (+/-1cm) 4-11F
19 | Pediatriskais vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar noņemamu vārstules vāciņu. | Kompl. | 100
Komplekts:
- vadītājslūžas
- dilatators
- ministīga
Vadītajslūžu uzbūve:
Konstrukcija – divu slāņu
Stīgas diametrs 0,021"
Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu.
Hemostātiskās vārstules dizainam jānodrošina absolūtu hemostāzi un jāaizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to.
Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu.
Minimāls hemostāzes rādītājs (pretendentam norādīt) grams/minūtē
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO)
Nepieciešamie izmēri:
4F-6F
Nepieciešamais garums:
7,5cm
20 | Vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu. | Kompl. | 200
Komplekts:
- vadītājslūžas
- dilatators
- ministīga
Vadītajslūžu uzbūve:
Konstrukcija – divu slāņu
Stīgas diametrs 0,035"vai 0,038”
Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu.
Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to.
Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu.
Minimāls hemostāzes rādītājs (pretendentam norādīt) grams/minūtē
Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam.
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem
Nepieciešamie garumi:
5,5cm (6-8F), 11cm ( +/-1cm) 4-11F
23cm ( +/- 1cm) 4-11F
21 | Pagarināto vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu. | Kompl. | 200
Komplekts:
- vadītājslūžas
- dilatators
- ministīga
Vadītajslūžu uzbūve:
Konstrukcija – divu slāņu
Stīgas diametrs 0,035"vai 0,038”
Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu.
Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to.
Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu.
Minimāls hemostāzes rādītājs (pretendentam norādīt) grams/minūtē
Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam.
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem
Nepieciešamie garumi:
35cm ( +/- 1cm) 5-9F; 45 cm ( +/-1cm) 5-9F
22 | Garo vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu. | Kompl. | 100
Komplekts:
- vadītājslūžas
- dilatators
- ministīga
Vadītajslūžu uzbūve:
Konstrukcija – divu slāņu
Stīgas diametrs 0,035"vai 0,038”
Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu.
Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to.
Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu.
Minimāls hemostāzes rādītājs (pretendentam norādīt) grams/minūtē
Vadītājslūžu distālajam galam jābūt rentgenkontrastainam.
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem
Nepieciešamie garumi:
55cm (+/-1cm) 5-9F; 90 cm ( +/-1cm) 5-9F
23 | Ievadslūžu komplekts ar adatu kontralaterālai a. Iliaca pieejai | Kompl. | 100
Ievadslūžu izmēri: 6 F, 7 F;
Komplekta uzbūve
Tērauda vadītājstīga ar taisnu galu;
Mini stīgas nominālie diametri 0.035", 0.038", nominālais garums 40 cm, ar hidrofīlu pārklājumu;
Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu pārklājumu;
Hemostātiskā vārstule ar konstrukciju, kura pasargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā;
Nepieciešams slēdzis ar "LOCK" konstrukciju;
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem;
Rentgenoloģiski vizualizējams gals.
24 | Liela diametra vadītājslūžu komplekts | Kompl. | 100
Nepieciešamie vadītājslūžu izmēri: 12 F; 16 F; 18 F; 20F; 22F; 24F
Tērauda vadītājstīga ar taisnu galu;
Mini stīgas nominālais diametrs - 0.038",
Vadītājslūžu nominālais garums 30 cm, ar hidrofīlu pārklājumu;
Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu pārklājumu;
Hemostātiskā vārstule ar konstrukciju, kura pasargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā;
Nepieciešams slēdzis ar "LOCK" konstrukciju;
Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem;
Rentgenoloģiski vizualizējams gals.
25 | Vadītājslūžas komplekts transradiālai pieejai ar hidrofīlu pārklājumu vadītājslūžai un mikrostīgai. | Kompl. | 30
Komplektā:
- vadītajslužas ar dilatatoru
- mini stīga
- punkcijas katetrs ar adatu, katetrs 20G; garums 32mm, adata 20G, garums 38mm
Vadītājslūžu izmēri: 5F, 6F.
Mīksta mini vadītājstīga - diametrs 0.025” un mazāk, garums 80 cm (+/-5cm).
Slūžu garumi 16cm, 25cm (+/-2cm)
Vadītājslūža un mini vadītājstīga ir klātās ar hidrofīlu pārklājumu.
Hemostātiskās vārstules ar konstrukciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā.
Slēdzis ar “LOCK”konstrukciju.
Izmēri nosakāmi pēc krāsu kodiem(ISO) .
Rentgenoloģiski vizualizējams gals
26 | Hemostātiska radiāla manžete pēc transradiālas punkcijas, sterīla. | Kompl. | 30
Uzbūve:
2 kompresijas baloni (lielais un mazais) nodrošina hemostāzi pēc procedūras.
Krāsains punkcijas vietas “marķieris-rādītājs”
Gaisa kontroles balons ar “AIR” zīmi.
Gaisa ports ar vārstuli.
Caurspīdīgs PVC materiāls.
Nominālais gaisa tilpums 13ml (+/- 2ml)
Maksimālais gaisa tilpums 18 ml (+/-2ml)
Komplektā 20 ml šļirce.
Pieejamie izmēri: S; L
Sterils individuāls iepakojums
27 | Vadītājslūžu katetra komplekts ar hidrofīlu pārklājumu a.carotis PTA procedūrām | Gab. | 200
Sistēmas sienas struktūra:
- spirālveida konstrukcija no diviem materiāliem: PTFE materiāls un Neilona derivāts, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību.
- Mīksts hidrofīlais materiāls distālājā galā ar garumu 15 cm.
Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 5 cm garumā.
Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm attālumā no distālā galā).
Hemostatiskais vārstulis, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā.
Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei.
Sistēmas izmēri: 6Fr., 7Fr., 8 Fr.
Diametri (iekš./ārej.)
6Fr. 0.087”/0.111” (2.20mm/ 2.82mm)
7Fr. 0.100”/0,122” (2.54mm/ 3.10mm)
Distāla gala veidi: taisns, un „Multipurpose” (universālais)
Dilatatora gals pagarina sistēmu par 5 cm.
Sistēmas garums: 90cm
Vadītājstīgu saderīgs diametrs: 0,038”/0.96mm.
28 | Vadītājslūžu katetra komplekts ar hidrofīlu pārklājumu a .renalis PTA procedūrām | Gab. | 50
Sistēmas sienas struktūra:
- spirālveida konstrukcija no diviem materiāliem: PTFE materiāls un Neilona derivāts, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību.
- Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam.
- Mīksts hidrofīlais pārklājums distālājā galā ar garumu 5 cm.
Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 2 cm garumā.
Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm attālumā no distālā galā).
Hemostatiskais vārstulis, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā.
Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei.
Sistēmas izmēri: 5Fr. 6Fr., 7Fr.
Diametri (iekš./ārej.)
5Fr. 0.076”/0.098” (1.93mm/ 2.49mm)
6Fr. 0.087”/0.109” (2.20mm/ 2.77mm)
7Fr. 0.100”/0,122” (2.54mm/ 3.10mm)
Ievadīšanas slūžu konfigurācijas veidi: „Straight”, „Hockey stick”, „Multipurpose”, „RDC”, „LIMA”.
Dilatatora gals pagarina sistēmu par 5 cm.
Sistēmas garums: 45cm.
Vadītājstīgu saderīgs diametrs: 0,038”/0.96mm.
29 | Maza diametra vadītājslūžu katetru komplekts komplicētām procedūrām transfemorālai un transradiālai pieejai. | Gab. | 50
Vadītājslūžu diametrs: 4F
Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm; 100cm
Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu
Dilatora izliekumi: komplektā taisns un 180º liekts
Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE
Dilatora gala papildus izliekums: 45º
Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei
Savietojamība ae 0,035" vadītājstīgu
30 | Maza diametra vadītājslūžu katetru komplekts komplicētām procedūrām transfemorālai kontralaterālai pieejai. | Gab. | 50
Vadītājslūžu diametrs: 4F
Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm.
Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu
Dilatora izliekumi: 180º liekts
Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE
Vadītājslūžu distālā gala liekums: 180º
Dilatora gala papildus izliekums: 45º
Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei
Savietojamība ae 0,035" vadītājstīgu
DG VADĪTĀJSTĪGAS
31 | Dg vadītājstīga - Amplatz tipa Super Stiff modifikācija | Gab. | 800
Vadītājstīgas uzbūve:
Iekšējā un ārējā stīga:
Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde
Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu
Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem, diametrs 0.035", 0.038".
(Amplatz Super Stiff)
Stīgas gala konfigurācija -1) Taisnais - 6cm fleksiblu galu;
2) ST īsais gals;
3) 3mm J - 6cm fleksiblu galu;
Stīgas garums 75cm, 145 cm, 180cm un 260cm (+/-10cm)
32 | Tērauda diagnostiskā vadītajstīga ar teflona pārklājumu | Gab. | 250
Vadītājstīgas uzbūve – trīsslāņu PTFE pārklājumu
Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035”
Vadītājstīgas gala dizains :
J –tipa gals 3mm rādiusā mīksts, atraumatisks gals,
Iespējama J gala manuāla formēšana
Vadītājstīgu nominālie garumi : 150cm, 180cm, 260cm (+/- 10cm)
33 | Nitinola Dg vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu | Gab. | 1800
Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve.
Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium), serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta.
Ārējā virsma poliuretāna, rentgenkontrastaina ar hidrofīlu pārklājumu.
Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību.
Stīgas cietības pakape : Stiff un Standart veids visiem diametriem.
Stīgas distālā galu forma: „J”, Angled” 45° , taisnā (straight) un 1,5 angulācijas modifikācija subintimālajām angioplastijām.
Lokanā gala garumi: 3cm; 5cm
Vadītājstīgas diametrs 0.018" līdz 0.038"
Vadītājstīgas garumi no 50cm līdz 180cm
34 | Garas Nitinola Dg vadītājstīgas (līdz 300cm) ar hidrofīlu pārklājumu | Gab. | 250
Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve.
Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium), serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta.
Ārējā virsma poliuretāna, rentgenkontrastaina ar hidrofīlu pārklājumu.
Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību.
Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru:
Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe: „Long Standart Exchange type”.
Vadītājstīgas parametri:
Galu veidi:”Angled”( leņķis 45)° , taisns (straight) veidi.
Rtg kontrastējams ārējais slānis
Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 3cm, 5 cm.
Vadītājstīgas diametri: 0.018”, 0.025”(0,64mm), 0.032”(0,81mm), 0.035”(0,89mm).
Nepieciešamie stīgu garumi: 220cm, 260cm un 300cm (+/- 10cm)
VADĪTĀJSTĪGAS
35 | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju stenožu PTA procedūrām 0.014” ar PT tipa polimēru – floppy modifikācija. | Gab. | 150
Vadītajstīgas uzbūve:
Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga
Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076"
Ārējais diametrs 0.014"
Distālais stīgas gals klāts ar PT tipa polimēru, vidēji mīksta modifikācija
Garums 185 cm, 300cm ( +/- 10cm)
Ar J tipa vai taisno galu
2cm rentgenkontrastējams gals
36 | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai 0,014” | Gab. | 50
*Viena gabala nerūsējosa tērauda sakausējums – Scitanium™ stīga,
*distālais stīgas gals klāts ar ICE ™ hidrofīlu pārklājumu,
*ārējais diametrs 0,014”,
*nepieciešamie stīgu garumi : 182cm,300 cm ( +/- 10 cm ),
*stīgas ārējais gals: 3 g smags fleksibls 11 cm garš gals un 6 g smags gals fleksibls 8 cm garš gals,
*divas stīgas gala konfigurācijas – taisna un zem leņķa
*distālie 2 cm – formu veidojošs rentgenkontrastējoš gals,
37 | Vadītājstīgas garu fibrozi- kalcinētu, izlocītu stenožu šķērsošanai , 0,014” | Gab. | 50
Vadītājstīgas uzbūve :
Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga
Distālais stīgas gals klāts ar PT tipa (polimērs) ar sekojošām modifikācijām
- standart
- ES (extra supprot)
Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076 "
Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014"
Garums 185 cm un 300cm
Ar J tipa vai taisno galu
3 cm rentgenkontrastējams gals, kas izgatavots no platīna
savietojams ar magnētisko ierīci (magnetic exchange device)
38 | Tērauda vadītajstīga īpaši izlocītiem asinsvadiem | Gab. | 100
Vadītājstīgas uzbūve:
Iekšējā un ārējā stīga:
Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde.
Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu
Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem
Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035”
Vadītājstīgas gals – no volframa izgatavots atsperīgs spirāles tipa gals pārklāts ar zeltu.
Vadītājstīgas gala dizains :
J –tipa gals -15cm garš
C-forma – 10cm garš,
Iespējama J gala manuāla formēšana
Vadītājstīgu nominālie garumi : 185cm, 300cm (+/- 10cm)
39 | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai 0,018” | Gab. | 300
Vadītajstīgas uzbūve:
Viena gabala nerūsējošā tērauda sakausējum - Scitanium stīga
Hidrofīls pārklājums, distālais stīgas gals klāts ar PTFE tipa polimēru
Ārējais diametrs 0.018”
Nepieciešamie stīgas garumi: 110cm; 150cm; 200cm; 300cm (+/-10cm)
Stīgas gals fleksibls 8 un 12cm garumā
Distālie 2cm – formu veidojošs gals
40 | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju stenožu PTA procedūrām 0.018” | Gab. | 50
Ārējais diametrs 0,018”;
Stīga izgatavota no nerūsējošā tērauda, core-to-tip dizains;
Visiem modeļiem pieejamie garumi: 145, 195 un 300 cm;
Vienam no modeļiem ir nosmailināts distālais gals 0,0125” oklūziju šķērsošanai;
3 modifikācijas ar dažādu distālā gala stingrību, atbalstu.
Ar un bez polimēra pārklājumu distālajā galā:
atkarībā no modifikācijas, 8 un 35 cm garš polimēra pārklājums;
hidrofīlais pārklājums 16, 35 un 44 cm (+/- 2 cm);
Distālajā galā ir spirāle, kuras garums, atkarībā no modifikācijas, ir 3 un 10 cm (+/-1 cm);
Tip load, atkarībā no modifikācijas: 4,0; 12,0 un 30,0 grami;
Proksimālajā daļā PTFE hidrofobs pārklājums, kurš atvieglo ierīču pārvietošanu.
41 | Vadītājstīga miomu embolizāciju procedūrām | Gab. | 50
Vadītājstīgas uzbūve :
Viena gabala nitinola stīga, rentgenkontrastējams
Hidrofīls pārklājums: standarta un cieta tipa
Distālais stīgas gals klāts ar PT tipa (polimērs) ar sekojošām modifikācijām:
3 mm J tipa,
taisno galu,
zem leņķa,
garš konusveida taisns,
garš konusveida zem leņķa
Stīgas ārējais diametrs - 0.025”, 0.035” un 0.038”
Garums 80cm, 150cm, 180cm un 260cm
42 | Vadītājstīgas a.carotis PTA procedūrām | Gab. | 300
Stīgas materiāls –nitinols serde un zelta/volframa spirāle
Hidrofīls pārklājums
Stīgas garums – 80, 180 un 300 cm (+/-10cm)
Stīgas diametrs - – 0.014” un 0.018”;
Stīgas gala cietības pakāpe – standard, intermediate un floppy;
Stīgas gala leņķis - 0° un 15°
43 | Selektīvās nitinola vadītājstīgas ar hidrofīlu pārklājumu neiroloģiskiem izlocītu asinsvadu stenožu škērsošanai | Gab. | 100
Vadītājstīgas struktūra – iekšējā un ārējā stīgu uzbūve.
Iekšējā stīga no nitinola (niķelis un titāns), serde – kustīga un elastīga, pasargājot no “kinking” effekta.
Ārējā poliuretāna virsma ar hidrofīlu pārklājumu.
Ļoti apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību.
Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam.
Vadītājstīgas parametri:
„Taper” struktūras: Floppy, Standart.
Distālā kustīga gala garumi ir 350 mm, 250mm (+/-5mm)
Rtg kontrastējams gals ar zelta spirāli (20mm gala garumā).
Galu veidi: Angled” 90°, 45°veidi, „Double Angled” 90°+150°
Vadītājstīgas diametri: 0.012”, 0.016”.
Nepieciešamais stīgas garums: 180cm (+/-10cm)
44 | Nitinola vadītājstīgas ar paaugstīnātu stiprību un hidrofīlu virsmas pārklājumu | Gab. | 55
Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve.
Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” effekta.
Ārējā rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu pārklājumu.
Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošibu.
Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kads nodrošina labāku precīzāku procedūru.
Nepieciešama vadītājstīgas stiprības pakāpe: Stiff type.
Nepieciešama vadītājstīgu gala modifikācijas: Bolia un J curve.
Vadītājstīgas parametri:
Rtg kontrastējams ārējais slānis ar volfrāma daļiņām.
Lokaina (kustīga) nominālie gala garumi: 5cm, 8cm.
Vadītājstīgas diametrs: 0.035”, 0.038”.
Nepieciešams stīgu garums: 180cm (+/-5cm)
45 | Vadītājstīga a.renalis PTA procedūrām | Gab. | 200
Stīgas struktūras materiāls - nerūsējošais tērauds.
Silikona pārklājums stīgas distālajā daļā 90 mm vai 130 mm garumā.
PTFE pārklājums proksimālā daļā.
Ļoti apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību.
Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam.
Vadītājstīgas parametri:
Distālas daļas struktūra ir „Long” un „Regular” veidu: 9 cm un 13 cm.
Stīgas distālās daļas diametrs – 0,43mm un proksimālās daļas diametrs – 0,46mm.
Distālā kustīgā gala garumi ir 350 mm, 250mm.
Augsts Rtg kontrastējams gals ar platīna -niķeļa spirāli no 5,5 cm līdz 7,5 cm garumā.
Stīgas gals ir taisns.
Stīgas diametrs: 0.018”.
Nepieciešamais stīgas garums: 190cm.
46 | Vadītājstīga PTA procedūrām 0.018”sistēmām perifērajiem asinsvadiem | Gab. | 200
Vadītajstīgas uzbūve:
Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga
Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076"
Ārējais diametrs 0.018"
Nepieciešamie garumi: 180cm; 300 cm ( +/- 10cm)
Ar J tipa vai taisno galu
3 cm – 4 cm rentgenkontrastains gals, kas izgatavots no platīna
Stīgas diameters 0.018”
47 | 0.014”vadītajstīgas vertebrālo artēriju PTA procedūrām, garumā līdz 300cm | Gab. | 200
Vadītajstīgas uzbūve:
Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga
Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076"
Ārējais diametrs 0.014"
Nepieciešamie garumi: 190cm; 300 cm ( +/- 10cm)
Ar J tipa vai taisno galu
3 cm – 4 cm rentgenkontrastains gals, kas izgatavots no platīna
Stīgas diameters 0.014”
48 | Vadītājstīga a.carotis PTA procedūrām savietojama ar pie stīgas nefiksētas grozveida distālās protekcijas ierīci | Gab. | 30
Vadītājstīgas uzbūve:
Nepieciešamais stīgas diametrs 0.014”
3 cm no distālā gala 0.019” paplašinājums
Nepieciešamās vadītājstīgu ”stingrības” modifikācijas (Soft, Medium, Firm, Super, Max);
Nepieciešamie garumi: 190 un 315 cm (+/- 10cm)
Divkrāsu joslas proksimālajā galā, kas atvieglo stīgu atpazīstamību procedūras laikā.
49 | Vadītājstīga īpaši izlocītiem asinsvadiem, savietojama ar 0,027” mikrokatetru perifērām embolizācijām | Gab. | 50
Stīgas uzbūve:
Stīgas proksimālais/distālais diametrs - .016/.016.
Nepieciešamais garums – 140cm, 180 cm
Stīgas serdes materiāls – nerūsējošais tērauds
Distālajā segmentā nitinola caurule ar 180º iegriezumiem, kas nodrošina vadītājstīgas rotāciju viens – pret- vienu.
Distālā segmenta garums – 25 - 35 cm
Distālajā galā – 10 cm - 20 cm platīna/volframa sakausējuma spirāle.
Hidrofīls pārklājums
DG KATETRI
50 | Dg angiogrāfiskie katetri bez hidrofīla pārklājuma 4F-5F supraaortālām indikācijām | Gab. | 200
Katetra sienas uzbūve : trīsslāņu
Vidējais slānis - katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā.
Saderīgi ar stīgām līdz 0,38”
Katetra gals mīksts atraumatisks
Iespējama katetru modifikāciju izvēle- gals cietāks un korpuss mīkstāks, vai otrādi, vai elastīgs visā tā garumā)
51 | Dg angiogrāfiskie katetri bez hidrofīla pārklājuma 4F-5F transradiālai pieejai viscerālām indikācijām | gab. | 50
Katetra sienas uzbūve : trīsslāņu
Vidējais slānis - katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā.
Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos
Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumātiskam.
Katetra iekšējais diametrs 0.048"(5F) un vairāk, distālā galā 0.042"
Katetra iekšējais diametrs 0.042"(4F) un vairāk
Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina optimālu katetrizāciju pie dažādām asinsvadu konfigurācijām.
Savietojami ar 0,035” vai 0,038” vadītājstīgu.
Katetri garumi :
65cm (+/- 5cm)
80cm (+/-5cm)
125cm (+/-5cm) transradiālai pieejai
52 | Dg angiogrāfiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu 4F-5F | Gab. | 1500
Katetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrukcija
Iekšējais slānis – PTFE materiāls
Vidējais slānis – divkāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam.
Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls distālājā galā 15 cm garumā.
Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados.
Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei.
Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm.
Katetru iekšējie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm)
Katetram ir dažādi modifikācijas gali, kas nodrošina asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju.
Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: :
Cobra (mazais, vidējais, lielais)
Simmons
Head Hunter
Benson-Hanafee-Wilson (JB)
Vertebral
Nepieciešamie katetru garumi: 65cm, 80cm, 100cm.
Saderīgu vadītājstīgu izmēri 0,035”, 0,038”.
Minimālais plūsmas ātrums
4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi,
5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi,
53 | Garie (³100 cm) Dg angiogrāfiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu 4F-5F | Gab. | 100
Katetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrukcija
Iekšējais slānis – PTFE materiāls
Vidējais slānis – trīskāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam.
Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls distālājā galā līdz 40 cm garumā.
Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados.
Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei.
Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm.
Katetru iekšējie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm)
Katetriem Fr.4 optimālais plūsmas spiediens ir 750psi/5.171 kPa.
Katetriem Fr.5 optimālais plūsmas spiediens ir 1000psi/6.895 kPa.
Plūsmas ātrums ne mazāks kā
4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi,
5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi,
Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina asinsvadu katetrizāciju pie dažādas anatomijas.
Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: :
Cobra (mazais, vidējais, lielais)
Simmons
Head Hunter
Benson-Hanafee-Wilson (JB)
Vertebral
Nepieciešamie katetru garumi: 100cm, 110cm.
Saderīgu vadītājstīgu izmēri 0,035”, 0,038”
VADĪTĀJKATETRI
54 | Vadītājkatetrs PTA procedūrām 6-9F | Gab. | 200
Katetra sienas uzbūve :
Iekšējais slānis – teflons
Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar hybride braiding dizainu, kas nodrošina 1:1 rotāciju visā katetra garumā bez pārlēkšanas efekta.
Ārējais slānis – neilons
Katetra distālā gala sienas uzbūve:
iekšējais slānis – teflons(PTFE)
ārējais slanis – rentgenkontrastains materiāls
Katetra multisegmentārs dizains:
Atbalsta/Griešanās segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska, jānodrošina 1:1 katetra. pagrieziens.
Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu.
Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastainību.
Katetru diametri:
6F , iekšējais diametrs 0.070" un lielāks
7F , iekšējais diametrs 0.078" un lielāks
8F , iekšējais diametrs 0.088" un lielāks
9F , iekšējais diametrs 0.098" un lielāks
Katetra garums 55cm, 90cm, deviācija +/- 10cm, 125cm (transradiālai pieejai)
Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas,(t.sk. SIM2, SAAD, H1, JR, JL, RDC)
Vadītājkatetriem jābūt bez vai ar hemostātisko vārstuli ( lietošanai bez vadītājslužām a.renalis un a.carotis PTA procedūrām).
55 | Vadītājkatetrs ar stabilizatorstīgu a.carotis PTA grūti kateterizējamiem gadījumiem: | Gab. | 100
Vadītājkatetra uzbūve - katetrs ar elastīgu, atsperīgu uzgali ar radiopozitīvu marķieri, un divām - gala un sānu - atverēm vadītājstīgu ievadei
Iekšējais diametrs – 5 Fr
Katetra ārējais diametrs – 8 Fr
Kopējais katetra garums - 91 cm
Izmantojamais katetra garums – 85 cm
Elastīgs uzgalis ar nelielu izliekumu (small curve)
Ieteicamā vadītājstīga - maksimāli - 2 x 0.035”
56 | Vadītājkatetri supraaortālām PTA | Gab. | 100
Vadītajkatetra uzbūve:
Dubultais nerūsējošā tērauda pinums.
Iekšējais lumens – 0,064" – 0,099".
Iekšējais lumens izklāts ar PTFE slīdvielu.
Distālais katetra segments 7 cm ar sekojošām modifikācijām
-multipurpose
-40° angle
-straight
Katetra ārējais diametrs: 5F; 6F; 7F; 8F; 9F
Katetra iekšējais diametrs: 4,1F; 4,9F; 5,6F; 6,6F; 7,6F
Izmantojamais garums: 90 cm ; 100 cm;
57 | Reperfūzijas armētie katetri, kas savienojams ar aspirācijas ierīci | Gab. | 50
1)Proksimālie kateru ārējie diametri 3,1F; 4,0F un 6,0F
2) Distālie katetra ārējie diametri 2,8F; 3,4F; 4,1F un 5,0F
3) Kateru iekšējie diametri 026" ; 032''; 041''; 0,54''
4) Katera darba garums 150cm; 137cm; 132cm
58 | Separatori, kas savietojami ar aspirācijas ierīci | Gab. | 50
1) Seperatora distālais ārējais diamers 022"; 028"; 035"; 045"
2) garums 200cm; 175cm
Darba garums 155cm; 142cm; 135cm
59 | Sterila aspirācijas caurule, kas savietojama ar reperfūzijas katetru un aspirācijas ierīci | Gab. | 50
60 | Papildaprīkojums, kas nepieciešams aspirācijas sūknim | Gab. | 50
nesterils dzinēja savienotājvads
pumpja kārba ar vāku
pumpja filtrs
6 | Liela lūmena vadītājkatetrs | Gab. | 20
Proksimālā daļā veidots no nerūsējošā tērauda pinuma,kas nodrošina katetra stabilitāti.
Distālā daļa ar platīna pinumu, kas nodrošina lokanību un redzamību procedūras laikā.
Katetra distālā daļa ar hidrofilu pārklājumu.
Katetra iekšējais lūmena diametrs – ne mazāks par 088’’.
Iekšējais lūmens izklāts ar PTFE.
Katetra darba garums – ne mazāks par 80 cm; 90cm.
Katetra lokanā daļa - ne mazāks 4cm.
Katetra ārējais diametrs- ne lielāks 8F.
Katetra iekšējais diametrs- ne mazāks 6F.
Modifikācijas.
Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem:
-straight,
-multipurpose.
Saderība ar stīgām 0.35/0.38
62 | Divlūmenu vadītājkatetrs ar balonu. | Gab. | 100
Katetrs veidots no divām armētām kārtām – iekšējās un ārējās. Katetra iekšējais diametrs 0,075”. Balona garums 10mm, kas ietverts ar marķieriem labākai balona vizualizācijai.
Katetra gals 3mm. Katetra darba garums 95cm, kopējais garums 102cm.
63 | Vadītājkatetrs ar balonu pagaidu asins plūsmas apturēšanai, trombu aspirācijas laikā. | Gab. | 50
Katetrs armēts, izmērs 8F ar iekšējo diametru 0,078” un 9F ar iekšējo diametru 0,085”. Balona tilpums 6ml, materiāls silikona.
Katera darba garums 95cm.
MEDICĪNAS PRECES EMBOLIZĀCIJĀM
64 | Mikrokatetrs dzemdes miomu embolizācijai | Gab. | 30
Katetra ārējais diametrs – ne lielāks kā 3.0F, distālajā dalā – 2.8F.
Katetra iekšējais diametrs – ne mazāks kā 0.027”
Katetra garums - 105cm, 115cm, 150 cm, distālā gala garums 10 līdz 20 cm
Vismaz 2 Rtg marķieri
Iekšējais slānis PTFE .
65 | Mikrokatetra sistēma ar mikrostīgu | Kompl. | 400
Mikrokatetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrukcija
Iekšējais slānis – PTFE materiāls.
Vidējais slānis – Volframa spirālveida apvalks (40 μm) nodrošina katetra viengabalainību un aizsargā no pārliekšana efekta un garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina katetra rotācija 1:1 no proksimālā līdz distālajam galam.
Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls distālājā galā 15 vai 60 cm garumā. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam.
Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu saskatīšanai.
Optimālais plūsmas spiediens-750psi/5.171 kPa. Maksimālais spiedens – 900 psi.
Katetru garums 130cm (+/-10cm), iekšējais diametrs: 0.025” (0.65mm)+/- 0,01mm
Mikrokatetra ārējais diametrs (dist.)
2.7 Fr./0.90mm
2.8 Fr./0.93mm
Mikrokatetra veidi: Cathter, Omega, Coaxial veids
Vadītājstīgas diametrs: 0.021”(0.53mm), garums: 140cm (+/- 2cm)
Komplektā:
- vadītājstīga ar garumu 180cm (+/-5cm), 3 mm zelta spirāli galā.
- aksesuāri: 2,5 ml šļirce,
- ievadīšanas ierīce,
- stīgas aizbāznis fiksācijai,
- mandrens.
Sistēmai jābūt saderīgai ar sekojošiem embolizācijas aģentiem:
Spirāles līdz 0,018”
NBCA līme
Lipiodols
Mikrosfēras (līdz 900μm)
PVA daliņas (līdz 700μm)
66 | Embolizācijas daļiņas | Gab. | 100
Polivinilalkohola daļiņas
Nepieciešamie izmēri: 45-150, 150-250, 250-355, 355-500, 500-710, 710-1000, 1000-1180 mikroni.
67 | Dzemdes leijomiomu embolizācijas sfēras | Gab. | 200
PVA (polivinilalkohols) daļiņas sfēriskas formas;
Frakcionētas (pēc izmēriem):
- 100-300 mikroniem
- 300-500 mikroniem
- 500-700 mikroniem
- 700-900 mikroniem
- 900-1200 mikroniem
68 | Embolizācijas sfēras preoperatīvai audzēju embolizācijai: | Gab. | 100
- regulāri apaļas, ievietotas materiālā, kuram ir pretiekaisuma un
antibakteriāla iedarbība,
- precīzas gradācijas: 40, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300
µm, katra gradācija identificēta ar atšķirīgu krāsu,
- elastīgas, taču izturīgas pret saspiešanu, neieplaisā, bīdot pa mazāka diametra katetru, pēc deformācijas pilnībā atgūst iepriekšējo formu,
- nepielīp pie katetra sieniņas un nesalīp savā starpā
- tilpums: 1 vai 2 ml
69 | Ar ķīmijpreparātu uzlādējamas embolizācijas mikrosfēras | Gab. | 200
Embolizācijas mikrosfēras materiāls – hidrofilais gēlveida polivinīla alkohols (PVA), kurš uzsūc ķīmijpreparātu.
Embolizācijas mikrosfēru izmēri no 70 līdz 700 μm, mikrosfērām jābūt precīzi kalibrētām, frakcionētām pēc izmēra, pudelēs, kas marķētas ar krāsām atbilstoši izmēram:
70-100 mikroni
100-300 mikroni
300-500 mikroni
500-700 mikroni
Katras 2 ml mikrosfēras atrodas nepirogēnā, sterilā, amortizējošā fizioloģiskā šķīdumā. Kopējais fizioloģiskā šķīduma tilpums 8 ml.
Embolizācijas mikrosfēras var uzlādēt ar 75mg doksorubicīna vai 100mg irinotekāna.
Pēc mērķorgāna embolizācijas mikrosfērām jāizdala uzlādētais medikaments audos.
Mikrosfērām jābūt ar CE zīmi.
70 | Embolizācijas mikrosfēras, | Gab. | 100
kas paredzētas karcionomu un metastāžu embolizācijai aknās. Materiāls – kalibrētas sfēriskās hidrofīlās mikrosfēras veidotas no diviem monomēriem – vinil-acetāta un metil akrilāta, kas izveido kopolimēru. Lieto pie ķīmijembolizācijām savietojams ar Doxoribicine.
Hepa -embolizācijas mikrosfēru izmēri 50-100 μm; 100-150 μm; 150-200 μm
Mikrosfēras iepakojums pudelīte - 25mg sfēru sausā veidā un klāt piegādes šļirces 10ml, marķētas pēc krāsām attiecīgi katram izmēram.
Mikrosfēras pirms lietošanas atšķaida ar NaCl šķīdumu vai izmantojot pie ķīmijembolizācijas uzpildāmas ar medikamentu Doxoribicine.
71 | Konusveida embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez ievades sistēmas | Gab. | 100
Materiāls - konusveida konfigurācijas mīksta platīna spirāles ar sintētiskām šķiedrām, kuras nodrošina maksimālu trombogenitāti, paredzētas ievadīšanai caur hidrofīla klājuma vadītājkatetru, izmantojot 0,035” vadītājstīgu ar teflona pārklājumu.
Spirāles konfigurācija - konusa - ar šaurāko un arī platāko galu priekšā.
Nepieciešamie spirāļu garumi - 2 cm līdz 14,2 cm
Nepieciešamie spiraļu diametric: 2-3 mm līdz 4-10 mm.
72 | Embolizācijas spirāles perifērām embolizācijām ar mehānisku momentānu atvienošanas sistēmu | Gab. | 100
Spirāles materiāls – platīns ar neilona un PGLA šķiedrām
Mainīga diametra primārā stīga
Spirāles pieejamie diametri – no 2mm līdz 20mm
Pieejamie garumi – no 4cm līdz 50cm
Iestrādāti divi poliuretāna diegi nostiepšanas aizkavēšanai
T.s. locītavas princips spirāles atvienošanas vietā
Saderība ar 0,0165” mikrokatetru ( 2;3;4mm diametra koili);
saderība ar 0,021” mikrokateru ( 5 -20mm diametru koiliem)
Momentāna atvienošana ar atvienošanas rokturi
73 | Dažādas konfigurācijas embolizācijas spirāles perifērām embolizācijām | Gab. | 100
Koila uzbūve – koils veidots no spirālveida platīna – volframa sakausējuma. Koilam ir noapaļoti proksimālais un distālais gals. 1 rentgenkontrastējms marķeris.
1) Diamond Shaped Fibered Platinum Coil – koili 0.018 inch. ar šķiedrām
Diamond Shaped Platinum– izmēri:
3 mmx3.3mm, 4mmx3.7 mm, 5mmx5.5 mm, 6 mmx6.7 mm
2) Fibered Platinum Coil – koili 0.018 inch. ar šķiedrām
pussfēras forma– izmēri:
3 mmx2.5mm, 4mmx4 mm, 5mmx5.5 mm, 6 mmx6.5 mm
3) Multi-Loop-18 Fibered Platinum Coil - koili 0.018 inch. ar šķiedrām:
Multi-loop formas– izmēri: 4mmx7 mm
4) Figure 8-18 Fibered Platinum Coil - koili 0.018 inch. ar šķiedrām:
„S” formas– izmēri:
2 mmx5mm
5) Complex Helical-18 Fibered Platinum Coil - koili 0.018 inch. ar šķiedrām:
Kompleksas spirālveida formas– izmēri:
Diametrs 4-11 mm, garums 4-17 mm
6) 2D spirālveida 0.035 inch. ar šķiedrām:
3mmx2.6 mm, 3 mmx5.2 mm, 4mmx2.9 mm, 5mmx2.4 mm,5mmx4.0 mm, 6 mmx2.6 mm, 7 mmx2.3 mm, 9 mmx2.7 mm
7) VortX – 35 0.035 inch. ar šķiedrām:
4 mmx4 mm, 5mmx4.5 mm, 6 mmx5.0 mm, 7 mmx5.5 mm
74 | Embolizācijas spirāles perifērām embolizācijām ar kontrolētu atdalīšanu | Gab. | 100
Koila ievades sistēmas uzbūve – koils veidots no spirālveida platīna – volframa sakausējuma, kas mehāniski atdalāms no koila ievades stīgas. Šis savienojums ievietots katetrā. Piegādes stīgas garums 175cm, katetra garums 95 cm, distālā konusveida gala garums 1.3 cm. 2 rentgenkontrastējmi marķeri.
Atdalīšanas sistēma – mehāniska atdalīšana, kontrolēta ievietošana. Iespējams repozicionēt vai izņemt pirms atdalīšanas.
1) Koili ar blīvām sintētiskajām šķiedrām – 0.035 inch:
2D forma – izmēri:
3 līdz 18 mm diametrs, 4-40 cm garums
Cube – izmēri:
Diametrs 4-20 mm, garums 6-40 cm.
Diamond – izmēri:
4mmx4.5 cm, 6 mmx9 cm, 8 mmx14 cm, 10 mmx21.5 cm, 12 mmx30 cm
2) Koili ar blīvām sintētiskajām šķiedrām – 0.018 inch:
2D forma – izmēri:
diametrs 3-14 mm, garums 6-30 cm;
Diamond – izmēri:
3 mmx2.3 cm, 4 mmx4.1 cm, 5 mmx5.8 cm, 6 mmx8.0 cm
3) Koili bez šķiedrām:
2D forma – izmēri:
diametrs 2-14 mm, garums 4-20 cm.
Ieejas vārti 5Fr. Savietojams ar MRI.
75 | Embolizācijas sistēma liela diametra aneirismu embolizācijai | Gab. | 200
Embolizācijas spirāļu nepieciešamās modifikācijas:
3D Complex tipa spirāles - aneirismas formēšanai;
Complex tipa spirāles - aneirismas pildīšanai;
Mīkstās Complex tipa spirāles- aneirismas pildīšanai;
Mīkstās Helix tipa spirāles – aneirismas pildīšanai;
J-tipa spirāles pildīšanas nobeigumam.
Primārais spirāles diametrs - ne mazāks par 0.020’’ (0,51mm);
Spirāļu materiāls - platīns;
Atdalīšanas veids – momentāls mehānisks;
Nepieciešamie spirāļu cilpu diametri:
Complex tipa spirālēm - no ne mazāk par 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm; 14mm; 15mm; 16mm; 18mm; 20mm; 22mm; 24mm; 28mm; 32mm.
Helix tipa spirālēm - no ne vairāk par 2mm līdz ne mazāk par 4mm.
Nepieciešamie spirāļu garumi:
Complex tipa spirālēm - no ne mazāk par 6cm; 8cm; 10cm; 12cm; 15 cm; 20cm ;25cm; 30 cm; 35cm; 40cm; 45cm; 48cm; 50cm; 57cm; 60cm.
Helix tipa spirālēm - no 1cm līdz ne mazāk par 20cm;
J-tipa spirālēm - no ne mazāk 7cm; 10cm; 15cm; 25cm.
Mikrokatetri lielo aneirismu embolizācijas spirāļu ievadīšanai:
Mikrokatetra gala konfigurācija - 4 veidi:
Tainais gals;
45⁰;
90⁰;
J tipa.
Iespējama katetra gala tvaika konfigurācijas modifikācija;
Plūsmas vadīts;
Divi Rtg pozitīvi marķieri;
Vienlūmena katetrs;
Iekšējais diametrs ne mazāks par 0.025”;
Darba garums - 150cm (+/-3 cm);
Fleksiblās distālās daļas garums – 8cm (+/-2 cm);
Ārējais katetra diametra gradients Proximālais/Distālais – ne vairāk par 3.4F/2.8F.
Lielo aneirismu spirāļu mehāniska atvienošanas ierīce:
Rokturis- manuāli mehāniska ierīce - spirāļu atvienošanai;
Sterils;
Vienreizēji lietojams;
Atdalīšanas veids – viena „klikšķa” princips;
Savietojams ar lielo aneirismu embolizēšanas spirālēm.
76 | Amplatzer tipa asinsvadu permanentas oklūzijas nitinola ierīce ar piegādes sistēmu Diametrs 4mm- 16mm | Gab. | 20
Ierīce ar vienu vai divām embolizējošām virsmām.
77 | Ar perikardu klāta stentprotēze - plūsmas novirzītājs, aneirismu ārstēšanai: | Gab. | 20
Smadzeņu artēriju stenti - plūsmas novirzītāji, klāti ar perikardu:
- paredzēti aneirismu ārstēšanai;
- viena slāņa nerūsējošā tērauda 316L stents, no ārpuses pa vidu klāts
ar perikardu,
- perikarda pārklājuma biezums 105 ± 5 µm;
- stenta sistēma ir elastīga, ļauj izvadīt cauri sarežģītiem artēriju līkumiem.
DILATĀCIJAS BALONKATETRI
78 | Dilatācijas balonkatetri hronisku totalu oklūziju rekanalizācijai, 0,035” sistēma – semi compliant tipa OTW | Gab. | 500
Balona materiāls –
RB spiediens līdz 18atm
Nepieciešamie balonu izmēri:
- diametri : 3.00mm, 4,00mm, 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8,00mm, 9.00mm, 10.00mm, 12.00mm
- garumi: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm.
Balonkatetra uzbūve un izmēri:
- katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu.
- balonkatetru garumi: 50cm, 80cm, 135cm (+/-10cm)
- rentgena marķieru skaits: 2
Minimāli izmantojamās vadītājslūžas 5F (līdz 7mm diametra baloniem)
Savietojami ar 0.035”vadītājstīgu.
79 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju stenožu angioplastijai, 0,035” sistēma – semi compliant tipa OTW | Gab. | 500
Balonkatetra veids – OTW
Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls.
Savietojams ar 0.035 stīgu.
RBP(rated burst pressure): 14 atm.
Balona diametri 4.00mm - 12,00mm (+/-1mm)
Balona garums: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm (+/-5mm)
Balonkatetra garums 80cm; 135cm (+/-10cm).
Rentgena marķieru skaits: 2
Savietojams ar 5F -6F vadītājslūžām atkarībā no balona diametra
80 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035” sistēmas – semi compliant tipa OTW | Gab. | 200
Balonkatetra veids – OTW
Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls.
Savietojams ar 0.035 stīgu.
Ātrs inflācijas /deflācijas laiks
RBP(rated burst pressure): 15-18atm atkarībā no Ø.
Balona diametri 3.00mm - 12,00mm (+/-1mm)
Balona garums: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 220mm (+/-5mm)
Balonkatetra garums 80cm; 110cm; 135cm (+/-10cm).
Rentgena marķieru skaits: 2
Savietojams ar 5F -6F vadītājslūžām atkarībā no balona garuma
81 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai, non-compliant tipa, 0,018” sistēma OTW | Gab. | 250
Balona materiāls – non-compliant ar hidrofīlu pārklājumu
RBP(rated burst pressure): vismaz 15atm.
Nepieciešamie balonu izmēri:
- balona diametri 1,50-6,00mm ar soli 0,5 mm.
- balona garums 20 -100mm (+/-1mm)
Balonkatetra garums 90cm, 135cm un 150cm (+/-10cm).
Balonkatetra veids: OTW
Shaft veids: Standart un Stiff
Distālā katetra daļa - laser bonded
Silikona pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam
Rentgena marķieru skaits: 2
Savienojamība ar vadītājslūžām/vadītājkatetru 5F/6F
Savienojamība ar vadītājstīgu 0.018”
82 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu stenožu angioplastijai, 0,018” sistēma OTW | Gab. | 50
Balonkatetra veids – OTW
Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls.
Savietojams ar 0.018 stīgu.
RBP(rated burst pressure): 10-15atm atkarībā no Ø.
Balona diametri 2.00mm - 6,00mm ar soli 0,5mm.
Balona garums 20mm, 40mm, 60mm, 120mm, 150mm, 220mm
Balonkatetra garums 80cm un 120 cm (+/-10cm).
Rentgena marķieru skaits: 2
Savietojams ar 4F -5F vadītājslūžām atkarībā no balona garuma
83 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju stenožu angioplastijai komplicētas pieejas gadījumos, 0,018” sistēma, ar minimālu profilu. | Gab. | 50
Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer)
Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%)
Balonkatetra pārklājums:
hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā
Balonkatetra veids: OTW (over the wire)
Balona diametri:
2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm
Balonu garumi:
20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm,
Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals
2 Rtg kontrastējami marķieri
Nominālais spiediens: 6 atm
RBP(Rated burst pressure):
15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm)
12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm)
Katetra pārklājums: hidrofobs,
Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums
Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F
Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm)
Katetru garumi: 90cm un 130cm
Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains
84 | Dilatācijas balonkatetri a.carotis angioplastijām, Rx sistēma | Gab. | 150
Balona materiāls – semi compliant.
RBP(rated burst pressure): vismaz 14atm.
Nepieciešamie balonu izmēri:
- balona diametri 2,00-4,00mm ar soli 0,25mm, 4,00-6,00mm ar soli 0,5 mm.
- balona garums 8, 12, 15, 20, 30mm (+/-1mm)
Balonkatetra garums 150cm (+/-10cm).
Balonkatetra veods: Monorail
Distālā katetra daļa - laser bonded.
Balona profils: 1,8F vai 2F
Rentgena marķieru skaits: 2
Savietojams ar 0.014 un 0.018 stīgu.
85 | Konikāli dilatācijas balonkatetri apakšstilba artēriju angioplastijām nevienmērīga diametra artērijām, 0,014 OTW sistēma, kas savietojama ar 4F vadītājslūžām | Gab. | 100
Balona materiāls – Flexitec Ultra materiāls
Balona pārklājums – hidrofils
Koniska tipa balons ar distālās un proksimalas daļas gradientu:
- Balona diametrs konusa distālajā daļā 2.00 – 3.50 mm
- Balona diametra konusa proksimālajā daļā 2.50 - 4.00 mm
Balona garums līdz 210.00 mm
RBP līdz 14 atm
Balonkatetra veids – OTW vai RX konstrukcija
Katetra uzbūve:
Distālās daļas diametrs – 2.8 F (±0.2 F)
Vidējās daļas diametrs – 3.3 F (±0.2 F)
Proksimālās daļas diametrs – 3.5-3.7 F (±0.2 F)
Divi radiopozitīvi marķieri
Piegādes sistēmas garumi 120 un 150 cm (+/-5cm)
Savienojamība ar vadītājkatetru 4 F
Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014”
86 | Dilatācijas balonkatetri apakšstilba artēriju kritisku stenožu angioplastijai 0,014” sistēma | Gab. | 50
Balonkatetra veids – OTW un Rx (jābūt pieejamām abām sistēmām)
Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls.
Savietojams ar 0.014 stīgu.
RBP(rated burst pressure): 13-16atm atkarībā no Ø.
Balona diametri 1.25mm - 5,00mm .
Balona garums 15mm, 40mm, 60mm, 120mm, 150mm, 220mm Balonkatetra garums 155cm (+/-10cm)
Rentgena marķieru skaits: 2
Savietojams ar 4F vadītājslūžām
87 | Dilatācijas balonkatetri apakšstilba artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai 0,014” sistēma | Gab. | 100
Rated Burst Pressure līdz 14 atm.
Katetera garumi 90 un 150 cm.
Balona diametrs no 1.5 līdz 4.0 mm.
Balona garums 20, 40, 60, 80, 120 un 200 mm.
Balona distālais gals taisns (simetrisks).
Savietojamās vadītāja stīgas diametrs 0.014”.
Balons savietojams ar 4F ievadslūžām
Hidrofobs pārklājums virs katetra korpusa, balona, distālā gala un vadītāja stīgas lūmena.
Flexibli RTG pozitīvie marķieri (izgatavoti no Tungsten (volframs)).
Tip entry profile: 0.54mm
Crossing profile: 1.07mm
Katetra dizains: koaksiāls, viengabala nosmailināts ārējais apvalks un viengabala iekšējā caurulīte.
88 | Augsta spiediena dilatācijas baloni PTA procedūrām pie kalcinētiem bojājumiem un a-v fistulu stenozēm, 0,035” sistēma. | Gab. | 100
Balonkatetra veids – OTW.
Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls.
Savietojams ar 0.035 stīgu.
RBP(rated burst pressure): 20atm , Ø virs 9mm 17atm.
Balona diametri 4.00mm - 10,00mm ar soli 1mm.
Balona garums 20mm, 40mm, 60mm (+/-5mm).
Balonkatetra garums 40cm, 80cm, 120cm (+/-10cm)
Rentgena marķieru skaits: 2
Savienojamība ar vadītajslūžām 5F-9F atkarībā no balona diametra.
89 | Liela diametra dilatācijas balonkatetri (virs 12mm) | Gab. | 50
Balonkatetra veids – OTW
Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls.
Savietojams ar 0.035 stīgu
RBP vismaz 6atm , Ø virs 22mm 5atm.
Balona diametri: 14.00, 15, 16, 18, 20, 22, 25mm
Balona garumi: 40, 60, 80mm (+/-10mm)
Balonkatetra garumi: 80cm, 110cm (+/- 5cm)
Rentgena marķieru skaits: 2
Savietojamība ar vadītajslūžām 8F-12F atkarībā no balona diametra.
90 | Ar Paklitakselu piesūcināts Drug-Eluting PTA 0.014” dilatācijas balonkatetrs zem-ceļa asinsvadiem | Gab. | 50
Katetra dizains – Over the Wire (OTW)
Balona pārklājums – organiskas izcelsmes drug-eluting Paklitakselu izdalošs pārklājums
Pieejamie balonu diametri – 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm*
Balona garums – 40 mm, 80 mm, 120 mm*
Piegādes sistēmas diametrs:
Distālās daļas diametrs – 2.8 F
Vidējās daļas diametrs – 3.3 F
Proksimālās daļas diametrs – 3.3 F (120 cm sistēmai) un 3.9 F (150 cm sistēmai)
Izmantojamais piegādes sistēmas garums – 120 un 150 cm*
Savienojamība ar vadītājslūžām - 4 F
Savietojamība ar vadītājkatetru - 5 F
Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014”
Nominālais spiediens – 7 bar
Rated Burst Pressure 14-16 bar, atkarībā no balona izmēra
Divi radiopozitīvi marķieri
*Jābūt pieejamiem visiem norādītajiem izmēriem
91 | Ar Paklitakselu piesūcināts Drug-Eluting PTA 0.018” dilatācijas balonkatetrs perifērajiem asinsvadiem | Gab. | 50
Katetra dizains – Over the Wire (OTW), coaxial shaft
Balona pārklājums – organiskas izcelsmes drug-eluting Paklitakselu izdalošs pārklājums - FreePac
Pieejamie balonu diametri – 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 7.00 mm*
Balona garums – 40 mm, 60 mm, 80 mm*
Piegādes sistēmas diametrs – 3,9 Fr
Izmantojamais piegādes sistēmas garums – 90 un 130 cm*
Savienojamība ar vadītājslūžām 5-6 F
Savietojamība ar vadītājstīgu 0.018”
Nominālais spiediens – 7 bar
Rated Burst Pressure 12 - 20 bar, atkarībā no balona izmēra
*Jābūt pieejamiem visiem norādītajiem izmēriem
92 | Griezošie baloni – PTA procedūrām | Gab. | 30
Balona materiāla tips – non – compliant.
Nominālais spiediens: 6 atm.(+/-1)
RBP: 8 atm. .(+/-1)
Iespējamība veikt atkārtotas inflācijas (vismaz 8 reizes).
Mikroasmeņu skaits: 3 vai 4.
Mikroasmeņu garums: 6, 10 un 15mm.
Mikroasmeņu platums – 0.3 mm.
Rentgena marķieru skaits: 2
Balona diameters: 2-8mm
93 | Rievojošais dilatācijas balonkatetrs ar iegriezošu nitinola daļu | Gab. | 30
Balona materiāls – semi compliant
Iegriezošais elements - spirāles formā izvietotas 3 nitinola stīgas
Balonkatetra veids – monorail
Balonu diametri: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm
Balonu garumi: 10mm, 15mm, 20 mm
RBP 20 atm (2.0 un 2.5 mm katetriem)
Vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014”
Savietojamība ar 6F vadītājkatetru un 5F vadītājslūžām
Balonkatetra ārējais diametrs - 2.7F, garums – 137cm (+/-5cm)
Rentgena marķieru skaits: 2
BALONATVEROŠIE STENTI
94 | Balonatveroši stenti ar silikona pārklājumu a.renalis stentēšanai 0,014” sistēma | Gab. | 30
Stenta materiāls: CoCr sakausējuma, L-605
Stenta pārklājums: Amorphous Silicon Carbide pārklājums, kas nodrošina barjeru ar asinīm un bioloģiskajiem audiem
Stenta dizains:Dubulta spirāle
Stenta sienas biezums:150 mm; 130 mm (ja stenta diametrs 4.5mm un 5mm)
Rtg kontrasta marķieri: proksimālajā galā zelta gredzenveida marķieris, kas pārklāts ar PROBIO pārklājumu
Stenta saīsināšanās: < 2%
Nepieciešamie stenta diametri: 4.50, 5.00, 6.00, 7.00mm
Nepieciešamie stenta garumi: 12mm, 19mm (+/- 2mm)
Nominālais spiediens: 10 atm
RBP:13 atm (ja diametrs ir 7mm), 15 atm (ja diametrs ir 4.5mm – 6mm)
Stenta ievades sistēma:
Rapid Exchange
Piegādes sistēmas garumi 80 cm un 140 cm (+/-10cm)
Savienojamība ar 0.014" vadītājstīgu
Savienojamība ar vadītājkatetru:
5F vadītājkatetrs (ja diametrs 4.5-5.0mm)
6F vadītājkaterts (ja diametrs 6.0-7.0mm)
Ārējais diametrs (crossing profile):
1.35mm / 0.053” (ja diametrs 4.5-5.0mm)
1.70mm / 0.067” (ja diametrs 6.0-7.0mm)
Savienojamība ar vadītājslūžām:
4F vadītājslūžas (ja diametrs 4.5-5.0mm); 5F vadītājslūžas (ja diametrs 6.0-7.0mm)
95 | Slēgtu šūnu balonatveroši stenti a.renalis stentēšanai 0.014”, 0.018” | Gab. | 50
Lāzergriezsts stents no CoCr.
Stenta dizains – slēgtas šūnas.
Nominālais stenta diametrs milimetros 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm,7.00
Nominālais stenta garums 12mm, 15mm, 18mm, 24mm.
Stenta ievades sistēma.
Stenta ievades sistēmas veids OTW (0.018”) vai Rx (0.014”).
Nominālais spiediens 10atm; RBP 12 atm .
Piegādes sistēmas garums 80 cm, 135cm – OTW; 142cm –Rx (+/-5cm)
Savietojamība - minimālais vadītajslūžu/vadītājkatetra izmērs 4F-5F/ 6F.
Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014", 0.018".
96 | Balonatverošie perifēriskie stenti izlocītu, kalcinētu asinsvadu stenožu labošanai | Gab | 100
Lāzergriezts stents no nerūsējošā tērauda caurulītes (316L).
Stenta dizains – atvērtas 12 dimanta šūnas vienībā ar 3- konekcijas struktūru 5mm un 6 mm diametra stentam.
Atvērtas 14 dimanta šūnas vienībā ar 4- konekcijas struktūru 7 mm diametra stentam.
Nominālais stenta sienas biezums 0,0071” (0,180mm)
Nepieciešamie stenta diametri: 5.0mm, 6.0mm, 7mm.
Nepieciešamie stenta garumi:12mm, 18mm (+/-1mm)
Stenta “crossing” profils: diametrs 5mm - 0,059”(1,5mm), 6mm – 0,062”(1,57mm), 7mm – 0,067”(1,7mm).
Stenta rentgena „zelta” marķieri.
Stenta ievādes sistema: RAPID EXCHANGE
Balona materiāla tips- semi compliant
Hidrofīlais balonkatetra pārklājums
Balona garumi: 13mm, 19mm (+/-1mm)
Proksimālā katetra daļa – HYPOTUBE dizains ar HC (Helical cut) spirāles roktura struktūru nodrošina balansēšanas kustību un elastību procedūras laikā.
Proksimālas daļas izmērs – 2.4Fr.
Distālas daļas izmērs – 3.6 Fr.
Nominālais spiediens 8atm(5mm un 6 mm stenta diametriem),
10atm – 7mm stenta diametram.
Piegādes katetra garums – 90 cm un 150 cm (+/-10cm)
Vadītājstīgas izejas ports.
Porta izmērs Fr. 3.2.
Savienojamība ar vadītājstīgu 0.018” (0,46mm).
Minimālais vadītājkatetra iekšējais diametrs – Fr. 6 (0.067”) un Fr.7 (0,078”)
97 | CoCr stents perifēro artēriju stenožu ārstēšana | Gab. | 30
Stenta materiāls: CoCr sakausējuma, L-605
Stenta pārklājums: PROBIO (Amorphous Silicon Carbide) pārklājums, kas nodrošina barjeru ar asinīm un bioloģiskajiem audiem
Stenta dizains:Spirālveida
Nepieciešamie stenta parametri atkarībā no diametra:
Diametrs 2.0mm – 3.0mm - stenta sienas biezums: 60 mm, stenta saīsināšanās: - 1.3 % , sašaurināšanās pēc izplešanas: 4.4 %
Stenta stiprība: >1.5 bar
Diametrs 3.5mm – 4.0mm, stenta sienas biezums: 80 mm, stenta saīsināšanās: - 1.0 %, sašaurināšanās pēc izplešanas: 3.5 %
Stenta stiprība: >1.0 bar
Diametrs 4.5mm – 5.0mm, stenta sienas biezums: 120 mm
Stenta saīsināšanās: 0 %, sašaurināšanās pēc izplešanas: 4.8 %
Stenta stiprība: >1.1 bar
Nepieciešamie stenta garumi: 10mm; 15mm; 10mm; 40mm
Stenta ievades sistēma:
Sistēmas veids: Rx (Rapid Exchange)
Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals
98 | Balonizpletošie stenti kraniālo artēriju stenožu ārstēšanai ekstra/intrakraniālām indikācijām: | Gab. | 30
Stenta materiāls – kobalta hroma sakausējums ar nanometrisku polimēra pārklājumu, ar antibakteriālu efektu ( arī pret MRSA)
Stenta dizains – atvērto šūnu, ar šūnu blīvumu ne lielāku kā 65μm
Piegādes sistēma – RX tipa ar teflona pārklājumu
Nepieciešamie izmēri - diametrs 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.4mm
- garums 10 – 40mm (+/- 2mm)
Šķērsgriezuma profils – ne lielāks kā 0.9mm 2 – 2.75mm diametra stentiem, ne lielāks kā 1.05mm 3 – 4 mm stentiem.
99 | Slēgtu šūnu balonatveroši stenti supraaortālām un viscerālām indikācijām | Gab. | 100
Lāzergriezsts stents no nerūsējošā tērauda caurulītes.
Stenta dizains – slēgtas šūnas ar N vai S savienojumiem, kas nodrošina minimālu stenta saīsināšanos pie tā izplešanas.
Nominālais stenta diametrs milimetros 4.00mm- 10mm ar soli 1mm.
Atvērta stenta garums: 11mm, 14mm, 17mm, 23mm, 26-28mm, 32-39mm, 53-57mm, 73-79mm (+/-2mm)
Stenta ievades sistēmas veids OTW.
Nominālais spiediens 8atm.
Piegādes sistēmas garums 80cm un 135cm (+/-5cm)
Savienojamība - minimālais vadītajslūžu/vadītājkatetra izmērs 6-7F/8-9F atkarībā no diametra.Savienojamība ar vadītājstīgu 0.035".
100 | Vaļēju šūnu balonatverošs stents intrakraniālo artēriju angioplastijām: | Gab. | 50
1)kobalta-hroma sakausējuma vaļēju šūnu stents ar silikona karbīda klājumu
2)sieniņas biezums 0,0024"
3)stenta diametrs no 2.0 līdz 4.0 mm, garums no 8 līdz 40 mm
4)sistēmas pārejas profils ne lielāks kā 1 mm
5)stents uzmaukts uz „semi-compliant“ balona
6)nominālais balona spiediens 8-10 atm, RBP – 16 atm
7)piemērots darbam ar 0,014“ mikrostīgu un 5F vadītājkatetru
8)mazākais, divi rentgena kontrasta marķieri
PAŠATVEROŠI STENTI perif.indik.
101 | Pašatveroši stenti 0.035”perifērām indikācijām ar īpašas precizitātes atbrīvošanas sistēmu | Gab. | 50
Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes.
Stenta segment dizains ”V galotne pret V pamatni” kas nodrošina iespējami īsāku (pretendentam norādīt mm) segmentu garumu, lai sasniegtu optimālu asinsavada sienas pārklājumu .
Atvērta stenta diameters: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm.
Atvērta stenta garums: 20, 30, 40, 60, 80, 100mm ( +/-5)
Pēc iespējas mazāka stenta saīsinašanās pēc stenta atvēršanas (norādīt mm vai %)
Stenta galos Rtg kontrastējoši mikromarķieri.
Stenta ievades sistēma - OTW
Stenta atbrīvošanas sistēmai jābūt ar speciālu, īpaši precīzi kontrolējošu stenta impantācijas lokalizācijas mehānismu.
Piegādes sistēmas garums 80cm, 120cm ( +/- 10)
Savienojamība ar vadītajslūžām/vadītājkatetru 6F/8F; 7F/9F (Ø12-14mm).
Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.035"
102 | Pašatveroši stenti 0.035”perifērām indikācijām īpaši izlocītiem asinsvadiem | Gab. | 50
Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes.
Atvērta stenta diameters:5, 6, 7, 8, 9, 10mm.
Atvērta stenta garums: 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm ( +/-5)
Katetra korpuss, kurš ir veidots no trīs slāņiem (triaxial technology) un no ar lāzeri izgrieztas iekšējās caurulītes (I-BEAM laser-cut hypotube), novērš katetra pārlocīšanos un nodrošina precīzu stenta implantēšanu.
Stenta atvēršanu var veikt ar vienu roku izmantojot rokturī esošo rullīti.
Katetra garums: 80 un 135 cm.
Lielākās savietojamās vadītājstīgas diametrs: 0.035”.
Sistēma savietojama ar 6F apvalku vai ar 8F vadītāja katetri.
Maksimālais stressa līmenis stentam pie 5% aksiālas kompresijas ir 383 MPA
103 | Pašatveroši stenti 0.035”perifērām indikācijām – augšstilba artērojas stentēšanai | Gab. | 100
Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes
Stenta dizains – t.s. „atvērto šūnu”
Nepieciešamais atvērta stenta diameters: 5, 6, 7, 8mm.
Nepieciešamais atvērta stenta garums no 20 līdz 200mm (+/-5mm)
Pēc iespējas mazāka stenta saīsinašanās pēc stenta atvēršanas ( norādīt mm vai %)
Stenta galos Rgt kontrastējoši gala mikromarķieri.
Stenta ievades sistēmas veids OTW
Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) – ne lielāks par 0.079”
Stenta ievades sistēmas izmērs ne lielāks par 6F;
Piegādes sistēmas garums 120cm ( +/- 10)
Savienojamība ar vadītajslūžām līdz 6F
Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.035"
104 | Pašatveroši stenti 0.018” perifērām indikācijām maza diametra asinsvadiem ar 4F piegādes sistēmu | Gab. | 50
Stenta uzbūve - izgatavots no pašatveroša Nitinola materiāla;
Stenta diametri 3, 4, 5, 6 un 8 mm; garumi 20, 30, 40 un 60 mm;
Stentam jānodrošina asinsvada sieniņas pārklājumu ar stenta materiālu līdz 20% no asinsvada virsmas.
Stenta sieniņas biezums 0.09; 0.11; 0.14mm (+/-0.005mm)
Stenta ievadīšanas sistēma:
savietojama ar 0.018” diametra vadītāja stīgu un 4Fvadītājslūžām (stentiem līdz 6 mm diametram);
Stenta ievadīšanas sistēmas garums 80/90cm(+/-10) un 120/135cm(+/-15).
105 | Pašizpletošs zema profila, 0.018” sistēmas nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju garu stenožu ārstēšanai | Gab. | 50
Stenta materiāls: Nitinols
Stenta pārklājumam jābūt tādam, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem
Stenta dizains:
Multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem.
Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm
Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm
Stentu diametrs:
4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm;
Stentu garums:
30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm
Rtg kontrasta marķieri katrā stenta galā 6 marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu.
Stenta ievades sistēma: OTW (over the wire), sistēmai hidrofobs pārklājums
Katetra (shaft) diametrs 3.6F
Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm
Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu
Savietojamība ar 4F vadītājslūžām
106 | Slēgtu šūnu repozicējams stents garu periferu stenožu ārstēšanai: | Gab. | 30
pašizpletošais nitinola stents ar 4 rtg marķieriem distalajā un proksimālaja daļā,
* stenta pinuma šūnas leņķis 110°
* stenta diametrs : 5,0 mm-24 mm,
* stenta garums : 20 mm ( +- 5 ) - 93 (+-5 ) cm,
* ievades sistēmas garums – 100 ( +-5 ) cm un 155 ( +-5 ) cm,
* iespējams repozicionēt pie nepilnīgas atvēršanās,
*ieejas vārti 6 F līdz 10 F atkarībā no diametra.
107 | Pašatverošās stenta sistēma ar RX piegādes katetru perifēro asinsvadu stenožu vai oklūziju ārstēšanai 0,035” sistēma | Gab. | 30
Nepieciešamais stenta materiāls – Nitinola sakausējums ar stenta balsta biezumu 0.185mm.
Stentam jāsatur konstrukcijā 6 rentgenkontrastējoši zelta marķieri distālājā un proksimālājā stenta galā, lai nodrošinātu tā vizuālu ievietošanas kontroli asinsvados.
Stenta virsmai jābūt apstrādātai ar elektrolītisko pulēšanu, lai garantētu minimālu trombogenitāti.
Stentam jābūt šūnu „Zig-Zag” struktūrai ar dubulto saites savienojumu, lai nodrošinātu tā optimālu elastību un izturību asinsvados.
Nepieciešamie stenta diametri: 6.0mm, 7.00mm, 8.00mm, 9.00mm, 10.00mm.
Nepieciešamie stenta garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm,100mm, 120mm un 150mm.
Ergonomiskajam rokturim jānodrošina stenta piegādes kontroli.
Piegādes katetra izmantojamajam garumam jābūt ne mazākam par 135 cm ar ātrās apmaiņas (Rx) sistēmu.
Stenta sistēmai jābūt saderīgai ar vadītājstīgām ar ārējo diametru 0.035”(0.89mm) un ar vadītājslūžas iekšējo diametru Fr.6 (2.0mm).
108 | Pašatveroši nitinola stenti ar lielu diametru | Gab. | 30
Pašatveroši nitinola stenti ar lielu diametru
Stenta dizains: slēgto šūnu.
Nebūtiski saīsinās pēc ievietošanas
Nominālais stenta diametrs milimetros 16 - 34mm.
Nominālais stenta garums 30 - 100mm
Stenta abos galos 4 tantāla rtg kontrastējoši marķieri.
Stenta ievades sistēma OTW
Stenta atbrīvošanas sistēma: Anti Jump.
Ievades sistēma 10F, derīgais garums 100cm (+/-10cm)
Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.035"
Ievades sistēma armēta
Koaksiāla Pull-back sistēma
PAŠATVEROŠI STENTI a.carotis.indik.
109 | Slēgtu šūnu Co-Cr pašatveroši stenti 0.014” Rx supraaortālo stenožu PTA ar repozīcijas iespēju | Gab. | 30
Kobalta– hroma pašizpletošais stents.
Slēgtu šūnu dizains
Stenta diametrs 5.0 mm – 9 mm
Stenta garums: 30 – 50mm (+/-5)
Ievades sistēmas garums – 135cm (+/-5)
Ievades sitēma – monorail tipa.
Savietojams ar 0.014 vadītājstīgu
110 | Pašatveroši stenti 0.014” Rx a.carotis bifurkācijas stenožu ārstēšanai ar piegādes sistēmu virs 130 cm ar proksimālā/distālā diametra gradientu un slēgtām stenta šūnām | Gab. | 30
Stenta materiāls nitinols, slēgtu šūnu dizains
Atšķirīga stenta šūnu konstrukcija galos un vidusdaļā
Stenta garumi: 20, 30, 40 mm (+/- 5)
Stenta diametrs distāli/proksimāli: 6mm/8mm, 7mm/9mm, 8mm/10mm
Stenta sistēma savietojama ar vadītāja stīgu 0,014”.
Savienojamība ar vadītājkatetru 8F
Savienojamība ar vadītājslūžām 6F
Rx stenta piegādes sistēma.
Ar vienu roku kontrolējama atbrīvošanas sistēma.
111 | Pašizpletošie viendiametra vai konusveida stenti atvērto šūnu a.carotis bifurkācijas stenožu stentēšanai: | Gab. | 30
Stenta materiāls – nitinols;
Stenta dizains – t.s. „atvērto šūnu”
Stenta forma – taisna vai anatomiski izliekta, jeb t.s.pudeles;
Ievades sistēma – rapid exchange;
Ievades sistēmas izmērs – ne lielāks par 6F;
Ievades katetra garums –135 cm;
Nepieciešamais stenta diametrs – 6,7,8,9 un 10mm- viendiametra;
Nepieciešamais stenta diametrs – 6 un7 mm stenta distālajā galā, 8 un 10 mm proksimālajā galā - konusveida;
Nepieciešamais stenta garums – 20, 30, 40 un 60mm - viendiametra;
Nepieciešamais stenta garums – 30 un 40 mm - konusveida;
Ievades sistēmai atbilstīgā stīgas – gan 0.014”, gan 0.018”;
Rekomendējamais ievadslūžu izmērs – ne lielāks par 6F;
Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) – ne lielāks par 0.078”(stīgas atbilstības 0.014”) un 0.079” (stīgas atbilstība 0.018”);
Tantāla vai citi Rtg pozitīva materiāla marķieri abos stenta galos
112 | Pašizpletošs stents a.carotis stentēšanas procedūram pie izlocītas asinsvadu anatomijas– ar mikromešs ģeometriju (ar minimāli segmenta garumu) | Gab. | 30
Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes.
Stenta dizains ar iespējami īsāku (pretendentam norādīt mm) segmentu garumu, lai nodrošinātu optimālu asinsavada sienas pārklājumu .
Nepieciešamais atvērta stenta diametrs milimetros : 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm.
Nepieciešamais atvērta stenta garums: 20mm, 30mm, 40mm.
Stenta ievades sistēma.
Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE ; pull back.
Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 135 cm.
Savienojamība ar vadītājkatetru 7-8F.
Zems crossing profile (5F)
Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014".
113 | Pašizpletošs stents komplektā ar proksimālas protekcijas sistēmu a.carotis stentēšanas procedūrām izlocītām artērijām ar nestabilu pangu: | Gab. | 20
Katetra lietojams garums – 950 mm
2) Kanāla darba garums – 1015 mm
3) Distālās katetra daļas garums – 65 mm
4) Distālas katetra daļas diametrs – 5F (1.66 mm)
5) Balona rentgena marķieru atstatums – 60 mm
6) Darba kanāla iekšējais diametrs – 0.083" (2.12 mm)
7) Minimālais izmantojamais vadītājkatetris – 10 F
8) Rekomendējams vadītājstīgas diametrs – 0.035" (0.89 mm)
9) Balona materiāla tips - compliant elastomērs
10) Balona oklūzijas diapazons – līdz 13 mm (proksimāls balons)
- līdz 6 mm (distāls balons)
11) Sistēma savietojama ar sekojošu stentu:
Lāzergriezts nitinola stents, daudzsegmentu dizains, sienas biezums 0.16mm; Izmantojamais katetra garums 135cm; Nominālais stenta diametrs 7.0-11.0mm, nominālais stenta garums 20-40mm
DISTĀLĀS PROTEKCIJAS IERĪCES
114 | Pie stīgas nefikēta distālās asinsvadu protekcijas ierīce – Groza Forma | Kompl. | 20
Filtra garumi 19- 22,5 mm
Filtra diametrs: „LARGE” 4,0-7,0mm (+/-0,2) diametra asinsvadiem.
Filtrs nefiksēts uz vadītājstīgas.
Ievadīšanas katetrs - Rx sistēma, profils 2,8F (+/-0,1)vai 3,2F(+/-0,1) atkarībā no groza diametra.
Izņemšanas katetrs :
Garums - 140cm (+/-5), Rx sistēma, profils 5F (+/-0,1)
Vadītājstīgas garums: 190cm(+/-10) vai 315cm(+/-10cm); diametrs 0.014”.
115 | Ar heparīnu pārklāta distālās asinsvadu protekcijas ierīce – Cilpas Forma | Kompl. | 50
| Vadītājstīga uz kā ir piestiprināts aizsagfiltrs – cilpas formas |  | 50
Ierīces materiāls – zelta cilpa un nitinola tīkls;
Ievades sistēma – rapid Exchange un OTW;
Ievades sistēmas izmērs – 6F;
Ievades katetra garums – 190/320 cm;
Cilpas izmērs – 3, 4, 5, 6 un7 mm;
Ierīcei atbilstīgā stīga – 0.014” un 0.018”;
Filtra stīgas izmērs – 0.014”;
Rekomendējamais ievadslūžu izmērs – ne lielāks par 6F;
Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) cilpas atbrīvošanas galā – ne lielāks par 3.2F;
Ievades sistēmas šķērsgriezums (crossing profile) cilpas izvilkšanas galā – ne lielāks par 4.2F;
Tīkla cilpu izmēri – mainīgi, no 47 – 200 mikroniem;
Heparīna pārklājums.
116 | Distālās asinsvadu protekcijas ierīce – Cilpas Forma | Kompl. | 50
Vadītājstīga uz kā ir piestiprināts aizsagfiltrs – cilpas formas
Ierīces materiāls – nitinols
Ievades sistēma – Rx vai OTW.
Filtra poru izmēri – ne lielāki kā 110 mikroni
Filtra izmēri – 3 līdz 5.5 mm (+/-0,1)
Šķērsosanas profils ne lielāks kā 3,2F (+/-0,1)
Vadītājstīgas diametrs 0.014"
Savienojamība ar vadītajslūžām ne lielākām kā 6F
STENTA PROTĒZES
117 | Stenta protēzes balonatverošas, aneirismu, fistulu, artēriju bojājumu ārstēšanai 0,014” sistēma. | Gab. | 20
Minimālais vadītāja katetra lūmens:
3,0- 4,0 mm protēzēm: 0,068”;
4,5- 5,0 mm protēzēm: 0,074”.
Protēžu garumi: 9; 12; 16; 19; 26 mm;
Diametri: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm;
Izmantota Sandwich (sviestmaižu) tipa tehnoloģija: starp diviem no 316L markas nerūsošā tērauda izgatavotiem stentiem ievietots plāns PTFE klājums;
Stenta protēze ir uzmontēta tieši uz marķieriem;
Hidrofīls pārklājums katetra distālajam galam;
Distālā gala diametrs 0.017”;
Katetra korpuss veidots no četriem dažādas stingrības segmentiem;
Stenta protēzes sieniņas biezums: 0.3mm;
Balons izgatavots no BM2 materiāla, Semi-compliant tips;
1) 3.0-4.0mm diametra sistēmas raksturojums:
Korpusa diametrs 2.0- 2.7F
Uzmontētas stenta protēzes diametrs- līdz 1.5mm (0.059”)
Optimālais atvēršanas spiediens vismaz 14 bar
Rated burst pressure 16 bar
Average burst pressure 22 bar
Mazākais savietojamais vadītājkatetris- 0.068”.
Izmantojamais katetra garums- 145cm
Stenta protēzes atvēršanas amplitūda- 3.0-5.0mm
2) 4.5-5.0mm diametra sistēmas raksturojums:
Katetra diametrs 2.0-3.0F
Uzmontētas stenta protēzes diametrs līdz 1.6mm (0.063”)
Optimālais atvēršanas spiediens vismaz 12 bar
Rated burst pressure 14 atm
Average burst pressure 18 atm
Mazākais savietojamais vadītājkatetris 0.074”
Izmantojamais katetra garums 155cm
Stenta protēzes atvēršanas amplitūda 3.0-5.0mm
118 | Stenta protēze – pašatveroša | Gab. | 30
Apsegta kobalta hroma stenta protēze
Stenta diametrs: 6.0mm -12.0mm ( +/-1mm)
Stenta garums: 20mm(+/-5mm) – 50mm(+/-5mm)
Rtg marķieri visa stenta garumā
Iespējams repozicionēt pie nepilnīgas atvēršanas
119 | Aortas torakālas daļas endovaskulārās protēzes sistēma izlocītas descendējošās daļas klīniskiem gadījumiem. (stentgrafta sistēma) | Gab. | 50
Konstrukcijas mehānisms: stentgarfts sistēma ar pašizplešanās mehānismu.
Ievades sistēmas maksimālais diametrs: 25F
Materiāls: nitinols ar poliestera pārklājumu
Elementu metāla daļas savā starpā nav savstarpēji savienotas ar metāla posmiem.
Radiopozitīvi marķeri distālā un proksimālā daļā.
Stentgafta garums : 105 – 227mm
Stentgafta : 24 – 46mm
Pacientam ar implantētu stentgaftu nedrīkst būt kontrindikācija MR izmeklējums.
Stentgrafta ģeometrija: lineāra (stentgrafts visā garumā ar vienādu  un konusveida (distālās daļas  vismaz 4mm mazāks par proksimālo )
Proksimālai un distālai stentgrafta daļai jābūt pieejamai divās modifikācijās: ar un bez poliestera pārklājuma.
Ievades sistēma ar rentgenpozitīviem marķieriem.
Ievades sistēmai jābūt komplektā ar strentgrafta postdilatācijas balonu,  10-46mm.
120 | Aortas abdominālās daļas endovaskulārās protēzes sistēma ar bifurkācijas un a.iliaca ārstēšanas iespējām. (stentgrafta sistēma) | Gab. | 50
Vispārējas prasības:
Konstrukcijas mehānisms: stentgarfts sistēma ar pašizplešanās mehānismu.
Ievades sistēmas maksimālais diametrs: 24F
Materiāls: nitinols ar poliestera pārklājumu.
Elementu metāla daļas savā starpā nav savstarpēji savienotas ar metāla posmiem.
Radiopozitīvi marķeri distālā un proksimālā daļā.
Ievades sistēmai jābūt komplektā ar strentgrafta postdilatācijas balonu,  10-46mm.
Pacientam ar implantētu stentgaftu nedrīkst būt kontrindikācija MR izmeklējums.
Pretendentam ir jāpiedāvā sekojošas, savstarpēji saderīgas stentgraftu konstruējošās daļas, norādot vienas vienības cenu katrai pozīcijai un tām jābūt savstarpēji atbilstošām un klīniski apstiprinātām.
1.bifurkācijas stentgrafts
Stentgrafta garums : 160 – 180mm
Stentgrafta proksimālais : 24 – 33mm
Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 12 – 20mm
Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot bifurkācijas stentgraftam proksimālu pagarinājumu.
Proksimālai stentgrafta daļai jābūt bez poliestera pārklājuma.
Distālajai stentgrafta daļai jābūt ar poliestera pārklājumu.
2.bifurkācijas stentgrafta pretējās puses daļa
Stentgrafta garums : 95 – 115mm
Stentgrafta proksimālais : 14mm
Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 8 – 24mm
Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot šim stentgraftam distālu pagarinājumu.
Distālajai stentgrafta daļai jābūt ar poliestera pārklājumu.
3.a.iliaca stentgrafts (pagarinājums)
Stentgrafta garums : 90 – 150mm
Stentgrafta proksimālais : 8 - 22mm
Stentgrafta distālais : 8 – 24mm
4.aortas stentgrafta proksimālais pagarinājums
Stentgrafta garums: līdz 55mm
Stentgrafta proksimālais un distālais : 22- 36mm
5.aortas - a.iliaca stentgrafts (nebifurkācijas modelis)
Stentgrafta kop. garums : līdz 180mm
Stentgrafta proksimālais : 22 - 36mm
Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 12 – 24mm
Stentgrafts var sastāvēt no vienas jeb divām daļām.
Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot šim stentgraftam distālu pagarinājumu.
6.a.iliaca stentgrafta distālā noslēdzējdaļa
Stentgrafta kop. garums : 31 - 35mm
Stentgrafta : 8 - 24mm
121 | Stenta protēze ar diametru 5-10mm | Gab. | 20
Stentgrafta garumi no 16-59 mm, Stentgrafta diametri no 5 - 10 mm
Materiāls stents - nerūsējošais tērauds, pārklājs Politetrafluoretilēns (PTFE) ar kontrolētu porozitāti 100-120 µm
Rūpnieciski konstruēta balona un stenta sistēma ko var lietot bez sagatavošanas, stents gan no lumena iekšpuses gan no ārpuses, kā arī no galiem ir pilnībā iestrādāts PTFE apvalkā.
Nepiekļāvīgs dilatācijas balons
Balona darba spiediens ne mazāk kā 8 ATM
Balona destrukcijas spiediens nemazāk kā 12 ATM
Rtg pozitīvi marķieri abos balona galos .
Stīgas diametrs ne lielāks kā 0.035"
Nepieciešmie ievadkatetra garumi 80 un 120 cm
Ievadkatetrs savietojams ar 6-7 Fr ievadslūžām
Stenta lūmens pēc implantācijas no 5 -12 mm
122 | Stenta protēze ar diametru 12-16mm | Gab. | 20
Stenta garumi no 29-61 mm, diametri no 12 - 16 mm
Materiāls stents - nerūsējošais tērauds pārklājs Politetrafluoretilēns (PTFE) ar kontrolētu porozitāti 100-160 µm Rūpnieciski konstruēta balona un stenta sistēma var lietot bez sagatavošanas, stents gan no lumena iekšpuses gan no ārpuses, kā arī no galiem ir pilnībā iestrādāts PTFE apvalkā.
Nepiekļāvīgs dilatācijas balons
Balona darba spiediens ne mazāk kā 6-8 ATM
Balona destrukcijas spiediens nemazāk kā 10-12 ATM
Rtg pozitīvi marķieri abos balona galos.
Stīgas diametrs ne lielāks kā 0.035"
Nepieciešamie ievadkatetra garumi 80 un 120 cm
Ievadkatetrs savietojams ar 9-11 Fr ievadslūžām
Stenta lūmens pēc implantācijas no 12 -22 mm
123 | Stenti ļaundabīgu biliāru striktūru ārstēšanai | Gab. | 20
Bez-poru pašdilatējoša endoprotēze, kas sastāv no nitinola karkasa un izklāta ar PTFE un florinātu etilēna propilēnu
Plāna siena ar augstu izturību nodrošina spēcīgu barjeru audzēja ieaugšanai vai audu un baktēriju pielipšanai, samazinot oklūzijas risku
Pašdilatējošs un “pašnoenkrojošs’ dizains, pārklāts ar fiksējošām “spurām”, kas pasargā no audu
Pieejamo stentu diametrs 8-10 cm, garums 4-10 cm
Piegādes katetra garums 40 cm un ārējais apvalks 10 F
Daži izmēri ir pieejami ar transmurāliem drenāžas caurumiem proksimālā endoprotēzes galā( 2 cm kopā) un ar 3 rentgenkontrastējošiem riņķiem
Savienojams ar 0,035’’ vadītājstīgu
124 | Smadzeņu artēriju stenti - plūsmas novirzītāji ar perikarda pārklājumu | Gab. | 10
- paredzēti aneirismu ārstēšanai;
- viena slāņa nerūsējošā tērauda 316L stents, no ārpuses pa vidu klāts ar perikardu,
- perikarda pārklājuma biezums 105 ± 5 µm;
- stenta sistēma ir elastīga, ļauj izvadīt cauri sarežģītiem artēriju līkumiem.
V.Cava filtri
125 | Pastāvīgs v.cava filtrs | Gab. | 10
Uzbūve:
Nitinola filtrs ar simetrisku dizainu
Izmērs – pielietojams v.cava līdz 30mm diametrā.
MRI drošs
Savietojams ar 6F vadītājslūžām
Filtra piegādes sistēma:
6F vadītājslūžas ar Rtg kontrastējamu galu.
Sistēmas garums:55cm, 90cm (+/-5)
6F obturators ar marķieri
0.035” vadītājstīga ar 3mm J distalo galu, ar teflona pārklājumu.
126 | Izņemams v.cava filtrs bez laika ierobežojuma | Gab. | 10
Konisks conichroma 12 stīgu filtrs.
Izmērs – pielietojams v.cava līdz 30mm diametrā.
Filtra garums ne garāks kā 48 mm;
MRI drošs.
Filtra izņemamšanai pēc ieveidošanas nav termiņa ierobežojuma.
Komplektā:
Filtra ievietošanas sistēma: 8,5 FR femorāla vai 7 FR jugulāra piekļuve;
Dilatators ar hidrofilu pārklājumu 10FR un ne garāks kā 20 cm;
Coaxialas piekļuves ievades sistēma : 8,5 FR un 65 cm gara.
127 | Izņemams v.cava filtrs līdz 12 dienām | Gab. | 10
Uzbūve:
Nitinola filtrs ar simetrisku dizainu
Izmērs – pielietojams v.cava līdz 30mm diametrā.
MRI drošs
Izņemems līdz 12.diena pēc implantēšanas.
Savietojams ar 6F vadītājslūžām
Filtra piegādes sistēma:
6F vadītājslūžas ar Rtg kontrastējamu galu.
Sistēmas garums:55cm, 90cm (+/-5)
6F obturators ar marķieri
0.035” vadītājstīga ar 3mm J distalo galu, ar teflona pārklājumu.
Filtra izvilkšanas komplekts:
10F izvilkšanas katetrs
MEDICĪNAS PRECES TRANSHEPĀTISKĀM PROCEDŪRĀM
128 | Pašizpletoši žultsvadu stenti ar pārklājumu | Gab. | 30
Pašizpletošs CoCr stents ar 4 Rtg marķieriem distālajā un proksimālajā daļā.
Stents apsegts ar silikona polimēra pārklājumu
Nepieciešamais stenta diametrs: 8.0mm -12mm (+/-1mm)
Nepieciešamais stenta garumi : 20mm-90mm (+/-5mm)
Ievasistēmas veids: OTW
Ievadsistēmas profils: 6F
Nepieciešamais ievadsistēmas garums: 75cm (+/-5cm) un
135cm(5cm)
Jābūt iespējai repozicionēt pie nepilnīgas stenta atvēršanas
129 | Vienmomenta drena ar diega fiksāciju | Gab. | 30
Nepieciešamais garums 20 un 25cm (+/-1cm)
Nepieciešamais diametrs 6F; 7F; 8F; 10F; 12F; 14F; 16F
Drena:
- mīksts poliuretāns ar hidrofīlu pārklājumu
- lieli ovāli drenas caurumi, lai nodrošinātu maksimālu drenāžu
- adatas fiksācija (tiek fiksēta pie drenas)
130 | Chiba adata 0,7x220mm, Bevel-cut | Gab. | 100
131 | Adapters ar Luer-Lock Male savienotāju,rotējošs | Gab. | 200
132 | Lunderkvista tipa PTC adata, viendaļīga, Bevel-cut, 1,05x280mm, komplektā 5F katetrs | Gab. | 100
133 | Žultsvadu sākotnējās punkcijas komplekts: divdaļīga Chiba adata 22G 220 cm; nitinola vadītājstīga ar volframa galu .018i 80 cm; katetrs ar platīna marķieri 6F, 20cm, dilatators, metāla stilete. | Gab. | 100
134 | Drenāžas komplekts | Gab.
| iezliektsdrenāžas katetrs ar pigteil galu un platīna marķieri, 8,3F, 60 cm, 32 caurumiem katētrā; punkciju adata 19G, 280 cm; vadītājstīga .035i 125 cm; katetru nomaiņas vadītājstīga .035i 90 cm |  | 200
135 | PTC Drenāžas komplekts | Gab. | 100
7F; 8,4F komplekts, kurā ietilpst:
22G x20mm chibas adata,
5F PTC katetrs – adata,
stīga 0,35”x 80cm ar kustīgo serdi,
Ludderkrist stīga 0,35” x 82 cm,
7F dilatators,
7F x 50cm vai 8,4F x 50cm zvanveida polietilēna katetrs ar 32 sānu atverēm,
savienotājs ar katetru un drenāžas maisu 30cm.
136 | Biopsijas stangas | Gab. | 100
Raksturojums:
ārējais diametrs ne lielāks kā 5,2F;
garums ne mazāks kā 120cm;
biopsijas stangu tilpums ne mazāks kā 4,86 mm3
137 | Aknu katetri, 7F 40cm; 1., 2., 3.,4. tipa katetru galu dizains | Gab.
138 | Transjugulārās intrahepatiskās portokavālās šuntēšanas komplekts | Gab. | 20
Komplektā ietilpst:
7 cm, 18 G vaskulārā adata,
10Fr, 40cm garas ievadslūžas ar „LOCK” konstrukciju,
10Fr katetrs ar 51,5cm garu cieto kanulu,
5,2Fr katetrs ar 0,038” diametra, 62,5cm garu troakāra stiletu,
30cm gara zema spiediena polivinilhlorīda savienotājcaurule ar trīszaru slēdzējkrānu,
8Fr un10 Fr 20cm gari punkcijas vietas dilatatori,
0,035” diametra, 145cm gara vadstiegra ar teflona klājumu un kustīgo serdi,
0,035” diametra, 145cm gara Amplatz cietā vadstiegra,
5Fr, 65cm selektīvais hepatiskais angiogrāfijas katetrs,
5Fr, 70cm Pigtail infūzijas katetrs,
0,035” diametra, 145cm gara nitinola serdes vadstiegra ar hidrofīla polimēra klājumu, divi PTA balonkatetri (balona diametrs - 8mm un 10mm, garums - 4cm).
139 | Transjugulāras aknu biopsijas komplekts | Gab. | 20
Dilatators 9 Fr;
Beacon Tip Torcon NB tipa kateters ne lielāks kā 5 Fr;
Taisns kateters ne lielāks kā 5 Fr ;
Ievadslūžas 7 FR ar konektoru ;
Quick-Core tipa biopsijas adata ne īsāka kā 60 cm, diametrs 18 un 19 G.
Biopsijas parauga izmērs – 20 mm ( ± 1 mm)
140 | Transjugulāra intrahepātiska portosistēmiska šunta stentprotēze | Gab. | 30
Pašizpletoša, bezšuvju e-PTFE/nitinola TIPS stentprotēze
Izteikti fleksibla ierīce ar nelielu profilu ( 10F-12F)
Diametri: 8 mm - 12 mm ( +/- 1 mm )
Stentprotēzes klātais garums: 4 cm - 8 cm ( +/- 1 mm )
Brīvais Stenta garums 2 cm
Precīzas pozicionēšanas multipli zelta savienojuma marķieri
Slūžu izmēri 10-12 Fr
Medicīnas ierīces komplikāciju novēršanai
141 | Cilpas svešķermeņu izvilkšanai | Gab. | 20
Ierīces materiāls – nitinola korpuss un zelta cilpa;
Cilpas novietojums pret katetru - 90°;
Ievades sistēmas izmērs – 4 un 6F;
Cilpas garums – 65 un 120 cm;
Cilpas izmērs – 5, 10, 15, 20, 25, 30 un 35 mm.
142 | Medicīnas ierīce izkļūšanai no subintimālās telpas pie CTO ārstēšanas | Gab. | 20
Katetra uzbūve:
Katetra korpusa vidējais slānis veidots no stiepļu pinuma
Korpusā integrēta kanula, kas nodrošina atpakaļ iekļūšanu asinsvada lūmenā pēc CTO šķērsošanas caur subintimālo telpu.
Rtg kontrastējoši pozicionēšanas marķieri katetra distālajā galā.
Kanulas atbrīvošanas rokturis.
143 | 4Fun 5F trombolīzes katetri | Gab. | 20
katetru darba garumi – 40, 65, 100 un 135cm;
infūzijas zonas garumi – 5, 10 un 15 cm;
savietojamība ar stīgām 0.035” un 0.038”;
rtg pozitīvi marķieri infūzijas segmenta distālajam un proksimālajam galam;
katetrs pilnībā okludēts distālajā galā ar speciāla vārsta palīdzību.
144 | Mikrokatetrs selektīvai trombolīzei: | Gab. | 20
2.9F
katetru darba garumi 150 un 180cm;
infūzijas zonas garumi – 5 un 10cm;
savietojamība ar stīgu 0.018”;
platīna marķieri infūzijas segmenta vizualizācijai.
145 | Neirovaskulāra grozveida ierīce akūta insulta invazīvai ārstēšanai : | Gab. | 10
1)Self-expanding nitinola ierīce ar slēgtu distālo galu un pinuma distālās /proksimālās daļas šūnu blīvuma gradientu.
2)Slēgto šūnu uzbūve
3)Savietojams ar mikrokateru 0,021”; 0,027” (ID)
4)Vairāk kartēja ierīces atvēršanas un aizvēršanas
5)Ierīces diametrs 4,5 mm
6)Groza garums 30mm- neatvērts, 22mm atvērtā veidā.
7)Neatvienojama no piegādes sistēmas
146 | Izvilcējierīce svešķermeņiem. | Gab. | 10
Četras savienotas spīles, kas izveido žokli. Žoklis pāriet lokanā stīgā, nodrošinot labu svešķermeņu satveršanu un kustību pa asinsvadiem. Žokļa izmērs 2mm; 3mm; 4mm; 5mm. Ierīces ārējais diametrs 0,016”; kopējais garums 175cm. Ierīce savienojama ar jebkuru mikrokatetru, kura iekšējais diametrs ir 0,21’’
147 | Trombektomija supraaortālām indikācijām. | Gab. | 50
Lāzergriezta nitinola ierīce.
Ierīces garums ne mazāks par 26 mm.
Ierīces diametrs ne mazāks par 4.5mm.
Distālie marķieri 4.
Proksimālais marķieris 1.
Lietojamais darba garums ne mazāks par 200 cm.
Savietojamība ar aspirācijas katetriem 041’’un 054’’.
148 | Mehāniskais trombektomijas komplekts akūtām un hroniskām oklūzijām, kas nodrošina gan trombu fragmentāciju gan atsūkšanu. | Gab. | 30
Sastāv no armēta trombektomijas katetra , kurš ir savienojams ar slimnīcā esošu tromektomijas atsūkšanas aparātu. Katetra izmēri 6F; 8F ; Garums 85cm; 110cm; 135cm. Komplektā ietilps klāt arī vadītājstīga, sterils vadu pārklājs un savācējmaiss.
PUNKCIJAS VIETAS SLĒGŠANAS IERĪCES
149 | Punkcijas vietas slēgšanas ierīce ar kollagēna bloku 6F-8F | Gab. | 1500
Speciāls kollagēna bloks, abpusējai brūces slēgšanai
Drošības "vārstule - cepure" saistīta ar ievades sistēmu, savstarpēji savienojamas un pielietojamas.
Ierīce vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķeriem.
Komplektācijā:
- vaskulārā slēguma ierīce,
- ievadsistēma,
- erteriotomijas lokators,
- 70mm ievades stīga ar "J" izliekumu,0.32" 6F, 0.38" 8F.
150 | Ar šuvi pastiprināta ierīce Punkcijas vietas slēgšanai | Gab. | 50
Ierīce paredzēta a.femoralis communis slēgšanai pēc 5-8F
Ierīce satur poliestera diegu (izmērs 3.0) un no tā iepriekš izveidotu mezglu.
Ierīce nodrošina primāru punkcijas vietas dzīšanu.
Ierīce nodrošina iespēju nepieciešamības gadījumā veikt atkārtotu artērijas punkciju uzreiz pēc pielietošanas.
Nodrošina primāru punkcijas vietas dzīšanu.
151 | Ekstravaskulāra punkcijas vietas slēģšanas ierīce ar nekolagēna bloku | Gab. | 100
Komplektācija:
Vienkomponenta vaskulārā slēguma ierīce - ievadsistēma 5F, 6F, 7F
Vaskulārās slēguma ierīces apraksts:
1) Speciāls ekstravaskulārs bioabsorbējošs ne-kollagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai ekstravaskulāri. Atkārtota punkcija šajā vietā iespējama pēc 14 dienām.
2) Ne-kollagēna bloks pilnībā absorbējas 60-90 dienu laikā
3)Ierīce ir vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķeriem.
152 | Vienreizējās lietošanas skalpelis ar drošības mehānismu | Gab. | 2000
Kopā:
PVN %
Kopā ar PVN:
* - norādīt četrus ciparus aiz komata
** - norādīt ne vairāk, kā divus ciparus aiz komata
*** - jābūt pieejamiem visiem garumiem vai izmēriem
- aizpildīt tikai ar cipariem
- aizpildīt tikai tehnisko specifikāciju