## Tehn pras
1. | Bipolārais savienotājvads (10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
1.1 | daudzreiz lietojams;
1.2 | paredzēts bipolāras pincetes aktivēšanai ar kājslēdzi;
1.3 | garums 4,5±0,1m;
1.4 | savienojamība: Valleylab koagulātori;
1.5 | daudzums: 10. gab. gadā.
2. | Bipolārā koagulācijas pincete (10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
2.1 | daudzreiz lietojama;
2.2 | taisna vai Bayonetes tipa
2.3 | savienojama ar savienotājvadu (sk. punktu 1.) bez papildus pārejām vai savienojumiem;
2.4 | pincetes garums no 21 līdz 24 cm;
2.5 | darba virsmas platums 1±0,5 mm;
2.6 | daudzums: 10.gab. gadā.
3. | Pacienta neitrālais elektrods (1500 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
3.1 | dalīta virsma;
3.2 | kontakta virsmas laukums 85±5 cm2;
3.3 | ar ekvipotenciālo apli papildus drošībai;
3.4 | ar savienotājvadu, garums 4±0,1 m;
3.5 | internacionāls savienojuma veids;
3.6 | vienreizlietojams.
3.7 | daudzums: 1500 gab. gadā
4. | Aktīvais monopolārais elektrokoagulācijas elektrods ar uzgali (1500 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
4.1 | ar 2 pogām;
4.2 | ar savienotājvadu, garums 3±0,1 m;
4.3 | internacionāls savienojuma veids (3 zaru);
4.4 | ar lāpstiņas tipa elektrodu, savienojuma vietas diametrs 2,35 mm;
4.5 | sterils iepakojums;
4.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4,3 kVp;
4.7 | vienreizlietojams.
4.8 | daudzums: 1500 gab. gadā.
5. | Monopolārais elektrokoagulācijas savienotāja vads (lieto komplektā ar rokturi un uzgaliem no punktiem 6., 7. un 8.) (8 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
5.1 | vada garums: 4±0,1 m;
5.2 | savienojamība ERBE koagulātori;
5.3 | pašlaik lietošanā ERBE, ref.: 20192-127;
5.4 | daudzreiz lietojams;
5.5 | savienojams ar koagulācijas rokturi (sk. punktu 6.)
5.6 | daudzums : 8 gab. gadā.
6. | Monopolārais koagulācijas rokturis (paredzēts lietošanai ar vadu no 5. punkta) (8 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
6.1 | vadāmība ar 2 pogām;
6.2 | daudzreiz lietojama;
6.3 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
6.4 | pašlaik lietošanā – ERBE, ref.: 20190-045;
6.5 | daudzums: 8 gab. gadā.
7. | Nazīša tipa koagulācijas uzgalis (paredzēts lietošanai ar rokturi no 6. punkta) (8 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
7.1 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
7.2 | taisnas formas;
7.3 | daudzreiz lietojams;
7.4 | nazīša izmērs 3.4±1x24±1 mm
7.5 | garums: 45±5mm;
7.6 | pašlaik lietošanā: ERBE, ref.: 21191-000;
7.7 | daudzums: 8 gab. gadā.
8. | Nazīša tipa koagulācijas uzgalis (paredzēts lietošanai ar rokturi no 6. punkta) (8 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
8.1 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
8.2 | taisnas formas;
8.3 | daudzreiz lietojams;
8.4 | nazīša izmērs 2.4±0,5x12±1 mm
8.5 | garums: 125±5 mm;
8.6 | pašlaik lietošanā: ERBE, ref.: 21191-010;
8.7 | daudzums: 8 gab. gadā.
9. | Argona rokturis ar vadu (lieto komplektā ar argona uzgaļiem no punktiem 10. , 11., 12. un 13.) (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
9.1 | savienojuma vietas diametrs 5 mm;
9.2 | 3 pogu vadāmība;
9.3 | savienotājvada garums: 4±0,1m;
9.4 | daudzreiz lietojams;
9.5 | savienojamība ERBE APC 2;
9.6 | pašlaik lietošanā ERBE, ref.: 20132-200;
9.7 | daudzums: 1 gab. gadā.
10. | Argona uzgalis (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
10.1 | paredzēts lietošanai ar argona rokturi (sk. punktu 9.);
10.2 | garums 100±10 mm;
10.3 | daudzreiz lietojams;
10.4 | pašlaik lietošanā: ERBE, ref.: 20132-056;
10.5 | daudzums: 1 gab. gadā.
11. | Argona uzgalis ar nazīša tipa griezēju (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
11.1 | paredzēts lietošanai ar argona rokturi (sk. punktu 9.);
11.2 | garums 80±10 mm;
11.3 | daudzreiz lietojams;
11.4 | daudzums: 1 gab. gadā.
12. | Garais argona uzgalis (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
12.1 | paredzēts lietošanai ar argona rokturi (sk. punktu 9.);
12.2 | garums 320±10 mm;
12.3 | daudzreiz lietojams;
12.4 | pašlaik lietošanā: ERBE, ref.: 20132-034;
12.5 | daudzums: 1 gab. gadā.
13. | Garais argona uzgalis ar āķīti (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
13.1 | paredzēts lietošanai ar argona rokturi (sk. punktu 9.);
13.2 | garums 320±10 mm (bez āķīša) ;
13.3 | āķīša garums 10±2mm;
13.4 | daudzreiz lietojams;
13.5 | pašlaik lietošanā: ERBE, ref.: 20132-084;
13.6 | daudzums: 1 gab. gadā.
14. | Savienotājvads koagulācijas elektrodam endoskopijas operācijām (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
14.1 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
14.2 | vada garums: 4±0,1m;
14.3 | daudzreiz lietojams;
14.4 | savietojamība: ERBE un STORZ koagulātori;
14.5 | paredzēts savienojumam ar monopolāro aktīvo elektrodu;
14.6 | pašlaik lietošanā: ERBE, ref.: 20192-104;
14.7 | daudzums: 5 gab. gada.
15. | Neitrālā plate ar savienotājvadu (3000 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
15.1 | vada garums 4±0,1 m;
15.2 | vienreizlietojama;
15.3 | savienojamība: ERBE un STORZ koagulātori;
15.4 | plates laukums 85±5 cm2;
15.5 | daudzums: 3000 gab. gadā.
16. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis ar nazīša tipa uzgali (lieto komplektā ar uzgali no punkta 17.) (3000 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
16.1 | vienreizlietojams;
16.2 | 2 pogu vadāmība;
16.3 | ar savienotājvadu, vada garums 3±0,1 metri;
16.4 | ar maināmiem uzgaļem;
16.5 | komplekts sastāv no nazīša tipa uzgaļa ar garumu 70±3 mm;
16.6 | savienojamība : Aesculap, ERBE un Berchtold (3 zaru standarts konektors);
16.7 | pašlaik lietošanā: Fiab, ref.: F4797;
16.8 | daudzums: 3000 gab. gadā.
17. | Garais nazīša veida uzgalis (100 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
17.1 | vienreizlietojams;
17.2 | paredzēts darbam ar elektrokoagulācijas rokturi no punkta 16.;
17.3 | garums: 153±3mm;
17.4 | pašlaik lietošanā: Fiab, ref.: F4050;
17.5 | daudzums: 100 gab. gadā.
18. | Neitrālā plate ar savienotājvadu (3000 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
18.1 | vienreizlietojama;
18.2 | vada garums 3±0,1m;
18.3 | Izmērs: ADULT;
18.4 | savienojamība: Berchtold (ELEKTROTOM 200) un Aesculap koagulātori;
18.5 | pašlaik lietošanā: Fiab, ref.: F7805;
18.6 | daudzums: 3000 gadā.
19. | Elektrokoagulācijas rokturis kopā ar vadu un uzgali (30 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
19.1 | daudzreizlietojams;
19.2 | nazīša tipa uzgalis;
19.3 | savienotājvada garums: 3±0,1 m;
19.4 | savienojamība: Berchtold (ELEKTROTOM 200), Aesculap un ERBE koagulātori (3 zaru standarts konektors);
19.5 | 2 pogu vadāmība;
19.6 | pašlaik lietošanā: LINA, ref.: 508-L-3;
19.7 | daudzums: 30 gab. gadā.
20. | Bipolārais savienotājvads (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
20.1 | daudzreiz lietojams;
20.2 | vada garums: 5±0,5 m;
20.3 | savienojamība: Aesculap koagulātori;
20.4 | paredzēts lietošanai ar bipolārām šķērēm (sk. punktu 21.);
20.5 | pašlaik lietošanā: Braun, ref.: GN082;
20.6 | daudzums: 1 gab. gadā.
21. | Bipolārās šķēres abdominālai ķirurģijai (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
21.1 | daudzreiz lietojamas;
21.2 | garums: 20±2 cm;
21.3 | paredzēts darbam ar Aesculap koagulātoriem ( komplektā ar bipolāro savienotājvadu no punkta 20.);
21.4 | daudzums: 1 gab. gadā.
22. | Bipolārais savienotājvads (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
22.1 | daudzreiz lietojams;
22.2 | vada garums: 4±0,1 m;
22.3 | savienojamība: Aesculap koagulātori;
22.4 | paredzēts lietošanai ar bipolārām šķērēm (sk. punktu 23.);
22.5 | pašlaik lietošanā: Johnson & Johnson, ref.: BP910;
22.6 | daudzums: 2 gab. gadā.
23. | Bipolārās šķēres (3 dažādi izmēri) (5+1+1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
23.1 | daudzreiz lietojamas;
23.2 | garums: 170±5mm, 230±5mm, 280±5mm;
23.3 | paredzēts darbam ar Aesculap koagulātoriem ( komplektā ar bipolāro savienotājvadu no punkta 22.);
23.4 | pašlaik lietošanā: BP 720 (170mm), BP 540 (230mm), BP 560 (280mm);
23.5 | daudzums: 170±5mm – 5 gab. gadā, 230±5mm – 1 gab. gadā, 280±5mm – 1 gab. gadā.
24. | Monopolārais koagulācijas savienotājvads endoskopijas instrumentiem (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
24.1 | daurzreizlietojams;
24.2 | savienojamība: Aesculap koagulātori;
24.3 | vada garums: 4±0,1 m;
24.4 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
24.5 | pašlaik lietošanā: Aesculap GK239;
24.6 | daudzums: 5 gab. gadā.
25. | Monopolārais koagulācijas savienotājvads endoskopijas instrumentiem (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
25.1 | daurzreizlietojams;
25.2 | savienojamība: Karl Storz, ERBE koagulātori;
25.3 | savienojams ar Karl Storz rezektoskopu;
25.4 | vada garums: 4±0,1m;
25.5 | pašlaik lietošanā: Karl Storz 277KE;
25.6 | daudzums: 2 gab. gadā.
26. | Monopolārais koagulācijas savienotājvads endoskopijas instrumentiem (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
26.1 | daurzreizlietojams;
26.2 | savienojamība: Karl Storz, ERBE koagulātori;
26.3 | savienojams ar Olympus instrumentiem;
26.4 | vada garums: 4±0,1 m;
26.5 | daudzums: 2 gab. gadā.
27. | Rokturis ar pievadu ultraskaņas koagulācijas ģeneratoram Ethicon Endo-Surgery GEN11 (3 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
27.1 | savietojams ar 9±1 cm un 17±1 cm instrumentiem un disekcijas āķi;
27.2 | daudzums: 3 gab. gadā;
27.3 | pašlaik lietošanā: EES HARMONIC® Handpiece (blue) – HPBLUE.
28. | Rokturis ar pievadu ultraskaņas koagulācijas ģeneratoram Ethicon Endo-Surgery GEN11 (3 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
28.1 | savietojams ar 18±1 cm, 23±1cm un 36±1 cm instrumentiem;
28.2 | daudzums: 3 gab. gadā;
28.3 | pašlaik lietošanā: EES HARMONIC® Handpiece– HP054.
29. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplektā ar vadu pagarinātāju un uzgaļiem no punktiem 30., 31., 32. un 33.) (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
29.1 | ar 2 pogām;
29.2 | bez savienotājvada;
29.3 | elektroda savienojuma vietas diametrs 4 mm;
29.4 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
29.5 | daudzreiz lietojams;
29.6 | daudzums: 5 gab. gadā
29.7 | savietojamība: Erbe ICC 300 koagulātors.
30. | Monopolārais savienotāja vads (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
30.1 | garums 4±0,1 m;
30.2 | savienojams ar ERBE elektrokoagulātoru;
30.3 | daudzreiz lietojams;
30.4 | savienojams ar monopolāro elektrokoagulācijas rokturi (sk. 29.punktu);
30.5 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
30.6 | daudzums: 5 gab. gadā.
31. | Monopolārā elektrokoagulācijas roktura (29. punkts) pagarinātājs (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
31.1 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
31.2 | elektroda savienojuma vietas diametrs 4 mm;
31.3 | garums 100±5 mm;
31.4 | izolēta virsma;
31.5 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4 kVp;
31.6 | daudzreiz lietojams;
31.7 | daudzums: 5 gab. gadā.
32. | Monopolārais nazīša tipa elektrods (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
32.1 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
32.2 | garums 45±2 mm;
32.3 | nazīša izmēri 3,4±0,5x24±1 mm;
32.4 | taisnas formas;
32.5 | daudzreiz lietojams;
32.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4 kVp;
32.7 | daudzums: 5 gab. gadā.
33. | Monopolārais garais nazīša tipa elektrods (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
33.1 | savienojuma vietas diametrs 4 mm;
33.2 | garums 120±5 mm;
33.3 | nazīša izmēri 2,4±0,5 x 12±1 mm;
33.4 | taisnas formas;
33.5 | daudzreiz lietojams;
33.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4,3 kVp;
33.7 | daudzums: 5 gab. gadā.
34. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplektā ar uzgaļiem no punktiem 35. un 36.) (14 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
34.1 | ar 2 aktivācijas pogām;
34.2 | ar savienotājvadu, garums 4±0,1 m;
34.3 | internacionāls savienojums veids (3 zaru);
34.4 | elektroda savienojuma vietas diametrs 2,35 mm;
34.5 | 50 sterilizācijas reizēm;
34.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
34.7 | savienojamība: Erbe un Valleylab koagulātoriem
34.8 | daudzums: 14 gab. gadā.
35. | Monopolārais lāpstiņas tipa elektrods (14 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
35.1 | savienojuma vietas diametrs 2,4 mm;
35.2 | garums 45±2 mm;
35.3 | lāpstiņas izmēri 2,3±0,5x19±1 mm;
35.4 | taisnas formas;
35.5 | daudzreiz lietojams;
35.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4,3 kVp;
35.7 | daudzums: 14 gab. gadā.
36. | Monopolārais garais lāpstiņas tipa elektrods (14 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
36.1 | savienojuma vietas diametrs 2,4 mm;
36.2 | garums 120±5 mm;
36.3 | lāpstiņas izmēri 2,3±0,5x19±1 mm;
36.4 | taisnas formas;
36.5 | daudzreiz lietojams;
36.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4,3 kVp;
36.7 | daudzums: 14 gab. gadā.
37. | Monopolārais adapteris (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
37.1 | savienojams ar ERBE elektrokoagulātoru;
37.2 | pāreja uz internacionālo savienojumu (3 zaru);
37.3 | daudzreiz lietojams;
37.4 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4 kVp;
37.5 | daudzums: 2 gab. gadā.
38. | Daudzreiz lietojams pacienta silikona neitrālais elektrods (lieto komplektā ar vadu no punkta 39.) (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
38.1 | kontakta virsmas laukums 500±5 cm2;
38.2 | ar savienotājvadu, garums 40±10 cm;
38.3 | izmēri 295±5 x 172±5 mm;
38.4 | ar 2 gumijas stiprinājumiem, garums 125±5 cm;
38.5 | daudzums: 2 gab. gadā
38.6 | savienojamība: neitrālais savienotāja vads (sk. punktu 39.).
39. | Neitrālais savienotāja vads (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
39.1 | garums 4±0,1m;
39.2 | savienojams ar ERBE koagulātoru;
39.3 | savienojams ar daudzreiz lietojamo pacienta silikona neitrālo elektrodu;
39.4 | daudzums: 2 gab. gadā.
40. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplektā ar uzgaļiem no punktiem 41. un 42.) (8 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
40.1 | ar 2 aktivācijas pogām (koagulācijai un griešanai);
40.2 | ar savienotājvadu, garums 4,5±0,1 m;
40.3 | internacionāls savienojums veids (3 zaru);
40.4 | elektroda savienojuma vietas diametrs 4 mm ar heksagonālu fiksatoru;
40.5 | 200 sterilizācijas reizēm;
40.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
40.7 | daudzums: 8 gab. gadā;
40.8 | savienojamība: BOWA ARC 250 koagulātors.
41. | Monopolārais lāpstiņas tipa elektrods (12 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
41.1 | savienojuma vietas diametrs 4mm;
41.2 | garums 45±2mm;
41.3 | lāpstiņas izmēri 2.3±0,5x19±1mm;
41.4 | taisnas formas;
41.5 | stabilitātei heksagonāls fiksācijas elements;
41.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4.3 kVp;
41.7 | > 75 sterilizācijas reizēm;
41.8 | daudzums: 12 gab. gadā;
41.9 | savienojamība: BOWA ARC 250 koagulātors.
42. | Monopolārais garais lāpstiņas tipa elektrods (12 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
42.1 | savienojuma vietas diametrs 4mm;
42.2 | garums 100±5 mm;
42.3 | lāpstiņas izmēri 2.3±0,5x19±1mm;
42.4 | taisnas formas;
42.5 | stabilitātei heksagonāls fiksācijas elements;
42.6 | maksimālā elektriskā kapacitāte 4.3 kVp;
42.7 | > 75 sterilizācijas reizēm;
42.8 | daudzums: 12 gab. gadā;
42.9 | savienojamība: BOWA ARC 250 koagulātors.
43. | Monopolārais savienotāja vads (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
43.1 | garums 4±0,1m;
43.2 | internacionāls savienojums ar diametru 8mm (Bovie Jack);
43.3 | savienojams ar konizācijas pistoli;
43.4 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5kVp;
43.5 | daudzreiz lietojams;
43.6 | daudzums: 1 gab. gadā;
43.7 | savienojamība: BOWA ARC 250.
44. | Argona elektroda rokturis (lieto komplektā ar argona uzgali no punkta 45.) (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
44.1 | ar 2 aktivācijas pogam (koagulācijai un griešanai);
44.2 | ar savienotājvadu , garums 2,5±0,1m;
44.3 | paredzēts 200±10 sterilizācijas reizēm;
44.4 | ar elastīgām izolācijām;
44.5 | daudzums: 2 gab. gadā;
44.6 | savienojamība: Aesculap argona ierīces un argona tipa elektrodi.
45. | Argona tipa elektrods (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
45.1 | savienojuma vieta – 4mm;
45.2 | garums 21,5 ±1 mm;
45.3 | taisnas formas;
45.4 | paredzēts 75±10 sterilizācijas reizēm;
45.5 | daudzums: 2 gab. gadā;
45.6 | savienojamība: argona elektroda rokturis (sk. punktu 44.)
46. | Monopolārais koagulācijas savienotāja vads (4 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
46.1 | instrumenta gala diametrs 4mm;
46.2 | vada garums 3,5±0,1m;
46.3 | daudzreiz lietojams;
46.4 | daudzums: 4 gab. gadā;
46.5 | savienojamība: Aesculap, Martin un Bertchold koagulātori.
47. | Monopolārais savienotāja vads (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
47.1 | garums 4±0,1m;
47.2 | internacionāls savienojums (ar diametru 4mm) ar histero-rezektoskopu;
47.3 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
47.4 | daudzums: 1 gab. gadā;
47.5 | savienojamība: Aesculap koagulātori.
48. | Vienreizlietojams pasīvais elektrods (200 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
48.1 | kopā ar savienotājvadu, vada garums 4±0,1 m;
48.2 | kontakta laukums 137±2 cm2 ;
48.3 | savienojamība: Elektrokoagulātors ARC 250 (BOWA), Valleylab;
48.4 | daudzums: 200 gab. gadā;
48.5 | pašlaik lietošanā: REM POLYHESIVE™ II, Ref.: E7507, Valleylab.
49. | Monopolārs sterils elektrokoagulācijas vads ar rokturi (100 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
49.1 | vienreizlietojams;
49.2 | vada garums 3±0,1m;
49.3 | asmenveidīgais uzgalis;
49.4 | ar 2 aktivācijas pogam ;
49.5 | savienojamība: Elektrokoagulātors ARC 250 (BOWA), Valleylab, Elektrokoagulātors ERBE ICC 300;
49.6 | daudzums: 100 gab. gadā;
49.7 | pašlaik lietošanā: Lina-pen (ref.: 516).
50. | Rokturis ar pievadu ultraskaņas koagulācijas ģeneratoram Ethicon Endo-Surgery GEN11 (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
50.1 | savietojams ar 9±1 cm un 17±1 cm instrumentiem un disekcijas āķi;
50.2 | daudzums: 1 gab. gadā;
50.3 | pašlaik lietošanā: EES HARMONIC® Handpiece (blue) – HPBLUE.
51. | Rokturis ar pievadu ultraskaņas koagulācijas ģeneratoram Ethicon Endo-Surgery GEN11 (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
51.1 | savietojams ar 18±1 cm, 23±1 cm un 36±1 cm instrumentiem;
51.2 | daudzums: 2 gab. gadā;
51.3 | pašlaik lietošanā: EES HARMONIC® Handpiece– HP054.
52. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplektā ar vadu no punkta 53.) (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
52.1 | ar 2 pogām;
52.2 | bez savienotājvada;
52.3 | elektroda savienojuma vietas diametrs 4 mm;
52.4 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
52.5 | daudzreiz lietojams;
52.6 | daudzums: 5 gab. gadā;
52.7 | savienojamība: ERBE un Valleylab koagulātori.
53. | Monopolārais savienotāja vads (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
53.1 | garums 4±0,1m;
53.2 | savienojams ar ERBE un Valleylab koagulātoriem (var ar adaptera palīdzību)
53.3 | daudzreiz lietojams;
53.4 | savienojams ar monopolāro elektrokoagulācijas rokturi (sk. 52. punktu);
53.5 | maksimālā elektriskā kapacitāte 5 kVp;
53.6 | daudzums: 5 gab. gadā.
54. | Koagulācijas rokturis ar savienotājvadu un asmens tipa uzgali (20 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
54.1 | roktura materiāls – augstas rezistences plastmasa, nesatur lateksu;
54.2 | daudzreiz lietojams asmens tipa uzgaļis ar izmēru 2.38±0,1mm;
54.3 | vads: sterilizējams, tripolārs, ļoti lokans silikons;
54.4 | vada garums: 3±0.1cm;
54.5 | savienojums: universāls, tripolārs, Valleylab tipa;
54.6 | maksimālā voltāža: 8kV maiņstrāva;
54.7 | daudzums: 20 gab. gadā.
55. | Monopolārais vienreizlietojams koagulācijas rokturis kopā ar vadu un asmens tipa uzgali (500 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
55.1 | sterils ;
55.2 | roktura materiāls: augstas pretestības silikons, bez lateksa;
55.3 | roktura garums (kopā ar uzgali): 160±10 mm;
55.4 | vads: tripolārs, garums: 3±0,1 m;
55.5 | savienojums: universāls, Valleylab tipa;
55.6 | uzgalis: asmens tipa, nerūsošs, maināms;
55.7 | daudzums: 500 gab. gadā.
56. | Neitrālā plate ar savienotājvadu (1300 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
56.1 | vada garums 4±0,1 m;
56.2 | vienreizlietojama;
56.3 | savienojamība: ERBE un Valleylab koagulātori (var ar adapteru);
56.4 | plates laukums 85±5 cm2;
56.5 | daudzums: 1300 gab. gadā.
57. | Bipolārās pincetes (2+2+1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
57.1 | daudzreiz lietojamas;
57.2 | taisnas;
57.3 | bajonetveida savienojums;
57.4 | sudraboti gali;
57.5 | 3 dažādi izmēri:
57.5.1 | garums 20±1cm, 1,0±0,1mm (gals),);
57.5.2 | garums 23±1cm, 1,0±0,1mm (gals),);
57.5.3 | garums 25±1cm, 1,0±0,1mm (gals);
57.6 | daudzums:
57.6.1 | 20±1cm – 2 gab. gadā,;
57.6.2 | 23±1cm – 2 gab. gadā,;
57.6.3 | 25±1cm – 1 gab. gadā,;
57.7 | pašlaik lietošanā: MARTIN pincetes, ref.: 80-992-20-04 (20cm); 80-992-23-04 (23cm), 80-992-25-04 (25cm).
58. | Savienotājvads bipolārām pincetēm (12 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
58.1 | vada garums 4±0,1 m;
58.2 | daudzreizlietojāms;
58.3 | savienojamība: ERBE, Valleylab koagulātori un Conmed koagulātoriem (var ar adapteru);
58.4 | savienojams ar bipolārām pincetēm (sk. 57. punktu);
58.5 | daudzums: 12 gab. gadā.
59. | Bipolārais elektrods deguna dobumu, pieres dobumu un žokļa dobumu operācijām (10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
59.1 | daudzreiz lietojams;
59.2 | savienojamība: Ellman koagulatori;
59.3 | savienotājvada garums: 4±0,1;
59.4 | daudzums : 10 gab. gadā;
59.5 | pašlaik letošanā Ellman – Bayonette RF Turbinate Volume Reduction Electrode™ Cautery and Bipolar Handpiece – IEC-16D.
60. | Bipolāra pincete mandeļu operācijām (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
60.1 | Sudraba gali, nepielīpoši;
60.2 | Pincetes garums 20±1cm, gals (tip) – 1,0±0,1mm;
60.3 | Gali uzasināti, taisni;
60.4 | Savienojamība: Martin koagulatori;
60.5 | Savienotājvada garums: 4,5±0,1m;
60.6 | Daudzreiz lietojams;
60.7 | Daudzums gadā: 5 gab. Gadāgadā;
60.8 | Pašlaik lietošanā: Sutter (Germany) Silver Glide – 742181SG.
61. | Bipolāra pincete auss operācijām (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
61.1 | Sudraba gali, nepielīpoši;
61.2 | Pincetes garums 15±1cm;
61.3 | Savienojamība: Martin koagulatori;
61.4 | Savienotājvada garums: 4,5±0,1m;
61.5 | Daudzreiz lietojams;
61.6 | Daudzums: 5 gab. gadā;
61.7 | Pašlaik lietošanā: Sutter (Germany) – 770151.
62. | Bipolāra pincete ar sūkņa pieslēgšanas iespēju ( bipolar suction forcep) (1 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
62.1 | Garums: 20±1cm, gals (tip)- 1,4±0,1mm;
62.2 | Savienojamība: Martin koagulatori;
62.3 | Savienotājvada garums : 4,5±0,1;
62.4 | Daudzreiz lietojams;
62.5 | Daudzums: 1 gab. gadā.;
62.6 | Pašlaik lietošanā: Sutter (Germany) Bipolar suction forcep – 700860.
63. | Monopolārais aktīvais elektrods ar maināmiem uzgaļiem (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
63.1 | Savienojamība: Ellman koagulatori (vadāmība ar pedāli)
63.2 | Elektroda garums – 10±1cm;
63.3 | Savienotājvada garums – 3±0,1m;
63.4 | Daudzreiz lietojams;
63.5 | Daudzums -5 gab. gadā;
63.6 | Pašlaik lietošanā: Ellman – Handpiece IEC-PL1;
63.7 | Uzgaļi (visi daudzreiz lietojamie):
63.7.1 | Uzgalis balsenes operācijām; garums – 240±2 mm; stieņa diametrs – 2±0,1 mm; tips – bumbiņa (ball); pašlaik lietošanā – Ellman EE287A; daudzums – 2 gab. gadā.
63.7.2 | Uzgalis balsenes operācijām; garums – 240±2 mm; stieņa diametrs – 2±0,1 mm; tips – adata (needle); pašlaik lietošanā – Ellman EE277; daudzums – 2 gab. gadā.
63.7.3 | Uzgaļi deguna un rīkles operācijām (pašlaik lietošanā: komplekts Ellman S13B) :
63.7.3.1 | nazīšu tipa elektrodi : garums 5±0,1cm – 2 gab. gadā. Garums 15±1cm – 2 gab. gadā;
63.7.3.2 | podziņas tipa elektrodi : garums 5±0,1cm – 2 gab. gadā. Garums 15±1cm – 2 gab. gadā;
63.7.3.3 | adatiņu tipa elektrodi : garums 5±0,1cm – 2 gab. gadā. Garums 15±1cm – 2 gab. gadā.
64. | Neitrālā plate ar laukumu 9±1x13±1cm (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
64.1 | Savienojamība: Ellman koagulatori;
64.2 | Daudzreiz lietojams;
64.3 | Savienotājvada garums – 4±0,1m;
64.4 | Daudzums: 5 gab. gadā.
65. | Aktīvais elektrods ar nazīša tipa uzgali visām auss operācijām (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
65.1 | Pogu vadāmība;
65.2 | Savienojamība: Martin koagulatori;
65.3 | Savienotājvada garums – 4±0,1m;
65.4 | Daudzreiz lietojams;
65.5 | Pašlaik lietošanā: Martin Surgi-Pen 80-219-02;
65.6 | Daudzums: 5 gab. gadā.
66. | Nelīpošais koagulācijas elektrods ar sūkņa funkciju kopā ar savienotājvadu (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
66.1 | Garums – 130±2 mm;
66.2 | Ārējais diametrs 4±0,1mm, iekšējais 2.8±0,1mm;
66.3 | Savienojamība: Martin koagulatori;
66.4 | Savienotājvada garums: 4±0,1m;
66.5 | Daudzreiz lietojams;
66.6 | Daudzums: 2 gab. gadā;
66.7 | Pašlaik lietošanā: Ellman, Patented RF Suction Tonsillectomy Probe™ and IEC Cable ( IEC-H83/SP).
67. | Neitrālā plate ar laukumu 26±1x16±1 cm (5 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
67.1 | Savienojamība: Martin koagulatori;
67.2 | Daudzreiz lietojams;
67.3 | Savienotājvada garums: 4±0,1m;
67.4 | Pašlaik lietošanā: Martin, Rubber neutral electrode 80-342-03;
67.5 | Daudzums: 5 gab. gadā.
68. | Neitrālā plate ar laukumu 16±1x8±1 cm (2 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
68.1 | Savienojamība: Martin koagulatori;
68.2 | Daudzreiz lietojams;
68.3 | Savienotājvada garums: 4±0,1m;
68.4 | Pašlaik lietošanā: Martin, Rubber neutral electrode 80-332-03;
68.5 | Daudzums: 2 gab. gadā.
69. | Elektrodu komplekts aizdeguna mandeļu operācijām (ar savienotājvadu) (1 kompl./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
69.1 | Savienojamība: Martin koagulatori;
69.2 | Daudzreiz lietojams;
69.3 | Savienotājvada garums: 3±0,1m;
69.4 | 3 dažādi elektrodu tipi
69.4.1 | 9±1 mm – 1 gab., pašlaik lietošanā Ellman, IEC-H86
69.4.2 | 15±1mm – 1 gab., pašlaik lietošanā Ellman, IEC-H87
69.4.3 | 19±1mm – 1 gab., pašlaik lietošanā Ellman, IEC-H88
69.5 | Daudzums: 1 komplekts gadā ( 3 elektrodi + savienotājvads)
69.6 | Pašlaik lietošanā: Ellman, Patented RF Suction Adenoid Probes (komplekts IEC – H85) + Savienotājvads IEC Cable
70. | Komplekts: palīpu cilpa + piederumi (3 kompl./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
70.1 | Instrumenta garums: 22±2cm
70.2 | Daudzums: 3 komplekti gadā
70.3 | Pašlaik lietošanā: Ellman, Polyp Snare™ IEC-H301, Snare Wires H7A, Snare Cord H7B
71. | Neitrālā plate/elektrods (200 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
71.1 | vienreizlietojams;
71.2 | ar savienotājvadu, garums 4±0,1m;
71.3 | kontakta laukums 168±5 cm2;
71.4 | savienojamība: Erbe koagulātori;
71.5 | daudzums: 200 gab.gadā;
71.6 | pašlaik lietošana: ERBE NESSY.
72. | Monopolārais aktīvais koagulācijas elektrods (350 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
72.1 | vienreizlietojams;
72.2 | ar universālu Valleylab tipa savienojumu;
72.3 | ar nomaināmu asmeņveida galu;
72.4 | ar savienotājkabeli, garums 4±0,1 m;
72.5 | daudzums: 350 gab. gadā.
73. | Neitrālā plate/elektrods (250 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
73.1 | ar savienotājvadu, garums 3±0,1 m;
73.2 | ar Valleylab tipa savienojumu;
73.3 | parklāts ar gēlu;
73.4 | daudzums 250 gab. gadā.
74. | Bipolārais savienotājvads (10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
74.1 | daudzreiz lietojams;
74.2 | paredzēts bipolārās pincetes (sk. punktu 75. ) aktivēšanai ar kājslēdzi;
74.3 | garums 4,5±0,1m;
74.4 | savienojamība: Valleylab koagulātori;
74.5 | daudzums: 10 gab. gadā.
75. | Bipolārā koagulācijas pincete (10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
75.1 | daudzreiz lietojama;
75.2 | taisna vai Bayonetes tipa
75.3 | savienojama ar savienotājvadu (sk. punktu 74.) bez papildus pārejām vai savienojumiem;
75.4 | pincetes garums 19±1cm;
75.5 | darba virsmas platums 2.2±0,1mm;
75.6 | daudzums: 10 gab. gadā.
76. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplektā ar uzgaļiem no punkta 77.) (10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
76.1 | ar 2 aktivācijas pogām;
76.2 | daudzreizlietojams;
76.3 | ar savienotājvadu, garums 4±0,1 m;
76.4 | internacionāls savienojuma veids (3 zaru);
76.5 | savienojamība Olympus UES 40 koagulātors;
76.6 | pašlaik lietošanā Bowa 215-045;
76.7 | daudzums: 10 gab. gadā.
77. | Nazīša tipa uzgaļi (10+10 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
77.1 | lieto komplektā ar rokturi no punkta 76.;
77.2 | 2 garumi: 23±1cm un 13±1cm;
77.3 | daudzreizlietojami;
77.4 | daudzums: 23±1cm – 10 gab. gadā, 13±1cm – 10. gab. gadā.
78. | Neitrālā plate (15 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
78.1 | daudzreiz lietojama;
78.2 | ar savienotājvadu, garums: 4±0,1m;
78.3 | izmērs: pieaugušo;
78.4 | savienojamība: Olympus UES 40;
78.5 | daudzums: 15 gab. gadā.
79. | Monopolārais elektrokoagulācijas rokturis (lieto komplektā ar uzgaļiem no punkta 77.) (50 gab./g.)
nr.p.k. | Prasības
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
1 vienības cena bez PVN, Ls:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, Ls:
___% PVN, Ls:
Kopā ar PVN, Ls:
1 | Elektrodu apraksts
79.1 | ar 2 aktivācijas pogām;
79.2 | vienreiz lietojams;
79.3 | ar savienotājvadu, garums 4±0,1 m;
79.4 | internacionāls savienojuma veids (3 zaru);
79.5 | savienojamība Olympus UES 40 koagulātors;
79.6 | daudzums: 50 gab. gadā.

## 2. pielikums
2. pielikums
Nr. | Struktūrvienība | Lietošanā esošie koagulatori
(1.-4.) | Asinsvadu ķirurģijas bloks (1A op. bl.) | Valleylab Force 300
Valleylab Force EZ
Bowa ARC 250
(5.-28.) | Vispārīgās ķirurģijas un uroloģijas bloks (2. op. bl.) | Aesculap GN300
ERBE ViO 300D,ViO 300S ,APC2
Berchtold Elektrotom 200
Ethicon G11 (GEN11), Generator300 (GEN04)
Karl Storz koagulātori
(29.-51.) | Torokālās ķirurģijas un ginekoloģijas op.bloks (3. op. bl.) | Valleylab Force EZ, EZc
Aesculap GN300
ERBE ICC300
BOWA ARC250
Ethicon GN11
(52.-58.) | Neiroķirurģijas bloks (4. op. bl.) | Conmed Aspen Excalibur PLUS
ERBE ICC 300, ICC 200
Valleylab Force Ez, Force Fx
(59.-70.) | LOR operāciju bloks | Martin ME 102 (s/n ME 102 0100 03 1401)
Ellman Surgitron 4.0 dual RF (s/n 4247J)
(71.) | Endoskopijas nodaļa
(72.-73.) | Nieru transplantācijas operāciju zāle (2. nod.)
(74.-75.) | Aritmaloģijas IEM bloks (11. nod.)
(76.-79.) | Ambulatorās ķirurģijas centrs | Olympus UES 40;
Alsa Alsatom SU-100 MPC