## 4.daļa
Pielikums Nr.1 Sarunu procedūra „Distances staru terapijas lineāro paātrinātāju piegāde VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā specifikācija
Distances staru terapijas lineārā paātrinātāja piegāde VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Tehniskie parametri | Pretendenta piedāvātie parametri*
LINEĀRAIS ELEKTRONU PAĀTRINĀTĀJS
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1 | Integrācijas prasības
1.1. | Pilnīga integrācija asūtītāja īpašumā esošajās onkoloģijas informācijas sistēmās Lantis 8.30R1 (Siemens) / Mosaiq 1.1-2.64 (Elekta) un dozimetriskajās plānošanas sistēmās XIO 4.8/ Monaco v 5.11 (Elekta) vai ekvivalenta risinājuma piedāvajums | Jānodrošina
1.2. | Jauno dozimetriskās plānošanas sistēmu savietojamība ar Siemens Oncor Impression Plus paātrinātāju vai ekvivalenta risinājuma piedāvājums | Jānodrošina
1.3. | Iebūvēta daudzlapiņu kolimatora sistēma | Jānodrošina
1.4. | Integrēta MV attēla veidošanas sistēma pacientu pozicionēšanai un dozimetrijas funkcijai | Jānodrošina
1.5. | Integrēta kV attēla veidošanas sistēma, kas nodrošina arī 3D pacientu pozicionēšananu | Jānodrošina
1.6. | Procedūru galds ar attālinātu kustības kontroli ar ne mazāk kā 6 brīvības pakāpēm | Jānodrošina
2 | Starošanas tehniskās prasības
2.1. | Divas standarta fotonu enerģijas | 6, 10 MV
2.2. | Dozas jauda | Līdz 500 MU/min
2.3. | Fotonu kūļa homogenitāte | ± 3%
2.4. | Fotonu kūļa simetrija | ± 2%
2.5. | Divas augstas intensitātes fotonu enerģijas | 6, 10 MV
2.6. | Dozas jauda | Līdz 1200 MU/min, 6MV staru kūlim un līdz 2200 MU/min 10 MV staru kūlim
2.7. | Fotonu kūļa simetrija | ± 2%
2.8. | Piecas elektronu enerģijas | 4, 6, 8, 10, 12 MeV
2.9. | Dozas jauda | Līdz 600 MU/min
2.10. | Elektronu kūļa homogenitāte | ± 5%
2.11. | Elektronu kūļa simetrija | ± 2%
2.12. | 3D-CRT starošanas tehnika | Jānodrošina, pievienot aprakstu
2.13. | IMRT starošanas tehnika | Jānodrošina, pievienot aprakstu
2.14. | VMAT starošanas tehnika | Jānodrošina, pievienot aprakstu
3 | Mehāniskie parametri
3.1. | Avota - izocentra attālums | 100 ± 0.5 cm
3.2. | Izocentra attālums no grīdas | ne vairāk kā 140 cm
3.3. | Mehāniskā izocentra rotācijas precizitāte (gentrijs, kolimators, galds) | < 1 mm
3.4. | Staru kūļa izocentra rotācijas precizitāte (gentrijs, kolimators, galds) | < 1 mm
3.5. | Gentrija rotācijas diapazons | ± 1820
3.6. | Gentrija rotācijas izšķirtspēja | ne vairāk kā 0.10
3.7. | Kolimatora rotācijas diapazons | ± 1650
3.8. | Gentrija rotācijas izšķirtspēja | ≤ 0.10
3.9. | Kolimatora žokļu pozīcijas precizitāte | ≤ 0.10
3.10. | Minimālais kolimatora žokļu atvērums | ne vairāk kā 0.5 cm
3.11. | Maksimālais kolimatora žokļu atvērums | ne mazāk kā 40 cm
3.12. | Elektronu aplikatoru diapazons | ne mazāk kā šādas iespējas 6 x 6 cm2 – 25 x 25 cm2
3.13. | Multilapiņu kolimators (MLC) ar lapiņu biezumu izocentrā | ne lielāks kā 5 mm
3.14. | Minimālais MLC lapiņu skaits | 120
3.15. | Maksimālais MLC lapiņu atvērums | ne mazāk kā 40 x 40 cm2
3.16. | MLC lapiņu pozīcijas precizitāte | ne lielāka kā ±1 mm
3.17. | MLC lapiņu pozīcijai ir jābut izsekojamai | Pieejams
3.18. | Starojuma noplūde caur MLC un sekundāro kolimatoru | ne vairāk kā 0.6%
3.19. | MLC lapiņu ātrums | ne mazāks kā 5 cm/sek
3.20. | Motorizēto ķīļu iespējas | Diapazons 10-600
3.21. | Ķīļa lauka minimālais izmērs | ne mazāk kā 40 (perpendikulāri ķīļa darbības virzienam) x 20 (ķīļa darbības virzienā) cm2
3.22. | Motorizēto ķīļu lietojamības atbalsts dozu plānošanas sistēmā (TPS) | Jānodrošina
3.23. | Optiskais attāluma indikators | Jānodrošina
3.24. | Optiskā attāluma indikatora attēlošanas precizitāte izocentrā SAD 100 cm | ne lielāks kā ± 1 mm
3.25. | Optiskā attāluma indikatora precizitāte visā attēlošanas diapazonā | ne lielāks kā ± 2 mm
3.26. | 6 DOF (6 brīvības pakāpju) galds | Jānodrošina
3.27. | Galda rotācijas diapazons | ne mazāk kā ±950
3.28. | Galda pieļaujamā slodze | ³ 200 kg
3.29. | Galda virsma pacientu attēlošanai,kas nesatur artefaktus radošus materiālus | Jānodrošina
3.30. | Tālvadības pults | Jānodrošina
3.31. | Galda koordināšu indeksēšanas sistēma | Jānodrošina
3.32. | Horizontālā galda kustība | ne mazāk kā 90 cm
3.33. | Laterālā galda kustība | ne mazāk kā ± 24 cm
3.34. | Vertikālā galda kustība | ne mazāk kā 90 cm
3.35. | Galda laterālā un longitudinālā kustībai gan motorizēta, gan manuālā | Jānodrošina
3.36. | Attālināta galda korekcija 3D IGRT procedūrām | Jānodrošina
3.37. | 4 gab sienu/griestu lāzeri (2 “+” un 2 “-”) ar tālvadības korekcijas iespējām | Jānodrošina
3.38. | Pacienta video novērošanas un komunikācijas sistēmas | Jānodrošina
4 | IGRT
4.1. | Elektroniskā portālu attēlošanas sistēma izmantojot MV staru kūli | Jānodrošina
4.2. | MV detektora aktīvās daļas izmērs | ne mazāk kā 25x25 cm2
4.3. | Viena/ dubultā ekspozīcija / integrētais režīms. Iegūto datu uzglabāšana un apskate R&V (Lantis 8.30R1/Mosaiq 1.1-2.64 sistēmā. | Jānodrošina
4.4. | Iespēja iegūt geitinga režīma attēlus | Jānodrošina
4.5. | Portāla dozimetrija un elektroniskās portālu attēlošanas sistēmas izmantošanas kvalitātes testos visām enerģijām, ieskaitot augstas intensitātes kūļus. | Jānodrošina
4.6. | kV attēlošanas sistēma, kas pozicionēta ortogonāli pret terapeitisko kūļi. Iespēja veikt CBCT/4D CBCT attēlošanas | Jānodrošina
4.7. | kV detektora aktīvās daļas izmērs | ne mazāk kā 25x25 cm2
4.8. | Iespējamība iegūt intrafrakcionālos attēlus | Jānodrošina
5 | Savietojamība ar Onkoloģijas informācijas sistēmu Lantis 8.30R1 (Siemens) / Mosaiq 1.1-2.64 (Elekta) vai ekvivalenta (R&V) – serveris, darba stacijas un licences
5.1. | Atbalsta DICOM 3 CT, DICOM RT Plan, DICOM RT image, DICOM RT Structure Set importēšanu, saslēdzas ar slimnīcas serveri | Jānodrošina
5.2. | 2D un 3D un 4D attēlu eksportēšana DICOM formātā | Jānodrošina
5.3. | Datu eksportēšana DICOM formātā uz pasūtītāja attēlu arhivēšanas un komunikācijas sistēmu (PACS) | Jānodrošina
5.4. | Attēlu sapludināšanas iespējas, 3 licences | Jānodrošina
5.5. | Satur visas nepieciešamās licences, lai nodrošinātu esošas iekārtas Siemens Oncor Impression funkcionalitāti | Jānodrošina
5.6. | Sistēmai jānodrošina datu pārsūtīšanai uz lineāro paātrinātāju, un jāpārbauda faktisko un plānoto parametru sakritība.Sistēmai jānodrošina iespēja reģistrēt datubāzē faktiskos parametrus starošanas plānā | Jānodrošina
5.7. | Sistēmai jānodrošina iespēju importēt ID, fotogrāfijas, citus elektroniskos dokumentus un failus, kas jāpievieno kopā ar pacienta datiem ierakstu sistēmā. | Jānodrošina
5.8. | Sistēmai jābūt iespējai reģistrēt veiktās darbības radioterapijas nodaļā un sniegt ziņojumus. | Jānodrošina
5.9. | Jānodrošina iespēja izveidot pielāgotus slēdzienus un ziņojumus | Jānodrošina
5.10. | Sistēmai jāatbalsta tiešsaistes un bezsaistes attēlu reģistrācija MV, kV un CBCT attēlos. Licencēm jānodrošina darbību bezsaistē (kopējais licenču skaits 6 gab.) ieskaitot izmantojamās slimnīcā esošās licences. Programmai jānodrošina iespēju dokumentēt un analizēt pozicionēšanas izmaiņas no iekārtām. Jānodrošina iespēja veikt trendu izvērtēšanu atsevišķam pacientam vai pacientu grupai. | Jānodrošina
5.11. | Manuālā un automātiskā references un iegūto attēlu koreģistrācija | Jānodrošina
5.12. | Kopējā onkoloģijas sistēma Mosaiq vai ekvivalenta onkoloģijas sistēma ar 15 lietotāju licencēm ieskaitot izmantojamās slimnīcā esošās licences | Jānodrošina (Ja piedāvātās onkoloģijas sistēmas licences ir saderīgas ar pasūtītāja lietošanā esošajām, tad nepieciešams piedāvat 8 licences)
6 | Savietojamība ar Staru terapijas plānošanas sistēmu Xio 4.80 / Monaco v 5.11 (Elekta) vai ekvivalenta (TPS) - darba stacijas un licences
6.1. | 3 dozu plānošanas stacijas, kas atbalsta 3D / IMRT / VMAT / SBRT/ SRS/ ar pacienta elpošanu sinhronizētu plānošanu | Jānodrošina
6.2. | 3 dozu plānošanas licences | Jānodrošina (Ja piedāvātās licences ir saderīgas ar pasūtītāja lietošanā esošajām, atsevišķi licences nav jāpiedāva)
6.3. | Datu ieimportēšana no CT / MRI / PET / SPECT | Jānodrošina
6.4. | 3 konturēšanas darba stacijas | Jānodrošina (Ja piedāvātās darba stacijas ir saderīgas ar pasūtītāja lietošanā esošajām, atsevišķi darba stacijas nav jāpiedāva) | `
6.5. | 3 konturēšanas licences | Jānodrošina (Ja piedāvātās licences ir saderīgas ar pasūtītāja lietošanā esošajām, atsevišķi licences nav jāpiedāva)
6.6. | Atlasa balstīta konturēšanas sistēma (3 licences) | Jānodrošina (Ja piedāvātās licences ir saderīgas ar pasūtītāja lietošanā esošajām, atsevišķi licences nav jāpiedāva)
6.7. | Attēlu koreģistrācija CT ar MRI/ PET/ SPECT (3 licences) | Jānodrošina (Ja piedāvātās licences ir saderīgas ar pasūtītāja lietošanā esošajām, atsevišķi licences nav jāpiedāva)
6.8. | Terapijas aprēķina algoritmi fotonu un elektronu stariem (Monte Carlo vai ekvivalents) | Jānodrošina
6.9. | Atbalsts augstas intensitātes stariem | Jānodrošina
6.10. | Apstarošanas plānu novērtēšanas modulis | Jānodrošina
7 | Papildaprīkojums
7.1. | Detektors ikdienas dozimetrijas, simetrijas, homogenitātes, dozas izejas parametru noteikšanai | Jānodrošina, nosaukt un pievienot aprakstu
7.2. | QA fantoms ar detektoru matricu, pacientu QA testu veikšanai rotācijas staru tehnikām | Jānodrošina, nosaukt un pievienot aprakstu
7.3. | QA fantoms un detektoru matrica SRS / SBRT pacientu plānu verifikācijai | Jānodrošina, nosaukt un pievienot aprakstu
7.4. | Farmer tipa onizācijas kamera, augstas intensitātes kūļu mērījumiem | Jānodrošina, nosaukt un pievienot aprakstu
7.5. | Pacientu SBRT krūškurvja imobilizācijas paliktņi | Jānodrošina, nosaukt un pievienot aprakstu
8 | Papildu prasības
8.1. | TPS, R & V sistēmas uzstādīšana un pieņemšanas testēšana ar jauno un esošo lineāro paātrinātājiem | Jānodrošina
8.2. | IMRT apmācību kurss | ne mazāk kā 3 personām
8.3. | VMAT apmācības kurss | ne mazāk kā 3 personām
8.4. | IGRT apmācības kurss | ne mazāk kā 3 personām
8.5. | SBRT apmācības kurss | ne mazāk kā 3 personām
8.6. | TPS apmācību kurss medicīnas fiziķiem vismaz 7 dienas | ne mazāk kā 3 personām
8.7. | Lietotāju apmācība uz vietas vismaz 10 dienas | Jānodrošina
8.8. | Apmācības kurss inženierim | ne mazāk kā 1 personai
9 | Pirmreizējie lineārā paātrinātāja telpas sagatavošanas darbi
9.1. | Visi palīgrīki, kas nepieciešami lineārā paātrinātaja darba nodrošināsanai, servisa vajadzībām un detaļu nomaiņai | Jānodrošina
9.2. | Lineārā paātrinātāja telpā sienas izbūve starp Iekārtas darba daļu un tehnisko daļu | Jānodrošina
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.