## Med rati
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
"Medikametu vadības un kontroles sistēma"
Iepirkuma identifikācijas Nr.___
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz tehnisko datu lapu vai informatīvo materiālu | Cena
Medikamentu vadības un kontroles sistēma
Daudzums (gab.):
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Preces ražošanas gads:
1. | Centralizētā vadības sistēma
1.1. | WEB bāzēta aplikācija centralizētai medikamentu konsoļu un medikamentu skapju vadībai
1.2. | Pacientu, lietotāju, inventāra piesaistes un citu parametru vadība
1.3. | Sistēmas trauksmju pārvaldība
1.4 | Atskaišu ģenerēšana
1.5. | Programnodrošinājums instalējams uz Pasūtītāja rīcībā esošā virtualizācijas risinājuma HyperV
2. | Medikamentu konsole 2 gab.
2.1 | Konsole ar 2 atviktņu moduļiem, durvju moduli un vadības datora moduli
2.2 | Konsoles platums 60-70 cm, dziļums 70-80cm, augstums 200-210 cm
2.3 | Svars ne vairāk kā 250 kg
2.4 | Vadības datora modulis aprīkots ar vismaz 17 collu skārienjūtīgu ekrānu, klaviatūru, peli, termoprinteri, uzlīmju printeri, svītrkodu lasītāju, pirkstu nospiedumu lasītāju, identifikācijas karšu lasītāju, slēdzamu medikamentu atgriešanas konteineri un vismaz 5 cm augstu atviktni ar vismaz 20 iedaļām.
2.5 | Durvju modulis aprīkots ar vismaz 3 plauktiem, ar vismaz 10 pozīcijām katrā plauktā
2.6 | Atviktņu modulis ar 3 atviktņu pozīcijām. 2 gab
2.6.1 | Vismaz 12 cm augsta atviktne ar vismaz 70 iedaļām. Iedaļu izmērs un izkārtojums ir konfigurējami. Iedaļu konfigurācijas automātiska reģistrēšana sistēmā. Izvēlētās medikamentu iedaļas izgaismošana. 4 gab
2.6.2 | Vismaz 10 cm augsta atviktne ar vismaz 150 iedaļām. Iedaļu izmērs un izkārtojums ir konfigurējami. Iedaļu konfigurācijas automātiska reģistrēšana sistēmā. Atviktne tiek slēgta ar divu virzienu motorizētiem metāla aizvirtņiem, kas sniedz piekļuvi tikai izvēlētajam medikamentam. Uzlaušanas gadījumā atvilktnei ir jānoslēdzas un jānosūta ziņojums sistēmas administratoram un jāveic notikuma videoreģistrāciju. 2 gab
2.7 | Durvju moduli un atvilktnes var atslēgt tikai izvēloties ordinēto medikamentu.
2.8 | Pieslēgšanās sistēmai izmantojot lietotāja vārdu un paroli, vārdu un pirkstu nospiedumu vai tikai pirkstu nospiedumu un identifikācijas karšu lasītāju.
2.9 | Galvenā izvēlne attēlo krāsu kodētus paziņojumus un brīdinājumus.
2.10 | Vairākos līmeņos konfigurējami brīdinājumi par pacienta datiem un medikamentu ordinācijām, uzkrājumiem, derīguma termiņu, temperatūru un mitrumu u.c.
2.11 | Pacienta datu reģistrēšana, pacientu meklēšana izmantojot dažādus filtrus. Klīniski svarīgu datu reģistrēšana (svars, augums, alerģijas u.c).
2.12 | Medikamentu ordināciju datu attēlošana (pacienta informācija, medikamentu informācija, deva, ievades biežums un laiks).
2.13 | Manuāla ordināciju izveide
2.14 | Pacientu apvienošanas funkcija, lai savienotu pacienta datus ar slinīcas informācijas sistēmu
2.15 | Automātiska medikamentu uzpildes saraksta izveide, balstoties uz iepriekškonfigurētiem uzkrājumu līmeņiem
2.16 | Sabojāto medikamentu (beidzies derīguma termiņš, bojāts iepakojums, pacienta atteikums) uzskaite.
2.17 | Paņemto un atgriesto medikamentu uzskaite.
2.18 | Liecinieka funkcija augsta riska, dārgo un narkotisko medikamentu izlietojumam.
2.19 | Atskaišu veidošana Excel un PDF formātos
2.20 | ADT un medikamentu ordināciju datu saņemšana no klīnskās informācijas sistēmas
2.21 | Datu apmaiņas protokoli vismaz HL7 versija 2.x, HL7 versija 3.x, XML, NCPDP, EXI/X12, Delimited Text, Raw u.c. Datu apmaiņas metodes vismaz File Transfer, DB Connection, Web Service, TCP/IP u.c.
2.22 | Integrācija ar slimnīcas AD (aktīvo direktoriju) centralizētai lietotāju administrēšanai
2.23 | Integrēta kamera durvju un atvilktņu atvēršanas darbību fiksēšanai ar laika atzīmi
3. | Medikamentu skapis 2 gab.
3.1 | Skapis ar trīs atsevišķi slēdzamiem durvju moduļiem un vienu atvikņu moduli ar 3 atvilktņu vietām
3.2 | Vismaz 10 cm augsta atviktne ar vismaz 150 iedaļām. Iedaļu izmērs un izkārtojums ir konfigurējami. Iedaļu konfigurācijas automātiska reģistrēšana sistēmā. Atviktne tiek slēgta ar divu virzienu motorizētiem metāla aizvirtņiem, kas sniedz piekļuvi tikai izvēlētajam medikamentam. Uzlaušanas gadījumā atvilktnei ir jānoslēdzas un jānosūta ziņojums sistēmas administratoram un jāveic notikuma videoreģistrāciju. 3 gab
3.3 | Konsoles platums 60-70 cm, dziļums 70-80cm, augstums 200-210 cm
3.4 | Svars ne vairāk kā 200 kg
3.5 | Katrs durvju modulis aprīkots ar vismaz 3 plauktu pozīcijām
3.6 | 10 plaukti ar vismaz 10 pozīcijām katrā plauktā
3.7 | Medikamentu skapja vadība no medikamentu konsoles.
3.8 | Katru durvju moduli var atslēgt tikai izvēloties ordinēto medikamentu.
4. | Ledusskapī glabājamo medikamentu aizslēgs 2 gab.
4.1 | Elektronisks aizslēgs medikamentu ledusskapim.
4.2 | Mitruma un temperatūras sensors.
4.3 | Mitruma un temperatūras monitorings.
4.4 | Temperatūras limitu iestatīšana un trauksmju ģenerēšana.
4.5 | Aizslēga atvēršana tikai izvēloties ordinēto medikamentu.
5. | Papildus prasības
5.1. | Ražotāja garantija 24 mēneši.Pievienot ražotāja apliecinājumu.
5.2. | Produktam ir CE sertifikāts. Pievienot sertifikātu un atbilstības deklarāciu
5.3. | Pretendenta rīcībā ir vismaz viens ražotāja apmācīts servisa inženieris. Pievienot apmācību sertifikāta kopiju par piedāvāto produktu
5.4. | Pretendents ir ražotāja pilnvarots pārstāvis. Pievienot ražotāja autorizāciju
5.5. | Aplikāciju lietotāja interfeiss latviešu valodā. Iesniegt ražotāja apliecinājumu
5.6. | Pretendents nodrošina medikamentu vadības un kontroles sistēmas integrāciju ar Pasūtītāja rīcībā esošo medikamentu ordinācijas sistēmu.
5.7. | Sistēmu var papildināt ar elektroniski slēdzamiem materiālu piederumu skapjiem, kas tiek vadīti no medikamentu skapjiem. Pievienot ražotāja apliecinājumu.
EUR bez PVN
| EUR ar PVN |  |  | 0