## Sheet1
Pozīcijas Nr. |  |  | Prece | Tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikāciajs prasībām* | Mērvienība | Paredzamais daudzums diviem gadiem | 1 vienības cena ,Eur bez PVN | Kopā summa bez PVN
I. Mugurējās fiksācijas sistēma.
1 | 1 | VL2538 | Torako-lumbo-sakrālas mugurkaulāja mugurējās fiksācijas implantu komplekts operācijām ar vaļēju (konvencionālu) pieeju.
|  |  | Indikācijas mugurkaulāja krūšu –jostas – krustu daļas fiksējošas konstrukcijas implantācijai | galvenokārt sastāda dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitāte: skriemeļu lūzumi un to sekas, skriemeļu bojājumi onkoloģisku saslimšanu gadījumā, infekciju izraisīta mugurkaulāja nestabilitāte deģeneratīvu saslimšanu izraisīta nestabilitāte. Nepieciešamība veikt mugurkaulājā iejaukšanās ar viena vai virāku lociņu, locītavu, starpskriemeļu disku vai pat skriemeļu korpusu un visa skriemeļa izņemšanu izraisa mugurkaulāja nestabilitāti un mugurējās fiksācijas pielietošana ir visbiežākais risinājums šajos gadījumos. Pie indikācijām jāpiemin arī mugurkaulāja koronāru vai sagitālu disbalansu izraisošas deformācijas (skolioze un kifoze) vai nobīdes (spondilolistēze) kompleksa korekcija. Mugurējās fiksācijas konstrukcijas implantācija var tikt pielietota uz konservatīvu terapiju, invazīvu atsāpināšanu vai minimāli invazīvu operatīvu ārstēšanu rezistentu imobilizējošu muguras sāpju sindromu ārstēšanā.
|  |  | Implantu komplekta vispārīgs apraksts. | Mugurējās fiksācijas sistēma var tikt kombinēta ar citiem implantējamiem materiāliem (kaulu cements, kaulu aizvietotāji, skriemeļu korpusu vai starpskriemeļu disku aizvietojoši implanti, Priekšējās un priekšēji laterālās fiksācijas implanti).
Universitātes klīnikai atbilstošais plašais indikāciju spektrs, nepieciešamība ārstēt komplicētus gadījumus, tajā skaitā tos, kuros iepriekšējā ārstēšanas gaita ir sarežģījusies pamato nepieciešamību pēc kompleksas universālas implantu un instrumentu sistēmas, tajā skaitā ar plašu izmēru spektru, papildelementiem un atbilstošu instrumentāriju augšminēto mērķu risināšanai.
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī, Co/Cr (kobalta, hroma) sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Stieņu diametrs 5,5 mm;
· Gan poliaksiālas, gan monoaksiālas transpedikulārās skrūves;
· Konstrukcijas stieņi nepastarpināti fiksējas poli- vai monoaksiālas skrūves galviņā no augšas (Top loading) ar skrūves galviņas iekšpusē skrūvējamu fiksējošo skrūvi (set screw);
· Poliaksiālo skrūvju galviņas nolieces leņķis no skrūves garenass nav mazāks par 16 grādiem;
· Noslēdzošā skrūve ar trapecveida vītni, kas nodrošina stabilāku un stiprāku stieņa fiksāciju skrūves galviņā;
· Skrūvgriezis fiksējas noslēdzošajā skrūvē (set screv) ar ‘’torg’’ sešstaru zvaigznes nobeigumu. Instrumentārijs, kas nodrošina kontrolētu fiksējošās skrūves pievilkšanas spēku.
· Šķērsfiksācija nodrošina konstrukcijas stieņu šķērssavienošanu pie jebkuriem attālumiem starp stieņu garenasīm diapazonā no 25 līdz 90 mm;
· Uz fiksācijas sistēmas sastāvdaļām jābūt saskatāmi uzdrukātiem to izmēriem, dažādu izmēru implanti secīgi izvietoti konteinerā;
· Transpedikulāro skrūvju krāsa katrai diametra grupai atšķirīga
· Transpedikulārajām skrūvēm kaula vītnei jābūt pašgriezošai, bet ar atraumatiskām vītnes šķautnēm;
· Nodrošināt zemāk norādīto implantu sortimentu:
|  |  |  | Noslēdzošā Mono/Poliaksiālā (set) skrūve |  |  |  | 1000
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 30 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 35 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 25 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 35 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 50 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 55 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 35 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 50 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Monoaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 55 mm |  |  |  | 5
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 25 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 30 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6 (+/- 0.2) x 35 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6 (+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6 (+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 25 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 30 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 35 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 50 mm |  |  |  | 40
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6 (+/- 0.2) x 55 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 30 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 35 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 70
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 70
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 50 mm |  |  |  | 60
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 55 mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 60mm |  |  |  | 20
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6 (+/- 0.2) x 65mm |  |  |  | 10
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 40 mm |  |  |  | 10
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 45 mm |  |  |  | 10
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 50 mm |  |  |  | 10
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve . Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 55 mm |  |  |  | 10
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 60 mm |  |  |  | 10
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve pagarināta garuma iegurņa fiksācijai Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 65 mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve pagarināta garuma iegurņa fiksācijai Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 70 mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve pagarināta garuma iegurņa fiksācijai Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 75 mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve pagarināta garuma iegurņa fiksācijai Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 80 mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Poliaksiāla skrūve pagarināta garuma iegurņa fiksācijai Izmērs: Ø 7.4 (+/- 0.2) x 100 mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 4.6(+/- 0.2) x 30mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 5.6(+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve Izmērs: Ø 6.6(+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4(+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4(+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Redukcijas poliaksiāla skrūve. Izmērs: Ø 7.4(+/- 0.2) x 60mm |  |  |  | 25
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 7mm (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 8mm (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 9mm (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 7mm. Izliekts uz labo pusi. (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 8mm. Izliekts uz labo pusi. (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 9mm Izliekts uz labo pusi. (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 7mm. Izliekts uz kreiso pusi. (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 8mm. Izliekts uz kreiso pusi. (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Laminārs āķis. Izmērs: 9mm Izliekts uz kreiso pusi. (+/-1mm) |  |  |  | 2
|  |  |  | Pedikulārais āķis |  |  |  | 2
|  |  |  | Mugurējās fiksācijas šķērssavienotājs ar fiksējošiem elementiem. Izmērs: 45-50mm |  |  |  | 46
|  |  |  | Mugurējās fiksācijas škērssavienotājs ar fiksējošiem elementiem. Izmērs: 55-60mm |  |  |  | 46
|  |  |  | Mugurējās fiksācijas škērssavienotājs ar fiksējošiem elementiem. Izmērs: 65-70mm |  |  |  | 46
|  |  |  | Mugurējās fiksācijas škērssavienotājs ar fiksējošiem elementiem. Izmērs: 75-80mm |  |  |  | 46
|  |  |  | Mugurējās fiksācijas škērssavienotājs ar fiksējošiem elementiem. Izmērs: 85-90mm |  |  |  | 46
|  |  |  | Mugurējās fiksācijas škērssavienotājs ar fiksējošiem elementiem. Izmērs: 95-100mm |  |  |  | 46
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 500mm; (+/-50mm) Taisns. |  |  |  | 50
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 40mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 18
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 50mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 18
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 60mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 18
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 70mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 18
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 80mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 18
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 90mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 18
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 100mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 10
|  |  |  | Titāna stienis. Izmērs: Ø 5,5 mm/ garums: 110mm (+/10mm); Izliekts. |  |  |  | 10
|  |  |  | Kobalta Hroma (CoCr) stienis. Izmērs: Ø 5,5mm/ garums:500mm; ( +/-50mm) Taisns. |  |  |  | 30
|  |  |  | Ofset laterālais konektors, skrūves pastarpinātai savienošanai ar stieni. Izmērs: Ø 5,5mm/ garums:50mm; ( +/-10mm) |  |  |  | 6
|  |  |  | Stieņa pagarināšanas konektors ar principu gals galā komplekts ar fiksējošiem elementiem |  |  |  | 6
Implantu Piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina klīniku ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami implantu sistēmas ievadīšanai cilvēka ķermenī vai izņemšanai no tā, kā arī atsevišķo sastāvdaļu (stieņu) sagatavošanai pēc garuma, modelēšanai un montāžai. Implanti un instrumenti tiek piegādāti sterilizācijai piemērotos konteineros, kuros tie izvietoti turētājos pārskatāmā veidā. Implantu daudzums konsignācijas komplektā nodrošina vismaz divu totālu fiksāciju (krūšu – jostas – iegurņa) veikšanu nepapildinot komplektu.
KOPA:
1.1 | 1.1 | VL8348 | Minimāli invazīvas (Perkutāna implantācijas tehnika) fiksācijas (MIF) implantu komplekts mugurkaulāja krūšu, jostas, krustu daļai.
|  |  | Indikācijas mugurkaulāja krūšu –jostas – krustu daļas fiksējošas konstrukcijas implantācijai | tāpat kā konvencionālai fiksācijai galvenokārt veido dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitāte: skriemeļu lūzumi un to sekas, skriemeļu bojājumi onkoloģisku saslimšanu gadījumā, infekciju izraisīta mugurkaulāja nestabilitāte, deģeneratīvu saslimšanu izraisīta nestabilitāte. Deģeneratīvu saslimšanu gadījumos iespējams kombinēt minimāli invazīvu neirālu struktūru dekompresiju ar fiksāciju. Tāpat MIF konstrukcijas implantācija var tikt pielietota uz konservatīvu terapiju, invazīvu atsāpināšanu vai minimāli invazīvu operatīvu ārstēšanu rezistentu imobilizējošu muguras sāpju sindromu ārstēšanā. MIF nozīmīgi samazina operācijas traumu un komplikāciju risku adipoziem un polimorbīdiem pacientiem.
MIF kombinācija ar skrūvju cementa augmentāciju pieļauj veikt MIF arī pacientiem ar izteikti porotisku kaulu struktūru.
MIF nav piemērota gadījumiem, kad nepieciešama plaša mugurkaulāja kanāla atvēršana, izteiktu deformāciju un izmainītas anatomijas gadījumos, kā arī gadījumos, kad nepieciešams sasniegt stabilu abpusēju fasešu locītavu un starpplātnīšu spondilodēzi ar vai bez autologu un allo transplantātu pielietošanas. MIF nav piemērota gadījumiem, kad nepieciešama plaša primāru mugurkaulāja audzēju vai metastāžu izdalīšana ar mugurējo pieeju.
|  |  | Implantu komplekta vispārīgs apraksts. | implantu sistēma mugurkaulāja mugurējai minimāli invazīvai (perkutānai) fiksācijai. (MIF)
|  |  | Materiāls | titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts
|  |  | Tehniskās prasības: | Nodrošināt tabulā minēto implantu sortimentu
|  |  |  | MIS noslēdzošā (set) skrūve |  |  |  | 100
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø4.6(+/- 0.2) x 30mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø4.6(+/- 0.2) x 35mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø4.6(+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 30mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 35mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 30mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 35mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 60mm |  |  |  | 2
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 50mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 8
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x 40mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x 45mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x50mm |  |  |  | 4
|  |  |  | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x 55mm |  |  |  | 4
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 40mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 50mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 60mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 70mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 80mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 90mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 100mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 110mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 130mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 150mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 170mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 190mm (+/-10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 40mm (+/10mm); |  |  |  | 6
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 50mm (+/10mm); |  |  |  | 6
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 60mm (+/10mm); |  |  |  | 6
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 70mm (+/10mm); |  |  |  | 6
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 80mm (+/10mm); |  |  |  | 4
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 90mm (+/10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 100mm (+/10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 110mm (+/10mm); |  |  |  | 2
|  |  |  | Cementa adapteris skrūvēm |  |  |  | 60
|  |  |  | Cementa adaptera pagarinātājs perkutānai tehnikai |  |  |  | 60
Uz fiksācijas sistēmas sastāvdaļām jābūt uzdrukātiem to izmēriem, fiksācijas skrūves marķētas atšķirīgās krāsās.
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina klīniku ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami šīs implantu sistēmas ievadīšanai cilvēka ķermenī vai izņemšanai no tā, kā arī atsevišķo sastāvdaļu montāžai, atbilstoša garuma un konfigurācijas konstrukcijas stieņu sagatavošanai un mugurkaulāja repozīcijas manevriem.
Implanti un instrumenti tiek piegādāti sterilizācijai piemērotos konteineros, kuros tie izvietoti turētājos pārskatāmā veidā.
Sistēmā ietilpst adaptori kanulētās cementējamās skrūves pievienošanai pie kaulu cementa ievadīšanas ierīces.
Sistēmai ir iespēja pievienot pagarinošu konektoru, lai veiktu konstrukcijas pagarināšanu atvērtā operācijā neizņemot MIF.
Līguma darbības laikā klīnikā atrodas pietiekams implantu un instrumentu konsignācijas komplekts kas nodrošina vismaz divu MIF operāciju veikšanu jebkurā līmenī krūšu-jostas-krustu (Th4-S1) daļā nepapildinot komplektu.
Pozīcijām 1. un 1.1 jābūt savietojamām ,lai ķirurgs operācija laokā varētu brīvi izvēlēties implantēšanas tehniku
KOPĀ:
2 | 2 | VL0162 | Mugurējā okcipito-cervikālā (pakauša-kakla) fiksācijas sistēma konvencionālai (vaļēja, bez navigācijas) implantācijai un fiksācijai |  |  |  |  | 1
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | universāla implantu sistēma mugurkaulāja mugurējai fiksācijai dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitātes un deformācijas kakla daļā, kranio-cervikālā pārejā un cerviko-torakālā pārejā pieaugušajiem.
Piemēram: lūzumu, tajā skaitā osteoporotisku un patoloģisku, mežģījumu, spondilolistēzes, mugurkaula audzēju un metastāžu operācijām, mugurkaulāja deģeneratīvu saslimšanu dekompresijas un stabilizācijas operācijām. Iedzimtu patoloģiju un skoliozes operācijām. Revīzijas operācijām.
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Poliaksiālas skrūves, izmēri:
· Diametrs 3,5 +/-0,2, garumi no 12 līdz 28 mm, solis 2mm;
· Poliaksiālas skrūves ar palielinātu skrūves galviņas nolieces leņķi, piemērotas arī massa lateralis fiksācijai, izmēri:
· Diametrs 4,0 +/-0,2, garumi no 12 līdz 54 mm, solis 2mm;
· Poliaksiālas skrūves C1, C2 fiksācijai ar daļēju kaula vītni, diametrs 4,0 +/- 0,2mm, garumi no 25 – 40 mm, solis no 2 līdz 3mm;
· Dažāda platuma un konfigurācijas lamināri āķi;
· Atbilstošas noslēdzošās skrūves;
· Stieņi, 3,7 mm, =/- 0,3mm; garums ne mazāk kā 150 mm
· Dubulta diametra stieņi;
· Šķērssavienotāji, mainīga izmēra, savienošanas amplitūda no 28-58mm +/- 2mm;
· Sānu konektori;
· Konektori stieples pievienošanai;
· Stieņa pagarināšanas konektori, tajā skaitā ar pāreju uz 5,5 mm stieni;
· Pakauša fiksācijas plāksnēm atbilstošas pakauša kaula skrūves, garumi 7-15mm, solis 1mm;
· Pakauša fiksācijas plākšņu izvēle no vismaz 3 dažādām plāksnēm.
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina klīniku ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami šīs implantu sistēmas ievadīšanai cilvēka ķermenī vai izņemšanai no tā, kā arī atsevišķo sastāvdaļu montāžai, atbilstoša garuma un konfigurācijas konstrukcijas stieņu sagatavošanai.
KOPĀ:
3 | 3 |  | Sublamināras fiksācijas stieple vai trose, | piemērota C1, C2 mugurējai fiksācijai. Tiek pielietota kā galvenais vai papildus fiksācijas elements mugurkaulāja kakla daļas nestabilitātes gadījumā. |  |  |  | 20
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | implantējama Sublamināras fiksācijas stieple vai trose, piemērota C1, C2 fiksācijai kopā ar elementiem, ja tādi nepieciešami, stieples fiksācijai iestieptā stāvoklī.
|  |  | Materiāls: | metāla sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts, ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības | Stieples garums un diametrs ir piemērots minētajai fiksācijai.
Stieples cietība ir piemērota minētajai fiksācijai
Stieple vai trose kopā ar tās izvadīšanai un savilkšanai paredzētajiem instrumentiem ir paredzēta C1/2 fiksācijai, ir ērta lietošanā, nodrošina iespēju to savilkt un fiksēt savilktā stāvoklī ar samazinātu smadzeņu un smadzeņu apvalka traumatizācijas risku.
KOPĀ:
4 | 4 |  | C1-C2 līmeņa fiksācija ar transartikulārām skrūvēm, C2 zobveida izauguma fiksācija ar kanulētām skrūvēm. |  |  |  |  | 26
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | kanulētas skrūves ar daļēja garuma kaula vītni C2 zobveida izauguma 2. tipa lūzumu fiksācijai.Kanulētas skrūves C1/2 transartikulārai fiksācijai ar pilna garuma kaula vītni.
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības | · Kanulētas skrūves, instrumentārijā iekļauti troakāri, vadītāji minimāli invazīvai skrūvju ievadei kā arī skrūvju ievades stieples un pārējais instrumentārijs adaptēts specifiskajiem anatomiskajiem stāvokļiem lai nodrošinātu Dens Axis skrūvju ievadīšanu no ventrālās un Transartikulāro skrūvju ievadīšanu no dorsālās puses;
· Dens Axis skrūvju izmēri: diametrs nepārsniedz 4mm, garumi 34-62mm ar 2mm kāpumu;
· Kaula vītne tikai skrūves proksimālajā galā;
· C1/2 transartikulārās skrūves: diametrs nepārsniedz 4,2 mm;
· Kaula vītne visā garumā, garumi no 32 – 62mm +/-2mm, ar kāpi 2mm;
· Konsignācijas komplekts ar visu iepriekšminēto skrūvju garumiem (vismaz 2 no katra izmēra) un instrumentārijs līguma darbības laikā atrodas klīnikā, lai nodrošinātu operatīvu traumatiskas ģenēzes C1/2 nestabilitātes ārstēšanu.
KOPĀ:
II. Skriemeļa korpusa aizvietotāji.
5 | 5 | VL5845,VL6351,VL8453,VL8178 | Universāli skriemeļa korpusa aizvietotāji. |  |  |  |  | 40
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | Sietveida cilindrisks implants (MESH)
Paredzēti skriemeļu korpusa aizvietošanai vienā vai vairākos līmeņos, mugurkaulāja priekšējās kolonnas nestabilitātes novēršanai un kaulu defekta aizvietošanai kakla, krūšu un jostas daļā.
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Apaļa un ovāla šķērsgriezuma, sietveida cilindriski implanti noteiktā garumā vai sagatavju veidā;
· Implantu sistēmas konstrukcija veidota no komponentiem, savstarpēji savienojamām sastāvdaļām – pamata korpusa daļas, apakšējās un augšējās noslēdzošās daļas lieliem un vidējiem diametriem;
· Noslēdzošās daļas viegli un stabili savietojas ar pamata daļu izveidojot struktūru ar paralēlām atbalsta virsmām vai arī kifozei/lordozei adaptētu leņķi;
· Pamata daļa paredzēta uzpildīšanai ar kaulu vai kaula aizvietotāju;
· Sistēmas komponentu izmēri atbilst iespējām izveidot viena vai divu skriemeļu korpusu aizvietotāju jebkurā mugurkaulāja cervikālās vai torako-lumbālās daļas līmenī dažāda auguma un ķermeņa uzbūves pacientiem izmantojot gatavos komponentus vai piegriežot pēc vajadzīgā garuma sagataves;
Diametriem jābūt šādā izvēlē: 10mm +/-1; 12mm +/-1; 14mm +/-1; 16mm+/-1 apaļi un 17-22mm un 22-28mm apaļi vai ovāli. Garumi 10-16 mm grupā ne mazāk kā 70mm: 17-28mm grupā ne mazāk kā 100 mm
noslēdzoši gredzeni 17-22 mm diametra un 22-28 mm diametra implantiem
· Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina klīniku ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami implantu sistēmas ievadīšanai cilvēka ķermenī vai izņemšanai no tā, kā arī atsevišķo sastāvdaļu sagatavošanai pēc garuma un montāžai;
· Implantu daudzums komplektā pieļauj veikt vismaz divas dažāda plašuma skriemeļa korpusus aizvietojošas operācijas jebkurā mugurkaulāja sadaļā nepapildinot komplektu.
KOPĀ:
6 | 6 |  | Skriemeļa korpusa aizvietotāji mugurkaulāja krūšu un jostas daļai no polimēru sakausējuma |  |  |  |  | 12
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | implantu sistēma mugurkaulāja priekšējai stabilizācijai un skriemeļu korpusa aizvietošanai vienā vai vairākos līmeņos, mugurkaulāja priekšējās kolonnas nestabilitātes novēršanai un kaulu defekta aizvietošanai dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitātes gadījumos krūšu un jostas daļā pieaugušajiem.
Piemēram: traumatisku un patoloģisku lūzumu, mugurkaula audzēju un metastāžu, un citām spinālas dekompresijas un stabilizācijas operācijām.
|  |  | Materiāls: | polimēru sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Materiāls: augstas kvalitātes polimēru sakausējums;
· Paredzēti pilnīgai vai daļējai viena skriemeļa korpusa aizvietošanai krūšu un jostas daļā mugurkaulāja priekšējās kolonnas nestabilitātes novēršanai;
· Implantu izmēru izvēle atbilst iespējām izveidot vismaz viena skriemeļu korpusu aizvietotāju jebkurā mugurkaulāja torako-lumbālās daļas līmenī dažāda auguma un ķermeņa uzbūves pieaugušiem pacientiem;
· Atbalsta virsmas rievotas, lai palielinātu implanta noturību pret spontānu dislokāciju;
· Atbalsta virsmas paralēlas vai savstarpēji veido 4* (+/-2*) leņķi;
· Platumi 25mm (+/- 3mm) un 30mm (+/-3mm);
· Augstumi diapazonā no 8-50mm (+/- 5mm);
· Implantā iestrādāti marķieri tā rentgenoloģiskai vizualizācijai;
· Piemērots pielietošanai kopā ar priekšējās vai mugurējās mugurkaulāja fiksācijas sistēmām.
KOPĀ:
7 | 7 | VL8400PVN,VL | Izplešamie skriemeļu korpusa aizvietotāji mugurkaulāja krūšu un jostas daļai (In-situ distractible cage). |  |  |  |  | 36
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | implantu sistēma mugurkaulāja priekšējai stabilizācijai un skriemeļu korpusa aizvietošanai vienā vai vairākos līmeņos, mugurkaulāja priekšējās kolonnas nestabilitātes novēršanai un kaulu defekta aizvietošanai dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitātes gadījumos krūšu un jostas daļā pieaugušajiem. Skriemeļa korpusa aizvietotāju var pēc ievietošanas izplest, lai atjaunotu pacienta normālo anatomiju. Piemēram: traumatisku un patoloģisku lūzumu, mugurkaula audzēju un metastāžu, un citām spinālas dekompresijas un stabilizācijas operācijām..
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Materiāls: augstas kvalitātes titāna sakausējums;
· Implants sastāv no izplešamā implanta ķermeņa un atbalsta elementiem;
· Implanta ķermenis ir izveidots dobta cilindra veidā, ļaujot to uzpildīt ar kaulaudu materiālu vai kaulaudu aizvietotājiem;
· Atbalsta elementu virsmām, kuras saskarās ar skriemeļu ķermeņiem jābūt rievotām, lai palielinātu implanta noturību pret spontānu dislokāciju;
· Atbalsta elementi em jābūt ar vismaz četru dažādu virsmu slīpumu no O° līdz 15°(+/-2°);
· Implanta ķermeņa atverēs iespējams ievietot kaula graftu vai kaula aizvietotāju;
· Diametri 20mm (+/- 4mm) un 24mm (+/-4mm);
· Augstumi diapazonā no 20-70mm (+/- 5mm);
· Implants nav pretrunā ar MRI;
· Savietojams pielietošanai kopā ar priekšējās vai mugurējās mugurkaulāja fiksācijas sistēmām;
· Iespējama distrakcija ne mazāka kā 10mm (+/-4mm).
KOPĀ:
III. Transforamināli (implantējami) Lumbāli saaudzēšanas (Fusion) starpskriemeļu disku aizvietotāji
8 | 8 |  | TLIF starpskriemeļu diska aizvietotāji
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | Starpskriemeļu diska aizvietotāji implanti, paredzēti ievietošanai L2-S1 starpskriemeļu disku spraugās ar mugurējo vai mugurējo sānu pieeju vienu implantu katrā diska spraugā. Paredzēti deģeneratīvu mugurkaulāja saslimšanu ārstēšanai, hroniskas starpskriemeļu nestabilitātes ārstēšanai, mērenas un vidēji izteiktas spondilolistēzes ārstēšanai.
|  |  | Materiāls: | polimēru sakausējums un titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Materiāls: augstas kvalitātes polimēru sakausējums ar titāna pārklājumu;
· Instrumenti implanta ievadīšanai vai izņemšanai, starpskriemeļu spraugas attīrīšanai no mīkstajiem audiem un distrakcijai;
· Implanta dizains atvieglo tā ievadīšanu starpskriemeļu spraugā;
· Atbalsta virsmas pret kaulu veidotas rievotas vai citādi apstrādātas, lai mazinātu iespēju implantam spontāni dislocēties;
· Implanti ir ieapaļas, liektas formas, atbalsta virsmas paralēlas vai veido lordotisku leņķi;
· Implanta dizains un pārklājumi paredzēti starpkorpusu spondilodēzes veicināšanai;
· Implants vai tā struktūrā esošie marķieri redzami RTG, nav pretrunā ar MRT;
· Izmēru sortiments:
|  |  |  | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32 (+/-4mm) x11 (+/-1mm) x07 (+/-1mm) paralēls |  |  |  | 15
|  |  |  | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32 (+/-4mm) x11 (+/-1mm) x09 (+/-1mm) paralēls |  |  |  | 15
|  |  |  | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32 (+/-4mm) x11(+/-1mm) x11 (+/-1mm) paralēls |  |  |  | 15
|  |  |  | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32 (+/-4mm) x11 (+/-1mm) x13(+/-1mm) paralēls |  |  |  | 15
|  |  |  | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32 (+/-4mm) x11 (+/-1mm) x15(+/-1mm) paralēls |  |  |  | 15
Komplekta instrumentu minimālās prasības: Instrumenti, kuru nobeigumi imitē implanta izmērus ( Diska spraugas mērītāji izmērā no 7 – 15). Distraktors/plētējs, kura atbalsta punktus ievada skrūvju galvās, piemērots darbībai ar 5,5 mm stieņa diametra transpedikulāras fiksācijas sistēmām. (Inline Distractor)
Diskektoms taisns (Rongeur straight), Diskektorms ieliekts (Rongeur curved) Nervu saknītes retraktors, kaulu karote ieliekta pa labi un t.p. ieliekta pa kreisi, taisna karote, kalts ar garu rokturi, gala platums 5mm un t.p. 9mm, raspatori izmēros (platums) no 7 – 15. Apaļa kirete, taisna un apaļa kirete ieliekta
KOPĀ:
9 | 9 | VL8379PVN | ALIF starpskriemeļu diska aizvietotāji |  |  |  |  | 40
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | Starpskriemeļu diska aizvietotāji implanti, paredzēti ievietošanai L1-S1 starpskriemeļu disku spraugās ar priekšējo vai priekšēji laterālo pieeju vienu implantu katrā diska spraugā.
|  |  | Materiāls: | polimēru sakausējums vai titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Materiāls: augstas kvalitātes polimēru sakausējums vai titāna sakausējums;
· Instrumenti implanta ievadīšanai vai izņemšanai, starpskriemeļu spraugas attīrīšanai no mīkstajiem audiem un distrakcijai;
· Implanta dizains atvieglo tā ievadīšanu starpskriemeļu spraugā;
· Atbalsta virsmas pret kaulu veidotas rievotas, lai mazinātu iespēju implantam spontāni dislocēties;
· Implanti ir ieapaļas formas, atbalsta virsmas veido lordotisku leņķi;
· Implanta dobums paredzēts kaula vai kaula aizvietotāja iepildīšanai;
· Implants vai tā struktūrā esošie marķieri redzami RTG, nav pretrunā ar MRT;
· Izmēri: AP garumi 22- 26 mm (+/-3mm), platumi (LL) 26- 32 (+/-4mm), vismaz 3 dažādi augstumi no 10-16mm (+/-2mm);
· Instrumenti, kuru nobeigumi imitē implanta izmērus (Trial);
· Iespēja fiksēt implantu pie ievietotāja no sāniem.
KOPĀ:
10 | 10 | VL8390 | PLIF starpskriemeļu diska aizvietotāji |  |  |  |  | 100
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | Starpskriemeļu diska aizvietotāji implanti, paredzēti ievietošanai L2-S1 starpskriemeļu disku spraugās ar mugurējo vai mugurēji laterālo pieeju divus implantus katrā diska spraugā pa vienam no katras puses.
|  |  | Materiāls: | polimēru sakausējums vai titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Materiāls: augstas kvalitātes polimēru sakausējums vai titāna sakausējums;
· Instrumenti implanta ievadīšanai vai izņemšanai, starpskriemeļu spraugas attīrīšanai no mīkstajiem audiem un distrakcijai;
· Implanta dizains atvieglo tā ievadīšanu starpskriemeļu spraugā;
· Atbalsta virsmas pret kaulu veidotas lai mazinātu iespēju implantam spontāni dislocēties;
· Implanta dobums paredzēts kaula vai kaula aizvietotāja iepildīšanai;
· Implants vai tā struktūrā esošie marķieri redzami RTG, nav pretrunā ar MRT;
· Izmēri: garumi 20 un 25 mm (+/-3mm), vismaz 3 dažādi augstumi no 8-10mm (+/-1mm);
· Komplektā ir implanti ar 0* leņķi starp atbalsta virsmām un implanti ar lordotisku leņķi.
KOPĀ:
IV. Cervikāli starpskriemeļu diska aizvietotāji (cage).
11 | 11 |  | ACIF šūnu struktūras titāna implants, veidots trīsdimensionālās drukas tehnikā. |  |  |  |  | 30
|  |  | Materiāls: | augstas kvalitātes titāna sakausējums, veidots trīsdimensionālās drukas tehnikā, kas paredzēts implantēšanai ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī, CT un MRT savietojams.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Implantam jābūt veidotam no šuņu struktūras augsti kvalitatīva titāna, kurš ir izgatavots, izmantojot trīsdimensionālās drukas tehnoloģiju;
· Implanta korpusā iestrādāti metāla marķieri;
· Divu izmēru implanti: 12x16 mm un 14x18 mm.
· Augstumu izvēle ne mazāka kā: 4 mm katram izmēram
· Augstumu diapazons 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm katram izmēram;
· Lordozes leņķi 4◦ un 8◦ katram izmēram.
· Implantu garumi un platumi piemēroti to pielietošanai starpskriemeļu disku
aizvietošanai C2-C7 dažādas ķermeņa uzbūves un auguma garuma pieaugušajiem.
. Jānodrošina instrumentu komplekts implantu ievietošanai un /vai izņemšanai.
V. Cervikāli skriemeļa korpusa aizvietotāji.
12 | 12 |  | Maināma garuma (expandable) kakla daļas VBR (PEEK) |  |  |  |  | 20
Implantu sistēma skriemeļu ķermeņa aizvietošanai mugurkaula kakla daļā no C3 – C7 stabilizācijas un rekonstrukcijas nolūkos pēc skriemeļa ķermeņa evakuācijas.
|  |  | Materiāls: | augstas kvalitātes polimēru sakausējums, paredzēts implantēšanai ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī, CT un MRT savietojams.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Skriemeļu korpusu aizvietotāji ar atbalsta virsmās iestrādātu lordotisku leņķi– anatomiski atbilstošu mugurkaula kakla daļai;
· Plaša atbalsta saskares virsma ar zobainām augšējām un apakšējām implanta virsmas daļām kas samazina spontānas dislokācijas risku;
· kopējais augstuma diapazons implanta konstrukcijai ir no 18 mm - 46 mm ar 2mm kāpumu.
KOPĀ:
VI. Vienkāršota Mugurējās fiksācijas sistēma
13 | 13 |  | Torako-lumbāla transpedikulāras fiksācijas sistēma iepriekš implantāto sistēmu pagarināšanai, revīzijai un komponentu nomaiņai, kā arī pielietošanai secīgās operācijās, lai izvairītos no kompleksās sistēmas resterilizācijai sterilizācijai nepieciešamās pauzes.
Paredzēta nekomplicētiem torako-lumbālas mugurkaulāja nestabilitātes gadījumiem
|  |  | Īpaša prasība: | savietojama ar PSKUS pēdējo 5 gadu laikā visvairāk pielietoto Medtronic 5,5 mm stieņa diametra transpedikulārās fiksācijas komponentiem
Par nekomplicētu tiek uzskatīts gadījums ar mugurkaulāja nestabilitāti distālajā krūšu un jostas daļā bez nozīmīgas deformācijas vai skriemeļu dislokācijas, kad mugurkaulāja dorsālai fiksācijai ar vairāk nekā 90 procentu varbūtību būs nepieciešami tikai sistēmas pamatelementi: transpedikulāras skrūves ar bloķējošām skrūvēm, fiksācijas stieņi un škērsfiksācijas elementi, bez nepieciešamības fiksēt vairāk nekā 4 kustību segmentus
|  |  | Iepirkuma priekšmets: | implantu sistēma mugurkaulāja transpedikulārai fiksācijai dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitātes gadījumos krūšu, jostas un krustu daļā pieaugušajiem.
Iimplanti paredzēti mugurkaula ķirurģiskai fiksācijai ar mugurējo konvencionālo pieeju, dažāda auguma un ķermeņa konstitūcijas pieaugušajiem. Instrumentu komplekts ietver arī demontāžai un implantu izņemšanai no ķermeņa nepieciešamos.
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina klīniku ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami implantu sistēmas ievadīšanai cilvēka ķermenī vai izņemšanai no tā, kā arī atsevišķo sastāvdaļu (stieņu) sagatavošanai pēc garuma, modelēšanai un montāžai. Implanti un instrumenti tiek piegādāti sterilizācijai piemērotos konteineros, kuros tie izvietoti turētājos pārskatāmā veidā. Implantu daudzums konsignācijas komplektā nav mazāks kā tālākā tekstā atzīmēts pa pozīcijām.
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Stieņu diametrs 5,5 mm;
· Poliaksiālas, transpedikulārās skrūves
|  |  |  | · Konstrukcijas stieņi nepastarpināti fiksējas poliaksiālas skrūves galviņā no augšas (Top loading) ar skrūves galviņas iekšpusē skrūvējamu fiksējošo skrūvi (set screw); |  |  |  | 20
· Poliaksiālo skrūvju galviņas nolieces leņķis no skrūves garenass nav mazāks par 14grādiem;
· Noslēdzošā skrūve ar trapecveida vītni, kas nodrošina stabilāku un stiprāku stieņa fiksāciju skrūves galviņā;
· Instrumentārijs nodrošina kontrolētu fiksējošās skrūves pievilkšanas spēku;
|  |  |  | · Šķērsfiksācija nodrošina konstrukcijas stieņu šķērssavienošanu pie jebkuriem attālumiem starp stieņu garenasīm diapazonā no 30 līdz 80 mm; |  |  |  | 20
· Uz fiksācijas sistēmas sastāvdaļām jābūt saskatāmi uzdrukātiem to izmēriem, dažādu izmēru implanti secīgi izvietoti konteinerā;
· Transpedikulārajām skrūvēm kaula vītnei jābūt pašgriezošai, bet ar atraumatiskām vītnes šķautnēm;
|  |  |  | · Poliaksiālajām skrūvēm jābūt visiem šiem skrūvju diametriem – 4,8; 5,5; 6,5 7,2 mm (+/- 0,3 mm); |  |  |  | 72
|  |  |  | · Poliaksiālajām skrūvēm jābūt visiem šiem skrūvju garumiem – 30; 35; 40; 45; 50; 55. |  |  |  | 48
|  |  |  | · 6,5 mm diametra un 5,5 mm diametra skrūvēm ar garumiem 45, 50 un 55 mm jābūt pa 6gab. no katra izmēra, pārējo izmēru un diametru skrūvēm pa 2gab. no katra izmēra konsignācijas komplektā |  |  |  | 24
KOPĀ:
VI. Vertebroplastija, kifoplastija, skriemeļu pukcijas biopsija.
14 | 14 | VL7881 | Verebroplastijas sistēma ar PMMA cementu
|  |  | Komplekts sastāv : | slēgtas, automātiskas cementa sajaukšanas un injektora uzpildīšanas sistēmas ,injektora,savienotājcaurulītes un injektora pievienošanai adatām |  |  |  | 120
|  |  |  | vertebroplastijas adata |  |  |  | 400
|  |  |  | augstas viskozitātes kontrastēta polimetilmetakrilāta (PMMA) kaulu cementa |  |  |  | 150
|  |  | Tehniskās prasības: | § kaulu cementa pagatavošanas iekārtai jānodrošina cementa komponentu automātiska sajaukšana slēgtā konteinerā un cementa injektora automātiska uzpildīšanu un atgaisošanu
§ cementam jāsatur ne mazāk par 30% bārija sulfāta
§ kopējam cementa tilpumam pēc tā sagatavošanas jābūt ne mazākam par 12 ml
§ cementam jābūt ar augstu viskozitāti, gatavam ievadīšanai nekavējoties pēc injektora automātiskās uzpildīšanas pabeigšanas
§ cementa izmantošanas laikam jābūt ne mazākam par 18 minūtēm
§ injektora garumam ar pievienota savienotājcaurulīti jābūt ne mazākam par 40 cm
§ vertebroplastijas adatām jābūt ne īsākām par 12 cm, ar adatas gala orientācijas indikatoru uz rokturiem.
§ vetebroplastijas adatu diametriem jābūt no 9 līdz 13 geidziem
§ vertebroplastijas adatu un stiletu rokturiem jābūt ergonomiskiem, rentgena staru caurlaidīgiem.
Visi komponenti tiek piegādāti sterili, gatavi lietošanai.
KOPĀ:
15 | 15 | VL8417 | Verebroplastijas sistēma ar lēni uzsūcošu kalcija sulfātu un hidroksiapatītu saturošs spongioza kaula aizvietotāju cementu
|  |  | 30 kompl.Komplekts sastāv : | · divām vertebroplastijas adatām ar stiletu |  |  |  | 60
|  |  |  | · Lēni uzsūcoša kalcija sulfātu un hiroksiapatītu saturoša kaulu cementa ar cementa komponentu sajaukšanas un dozētas ievadīšanas ierīces. |  |  |  | 30
Pielietošanas indikācijas: skriemeļu nostiprināšana kakla, krūšu, jostas un krustu daļā pacientiem ar osteoporotiskiem un stabīliem traumatiskiem lūzumiem, kā arī kombinācijā ar transpedikulāro fiksāciju.
|  |  | Tehniskās prasības: | Tehniskās prasības:
§ vertebroplastijas adatām jābūt ne īsākām par 12 cm, ar adatas gala orientācijas indikatoru uz rokturiem.
§ vetebroplastijas adatu diametriem jābūt no 9 līdz 13 geidziem
§ vertebroplastijas adatu un stiletu rokturiem jābūt ergonomiskiem, rentgena staru caurlaidīgiem.
§ Kalcija sulfātu un hidroksiapatītu saturošam cementam jābūt nokomplektētam ar cementa pagatavošanas un dozētas ievadīšanas instrumentiem.
§ Pagatavotā cementa tilpumam jābūt ne mazākam par 8 ml.
Visi komponenti tiek piegādāti sterili, gatavi lietošanai.
KOPĀ:
16 | 16 | VL7880 | Kifoplastijas sistēma.
|  |  | Komplekts sastāv no: | 1. Balona katetra kopā ar balona katetra uzpildīšanas un spiediena kontroles ierīci.Balona izmēri 10, 15, 20 mm. Maksimālais spiediens balonā ne mazāks par 400 psi. Divām skriemeļa punkcijas adatām (starta kanilēm ar troakāru), kuras pilda arī darba kaniles funkciju. Adatu diametrs ne lielāks par 10 G. Adatām jābūt ar slīpu galu. Balona gultnes veidotāja.Cementa aplikatora. |  |  |  | 100
|  |  |  | 2. Slēgtas, pilna cikla automātiskas cementa sajaukšanas un injektora uzpildīšanas sistēmas ,Injektora un savienotājcaurulītes injektora pievienošanai adatām |  |  |  | 100
|  |  |  | 3 augstas viskozitātes kontrastēta polimetilmetakrilāta (PMMA) kaulu cementa |  |  |  | 100
|  |  | Tehniskās prasības cementam, tā pagatavošanas un ievadīšans instrumentiem: | § kaulu cementa pagatavošanas iekārtai jānodrošina cementa komponentu automātiska sajaukšana slēgtā konteinerā un cementa injektora automātiska uzpildīšanu un atgaisošanu
§ cementam jāsatur ne mazāk par 30% bārija sulfāta
§ kopējam cementa tilpumam pēc tā sagatavošanas jābūt ne mazākam par 12 ml
§ cementam jābūt ar augstu viskozitāti, gatavam ievadīšanai nekavējoties pēc injektora automātiskās uzpildīšanas pabeigšanas
§ cementa izmantošanas laikam jābūt ne mazākam par 18 minūtēm
§ injektora garumam ar pievienota savienotājcaurulīti jābūt ne mazākam par 40 cm
§ Injektoram jābūt savietojamam ar darba kanili.
Visi komponenti tiek piegādāti sterili, gatavi lietošanai.
KOPĀ:
17 | 17 |  | Instrumentu komplekts skriemeļu punkcijas biopsijas veikšanai.
Komplektam jānodrošina kaulaudu paraugu ņemšana no skriemeļiem un jābūt savietojamam ar vertebroplastijas adatām.
|  |  | Komplekts sastāv no: | 1. Vertebroplastijas adata, |  |  |  | 15
|  |  |  | 2. Biopsijas adata ar mandrēnu un Šļirce. |  |  |  | 15
|  |  | Tehniskās prasības: | adatu diametrs 10 -13 +/- 1 geidzī,garums ne mazāks par 12 cm.
rokturiem jābūt rentgena staru caurlaidīgiem un ar adatas gala orientācijas indikatoru
Visi komponenti tiek piegādāti sterili, gatavi lietošanai.
KOPĀ:
18 | 18 | VL1235 | Kakla daļas priekšējās fiksācijas plāksne ar distālā gala bloķējošām skrūvēm. |  |  |  |  | 40
Atsevišķa implantu sistēma mugurkaula kakla daļas skriemeļu stabilitātes nodrošināšanai pēc starpskriemeļu diska vai skriemeļa korpusa aizvietojošas operācijas, pie skriemeļu lūzumiem, mežģījumiem. Paredzētas skriemeļu korpusu savienošanai no priekšpuses.
|  |  | Materiāls: | Titāna sakausējums
|  |  | Tehniskās prasības: | · Viena līdz 4 kustību segmentu savienošanai;
· Ar iestrādātu kala daļai piemērotu anatomisku izliekumu;
· Iespēja veidot urbumu skriemelī fiksētā leņķī vai brīvi izvēlētā leņķī;
· Plāksnes dizains piemērots dažādai skrūvju implantēšanas tehnikai;
· Skrūves saskaņā ar izmēriem kodētas pēc krāsām;
· Fiksācijas plāksnes: Viena līmeņa fiksācijai- garums no 22mm-36mm ar 2mm kāpumu, divu līmeņu - garums no 40mm-54mm ar 2mm kāpumu; Trīs līmeņu - garumi no 60mm-80mm;
· Skrūves ar mainīga un fiksēta leņķa skrūvju opcijām, garumu izvēle ne mazāk kā: 10mm, 12mm, 14mm un 16mm.
KOPĀ:
VII.Mugurkaula Kaula masas aizvietotāji.
19 | 19 | VL9832 | Mugurkaula Kaula masas aizvietotāji, kas ir piemēroti kakla daļas starpskriemeļu disku aizvietojošo implantu uzpildīšanai pirms ievietošanas mugurkaulājā. |  |  |  |  | 120
|  |  | Materiāls: | sintētiski producēts tri-kalcija fosfātu saturošs spondilodēzi veicinošs savienojums, kakla un krūšu jostas daļas starpskriemeļu disku un skriemeļu korpusu aizvietojošo implantu uzpildīšanai pirms ievietošanas mugurkaulājā. Materiāls ir sterilu gabaliņu formā, gatavs tūlītējai ievietošanai diska vai korpusa aizvietojošā (cage) implantā.
KOPĀ:
20 | 20 | VL5441,VL5472 | Kalcija sulfāta granulas kaula masas aizvietošanai ar pievienotām plaša spektra antibiotikām
kuras paredzētas, lai lēni izdalītos ķermeņa iekšējā vidē no kaulu masas aizvietotāja
|  |  | Prasības: | paredzēts kaulu masas aizvietošanai mugurkaulāja saslimšanu gadījumā vai pie aizdomām par tādām.
Paredzēts pielietošanai krūšu-jostas daļā.
Tiek piegādāts sterilā iepakojumā, paredzēts tūlītējai lietošanai, vienā iepakojumā fasēti :
|  |  |  | iepakojums 5 cm2 |  |  |  | 10
|  |  |  | iepakojums 10 cm2 |  |  |  | 30
KOPĀ:
21 | 21 |  | Laminoplastijas sistēma |  |  |  |  | 30
|  |  | Materiāls: | titāna sakausējums
|  |  | Apraksts: | miniatūra plāksnīte ar tajā izveidotām atverēm skrūvju ievadei, kuru izmēri atbilst iespējai pieskrūvēt plāksnīti pie skriemeļa lociņa mugurkaulāja kakla un krūšu daļā pieaugušajiem, lai panāktu skriemeļa lociņa fiksāciju atpakaļ pie skriemeļa pēc spinālā kanāla atvēršanas.
Pielietojums: ‘’open door’’ tipa laminoplastijas, intradurālu audzēju operācijas.
|  |  | Piegādes nosacījumi: | konsignācijas komplekts līguma darbības laikā atrodas klīnikā
KOPĀ:
22 | 22 |  | Mugurkaula kakla daļas priekšējās fiksācijas plāksne ar fiksēta un mainīga leņķa pašbloķejošām skrūvēm |  |  |  |  | 10
|  |  | Apraksts: | Atsevišķa implantu sistēma mugurkaula kakla skriemeļu stabilitātes nodrošināšanai pēc starpskriemeļu diska vai skriemeļa korpusa aizvietojošas operācijas ,paredzētas skriemeļu korpusa savienošanai no priekšpuses.Sastāv no plāksnes un ne mazāk kā 4 skrūvēm.
|  |  | Materiāls: | Titāna sakausējums
|  |  | Tehniskās prasības | Unikortikālas un bikortikālas skrūves
|  |  |  | Plākšņu izmēri sākot no 20 mm 4 skrūvju |  |  |  | 10
Garumā līdz 10 mm,skrūvju atveres līdz 10
Pašurbjošo skrūvju diametrs 4.00 mm+/-0.2 mm
Viena līmeņa fiksācijai -garums no 22 mm-36 mm ar 2 mm kāpumu
|  |  |  | Skrūvju garumi monokortikālām skrūvēm: 10 mm,12 mm,14 mm,16 mm |  |  |  | 40
KOPĀ:
23 | 23 |  | Vertebroplastijas adatas |  |  |  |  | 250
|  |  | Apraksts: | Piemērotas Transpedikulārās vertebroplastijas veikšanai pieaugušajiem krūšu un jostas daļā
Vienreizlietojamas,sterilas iepakojumā pa vienai.
KOPĀ:
| 24 |  | Cervikāli polimēru starpskriemeļu diska aizvietotāji (cage).
24 |  |  | Iepirkuma priekšmets: | ACIF (PEEK) implants. |  |  |  | 20
|  |  | Materiāls: | augstas kvalitātes polimēru sakausējums, paredzēts implantēšanai ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī, CT un MRT savietojams.
|  |  | Tehniskās prasības: | · Izliekta ārējā virsma ar zobainu augšējo un apakšējo virsmas daļu;
· Dobs vidus, implanta ārējās malas veido noslēgtu gredzenu
· Implanta korpusā iestrādāti metāla marķieri;
· Implantā iestrādātas pieslēgvietas tā satveršanas instrumentiem
· Augstumu izvēle ne mazāka kā: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm;
· Implantu garumi un platumi piemēroti to pielietošanai starpskriemeļu disku aizvietošanai C2-C7 dažādas ķermeņa uzbūves un auguma garuma pieaugušajiem;
· Vidusdaļa paredzēta aizpildīšanai ar autologu kaula graftu vai kaula aizvietotāju.
· Līguma darbības laikā tiek nodrošināts instrumentu komplekts implantu ievietošanai vai izņemšanai, Proves (Trail) instrumenti, kuru nobeigumu izmēri atbilst implantu izmēriem, virsmas gludas.
· Implanti tiek piegādāti sterili iepakoti pa vienam, no katra izmēra ne mazāk kā 2 konsignācijas komplektā
KOPĀ:
| 25 |  | Abdominālā retraktora sistēma mugurkaulāja operācijām.
Ķirurģiskā retraktora sistēma ir modulāra, tās detaļas ir atdalāmas un pielāgojamas pēc vajadzības. Sistēmas sastāvdaļas speciāli pielāgotas darbam ar intraoperatīvu fluoroskopīju.
|  |  | Sistēma sastāv no: | Galda statnis, kas piestiprināms galdam ar vienu nospriegojamu spaili ar izmēru 20/14mm. Savietojams ar standarta operācija galda apmalēm. |  |  |  | 2
|  |  |  | Šķērssavienojums starp galda statņiem ar divām nospriegojamām pievienošanās spailēm un divām stingri pievienojamām spailēm. Izmērs 14/14mm. |  |  |  | 1
|  |  |  | Āķu stiprināšanas “rokas”. 1 pāris |  |  |  | 2
|  |  |  | Āķu stiprināšanas “rokas” mugurkaula operāciju āķiem. 1 pāris |  |  |  | 2
|  |  |  | Ātrās fiksācijas klemme āķu kāta nostiprināšanai ar apakšējo “click” sistēmu. |  |  |  | 2
|  |  |  | Ātrās fiksācijas klemme lāpstiņu fiksācijai ar izmēru 14/8mm. Apakšā slēgta. |  |  |  | 4
|  |  |  | Lāpstiņu nostiprināšanas stieņi, garums 195 mm ar iespiežamu lodveida savienojumu un locītavu. |  |  |  | 5
|  |  | rentgennegatīvas plētēja lāpstiņas izmēri: | 25x120mm |  |  |  | 4
|  |  |  | 25x140mm |  |  |  | 4
|  |  |  | 25x160mm |  |  |  | 4
|  |  |  | 25x180mm |  |  |  | 4
|  |  |  | 25x200mm |  |  |  | 4
|  |  |  | 25x220mm |  |  |  | 4
KOPĀ:
* Pretendnetam jānorāda atsauce uz informātivo materiālu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
Piedāvātas preces tehniskajā datu lapā ("data sheet") informatīvajā tekstā jānorāda atzīme konkrētam tehniskās specifikācijas prasības punktam.
** Tehniskaja specifikācijā norāditajam preču apjomam ir informatīva nozīme.