| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pielikums) „Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Medicīniskās preces” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/120) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| 1 | Dilatācijas balonkatetrs liela diametra (virs 4,0mm) asinsvadu un asinsvadu proksimālās daļas stenožu dilatācijai | 1) Balona materiāla tips- semi compliant 2) Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) 3) Distālā daļa - laser bonded 4) Nominālais spiediens 6atm 5) RBP(rated burst pressure): 14atm * 6) Balona diametri: 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0 mm 7) Balona garumi: 15, 20mm. 8) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) - 0,022" 9) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 10) Balonkatetra garums 155cm 11) Silikona pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam. 12) Rentgena marķieru skaits: 2 |
| 2 | Dilatācijas balonkatetrs maza diametra (zem 1,5mm) asinsvadu un asinsvadu distālo daļu stenožu dilatēšanai | 1) Balona materiāla tips- semi compliant. Balona materiāls – poliamīds. 2) Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) Paredzēts lietošanai visām asinsvadu oklūziju pakāpēm. * 3) Balona minimālais diametrs 1.25mm Balona nepieciešamie diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm * 4) Balona nepieciešamie garumi: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm. 5) Lesion entry profile - balonkatetra distāla gala profils 0.42mm. 6) Distālā mīkstā gala „Cross Tip” garums - 3mm. 7) Balona pārklājums: hidrofīlisku klājumu distālajam galam (30-40cm) - M coat PTFE pārklājums katetra rokturim un korpusam. 8) Nominālais spiediens 6atm. 9) RBP ne mazāks kā 14atm (balonkatetriem ar diametru vairāk kā 3,25mm ne mazāks kā12 atm). 10) Balonkatetra garums ne mazāks 145cm 11) Katetra uzbūve Proksimālais diametrs ne lielāks kā F2.0/0.67mm. Distālās daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.2.6/0.87mm un ne mazākām par 2.4Fr/0,80mm 12) Vadītājstīgas izejas ports Porta izmērs ne lielāks kā F2.7. 13) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014” 14) Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5 15) Rentgena marķieru skaits:2. (1 marķieris 10mm balona garumam) 16) Gaisa izsūkšanas laiks – 1,25/15 - 0,7sek. 2,0/20 – 1,6 sek. 3,0/20 – 3,1 sek. 4,0/20 – 6,0 sek. |
| 3 | Dilatācijas balonkatetrs subtotālu oklūziju ar izlocītu anatomiju un bifurkāciju galvenā zara subtotālu oklūziju un sānu zara augsti stenotizētu bojājumu dilatācijai | 1) Balona materiāla tips – low compliant, ar maksimālu abrāzijas rezistenci, materiāls Duralyn Flex(balona diametra palielināšanos palielinot spiedienu iespējams paredzēt, tas ir saskaņā ar iepakojumam pievienoto speciālo tabulu) 2) Balonkatetra veids – Monorail (Rapid Exchange). 3) Balona diametri: 1,5 mm, 2 mm, 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3 mm; 3,25 mm; 3,5 mm,4mm; ( 2 rentgena marķieri). 4) Balona garumi: 6mm, 10 mm,12mm, 15 mm; 20 mm; 30 mm (izņemot 1,5 mm balonus). 5) Nominālais spiediens 8 atm. 6) RBP (Rated Burst Pressure) 14 atm, 1/4 izmēra līdz 16 atm. 7) MBP: (Mean Burst Pressure) 17 atm. 8) Konusveida gals, kas nodrošina efektīvāku ievadīšanu. 9) Balona pārklājums: hidrofīls klājums. 10) Balonkatetra uzbūve un izmēri: 11) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 12) Katetra garums ne mazāks kā 139 cm. 13) Katetra distālā daļa: materiāls – Pebax/Nylon, diametrs ne lielāks kā 2,7 F. 14) Katetra proksimālā daļas materiāls - nerūsējošais tērauds ar lubrikantu pārklājumu, ne lielāks kā 1,9 F. 16) Balonkatetra savienojuma daļā integrēts proksimālās daļas fiksators. 17) Iekausēti platīna rentgena marķieri. 18) Savietojams ar 0.014” vadītājstīgu. 19) Jānodrošina Kissing Balloon tehniku pie 6F. |
| 4 | Dilatācijas balons totālu un subtotālu kalcificētu oklūziju dilatēšanai | 1) Balona materiāls - Semi-compliant tipa 2) Balonkatetra veids – monorail un OTW 3) Distālā katetra daļa - laser bonded, sarkanas krāsas distālais gals labākai redzamībai angiogrāfā 4) Nominālais spiediens 6 atm 5) RBP(rated burst pressure): 14 atm * 6) Balona diametri 1,2mm, 1.50mm, 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3,25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm. 7) Neuzpūsta balona ārējais diametrs - 0.0252" - 0.028" 3.0mm diametra baloniem. * 8) Balona garums 8mm līdz 30mm 9) Balons klāts ar Z-Glide hidrofīlisku klājumu, kas samazina berzi vadītājkatetra iekšienē. 10) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) 0,017" 11) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 12) Balonkatetra garums 155cm 13) Silikona pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam. 14) Rentgena marķieru skaits: 2 |
| 5 | PTCA dilatācijas balonkatetrs: izlocītu un kalcinētu asinsvadu stenožu dilatēšanai un stenta pecimplantācijas dilatācijai. | Balona materiāla tips: „semi compliant” un „non – compliant” Balonkatetra veids: Monorail (Rapid Exchange) un OTW Monorail (Rapid Exchange), semi compliant - Balona diameteri: 1.00; 1.25; 1,50; 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4.00mm - Balona garumi: 6; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 30mm - Balonkatetra distālā gala Ø (lesion entry profile): minimums 0.016” (Ø 1.00 un 1.25mm) - Neuzpūsta balona ārējais Ø (crossing profile): maks. 0.021” (Ø 1.25 - 1.5mm), maks 0.024” 4.00mm - Balona pārklājums: selektīvi klāts ar hidrofīlisku pārklājumu - katetra kop. garums min. 142cm - Jānodrošina “kissing balloon” tehnikas pielietojumu ar 6F vadītājkatetru - Nominālais spiediens: ≥ 7atm - Maksimāl;ais spiediens: ≥ 14atm - Proksimālās katetra daļas Ø 1.9F - Savienojams ar vadītājkateteru, kam iekšējais MGCID (minimum guiding cathetre ID) ne lielāks kā 0.056'' - Rentgena marķieru skaits: 1-2gab., (1.00, 1.50 un 1.25mm balonam pieļaujams ir tikai 1 marķieris) OTW, semi compliant - Balona Ø: 1.00; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00mm - Balona garumi: 6; 9; 10; 12; 15; 20; 21; 25; 30mm - Neuzpūsta balona ārējais Ø: (šķersošanas profils): maks. ≤ 0.020” (Ø 1.25); ≤ 0,021 “(Ø 1.50mm -≤ 0,024” (Ø 4,00mm) - Rentgena marķieru skaits: 1-2gab., - Balonkatetra garums: ≤ 138cm (Ø 1,25mm); ≤ 138cm (Ø 1,50-4,00) - Balona pārklājums: selektīvi klāts ar hidrofīlisku pārklājumu - Nominālais spiediens 6 – 12atm - Rated burst pressure: 12 - 14atm - Savienojams ar vadītājkateteru, kam iekšējais MGCID (minimum guiding cathetre ID) ne lielāks kā 0.056'' Monorail (Rapid Exchange), non compliant - Balona Ø: 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4.50; 5.00mm - Balona garumi: 6; 7; 9; 10; 12; 14; 15; 20; 21; 27; 30mm - Balonkatetra garums: ≥142cm - Rentgena marķieru skaits: 1-2gab. - Balona pārklājums: selektīvi klāts ar hidrofīlu slāni - Proksimalās katetra daļas diameters Ø 1.9F - Distālās katetra daļas Ø ≤ 2.5F ( balonkatetrs ar Ø 2.0 – 3.75); ≤ 2,7F (baloniem ar 4,00-5,00) - Savienojams ar vadītājkateteru, kam iekšējais MGCID (minimum guiding cathetre ID) ne lielāks kā 0.056'' Ø no 2.0-4.0mm b) ≤ 0,066 baloniem ar Ø 4,5-5,0mm - Nominālais spiediens : ≤ 12atm - Maksimālais spiediens :≥ 20atm - Vadītājstīgas maksimālais Ø: 0,014” - Distālās daļas gala Ø (lesion entry profile): ≤ 0,015” |
| 6 | Dilatācijas balons īsas stenozes un stentu restenožu dilatēšanai | 1) Balona materiāla tips – semi compliant 2) Balonkatetra veids – monorail ( Rapid exchange) * 3) Balona diametri 1.50mm, 2.00mm, 2.50mm, 2,75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 4.00mm, 4.50mm, 5.00mm * 4) Balona profils: 1.50 un 2.00mm 0.025`` 2.50 līdz 3.00mm 0.026`` 3.25 līdz 4.00mm 0.027`` 4.50 un 5.00mm 0.028`` * 5) Balona garums – 10mm, 15mm, 20mm, 30mm ar diviem rtg marķieriem 6) Nominālais spiediens 6 atm 7) RBP(rated burst pressure) 12 – 15 atm 8) Baloniem nepieciešama neizslīdoša virsma ISR (stentu restenožu) predilatācijai un fokālām stenozēm 9) Balonkatetra distālās daļas profils ne lielāks kā 2.5F, gala profils ne lielāks kā 0,017`` ar sequential tip 10) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā 11) Rtg marķieriem nulles profils 12) Proksimālā daļā ne lielāks kā 1,8F hipotube dizains, materiāls – nerūsējošais tērauds, PTFE pārklājums 13) Katetra garums ne mazāks kā 138cm (158cm L versijai distālām lēzijām) 14) Savietojams ar ne lielāku kā 5F vadītājkatetru un ne mazāku kā 0.014`` vadītājstīgu |
| 7 | Dilatācijas balonkatetri ar ierobežotu dilatāciju neatkarīgi no spiediena (non-compliant vai hinge compliant materiāls) | 1) Balonkatetra veids – monorail, 2) Balonkatetra divu segmentu iekšējais lūmens 3) Balona diametri 2.00mm, 2.25 mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3,25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4,5mm, 5,00mm, 5,50mm, 6.00mm 4) Balona garums 6mm, 8mm, 12mm,15mm, 20mm, 30mm 5) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) 0,017" , šķērsošanas profils (crossing profile) ne lielāks kā 0.031" (0.787 mm) 6) Nominālais spiediens: 12atm 7) Balona pārklājums - hidrofīls klājums. 8) Katetra uzbūve un izmēri: Balonkatetra garums ne mazāks kā 140cm Proksimālā katetra daļas materiāls – nerūsējošā tērauda hypotube 9) Rentgena marķieru skaits: 2 10) Savietojamība ar vadītājkatetriem kuru: Minimālais iekšējais diametrs sākot ar 0.066” (1.68mm) baloniem ar diametru 4.5-6.0mm Minimālais iekšējais diametrs sākot ar 0.056” (1.42mm) baloniem ar diametru 2.0-4.0mm 11) Katetra korpuss veidots no dažādas stingrības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un vadīšanu. 12) Savietojamība ar 0.014” (0.36 mm) vadītājstīgu 13) Balonam ne vairāk kā trīs ieloces neizplestā veidā |
| 8 | Augsta spiediena dilatācijas balonkatetrs ar ierobežotu dilatāciju neatkarīgi no spiediena - non-compliant -nepilnīgi atvērtu stentu postdilatācijai | 1) Balona materiāla tips – low compliant, ar maksimālu abrāzijas rezistenci, materiāls Duralyn Flex(balona diametra palielināšanos palielinot spiedienu iespējams paredzēt, tas ir saskaņā ar iepakojumam pievienoto speciālo tabulu) 2) Balonkatetra veids – Monorail (Rapid Exchange). 3) Balona diametri: 1,5 mm, 2 mm, 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3 mm; 3,25 mm; 3,5 mm,4mm; ( 2 rentgena marķieri). 4) Balona garumi: 6mm, 10 mm,12mm, 15 mm; 20 mm; 30 mm (izņemot 1,5 mm balonus). 5) Nominālais spiediens 8 atm. 6) RBP (Rated Burst Pressure) 14 atm, 1/4 izmēra līdz 16 atm. 7) MBP: (Mean Burst Pressure) 17 atm. 8) Konusveida gals, kas nodrošina efektīvāku ievadīšanu. 9) Balona pārklājums: hidrofīls klājums. 10) Balonkatetra uzbūve un izmēri: 11) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 12) Katetra garums ne mazāks kā 139 cm. 13) Katetra distālā daļa: materiāls – Pebax/Nylon, diametrs ne lielāks kā 2,7 F. 14) Katetra proksimālā daļas materiāls - nerūsējošais tērauds ar lubrikantu pārklājumu, ne lielāks kā 1,9 F. 16) Balonkatetra savienojuma daļā integrēts proksimālās daļas fiksators. 17) Iekausēti platīna rentgena marķieri. 18) Savietojams ar 0.014” vadītājstīgu. 19) Jānodrošina Kissing Balloon tehniku pie 6F. |
| 9 | Balonkatetrs PTCA koronāro artēriju bifurkāciju ārstēšanai | - Viens balons ar 2 diametriem - Nominālais balona diametrs: proksimāli 2,75 - 4,50 mm, distāli 2,50 - 3,75 mm Nominālie balona garumi: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm - 3 kontrastvielas marķieri - Nominālais spiediens – 10 atm - Distālās vārsts diametrs 2,7F (0,90 mm), Proksimālās vārsts diametrs 2F (0,65 mm) - Savietojams ar vadītājstīgu maks.. .014" Savietojams ar vadītājkatetru 5F (.056") - Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) - Katetra garums: 140 cm - Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks - Izcila stumjamība un vadāmība - Hidrofīls katetru pārklājums |
| 10 | PTCA Dilatācijas balonkatetrs (OTW ), asinsvadu totālo oklūziju (CTO) likvidēšanai. | 1) Balona materiāls – poliamīds 2) Balonkatetra veids – OTW konstrukcija 3) Balona minimālais diametrs 1.25mm. 4) Balona nepieciešamie diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.5mm. 5) Balona garumi: 10mm, 15mm, 20mm. 6) Distālajam galam jābūt mīkstam profilam 0.017”/0,42mm. 7) OTW maza diametra balona profilam jābūt 0.026”/0,67mm. 8) Hidrofīlais pārklājums distālajā OTW balona daļas garumā. 9) Proksimāli ir silikona pārklājums līdz katetra rokturim. 10) Nominālais spiediens - 6atm 11) RBP- ne mazāks kā 14atm 12) OTW Balonkatetra piegādes sistēmas garumi - 135cm, 13) Piegādes sistēmas garums 148 cm tikai OTW balonam ar izmēru 1,25mmx10mm. 14) Katetra uzbūve: Distālās daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.2.7/0.90mm un ne mazākām par 2.5Fr./0,83mm. Proksimālā katetra daļā atrodas stiprinoša serdes stīga (reinforcer core wire), kas stiprina balonkatetra ievadīšanu procedūras laikā. 15) Proksimālā katetra daļā ir divi izejas porti: Inflācijas un vadītājstīgas . 16) Proksimālais diametrs ne lielāks kā Fr.3,2/1,07mm. 17) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014”/0,36mm 18) Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5 19) Rentgena marķieru skaits:2. (1 marķieris balona maziem diametriem-1,25mm, 1,5mm). Dziļuma marķieris atrodas proksimālajā katetra daļā. |
| 11 | PTCA Dilatācijas balonkatetrs (Monorail sistēma), asinsvadu totālo oklūziju (CTO) predilatācijai | 1) Balonkatetra veids – Rx (monorail konstrukcija) *2) Balona diametrs 0.85mm; 1.10mm *3) Balona garumi: 10mm, 15mm (diametrs 0,85mm); 12mm, 17mm, 22mm (diametrs 1,10mm) 4) Distālajam galam jābūt pagarinātam, mīkstam, profils 0.017” 5) Balona profilam jābūt 0.023” 6) RBP ne mazāks kā 18atm 7) Rentgena marķieru skaits: 0.85mm balonam 1marķieris, kas pozicionēts balona proksimālajā galā, 1.10mm balonam 1marķieris, kas pozicionēts balona centrā. *8)Katetra garums 140cm, monorail garums 23cm. 9) Katetra uzbūve: Proksimālās daļa hypotube 1,9F 10) Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5 |
| 12 | PTCA dilatācijas balons ar fleksibliem marķieriem | - Balona materiāls – fleksibls balona materiāls - Balonkatetra veids – Monorail (Rx) konstrukcija 3) Crossing profile 3.00mm diametra balonam 0,024”. 4) Fleksiblā tungstena marķieru tehnoloģija un fleksiblais balona materiāls nodrošina lokanību. 5) Hidrofīls pārklājums virs balona un distālā katetra korpusa. 6) Katetra korpusa proksimālās/distālās daļas diametrs: 2.0/2.4F un 2.0/2.8F (balona diametram 3,75 un 4,00). 7) Nepieciešamie balona diametri: 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75 un 4,00mm 8) Nepieciešamie balona garumi: 8; 12; 15; 20 un 30mm. 9) Nominālais spiediens 8 atm, Rated Burst Pressure 14 atm. |
| 13 | Rievojošais dilatācijas balonkatetrs ar iegriezošu nitinola daļu koronāro artēriju stenožu ārstēšanai | 1) Balona materiāla tips – semi compliant 2) Iegriezošais elements - spirāles formā izvietotas 3 nitinola stīgas 3) Balonkatetra veids – Monorail (Rapid Exchange) *4) Balona diametri: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm *5) Balonu garumi: 10mm, 15mm, 20 mm 6) Nominālais spiediens 8 atm; RBP 20 atm (2.0 un 2.5 mm katetriem) 7) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs 0.014” 8) Savienojamība ar 6F vadītājkatetru un 5F vadītājslūžas 9) Ārējais diametrs (crossing profile) - 2.7 F 10) Katetru garums – 137cm 11) Rentgena marķieru skaits: 2 |
| 14 | Griezošais balons ar integrētām nitinola stīgām | - Dilatācijas balons ar integrētu nitinola stīgu (0.011") - Hidrofīlais pārklājums - Balona materiāls – neilons - Gala garums – 11 mm - Duāls Rtg pozitīvs marķieris (1 mm platums) integrētas stīgas proksimālajā un distālajā daļā - Balona diametrs no 2.0 līdz 4.0 mm - Balona garums no 10 līdz 20 mm - Balonkatetrs (3.0 mm) crossing profils 0.030" - Nominālais spiediens: 6 atm - Nominālais eksplozijas spiediens(RBP): 16 atm - Savietojamība ar vadītājkatetriem 5F ( min 0.056" ID) - Savietojamība ar stīgu max. 0.014” - Sistēmas kopējais garums - 139 cm |
| 15 | Griezošais (cutting) balons | 1) Balona materiāla tips – non – compliant 2) Nominālais spiediens 6 atm 3) RBP (rated burst pressure) vismaz 8 atm 4)Iespējamība veikt atkārtotas inflācijas (vismaz 8 reizes) 5) Mikroasmeņu skaits: 3 vai 4 6) Balona diametrs: 2.00 – 4.00 mm ar soli 0.25 mm * 7) Mikroasmeņu garums:6, 10 un 15 mm 8) Mikroasmeņu platuma nomināls 0.3 mm 9) Proksimālās katetra daļas izmērs 2.9 Fr 10) Balonkatetra distālā gala diametrs 2.9 Fr 11) Balonkatetra garums 145cm 12) Distālais gals - laser cutted 13) Rentgena marķieru skaits: 2 |
| 16 | Augsta spiediena dilatācijas balonkatetrs ar ierobežotu dilatāciju neatkarīgi no spiediena | - Katetra proksimālā daļa (1.9F) - Katetra distālā daļā diametrs 2.7F - Katetrs gala garums 2.65 mm - Balona materiāls (Neilons) - Duāls Rtg pozitīvs marķieris (1 mm platums) integrētas balona proksimālajā un distālajā daļā - Balona pārklājums: Galam - hidrofīlais pārklājums - Balona diametrs no 2.0 līdz .5,0 mm - Balona garums no 8 līdz 18 mm - Balonkatetra(3.0 mm) crossing profils 0.0295" - Nominālais spiediens: 12 atm - Nominālais eksplozijas spiediens (RBP): 22 atm - MBP: ≥30 - Savietojamība ar vadītājkatetriem 5F ( min 0.056" ID) - Savietojamība ar stīgu max. 0.014” - Sistēmas kopējais garums - 140 cm. |
| 17 | Zema profila balons ar fleksibliem marķieriem piemērots pozicionēšanai izlocītos asinsvados. RX, NC un OTW | 1) Fleksibli marķieri (izgatavoti no volframa) un fleksiblais balona materiāls nodrošina lokanību; 2) Balona siena veidota no divām kārtām: mutli-layer Cross-Flex, kas nodrošina plānu sieniņu; 3) Crossing profile 3.00 x 20 mm balonam 0,021”; 4) Balona diametri: 1,20; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50 un 5,00 mm; 5) Balona garumi: 6; 8; 12; 15; 20; 25 un 30mm (pieejami 77 izmēri); 6) Nominālais spiediens 8 atm, Rated Burst Pressure 14 atm; 7) Katetra korpusa proksimālās daļas diametrs: 2.1F; distālās daļas diametrs 2.3/2.4F; 8) Mazākais savietojamais vadītājkatetrs: 5F; 9) Hidrofīls pārklājums virs balona un distālā katetra korpusa. 10) Katetra garums 145 cm; 11) Kissing tehnikā savietojams ar 6F vadītājkatetri. |
| 18 | Dilatācijas balonkatetrs subtotālu oklūziju ar izlocītu anatomiju un bifurkāciju dilatācijai | 1. Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa 2. Balonkatetra veids - Monorail (Rapid Exchange) 3. Balona diametri: 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm 4. Balona garumi: 6mm; 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm 5. Balonkatetra pārklājums: o Hidrofils (no vadītājstīgas izejas līdz balona proksimālajam galam) o Hidrofobs (balons un balnkatetra gals) 6. Nominālais spiediens: 7 atm 7. Rated Burst Pressure (RBP): 14 bar; 8. Rentgena marķieru skaits: o Viens marķieris (Ø 1.25 mm – Ø 1.5 mm) o Divi marķieri (Ø 2.0 mm – Ø 4.0 mm) 9. Balonkatetra garums: 140 cm 10. Balonkatetra proksimālā daļa: o Diametrs: 2.0 F o Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala 11. Balonkatetra distālā daļa: o Distālās daļas garums: 29 cm o Vadītājkatētra diametrs ne lielāks kā 5F 12. Iespējams pielietot „Kissing Balloon” tehniku ar baloniem līdz 3.5 mm diametrā. izmantojot 6F vadītājkatetru. |
| 19 | Dilatācijas balonkatetrs koronāro artēriju stenožu dilatācijām un koronāro stentu postdilatācijām | 1. Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa 2. Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 3. Balona diametri: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm 4. Balona garumi: 8mm; 12mm; 15mm; 20mm; 30mm 5. Balonkatetra pārklājums: o Hidrofils (no vadītājstīgas izejas līdz balona proksimālajam galam) o Hidrofobs (balons un balnkatetra gals) 6. Nominālais spiediens: 14 atm 7. Rated Burst Pressure (RBP): o 20 atm (diametriem 2,0-4,0mm) o 18atm (diametriem 4,5-5,0mm) 8. Rentgena marķieru skaits: o Divi marķieri 9. Balonkatetra garums: 145 cm 10. Balonkatetra proksimālā daļa: o Diametrs: 2.0 F o Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala 11. Balonkatetra distālā daļa: o Diametrs 2,6F (diametriem 2,0-3,75mm), 2,7F (diametriem 4,0-5,0mm) |
| 20 | Ar medikamentu pārklāts dilatācijas balonkatetrs koronāro artēriju stentu restenožu ārstēšanai | Balons pārklāts ar zālēm Paclitaxel 1. Balona materiāla tips – Semi-compliant tipa 2. Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 3. Balona diametri: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm 4. Balona garumi: 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm 5. Nominālais spiediens: 7 atm 6. Rated Burst Pressure (RBP): 13 atm (diametriem 2.0mm – 3.5mm) 12atm (diametram 4,0mm) 7. Rentgena marķieru skaits: Divi marķieri 8. Balonkatetra garums: 140 cm 9. Balonkatetra proksimālā daļa: Diametrs: 2.0 F Marķieri uz katetra korpusa 92 cm un 102 cm attālumā no balonkatetra distālā gala 10. Balonkatetra distālā daļa: Distālās daļas garums 29 cm Diametrs 2,5F (diametriem 2,0mm-3,5mm), 2,6F (diametram 4,0mm) 11. Vadītājkatetrs 5F |
| 21 | Balonkatetrs kalficētu oklūziju dilatēšanai, stentu postdilatēšanai | - Balona veids – non-compliant, RX - Unikāla, patentēta dubult-slāņu tehnoloģija. - Rated Burst pressure – 33 bar - Katetra korpusa garums – 140 cm - Balona diametri – 2, 2,5, 3,0, 3,5, 4 mm - Balona garumi – 10, 15, 20 mm - Katetra korpusa diametrs: proksimāljā daļā – 2.45 F, distālā daļā – 2.45 F - Minimālais savietojamais vadītājkatetrs ne lielāks kā 5 F (0.056”) - 2 platīna marķieri |
| 22 | Dilatācijas balonkatetrs totālu un subtotālu kalficētu oklūziju dilatēšanai | - Balona veids – RX - RBP – 20 bar - Katetra korpusa garums – 140 cm - Balona diametrs – 1.5 – 4.5 mm ar soli 0.5 - Balona garumi – 10, 12, 15, 17, 20, 22 mm - Balona gals – 4 mm, zems profils - Lesion Entry profile – 0.017” - Lesion crossing profile – 0.0245” - Marķieri – 1 centrālais marķieris 1.5 mm balonam - 2 marķieri – pārējiem |
| 23 | Balonkatetrs Aortālās vārstules valvuloplastijai | - Balonkatetrs valvuloplastijai - Katetra pieejas garums 110 cm - Nominālais balona diametrs no 15 līdz 20 mm, garums no 25 līdz 45 mm - Nominālais spiediens – 2,5 atm - NPS 5 atm - Lietot kopā ar ievadītāju 8F, 9F - Lietot kopā ar vadītājstīgu .038" - Rentgenstaru redzamības marķieri - Katetra pieejas garums 110 cm Nominālais balona diametrs no 23 līdz 30 mm, garums no 40 līdz 60 mm - Nominālais spiediens 2 atm un 2,5 atm - NPS 3 atm, 4 atm, 5 atm - Lietot kopā ar ievadītāju 10F, 12F - Lietot kopā ar vadītājstīgu .038" - Rentgenstaru redzamības marķieri - Katetra pieejas garums 110 cm Nominālais balona diametrs no 35 mm, garums no 60 mm - Nominālais spiediens – 2 atm - NPS 3 atm - Lietot kopā ar vadītājstīgu .038" - Rentgenstaru redzamības marķieri - Katetra pieejas garums 70 cm - Nominālais balona diametrs no 5 līdz 15 mm, garums no 20 līdz 40 mm - Nominālais spiediens 2 atm un 2,5 atm - Diametrs .035" (0,89 mm) - NPS 5 atm - Lietot kopā ar ievadītāju 4F, 5F, 7F - Lietot kopā ar vadītājstīgu .018", .022", .035" - Rentgenstaru redzamības marķieri |
| 24 | Dilatācijas augsta spiediena balonkatetrs asinsvadu totālām oklūziju (CTO)un kombinētu oklūziju dilatēšanai pēcdilatācijas procedūrās | - Balona konfigurācijas tips- non - compliant. - Baloma materiāls – Nylon 12. - Balonkatetra veids – „trīs lapiņu” struktūra. - Balona nepieciešamie diametri: - 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3,75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. - Balona garumi: - 6mm, 10mm, 15mm, 20mm. - „Lesion entry profile” - balonkatetra distāla gala profilam jābūt 0,0165”/0.42mm. - Hidrofīlais pārklājums balona visā garumā (tikai baloniem ar diametru 2,25-4,0mm un 15 un 10mm balona garumu). - Hidrofīlais pārklājums un silikona pārklājums ir baloniem 2,25-5,mm 6 un 10mm balona garumu. - Nominālais spiedens 10atm (1013kPa). - RBP ne mazāks kā 20 atm/2026kPa (balonkatetriem ar diametru vairāk kā 4,5 mm ne mazāks kā18 atm (1824kPa). - Balonkatetra piegādes sistēmas garums 145cm. - Katetra uzbūve: - Distālas daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.2.6/0.87mm (baloniem ar diametru 3,25-5,00)un ne mazākām par 2.5Fr/0,84mm(baloniem ar diametru 2,25-3,0mm), - Proksimālais diametrs ne lielāks kā Fr.2.0/0.67mm - Maksimālais savienojams PTCA vadītājstīgas diametrs 0,014” (0,36mm) - Rentgena marķieru skaits:2. - Dziļuma marķieris atrodas proksimālājā katetra daļā. |
| 25 | Dilatācijas baloni predilatācijai izlocītiem asinsvadiem un kompleksiem bojājumiem | - Maza ārējā diametra ātri nomaināmi PCI katetru baloni - pus pakļāvīgs Pebax balons - Izcili gluds [Slip-x™] hidrofīls pārklājums - stingras adatas pārejas daļa, lai nodrošinātu pretestību samezglošanai - balonu diametrs mm: 1,5, 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, atbilstoši balona šķērsgriezumam 0,023 collas – 0,027 collas - balona garums mm: 10, 15, 20, 25, 30 - iepresēti marķieri mazākam ārējam diametram - ar teflonu [PTFE – politetrafluoroetilēns] klāta 2,0F smalka nerūsējošā tērauda caurulīte - Nominālais spiediens 6 atm., nominālais pārplīšanas spiediens 14 atm |
| 26 | Sistēma hronisku totālu oklūziju atvēršanai, izmantojot subintimālu ceļu, kas sastāv no balonkatetra, vadītājkatetra un vadītājstīgas | Sistēma ietver: - Balonkatetrs - zema spiediena ar diviem papildus izejas portiem. Balonkatetrs paredzēts hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju atvēršanai. - Katetrs, kas paredzēts ātrai un drošai vadītājstīgas vadīšanai caur asinsvadu un subintimālai stenozes apiešanai. - Vadītājstīga, kas paredzēta subintimālai plātnes šķērsošanai un atkārtotai ievadīšanai asinsvada lumenā. |
| 27 | Pirmās izvēles dilatācijas balonkatetrs maza diametra (zem 1,5mm) vissarežģītākajā asinsvadu bojājumu ārstēšanai | - Balonkatetra veids - Rapid-Exchange (ātras apmaiņas)balonkateters. - Balonkatetra „trīs lapiņu” (tri-fold) struktūras pieejamība. - Balona minimālais diametrs 1.25mm. - Balona nepieciešamie diametri: 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, - Balona garumi: 10mm, 15mm, 20mm. - Balonkatetra ieejas profilam (Entry profie) jābūt 0.40mm. - Hidrofīlam pārklājumam jābūt maksimāla balokatetra garumā. - Balonkatetra vidus asa konstrukcijai jānodrošina līdzsvaru starp elastīgumu un stingrumu no proksimālias līdz distālai daļai. - Nepieciešamais nominālais spiediens 6atm (608kPa). RBP spiedienam jābūt 14atm. - Balonkatetra piegādes sistēmas garums ir 145cm. - Katetra uzbūve (diametri proks./distal.): - Distālas daļas diametrs no Fr.2.4/0.80mm(1.25mm – 2.00mm baloniem) līdz 2.5Fr/0,84mm (2.25mm – 3.00 baloniem) - Proksimālais diametrs ir Fr.1.9/0.63mm - Rentgena marķieru skaits:2. (1 marķeris balona mazām diametrām). - Saderīgs ar 0.014”PTCA vadītājstīgas maksimālu diametru - Savienojamība ar vadītājkatetru Fr.5. |
| 28 | Koronārais dilatācijas balonkatetrs – maza diametra, asinsvadu distālo stenožu dilatēšanai | - Balona diametrs 1,0mm; 1,25mm; 1,5mm;1,75mm;2,0mm;2,25mm;2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,25mm; 3,5mm; 4,0mm; - Garums: 5mm; 8mm; 10mm;12mm; 15mm;20mm; 30mm; - Viens marķieris baloniem no 1,00-1,75, pārējiem izmēriem 2 marķieri; - Katetrs no ārpuses pārklāts ar hydrofilu pārklāju - Nominālais spiediens 6atm,RBP-14atm; max – 18atm; - Katera darba garums 140cm un 150cm |
| 29 | Dilatācijas balonkatetrs totālu un subtotālu kalficātu oklūziju dilatēšanai, post dilatācijām ar nepieciešamo spiedienu | - Balona veids – RX, OTW - RBP – 24 bar - Katetra korpusa garums – 140 cm - Balona diametrs – 1.5 – 4.5 mm ar soli 0.5 - Balona garumi – 10, 12, 15, 17, 20, 22 mm - Balona gals – divas pakāpes elastīgs, ar mīkstu(sarkano) un dzelteno vidējo daļu. - Lesion Entry profile – 0.017” - Lesion crossing profile – 0.024” (1.5 mm diametram) - Marķieri – 1 centrālais marķieris 1.5 mm balonam, 2 marķieri – pārējiem - Katetra piegādes sistēmas materiāls – distālais - polymer - Balona materiāls - neilons |
| 30 | Amplatztipavadītājstīga | Vadītājstīgas uzbūve: 1) Iekšējā un ārējā stīga: - iekšējā stīga - nerūsējošā tērauda serde - ārējā stīga - spirālveida, plakana ar teflona pārklājumu 2) Īpaši ciets proksimālais un vidējais segments, kas nodrošina kateterizācijas iespēju īpaši izlocītiem asinsvadiem, diametrs 0.035", 0.038" (Amplatz Super Stiff) 3) Stīgas gala konfigurācija: - taisnais - 6cm fleksiblu galu - ST īsais gals - 3mm J - 6cm fleksiblu galu 4) Stīgas garums: 75cm; 145cm; 180cm un 260cm (+/-10cm) |
| 31 | Speciāla ļoti stingra vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu un viengabalainu konstrukciju endovazālām PTA procedūrām | - Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve, lai nodrošinātu vienas stīgas lietošanu procedūras laikā bez tā maiņas. - Iekšējā distāla stīgas dubulta Nitinola serde – kustīga un elastīga kas jānodrošina pret samezglošanas. - Ārējai distālajai stīgas daļai jābūt rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu „M coat” pārklājumu 25 cm garumā, lai nodrošinātu vienmierīgu kustību asinsvados un vizualizāciju. - Proksimālās stīgas struktūrai jabūt Nitinola spirāli ar PTFE pārklājumu, lai nodrošinātu citas ierīces atbalstu un ļoti gludu bīdāmību.Nepieciešamiem garumiem jābūt 155, 235 un 275 cm. - Speciālajai savienošanas vietai (DuoCore) jānodrošina stīgas vienlaicīgu dist./proks. daļu viengabalainību. - Apaļš distālais stīgas gals garantē izmeklēšanas un drošu atbalstu asinsvados. - Vadītājstīgas stiprības pakāpei jābūt „Extra Stiff”: „ - Vadītājstīgas parametri: - Nepieciešams leņķveida stīgas gals. - Lokainā (kustīgs) gala garumam jābūt 1 vai 5 cm. - Nepieciešamie vadītājstīgas diametri 0.014”/0,036mm un 0.018”/0.46mm un 0,035”/0,86mm. - Nepieciešamie stīgu garumi 180, 260 un 300cm. - Velāma stīgas izmantošanas endovazālas procedūrās plāši: a.iIliaca / SFA PTA, - BTK / a. tibialis PTA, a. carotis angioplastīja, a.subclavia angioplastīja, EVAR |
| 32 | Nitinola stīgas a.Carotis PTA procedūrai | - Materiāls – nitinola serde, zelta/volframa spirāle. - Hidrofīls pārklājums. - Stīgas garums – 80, 180 un 300 cm. - Stīgas diametrs – 0.014” un 0.018”. - Stīgas gala cietības pakāpes modifikācijas– standard, intermediate un floppy. - Stīgas gala leņķis - 0° un 15° |
| 33 | Intrakoronārās vadītājstīgas standarta procedūrām un ļoti sašaurinātiem bojājumiem (ar plašu atsvaru amplitūdu, dažādu rentgena pozitīvo distālo daļu garumu un mazu ieejas diametru). | - Korpuss no proksimālā līdz distālajam galam veidots no vienas (serdes stīgas), kas nodrošina labu vadāmību; - Viengabalaina (apvijošā spirāle) distālajā galā veidota no nerūsējošā tērauda un platīna- nodrošina labu lokanību un redzamību; - Silikona un flourezīna pārklājums- nodrošina labu stīgas slīdību; - Rentgena pozitīvā distālā gala garums: 3; 4; 11; 20 cm; - Stīgas distālā gala atsvaru smagums: 0.5; 0.7; 0.8; 3.0; 4.5; 6.0; 6.5; 9.0; 12.0 g; - Mazākais ārējais ieejas diameters atseviškiem modeļiem ir: 0,009”; - Ārējais diametrs: 0.014”. - Stīgas garumi 180cm, 190cm 300cm. |
| 34 | Kombinētu materiālu intrakoronarā vadītājstīga tiešās stentēšanas procedūrām | Vadītājstīgas uzbūve : Kombinētu materiālu vadītāja stīgas. 1) Vadītāja stīga veidota no nerūsējošā tērauda, nitinola un īpaši apstrādātu tērauda- Durasteel kombinācijas; 2) 15mm no distālās rentgenkontrastējošās spirāles var būt 2mm garš zelta marķieris, kurš atvieglo mērījumu izdarīšanu asinsvadā. *3) Stīgas ir ar taisnu, ar J-formas distālo galu, kā arī 190 un 300 cm garumā. 4) Stīgas var tikt pārklātas gan ar polimēru, gan ar hidrofīlo pārklājumu. |
| 35 | Intrakoronārās vadītājstīgas ar hidrofīlu klājumu - „T” un „Y” tipa bifurkācijas galvenā zara un sānu zaru stenozes šķērsošanai | - Vadītājstīgas uzbūve: 1) Viena gabala augsti elastīga nerūsējošā tērauda stīga. 2) 3 cm rentgenkontrastējams platīna distālais gals. 3) Jauna tipa hidrofīls klājums 30 cm distālajā galā, kas izslēdz “flake-off” efektu. 4) Vadītājstīgas distālajā galā ir plakana cirkulārā stīga ar papildus centra šķautni, kas nodrošina stīgas stingrību un kontrolētu griezes pārnesi visas stīgas garumā vai gala plakanā cirkulārā stīga veidota speciālā J formā (6mm garš), kas nodrošina stīgas stingrību ieejot artēriju sānu zaros un būtiski samazina pārliekšanas varbūtību, atvieglo stenta balstu šķērsošanu. 5) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0,014”. 6) Vadītājstīgas garums ne mazāks kā 195 cm. 7) Pieejamas ar standarta, mīkstu un ļoti mīkstu galu. |
| 36 | Intrakoronārās vadītājstīgas multiplu hronisku subtotālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo-kanālu) uzbūvi šķērsošanai | 1.Vadītājstīgas uzbūve Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds Vadītājstīgas spirāles materiāli: 2. Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 3. Distālā rentgenkontrastējamā daļa: pallādijs (26 mm garumā) Vadītājstīgas pārklājumi: 4. Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE; 5. Distālā daļa: 30 cm hidrofobs pārklājums; Pieejamas standarta un ES (Extra support) vadītājstīgas; Ārējais vadītājstīgas diametrs nav lielāks kā 0.014"; Vadītājstīgas garums 190cm Proksimālo marķieru novietojums: Brahiālā: 92cm; Femorālā: 102cm; |
| 37 | Intrakoronārās vadītājstīgas garu fibrozi- kalcinētu, izlocītu stenožu šķērsošanai | Vadītājstīgas uzbūve : 1)Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 2) Distālais stīgas gals klāts ar PT tipa (polimērs) ar sekojošām modifikācijām - standart - ES (extra support) - Super support - Intermediate 3) Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076 " 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" * 5) Garums 182 cm un 300cm 6) Ar J tipa vai taisno galu 7) 3 cm rentgenkontrastējams gals, kas izgatavots no platīna 8) savietojams ar magnētisko ierīci (magnetic exchange device) |
| 38 | Intrakoronārās vadītājstīgas totālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo – kanālu) uzbūvi šķērsošanai | Vadītājstīgas uzbūve : 1)Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga 2) Distālā stīgas gala uzbūve: vītnes veida vijums 3) Iekšējās serdes diametrs ne mazāks kā 0.0076 " 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" 5) Piedāvātie garumi 182 cm un 300cm 6) Ar J tipa vai taisno galu, 7) Ne mazāk kā 2.8 cm rentgenkontrastējams gala segments. 8) savietojams ar magnētisko ierīci (magnetic exchange device) |
| 39 | Intrakoronārās vadītājstīgas izlocītu artēriju stenožu šķērsošanai pirms CTO stīgu lietošanas | Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 1) Iekšējā stīga - dubulta serde: Nitinol (Nikels un Titanium) un SUS (nerūsējošais tērauds - kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta un dod stingrību un cietību. 2) Ārēja stīga poliuretāna virsma ar dažādiem klājumiem: Distālā stīgas gala hidrofīlu pārklājuma garums 25cm, izņemot pašu galu (2 mm). Proksimālā gala ir 2 pārklājuma veidi: PTFE pārklājums un Silikona pārklājums 3) Speciāla savienošanas struktūra, kam jānodrošina stīgas ievadīšanas kontrole. 4) Vadītājstīgas distālajā galā ir platīna un tērauda dubultspirāle, kas nodrošina stīgas stingrību un elastību, kā arī vizualizāciju. 5) Vadītājstīgas ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014”/0,36mm 6) Taisns stīgas gala veids. * 7) Garums180cm – 185cm 8) Distālā gala tips : Floppy, Intermediate. 9) 3 cm – 4 cm rentgenkontrastējams gals. |
| 40 | Intrakoronārās vadītājstīgas (kalcinētas) izlocītu artēriju stenožu šķērsošanai | Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 1) Iekšējā stīga no Nitinol (Nickel un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efektu. 2) Hidrofīlais pārklājums visā stīgas garumā. 3) Vadītājstīgas distālajā galā ir platīna-irīdija spirāle, kas nodrošina stiprību un cietību. 4) Vadītājstīgas ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014”/0,036” 5) Taisns stīgas gala veids. 6) Garums180cm * 7) Distālā gala elastības veids : standart, * 8) Distālā gala smaguma veids “hard type” 40g un 80g 9) 3 cm rentgenkontrastējams gala segments. |
| 41 | Intrakoronārā vadītājstīga hronisku subtotālu oklūziju atvēršanai | Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 1) Iekšējā stīga no Nitinol (Nickel un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efektu. 2) Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna virsma ar ne mazāks kā 40 cm hidrofīlu pārklājumu. 3) Proksimālā stīgas galā silikona pārklājums visā garumā. 4) Vadītājstīgas distālajā gala struktūrā ir zelta spirāle, kas nodrošina stiprību un cietību. 5) Vadītājstīgas parametri: Taisns gals Vadītājstīgas diametri ne lielāks kā 0.014”/0,036”. Nepieciešamie stīgu garums ne mazāks kā 180cm. Distālā gala elastības veids – standarts (8g). 6) 2 cm rentgenkontrastējams “zelta” gala segments |
| 42 | Intrakoronārās vadītājstīgas multiplu hronisku subtotālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo-kanālu) uzbūvi šķērsošanai | Vadītājstīgas uzbūve : 1) Vadītājstīgas serdes materiāli: Proksimālā serdes daļa: nerūsējošais tērauds Distālā serdes daļa: ar hromu bagātināts nitinols Vadītājstīgas kustīgais gals: nerūsējošais tērauds 2) Vadītājstīgas spirāles materiāli: Proksimālā spirāles daļa: augstas stiepjamības nerūsējošais tērauds Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns *3) Vadītājstīgas pārklājumi: Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE Distālā daļa: Standard - 18 cm hidrofobs un 12 cm hidrofils pārklājums ES (Extra support) – 25.5 cm hidrofobs un 4.5 cm hidrofils pārklājums 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0.014" 5) Vadītājstīgas garums 190cm 6) Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 3cm un 4,5cm 7) Proksimālo marķieru novietojums: Brahiālā: 92cm Femorālā: 102cm 8) J tipa vai taisnais gals 9) Iespēja stīgas pagarināt par 150 cm |
| 43 | Vadītājstīgas ar diametru perifēro artēriju stenožu šķērsošanai | Vadītājstīgas uzbūve : - Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds - Vadītājstīgas spirāles materiāli: - Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 6cm - Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns/volframs 2cm - Vadītājstīgas pārklājumi: - Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE - Distālā daļa: 13,5 hidrofils pārklājums - Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.018" - Vadītājstīgas garumi: 195cm un 300 cm - Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 2cm |
| 44 | PTCA vadītājstīgas ar speciālu hidrofīlu pārklājumu izlocītu un bifurkāciju bojājumu šķersošanai | - Izgatavotas no tērauda un platīna - Garums: 175 - 300 cm - Vadītājstīgas diametrs .014" (0,36 mm) Plašs cietības diapazons - 30 mm garš kontrastvielas marķieris - Taisns un “J” veida vadītājstīgas gals - Izcila vadāmība - PTFE pārklājums - Īpašs hidrofīls pārklājums līkumotu un šauru asinsvadu pārejām - Cieta proksimālā vārsts - Laba vadītājstīgas gala redzamība - Optimāla griezes momenta kontrole 1:1 Vadītājstīgas pieejamas ar dažādas elastības distālajiem galiem: ļoti mīksts, mīksts, vidēji mīksts, ciets, ļoti ciets - Vadītājstīgas pieejamas ar papildu stiprinājumu proksimālās spirāles daļā, kas ļauj pievienot ievades stentus: stentu stiprinājums mīksts, vidējs, ciets |
| 45 | Hidrofīlo materiālu pārklāti vadītājkatetri ar lielāku katetra iekšējo lumēnu (Fr.5-Fr.8 )pacientiem ar ļoti izlocītiem un kalcificietiem asinsvadiem | - Katetru iekšēja lumēnam jābūt ir lielākajam diametram: 5Fr.=0.058”/1.47mm; 6Fr.=0,071”/1.80mm; Fr.7=0.082/2.08mm, Fr.8=0.091” /2.31mm. - Nepieciešams katetra garums - 100cm. - Katetram jābūt pārklātam ar hidrofīlo materiālu, lai nodrošinātu labu kustību un virzību izlocītos un kalcinētos asinsvados, kā arī samazinātu asinsvada spazmu transradiālās procedūrās. - Nepieciešams īpašs roktura materiāls, velāms poliamīds, lai minimizētu ierīces temperatūras mikstumu sarežģitos gadījumos. - Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksīmālā līdz distālajam galam. - Katetrām jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kads nodrošina sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju, t.s. JR3.5, JR6.0, JL3.5, JL6.0, MP-L, BP-L, IMA-1.0 uc konfigurācijas, kā arī jābūt pieejāmiem katetriem ar atverēm sanos. Nepieciešamības gadījumā jābūt pieejāma arī „Extra backup” konfigurācija |
| 46 | Vadītājkatetri, kas ietver EBU, ALR12, RBU, CHAMP, ECR, RMHSII, 3DRIGHT, ERAD | - Katetru iekšējie diametri: 5F, iekšējais Ø ≥0.058" 6F, iekšējais Ø ≥0.071" 7F ,iekšējais Ø ≥0.081" 8F, iekšējais Ø ≥0.090" - Katetra garums: - no 90cm, 6 – 7F, pieejamais modeļu skaits ≥25 - 110cm un garāki, 5 – 8F, pieejamais modeļu skaits ≥70 - 6F, 7F un 8F izmēriem (visām prasītajām konfigurācijām) ir jābūt pieejamām ar vai bez sānu atverēm katetra distālajā galā. - Katetra sienas uzbūve : ārējās, vidējās un iekšējās katetra daļas integrācija vienā komponentē (stieples pinums katera iekš. slānī ir integrēts ārējā un iekšējā slānī), nodrošinot maksimālu lūmena diametru, 1:1 katetra pagriezienu no proksimālā līdz distālajam galam. - Distālais gals: rtg pozitīvs marķieris. - Jābut obligāti pieejamiem transradiāliem modeļiem: EBU, ALR, HS, IMA, MPS |
| 47 | Vadītājkatetri, kas ietver JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas | Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. 5) Distālais gals: rtg pozitīvs marķieris. 1)Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – teflons Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar (viena stieple apaļa, otra plakana)dizainu, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru Ārējais slānis – Katetra distālā gala sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons (PTFE) Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Back up atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska. Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu. Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos. * 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.056" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.070" 7F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.078" 8F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.088" 9F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.098" Katetra garums ne mazāks kā 100 cm 4) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. t.s.Judkins, JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas |
| 48 | Vadītājkatetri, kas ietver Contralateral left, Left Back-up, KIMNY, TIG konfigurācijas | - Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – poliamīds Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda 1 x2 plakanstiepļu pinuma dizains, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru Ārējais slānis – hidrofīls pārklājums sākot vismaz 7 cm no distālās daļas 2) Katetra distālā gala sienas uzbūve: Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.058" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.071" 7F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.082" 8F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.091" Katetra garums ne mazāks kā 100 cm 4) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina kateterizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas t.s. Contralateral left, Left Back-up, KIMNY, TIG konfigurācijas. |
| 49 | Vadītājkatetri ar hidrofīlu pārklājumu pacientiem ar perifērijā izlocītiem asinsvadiem | 1) Katetra sienas uzbūve : Proksimālais gals: Iekšējais slānis – virsmas hidrofīlais pārklājums Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls un hidrofīlais pārklājums. Distālam galam ir 5 slāņu struktūras atkarība no cietības pakāpēm. 2) Katetra ārējais/iekšējais diametrs 5Fr.=0.059” 6Fr.=0,071” Fr.7=0.081” 3) Katetra garums ne mazāks kā 100cm. 4) 3 shaft (rokturu, asu) veidi: 2 standarta(femorālai procedūrai) un 1BEND (AL) 5) Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam |
| 50 | Speciāli vadītājkatetri, kas tiek izgatavoti pēc pasūtītāja noteiktā nestandarta garuma un gala konfigurācijas | Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, lai nodrošinātu sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju, t.s. JR3.5, JR6.0, JL3.5, JL6.0, MP-L, BP-L, IMA-1.0 u.c. konfigurācijas. 1)Katetra sienas uzbūve : Iekšējais slānis – teflons Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar HYBRIDE BRAIDING (viena stieple apaļa, otra plakana)dizainu, kas maksimāli pasargā no katetra pārliekšanās un nodrošina optimālu iekšējo diametru Ārējais slānis – NYLON Katetra distālā gala sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons (PTFE) Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Back up atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska. Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu. Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos. * 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.056" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.070" 7F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.078" 8F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.088" 9F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.098" Katetra garums – nestandarta - tiek izgatavots speciāli pēc pasūtītāja pieprasījuma 4) Katetru galu modifikācijas - nestandarta - tiek izgatavots speciāli pēc pasūtītāja pieprasījuma |
| 51 | Vadītājkatetru slūžas | 1) Sistēmas sienas uzbūve: - spirālveida konstrukcija no diviem materiāliem: PTFE materiāls un Neilona derivāts, kuri pasargā no mezglu rašanās iespējamības un garantē katetra galu rotāciju un kustību. - Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam. Mīksts hidrofīlais materiāls distālajā galā ar garumu līdz 15 cm. 2) Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam ar Soft Tip dizainu 5 cm garumā. 3) Rtg kontrastējams distālais gals ar zelta spirāli (5mm garumā). 4) Hemostatiskais vārstulis ar modifikācijām aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 5) Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 6) Sistēmas izmēri: 6F, 7F. 7) Diametri (iekšējais/ārējais) 8) 6F 0.087”/0.109” 7F 0.100”/0,122” 9) Distālā gala veids: taisns. 10) Dilatatora gals pagarina sistēmu par 5 cm. 11) Sistēmas garums: 90cm. 12) Ar vadītājstīgu saderīgs diametrs ne lielāks kā: 0,038” |
| 52 | Īpaši transradiālai pieejai un ad-hoc PCI procedūrām piemērots PTCA vadītājkatetrs, kam procedūras laikā nav nepieciešamas vadītājslūžas | - Vadītājkatetra uzbūve - nerūsējoša tērauda pinums ar īpaši slīdīgu hidrofilu pārklājumu - Iekšējais lūmens izklāts ar PTFE pārklājumu - Iekšējā lūmena diametrs – 0.070” (6.5 Fr katetram), 0.081” (7.5 Fr katetram) un 0.090” (8.5 Fr katetram) - Katetra ārējais diametrs – 6.5 Fr, 7.5 Fr un 8.5 Fr - Izmantojamais garums – 100 cm - Pieejamās katetra modifikācijas – Judkins Left/Right (arī – short tip type), Amplatz Left (arī – short tip type), Special Curve, Hockey Stick, Power Backup, Super Power Backup - Ieteicamā vadītājstīga 0.035” |
| 53 | PTCA vadītājkatetrs ar plašu izmēru klāstu un īpaši labu vadāmību | - Vadītājkatetra uzbūve - SHINKA augsta nospriegojuma stiepļu pinums - Liels iekšējais lūmens izklāts ar PTFE pārklājumu vieglai ierīču pievadīšanai - Atraumatisks rentgenpozitīvs katetra gals - Katetra ārējais diametrs - 6F, 7F un 8F - Iekšējā lūmena diametrs 0.070” (6F katetram), 0.081” (7F katetram) un 0.090” (8F katetram) - Izmantojamais katetra garums - 100 cm - Pieejamās katetra modifikācijas - Judkins Left/Right, Amplatz Left/Right, Hockey Stick, Internal Mammary, Power Backup, Super Power Backup, Shepherd Crook, Special Curve, Multi Purpose |
| 54 | Medikamentus izdaloši koronārie stenti ar sirolimus vai tā analoga klājumu maza diametra (zem 2,5 mm) koronāro asinsvadu un to distālās daļas stenožu labošanai | Stents no CoCr sakausējuma : Co-Ni-Cr-Mo kopā ar stenta ievades sistēmu. - Stenta dizains: vienlaidus sinusoidāls (ne modulārs); vienlaidus sinusoidāls ar integrētu centrālas stieples tehnoloģiju. - Modulāro elementu garums līdz 1.2mm - Nominālais stenta sienas biezums ≤0.0036" vienlaidus sinusoidālai tehnoloģijai; ≤0.0032 " integrētai centrālas stieples tehnoloģijai. - No polimēra elutējošs medikaments, multicentru pētījumos pierādīta restenozes un klīnisko notikumu samazinošais efekts, sirolimus vai tā analogs, medikamenta izdalisanas laiks: a) 60dienu laikā vismaz 85% b) 180 dienu laikā 100%. - Efektivitātei un drošībai jābūt pierādītai klīniskajos pētījumos: - min. pētījuma ilgums: 3 gadi - mērķa stenozes revaskularizācija: ne lielāka par 2% - 9. mēnešu „in stent late loss” angiogrāfiski ne lielāks par 0.23mm - Stenta tromboze zem 0.25% - Pieļaujamā stenta saīsinašanās mazāka par 2% - Stenta garumi: 8mm-38mm - Stenta diametri: 2.00 – 5.00mm (pieejamiem jābut sek. garumiem: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 30, 34, 38mm) - Ar metālu noklātā atrērijas virsma: ≤15 - 19% - Nominālais spiediens ≤12atm; maksimālais spiediens ≤18 atm - Savienojamība: minimālais vadītājkatetra izmērs 5F - Stenta ievades sistēma: Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Proximālā sistēmas daļa Ø ≤2,2F Vidējās sistēmas daļa Ø ≤3,0F Distālā sistēmas daļa Ø ≤2.7F Crossing profile: 2.25 – 2.75mm ≤0.041”, 3.0 – 4.0mm ≤0.044” - Pieļaujamā stenta diametra samazināšanās pēc implantācijas ≤5 – 6.5% ( atkatībā no stenta diametra) - Pieļaujamā stenta saīsināšanās pēc implantācijas: ≤1 - 2.0% ( atkatībā no stenta diametra) - Ar metālu noklātā atrērijas virsma: ≤19% |
| 55 | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu | - Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents; - Stents klāts ar pasīvu silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem); - Stents klāts ar biorezorbējošu polimēru, kas kontrolē sirolimus izdali; - Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles; - Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; - Nominālais stenta režģa biezums: - 60µm (2.25mm – 3.0mm) - 80 µm (3.5mm – 4.0mm) - Atvērta stenta diametrs milimetros: 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm; - Nominālais stenta garums: 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 22mm, 26mm, 30mm, 35mm, 40mm - Stenta ievades sistēma: - Stenta ievades sistēmas veids rapid exchange - Nominālais spiediens 8 atm; RBP 16 atm - Piegādes sistēmas garums 140 cm - Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F - Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 56 | Platīna – hroma PtCr sakausējuma Everolimus izdaloši koronārie stenti | 1) Stenta materiāls – PtCr (platīns-hroms) 2) Nominālais stenta sienas biezums ne lielāks kā 0.0032", savienojuma vietas pa 2 savienojumiem katrā rindā 3) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm ar iespēju postdilatēt līdz 2.75mm 2.50mm- 2.75mm ar iespēju postdilatēt līdz 3.5mm 3.00mm- 3.50mm ar iespēju postdilatēt līdz 4.25mm 4.0 mm ar iespēju postdilatēt līdz 5.75 mm 4) Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm 6) Stenta ievades sistēma 5)Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Balona pārkare 0,5 Lesion entry profile - 0,018 Distālā sistēmas daļa: laser bonded, Ø 2.7F Nominālais spiediens 11atm; RBP 16 atm, MBP ne mazāks kā 18 atm Piegādes sistēmas garums 144 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" Katetra korpuss veidots no dažādas stingrības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu Apstiprināta ar CE marķējumu DAPT (dual antiplatelet) viena mēneša terapija |
| 57 | Bioabsorbējoša ārējās daļas pārklājuma everolimus zāļu stents | 1)Bioabsorbējošs pārklājums, sinhronizējot zāļu un polimēra (PLGA) absorbēšanu 2)Pārklājums tikai uz stenta ārējās sienas, kas ir saskarē ar asinsvada sienu 3) Zāles: Everolimus 4) Stenta sienas biezums nelielāks kā 0,082 mm 5) Sakausējums: platīns - hroms 6) Uzmontēta stenta diametrs ne lielāks kā 1mm 7) Papildus savienojuma vietas stenta proksimālajā un distālajā segmentos pirmajā rindā - ne mazāk kā 4; stenta vidusdaļā pa 2 savienojumiem katrā rindā 8) dubultslāņa semi-compliant balons 9) Pieejamie izmēri: garums no 8 +/- 1 līdz 32 +/-1 |
| 58 | Medikamentus izdaloši koronārie stenti ar everolimus klājumu nestabiliem bojājumiem ar kontrolētu iekaisumu mazinošu darbību | - Ar medikamentu pārklāts koronārais stents nestabiliem bojājumiem iekaisuma procesa un sekojošas restenozes mazināšanai; - Medikaments: everolimus; - Stenta diametri: 2,25; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm; - Stentu garumi: 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38 mm; - Stenta platforma izgatavota no CoCr maisījuma, kurš nodrošina labu RTG redzamību un radiālo noturību. - Rekomendētais atvēršanas spiediens: 10 un 8 atm; - Iespējamais plīšanas spiediens (Rated Burst Pressure): 18 atm; - Mazākais savietojamais vadītājkatetris: 5F. - P-matrix asimetriskais polisulfona stenta klājums – - 7mk vērsts ārēji, 4mk vērsts intralumināri - Polimēra termostabilitāte līdz 180*C - Paklitaxel slodze – 1 mkg/mm2 |
| 59 | Medikamentus izdaloši asimetriskie koronārie stenti ar paklitaxel klājumu | Stenta platforma: 1) Materiāls – dzelzs L316 2) Stenta profils 1.15mm 3) Stenta dizains – multicelulāru apļu dizaina šūnas *4) Stentu diametrs – 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm *5) Stentu garumi – 8mm, 13mm, 16mm,19mm,25mm, 28mm un 32mm 6) Balona pārkare ne vairāk kā 0.5mm katrā galā Stenta ievades sistēmas: 7) Balonkatetra veids – rapid exchange(monorail) 8) Nominālais spiediens 10 atm 9) RBP(rated burst pressure) 15atm, 4.0mm – 12 atm 10)ABP(average burst pressure) 19atm, 4.0mm – 15atm 11) Radiālā stabilitāte – 0.8atm 12) Balonkatetra distālās daļas profils 2.5F, proksimālās daļas profils 1.8F, gala profils (lesion entry profile) 0,017`` ar sequential tip 13) FREEGLIDE pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam 14) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā 15) Rtg marķieriem nulles profils 16) Proksimālā daļā 1,8F hipotube dizains, materiāls – nerūsējošais tērauds, PTFE pārklājums 17) Katetra garums 138cm 18) Savietojams ar 6F vadītājkatetru |
| 60 | Medikamentu Biolimus izskalojošs koronārais stents bez polimēru pārklājuma | - Balonatverošs 316L nerūsējoša tērauda stents uz rapid exchange (RX) balona piegādes sistēmas, ar diviem radiopozitīviem platīna-irīdija marķieriem - pa vienam 1mm garam marķierim katrā stenta galā - Stenta šūnu biezums 0.0047”, garums - 1.2mm, 6 (2.25-3.00mm stentiem) un 9 (3.50-4.00mm stentiem) kroņu modeļi - Vadītājstīga ieiet katetra distālajā galā un iziet 23cm proksimāli no piegādes sistēmas gala - Stents izskalo medikamentu Biolimus A9 (BA9) - Medikaments klāj tikai stenta mikrostrukturēto abluminālo (ārējo) virsmu. - Starp stenta metāla virsmu un medikamentu nav saistošā polimēra pārklājuma - Medikamenta izdales laiks no stenta virsmas - līdz 28 dienām (līdz 98% medikamenta), pēc medikamenta izdales stentam piemīt BMS īpašības - Stenta garums: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm (33 un 36 mm garumi pieejami visiem diametriem, izņemot 2.25 un 4.00 mm) - Stenta diametrs 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm - Puspakļāvīgs poliamīda elastomēra tri-fold balons - Nominālais pārplīšanas spiediens ≥14 atm - Izmantojamas katetra garums 142 cm - Savietojams ar 6F vadītājkatetru |
| 61 | Sirolīmu-eluējošs nerausējošā tērauda stents koronāro artēriju bifurkācijai ārstēšanai | - Izgatavots no nerūsējoša tērauda 316L - Proksimālais stenta diametrs: 3,25 mm - 4,50 mm; distālais diametrs: 2,5 mm - 3,75 mm - Pārklāts ar bioloģiski noārdāmu polimēru, sirolīmu-eluējošs (antiproliferatīvi medikamenti) - Ievades sistēma, izmantojot tikai vienu vadītājstīgu - Savietojams ar vadītājstīgu maks. .014", savietojams ar vadītājkatetru 5F (.056") - 3 kontrastvielas marķieri - Liela stenta šūna, kas atrodas sānu atzarojuma ieejas vietā, ļauj iekļūt sānu atzarojumā ar jebkuru standarta izmēra parasto stentu - Nominālais stenta garums: 15 mm un 18 mm un 23 mm - Katetra garums: 140 cm - Hidrofīls katetru pārklājums - Nominālais spiediens – 10 atm Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) - Distālās vārsts diametrs 2,7F (0,90 mm), Proksimālās vārsts diametrs 2F (0,65 mm) - Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks - Izcila stumjamība un vadāmība Liels radiālais spēks |
| 62 | Zāles izdalošā stenta sistēma koronārai lietošanai ar biosabrūkošu polimēra pārklājumu | - Zāļu nosaukums: BA9™ (Biolimus A9™) - BA9™ zāļu deva: 15,6 µg/mm stenta garums - POLIMĒR: PLA (polipienskābe) biosabrūkošs polimērs - Pārklājuma sastāvs:PLA/BA9™ - Pārklājuma nominālvertība biezums 11 µm - Pārklājuma konfigurācija: ablumināls - Stenta materiāls: CoCr ar ASTM F562 - Balsta konstrukcija: rievoti gredzeni - Savienojuma konstrukcija: „S” veida savienojums un taisns savienojums - Balsta biezums: 0,0033 collas* - Stenta kroņi - SV — 6 kroņi (2,25–3,0 mm). - MV — 9 kroņi (3,50–4,00 mm). - Stenta pārejas profils: (maks.) 0,039 collas* - Elastīgums: ļoti labs - Staru necaurlaidība: laba - Feromagnētisms: nav feromagnētisks (MR drošs) - Šūnas atvere: 1,577 mm* - Saīsināšanās: 0,82%* - Elastīguma atsitiens: 3,33%* - Stiprums radiālā virzienā - 0,67 bāri/500 mm Hg |
| 63 | Medikamentus izdalošie koronārie stenti ar ārēju (abluminālo) ievietotu medikamentu un bioadsorbējoša polimēra klājumu izlocītu koronāro asinsvadu sānu zariem un bifurkāciju stenožu labošanai | - Stents klāts ar bioabsorbējošu polimēru – polipiena skābe (Poly Lactic Acid (PLA)) - Elutējošs medikaments – BiolimusA9. Medikamenta daudzums ± 15,6 µg/mm stentā. - Stenta platforma: - Lāzergriezts stenta materiāls - nerūsējošā tērauda caurulītes - Stenta dizains –kvadrāta šūnas ar S un SL- savienošanas struktūru. - Šūņu skaits atkarīgs no stenta diametra: - Diametrs 2.5-3.0mm – 6 šūnas (S-dizains). - Diametrs 3.5mm – 9 šūnas (SL-dizains). - Šūnu platība (2,5mm, 3,0mm stentiem) – 5,48mm2 - Šūnu platība (3,0mm stentiem) – 3,8mm2 - Nominālie stenta diametri: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm. - Nominālie stenta garumi: 8mm, 14mm, 18mm, 24mm, 28mm. - Stenta vienību skaits: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18. - Primāra stenta pārklājums ar Parilēnu 5µ nodrošina medikamenta un polimēra fiksāciju. - Stenta sienas biezums bez pārklājuma 125µm/0,0049”. - Stenta ievādes sistēma: - Speciāla stenta ievādes sistēma RAPID EXCHANGE - Balona materiāls – Neilona elastomers - Balonkatetram ir „trīs lapiņu” struktūra. - Iekšējais balona profīls – 0,43mm/0,,17” - Piegādes katetra garums – 145 cm - Nominālais spiediens 8 atm. - RBP (rated burst pressure) – 14-16 atm. - Balonkatetra proksimālais daļas izmērs – 2.0Fr./0.67mm un distālas daļas izmērs – 2.6 Fr./0.9mm. - Balonkatetra gala profils (lesoin entry profile) – 0,017”/0,43 - Hidrofīlais katetra „M-coat” pārklājums daļēji 33 cm garumā - Silikona pārklājums 110 cm garumā. - Minimālais vadītājkatetra savienošanas izmērs 5Fr. - Balonkatetra “crossng” profilu collās ar atbilstošu profilu milimetros: - 2,5 mm baloniem - 0.043”/1.09mm, - 3,0 mm baloniem - 0.045”/1.14mm, - 3,5 mm baloniem - 0.047”/1.19mm. - Rentģenkontrāstējošie balona 2 marķeri. |
| 64 | Duālās terapijas stents ar bio-degradējošu zāļu nesošu matricu | - Lāzergriezts. - Stenta platforma -316L nerūsējošs tērauds. - Ārējais pārklājums -polimērs ar 5µm/mm Sirolimus medikamentu (iedarbības laiks 90 dienas). - Iekšējais pārklājums - Anti-hCD34. - Stenta dizains – Dual Helix - Stenta sienas biezums 0.0040"". - Pieļaujamā stenta saīsinašanās  1,0%. - Stenta diametrs - 2.5mm, 2.75mm, 3.00mm; 3.50mm, 4,0mm (±0.1 mm). - Stenta garums - 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm, 33mm, 38mm (±0.1 mm). - Elutējošs. Elutēšanas kinētika  90%( elutē 30 dienu laikā), 10% ( elutē 90dienu laikā). - Polimērs- lactide-glicolyde - Polimēra pilns absorbcijas laiks 3 mēneši. - Ievades veids - RAPID EXCHANGE. - Proksimālā ievades sistēmas daļa Hypotube ne lielāka kā 2,3F. - Distālā sistēmas daļa ne lielāka kā 2.9F. - Šķērsošanas profils 0,042” (1,06mm). - Nominālais spiediens 9 atm; RBP16 atm, ABP28 atm. - Piegādes sistēmas darba garums ne mazāks kā 138 cm. - Saderīgs ar 5F un 6F vadītājkatetru. - Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014". |
| 65 | Koronārie stenti ar ievades sistēmu, kuru platforma tiek izmantota zāļu pildītiem (drug–eluting) stentiem ar vaļējām stenta šūnām | Lāzergriezts stents no platīna-hroma sakausējuma caurulītes. 2) Stenta dizains – vaļējas šūnas ar ne vairāk kā 2 savienojumiem stenta distālajā daļa un ne vairāk kā 4 savienojumiem proksimālajā daļā. 3) Nominālais stenta sienas biezums ne lielāks kā 0.0032" stentiem ar diametru no 2.25-3.5mm un ne lielāks kā 0.0034" stentiem ar diametru 4.00 mm 4) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm ar iespēju postdilatēt līdz 2.75mm 2.50mm- 2.75mm ar iespēju postdilatēt līdz 3.5mm 3.00mm- 3.50mm ar iespēju postdilatēt līdz 4.25mm 4.0 – 4.5 mm ar iespēju postdilatēt līdz 5.75 mm 5) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.0 mm, 4,5 mm 6) Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm 7) Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE 8) Dubultslāņa semi-compliant balons 9) Balona pārkare 0,40 mm 10) Lesion entry profile ne lielāks kā 0,45 mm, crossing profile ne lielāks kā 1.07 mm 11) Sistēmas distālās daļas diametrs ne lielāks par 2.7F, proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 2.1F 12) Nominālais spiediens 11atm; RBP 18 atm 13) Piegādes sistēmas garums 144 cm 14) Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F 15) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 66 | Koronārie stenti maza diametra (zem 2,5 mm) koronāro asinsvadu un distālo daļu stenozēm | - Stents no CoCr sakausējuma (Co-Ni-Cr-Mo) kopā ar stenta ievades sistēmu. - Stenta dizains: atsevišķi sinusoidāli gredzeni (modulārs), vienlaidus sinusoidāls (ne modulārs). - Modulāro elementu garums 1.0-1.2mm - Stenta sienas biezums: ≤0.0036" - Stenta garums: 8mm-30mm (obligāti pieejamiem jābut vismaz sek. garumiem: 8, 12, 14, 18, 22, 24, 26 un 30mm) - Stenta Ø: 2.25 – 4.50mm - Ar metālu noklātā atrērijas virsma: ≤13 - 19% - Pieļaujamā stenta diametra samazināšanās pēc implantācijas: ≤2.0 - 2.5% ( atkatībā no stenta diametra) - Pieļaujamā stenta saīsināšanās pēc implantācijas: ≤0.5-2.0% ( atkatībā no stenta diametra) - Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE - Crossing profile: 2.25 - 2.75mm stentiem no 0.040”- 0.041”, 3.0 – 4.5mm stentiem no 0.042”- 0.048” - Proksimālās sistēmas daļas diametrs: ≤2.2F - Vidējās sistēmas daļas diametrs ≤3,0F - Distālās sistēmas daļas diametrs ≤2.7F - Nominālais spiediens 9atm; maksimālais spiediens ≥16 atm - Minimālais vadītājkatetra izmērs: 5F - Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" - Radiopozitīvi marķieri: 2gab., proksimāls un distāls - Ir jābūt apstiprinātam ar CE sertifikātu, ka maksimālais postdilatācijas Ø ir 5.00mm (attiecībā uz stenta Ø 3.00, 3.50 un 4.00mm) |
| 67 | Pašatverošs drug-eluting stents koronāro asinsvadu bifurkāciju stenožu labošanai | Pašatverošs Nitinola drug-eluting stents, paredzēts koronāro asinsvadu bifurkāciju stenožu labošanai ar biodegradējošu polimēru pārklājumu: - Nitinola stents, pašatveroša konusveida stenta platforma, gofrētu riņķu dizains ar taisniem savienotājposmiem - Pieejamie stenta diametri 3.0 mm un 3.5 mm - Pieejamie stenta garumi 11 mm un 14 mm - Stenta šūnu biezums 160 mkm (0.0063”), šūnas garums 2.2 mm - Stenta profils 0.064” / 1.63 mm - BA9 (Biolimus A9, INN: umirolimus) - sintētiska Sirolimus derivāta (21.3 mkg/mm) stenta pārklājums, kombinēts ar poly-lactic skābes (PLA) biodegradējošu polimēru, nomināls pārklājuma biezums 10 mkm - Radiopozitīvi zelta marķieri stenta abos galos- trīs marķieri distālajā un viens marķieris proksimālajā galā - Stenta saīsināšanās pēc izplešanas ne lielāka kā 5% - Metal-to-artery ratio - 15% - Radiopozitīvi marķieri katetra galā (tip) un distālajā galā precīzākai pozicionēšanai - Rapid Exchange (RX) stenta piegādes sistēma - Izmantojamais katetra garums - 137 cm - Proksimālā katetra daļa - hypotube dizains ar PTFE pārklājumu 2.0 F / 0.026” profils; distālās daļas profils 0.064” / 1.63 mm; tip profils 0.034” / 0.86 mm - Katetra marķieri 100 un 110 cm no gala, marķieru biezums 0.27 mm - Savietojamība ar 7 F (0.078” min) vadītājkatetru - Savietojamība ar 0.014” / 0.36 mm vadītājstīgu - W-II hidrofils pārklājums |
| 68 | Koronārie stenti izlocītu koronāro asinsvadu stenožu labošanai | 1) Stenta materiāls - CoCr materiāla maisījuma, kurš nodrošina labu redzamību RTG un lielu radiālo izturību; 2) Stenta dizains – Stents bez taisniem savienojumiem, trīs konektori starp gredzeniem; Stentam divu veidu „Viļņi”- īsie un garie, kuri savstarpēji mijas, tādejādi nodrošinot zemu profilu un asinsvada sieniņas pārklājumu; 3) Nominālais stenta sienas biezums : 0.08mm/0.0032”; 4) Stents daļēji uzmontēts uz marķieriem; Marķieri iegremdēti katetra korpusā; 5) Crossing profile (diametrs) 0,99mm/0,039” (3,00 mm stentam); * 6) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 mm * 7) Nominālais stenta garums 8; 12; 15; 18; 23; 28 mm 8) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE, balons semi-compliant, Hidrofīls pārklājums katetra distālajam galam un virs katetra korpusa distālajiem 20 cm Lesion entry profile ne lielāks kā 0.017" Katetra korpusu veido četri segmenti, kuri nodrošina prognozējamu stenta ievadīšanu izlocītās artērijās Proximālā sistēmas daļa,Ø ne lielāks kā 2,1F Distālā sistēmas daļa CO-AXIL dizains, Ø ne lielāks kā 2.7F Nominālais spiediens 8bar; RBP ne mazāks kā 16 bar Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 69 | Medikamentu Biolimus izdalošs koronārais stents ar biodegradējošu zāļu nesēju | - Cauruļveida riņķu stents ar atvērtas šūnas zīmējumu - Caurulītes riņķi ir savienoti ar četrsaišu savienojumiem, lai nodrošinātu vienmērīgu izplešanos un radītu izcilu stenta lokanību - Stentam ir jāizskalo medikaments Biolimus A9 - Medikamentu izskalo biodegradējošs polimērs PLA [polipienskābe] (polimēram ir jāsadalās 6-9 mēnešu laikā) - Medikaments klāj tikai stenta abluminālo (ārējo) virsmu - Stenta balsta biezums ir 0,0047 collas, - Stenta garums: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm (33 un 36 mm garumi pieejami visiem diametriem, izņemot 2.25 un 4.00 mm) - Stenta diametrs 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm - Puspakļāvīgs balons - Nominālais pārplīšanas spiediens ≥6 atm |
| 70 | Koronārie stenti koronāro asinsvadu stenožu labošanai ar sānu zariem | 1) Co/Cr stents 2) Stenta dizains – formula 3 x 9, lielas, vaļējas šūnas ( 0,9-1,3mm), piemērotas sānu zaru stentēšanai. 3) Nominālais stenta sienas biezums – 0.0026" * 7) Nominālais stenta diametrs milimetros ar atbilstošu krimplēta stenta profilu collās: 2.50 mm (0.035"), 2.75mm (0.036"), 3.00mm (0.037"), 3,25mm (0.038"), 3.50 mm (0.039"), 4.00mm (0.041") Balona pārkare ne mazāks kā 0.5mm * 8) Nominālais stenta garums 8mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm - 9) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Proximālā sistēmas daļa Ø ne lielāks kā 1,8F Distālā sistēmas daļa CO-AXIL dizains, Ø ne lielāks kā 2.5F Lesion entry profile ne lielāks kā 0,017" Katetra korpusam un lumenam FREEGLIDE pārklājums Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā Nominālais spiediens 6atm; RBP 12-15 atm Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 138 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 71 | Koronārie stenti koronāro asinsvadu stenožu labošanai | Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents 2. Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem) 3. Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles 4. Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai. 5. Nominālais stenta režģa biezums: o 60µm (2.0mm – 3.0mm) o 80 µm (3.5mm – 4.0mm) o 120 µm (4.5mm – 5.0mm) 6. Ar metālu nenoklātā platība ~ 85% 7. Pieļaujamā stenta saīsināšanās pie RBP < 2% *8. Atvērta stenta diametrs milimetros: 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm; 4,5mm; 5,0mm *9. Noinālais stenta garums: 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 26mm, 30mm, 35mm, 40mm 10. Stenta ievades sistēma o Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE o Nominālais spiediens 9 atm; RBP 14-16 atm o Piegādes sistēmas garums 140 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014 |
| 72 | Koronārais stents ar ievades sistēmu, kas pārklāts ar Polyzene-F pārklājumu | - Stenta dizains – vaļējas šūnas - Stenta pārklājums – Polyzene-F - Stenta sieniņas biezums 71µm - Stenta diametrs: 2,5 mm – 4,0 mm - Stenta garums:8mm – 30 mm - Stenta ievades sistēma: - rapid exchenge - nominālais spiediens 10 atm - RBP 16 atm - Savienojamība ar vadītājstīgu |
| 73 | Bioabsorbējošie (pašuzsūcošie) koronārie stenti koronāro asinsvadu stenožu labošanai pacientiem, kam kontrindicēta nerūsējošā tērauda stentu lietošana | Lāzergriezts stents no biorezorbējoša metāla materiāla caurulītes. 2) Stenta dizains – slēgtas šūnas. 3) Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai. 3) Nominālais stenta sienas biezums 0.09μm 4) Ar metālu nenoklātā platība ~ 85% 5) Pieļaujamā stenta saīsināšanās pie RBP <2% 6) Stenta stiprība ne mazāks kā 1,5bar * 7) Nominālais stenta diametrs milimetros ar atbilstošu krimplēta stenta profilu collās: 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm; 4,5mm; 5,0mm * 8) Nominālais stenta garums 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm - 9) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Nominālais spiediens 8-12atm; RBP 16-18 atm , MBP ne mazāks kā 20 atm Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 140 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 74 | Koronārie metāla stenti izteikti izlocītiem asinsvadiem | - Atvērtu šūnu zīmējuma stents ar kvadratūras saišu konfigurāciju, lai nodrošinātu vienmērīgu izplešanos un radītu izcilu stenta lokanību, sešstūru vai deviņstūru šķērsgriezumā - Stenta sieniņas balsta biezums 0,120 mm/0,0047 collas - Stenta garums 8mm līdz 28 mm ( 8,11,14,18,23/24,28) - Metāla – asinsvada sieniņas proporcija (izplestas metāliskās virsmas laukums) 17,5% - Stenta radiālās izplešanas spēkam jābūt 1620 mN (vidēji) - Stentu izplešanas diametru amplitūda no 2,25 mm līdz 4,0 mm (2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0) - Piegādes sistēma – trīsdaļīgi garenvirzienā salocīts balonu materiāls Zīds 52, - Piegādes sistēma – mazs ārējais diametrs - Balona materiālam jābūt Pus-Pakļāvīgam, lai nodrošinātu minimālu balona pārmēru uzpūšanos. - Balona hidrofīlais pārklājums uzklāts TIKAI UZ Ārpuses distālās daļas, kalpo tā vislabākajai nogādājamībai, tas nepārklāj balona/stenta daļu - Gludais pārklājums tikai smailes distālajā daļā, lai radītu labāku katetra vadāmību - Balona ārējais diametrs 0,039 collas (nepaplašinātais profils) - Balona salocīšana: garenvirzienā salocīts trīs krokās. |
| 75 | Pašizpletošs nitinola stenta sistēma ekstrakraniālu miega artēriju stentēšanai | - Pašizpletošs nitinola stenta sistēma ekstrakraniālu miega artēriju stentēšanai . - Ievades sistēma monorail tipa. - Ievades sistēmas ārējais diametrs – 5F - Ievades sistēmai Rtg – kontrastējams gals, rtg – kontrastējami marķieri uz ievades sistēmas stenta atrašanās vietā proksimālajā un distālajā galā. - Savienojama ar 0.014” stīgu - Stents – slēgtu šūnu, pašizpletošs, saspiesta nitinola caurulīte. - Stenta diametrs 6, 8, 10 mm - Stenta garums 30, 40, 50 mm - Savietojamība ar vadītājkatetru 7F(6 mm), 8 F (8 un 10 mm) - Ievadsistēmas proksimālajā daļā T veida konektors |
| 76 | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents ar porainas membrānas pārklājumu koronāro artēriju perforāciju un ruptūru pārklāšanai | - Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents; - Stenta režģis klāts ar silīcija karbīda pārklājumu; - Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles; - Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; - Nominālais stenta režģa biezums: 60µm (2.0mm – 3.0mm) 80 µm (3.5mm – 4.0mm) 120 µm (4.5mm – 5.0mm) - Atvērta stenta diametrs: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4,5mm, 5,0mm; - Stenta garums: 15mm, 20mm, 26mm (ja diametrs 4.5 un 5.0); - Stenta pārklājums: elektrovērpšanas procesā veidota poraina membrāna no termoplastiska puliuretāna |
| 77 | Miega artērijas emboliskās protekcijas stenta protēze | - Materiāls: nitinols - Stenta uzbūve: atvērtas stenta šūnas pašatverošs stents Stenta šūnas biezums 240 µm +/- 12 µm - Stenta pārklājums: polietilēna – tereftalāta (PET) Micro Mesh siets - 6F RX ievades sistēma - Sistēmas darba garums nemazāks par 135cm - Sistēmas savietojamība ar: 8F (ID: ≥2.28 mm) vadītājkatetru, 7F (ID: ≥ 2.28 mm) ievadslūžu 0.014” vadītājstīgu - Stenta garums: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm - Stenta diametrs: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm - Micro Mesh PET sieta izmēri: PET sieta biezums ne biezāks kā 20 µm - Atvērta stenta PET sieta šūnas izmērs ne lielāks par 150 µm – 180 µm 4 marķieri |
| 78 | Bio aktīvie kardioloģiskie stenti | 1)Bio aktīvs antivielu Anti-hCD34 pārklājums 2)Stenta cilpu ģeometriskais dizains – dual helix 3)Stenta diametrs no 2.5 līdz 4.0 mm 4)Stenta garums no 9 līdz 38 mm 5)Duāls Rtg pozitīvs marķieris stenta proksimālajā un distālajā daļā 6)Komplektā angioplastijas balonkatetrs 2.2/2.9 F ar nominālo spiedienu 9 atm un nominālo eksplozijas spiedienu 16 atm. 7)Savietojamība ar stīgu max. 0.014” 8)Savietojamība ar vadītājkatetriem 5F un 6F 9)Sistēmas kopējais garums - 138 cm |
| 79 | Koronārie stenti izlocītu, kalcinētu sānu atzaru pieejai un bifurkāciju bojājumu koronāro asinsvadu stenožu labošanai | - Stenta materiāls ir Kobalta Hroma modificēts sakausējums (L605), nodrošina labāku visualizāciju. - Stenta dizains –atvērtas vienveidīgas un viendabīgas šūnas ar 2- savienojuma struktūru, lai nodrošinātu stenta lokanību. - Atvērtas šūnas diametram jābūt 2,91 mm (stentam ar diametru 3.00mm). - Co-Cr stenta sienas biezums 0,080mm - Galam zems ieejas profils („entry profile”) 0,043 mm (1,29 Fr.). - Atsitiena pakāpe<5% - Nominālie stenta diametri: 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. - Nominālie stenta garumi: 9mm 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm. - 2.0 un 2.25mm diametra stentam minimālajam šķērsojuma („crossing”) profīlam jābūt 0,034”/0,85mm - Stenta piegādes balona materiāls ir 2 slāņu poliamīda elastomers - Stenta ievades balonu sistēmas veidam jābūt „low –compliant”. - Proksimālas daļas izmērs – 2.0Fr./0.67mm - Distālas daļas izmērs – 2.7 Fr./0.9mm - Nominālais spiediens 9atm. - RBP – 16atm. - Stenta piegādes katetra garums – 145 cm - Nepieciešams hidrofīlais pārklājums stenta piegādes sistēmai, lai reducētu distālās daļas berzi. - Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014” - Minimālais vadītājkatetra iekšējais diametrs – 5 Fr. (0.056”). |
| 80 | Kobalta-hroma stents koronāro asinsvadu bifurkāciju stenožu sānu zara labošanai | - Stenta materiāls - Cobalt Chromium (CoCr) - Marķiera materiāls - Platinum/Iridium - Balona materiāls - Nylon - Izmantojamais vadītājkatetrs - 5 Fr - Stenta sienas biezums - 0.0033” - Pieejami divi stenta veidi - taisnais un „step-step” - Stenta diametrs (galvenais zars / sānu zars): - taisnais 2.5 / 2.5 mm - diametru pāreja 3.0-3.5 / 2.5 mm - Maksimālais diametrs pēc izplešanas - 4.0 mm galvenajā zarā, 3.0 sānu zarā - Stenta garums -18mm, 19 mm - Galvenā zara garums - 8 mm - Sānu zara garums - 6.5 mm - Pārejas zonas garums - 4.5 mm - Stenta profils - 1.12 mm - Nominālais spiediens - 8-10 atm - Rated burst pressure - 14 atm |
| 81 | Vainagartēriju kobalta-hroma stenti, pārklāti ar sirolimu un oglekli, bez polimēra slāņa | Kobalta-hroma stents, pārklāts ar oglekļa šķiedru; - stents ar ārējiem rezervuāriem, kas izdala sirolimu; - nesatur sirolimu saistošu polimēru; - sirolims savienots ar organisku skābi, kas uzlabo sirolima farmakokinētiku; - stenta garums - no 12 mm līdz 46 mm, diametrs - no 2,5 mm līdz 4,50 mm; - stenta sieniņas biezums - ne lielāks par 80 µm; stents, to implantējot, pilnībā nesaīsinās; - baloniņš, uz kura stents ir uzmaukts, pārklāts ar hidrofilu pārklājumu; - visu diametru stentiem ir jāiziet caur 5F vadītājkatetru; - sistēmas nominālais spiediens - ne lielāks par 9 atm, nominālais pārraušanas spiediens (angļu - RBP) - ne mazāks par 18 atm; - ievadsistēmas izmantojamais garums - ne mazāks par 140 cm. |
| 82 | Koronārais balonatverošais hroma kobalta stents | - Stenta materiāls CoCr – L605 sakausējums, niķelis 9-11%, molibdēns 0%; - Stenta šūnu izmērs 0,81mm x 0,86mm; - Dual-Helix stenta dizains ar sinusoidālām šūnām; - Stents paredzēts arī bifurkāciju vietu stentēšanai ar iespējamo šūnu paplašināšanu līdz 4,5mm; - Stenta diametri: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; - Stenta garumi: 9, 13, 15, 18, 23, 28, 33mm; - Komplektā balonkatetrs, kura šķērsošanas profils 0,038’’; - Nominālais spiediens 9ATM, vidējais 31ATM; - Katera distālā gala garums ne mazāk kā 4,25 mm; - Saderīgs ar stīgu 0,014”; - Balonkatetrs proximālajā/ distālā daļā 2,3F/ 2,9F; - Duāls Rtg pozitīvs marķieris stenta proksimālajā un distālajā daļā; - Sistēmas kopējais garums 138 cm; |
| 83 | Medikamentus izdalošs dilatācijas balonkatetrs (DEB) mazu asinsvadu un stentu restenožu dilatācijai | - Paclitaxel/lopromide izdalošs, semi-kompliants un polimērus nesaturošs balons - Bioabsorbējošs medikamenta klājums, kas viendabīgi uzklāts uz visas balona efektīvās virsmas - Ievades sistēma – rapid exchange - Balonkatetra veids – monorail - Nominālais spiediens 6 atm - RBP(rated burst pressure) 14 atm - Balona diametri 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2,75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm - Balona profils: 0.033`` - 0.037`` - Balona garums – 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm un 40mm ar diviem rtg marķieriem - Balonkatetra distālās daļas profils 2.5F, materiāls - poliamīds, gala profils (lesion entry profile) 0,016`` ar sequential tip - FREEGLIDE pārklājums vadītājstīgas lūmenā un katetra korpusam - Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu, HPTS sistēma katetra proksimālās un distālās daļas savienojumā - Rtg marķieriem nulles profils - Proksimālā daļā 1,9F hipotube dizains, materiāls – nerūsējošais tērauds, PTFE pārklājums - Katetra lietojamais garums 145cm - Brahiālais un femorālais marķieris attiecīgi pie 90 un 100 cm - Savietojams ar 5F vadītājkatetru un 0.014`` vadītājstīgu |
| 84 | Stīga hronisku totālu oklūziju atvēršanai ar distālās daļas gala diametru ne lielāku kā 0.008” | - 1.Stīgas garums: 190 vai 300 cm - Stīgas diametrs: 0.014 ”; distālās daļas gala diametrs 0.008” - Hidrofīls pārklājums stīgas distālajā daļā: vismaz 15 cm - Rentgenmarķējuma garums: vismaz 3.5 cm - Stīgas proksimālā daļa klāta ar politetrafluoretilēnu - tip load ar dažādām iespējām: 2 +/- 1g, 10 +/-2 g, 16+/-2 g |
| 85 | Koronārā vadītājstīga komplicētu hronisku suptotālu, totālu oklūziju šķersošanai ar hidrofilu un atsperveida uzbūvi | Stīgas garums: 190 vai 300 cm 2) Stīgas diametrs: 0.014 ”; distālā daļa vismaz 20 cm garumā ir ar hidrofīlu pārklājumu un atsperveids uzbūvi 3) Hidrofīls pārklājums stīgas distālajā daļā: vismaz 20 cm 4) Rentgenmarķējuma garums: vismaz 4 cm 5) Stīgas proksimālā daļa klāta ar politetrafluoretilēnu 6) Stīgas distālās daļas gals ir taisns ar iespēju manuāli veidot vēlamo izliekumu 7) tip load ne lielāks kā 0.5 g |
| 86 | Endoprotēze aortas krūšu kurvja daļas descendējošās daļas stentēšanai | - Pašdilatējoša endolumināla endoprotēze, kura sastāv no politetrafluoroetilēna (ePTFE) un no ārpuses ārpuses to sedz nitinols visā garumā. Piemērots aortas krūšu daļas stentēšanai - Piegādes katetram zemākais profils ne vairāk kā18F (stentiem ar 21 mm diametru) un lielākais profils ne vairāk kā 24 F ( stentiem ar 37-45 mm diametru) - Minimālais protēzes garums – 100mm, maksimālais protēzes garums ne vairāk kā 150 mm - Konusveida dizains ar izmēriem 31 mm x 26 mm un 26 mm x 21 mm un 100mm garumā - Pašdilatējoša protēze ar viena soļa ievietošanas sistēmu, ar ievietošanas pogu un longitudinālu šuvju uzlikšanu (SIM PULL sistēma) - Apvalks no ārpuses pildīts ar hemostatisku vārstu, riņķa marķieris apvalka vadošās daļas beigās. Apvalka garums 28 cm. - Jābūt iespējai savienot ar paplašinātāju no proksimālās un distālās daļas gala - MR |
| 87 | Aortas abdominālās daļas endovaskulārās protēzes sistēma ar bifurkācijas un a.iliaca ārstēšanas iespējām. (stentgrafta sistēma) | - Konstrukcijas mehānisms: stentgarfts sistēma ar pašizplešanās mehānismu. - Ievades sistēmas maksimālais diametrs: 24F - Materiāls: nitinols ar poliestera pārklājumu. - Elementu metāla daļas savā starpā nav savstarpēji savienotas ar metāla posmiem. - Radiopozitīvi marķeri distālā un proksimālā daļā. - Ievades sistēmai jābūt komplektā ar strentgrafta postdilatācijas balonu,  10-46mm. - Pacientam ar implantētu stentgaftu nedrīkst būt kontrindikācija MR izmeklējums. - Pretendentam ir jāpiedāvā sekojošas stentgraftu daļas, norādot vienas vienības cenu katrai pozīcijai un tām jābūt savstarpēji atbilstošām un klīniski apstiprinātām. - bifurkācijas stentgrafts - Stentgrafta garums : 160 – 180mm - Stentgrafta proksimālais : 24 – 33mm - Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 12 – 20mm - Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot bifurkācijas stentgraftam proksimālu pagarinājumu. - Proksimālai stentgrafta daļai jābūt bez poliestera pārklājuma. - Distālajai stentgrafta daļai jābūt ar poliestera pārklājumu. - bifurkācijas stentgrafta pretējās puses daļa - Stentgrafta garums : 95 – 115mm - Stentgrafta proksimālais : 14mm - Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 8 – 24mm - Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot šim stentgraftam distālu pagarinājumu. - Distālajai stentgrafta daļai jābūt ar poliestera pārklājumu. - a.iliaca stentgrafts (pagarinājums) - Stentgrafta garums : 90 – 150mm - Stentgrafta proksimālais : 8 - 22mm - Stentgrafta distālais : 8 – 24mm - aortas stentgrafta proksimālais pagarinājums - Stentgrafta garums: līdz 55mm - Stentgrafta proksimālais un distālais : 22- 36mm - aortas - a.iliaca stentgrafts (nebifurkācijas modelis) - Stentgrafta kop. garums : līdz 180mm - Stentgrafta proksimālais : 22 - 36mm - Stentgrafta distālais  ( a. iliaca rajonā): 12 – 24mm - Stentgrafts var sastāvēt no vienas jeb divām daļām. - Ir jābūt iespējamam vajadzības gadījumā izmantot šim stentgraftam distālu pagarinājumu. - a.iliaca stentgrafta distālā noslēdzējdaļa - Stentgrafta kop. garums : 31 - 35mm - Stentgrafta : 8 - 24mm |
| 88 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu - oklūzijas ierīce izliektiem asinsvadiem | - Ierīce ir izveidota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā, tas sastāv no divām vienādām konusveida daivām, kuras savā starpā ir savienotas ar centrālo saikni. - Saikne nodrošina diska pašorientēšanu un pašcentrēšanu. - Ierīces konstrukcija dod iespēju to pielietot distālos asinsvados ar izliekto anatomiju, pateicoties zemam profilam un ļoti lokainam tīklam. - Ierīce ir apgādāta ar rentgenkontrastu marķieru uz centrālās ass gala labākai vizualizācijai. - Ievadīšanu var veikt ar parastu diagnostisko katetru bez papildus katetra apmaiņas. - Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. - Diametrs: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm ar attiecīgo garumu: 10mm; 10.5mm; 11.0mm; 12.5mm; 13.5mm. |
| 89 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu - augstas plūsmas oklūzijas ierīce | - Augstas plūsmas oklūzijas ierīce: ierīce ir izveidota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā, tas sastāv no distālas daivas ar disku un atsevišķa proksimāla diska, kuri savā starpā ir savienoti ar centrālo saikni. Saikne nodrošina diska pašorientēšanu un pašcentrēšanu - Disku diametrs ir par 2mm lielāks nekā daivas izmērs kas noverš migrāciju asinsvados ar augstu plūsmu. - Ierīce apgādāta ar rentgenkontrasta platīna marķēšanas svītriņām uz distāla diska malas un rentgenkontrasta marķierim uz centrālās ass gala labākai vizualizācijai. - Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. - Izmēri: garā ass/ īsā ass 4mm/ 2mm, 6mm/ 3mm, 8mm/ 4mm, 10mm/ 3mm, 10mm/ 5mm, 12mm/ 3mm, 12mm/ 5mm, 14mm/ 3mm, 14mm/ 5mm - Rekomendējams vadītājkatetru izmērs 6-9Fr, garums 120cm. |
| 90 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu - multisegmentu oklūzijas ierīce vascular plug | - Pašizvērses embolizācijas ierīce ir multisegmentu un daudzslānu, izgatavota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīkla. Ierīce nodrošina 6 oklūsijas plaknes. - Ierīce apgādāta ar rentgenkontrasta platīna marķēšanas svītriņām uz katra ierīces gala labākai vizualizācijai. - Vienai no platīna marķēšanas svītriņām ir piemetināta nerūsējoša tērauda mikroskrūve, kas ļauj to pievienot 135cm garai nitinola stumšanas stīgai, lai kontrolētu novietošanu un atbrīvošanu. - Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. - Diametrs: 3mm līdz 22mm ar soli 2mm. Garums: no 6mm līdz 18mm - Rekomendējams vadītājkatetru izmērs 5-9Fr, garums 100cm |
| 91 | Asinsvadu permanentas oklūzijas ierīce ar piegādes sistēmu vascular plug | - Oklūzijas ierīce ir cilindriskas formas pašizvērses ierīce, izgatavota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā. Ierīce apgādāta ar rentgenkontrasta - platīna marķēšanas svītriņām uz katra ierīces gala labākai vizualizācijai. Vienai no platīna marķēšanas svītriņām ir piemetināta nerūsējoša tērauda mikroskrūve 135cm nitinola stumšanas stīgas pievienošanai. Ierīce var viegli atvērt, pozicionēt, mainīt tā pozīciju un precīzi atvienot. - Šī ierīces konstrukcija dod iespēju to pielietot pat mazos asinsvados ar izliekto anatomiju. - Ir iespēja izmantot šo ierīci ar magnētiskās rezonanses sistēmu ar jaudu līdz 3,0 Tesla. - Ierīce var atkārtoti ieviest, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. - Diametrs: no 4mm līdz 8mm ar garumu 7mm; diametrs: no 10mm līdz 16mm ar garumu 8mm. - Rekomendējams vadītājkatetru izmērs 5-8Fr, garums 100cm. |
| 92 | Selektīva mikrokatetru sistēma embolizācijas procedūru veikšanai | 1) Mikrokatetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Iekšējais slānis – PTFE materiāls (poliuretāns ar polietilēnu sastāvā). Vidējais slānis – Volframa spirālveida apvalks (40 μm) nodrošina katetra viengabalainību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība) un garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina katetra pagrieziens 1:1 no proksimālā līdz distālajam galam. Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālajā galā 15 un 60 cm garumā. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 2) Caurspīdīgs rokturis - gaisa burbuļu atpazīšanai zāļu ievadīšanas kontrolei. 3) Optimālais plūsmas spiediens (750psi/5.171 kPa). Maksimālais spiediens – 900 psi. 4) „Anti-kinking” protektors. 5) Mikrokatetra veidi: Cathter, Omega, Coaxial veids 6) Katetru sistēmas garumi ir 110cm, 130 un 150 cm. 7) Katetra iekšējie diametri: 2.4 Fr. - 0.023”/0.57mm 2.7 Fr. - 0.025”/0.65mm 2.8 Fr. - 0.027”/0.70mm 8) Katetra ārējie diametri (dist./proks.): 2.4 Fr./2.9Fr.(0.80mm/0.97mm) 2.7 Fr./2.9Fr.(0.90mm/0.97mm) 2.8 Fr./3Fr.(0.87mm/0.93mm) 9) Saderīgie vadītājstīgas diametri: 0,016”(0.41mm), 0.018”(0.46mm), 0.021”(0.53mm) 10) Vadītājstīgas garums: 180cm 11) Komplekta sastāvā: mikrokatetrs, plastiskā vadītājstīga ar diametru 0,021”(0,53mm), stīgas aizbāznis fiksācijai, mandrēna. 12) Sistēmai jābūt saderīgai ar sekojošiem embolizācijas aģentiem: Spirāles (līdz 0,018”) NBCA līme Etanols Lipiodols Mikrosfēras (līdz 900μm) PVA daļiņas (līdz 700μm) |
| 93 | Sirds labās puses spiediena mērīšanas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Swan-Ganz, Hewlett Packard „OMNI CARE 240” iekārtām | - Katetrs veidots no antitrombotiska materiāla - Termodelūcijas katetrs ar balonu hemodinamiskā spiediena mērišanai - 5- lūmenu katetrs - Katetra garums 110cm, - Temperatūras sensors 35mm no katetra gala - Komplektā ievades sistēma ar trīs dakšu pievienotāju visiem standarta spiediena monitāriem |
| 94 | Balonkatetri ar nelielu pārejas diametru šauriem un izteikti līkumotiem koronāriem asinsvadiem | - Neliels angioplastijas balonkatetrs šauriem un līkumotiem asinsvadiem - Izgatavots no neilona - Balona diametrs: 1,25 - 4,0 mm, garums: 10 – 40 mm - Hidrofīls katetru pārklājums - Nominālais spiediens – 8 atm - Proksimālās vārsts diametrs 1,8F (0,60 mm), Distālās vārsts diametrs 2,5F (0,84 mm) - Pārejas diametrs .025" (0,64 mm) - Gala ieejas diametrs .017" (0,43 mm) - Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) - Katetra garums: 140 cm Savietojams ar vadītājkatetru OD/ID 5F (.056") - Savietojams ar vadītājstīgu maks. .014" - Izcila stumjamība, manevrējamība un vadāmība Izteikti elastīgs - Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks |
| 95 | Translumināla aortālā vārstule ar ievades sistēmu | - Vārstules izmēri 23mm+/-1, 26mm+/-1 ,29mm+/- - Vārstules lapiņas veidotas no vērša perikarda - Vārstules gredzena materiāls – kobalta-hroma sakausējums (CoCr), izplešams ar balonu, distālajā rāmja daļā arējais un iekšējais apvalks no PET (polietileāna tereftalāts) materiāla - Jābūt divām ievades sistēmām – transluminālai un transapikālai |
| 96 | Ierīce ar ievades sistēmu kreisā priekškambara austiņas okludēšanai | - Permanenti translumināli implantējama ierīce kreisā priekškambara austiņā - Ārējais apvalks – PTFE, stiprināts uz nitinola rāmja ar desmit aktīvas fiksācijas āķiem - Izmēri 21 ± 1, 24 ±1, 27 ±1, 30 ±1, 33 ±1 - Ievades sistēmas ar vismaz divām izliekuma formām - Ievades sistēmai rentgenkontrastējoši marķieri - Ievades sistēmas ārējais diametrs ne lielāks kā 14Fr |
| 97 | Aortālās vārstules bioprotēzes implantācijas sistēma (transkatetra perkutānai un transaortālai bioprotēzes ievadīšanai) | - Transkatetrāla aortālās vārstules bioprotēzes implantēšanas sistēma ar 26mm – 29mvārstules atkārtotas ielādes iespēju in vivo oprācijas laikā (recapture), kas iekļauj transkatetra aortas vārstuli - bioprotēzi, piegādes katetra sistēmu un ielādēšanas sistēmu. - Vārstulei ir jābūt bioprotēzei, kas izstrādāta, lai aizvietotu dabīgo vai ķirurģiski ievietoto sirds aortas vārstuļa bioprotēzi bez atvērtas sirds operācijas un bez vienlaicīgas bojātā vārstuļa ķirurģiskas izņemšanas. Bioprotēzes balsta karkasam ir jābūt veidotam no nitinola, kam ir daudzlīmeņu pašizplešanās īpašības un kas ir Rtg vizualizējams. Bioprotēzei ir jābūt izgatavotai sašujot vārstu lapiņas no cūkas perikarda apmales trīs-lapiņu konfigurācijā uz nitinola balsta karkasa. - Bioprotēzei ir jābūt apstrādātai ar antimineralizācijas aģentu alfa-amino oleīnskābi (AOATM). - Bioprotēzei ir jābūt pieejamai vismaz 4 dažādos izmēros diapazonā no 23mm līdz 31mm, kas paredzēti dažādiem anulus diametriem diapazonā no 18mm līdz 29mm: Bioprotēzes Izmērs; Anulus diametrs. 23 mm; 18 mm–20 mm. 26 mm; 20 mm–23 mm. 29 mm; 23 mm–26 mm. 31 mm; 26 mm - 29 mm. 5)Bioprotēzes iespējamie ievades ceļi: a. femoralis; a. axilaris, a. subclavia, direct aortic. - Piegādes katetra sistēma un ielādes sistēma: kateram ir jābūt lokanam un lietojamam ar D-0.889mm vadītājstīgu. Distālajam galam ir jābūt aprīkotam ar maz-traumatisku un Rtg kontrastējamu katetra uzgali un kapsulu, kas nosedz un notur bioprotēzi gofrētā pozīcijā. Kapsulai jāiekļauj distālo izvērsumu, lai nodrošinātu bioprotēzes daļēju vai pilnīgu atkārtotu ielādi in vivo,. kapsulas diametram. Piegādes katetra sistēmas D nedrīkst pārsniegt 18Fr |
| 98 | Vadītājstīga TAVI procedūrām | - Vadītājstīgas D ir 0.035-in (0.89-mm) ar PTFE pārklājumu un nerūsējošā tērauda kodolu - Garums 260 cm, lokans un atraumatisks distālais gals ar konusveida kodolu un preformētu izliekumu. - Vadītājstīga ir paredzēta, lai ievadītu un novietotu katetrus sirds kambaros diagnostikas un invazīvo procedūru laikā, ieskaitot trans-katetru aortas vārsta implantāciju (TAVI). |
| 99 | Oklūders sirds priekškambaru starpsienas defektu slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu | Pašizpletošais Oklūders sirds priekškambaru starpsienas defektu slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu. 1) Oklūdera materiāls; Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar poliesteru. 2) Forma; Divi kopā savstarpēji savienoti nitinola stiepļu tīklu diski. Diski ir savienoti vidū ar vidēji garu saikni. Oklūders automātiski centrējas atverē. Ir iespēja atkārtoti ieviest oklūderu piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt.. 3) Augstas kvalitātes lokainiem nitinola stiepļu tīklu oklūderiem jābūt sekojošiem izmēriem: Oklūderu izmēri (saines diametrs), mm; Laba priekškambara diska diametrs, mm; Saines platums , mm; Kreisa priekškambara diska diametrs, mm. 4; 12; 3; 16. 5; 13; 3; 17. 6; 14; 3; 18. 7; 15; 3; 19. 8; 16; 3; 20. 9; 17; 3; 21. 10; 18; 3; 22. 11; 21; 4; 25. 12; 22; 4; 26. 13; 23; 4; 27. 14; 24; 4; 28. 15; 25; 4; 29. 16; 26; 4; 30. 17; 27; 4; 31. 18; 28; 4; 32. 19; 29; 4; 33. 20; 30; 4; 34. 22; 32; 4; 36. 24; 34; 4; 38. 26; 36; 4; 40. 28; 38; 4; 42. 30; 40; 4; 44. 32; 42; 4; 46. 34; 44; 4; 50. 36; 46; 4; 52. 38; 48; 4; 54. 40; 50; 4; 56. 4) Ar iespēju ielādēt piegādes sistēmā : Oklūderu izmēri; Piegādes sistēmas 45° izmēri. No 4mm līdz10mm; 6Fr, 60cm. No 11mm līdz17mm; 7Fr, 60cm. No 18mm līdz 19mm; 8Fr, 60cm vai 80cm. No 20mm līdz 24mm; 9Fr, 80cm. No 26mm līdz 30mm; 10Fr, 80cm. No 32mm līdz 40mm; 12Fr, 80cm. 5) Savietojami ar piegādes sistēmām un mērīšanas balonkateteriem ar trim kontrasta mārkera svītriņām pēc konkursa rezultātiem |
| 100 | Izņemams implants sirds priekškambaru starpsienas defektu slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu | - Implantējams starpsienas oklūders, indicēts ātriju starpsienas defekta un neslēgušās foramen ovale slēgšanai - Pēc ievietošanas jāieņem dubultā diska konfigurācija - Izgatavots no niķeļa- titāna (Nitinola) rāmja, pildīts ar platīnu un pārklāts ar pašdilatējošu politetrafluoroetilēnu (ePTFE) - Implantācijas laikā, lai atvieglotu ehokardiogrāfisko vizualizāciju oklūderim un apkārtējiem audiem, ePTFE nepieciešama hidrofīla virsmas ārstēšana - Piegādes sistēmas darba garums -75 cm, piegādes katetra ārējais diametrs 10F un jābūt savienojamam ar 0.035” vai mazāku vadītājstīgu - Piegādes sistēma sastāv no piegādes katetra, kontroles katetra un asmeņa (Mandrel) kopā rokturi oklūdera ievietošanai, izvietošanai un bloķēšanai - Jābūt iespējai repozicionēt implantācijas laikā un izņemt oklūderi, ja nepieciešams - Piejamie diametri oklūderim- 15, 20, 25 un 30 mm |
| 101 | Oklūders atvērtā arteriālā vada slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 102 | Oklūders atvērtās ovālās atveres slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 103 | Oklūders sirds kambaru starpsienas defekta slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 104 | Piegādes sistēma vai ekvivalents, kas savietojama ar visiem Amplatzer oklūderiem | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 105 | Mērīšanas balonkatetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Amplatzer iekārtām | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 106 | Dilatācijas balonkatetri mitrālās, aortālas, pulmonāras stenozes paplašināšanai un TAVI | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 107 | Ierīce kreisā priekškambara austiņas okludēšanai | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 108 | Vadītājslūžu komplekti ar iespējamiem izmēriem 7cm, 11cm, 21cm ( 5F-9F) ar silikona un hidrofīlu klājumu | Ārējais izmērs: 5F līdz 9F (ar soli pa 1F) 2. Garumi: 11cm un 23cm 11cm (5, 6, 7, 8, 9F) 23cm (6, 7, 8, 9F) 3. Komplektā jābūt: - J tipa vadītājstīgai (11cm garumiem obligāti), - punkcijas vietas polietilēna dilatatoram, - punkcijas adatai 4. Jābūt gan ar silikona gan ar hidrofīlu pārklājumu. 5. Jābūt ar silikona hemostātisku vārstuli: lai nodrošinātu absolūtu hemostāzi un aizsargātu no gaisa aspirācijas procedūras laikā. 7. Izmēriem jābūt nosakāmiem vizuāli arī pēc dažādām krāsām. 8. Jābūt rezistencei pret saliekšanos. 9. Jābūt pieejamiem komplektiem ar un bez punkcijas adatas pec pieprasījuma. |
| 109 | Vadītājslūžu komplekti ar iespējamiem izmēriem 5,5cm, 11cm, 23cm un 4F-11F | *Vadītājslūžu komplekta raksturojums: 1) Lokana polietilēna kanula, ar pārliekšanās rezistenci un vieglu pāreju no kanulas uz asinsvadu dilatatoru un vadītājstīgu. Kanulai ir piestiprināts blakus atvere skalošanai un rotējošs piešūšanas riņķis. Ja nepieciešams, jābūt iespējai pasūtīt vadītājslūžu komplektu ar obturatoru Izmēri: 2) ne lielāks kā 4F, mini stīgas diametrs ne lielāks kā 0.035", ar asinsvadu dilatatoru 3) 4F-5F un 10F-11F, mini stīgas diametrs ne lielāks kā 0.038" ar asinsvadu dilatatoru 4) Hemostātiskais vārstulis – sešu spirālveida griezienu, kas nodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to. Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu. Hemostāzes rādītājs ne vairāk kā 0,01grams/minūtē * 5) Nepieciešamie garumi 5,5cm (4F-6F), 11cm(4F-11F), 23cm(4F-11F). 6) Jābūt iespējai pasūtīt speciālu pediatrisko komplektu: Kanula 4F-6F, garums 7,5cm, mini vadītājstīga - diametrs 0.021” 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem. |
| 110 | Vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Nepieciešamie garumi: - 5,5cm (6-8F) - 11cm ( +/-1cm) 4-11F - 23cm ( +/- 1cm) 4-11F |
| 111 | Vadītājslūžu komplekti transradiālam procedūrām ar iespējamiem izmēriem 7 cm, 10cm un 4F-6F ar hidrofīlu klājumu | Vadītājslūžu raksturojums: * 1) Vadītājslūžu izmēri: Fr.4, Fr.5 un Fr.6 * 2) Mīksta plastiskā mini vadītājstīga ar taisnu galu Mini stīgas nominālie diametri 0.025”, nominālie garumi 45cm, ar hidrofīlu pārklājumu “Mcoat” * 3) Slūžu garumi - 7 cm, 10cm 4) Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu “M coat” pārklājumu 5) Hemostātiskā vārstule ar “Cross-cut” konstrukciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6) Nepieciešams slēdzis ar “LOCK” konstrukciju. 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem 8) Rentgenoloģiski vizualizējams gals Komplektā dilatators, adata 20Gx38mm vai 22Gx38mm |
| 112 | Vadītājslūžu komplekti transradiālam procedūrām ar iespējamiem izmēriem 16 cm, 25cm un 4F-6F ar hidrofīlu klājumu | Vadītājslūžu raksturojums: * 1) Vadītājslūžu izmēri: Fr.4, Fr.5 un Fr.6 * 2) Mīksta plastiskā mini vadītājstīga ar taisnu galu Mini stīgas nominālie diametri 0.025”, nominālie garumi 80cm, ar hidrofīlu pārklājumu “Mcoat” * 3) Slūžu garumi - 16cm, 25cm 4) Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu “M coat” pārklājumu 5) Hemostātiskā vārstule ar “Cross-cut” konstrukciju, kas aizsargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6) Nepieciešams slēdzis ar “LOCK” konstrukciju. 7) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem 8) Rentgenoloģiski vizualizējams gals Komplektā dilatators, adata 20Gx38mm. Elastīgs katetrs Katetra diametrs 20G Katetra garums 32mm |
| 113 | Vadītājslūžu komplekts 4F transradiālam procedūrām | Vadītājslūžu diametrs: 4F Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu Kanulas un dilatora izliekums: 180º Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE Dilatora gala papildus izliekums: 45º Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei Savietojamība ar vadītājstīgu 0,035" |
| 114 | Standarta ievadslūžu komplekti (4-11Fr.) ar hidrofīlu klājumu femorālai pieejai | - Nepieciešamie ievadslūžu garumi 10 un 25 cm izmēri ar plašu diametru izvēli no Fr.4 līdz Fr.11. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem. - Ievadslūžai jābūt pārklātai ar hidrofīlu pārklājumu „M coat”, lai samazinātu ievadīšanas spēku un asinsvada sieniņas bojājumu. - Ievadslūžas komplektā jāsatur punkcijas vietas atraumatisku dilatatoru ar „sharp-on” savienošanas sistēmu, plastisko vadītājstīgu, i/v katetru un skalpeli. Visas komplektācijas ierīces jāatrodas vienā paplātē vienā sterilā iepakojumā. - Vadītājstīgas parametriem jābūt sekojošiem: taisns vai leņķveida stīgas gals, 0.025” (0.64mm) vai 0.035” (0.89mm) diametrs ar 45cm vai 80 cm garumu, ar hidrofīlu pārklājumu. - Nepieciešamie dažādu kompektu sastāvdaļas, kas nodrošina kvalitātīvu femarālo pieeju procedūras sakumā. Speciālais hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut”konstrūkciju, kas aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. Kā arī ir nepieciešams “LOCK”konstūkcijas slēdzis. |
| 115 | Ievadslūžu komplekti ar īpaši plānām sieniņām (6 in 5Fr) transradiālām procedūrām hidrofīlu klājumu | 1.Nepieciešamie ievadsļūžu izmērs tikai Fr.6 ar diviem iespējamiem garumiem 10 un 16 cm. 2.Vadītājslūžai jābūt klātai ar hidrifīlu “M coat” pārklājumuvisā darba garumā. 3.Ievadslūžas ārējam/iekšējam diametram jābūt Fr.5/Fr.6 ar minimizētu sieniņas biezumu – 0.012mm. 4.Komplektācijā jābūt papildierīces: dilatators, adata vai i/v katetrs, kā arī taisna plastiskā vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu: 5.Mini vadītājstīgu garumiem jābūt 45 un 80 cm. 6.Mini stīgas diametriem jābūt 0.025” un 0.021”. 7.Hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut”konstrūkciju aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 8.Nepieciešams slēdzis ar “LOCK”konstūkciju. 9.Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem 10.Rentgenoloģiski vizualizējams gals |
| 116 | Liela diametra vadītājslūžu komplekts | - Nepieciešamie vadītājslūžu izmēri: 12 F; 16 F; 18 F; 20F; 22F; 24F - Tērauda vadītājstīga ar taisnu galu; - Mini stīgas nominālais diametrs - 0.038", - Vadītājslūžu nominālais garums 30 cm, ar hidrofīlu pārklājumu; - Vadītājslūžas klātas ar hidrofīlu pārklājumu; - Hemostātiskā vārstule ar konstrukciju, kura pasargā no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā; - Nepieciešams slēdzis ar "LOCK" konstrukciju; - Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem; - Rentgenoloģiski vizualizējams gals. |
| 117 | Ievadslūžas dažādām perifērām manipulācijām Flexor tipa | - Ievadslūžu izmēri : 4 FR iekšējā lumena diam. .059’; 5 FR-.074’; 6FR- .087’; 7 FR- .100’; 8 FR- .113’; 9 FR- .126’; 10 FR-.134’; 12FR- .162’. - Ievadslūžas ir marķētas pēc krāsu kodiem - Visā garumā koilējums, kas nodrošina stabilu lūmenu, pasargājot ievadslūžas no salocīšanās - Ar hidrofilu pārklājumu - Ievadslūžu garumi: 30; 40 ; 45; 55; 70; 80; 90; 110 cm - Ievadslūžu distālajā galā vismaz 3 pārejas zonas ,kas nodrošina pakāpenisku pāreju uz mīkstu distālo galu, ievadslūžām ar 90 cm garumu distājājā galā 5 pārejas zonas, kas īpaši piemērotas a.carotis stentēšanu procedūrām - Rentgenoloģiski vizualizējams gals - Iespējamās dažādas konfigurācijas, piem., nieru, miega, iegurņa artēriju sasniegšanai. |
| 118 | Vienreizlietojama ievades balona dilatācijas sistēma TAVI, TAVR, EVAR, BAV procedūru veikšanai asinsvados (femorāla pieeja) | - Ievades sistēmas konstrūkcijā jābūt sekojošas sastāvdaļas: - balona paplašināmais dilatators (iekšpusē) ar dist.gala diametru Fr.5.3. - ievadslūža no elastīga salocīta armēta polimērmateriāla ar īpaši saliektu distālo galu, lai atvieglotu tā virzīšanu caur femorālo artēriju. - Sistēmai jābūt klātai ar hidrofīlu “M coat” speciālu pārklājumu visā darba garumā. - Nepieciešamiem sistēmas ārējam/iekšējam diametriem jābūt Fr.17/Fr.14, Fr.21/Fr.18, Fr.22/Fr.19, Fr.24/Fr.21, lai nodrošinātu tā plašu izmantošanu aortālas varstuļes protēžu implantācijas un valvoplastījas procedūras laikā. - Hemostātiskam vārstulim jāaizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā, kā arī konstrūkcijā jābūt skalošanas līnijai, inflācijas portam. - Nepieciešamie ievades sistēmas garumi pirms paplašināšanas – 25 un 35 cm un pēc sistēmas paplāšināšanas sistemas darba garumam jābūt 20 un 30 cm. - Nepieciešams rentgenoloģiski kontrastējošais marķieris vizuālizācijas nodrošināšanai. - Ievades sistēmai jābūt saderīgai ar 0.035”-0.038” vadītājstīgu diametriem, kā arī ar Medtronic, Gore, Cook, Edwards kompāniju stent-graftien un protēzēm. |
| 119 | Instrumentārija sīkais komplekts koronārajai angioplastijai | Komplektā ietilpst: Šļirces - Polikarbonāta dzidrs korpuss. - Šļirces virzulis - balts, gaiši zils, dzeltens, gaiši zaļš, tumši zaļš vai violets - Iespējamie tilpumi -1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml, 30ml, 60ml. - Fiksēts Luer savienojums. - Uz šļirces korpusa iespējama nepieciešamā medikamenta nosaukuma uzdruka Augstspiediena savienotājvadi - Kontrastvielas augstspiediena savienotājvadi. - Materiāls – dzidrs poliuretāns, savienotājvads armēts. - Ar “ Airless rotating” vai “ Fixed” adapteriem. - Variācija ar “keep” sistēmu, koilēšanas funkcijai - Savienotājvadu garumi: 25cm, 51cm, 76cm, 122cm, 152cm, 183cm. - Spiedienizturība 1200PSI. Punkcijas adatas vienslāņa klasiskā punkcijas adata 18G - Saderīga ar stīgu 0.038” (0,97mm), - Adatai 2 daļas - kanula un adata, - Iespējamie adatas garumi: 5.0 cm ,7.0 cm , 9.0 cm. - RTG vizualizējama. - Adatas spals ir caurspīdīgs ar punktu, kas norāda uz adatas gala šķēluma virzienu. - Pieejamas adatas ar Echo galu. - Pieejamas arī 19G, 20G un 21G adatas Trīs ceļu augstspiediena krāns - „ON” un „OFF” konfigurāciju, - fiksētu „luer lock”savienojuma konfigurāciju, - spiediena izturība 1050 PSI, - caurspīdīgs, polikarbonāta materiāla. |
| 120 | Kita komplekts koronārajai angioplastijai ar speciālu divviru vārstu | - Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - Iekšējais diametrs ir 0,096” (2,44mm). Satur divus vārstus. Rotācijas vārsts: nodrošina noslēgumu injekcijām līdz 400 psi un fiksē diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces asinsvados. Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - diafragmas vārsts, kurš aptver diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces to kustības laikā, nodrošina minimālu šķidrumu zudumu neierobežojot ierīču kustību. BBC vārsts atveras, ja uzgalis tiek iespiests un aizveras, ja uzgalis tiek atbrīvots. 2) Vadītājstīgas ievadītājs. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu ievadīšanai. 3) Virpulītis. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu vadīšanai. |
| 121 | Kita komplekts koronārajai angioplastijai ar speciālu divviru vārstu un augstspiediena inflācijas šprici | 1) 20/30 inflācijas šprice (reģistrē spiedienu līdz 30 atm (441 psi), ergonomisks rokturis). Komplektā ietilpst arī trīsceļu krāns. 2)Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - Iekšējais diametrs ir 0,096” (2,44mm). Satur divus vārstus. Rotācijas vārsts: nodrošina noslēgumu injekcijām līdz 400 psi un fiksē diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces asinsvados. Atpakaļ teces bloķēšanas vārsts - diafragmas vārsts, kurš aptver diagnostiskās/ārstnieciskās ierīces to kustības laikā, nodrošina minimālu šķidrumu zudumu neierobežojot ierīču kustību. BBC vārsts atveras, ja uzgalis tiek iespiests un aizveras, ja uzgalis tiek atbrīvots. 3) Vadītājstīgas ievadītājs. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu ievadīšanai. 4) Virpulītis. Izmantojams 0,009” (0,23mm) līdz 0,018” (0,46mm) vadītājstīgu vadīšanai. |
| 122 | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām | - Liels lūmens ar 10F (3.33mm) iekšējo diametru, kas ļauj izmantot savienotāju dažādām PCI procedūrām un produktiem, tai skaitā, kissing balloon tehnikai, aterektomijai u.c. - Divas - hemostātiskā un fiksētā - vārstules minimizē asins zudumu procedūras laikā - Aizverama un atverama fiksētā vārstule - Ar vienu roku viegli atverama un aizverama hemostātiskā vārstule - Mīkstā vārstule novērš NURD (non-uniform rotational distortion) IVUS procedūras laikā |
| 123 | Ātras plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F) | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 124 | Speciālie ātras plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F)pēc pasūtītāja noteiktā nestandarta garuma un/vai gala konfigurācijas | Tehnisko specifikāciju skatīties beigās |
| 125 | Lēnas plūsmas un zema spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F) | 1)Katetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Ārējais slānis un iekšējais slānis - mīksts hidrofīlais materiāls - neilons un Poliuretāns. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinumu, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu konstatēšanai. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. * 2) Katetru nominālais diametrs(Fr)/iekšējie diametri (mm)/ ārējais diametrs(mm): 4Fr/1,03mm/1,40mm; 5Fr/1,2mm/1,70mm, 6Fr/1,3mm/2,0mm. * 3) Katetru garums: visi selektīvie ne mazāki kā 100cm, visi Pigtail ne mazāki kā 110cm, daudzfunkcionālie katetru nominālie garumi – 80cm un 100 cm. * 4) Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – ne mazāks kā 9-10 ml/sek. pie 750psi, 5 Fr. katetriem – ne mazāks kā 15-21ml/sek. pie 1000psi, 6 Fr. katetriem – ne mazāks kā 17-25ml/sek. pie 1000psi. Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kādi nodrošina sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. |
| 126 | Lēnas plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri 4F ar hidrofīlu pārklājumu | 1)Katetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Ārējais slānis - Neilons elastomērs, ar hidrofīlu pārklājumu Iekšējais slānis - hidrofīlais neilons 12. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums ar nerūsējošā tērauda (316L)stiepļu pinums, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. 2) Caurspīdīgs rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai. 3) Distālā gala materiāls ir mīksts poliuretāns. 4) Katetra diametri: Ārējais diametrs 4Fr./1,4mm Iekšējais diametrs 0,041”/1,05mm 5) Katetru garums: visi selektīvi: - 100cm, Angled Pigtail – 110cm, Straight Pigtail -65cm.. Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādu sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 6) Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – 15 ml/sek. pie 1200psi. |
| 127 | Transradiālie diagnostiskie katetri 4F ar hidrofīlu pārklājumu | - Katetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Ārējais slānis - Neilons elastomērs. Iekšējais slānis - hidrofīlais neilons 12. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums no nerūsējoša tērauda (316L) stiepļu pinums, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Ārējas virsmas hidrofīlais pārklājums “M coat”. 2) Caurspīdīgs rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai. 3) Distāla gala materiālam jābūt mīkstam poliuretānam. 4) Katetra diametri: Ārējais diametrs 4Fr./1,4mm Iekšējais diametrs 0,041”/1,05mm 5) Katetru garums ir 100cm. Katetriem jābūt ar/bez atverēm. 6) Katetriem jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādu sirds artērijas un asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 7) Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – 15 ml/sek. pie 1200psi. |
| 128 | Diagnostiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu selektīvai pieejai galvas asinsvadu un periferījas artēriju izmeklēšanai | - Katetra uzbūves struktūra: Trīsslāņu konstrukcija - Iekšējais slānis – Neilona saturošais materiāls, kas nodrošina no recekļa veidošanos izmeklēšanas laikā. - Vidējais slānis – divkāršu nerūsējoša tērauda stieplīšu tīkls, kas garantē katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no samezglošanas un arī nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. - Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais „M coat™” pārklājums distālājā galā no 15 , 20 vai 40 cm garumā, kas nodrošina katetra slidamību un virzību asinsvados. - Hidrofīla pārkjlajuma garums ir atkarīgs no katetra modofikācijas veida un kopēja garuma, kas ir nepieciešams asinvada pieejai. - Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados un minimizē asinsvada sieniņas bojājumu. - Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. - Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm. - Katetru iekšējie lielie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm) - Velamie katetri ar zemu profilu un lielu lumēnu, lai tās izmantotu ka vadītājkatetru mikrokatetra izmantošanas gadījumā, ka arī kā piegādes katetru embolizācijas materiāliem (PVA mikrosferām, makrospirālēm). - Katetriem Fr.4 optimālais plūsmas spiediens ir 750psi/5.171 kPa. - Katetriem Fr.5 optimālais plūsmas spiediens ir 1000psi/6.895 kPa. - Plūsmas ātrums - 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, - 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi, - Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: - Simmons - Head Hunter - Benson-Hanafee-Wilson (JB) - Vertebral - Jābūt piedāvātiem katetriem ar speciālo veidu Yashiro un garumu 150cm, lai nodrošinātu ertu un veiglu pieeju apakšo ekstrimitāšu asinsvadu revaskularizācijai. - Katetram jābūt sadrīgam ar 0,035” un 0,038” vadītājstīgu. - Katetru nepieciešamie garumi: - garumi - 65, 80 cm - 100, 110, 120 un 150 cm. |
| 129 | Dg angiogrāfiskie katetri bez hidrofīla pārklājuma 4F-5F supraartālām un viscerālām indikācijām | - Katetra sienas uzbūve: Trīsslāņu -augstas plūsmas neilona konstrukcija - Iekšējais slānis – PTFE materiāls - Vidējais slānis – divkāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalainību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – nodrošina 1:1 katetra pagriezienu no proksimālā līdz distālajam galam. - Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. - Katetru iekšejais diametri: 4Fr; 5Fr un vairāk - Katetri nepieciešami ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādas konfigurācijas asinsvadu katetrizāciju: JB1;JB2 un 3;DAV;H1;VERT;MAN;HN4;SIM1;SIM2 un3;VTK;WNBG;KMP;TEGT;BELL;C1-C3;LEV1;RDC;RUC.(nepieciešamas visas konfigurācijas) - Savietojami ar 0,035” vai 0,038”vadītājstīgu. - Katetri supraaortālām indikācijām, garumi : - 100cm(±5cm) - 125cm(±5cm) - Katetri viscerālām indikācijām, - garumi 65cm(±5cm), 75cm(±5cm) - 80cm(±5cm) |
| 130 | Dg angiogrāfiskie katetri ar hidrofīla pārklājuma 4F-5F supraaortālām un viscerālām indikācijām | - Katetra sienas uzbūve: Trīsslāņu -augstas plūsmas neilona konstrukcija - Iekšējais slānis – PTFE materiāls - Vidējais slānis – 16 tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalainību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – nodrošina 1:1 katetra pagriezienu no proksimālā līdz distālajam galam. - Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. Īpaši hidrofīls pārklājums AQ tipa, kas nodrošina labu slīdamību - Katetru iekšejais diametri: 4Fr; 5Fr un vairāk - Katetri nepieciešami ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina dažādas konfigurācijas asinsvadu katetrizāciju: JB1;JB2 un 3;DAV;H1;VERT;SIM1;SIM2 un3;VTK;ANG-SHTL;H1-SHTL;JB1-SHTL;JB2-SHTL;RUC;VTK-SHTL.(nepieciešamas visas konfigurācijas - Savietojami ar 0,035” vai 0,038”vadītājstīgu. - Katetri supraaortālām indikācijām, garumi : - 100cm(±5cm) - 125cm(±5cm) - Katetri viscerālām indikācijām, - garumi 65cm(±5cm), 75cm(±5cm) - 80cm(±5cm) |
| 131 | Atbalsta kateteri CXI tipa | - Nerūsējošā tērauda armējums, - 4 tērauda marķieri nodrošina precīzu asinsvada segmenta mērījumu - Hidrofīls pārklājums distālajā katetera galā vismaz 40 cm - Kateters pieejams gan ar taisnu,gan liektu distālo galu - Diametrs 2,6 (±1) FR un 4 (±1) FR - Akceptē vadstiegu attiecīgi .018”un .035” - Garums 90;135;150 cm( ±5) |
| 132 | Katetri asinsvada dziļuma mērīšanai | - Materiāls – Nylon Pebax. - Darba garums 100cm (+/- 1cm) . - Savietojams ar stīgu .035. - Savietojams ar ievadslūžām 5F. - Distālajā daļā 10 sānu atveres. - 11 RTG marķieri ar 1 cm intervālu. - Darba gala modifikācija – „Pigtail”. |
| 133 | Tērauda diagnostiskā vadītājstīga ar teflona pārklājumu | Vadītājstīgas uzbūve: 1)Iekšējā un ārējā stīga: Iekšējā stīga – nerūsējošā tērauda serde - fiksēta vai kustīga. Ārējā stīga -spirālveida, plakana ar pre-coated PTFE klājumu. Starp iekšējo un ārējo stīgu iestrādāta drošības lente * 2)Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035", 0.038" * 3) Vadītājstīgas gala dizains: J –tipa gals 3mm rādiusā vai taisnais gals, J gala iztaisnošana iespējama ar pirkstu manipulāciju Lokanais gala nominālie garumi: 7cm, 10cm Vadītājstīgas nominālie diametri 0.035", 0.038" * 4) Nepieciešamie vadītājstīgu nominālie garumi 150cm, 175cm, 260cm |
| 134 | Dažādu garumu nitinola diagnostiskā vadītajstīgas ar hidrofīlo pārklājumu ar standartu un paaugstinātu cietību | - Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. - Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta. - Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna- volframa virsma ar “M coat” hidrofīlu pārklājumu. - Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. - Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kas nodrošina labāku precīzāku procedūru. - Nepieciešamie vadītājstīgas cietību līmeni: standarta un stīva. - Nepieciešamas vadītājstīgas modifikāciju gali:450, taisns, J-gals. - Vadītājstīgas parametri: - Lokains gala nominālie garumi: 3cm, 5cm. - Vadītājstīgas diametri: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038”. - Nepieciešamie stīgu garumi: 180cm, 260cm. |
| 135 | Vadītājstīga. Izgatavota no nerūsējoša tērauda un ir pārklāta ar aukstas cietības PTFE ar modificētiem J-galiem LAA procedūrām | Izgatavota no nerūsējoša tērauda un ir pārklāta ar aukstas cietības PTFE ar modificētiem J-galiem, kā arī ar mīkstiem J-galiem, garumi 260cm un 300cm. Diametrs (zolu); veids; Gala veids; Garums (cm). 0,035; Super Stiff; 3mm modificēts J-gals; 260. 0,035; Super Stiff; 1,5mm modificēts J-gals; 260. 0,035; Super Stiff; 6mm J-gals; 300. 0,035; Soft gals, Fixed Core; 6mm J-gals; 300. Cilpa-lamata (slazds) Izgatavota no speciālas ļoti elastīgas Nitinola stieples ar atmiņu. Maināma galvas konfigurācija ar iespēju rekonfigurēt uz sākotnēju oriģināla formu. Cilpas galviņas konfigurācija un aptveršanas platums ir atkarīgi no izvilkšanas pakāpes no piegādes lūžas. Izmēri 20mm 4Fx125cm ar piegādes lūžu 4Fx110cm Izmēri 15mm 4Fx125cm ar piegādes lūžu 4Fx110cm |
| 136 | 20ml inflācijas šprices ar spiediena gradientu līdz 26 atmosfērām | Inflācijas šļirces raksturojums 1) Tilpums 20 ml (skala labi redzama uz šprices) 2) Manometrs integrēts šļirces korpusā 3) šļirces rokturis – „T” veida rokturi 4) Spiediena skala – līdz 26 atmosfērām ar soli 1 atm. 5)Šļirces „atbrīvošanas”mehānisms integrēts korpusā |
| 137 | 20ml inflācijas šprice ar spiediena gradientu līdz 30 atmosfērām | - Materiāls – polikarbonāts. - Spiediena skalas pozīcijas novietojums 45° lenķī. - Skaidri saredzamas tilpuma atzīmes uz šprices. - Komplektā 33,2cm (+/- 1cm) pagarinājuma vads ar trīsvirziena rotējošu krāniņu. - Spiediena skala 30ATM ar soli ne lielāku par 1ATM. |
| 138 | Ierīces perifērās punkcijas vietas slēgšanai ar kolagēna bloku | Komplektācija: vaskulārā slēguma ierīce, * ievadsistēma 6F, 8F erteriotomijas lokators, * 70mm vadītājstīga ar “J” izliekumu 0.32”, 0.38” Vaskulārās slēguma ierīces apraksts: 1) Speciāls kolagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai no abām pusēm 2) Drošības “vārstule – cepure” saistīta ar ievades sistēmu, savstarpēji savienojamas un pielietojamas 3) Ierīce ir vizualizējama, apgādāta ar speciāliem marķieriem. |
| 139 | Ierīce perifērās punkcijas vietas slēgšanai ar iepriekš izveidotu poliestera diega mezglu - (ar šuvi pastarpināta) vienreiz lietojama slēdzējierīce | Komplektācija: - Ierīcē atrodas 4 mm diametra Nitinola skava. - Skava penterē tikai līdz asinsvada tunica media slānim un neiesniedzas lūmenā. - Savelkot brūces malas, nodrošina primāru punkcijas vietas dzīšanu. - Komplektā ietilpst: Klipa ievietošanas ierīce; 50 cm vadītājstīga, 0,038”; apmaiņas vadītājslūžas, dilatators. |
| 140 | Ierīce perifēras punkcijas vietas slēgšanai ar ārēju nospiedošu sistēmu hematomas mobilizācijai | Vaskulārās slēguma ierīces apraksts: 1) Speciāls kalcija algināta bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai ar minimālu kompresijas laiku. |
| 141 | Ierīce perifērās punkcijas vietas slēgšanai ar bioabsorbējošu ne-kollagēna bloku | Komplektācija: Vienkomponenta vaskulārā slēguma ierīce - ievadsistēma 5F, 6F, 7F Nav nepieciešamība mainīt vadītājslūžu, savietojamība ar vadītājslūžām ir jābūt līdz 12cm - Speciāls ekstravaskulārs bioabsorbējošs ne-kollagēna bloks, drošai punkcijas brūces slēgšanai ekstravaskulāri., samazinot embolizāciju un infekciju risku. - Ne-kollagēna bloks pilnībā absorbējas 60-90 dienu laikā Absorbējas kā karbona dioksīds un ūdens |
| 142 | Perkutāna asinsvadu ķirurģijas ierīce | - Perkutāna asinsvadu slēdzējierīce ar integrētu predilatatoru paredzēta līdz 24F punkcijas vietu slēgšanai. - Izmanto divus poliestera diegus un četras nitinola adatas; - Manipulācijas laikā saglabājas pieeja asinsvadam; - Komplektā iekļauts mezgla stūmējs. |
| 143 | Ierīce perifēras punkcijas vietas slēgšanai ar ārēju nospiedošu sistēmu hematomas mobilizācijai | - Materiāls – polyprolate, pozitīvi lādētas jona daļas saturošs. - Antialerģisks. - Antimikrobu barjera - līdz 6 dienām. - Izmērs - 4cm x 4cm, sterils. |
| 144 | Ar šuvi pastarpināta ierīce a.femoralis communis punkcijas vietas noslēgšanai, ar ieprieš izveidotu mezglu | - Paredzēta a.femoralis communis slēgšanai, ja artērijas diametrs ir 5 mm un lielāks. Pēc 5-8F punkcijām ar 1 ierīci, bet pēc 9-21F punkcijām ar 2 ierīcēm; - Pēc punkcijas slēgšanas, nepieciešamības gadījumā, uzreiz iespējams izdarīt atkārtotu punkciju; - Ierīce satur monofilamenta diegu (izmērs 3.0) un no tā izveidotu mezglu, kā arī divas nitinola adatas; - Izmantojot ierīci tiek nodrošināta primāra artērijas punkcijas vietas dzīšana |
| 145 | Radiālās artērijas kompresijas ierīce | 1)Radiālās artērijas kompresijas manšete pārtrauc asins tecējumu pēc radiālās punkcijas procedūras. 2)Manšete sastāv no elastīgas lentes un caurspīdīga plastikāta korpusa ar mīksto spirāli un silīcija tamponu. 3)Asins tecējums tiek apstādināts, regulējot nepieciešamo spiediena līmeni ar pagrieziena vāka palīdzību. 4)Krāsains marķieris nodrošina precīzo manšetes uzstādīšanu punkcijas vietā un regulē spiediena parametrus atkarīgi no krāsas: zaļa krāsa pie 200 mm Hg, dzeltena – pie 250 mmHg. 5)Materiāls – latex nesaturošs, mīksts, ādai nelipīgs. |
| 146 | Kompresijas manžete ar kompresijas baloniem pēc transradiālām procedūrām | Manžetes raksturojums: 1) Paredzēta vienreizējai lietošanai. 2) 2 kompresijas baloni (lielais un mazais) nodrošina hemostāzi pēc procedūras. 3) Krāsains punkcijas vietas “marķieris-rādītājs” 4) Gaisa kontroles balons ar “AIR” zīmi. 5) Gaisa ports ar vārstuli. 6) Sterils individuāls iepakojums. 7) Caurspīdīgs PVC materiāls. 8) Nominālais gaisa tilpums 13ml 9) Maksimālais gaisa tilpums 18 ml 10) 20 ml šļirce komplektā |
| 147 | Rotējoša urbju sistēma (urbja stīga, turbīna, urbis) | Sistēma ietver: - Turbīna 1) Optiska ātruma nolasīšana līdz 300 000 apgriezienu, rūpnieciski savienota ar urbi: 2) Garums 135 cm; 3) Diametrs 1.25 mm – 2.50 mm ar soli 0.25 mm). 2) Rotējošais urbis 1) Garums 135 cm; 2) Diametrs 1.25 mm – 2.50 mm ar soli 0.25 mm; 3) Rotējoša urbja stīga 1) Garums ne mazāks kā 325 cm; 2) Diametrs ne lielāks kā 0.014 collas. |
| 148 | Intrakoronārā spiediena mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci | - Savietojamas ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci. - Izmantojamas gan intravaskulārā spiediena noteikšanai un FFR aprēķināšanai, gan kā angioplastijas vadītājstīgas. - 3cm garš radiomarķējums stīgas distālajā galā. - Stīgu garums ne mazāks kā 185cm - XT modeļi nodrošina lielāku atbalstu asinsvadā. - Distālajam galam jābūt taisnam vai '' J '' formas. - Diametrs ne lielāks kā 0.014''. - Spiediena sensors jāatrodas 3cm no stīgas distālā gala. - Stīgas distālie gali ne mazāk kā 30cm ir īpaši lokani. - Stīgas iepakojumā pievienots savienojošs pārvads, kurš savieno spiediena mērīšanas stīgu ar spiediena mērīšanas ierīces kabeli. |
| 149 | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci | - Savietojamas ar Volcano ComboMap funkcionālo parametru mērīšanas ierīci. - Izmantojamas gan intravaskulārā spiediena noteikšanai, CFR un FFR aprēķināšanai, gan kā doplera plūsmas mērīšanai - jābūt iespējai mērīt stenotisko un mikrovaskulāro rezistenci - Jābūt divu veidu modeļiem – plūsmas sensors ar spiediena sensoru atrodas katetra galā vai plūsmas sensors atdalīts no spiediena sensora ar 1,5 cm atstarpi - Distālajam galam jābūt taisnam - Jābūt augstai lokanības spējai un labai caurejamībai - Stīgas distālajam galam jābūt rentgenoloģiski vizualizējamam. - JET pārklājums distālajai daļai PTFE pārklājums proksimālajai daļai |
| 150 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti ar dilatācijas balonu, kas savietojami ar Volcano X5i ultrasonogrāfijas aparatūru | - Savietojams ar Volcano X5i vizualizācijas ierīci un Volcano Pull-back II atvilcēj ierīci. - 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas,rotējošas daļas). - Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. - Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. - Balona tips – semi – compliant ar GlyDx pārklājumu. - Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. - Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.017 ''. - Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.014'' (3.5F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.014'' (3.5F). - Katetra garums ne mazāks kā 150cm. - Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014''. - Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057''). - Balonu izmēri no 2.0mm līdz 4.0mm ar soli 0.5mm ,garums 15mm . - Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā un divi balona marķieri. |
| 151 | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīga vai tās ekvivalents, kas savietojams ar Quantien funkcionālo parametru mērīšanas ierīci | - Vadītājstīgas uzbūve: - Garums – vismaz 175cm - Diametrs – 0,014” - Distālais gals ar hidrofīlu pārklājumu, proksimālais – ar PTFE pārklājumu - Iebūvēti temperatūras un spiediena sensori |
| 152 | Radiofrekvences transseptāla adata | - Izmanto radiofrevences strāvu lai caurdurt audus ar minimālo hemostāzi. - RF > 100,000 - Iekšējais lumens – šķidruma injekcijām un spiediena viļņiem - Sānu lumens ļauj kontrolēt spiediena viļņus. - Adata ir elektriski izolēta - Noslēgts gals padod RF enerģiju un pasargā no skrāpēšanas - Pielietošana: lai kontrolētu punkciju sabiezinātā vai fibrozā septumā. Adatas garums – 71, 89, 98 cm. Proksimālais izmērs – 18 Ga Distālais – 21 Ga - BMC kabelis – savieno adatu ar RF ģeneratoru. - RF ĢENERATORS – Baylis Medical Company sistēmas sastāvdaļa. - Svienojams ar BMC katetru un ārējo elektrodu. - BMS katetrs padod monopolaru elektrisko strāvu Spriegums – 220V Frekvence: 0.5A, 50 Hz Kausēšanas frekvence:1.0A, Elektriskais kabelis: 3m - Ģenerators padod ilgstošo RF jaudu ar fiksēto frekvenci līmeni 455-465 GH monopolārā režīmā. - Elektriskās padeves jaudas regulēšana ļauj uzstādīt tā līmeni un laiku, kā arī izmērīt izejošās jaudas daudzumu. - Konektora savienojums: female 4 pin - Citi Electrodu savienojumi: Standard male 2-pin - Piesardzības pasākumi: trauksmes paziņojums, automātiskā atslēgšana (ja impedance ir zemāk par 10 Ohm vai pārsniedz 6000 Ohm) |
| 153 | Radiofrekvences ablācijas (monopolāra) sistēma renālai denervācijai ar transradiālu pieeju terapijas rezistences hipertonījas gadījumiem | - Katetrs ar vadāmu galu ar iebūvētu elektrodu distālājā galā, lai nodrošinātu monopolāru radiofrekvences ablācijas tehnoloģīju. - Katetra roktura materiālam jābūt izgatavotam no Nikeļa un Titāna sakausējuma, lai garantētu ērtu ievietošanu un pieeju procedūras laikā. - Katetra diametram jābūt Fr.4 (1.33mm) ar diviem garumiem – 105 cm – femoralai pieejai un 155 cm – radiālai pieejai. - Katetra iepakojumā jāsatur ģeneratora savienošanas kabeli. Sistēmai jābūt saderīgai ar 6Fr. vadītājkatetru, ka arī vadītājstīgas lietošana nav nepieciešama. |
| 154 | Uz balona montēta bipolāra nieru artērijas denervācijas sistēma paredzēta nieru artējas denervācijai | 1) balona izmēri no 4 – 7 mm, ar soli 1 mm, paredzēti nieru artērijām no 3 -7 mm. 2) ablācijas laiks ne ilgāks kā 30 sekundes; 3) elektrodi attīsta enerģiju vienlaicīgi; 4) radiofrekvences elektrodi automātiski deaktivizējās, kad nav kontaktā a artērijas sienu; 5) balons ar vismaz 4 elektrodu pāriem; 6) katetra novietojums var tikt mainīts; 7) ablācijas laiks ne ilgāks kā 40 sekundes; 8) kopējais denervācijas laiks ne ilgāks kā 2 min. 9) katetrs savietojams ar 0,014 un 0,018” vadītājstīgām 10) Savietojams ar 8F vadītājslūžām. 11)Pretendentam jānodrošina slimnīcu ar atbilstošu rediofrekvences ģeneratoru bez papildus samaksas. |
| 155 | Koronārie angioplastijas katetri hroniskai pilnīgai koronāro artēriju oklūzijai | - Savietojams ar vadītājstīgu maks. 0,14" - Ieejas diametrs 0,016" - Balona garums: 10 - 40 mm - Balona diametrs: 0,75 – 1,25 mm - Nominālais spiediens: 8 atm - NPS: 18 atm - Ievades sistēmas diametrs distālajā/proksimālajā daļā ne lielāks par 1,8 F/2,5 F - Savietojams ar vadītājkatetru OD/ID 5F/0,056" (1,42 mm) - Katetra garums 140 cm - Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) - Ļoti īss inflācijas un deflācijas laiks - Izcila stumjamība un vadāmība - 1 vai 2 kontrastvielas marķieri |
| 156 | Medikamentus izdalošie koronārie stenti ar ārēju un daļēji ievietotu sirolimus medikamentu izlocītu koronāro asinsvadu sānu zariem un bifurkāciju stenožu labošanai | - 1 Elutējošs medikaments – Sirolima medikaments. Nepieciešamais medikamenta daudzums ir ± 3.9 µg/mm. - Selektīvajam pārklājumam jānodrošina mazāku medikamenta un polimēra devu. - Nepieciešams ārējais un gradienta stenta pārklājums, kas veido ātru un funkcionālu asinsvada sieniņas endotelizāciju. - Stentam jābūt pārklātam ar bioresorbējošu polimēru PDLLA –PCL, kas palielina pārklājuma elastību un novērš tā plaisāšanu. Polimēram jābūt bioloģiski sadalāmam. - Polimēra degradācijas un medikamenta atbrīvošanas laikam jābūt optimālam - 3-4 mēnešiem. - Stenta platforma: - Stenta materiāls un struktūra – kobalta un hroma sakausējuma caurulītes (L605). - Stenta dizains –„open cell” konstrukcija, ar divsaišu savienojuma konstrukciju. Šūnas izmērs 4.57mm2. - Stenta sienas biezumam jābūt 80µm, kas garantē optimālu stenta radiālo izturību, elastību un vizualizāciju. - Nepieciešamie stenta diametri: 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm,4.0mm. - Nepieciešamie stenta garumi: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. - Stenta ievades sistēma: - Speciāla stenta balona ievades sistēma - RAPID EXCHANGE - Balona materiāls – neilons 12. - Iekšējais balona profils – 0,42mm/0,017” - Stenta šķērsošanas (crossing) profils ir 0.044” (1.12mm) - Piegādes katetra lietošanas garums – 144 cm. - Nepieciešamais balonkatetra minimālais izmērs – 2.0Fr./0.67mm un maksimālais izmērs – 2.6 Fr./0.88mm. - Nepieciešamie katetra pārklājumi: distālais hidrofīlais katetra „M-coat” pārklājums 33 cm garumā, proksimālais silikona pārklājums 110 cm garumā. - Nominālajam spiedienam jābūt 9 atm. RBP (rated burst pressure) – 14-16 atm. - Nepieciešama savienojamība ar 5F vadītājkatetra (min.) izmēru un 0.014” vadītajstīgu. Minimālais savienošanas izmērs. |
| 157 | Attēlveidošanas kateters koronāro asinsvadu lumena un tas sieniņu intīmas slāņa intravaskulārai vizualizācijai, savienojāms ar Lunawave ierīci | - Savietojams ar Lunawave optiskas vizualizācijas ierīci un MDU elektīrskas piedzīņas ierīci. - Lai nodrošinātu vizualizāciju, nepieciešama lēcas sensora pozicīja 24 mm no katetra distālas daļas. - Katetra struktūrai jābūt ātras apmaiņas konstrūkcijai ar 0,014” vadītajstīgu. - Nepieciešams katetra hidrofilais pārklājums 100 cm garumā, lai nodrošinātu ierīces slīdamību un trombogenitātes aizsardzību koronāros asinsvados. - Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. - Katetera dist. daļai/ proks. daļai jābūt ne mazāk par 2.6Fr (0.87mm)/3.2Fr (1.05mm).Katetra korpusam nepieciešama spirālveida pīta pastiprinājums, lai garantētu ta pret salocijumiem. - Katetram ir divi dziļuma marķieri – viens aptuveni 90 cm un otrs 100 cm attālumā no katetra ievadslūžu distālas galas, lai nodrošinātu norādi par ievadīšanu. - Distālais rentgenkontrastējošais marķieris atrodas 5 mm attālumā no katetra ievadporta, bet lēcasrentgenkontrastējošais marķieris atrodas lāzera stara izējās. Marķieri ļauj apstiprinātkatetra distāla gala un attēlveidošanas punkta pozīciju. - Nepieciešams katetra „pull back”garums – 150mm. - Katetra darba garumam jābūt 137cm. - Katetra komplektācijā jāsatur sterilu pārvalku priekš MDU ierīces. - Katetra savienojamībaar vadītājkatetra izmēru Fr.6. |
| 158 | Fiksēta trombu uztvērējierīces - lietussarga formas | 1) Vadītājstīga, uz kā ir piestiprināts aizsargfiltrs -lietussarga formas 2) Filtra poru nominālie izmēri 100 mikroni * 3) Filtra nominālie izmēri 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm diametrā 4) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F 5) Vadītājstīgas materiāls – nerūsējošais tērauds ar PTFE klājumu ar vidēju un izteiktu atbalstu (medium un extra support) 6) Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014" 7) OTW vai Rapid exchange sistēma * 8) Vadītājstīgas nominālie garumi 180cm (Rx), 300cm (OTW) 9) Savienojamība ar vadītājkatetru ne lielāku kā 8F 10) Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāku kā 6F |
| 159 | Nefiksēta trombu uztvērējierīces - lietussarga formas | - Filtrs piemērots izlocītiem asinsvadiem ar īsu izvietošanas vietu. - Filtrs brīvi pārvietojas virs komplektā ietilpstošās vadītājstīgas, mazinot asinsvada sieniņas kairinājumu procedūras laikā. - Komplekts sastāv no: - Filtra izmēri (19 vai 22,5 mm garš), Small paredzēts 2,5-4,8 mm diametra asinsvadiem, Large paredzēts 4,0-7,0 mm diametra asinsvadiem). - Ievadīšanas katetrs (Rapid Exchange sistēma, Crossing profile 2,8 vai 3,2F). - Izņemšanas katetrs (139 cm garš, Rapid Exchange sistēma, Crossing profile 5,1F) - Vadītāja stīga (190 vai 315 cm gara, diametrs 0.014”, 3 cm no distālā gala 0.019” paplašinājums). |
| 160 | Trombu uztvērējierīces - cilpas formas | Trombu uztvērējierīce sastāv no vadītājstīgas un filtra. - Uz vadītājstīgas piestiprināts cilpas formas aizsargfiltrs, tās paplašinājuma daļa rentgenkontrastējama, proksimāli no cilpas balsta atsaite, kas stiprinās pie ievadstīgas - Filtra poru izmēri –110 mikroni - Savietojams ar asinsvada diametru – 3.5 līdz 5.5 mm - Stīgas distālais gals vītnes veida vijums rentgenkontrastējams - Crossing profils ne lielāks kā 3,2F - Vadītājstīgas diametrs 0.014"" - Savienojamība ar vadītajslūžām ne lielākām kā 6F |
| 161 | Nitinola tīkla trombu uztvērējierīces ar heparīna klājumu - cilpas formas | 1) Vadītājstīga, uz kā ir piestiprināts aizsargfiltrs –cilpas formas- veidots no nitinola tīkla 2) Aizsargfiltrs klāts ar heparīna klājumu *3) Filtra izmēri – 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0 mm 4) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F *5) Piegādes sistēma OTW un Rx 6) Piegādes sistēmas garums 320cm(OTW) un 190cm(Rx) 7) Vadītājstīgas diametrs 0.014" 8) Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāka kā 6F |
| 162 | Balonkatetri intraaortālai kontrapulsācijai savietojami ar DATASCOPE sistēmu | 1) Vadītājstīga, uz kā ir piestiprināts aizsargfiltrs –cilpas formas- veidots no nitinola tīkla 2) Aizsargfiltrs klāts ar heparīna klājumu *3) Filtra izmēri – 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0 mm 4) Crossing profils ne lielāks kā 3,2F *5) Piegādes sistēma OTW un Rx 6) Piegādes sistēmas garums 320cm(OTW) un 190cm(Rx) 7) Vadītājstīgas diametrs 0.014" 8) Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāka kā 6F |
| 163 | Stīgas griezējs universālais | - Stīgas griezējam jābūt universālam - saderīgam ar 0.010” (0.25mm) – 0.038”(0.97mm) vadītajstīgu diametriem. - Stīgas griezējam jānodrošina vadītājstīgas vadīšanu un stabīlu fiksāciju perkutānas angiogrāfijas procedūras veikšanas laikā.m atbalstoša ierīce, kas ir paredzēta Ierīcei - Ierīcei jābūt vienreizlietojāmai ar CE zīmi. |
| 164 | Miokarda biopsijas stangas | Miokarda biopsijas stangas Raksturojošie izmēri: 1) Ārējais diametrs ne lielāks kā 5,2F 2) Garums ne mazāks kā 120cm 3) Biopsijas stangu tilpums ne mazāks kā 4,86mm³ |
| 165 | Vaskulāri izvilcēji un mikroizvilcēji cilpas | - Nitinola šafts. - Zelta volframa cilpa ar 90° pozīciju pret katetru, RTG vizualizējama. - Katetra izmērs 2.3F-3F, 4F un 6F. - Katetra garums garums 48cm, 102cm, 150cm un 175cm. - Cilpas kopējaisdarba garums 65 un 120cm, 175cm un 200cm. - Cilpas diametrs 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 mm. |
| 166 | Embolizācijas koili (3,0cm x 0,5cm) | Koilu raksturojums: 1) Embolizācijas koili, garums ne mazāks kā 3 cm, koila diametrs ne lielāks kā 5mm, redzami ar KMR ierīci, izvērsta koila garums ne mazāks kā 3cm, koilējuma diametrs ne lielāks kā 5mm * 2) Hilal emboliācijas Microkoils, Soft platinum, mīksta platīna, ar bārkstīm, taisni, spirālveida, koncentriski, ar bārkstīm * 3) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 6/2mm, diametrs 0,018” koila diametrs 6/2mm * 4) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 8/5mm, diametrs 0,018” koila diametrs 8/5mm |
| 167 | Embolizācijas koili (5,0cm x 0,5cm) | Koilu raksturojums: 1) Embolizācijas koili, garums ne mazāks kā 5 cm, koila diametrs ne lielāks kā 5mm, redzami ar KMR ierīci, izvērsta koila garums ne mazāks kā 5cm, koilējuma diametrs ne lielāks kā 5mm * 2) Hilal emboliācijas Microkoils, Soft platinum, mīksta platīna, ar bārkstīm, taisni, spirālveida, koncentriski, ar bārkstīm * 3) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum), koila diam. 6/2mm, diametrs 0,018” koila diametrs 6/2mm * 4) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 8/5mm, diametrs 0,018” koila diametrs 8/5mm |
| 168 | Embolizācijas koili (5,0cm x 1,0cm) | Koilu raksturojums: 1)Embolizācijas koili, garums ne mazāks kā 5 cm, koila diametrs ne lielāks kā 10mm, redzami ar KMR ierīci, izvērsta koila garums ne mazāks kā 5cm, koilējuma diametrs ne lielāks kā 10mm * 2) Hilal emboliācijas Microkoils, Soft platinum, mīksta platīna, ar bārkstīm, taisni, spirālveida, koncentriski, ar bārkstīm * 3) Tornado embolization Mikrocoils,( Soft Platinum) , koila diam. 6/2mm, diametrs 0,018” koila diametrs 6/2mm * 4) Tornado embolization Mikrocoils, (Soft Platinum) , koila diam. 8/5mm, diametrs 0,018” koila diametrs 8/5mm |
| 169 | Embolizācijas koilu, izvilcējcilpu, miokarda stangu ievades komplekts | 1) Amplatzer Extra vadītājstīga taisnas ar TFE pārklājumu, Tefcor (TFE) pārklājums, serdenis stīgas gala locīšanai 2) Amplatzer Extra vadītājstīga liektas ar TFE pārklājumu, Tefcor (TFE) pārklājums, serdenis stīgas gala locīšanai 3) Amplatzer Ultra vadītājstīga taisna ar TFE pārklājumu, Tefcor (TFE) pārklājums, serdenis stīgas gala locīšanai 4) Ievadslūžu komplekts Mullins Transseptal 8-10F, Transseptālai kreisā ātrija kateterizācijai, Rtg kontrasta marķieris, Check-Flo vārstule, kas nepieļauj asins refluksu un gaisa aspirāciju 5) Ievadslūžu komplekts Mullins Transseptal 10-12F, Transseptālai kreisā ātrija kateterizācijai, Rtg kontrasta marķieris, Check-Flo vārstule, kas nepieļauj asins refluksu un gaisa aspirāciju 6) Torkon angiogrāfijas katetrs Simmons Cerebral, hidrofīls pārklājums, neilona, Beacon tip gals 7) Torkon angiogrāfijas katetrs Shepherd Hook Visceral, hidrofīls pārklājums, neilona, Beacon tip gals 8) Torkon angiogrāfijas katetrs Cobra Visceral, hidrofīls pārklājums, neilona, Beacon tip gals |
| 170 | Selektīvais koronārais mikrovadītājkatetrs bifurkācijas kombinētu CTO ārstēšanai | - Mikrokatetra sienas struktūra: „SUS Braid” struktūta - Iekšējais slānis – PTFE materiāls ar silikona pārklājumu. - Vidējais slānis – terauda spirālveida konstrukcija nodrošina mikrokatetra viengabalainību un garantē katetra galu rotāciju un kustību. - Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls distālājā galā līdz 70 cm garumā. Distālajam galam jābūt ar konusveida struktūru, mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. - Vadītājstīgu stabilitātes nodrošinājums distālās koronāro oklūzijas asinsvados. - Mīksts hidrofīlais pārklājums distālājā galā ar garumu līdz 70cm. - Viszemākais mikrovadītājkatetra distālasi profīls. - Kustīgs distālais mikrovadītajkatetra segments 13 cm garumā. - Mikrokatetru dažādi garumi ir 130 un 150 cm. - Mikrovadītajkatetra lielais iekšējais diametrs vadītajstīgu atbalsti: - Distālais 0.018”/0.45mm - Proksimālais 0.021”/0.55mm - Mikrokatetra ārejais diametrs (dist./proks.): - Distālais1.8 Fr./ 0.60mm - Proksimālais 2.6 Fr./0.87mm - Saderīgs maksimālais vadītājstīgas diametrs: 0,014”(0.36mm). - Saderīgs ar 6Fr. vadītājkatetra tehniku. - Mikrovadītājkatetra garumi: 130 cm un 150cm. - 0,7 mm rentgenkontrastējams zelta spirāles marķieris no 0,7 mm no distālā galā. |
| 171 | Hibrīda mikrokatetrs sarežģītu bojājumu šķērsošanai, īpaši piemērots retrogrādai pieejai | 1)Mikrokatetra uzbūve: SHINKA vadītāja struktūra – vijums no 8 tievām un 2 biezām stieplēm, volframa (tungsten) pinums, hidrofila polimēra pārklājums 2) Mīksts konusveida uzgalis (tip) 3) Vadītāja distālās daļas ārējais diametrs – 2.6F (0.87mm) 4) Vadītāja proksimālās daļas ārējais diametrs – 2.8F (0.93mm) 5) Uzgaļa (tip) iekšējais diametrs – 0.015” (0.38mm) 6) Vadītāja iekšējais diametrs – 0.018” (0.45mm) 7) Izmantojamais garums – 135 un 150 cm 8) Ieteicamā vadītājstīga – 0.014” 9) Maksimālais spiediens – 2.070 kPa (300 psi) |
| 172 | Selektīvi mikrokatetri totālu oklūziju šķērsošanai | 1) Mikrokatetra sienas struktūra: Trīs slāņu konstrukcija Iekšējais slānis – PTFE klājums . Vidējais slānis – distālajā daļā platīna spirālveida stieple – jānodrošina vizualizāciju, veiksmīgu asinsvada sasniegšanu un pārliekšanās rezistenci. Proximālajā daļā krustenisks stiepļu pinums. Griešanās segments – jānodrošina katetra pagrieziens 1:1 no proksimālā līdz distālajam galam. Ārējais slānis – Nylons ar hidrofīlu klājumu . 2) Mikrokatetra fleksiblais gals 30cm *3) Mikrokatetru sistēmas garumam jābūt (kopējais/lietojamais) 105/100cm, 140/135cm un 155/150 cm. 4) Katetra iekšējais diametrs: 0.021” 5) Katetra ārējais diametrs (dist./proks.): 2.5 Fr./2.8Fr. 6) Max vadītājstīgas diametrs: 0,018” |
| 173 | Sirolīmu-elutējošs kobalta - hroma koronārais stents sarežģītu bojājumu angioplastijām | - Ideāli piemērots šauriem un līkumotiem bojājumiem - Izgatavots no kobalta-hroma sakausējuma L605 - Pārklāts ar sirolīmu-eluējošu elastīgu, bioloģiski noārdāmu polimēru slāni Polimēra slānis izdala sirolīmu laika kontrolētā, lēnā biodegradācijas procesā (ilgst aptuveni 8 nedēļas), aizkavējot neointīma veidošanās procesu - Stenta nominālais garums svārstās no 8 līdz 40 mm, diametrs no 2 līdz 4,5 mm - Stenta sieniņas biezums 0,07 mm - Proksimālās vārsts diametrs 1,8F (0,60 mm), Distālās vārsts diametrs 2,5F (0,84 mm) - Stenta diametrs saspiestā veidā .034" (stenta diametram 3 mm) - Nominālais spiediens – 8 atm Ievades sistēmas garums: 140 cm Savietojams ar vadītājstīgu maks. .014", savietojams ar vadītājkatetru 5F (.056") (stentiem ar diametru 4,5 mm izmantot vadītājkatetru 6F (.064")) - Ievades sistēma – ātrā apmaiņa (RX) Izcila stumjamība un vadāmība Liels radiālais spēks - MRA drošs - Feromagnētisms – nav - Ļoti laba redzamība rentgenstaros - Maks. sānu atzarojuma piekļuves diametrs caur stenta šūnu 3 mm stentam 2,1 mm - Maks. diametrs paplašinātai stenta šūnai 3 mm stentam 3,0 mm |
| 174 | Platīna – hroma PtCr sakausējuma Everolimus izdaloši koronārie stenti ar divām savienojuma vietām starp rindām | 1) Stenta materiāls – PtCr (platīns-hroms) 2) Nominālais stenta sienas biezums 0.0032", savienojuma vietas pa 2 savienojumiem katrā rindā, papildus savienojumi stenta proksimālās daļas pirmajās divās rindās 4 savienojumi 3) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm ar iespēju postdilatēt līdz 2.75mm 2.50mm- 2.75mm ar iespēju postdilatēt līdz 3.5mm 3.00mm- 3.50mm ar iespēju postdilatēt līdz 4.25mm 4.0 mm ar iespēju postdilatēt līdz 5.75 mm 4) Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm 5) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Balona pārkare 0,5 Lesion entry profile - 0,018” Distālā sistēmas daļa: laser bonded, Ø 2.7F Nominālais spiediens 11atm; RBP 16 atm, MBP ne mazāks kā 18 atm Piegādes sistēmas garums 144 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" Katetra korpuss veidots no dažādas stingrības pakāpes segmentiem, kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu 6) Apstiprināta ar CE marķējumu DAPT (dual antiplatelet) viena mēneša terapija |
| 175 | Mikrokatetrs koronārajiem asinsvadiem | - Speciāls mikrokateters īpaši sarežģītu koronāro artēriju oklūziju šķērsošanai - Divi izmēri: 2.1F and 2.6F, - Distālais gals (Taper) 15 cm un 5 cm, - Ārējais izmērs 0,028” un 0,035”, - Distālā gala ārējais izmērs 0,024” un 0,028”. - Izgatavots no 8 nerūsējošā tērauda stieplēm. - Silikona pārklājums uz ārējās un iekšējās virsmas. - OTW (over the wire), garums 135 cm. - Ievadīšana: rotējot pretēji pulksteņa rādītājam; - Izņemšana: rotējot pulksteņa rādītāja virzienā. - Nav izmantojamas kā infūzijas katetrs. |
| 176 | Nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable), ierīces perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai ar minimālu segmenta garumu | 1) Lāzergriezts stents no Nitinola caurulītes. 2) Stenta dizains – multisegmentārs ar mikromeša ģeometriju. Stenta viena atsevišķa stenta segmenta garums 2mm un mazāk, lai nodrošinātu optimālu asinsvada sienas pārklājumu. * 3) Atvērta stenta diametrs milimetros: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm * 4) Atvērta stenta garums 20mm, 30mm, 40mm 5) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE ; pull back Piegādes sistēmas garums ne mazāks kā 135 cm Savietojamība ar vadītājkatetru 8-9F Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 177 | Vaļējas sienas nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable), ierīces perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai | 1) Stenta materiāls - Nitinols, self expandable 2) Viena stenta diametrs variē no 4mm - 9mm, stenta viena siena atvērta 3)Atvērta stenta garums 202, 302, 402 4) Stenta ievades sistēma –Monorail Savienojamība ar vadītājkatetru 6-8F Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014" |
| 178 | Nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable), ierīces perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai ar duālu stenta konstrukciju galos un vidusdaļā | 1) Freestyl tehnoloģija: Rapid Exchange stenta sistēma, kuru var vadīt ar vienu roku; Sistēmas stabilitāte nodrošina precīzu stenta ievietošanu un minimālu asins zudumu procedūras laikā; Crossing profile (5,7F). 2) Stents izgatavots no nitinola, slēgtu šūnu (closed-cell) dizains, atšķirīga stenta konstrukcija galos un vidusdaļā nodrošina lielāku radiālo izturību un asinsvada sieniņas pārklājumu bojājuma vietā. 3) Stents taisnas un konusveida formas. *4) Stentu garumi: 20, 30 un 40 mm. *5) Taisno stentu diametri: 7, 8, 9 un 10 mm; Konusveida stentu diametri: 8-6, 9-7 un 10-8 mm. 6) Stenta sistēma savietojama ar 0.014” vadītāja stīgu. 7) Stenta sistēma savietojama ar 6F introducer sheath un 8F vadītāja katetri. |
| 179 | Montēts stents uz balona, perifēro bojājumu likvidēšanai pirms koronārās angioplastijas | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai Stenta materiāls: Nerūsējošais tērauds Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem Stenta dizains: spirālveida Stenta sienas biezums (strut thickness): 160 µm (ja stenta diametrs 5 - 8mm) 180 µm (ja stenta diametrs 9 – 10mm) Stenta saīsināšanās: < 2% Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. Stenta ievades sistēma: ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) ● Sistēmai hidrofobs pārklājums ● Katetra (shaft) diametrs 5 F ● Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals ● 2 Rtg kontrastējami marķieri ● Piegādes sistēmas garums 80 cm un 130 cm Savienojamība ar 0.035" vadītājstīgu Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 5.0mm) 6F (ja balona diametrs 6.0 – 9.0mm; 5.0mm/38mm; 5.0mm/56mm) 7F (ja balona diametrs 10mm) Nominālais spiediens: 9 atm RBP (Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 5.0 – 8.0mm) 13 atm (ja balona diametrs 9.0 – 10.0mm) Stenta diametrs: 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. Stenta garums: 15mm, 25mm; 38mm, 56mm. |
| 180 | Miega artēriju atvērto šūnu stents | - Stents izgatavots no nitinola, atvērtu šūnu (open-cell) dizains, piemērots izlocītiem asinsvadiem; - Stents taisnas un konusveida formas; - Stentu garumi ir 20, 30 un 40 mm; - Taisno stentu diametri ir 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Konusveida stentu diametri ir 6-8 un 7-10 mm; - Stenta sistēma ir Rapid Exchange, kura ir vadāma un stents ir atverams ar vienu roku. Sistēmas stabilitāte nodrošina precīzu stenta ievietošanu; - Stenta sistēma savietojama ar 0.014” vadītāja stīgu; - Stenta sistēma savietojama ar 6F introducer sheath un 8F vadītāja katetri. |
| 181 | Zema profila stenta sistēma ar augstu radiālo noturību un vizualizāciju nieru asinsvadiem | - stents izgatavots no kobalta-hroma maisījuma (CoCr), kas nodrošina augstu radiālo noturību un labu RTG vizualizāciju. Trīs savienojumi starp visiem stenta gredzeniem; - atvērtu šūnu dizains, piemērots izlocītiem asinsvadiem; - stentu garumi ir 12, 15 un 18 mm; - stentu diametri ir 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 un 7.0 mm; - stenta sieniņas biezums ir 0.1118 mm; - MCUSA (mazimum circumferential unsupported stent area) ir 1.69 mm2; - katetra garums ir 80 un 135 cm; - mazākais savietojamo slūžu diametrs ir 5F. Mazākais savietojamā vadītāja katetra diametrs ir 6F; - katetra diametrs atkarībā no stenta izmēra ir 3.3/2.9F un 3.6/3.3F; - nominālais spiediens ir 11 atm, Rated Burst Pressure (RPB) ir 14 atm; - mazākā savietojamā vadītāja stīga ir 0.014”. |
| 182 | Nitinola stents ar pašpaplašināšanās funkciju (self-expandable) un īpašas precizitātes atbrīvošanas sistēmu disekcijas komplikāciju likvidēšanai perifērajos asinsvados koronārās angioplastijas laikā ar minimālu segmenta garumu | - 1.Lāzergriezts stents no viengabalainas, nepārtrauktas Nitinola caurulītes. - Stenta segmenta dizains ”V galotne pret V pamatni” kas nodrošina iespējami īsāku (pretendentam norādīt mm) segmentu garumu, lai sasniegtu optimālu asinsvada sienas pārklājumu . - Atvērta stenta diametrs: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm. - Atvērta stenta garums: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm ( +/-5) - Pēc iespējas mazāka stenta saīsināšanās pēc stenta atvēršanas ( norādīt mm vai %) - Stenta galos Rtg kontrastējoši mikromarķieri. - Stenta ievades sistēma - OTW - Stenta atbrīvošanas sistēmai jābūt ar speciālu, īpaši precīzi kontrolējošu stenta impantācijas lokalizācijas mehānismu. - Piegādes sistēmas garums 80cm, 120cm ( +/- 10) - Savienojamība ar vadītājslūžām/vadītājkatetru 6F/8F; 7F/9F (Ø12-14mm). - Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.035" |
| 183 | Perifēra balonizpletoša stenta sistēma PTA procedūrām | - OTW balonizpletoša stenta sistēma. - Materiāls – 316L nerūsējošs tērauds. - RTG marķieri stenta proksimālajā un distālajā daļā. - Katetra piegādes sistēmas garums 80cm, 135cm. - Stenta diametrs no 5.0mm – 10.0mm. - Stenta garumi – 15, 20, 30, 40, 50, 60mm. - Sistēma savietojama ar stīgu 0.035. - Sistēma savietojama ar ievadslūžām - 6F, 7F. |
| 184 | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju garu stenožu ārstēšanai ar pasīvo pārklājumu | - Stenta materiāls: Nitinols - Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem - Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. - Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm - Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm - Stentu diametrs: 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. - Stentu garums: 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm. - Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. - Stenta ievades sistēma: Sistēmas veids: OTW (over the wire) Sistēmai hidrofobs pārklājums Katetra (shaft) diametrs 6F Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm - Savietojamība ar 0.035" vadītājstīgu - Savietojamība ar 6F vadītājkatetru |
| 185 | Mehāniska trombektomijas ierīce veicot PTA procedūras | - Ierīces komplekts stenožu ārstēšanai un aterosklerotisku pangu izņemšanai no asinsvada. - Griezošā katetra garums - 110cm, 135cm (+/- 1cm). - Griešanas segments – 10, 15, 25, 50, 55mm. - Savietojams ar stīgu 0,14”. - Savietojams ar ievadslūžām – 6F, 7F, 8F. - Krāsu kodi katetriem, - Komplektā motors, kas nodrošina griešanas procesu. |
| 186 | Dilatācijas balonkatetri OTW sistēma perifēro asinsvadu komplikāciju likvidēšanai koronārās angioplastijas laikā | - Balonkatetra veids – OTW - Balona materiāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls. - Savietojams ar 0.014 stīgu. - RBP(rated burst pressure): 10-15atm atkarībā no Ø. - Balona diametri 2.00mm - 6,00mm ar soli 0,5mm. - Balona garums 20mm, 40mm, 60mm, 120mm, 150mm, 220mm (+/-1mm). - Balonkatetra garums 80cm un 120 cm (+/-10cm). - Rentgena marķieru skaits: 2 - Savienojamība ar vadītājslūžām ne lielāks par 5F |
| 187 | Augsta spiediena (līdz 22 atm) dilatācijas balonkatetrs ar “non-compliant” struktūru asinsvadu totālo un kombinētu oklūziju ārstēšanai | - Nepieciešami balona struktūras veidi- „non compliant”. Trīs slāņu konstrūkcijai (elastomērs (ārējais un iekšējais slāni), poliamīds (vidējais slanis))jānodrošina ausgspiediena pretestību līdz 22 atm stenta postdilatācijai. - Balona nepieciešamie diametri: 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm ar plašas izvēles garumiem: 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. - Balonkatetra distāla gala profilam jābūt 0,036” (0,43mm). - Balona konusveida tipam jābūt ne lielākam par 2,9mm, lai saglabātu dilatācijas fokusa drošību. - Nepieciešams hidrofīlais pārklājums visa balonkatetra garumā, lai nodrošinātu balonkatetra kustību un virzību asinsvados. - Nepieciešams nominālais spiedens 12atm (1216kPa). RBP ne mazāks kā 22 atm. - Balonkatetra piegādes sistēmas garumam jābūt 145cm. - Nepieciešāma balonkatetra vārpstas 3-segmentu struktūra ar dažādu diametru klāstu, lai nodrošinātu precīzu ierīces ievietošanu un vienmierīgu kustūbu izlocītos asinsvados: - Distālas daļas diametram jābūt ne lielākam kā Fr.1.9/0.63mm; - Vidējas daļas diametram jābūt ne mazāks par Fr.2.5/0,84mm; - Proksimālā katetra daļas diametram ne lielāks kā Fr.2.6/0.86mm. - Balonkatetram jābūt saderīgam ar 0.014”PTCA vadītājstīgu un Fr.6vadītājkatetru. Nepieciešamības gadījuma balonkatetru ir iespējams izmantot KBT. - Obligāti jābūt 2 rentgena marķieriem, lai garantētu balonkatetra vizualizāciju procedūras laikā. Dziļuma marķerim jāatrodas proksimālājā katetradaļā. |
| 188 | Medicīnas ierīce izkļūšanai no subintimālās telpas perifēro asinsvadu komplikāciju likvidēšanai koronārās angioplastijas laikā | - Katetra uzbūve: - Katetra korpusa vidējais slānis veidots no stiepļu pinuma - Korpusā integrēta kanula, kas nodrošina atpakaļ iekļūšanu asinsvada lūmenā pēc CTO šķērsošanas caur subintimālo telpu. - Rtg kontrastējoši pozicionēšanas marķieri katetra distālajā galā. |
| 189 | Kobalta-Hroma stents perkutāno transluminālo koronāro angioplastiju perifēro komplikāciju likvidēšanai | Zema profila stenta sistēma ar vienmērīgu asinsvada sieniņas pārklājumu un augstu radiālo noturību liela diametra asinsvados. 1) Mazākais savietojamais apvalka diametrs 6F (visiem stentu izmēriem). 2) Asinsvada sieniņas pārklājumu nodrošina pielāgotais stenta dizains un diva veida stenti 6-7 mm un 8-10 mm asinsvadu diametriem. 3) 4-4-4 stenta dizains augstai radiālai noturībai, stents izgatavots no Kobalta-Hroma materiāla ar augstu radiālo stingrību un vizualizāciju rentgenā. 4) Stentu garumi: 12; 16; 19; 29; 39 un 59mm. Stentu diametri: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 un 10,0mm. 5) Balona sieniņa izgatavota no diviem slāņiem; 6) Nominālais spiediens 11 atm; 7) RBP 14 atm. 8) Katetru garumi: 80cm un 135cm. 9) Lielākā savietojamā vadītājstīga: 0,035”. |
| 190 | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents uz balona nieru artēriju stenožu labošanai | Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents 2. Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains – dubulta spirāle 4. Stenta proksimālajā galā rentgenā kontrastējams gredzenveida marķieris precīzai pozicionēšanai 5. Stenta režģa biezums 130 - 150 µm 6. Stenta stiprība ne mazāka kā 1,5 bar 7. Atvērta stenta diametrs – 12 un 19 mm 8. Nominālais stenta garums – 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm 9. Stenta ievades sistēma 10. Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE 11. Nominālais spiediens 10 atm; RBP 13 atm 12. Piegādes sistēmas garums 140 cm 13. Savietojamība ar 4F vadītājkatetru ( Ø 4.5mm – 5.0 mm) un 5F vadītājkatetru ( Ø 6.0mm – 7.0mm) |
| 191 | Lāzergriezts nitinola stents miega artērijām ar pašpaplašināšanās (self-expandable) funkciju | 1) Stenta materiāls - Nitinols 2) Stenta konstrukcija – lāzergriezta multisegmentāra caurulīte ar pašpaplašināšanās (self-expandable) funkciju 4) Stenta sieniņas biezums 0.16 mm 5) Atvērta stenta diametrs – 7.00–11.00 mm 6) Atvērta stenta garums – 20–40 mm 7) Mērķa asinsvadu diametrs – 5-10 mm 8) Stenta ievades sistēma - Stenta ievades sistēmas veids – Rapid Exchange - Izmantojamais katetra garums – 135 cm - Ieteicamās vadītājslūžas 5 F - Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014” |
| 192 | Perifērais dilatācijas balonkatetrs bifurkāciju galvenā zara un sānu zaru kalcinētu stenožu dilatācijai | Piemērots kalcinētu bojājumu dilatācijai, jo ir augsts Rated Burst Pressure. Balona katetrs ir ar labu spēka pārnesi un mazu šķērsprofilu. - Rated Burst Pressure līdz 28 atm; - Katetra garumi 80 un 135 cm; - Balona diametrs no 3.0 līdz 14.0 mm; - Balona garums 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 un 250 mm; - Balona distālais gals ir taisns (simetrisks); - Savietojamās vadītāja stīgas diametrs 0.035”; - Līdz 7.0 mm diametram visiem balonu garumiem balona katetrs savietojams ar 5F introducer sheath, līdz 12 mm diametram balona katetrs savietojams ar 6F introducer sheath; - Hidrofobs pārklājums virs katetra korpusa, balona, distālā gala un vadītāja stīgas lūmena; - Balona siena izgatavota no divām kārtām, nodrošina augstu spiediena noturību un mazu profilu; - Stumšanas spēka pārnese no proksimālā uz distālo galu ir 53%; - Bojājuma šķērsošanas diametrs (lesion crossing profile) 5 x 40 mm balona katetram ir 1.64 mm |
| 193 | Pastāvīga implantējama ierīce pie nieru artēriju pataloģijas | - Lāzergriezsts implants no CoCr ar slēgtu šūnu dizainu - Implanta izmēri: - Nominālais diametrs milimetros 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm,7.00 - Nominālais garums 12mm, 15mm, 18mm, 24mm. - Stenta ievades sistēma. - *Stenta ievades sistēmas veids OTW (0.018”) un Rx (0.014”). - Nominālais spiediens 10atm; RBP 12 atm . - Piegādes sistēmas garums 80 cm, 135cm – OTW; 142cm –Rx (+/-5cm) - Savietojamība - minimālais vadītajslūžu/vadītājkatetra izmērs 4F-5F/ 6F. - Savietojamība ar vadītājstīgu 0.014", 0.018". - *Jābūt pieejamām abām opcijām |
| 194 | Pirmās izvēles ātras apmaiņas PTA dilatācijas balonkatetrs stenotīsko un okluzīvo asinsvadu bojājumiem iegurņa rajonā | - Balonkatetra veids - Rapid-Exchange (ātras apmaiņas)balonkateters. - Balona materiāls – poliamīds (neilons). - Balona struktūrai jābūt „trīs lapiņu” (tri-fold) konstrūkcijā, nepieciešamības gadījumos arī „6-folded” konstrūkcijas pieejamība. - Nepieciešamie balona diametri: 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm un 10.0mm. - Nepieciešamie balona garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm un 100mm. - Velāms balonkatetrs ar zemu šķērsošanas profilu. - Nepieciešams dubultslāņa silikona pārklājums, lai nodrošinātu balokatetra stabīlo slidamību asinsvados. - Balonkatetra piegādes sistēmas garums ir 135cm. - Katetra roktura uzbūve (diametri proks./distal.): - Distālais diametrs Fr.5.0- Fr.5.2. - Proksimālais diametrs ir Fr.2.6 - Rentgena platīna-irīdija 2 marķieri ir nepieciešami, lai garantētu balona ievietošanas vizualizācijas kontroli. - Balonkataram jābūt saderīgam ar 0.035” vadītājstīgas diametru, kā arī ar ievadslūžu Fr.6. |
| 195 | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju ārstēšanai | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju garu stenožu ārstēšanai - Stenta materiāls: Nitinols - Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem - Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. - Stenta sienas biezums(strut thickness): 140 µm - Stenta sienas režģa platums (struth width): 85 µm - Stentu diametrs: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. - Stentu garums: 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 170mm; 200mm. - Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. - Stenta ievades sistēma: - ● Sistēmas veids: OTW (over the wire) - ● Sistēmai hidrofobs pārklājums - ● Katetra (shaft) diametrs 3.6F - ● Piegādes sistēmas garums 90 cm un 135 cm - Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu - Savietojamība ar 4F vadītājkatetru |
| 196 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Balona materiāls: - SCP (Semi Cristalline Polymer) - Balona materiāla tips: - semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) - Balonkatetra pārklājums: - hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā - Balonkatetra veids: - OTW (over the wire) - Balona diametri: 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm - Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm,200mm - Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals - Rtg kontrasta marķieri: - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Nominālais spiediens: 6 atm - RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) - Katetra pārklājums: hidrofobs, - Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums - Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F - Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) - Katetru garumi: 90cm un 130cm - Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains |
| 197 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035" sistēmas- semi compliant tipa | - Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035” sistēmas – semicompliant tipa OTW. - Balonkatetraveids – OTW - Balonamateriāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls. - Savietojams ar 0.035 stīgu. - Ātrs inflācijas /deflācijas laiks - RBP (rated burst pressure): 15-18atm atkarībā no Ø. - Balona diametri 3.00mm - 12,00mm (+/-1mm) - Balona garums: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 220mm (+/-5mm) - Balonkatetra garums 80cm; 110cm; 135cm (+/-10cm). - Rentgenamarķieru skaits: 2 - Savietojams ar 5F-6F vadītājslūžam atkarībā no balona garuma. |
| 198 | Rievojošais dilatācijas balonkatetrs ar iegriezošu nitinola daļu perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | Balona materiāla tips – semi compliant Iegriezošais elements - spirāles formā izvietotas nitinola stīgas 3 stīgas (ja diametrs 2,0 - 3,5mm) 4 stīgas (ja diametrs 4,0 - 6,0mm) Balona diametri: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm Balonu garumi: 10mm, 20 mm, 40 mm Nominālais spiediens 8 atm RBP 20 atm (2.0 un 2.5 mm katetriem) PTCA vadītājstīgas maksimālais diametrs: 0.014” (ja diametrs 2,0 - 3,5mm) 0.018" (ja diametrs 4,0 - 6,0mm) Savienojamība ar vadītājkatetru: 5F (ja diametrs 2,0 - 3,5mm) 6F (ja diametrs 4,0 - 6,0mm) Katetru garums – 137cm Rentgena marķieru skaits: 2 |
| 199 | Ar balonu izplešams CoCr stents perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Stenta materiāls: - Stents no CoCr sakausējuma, L-605 - Stenta pārklājums: - Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem - Stenta dizains: - Spirālveida - Stenta parametri atkarībā no diametra: - Diametrs 2.0mm – 3.0mm - Stenta sienas biezums: 60 µm - Stenta saīsināšanās: - 1.3 % - Sašaurināšanās pēc izplešanas: 4.4 % - Stenta stiprība: >1.5 bar - Diametrs 3.5mm – 4.0mm - Stenta sienas biezums: 80 µm - Stenta saīsināšanās: - 1.0 % - Sašaurināšanās pēc izplešanas: 3.5 % - Stenta stiprība: >1.0 bar - Diametrs 4.5mm – 5.0mm - Stenta sienas biezums: 120 µm - Stenta saīsināšanās: 0 % - Sašaurināšanās pēc izplešanas: 4.8 % - Stenta stiprība: >1.1 bar - Balona materiāls: - SCP (Semi Cristalline Polymer) - Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: Rx (Rapid Exchange) - Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Distālā katetra daļa: hidrofīls pārklājums - Katetra garums: 140cm - Distālās daļas katetra (shaft) diametri: - 2.6F (ja balona diametrs ir 2.0mm – 3.5mm) - 2.8F (ja balona diametrs ir 4.0mm – 5.0mm) - Mazākais ieteicamais vadītājkatētra lielums: 5F - Mazākās ieteicamais vadītājslūžu lielums: 4F - Savienojamība ar 0.014" vadītājstīgu - Proksimālās daļas katetra (shaft) diametrs: 2.0F |
| 200 | Īpaši viegli ievadāms vadītājkatetrs miega artērijām | - Izmēri: 6F (pieejamam obligāti jābūt arī 7F izmēram) - Iekšējais lūmena distālais diametrs: 6F min. 0.041”; 7F min. 0.050” - Vadītājstīgas lūmena diametrs: 0.016” - Ārējais diametrs: 6F maks. 0.068”; 7F maks. 0.078” - Savienojamība ar vadītājkatetru: 6F 0.070”; 7F 0.080” - Maks. crossing profile: 6F 0.068”; 7F 0.078” - Garums: min. 140cm - Katetra pārklājums: hidrofils pārklājums distālā daļā, min. 30cm - Komplektā ar katetru vienā iepakojumā jābūt 2.gab. inžektoriem (20ml vai 30ml) - Katetra gals: slīpi nogriezts bez sānu atverēm - Katetra sienas konstrukcijai jābūt ar pītu uzbūvi, lai nodrošinātos pret tā saliekšanos. - Attālums no katetra dist. gala līdz aspirācijas lūmenam ne tālāk par 1.5mm - Lesion centru profile: 6F ne lielāks 0.025” - Atraumatisks distālais gals. - Komplektā ar katetru vienā iepakojumā jābūt trobu vizualizācijas ierīcei. |
| 201 | Intrakoronāro trombu evakuācijas sistēmas (katetri) svaigiem un mīkstiem trombiem. | - Izmēri: 6F un 7F - Aspirācijas lūmena iekšējais, distālais Ø: - 6F izmēram vismaz 0.043” - 7F izmēram vismaz 0.050” - Katetera ārējais Ø: - 6F izmēram vismaz 0.068” - 7F izmēram vismaz 0.078” - Maksimālais crossing profile: - 6F izmēram vismaz 0.068” - 7F izmēram vismaz 0.078” - Pārklājums: silikona 7F un hidrofīls 6F - 1-2 mm no distālā gala rtg pozitīvs marķieris - Savienojamība ar vadītājstīgu 0.014” - Rx ievades sistēmas veids. - 6F kateteram jābut pieejamiem modeļiem ar vai bez stileta nodrošinājuma. - Savienojamība ar vadītājkatetriem: - 6F: min. iekšējais diametrs 0.070” - 7F: min. iekšējais diametrs 0.080” - Garums: min. 140cm - Komplektā ar katru katetru vienā iepakojumā jābūt vismaz 2.gab. atsūcējiem (20ml vai 30ml) - Katetra gals: slīpi nogriezts bez sānu atverēm, ne garāks par 2mm. - Katetra sienas konstrukcijai jābūt ar pītu uzbūvi, lai nodrošinātos pret tā saliekšanos. - Attālums no katetra dist. gala līdz aspirācijas lūmenam ne tālāk par 2.0mm - Atraumatisks distālais gals. - Komplektā ar katetru katrā iepakojumā jābūt trombu vizualizācijas ierīcei. |
| 202 | Intrakoronāro trombu aspirācijas katetrs garām aspirācijas procedūrām | - Pieejamie katetra izmēri: 6F un 7F; - 6F katetra maksimālais ārējais diametrs 0.067" un minimālais iekšējais diametrs 0.071" (1.8mm); - 7F katetra maksimālais ārējais diametrs 0.078" un minimālais iekšējais diametrs 0.081" (2,06mm); - Katetra distālais gals - slīpi nogriezts bez sānu atverēm; - Aspirācijas katetra komplektā ietvertas sekojošas ierīces: ◦ 2 sieti aspirēto trombu vizualizācijai; ◦ 60ml aspirācijas šļirce; - Katetra izmantojamais garums 145cm; - 3mm no katetra distālā gala ir platīna - irīdija marķieris vizualizācijai fluoroskopijā; - Katetram hidrofils pārklājums 25cm garumā no distālā gala. |
| 203 | Proksimālās plūsmas bloķēšanas sistēma | 1) Izmantojamā katetra garums – 95 cm 2) Darba kanāla garums – 104.5cm 3) Distālas katetra daļas diametrs – 5F 4) Balonu rentgena marķieru atstatums – 60 mm 5) Darba kanāla iekšējais diametrs – 0.069" (8F sistēmai) un 0.083" (9F sistēmai) 6) Minimālais izmantojamais vadītājkatetrs – 8F 7) Ieteicamais vadītājstīgas diametrs – 0.035" 8) Balona materiāls – compliant elastomērs 9) Balona oklūzijas diapazons - līdz 13 mm (proksimālais balons) - līdz 6 mm (distālais balons) |
| 204 | Infūzijas katetrs trombu šķīdināšanai koronārajos asinsvados | - Infūzijas katetrs – izstrādāts no PTFE mikroporaina materiāla. Montēts uz 0.014” Rapid Exchange tipa balonkatetra. Nodrošina ilgstošo lokālo maksimāli augstās koncentrācijas medikamentu infūziju, kas ļauj palielināt terapijas efektivitāti uz aizsprostota asins recekļa un tieši bojātās artērijas vietā. - Balonkatetraveids - RX - Garums – 10 mm, Diametrs 1.0 mm, savienojams ar vadītāj katetru 5F. - Garums – 20 mm, Diametrs 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.00 mm. Savienojams ar vadītāj katetru 6F - Garums – 50 mm, Diametrs 2.0, 3.0, 4.0 mm. Savienojams ar vadītāj katetru 7F - Balonkatetra garums – 134 cm - Savienojams ar vaditājstīgu 0.014” - Proksimālā gala diametrs 2.1F, Distālā – 2.7 F. - Infuzijas spiediens 1-4 atm, Maksimālais - 4 atm. |
| 205 | Aspirācijas divlūmenu ātras apmaiņas katetrs ar hidrofīlu pārklājumu svaigu un mīkstu trombu evakuācijai no koronāriem un perifērijas asinsvadiem | - Nepieciešams liels aspirācijas katetra lūmens ar esktrakcijas platību (dist./ proks.): 0,78mm2/ 0,95mm2 (F6) un 1,23mm2/ 1,32mm2 (F7). - Apaļa un īsa distālā gala garumam jābūt ne vairāk kā 6 mm. - Katetra savienojamība ar vadītājkatetriem Fr.6 (iekš. diametrs min.0,070”) un Fr.7 (iekš. diametrs min.0,080”). - Katetram jābūt savienojamam ar 0,014” (0,36mm) vadītājstīgu. - Vadītājstīgas porta garums ir 230 mm. - Katetra izmantojamais garums ir 140 cm. - Ārējais katetra diametrs dist./proks.: - Fr.6 - 5.3 Fr. /4.2 Fr. - Fr.7 - 5.9 Fr. /4.8 Fr. - Iekšējais katetra diametrs dist./proks.: - Fr.6 - 1.00/1.05 mm - Fr.7 - 1.25/1.30 mm - Aspirācijas katetra pieejamība bez/ar stiletu (materiāls – nerūsējošais tērauds). Nepieciešamajam stileta garumam jābūt 143 cm. - Katetra distālajai daļai jābūt ar hidrofīlu pārklājumu 40 cm garumā. - Katetra rokturim jābūt no nerūsējoša tērauda (SUS 304) ar pītu uzbūvi, lai pasargātu katetru pret saliekšanos. - Stipra proksimālā katetra daļa un lokans distālais katetra gals garantē drošības un grūdiena līdzsvarotību. - Katetra distālai daļai jāsatur rentgena kontrastējošu marķieri (1 mm garumā) no 4 mm katetra distālā gala. - Aspirācijas katetra komplektam jāsatur aspirācijas katetru ar stiletu vai bez stileta, pagarinājuma līniju (25 cm) ar noslēgkrānu, aspirācijas šļirces (30ml), filtra grozi (2 gab.), skalošanas adata vadītājstīgas lūmena skalošanai. |
| 206 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Vulcano - Vision Gold ar uzmontētu stentu | 1) Savietojams ar Vulcano In-Vision Gold vizualizācijas ierīci un Vulcano Trak-back II atvilcēj ierīci. 2) 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas daļas). 3) Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. 4) Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. 5) Hirofīls pārklājums katetra distālajā galā. 6) Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. 7) Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.022”. 8) Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.037” (2.9F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.035” (2.7F) 9) Katetra garums ne mazāks kā 150cm. 10) Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014”. 11) Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057”). 12) Vadītājstīgas kanāla proksimālā atvere atrodas nomināli 24 cm no katetra distāla gala. 13) Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā. |
| 207 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Volcano S5i integrēto ultrasonogrāfijas sistēmu | - Savietojams ar Volcano IVG3 vizualizācijas ierīci un Volcano Pull-back II atvilcēj ierīci. - 100% digitālā tehnoloģija (nesatur kustīgas, rotējošas daļas). - Nedrīkst veidoties NURD (nevienmērīgas griešanās) artefakti. - Nav nepieciešama skalošana pirms procedūras. - Hidrofīls pārklājums katetra distālajā galā. - Korpuss veidots no dažādas lokanības segmentiem. - Katetra distālā gala diametrs ne lielāks kā 0.022 ''. - Korpusa distālās un vidējās daļas diametrs ne lielāks kā 0.037'' (2.9F); proksimālās daļas diametrs ne lielāks kā 0.035'' (2.7F). - Katetra garums ne mazāks kā 150cm. - Maksimālais izmantojamās vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.014''. - Minimālais izmantojamā vadītājkatetra diametrs ne mazāks kā 5F (0.057''). - Vadītājstīgas kanāla proksimālā atvere atrodas nomināli 24 cm no katetra distālā gala. - Trīs brahiālie un femorālie korpusa marķieri katetra proksimālajā galā. |
| 208 | I/k ultrasonogrāfijas katetri vai ekvivalents komplektā ar vilcējierīci (sliedi) online analīzei | 1) Katetra veids – monorail 2) Katetra frekvence 40 MHz 3) Katetra distālā gala diametrs (lession entry profile) 2.0F/0.67mm 4) Distālā katetra daļa 2.4Fr/0.80mm 5) Katetra garums: 135cm 6) Izmantojamais vadītājkatetrs 5F (1.67mm) 7) Savietojams ar 0.014”/0.36mm i/k vadītājstīgu 8) Aksiālā izšķirtspēja ne mazāka par 38 mikroniem 9) Šķērsošanas profils 3.15F/1.05mm 10) Hidrofīls pārklājums 11) Garums no katetra gala līdz pārveidotājam ne lielāks par 20 mm, pārveidotāja diametrs 2.6F/0.87mm 12) Katetra proksimālajā daļā marķieri ar 1cm soli 13) Proksimālā katetra daļa 3.0Fr/1.0mm 14) Savietojamība ar Boston Scientific ilab iekārtu " 15)Sterila, vienreizlietojama mehanizēta vilcējiekārtas sliede |
| 209 | Kontrasta injektora sistēmas komplekts intrakoronārajām procedūrām | Manifolds Injektora manifolds ar integrētu spiediena sensoru; Šļirce Injektora šļirces: 1)kontrastvielas ievades un izvades kanāli ar gaisa burbuļu kontroles mehānismu; 2) paredzēta atkārtotai lietošanai; Kontrolieris injektora kontroles mehānisms ar 54” pagarinātāju; |
| 210 | Vienreizlietojamo katetru komplekts darbam ar elektroanatomisko navigācijas sistēmu sirds trīsdimensiju kartes izveidošanai, savienojams ar CARTO sistēmu | Komplektā ietilpst: I. Sirds elektrofizioloģiskās kartēšanas un ablācijas katetrs ar irigācijas (dzesēšanas) iespēju - Vairāk elektrodu ar atstarpēm 2-5-2mm katetrs 7,5F - Garums 115cm, ar izliecamu uzgali, orientējamu, novirzāmu 3,5mm, smaili ar diviem temperatūras devējiem, ar irigācijas kanālu. Nodrošina precizitāti līdz 1 mm. Savienojami ar CARTO sistēmu. II. Ārējās references uzlika Ne-fluoroskopiska katetra uzgaļa atrašanās vietas lokalizēšanas un elektrogrammas iegūšanai tehnoloģijas sastāvdaļa Sastāv no: - Sensoriem, kuri iestiprināti pielīmējamā uzlikā, un kura tiek pievienota pie roktura ar iespiestu shēmu. Savienojamas ar CARTO sistēmu. |
| 211 | Vienreizlietojamo katetru komplekts darbam ar elektromehānisko trīsdimensiju navigācijas un injekcijas sistēmu transendokardiālām injekcijām savienojams ar NOGA sistēmu | Komplektā ietilpst: I. Sirds elektromehāniskās trīsdimensiju navigācijas un diagnostikas katetrs: - Vairāk elektrodu ar atstarpēm 1-7-4mm katetrs 7F - Garums 115cm, ar izliecamu uzgali, orientējamu, novirzāmu 4mm vai 8mm smaili, kas reģistrē sirds mehāniskās, dinamiskās un elektriskās funkcijas. Nodrošina sirds vizualizāciju un analizē sirds funkcijas miokarda dzīvotspējas noteikšanai. Jānodrošina precizitāte līdz 1 mm. Savienojami ar NOGA sistēmu. II. Katetrs transendokardiālām injekcijām miokardā: - Vairāk elektrodu katetrs ar izliecamu uzgali, kas paredzēts, lai injicētu medikamentus miokardā. - Injekciju katetra uzgalim jābūt aprīkotam ar izvietojuma sensoru un ievelkamu, dobu 27 gauge sistēmas izmēra adatu mērķtiecīgai bioloģisko aģentu ievadīšanai. Nodrošina precizitāti līdz 1 mm. Savienojami ar NOGA sistēmu. III. Ārējās references uzlika Ne-fluoroskopiska katetra uzgaļa atrašanās vietas lokalizēšanas un elektrogrammas iegūšanai tehnoloģijas sastāvdaļa Sastāv no: 1) Sensoriem, kuri iestiprināti pielīmējamā uzlikā, un kura tiek pievienota pie roktura ar iespiestu shēmu. Savienojamas ar NOGA sistēmu. |
| 212 | Embolizācijas neiroradioloģiskās spirāles atdalāmas ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu | - Vienreizlietojamas, sterilas spirāles ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu. - Izgatavotas no platīna. - Spirāļu dm sākot ar 0,012”. - Savietojamas ar 0,0165 un 0,021 mikrokateriem. - Jābūt iespējai izvilkt neizmantoto spirāli caur to pašu ievadsistēmu, atkārtotai ievadīšanai. - Cietība: frame, fill, finish (extra soft) modifikācijas - Frame spirālēm jābūt no 20 cm līdz 30 cm garumā. - Diametram jābūt pieejamam no 6 mm līdz 20 mm. - Fill spirālēm jābūt no 1,5 cm līdz 30 cm garumā. - Diametram jābūt pieejamam no 2 mm līdz 12 mm. - Extra soft modifikācijas spirālēm jābūt pieejamām garumā no 1,5 cm līdz 10 cm. - Diametriem jābūt pieejamiem no 2 mm līdz 4 mm |
| 213 | Koronārais stents - grafts pārklāts ar perikardu paredzēts koronāro artēriju perforāciju, aneirismu un koronāro šuntu ārstēšanai | - Trīs indikācijām: SVG, aneirismām un perforācijām, - Nerūsējoša tērauda 316L stents no ārpuses pilnīgi pārklāts ar perikardu (vienā kārtā), - Perikarda biezums 105 +-5 µm, - Pilnīgi piemērots darbam ar 6F vadāmo katetru (guiding-catheter) - Stenta garumi: 13, 18, 23 un 27 mm, diametri: 2,5-4,0 mm, - Stenta sistēma ļoti elastīga, ļauj izkļūt arī cauri sarežģītiem koronārajiem līkumiem. |
| 214 | Mikrokatetrs terapeitisko un diagnostisko materiālu ievadīšanai, savietojams ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu | - Vienlūmena katetrs - Ar stīgu lietojams (over-the-wire) - Hidrofils ārējais klājums - Uzbūve: Korpusa materiāls – Nylon Ārējais slānis ar hidrofīlu klājumu Iekšējais slānis ar PTFE klājumu Katetra vidējais slānis veidots no krusteniska stiepļu pinuma, distāli pāriet uz spirāles pinumu. - Katetra kopējais garums – 150cm - Dažāda garuma distālais lokanums 5cm, 15cm, 20cm, 45cm. - Rūpnieciski veidots distālā gala leņķis 45º, 90º, J vai taisns gals. Komplektācijā jābūt pārveidošanas ierīcei, ja nepieciešams katetra gala izmainīšana. - Divi Rtg pozitīvi marķeri distālajā galā - Pieejamie katetru izmēri Ārējais diametrs distal/proximal pie iekšējā diametra 2.3F/1.9F 0.0165" - Minimāli savietojamais vadītājkatetra ID 0.042" - Mikrokatetriem jābūt savietojamiem ar hidrauliskās atdalīšanas embolizācijas sistēmu. |
| 215 | Optiskās koherences tomogrāfijas katetra komplekts, savietojami ar Ilumien Optis un Ilumien iekārtām | Komplektā jābūt: 1) Optiskās koherences tomogrāfijas katetrs, garums vismaz 200cm 2) Ar Optiskās koherences tomogrāfijas katetru savienojams oklūzijas balons, diametrs – vismaz 4mm 3) Zema spiediena 2ml šļirce 4) Sterils pārvalks |
| 216 | Vadītājkatetri, kas ietver JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas, ar lielāku iekšējo diametru nolūkā nodrošināt labāku ierīču savietojamību procedūras laikā | 1)Katetra sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons Vidējais slānis – nerūsējošā tērauda stiepļu pinums ar (inovatīvs divu atšķirīgu izmēru stiepļu pinums)dizainu, kas nodrošina optimālu back-up atbalstu ar lielāku katetra iekšējo diematru. Ārējais slānis: Katetra distālā gala sienas uzbūve: Iekšējais slānis – teflons (PTFE) Ārējais slānis – rentgenkontrastējošs materiāls 2) Katetra multisegmentārs dizains: Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagrieziens no proksimālā līdz distālajam galam Back up atbalsta segments – jānodrošina stabils atbalsts pret aortas sienu bez pārliekšanās un pārlēkšanas riska. Coaxil izlīdzinošais segments – jānodrošina lokana pāreja uz katetra distālo galu. Distālais tips – ultra maigs ar augstu rentgenkontrastēšanos. * 3) Katetru nominālie diametri: 5F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.058" 6F , iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.072" Katetra garums ne mazāks kā 100 cm 4) Modifikācijas Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai, kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aortas lielumiem un asinsvadu konfigurācijas. t.s.Judkins, JLC, JRC, XBC, transradiālās konfigurācijas |
| 217 | Garo vadītājslūžu kompleks transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distālajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Nepieciešamie garumi: - 55cm (+/-1cm) 5-9F - 90 cm ( +/-1cm) 5-9F |
| 218 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Pilns komplekts Strukturālo sirds defektu ārstēšanai un šūnu transplantācijai | Komplekta sastāvs: 1) 1sterils pārklājs* 240x330 ar 2 atverēm cirkšņa raj.; 2) 1 Cirkulārs pārklājs 90cm diametrā; 3) 1 Cirkulārs pārklājs 150cm diametrā; 4) 1 Ķirurģiskais halāts standarta aizsardzībai XL-L; 5) 1 Ķirurģiskais halāts standarta aizsardzībai L; 6) 1 sterils pārklājs ar lipīgu malu ne mazāks kā 75x50; 7) 1 sterils pārklājs instrumentu galdam ne mazāks kā 150x160cm; 8) 20 marles plāksnītes 10x10cm, 12 kārtas; 9) 2 polipropilēna trauks 250ml; 10) 1 polipropilēna trauks 500ml ar mērvienībām; 11) 1 polipropilēna trauks 28x25x5cm -3150ml; 12) 2 marles dvieļi, izmērs ne mazāks kā 45x45 cm 8 kārtas; 13) 1 zemādas adata 21G 40mm; 14) 3 zemādas adata 22G 40mm; 15) 1 skalpelis Nr. 11 ar asmeņu aizsardzību; 16) 2 šļirce 10ml; 17) 1 šļirce 20ml; 18)1 spēcīgas absorbcijas salvete 40x60cm; *angiogrāfijas pārklājs ar caurspīdīgām malām, izmērs ne mazāks kā 240x330 cm, ar divām atverēm 7x10 cm, materiāls - polietilēna plēve, neaustais, šķidrumu atgrūdošais slānis, paaugstinātas absorbcijas slānis Materiāls: Pārklāji izgatavoti no izturīga, šķidrumu un mikroorganismus pilnīgi necaurlaidīga materiāla. Pārklāju locījums un iepakojums nodrošina aseptisku produkta pielietojumu. Iepakojuma sistēma ar trīs līmeņu aizsardzību. |
| 219 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Pilns komplekts koronārajai angiogrāfijai | Komplekta sastāvs: 1) 1sterils pārklājs* 230x300 ar 2 atverēm cirkšņa raj. 2) 2 vienreizējas salvetes 3) 1 sterils pārklājs ar lipīgu malu izmērs ne mazāks kā 50x50 4) 1 sterils pārklājs instrumentu galdam izmērs ne mazāks kā 150x140cm 5) 2 dvieļi, izmērs ne mazāks kā 30x24 cm; 6) 1 galda pārklājs, izmērs ne mazāks kā 100x150 cm; 7) 1 absorbējošs dvielis, izmērs ne mazāks kā 56x80 cm; *angiogrāfijas pārklājs ar caurspīdīgām malām, izmērs ne mazāks kā 230x300 cm, ar divām atverēm 7x10 cm, materiāls - polietilēna plēve, neaustais, šķidrumu atgrūdošais slānis, paaugstinātas absorbcijas slānis Materiāls: Pārklāji izgatavoti no izturīga, šķidrumu un mikroorganismus pilnīgi necaurlaidīga materiāla. Pārklāju locījums un iepakojums nodrošina aseptisku produkta pielietojumu. Iepakojuma sistēma ar trīs līmeņu aizsardzību. |
| 220 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Pilns komplekts koronārajai angioplastijai | Komplekta sastāvs : 1) 1 pārklājs galdam ne mazāks kā 150 x 180 cm 2) 1 sterils angiogrāfijas pārklājs ne mazāks kā 220 x 300 cm ar divām atverēm cirkšņa rajonā 3) 1 sterils pārklājs ar līpošu malu ne mazāks kā 50x 50 cm 4) 1 absorbējošs palags 12-kārtas ne mazāks kā 40 x 60 cm 5) 3 vienreizējās salvetes Angio pārklāja viena daļa ( 70 cm ) ir no caurspīdīgas plēves ( piemērota aparatūrai, kurai ir papildus integrēta lietotāja konsole) , palagā ir 2 pašlīpošas atveres 6x8cm, kas atrodas 75x100cm absorbējoša materiāla laukumā. Materiāls: 3- kārtu materiāls, sastāv no - virsējās daļas ,kas nodrošina labu šķidruma absorbciju, veidots kā „apelsīna miza”, kas uzlabo šķidruma uzsūkšanos arī lielos apmēros. - Vidējā daļā ir mīksta plēve, kas pasargā pacientu no eksogēnām baktērijām, mitruma necaurlaidīga. - Daļa, kas atrodas saskarē ar pacientu ir no tīras celulozes materiāla, tas ir adaptēts pacienta ādas temperatūrai un patīkams saskarē. |
| 221 | Konusveida medikamentu izdaloši koronārie stenti ar sirolimus klājumu nestabiliem bojājumiem | - Medikamentu izdaloši koronārie stenti(Cobalt Chromium L605) ar sirolimus(1.25 µgm/mm²) klājumu, konusveida konfigurācija, nestabiliem bojājumiem - Stratu biezums 65 µm vai 0.0026" - Stenta diametri: 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75, 3.50-3.00 mm - Stenta garumi: 30, 40, 50, 60 mm - Rengenmarķieri -2-platinum/iridium - Iespējamais max spiediens (Rated Burst Pressure) 14 ATM - Lielākās savietojamās vadītājstīgas diametrs: 0.014” - Katetra garums: 142 cm; - Sistēma savietojama ar 5F vadītājkatetru |
| 222 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Halāti (sterili, vienreizēji), visi izmēri -koronārajām angiogrāfijai | - Halāti izgatavoti no krāsas neausta materiāla. Šķidrumu atgrūdošs, maigs, elpojošs materiāls, kurš ir viegls un ērts nēsājot, nerada statisko elektrību. Mugurdaļā pārklājas, tādējādi ļaujot valkātājam brīvi kustēties un pagriezties. Piedurkņu aproces izgatavotas no poliestera, kurš patīkami pieguļ rokai. *Izmēri: M, L un XL. - Halāta locījums un iepakojums nodrošina aseptisku tā pielietojumu. Halāti ir atzīmēti ar izmēra marķējumu. Iepakojuma sistēma ar trīs līmeņu aizsardzību. |
| 223 | Veļa (vienreizējā) sterilā - Halāti (sterili, vienreizēji), visi izmēri -koronārajām angioplastijai | Halāti ir no 3-kārtu materiāla, gaisa caurlaidīgi, bet vienlaicīgi nodrošina mitruma necaurlaidību. Kombinējot mikrošķiedras, vidējam slānim piemīt unikāla īpašība - gaisa caurlaidība, bet tai pašā laikā tiek aizturētas asinis, šķidrums un baktērijas. |
| 224 | Hibrīdoperāciju kardiovaskulārais komplekts TAVI un Hibrīd operācijām | Materiāls ir biezs, kas nodrošina tā ērtu lietošanu un augstu izturību pie garām operācijām. Materiāls : polipropilēns, materiālam zems jēlkokvilnas sastāvs , kas varētu iekļūt pacienta brūcē un izsaukt nelabvēlīgu ķermeņa reakciju. Kvalitātes ziņā atbilst F – 1670 un F – 1671. - Instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, absorbējošā daļa 75x190 cm - Pārklāji ar pašlīpošu malu 75x75 cm - Hybrid kardiovaskulārais pārklājs: - 240/300x450 cm ar incīzijas lauku 60x40 cm un diviem mazākiem incīzijas laukiem 15x27 cm femorālai pieejai - Caurspīdīgas sānu malas aparatūras pārklāšanai - Incīziju lauka plēves labi pielīp un notur šķidrumu - Abos sānos iestrādātas noturīgas, caurspīdīgas instrumentu kabatas, katra ar diviem sadalījumiem - Absorbējošā materiāla daļa visā pacienta garumā - Locījums ar norādēm, kas pieļauj pārklāt pacientu vienai personai Pārklājs viscaur šķidruma necaurlaidīgs |
| 225 | Iohexolum Kontrastviela (nejonētā) perkutānajām transluminālajām koronārajām angioplastijām - flak. 350mgI/ml 500ml, nejonu monomērs | Zemas osmolaritātes kontrastviela Koncentrācija 350mgI/ml, flakonā Rtg kontrastviela pieaugušajiem un bērniem |
| 226 | Iopromidum Kontrastviela (nejonētā) perkutānajām transluminālajām koronārajām angioplastijām - flak. 370mgI/ml 500ml, nejonu monomērs | Zemas osmolaritātes kontrastviela Koncentrācija 370mgI/ml, flakonā Rtg kontrastviela pieaugušajiem un bērniem |
| 227 | Iodixanolum Kontrastviela (nejonētā) perkutānajām transluminālajām koronārajām angioplastijām - flak. 320mgI/ml 500ml, nejonu dimērs | Izoosmolāra kontrastviela – izoosmolāra ar asinīm ( nenotiek dehidratācija) Koncentrācija 320mgI/ml, flakonā Rtg kontrastviela pieaugušajiem un bērniem – drošāka lietošanai pacientiem ar nieru bojājumiem. |
| 228 | Radiofarmaceitisks komplekts miokarda perfūzijas noteikšanas 0,23mg tetrofosfamīna/flakonā | Komplektā ietilpst: 5 flakoni tetrafosfamīna (0,23mg/flakonā) |
| 229 | Inflācijas ierīce izteikti kalcinēto koronāro asinsvadu angioplastijām | Standarta tipa – līdz 25 bar |
| 230 | Spirāļu atbrīvošanas šļirce embolizācijas spirāles sistēmai ar hidraulisku atdalīšanas mehānismu | Augstā spiediena – līdz 40 bar Šļirces apjoms – 25 ml/ cc Manometra precizitāte - +- 1 bar Materiāls – polikarbonāts, polimērs, ar metālisko iekšējo daļu. Speciāla šļirce ar monometru, kas paredžeta hidrauliskai spirāles atvieglošanai no piegādes sistēmas. Ar krāsu monometriem jābūt norādītām funkcijām, ko veic šļirce. |
| 231 | Medikamentus izdaloši koronārie stenti ar paclitaxel klājumu un vaļējam stenta šūnām | 1) Lāzergriezts stents no nerūsējošā tērauda caurulītes. 2) Stenta dizains – vaļējas šūnas. * 3) Diametru adaptējošs dizains –diametrā līdz 3mm 6šūnas, diametrā 3,5mm 7šūnas 4) Nominālais stenta sienas biezums 0.0038" * 5) Nominālais stenta diametrs milimetros: 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm * 6) Nominālais stenta garums 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm 7) No polimēra elutējošs medikaments – multicentru pētījumos pierādītu restenozi un klīnisko notikumu samazinošu efektu - Paclitaxel 8) Stenta ievades sistēma Stenta ievades sistēmas veids RAPID EXCHANGE Balona pārkare 0,5 Lesion entry profile - 0,017” Distālā sistēmas daļa: laser bonded, Ø 2.7F Nominālais spiediens 9atm; RBP 18 atm, MBP ne mazāks kā 22 atm Piegādes sistēmas garums 145 cm Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" |
| 232 | Vadītājkatetra pagarinātājs ar divdaļīgu uzbūvi koronārajām angioplastijām | Vadītākatetra pagarinātājs: 1) Katetra uzbūve: - kopējais garums ne mazāks kā 145 cm - sastāv no 2 daļām: Proksimālā – nerūsējošā tērauda hypotube Distālā – armēts polimērs, vismaz 25cm. 2) Hidrofils pārklājums 3) Iekšējais diametrs ne mazāks kā 0,057” 4) Ārējais diametrs ne lielāks kā 0,066” 5) Distālā daļa atzīmēta ar RTG marķieriem. 6) Atraumatisks gals 7) pinums 1:1 8) Distālajā galā marķieris |
| 233 | Intravaskulārās spektroskopijas un intravaskulārās ultraskaņas arteriālie katetri | 1) Katetra veids – monorail. 2) Katetra frekvence 40 MHz . 3) Katetra darba gala šķērsošanas profils 2,4Fr., Šafta diametrs 3,6F. 4) Katetra garums: 160cm, darba garums 120cm 5) Izmantojamais vadītājkatetris 6F (2mm). 6) Savietojams ar ne mazāku kā 0.014” i/k vadītājstīgu (0,36mm). |
| 234 | Pagarināto vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu | 1) Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2) Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3) Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4) Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5) Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6) Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7) Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8) Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9) Nepieciešamie garumi: - 35cm ( +/- 1cm) 5-9F - 45 cm ( +/-1cm) 5-9F |
| 235 | Mehāniski izplešama Aortālā vārstule | - Vārstule ar vismaz diviem izmēriem: - Sākot no 23+/- mm līdz 27 +/-mm diametrā - Zema profila transfemorāli ievadāma ierīce, kas paredzēta vārstuļu gredzeniem no 20mm līdz 27mm. - Rāmis veidots no nitenola pinuma un ir mehāniski izplešama, lai vārstule būtu pilnībā repozicionējama un maināma pēc sava novietojuma pat pēc pilnīgas vārstules atvēršanas - Vārstules lapiņas veidotas no vēršaperikarda - Sistēma paplidināta ar izolējošu materiālu regurgitācijas profilaksei. |
| 236 | Intravazālās termoregulācijas katetera komplekts | Intravazālās termoregulacijas katetera komplekts, kura sastāvā ietilpst iekārtas daļa (sākuma komplekts) un pacienta kateters. Komplektam jābūt savietojamam ar termoregulācijas iekārtu ALSISUS Thermogard XP™. Siltumapmaiņas katetrs Icy® vai analogs, ir sterils, vienreiz lietojams lokanais katetrs , kas paredzēts ievietošanai no augšstilba vēnas ievadīšanas punkta. Katetram Icy® ir jābūt savietojamamar vienreizējas lietošanas Alsius Thermogard XP™ sākuma komplektam - Iekārtas daļa (sākuma koplekts), sterila. - Temperatūras maiņas spirāle, nerūsējoša tērauda. - Rullīšu sūkņa daļa. - Sistēmas uzpildīšanas tvertne (Priming volume) 200 ml. - Luer tipa savienotājsistēma ar pacienta kateteru. - Cirkulējošā šķidruma līmeņa kontroles un trauksmes sistēma. - Pacienta kateters (komplekts), sterils. - Siltumapmaiņas balonu skaits - ne mazāk kā 3. - Infūzijas ievadīšanas lumenu skaits- ne mazāk kā 3, Luer tipa savienotāji. - Ievadīšanas vieta - V. Femoralis. - Ārējais katetera diametrs ne mazāksa kā 9.3F. - Katetera garums ne mazāks kā 38 cm. - Plūsmas ātrums kateterā:. - Distālajā daļā ne mazāk kā 1900 ml/st.. - Proksimālajā daļā ne mazāk kā 1300 ml/st.. - Mediālajā daļā ne mazāk kā 1000 ml/st.. - Katetera materiāls-rentgenjūtīgs poliuretaāns ar Duraflo pārklājumu. - Vadošā caurulīte (3.6 mm x 1.0 mm). - Asinsvadu paplašinātājs (3.6mm x 0.1mm). - 5.0 ml šļirce. - Ķirurģiskā salvete-pārklājs, sterila. - Adata (0.7mm x 38mm). - Adata (1.3mm x 70mm). |
| 237 | Ar medikamentu pārklāts dilatācijas balonkatetrs koronāro artēriju stentu restenožu ārstēšanai | Balons pārklāts ar zālēm Paclitaxel . Zāļu deva uz balona virsmas 2,0 μg uz mm2. 1) Balona materiāls - Semi-compliant tipa 2) Balonkatetra veids – monorail 3) Nominālais spiediens 6atm 4) RBP(rated burst pressure): 14atm (diametriem no 2.00-3.25mm) un 12atm (diametriem no 3.50-4.00mm) 5) Balona diametri 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm. 6) Balona garums 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm 7) Balonkatetra distālā gala diametrs (lesion entry profile) 0,017"/0.43mm 8) Katetra korpuss veidots no dažādas lokanības pakāpes segmentiem (Bi-segment iekšējais lūmens), kas nodrošina labu pārvietojamību un ievadīšanu. 9) Katetra iekšējais diametrs 0.056"/1.42mm 10) Katetra ārējais diametrs 0.0656"/1.67mm 11) Balonkatetra garums 144 cm 12) Hidrofils pārklājums katetra korpusam, hidrofobs zāļu nesējs balonam 13) Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 14) Savietojamība ar 5F vadītājkatetru 15) Platīna-irīdija rentgena marķieru skaits: 2 |
| 238 | Pašizpletošais koronārais metāla stents pildīts ar zālēm ar pašapozicionējošu ievades sistēmu. | - Pašapozicionējoša ievades sistēma. - Stenta platforma- Nitinola (niķeļa un titāna) sakausējuma - Stents pārklāts polisulfona polimēru, kas izdala Paklitakselu. - Stenta diametrs: 2.5-3.0mm, 3.0-3.5mm, 3.5-4.5mm. - Stenta garums: 17mm, 22mm,27mm. - Stenta ievades sistēmas veids: Rapid exchange - Saderīgs ar 6F vadītājkatetru. - Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014”. |
| 239 | Zema profila mikro dilatācijas katetrs šauru koronāro asinsvadu dilatācijai | - Proksimālā daļa – mikrokatetrs ar spirālveida pinuma uzbūvi - Spirālveida pinums katetra - Balona diametrs 1,2 mm - Balona garums 12mm - RBP 14 ATM - Lesion entry profile 0.17” - Crossing profile 0.24” - Katetra garums 150 cm - Balona materiāls - Semi-compliant tipa - Balonkatetra veids – OTW - Hidrofils pārklājums katetra korpusam |
| 240 | Ievadslūža endovaskulāro katetru, aortas vārstuļu un stent-graftu implantēšanas procedūrām | - Nepieciešamie ievadslūžas izmēri ID: 16F un 18F - Ievadslūžas nepieciešamie garumi: 20, 30 un 35cm. - Attiecīgie dilatatoru garumi: 25, 35 un 40cm. - Saderīga ar stīgu max.0.038”. - Uz dilatatora roktura skaidri izlasāma uzdruka ar ievadslūžas un stīgas izmēru. - Ievadslūžā iestrādāts hemostāzes vārstulis. - Izmērs kodēts ar krāsu. - Hidrofīls pārklājums. - Dziļuma marķieri visā ievadslūžas garumā. |
| 241 | Stent- grafta sistēma koronārajām un perifērajām procedūrām | - Grafta materiāls: mikro-poraina ePTFE caurule. - Stenta materiāls: CoCr (L605). - Stent-grafta dizains: viena slāņa stents. - Nominālie koronārā stent-grafta diametri: - 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.50mm, 4.00mm, 4.50mm, 5.00mm. - Koronārā stent-grafta šūnas dimensijas (platumsxbiezums): - 0.07x0.08mm (2.50mm-3.50mm diametra stentiem), - 0.08x0.09mm (4.0mm diametra stentiem), - 0.07x0.08mm (4.50mm un 5.00mm diametra stentiem). - Koronāro stent-graftu nominālie garumi : 8.0mm, 12mm, 16mm, 18mm, 21mm, 24mm. - Sistēma saderīga ar 5F vadītājkatetru. - Sisitēma saderīga ar vadītājstīgu 0.014”. - Šafta izmērs: 2.7F distāli un 1.9F proksimāli (D 2.5-4.0mm stentiem), - 3.2F distāli un 1.9F proksimāli (D 4.5-5.0mm stentiem) - Nominālais spieciens: 11ATM (2.5-4.0mm diametra baloniem) 10 ATM (4.5-5.0mm diametra baloniem. - Eksplozijas spiediens: 16ATM (2.5-4.0mm diametra baloniem) 14 ATM (4.5-5.0mm diametra baloniem). - Perifērā stenta-grafta nominālie garumi: 18mm, 22mm,23mm, 27mm, 28mm, 37mm, 38mm, 57mm, 58mm. - Perifērā stent-grafta nominālie diametri: 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. - Šafta izmērs 5F. - Sistēma saderīga ar 6F, 7F ievadslūžu. - Sistēma saderīga ar stīgu 0.035 - Sistēmas nepieciešamie darba garumi: 75cm un 120cm. - Perifērā stent-grafta šūnas dimensijas (platumsxbiezums): - 0.135x0.145mm (5.0-6.0mm diametra stentiem), - 0.145x0.145mm (7.0 -8.0mm diametra stentiem), - 0.165x0.145mm (9.0 – 10.0mm diametra stentiem). - Nominālais spiediens 9bar (5.0-7.0mm diametra baloniem), 8bar (8.0-10.0mm diametra baloniem) - Eksplozijas spiediens: 13bar (5.0-7.0mm diametra baloniem), 12bar (8.0-10.0mm diametra baloniem. - Balons ar platīna/irīdija marķieri. |
| 242 | Akūtu, subakūtu un hronisku arteriālu oklūziju mehāniskās trombektomijas katetru komplekti. | - Katetra galva un rotors izgatavots no medicīniskā tērauda. - Katetra korpuss daudzslāņu: iekšējais slānis poliamīds/PTFE, vidējais slānis medicīniskā tērauda koils, ārējais slānis Pebax. - Nepieciešamie katetru izmēri: 6F, 8F, 10F. - Nepieciešamie katetru garumi: 85cm, 110cm, 135cm. - Komplektā vadītājstīga 0.018” vai 0.025”. - Vadītājstīgas materiāls: Nitinols, stīgas gals – ar zeltu pārklāts volframs. - Vadītājstīgas gala konfigurācija – liekta, ar 40mm vai 60mm fleksiblu galu un 9.5-8.5 cm garu hidrofilu pārklājumu. - Vadītājstīgas garumi: 220cm, 270cm, 320cm. - Katetri savienojami ar slimnīcā esošo StraubMedical spēka ierīci. |
| 243 | Mikrokatetrs CTO procedūrām | - Retrogrādās un antegrādās tehnikas vadītājkatetrs CTO procedūrām. - Mikrokatetrs saderīgs ar stīgām 0.014”. - Katetra iespējamie darba garumi 135 cm +/- 1cm un 155 cm +/-1cm. - Proksimālais katetra ārējais diametrs 2.6F. - Distālais katera ārējais diametrs 2.3F. - Distālā gala garumi ne mazāk kā 3 cm vai 6 cm. - Hidrofils pārklājums distāli ne mazāk kā 25 cm vai 60cm. - Izejas marķieri 2 gabali RTG vizualizējami pie 95cm un 105cm. - Atraumatisks darba gals – RTG vizualizējams. - Stīgas rotētājs. - Ierīces materiāls: - Darba gals – ar volframu piepildīts PTE. - Distālais šafts – PEBA. - Vadītājstīga – SST 304V. - Rokturis – PEBA. - Iekšējā lūmena pārklājums – MDX. - Ārējās virsmas pārklājums – Ndurance. - Stīgas rotētājs – Polikarbonāts. |
| 244 | Dubultlūmena vadītājkatetrs | - Divu lūmenu vadītājkatetrs. - Saderīgs ar vadītājkatetru 5F. - Darba garums 135cm +/- 1cm. - Distālajā daļā hidrofīls pārklājums. - Saderīgs ar stīgu Rx 0.014”. - Stīgas saderība OTW 0.014”. - 1 dziļuma marķieris - RTG kontrastējams. - Atraumatisks, fleksibls darba gals ar RTG vizualizējamu nemetālisku marķieri. - Stīgas rotētājs. - Ierīces materiāls: - Darba gals – ar volframu piepildīts PTE. - Distālais šafts – PEBA. - Vadītājstīga – SST 304V. - Rokturis – PEBA. - Iekšējā lūmena pārklājums – MDX. - Ārējās virsmas pārklājums – Ndurance. - Stīgas rotētājs – Polikarbonāts. |
| 245 | RX vadītājkatetrs ar pagarinājumu | RX vadītājkatetrs ar pagarinājumu - Saderīgs ar vadītājkatetru ID 5F, 6F, 7F, 8F. - Katetra ID 0.041”, 0.056”, 0.062”, 0.071”. - Darba garums 150 cm +/- 1cm. - RX garums ne mazāk kā 25 cm. - 2 izejas marķieri RTG vizualizējami pie 95cm un 105cm. - Atraumatisks darba gals – RTG vizualizējams. - Ierīces materiāls: - Darba gals – ar volframu piepildīts TPE. - Distālais šafts – PEBA, SST 304V. - Vadītājstīga – SST 304V. - Rokturis – PEBA. - Vadītājkatetra pārklājums – MDX. |
| 246 | Vadītājstīga transluminālās aortālās vārstules implantēšanai | - Vismaz trīs stīgas gala izliekuma konfigurācijas - Viena gabala nerūsējošā tērauda stīga - Distālā stīgas gala uzbūve: vītnes veida vijums - Stīgas proksimālās daļas izmērs 0.026” (0.65mm) - Stīgas distālās daļas izmērs 0.007” (0.175mm) - Stīgas garums ne īsāks par 275 cm |
| 247 | Slūžas komplekts transluminālās aortālās vārstules implantēšanai | Slūžas komplekta raksturojums: - Komplekts ietver dilatatoru un lokanu slūžu ar pārliekšanās rezistenci un vieglu pāreju uz vadītājstīgu. - Slūžas garums – vismaz 30 cm, dilatatora – 47 cm - Savietojamība ar 0.035” (0.89mm) vadītājstīgu - Diametrs – - Atraumatisks distālais gals ar silikona pārklājumu un rentgenkontrastējamu marķieri, proksimālais – ar hidrofīlu pārklājumu - Vismaz divas izmēru variācijas 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 248 | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām, Iedzimto un iegūto sirdskaišu procedūrām | 1.Caurspīdīgs Y konektors ar 0,120” (9F) iekšējo lūmeni; silikona gredzens, kas slēdz ieeju , fiksācija pieskrūvējot ārējo gredzenu; savienojums ar katetru luer-lock 2.Trulā adata metāla vai plastikāta; 3.Stīgas griezējs |
| 249 | Novolimus medikamentu elutējoša bioabsorbējoša stenta sistēma | - Stenta materiāls biodegradējošs poli-L-lakticīds (PLLA). - Medikaments-novolimus. - Stenta sieniņas biezums – 150 un 120 mikroni. - Stents degradējas 12 mēnešu laikā. - Stents pilnībā absorbējas 24 mēnešu laikā. - Lūmena palielinājums par vismaz 9% 6 mēnešu laikā pēc stenta implantēšanas. - Ir pieļaujams stenta dilatācija par vismaz 1,5 mm lielāka nekā stenta nominālā vērtība. - Stenta materiāla elastīgās īpašības nodrošina atgriešanos nominālajā diametrā. - Iespējams postdilatēt dažādus stenta segmentus. - Diametrs: 2,5mm, 3,0mm, 3,25mm, 3,5mm & 4,0mm. - Garums: 14mm, 18mm & 28mm. - Stenta abos galos iestrādāti RTG marķieri. |
| 250 | Pagarinātāj vadītājkatetrs | Katetra dizains: Katers ar spirālveida apvalku, kas nodrošina lokanību un novērš mezglu veidošanos. 17 cm garš Half-pipe dizains (15cm at 170° & 2cm at 200°). Nerūsējošā tērauda vadītājstīga ar RTG izejas marķieriem. Nepieciešamie katetrs diameteri: 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F 5.slāņu kompozīta materiāla šafts |
| 251 | Mikrokatetrs Hronisku Totālu oklūziju procedūrām | Divvirzienu divslāņu koila tehnoloģija. Distālajā galā hidrofīls pārklājums 60 cm garumā. 1:1 rotēcija pulskteņa rādītāja virzienā. Mīksts, atraumatisks gals RTG vizualizējams. Mīksts ārējais spirālveida koils izgatavots no neilona. Katetra gals pārklāts ar zelta pārklājumu un mīkstu neilona koilu. PTFE ieliktnis stīgas lūmenam - berzes mazināšanai. Dubult lūmena pieejas katetrs, RX-OTW, proksimālā lūmena izeja 12 mm no gala. Mikrokaters RX/OTW ar vai bez liektām gala modifikācijām. |
| 252 | Hemostatiskais vārsts Koronāro Angioplastiju procedūrām | Hemostātiskais vārsts ar zvaizgnes formas blīvi. Iekšējais lūmens 8F. Spiediena izturība ne mazāk kā 600 psi. Pieejami divi vārsta veidi- "Click Open, Click Close" un "No Click". Rotolock savienošanas sistēma |
| 253 | Medikamentu sirolimus izdaloši biorezorbējoši magnija koronārie stenti ar biorezorbējoša polimēra pārklājumu | Elektropulēts magnija sakausējuma stents; - Stents klāts ar biorezorbējošu polimēru, kas kontrolē sirolimus izdali; - Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; - Atvērta stenta diametrs milimetros 3.00mm, 3,50mm; - Nominālais stenta garums 15mm, 20mm, 25mm; Stenta ievades sistēma: Stenta ievades sistēmas veids rapid exchange Savienojamība – minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0,014 |
| 254 | Intrakoronārās vadītājstīgas multiplu hronisku subtotālu oklūziju ar vairāku jaunizveidojušos kanālu (neo-kanālu) uzbūvi šķērsošanai | - Vadītājstīgas uzbūve Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds Vadītājstīgas spirāles materiāli: - Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds - Distālā rentgenkontrastējamā daļa: pallādijs (26 mm garumā) - Vadītājstīgas pārklājumi: - Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE; - Distālā daļa: 30 cm hidrofils pārklājums; - Pieejamas standarta un ES (Extra support) vadītājstīgas; - Ārējais vadītājstīgas diametrs nav lielāks kā 0.014"; - Vadītājstīgas garumi 190cm vai 300 cm; - Proksimālo marķieru novietojums: Brahiālā: 92cm; Femorālā: 102cm; |
| 255 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) - Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. - Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā - Balonkatetra veids: OTW (over the wire) - Balona diametri: - 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - Balonu garumi: - 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm - Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Nominālais spiediens: 7 atm - RBP(Rated burst pressure): 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) - Katetra pārklājums: hidrofobs, - Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums - Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 5F (ja balona diametrs 3.0 – 7.0 mm) 6F (ja balona diametrs 8.0 - 10.0 mm) - Katetru garumi: 80cm un 130cm |
| 256 | Augsta spiediena balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | - Balona materiāls: Neilons/Pebax - Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. - Balonkatetra veids: OTW (over the wire) - Balona diametri: - 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 12.0mm - Balonu garumi: - 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm - Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Nominālais spiediens: 14 atm (ja balona diametrs 3.0-8.0 mm); 12 atm (ja balona diametrs 9.0-12.0 mm) - RBP(Rated burst pressure): līdz 27 atm - Vadītājstīgas lumens: 0.035” - Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 6F (ja balona diametrs 3.0 – 8.0 mm) 7F (ja balona diametrs 9.0 - 12.0 mm) - Katetru garumi: 40 cm un 75 cm |
| 257 | Balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | 1. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 2. Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 3. Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-6%) 4.Balona locījums 3 vietās 5.Balona pārklājums: hidrofils, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā. 6.Balona diametri: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm. 7.Balona garumi: 20mm, 40mm, 70mm, 100mm, 140mm, 180mm, 220mm. 2 Rtg kontrastējami marķieri, kas nepalielina katetra profilu 8.Nominālais spiediens: 7 atm RBP (Rated burst pressure): 14 atm 9. Katetra uzbūve: Distālā daļa 3.1F, hifrofils pārklājums, koaksiāla konstrukcija Proksimālā daļa 3.9F, hidrofobs pārklājums, katetru pastiprinošā stīga, koaksiāla konstrukcija Katetra garums 150mm (ø 1.5/2.0 x 20 - 100 mm) Katetra garums 75mm (ø 2.0 x 140 - 220 mm un ø 2.5 - 4.0 mm) Vadītājstīgas lumens: 0.014”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F |
| 258 | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai | 1.Balons pārklāts ar Paclitaxel vai analoga medikamentu 2.Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā 3.Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 4.Balona materiāla tips: semi compliant (kontrolēta palielināšanās 4-8%) 5.Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 6.Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 7.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 8.Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. 9.Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 10.2 Rtg kontrastējami marķieri 11.Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) 12.Katetra pārklājums: hidrofobs, 13.Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums 14.Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F 15.Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) 16.Katetru garumi: 90cm un 130cm 17.Katetra (shaft) diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains 18.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 19.Balonu garums: 40 mm 20.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 21.Balonu garums: 80 mm 22.Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. 23.Balonu garums: 120 mm |
| 259 | Mininimāli invazīvs mitrālā vārstuļa hordu rekonstrukcijas komplekts | - Ierīce paredzēta mitrālā vārstuļa prolapsa ārstēšanai ar transapikālu pieeju bez mākslīgās asinsrites; - Ierīces distālajā galā ir spailes vārstuļa lapiņas satveršanai; - Ierīcei ir aprīkota ar 4 fibrooptiskajiem kanāliem, kas noraida atbilstošu gaismas signālu uz monitoru, kad vārstuļa lapiņa ar spailēm ir pareizi sarverta; - Ierīces komplektā ir jābūt īpašai adatai, kas ļauj šuvi izvērt caur vārstuļa lapiņu. |
| 260 | Stents ar pašpaplašināšanas funkciju, lielu elastību un radiālo spēku sarežģītas anatomijas perifēro asinsvadu stentēšanai | 1) Ergonomiska vairāku šķērsgriezumu ievadīšanas sistēma, kas nodrošina precīzu stenta izvēršanu 2) Dizains - 6 pāri super elastīgi nitinola vadi, savijies spirālveidīgs dizains ar slēgta režģa veida ģeometriju 3) Savietojams ar 0,014"- 0,018" stīgu 4) Ievades vārti: 6Fr 5) Ievadīšanas sistēmas garums: 80 un 120cm 6) Stenta diametrs: 4 - 8mm 7) Stenta garums: 40 - 200mm 8) Var lietot bilārai stentēšanai |
| 261 | Ar paklitakselu piesūcināts drug- eluting PTCA koronāro asinsvadu dilatācijas balonkatetrs ar organiskas izcelsmes pārklājumu | - Katetra ievades sistēma: Rx (Rapid Exchange) - Balona pārklājums: organiskas izcelsmes drug-eluting pārklājums, piesūcināts ar paklitakselu koncentrācijā 3µg/mm² - Medikamenta izdalīšanās laiks: ≤60sek. Pieejamie balonu Ø: 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00mm - Piejamie balonu garumi: 14; 20; 30; 40mm - Balona materiāls: semicompliant - Katetera garums: min. 145cm - Derīguma laiks pēc izgatavošanas: vismaz 3 gadi - Izmantojams ar vismaz 5F vadītājkateteru - Izmantojams ar vadītājstīgu 0.014“ - Nominālais spiediens: ≤7atm - Maksimālais spiediens: ≤15atm - Divi radiopozitīvi marķieri. |
| 262 | Aortas koartācijas stenti | Aortas koartācijas stenti Stentu materiāls: Platīna un irīdija sakausējuma stieple 0,013 zollu diametrā ar 24 karātu zelta pārklājumu sametināšanas vietā. Oklūdera izmēri: 16/ 22/ 28/ 24/ 39/ 45mm. Forma: Stents sastāv no dažādiem riņķiem atkarībā no pieprasītā garuma. Katrs riņķis sastāv no astoņām Z-veida stiepļu cilpām. Riņķi ir savienoti ar lāzera metināšanu un pārklāti ar 24K zeltu. Jābūt iespēja paplašināt diametru no 12mm līdz 24mm. Stentam jābūt pielietojamam gadījumā, ja aortas stenoze ir vairāk nekā 20%. II. Aortas koartācijas stenti ar pārklājumu Oklūdera materiāls: Platīna un irīdija sakausējuma stieple 0,013 zollu diametrā ar 24k zelta pārklājumu savienojuma vietā. Pārklāts ar izstiepjamo PTFE. Oklūdera izmēri: 16/ 22/ 28/ 24/ 39/ 45mm. Forma: Stents sastāv no dažādiem riņķiem atkarībā no nepieciešama garuma. Katrs riņķis sastāv no astoņām Z-veida stiepļu cilpām. Riņķi ir savienoti ar lāzera metināšanu un pārklāti ar zeltu. Šī konstrukcija dod iespēju paplašināt diametru no 8mm līdz 24mm. |
| 263 | Sterili, neoprena, nepūderēti ķirurģiskie cimdi | Pamatmateriāls – Neoprēns. Cimdi trīsslāņu materiāla: ārējais slānis – Neoprēns, vidējais slānis – neoprēna un nitrila savienojums (cimdu izturības palielināšanai), iekšējais slānis – nitrils. Iekšējais sānis pārklāts ar CPC (Cetilpiridīna hlorīdu) Darvan L un silikonu, ērtākai uzvilkšanai. Nesatur dabisko lateksu vai citus tā komponentus. Cimdu blīvums: pirksta galos: ne mazāks kā 0,17mm plaukstas daļā: ne mazāks kā 0,14mm aproces daļā: ne mazāks kā 0,14mm Cimdu garums, ne mazāks kā 305mm. Cimdu krāsa – gaiši brūna. Cimdu forma anatomiski veidota. Manšete rievota, speciāli veidota lai darba procesā nenorullētos. Vīrusu caurlaidība: Pārbaude veikta un izturēta, pēc ASTM F 1671 Dūrienu izturība (pēc EN 455 AQL 1.5) ne mazāka par 0,65AQL(Aceptable Quality Level). Izstiepšana ar spēku pirms paātrinātās novecošanas (pēc ASTM D3577 650%): ne mazāks par 924 - 963% Ķīmiskā pretestība: Cimdi ir izturīgi pret izplatītākajām ķimikālijām un ķīmijterapijas sastāvdaļām, kas ir novērtēts saskaņā ar EN 374-3. Atbilst Medicīnas ierīču Direktīvas 93/42/EEC prasībām, CE marķējums. Saskaņā ar ES standartiem EN455-1, -2, -3 un -4. Izmēri: 5,5 – 9,0 Uz iepakojuma jābūt norādītam ražošanas datumam un derīguma termiņam. Pievienot ražotāja Tehnisko datu lapu (TDS) |
| 264 | Vienreizēji radiācijas aizsardzīgas pārklāji | RADPAD ( Worldwide Innovations & Technologies, Inc, USA ) Dažādu izmēru aizsarg pārklāji, kas aizsargā medicīnas personālu no izkliedētā rentgena starojuma; Vienreizlietojami un iepakoti sterilā iepakojumā; Satur Bismutu un bāriju Nesatur svinu un wolframu ar 0,25 mm Pb ekvivalentu pie 90 kVp RTG aparāta jaudas, vienā slānī; Radiācijas aizsaregpārklāji absorbē radioaktīvo starojumu līdz 95%; iekļauta divpusēja pielīpoša lente Pārklāji absorbē izkliedes starojumu un nodot to siltumā, kas izdalās gaisā. Pārklāji nekļūst radioaktīvi, ir vienreizējas lietošanas unvar droši tikt likvidēti, jo ir videi draudzīgi. Jābūt pieejamām sekojošām modifikācijām: 1) Perifērais pārklājs ar absorbentu , izmērs 11”x34” 2) Invazīvo procedūru pārklājs ar absorbentu , izmērs 14x16cm 3) Femorālais pārklājs w/absorbent , izmērs 14,5" x 16,5" 4) Jugulārais /TIPS pārklājs w/absorbent 12" x 16", 5) Fenestētie radiālie pārklāji w/absorbent, 14”x16” 6) Galvas protekcijas ķirurģiskās cepures (unisex) 7) Vairogdziedzera pārklājs ar maināmu pārklājumu 8) vairogdziedzera pārklāju maināmie pārklājumi |

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 101 | Oklūders atvērtā arteriālā vada slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu |

I. Standarta oklūders.

| 1) Oklūdera materiāls | Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu |
| --- | --- |
| 2) Oklūdera izmēri | 5/ 4mm; 6/ 4mm; 8/ 6mm; 10/ 8mm; 1/ 10mm; 14/ 12mm; 16/ 14mm |
| 3) Forma | Pašizpletošais nitinola tīkla oklūders, konusa veida, ar disku no aortālās puses. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. |

4) Ar iespēju ielādēt piegādes sistēmā :

| Oklūdera izmēri | Piegādes sistēmas 180° izmēri |
| --- | --- |
| 5/ 4mm | 5Fr, 60cm |
| 6/ 4mm | 6Fr, 60cm vai 80cm |
| 8/ 6mm | 6Fr, 60cm vai 80cm |
| 10/ 8mm | 6Fr, 60cm vai 80cm |
| 12/ 10mm | 7Fr, 80cm |
| 14/ 12mm | 7Fr, 80cm |
| 16/ 14mm | 7Fr, 80cm |

II.Trisdaļējais oklūders arteriālā vada sarežģītas konfigurācijas slēgšanai

| 1) Oklūdera materiāls | Niķeļa un titāna sakausējums, bez iekšējā tekstila |
| --- | --- |
| 2) Oklūdera izmēri | 3-4; 3-6; 4-4; 4-6; 5-4; 5-6; 6-4; 6-6mm; |
| 3) Forma | Pašizpletošais daudzslāņu nitinola tīkla oklūders, sastāv no trim daļām: diviem uz iekšu ieliektiem diskiem un centrāla cilindra, kuri veido sešas oklūzijas virsmas. Oklūderam jābūt ar zemu profilu un artikulācijas iespēju, kas nodrošina dukta slēgšanu dažādās konfigurācijās. Oklūders automātiski centrējas dukta atverē. |

4) Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt.

5) Ar iespēju ielādēt piegādes sistēmā :

| Oklūdera izmēri | Piegādes sistēmas izmēri |
| --- | --- |
| 3/ 4mm, 3/ 6mm, 4/ 4mm, 4/ 6mm | 4Fr, 60cm vai 80cm |
| 5/ 4mm, 5/ 6mm, 6/ 4mm, 6/ 6mm | 5Fr, 60cm vai 80cm |

III Oklūders mazam atvērtā arteriālā vadam ar minimālo protrūziju

| 1) Oklūdera materiāls 2) Oklūdera izmēri | Niķeļa un titāna sakausējuma stieple 3/ 4mm, 3/ 6mm, 4/ 4mm, 4/ 6mm, 5/ 4mm, 5/ 6mm, 6/ 4mm, 6/ 6mm |
| --- | --- |
| 3) Forma | Pašizplētošais vienslāņa nitinola blīva pinuma tīkla oklūders, sastāv no trim daļām: diviem plakaniem diskiem un centrāla cilindra. |

4) Oklūderam jābūt simetriskam un ar zemu profilu; ar diska artikulācijas iespēju, kas nodrošina dukta slēgšanu dažādās konfigurācijās ar minimālo artēriju protrūziju. Jābūt iespējai izņemt oklūderu no piegādes sistēmas, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt.

5) Jābūt visu izmēru oklūderus ielādēt 4Fr piegādes sistēmā

.

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 102 | Oklūders atvērtās ovālās atveres slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu |

Oklūders atvērtās ovālās atveres slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu.

I. Diskveida oklūders

| 1) Oklūdera materiāls | Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu |
| --- | --- |
| 2) Forma | Divi kopā savienoti stiepļu tīklu diski. Diski ir savienoti pa vidū ar īsu saikni, kas automātiski centrē oklūderu atverē. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. |

3) Savietojami ar attiecīgo piegādes sistēmu un ar mērīšanas balonkateteru ar trim kontrasta mārkera svītriņām pēc konkursa rezultāta

4) Oklūdera izmēri:

| Laba priekškambara diska diametrs | Kreisa priekškambara diska diametrs | Piegādes sistēmas izmēri |
| --- | --- | --- |
| 18mm | 18mm | 8F, 45° |
| 25mm | 18mm | 8F, 45° |
| 30mm | 30mm | 8F, 45° |
| 35mm | 25mm | 9F, 45° |

II. Pielāgojamais oklūders

| - Oklūdera materiāls - Oklūdera izmēri | Niķeļa un titāna sakausējuma rāmis un adīts poliestera tekstils; 20mm, 25mm |
| --- | --- |
| - Forma | Laba priekškambara propellera veida erkers starp poliestera tekstila slāņiem un kreisa priekškambara propellera veida enkurs savienoti ar poliestera valgu ar regulējamu garumu attiecīgi septuma resnumam. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. |

- Savietojami ar attiecīgam piegādes sistēmām:

| Oklūdera izmērs | Piegādes sistēmas izmēri |
| --- | --- |
| 20mm | 25°, 11Fr, 80cm |
| 25mm | 45°, 11Fr, 80cm |

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 103 | Oklūders sirds kambaru starpsienas defekta slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu |

Oklūders sirds kambaru starpsienas defekta slēgšanai ar transkatetra tehnikas ievadīšanu.

I. Membranozas oklūders

| 1) Oklūdera materiāls | Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu |
| --- | --- |
| 2) Forma | Divi kopā asimetriski savienoti dažādu izmēru stiepļu diski. Diski ir savienoti pa vidū ar garu saikni, kas automātiski centrē oklūderu starpsienas atverē, ar piegādes sistēmu. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. |

3) Oklūderiem paredzētu piegādes sistēmu izmērs nepārsniedz 9Fr

4) Oklūdera izmēri:

| Joslas diametrs, mm | Laba kambara diska diametrs, mm | Kreisa kambara diska diametrs, mm |
| --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 10 |
| 5 | 9 | 11 |
| 6 | 10 | 12 |
| 7 | 11 | 13 |
| 8 | 12 | 14 |
| 9 | 13 | 15 |
| 10 | 14 | 16 |
| 11 | 15 | 17 |
| 12 | 16 | 18 |
| 13 | 17 | 19 |
| 14 | 18 | 20 |
| 15 | 19 | 21 |
| 16 | 20 | 22 |
| 17 | 21 | 23 |
| 18 | 22 | 24 |

II. Muskulārais oklūders

| 1) Oklūdera materiāls | Niķeļa un titāna sakausējums iekšpusē klāts ar dakronu |
| --- | --- |
| 2) Forma | Divi kopā asimetriski savienoti dažādu izmēru stiepļu diski. Diski ir savienoti pa vidū ar garu saikni, kas automātiski centrē oklūderu starpsienas atverē. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt. |

3) Oklūderiem paredzētu piegādes sistēmu izmērs nepārsniedz 10Fr, 45° vai 180°, 80cm

4) Savietojami ar mērīšanas balonkateteriem ar trim kontrasta mārkera svītriņām

4) Oklūdera izmēri:

| Josla diametrs, mm | Diska diametrs, mm | Josla garums, mm |
| --- | --- | --- |
| 4 | 9 | 7 |
| 6 | 14 | 7 |
| 8 | 16 | 7 |
| 10 | 18 | 7 |
| 12 | 20 | 7 |
| 14 | 22 | 7 |
| 16 | 24 | 7 |
| 16 | 26 | 10 |
| 18 | 26 | 7 |
| 18 | 28 | 10 |
| 20 | 30 | 10 |
| 22 | 32 | 10 |
| 24 | 34 | 10 |

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 104** | Piegādes sistēma vai ekvivalents, kas savietojama ar visiem Amplatzer oklūderiem |

Piegādes sistēmai jābūt ar vadītājslūžu, plastikāta skrūvspīlēm un nogādes kabeli, pie kurām pieskrūvēts oklūders. Piegādes sistēma ir izstrādāta, lai padarītu vieglākus ierīces diskveida oklūdera ievadīšanu, nogādi, nostiprināšanu un izvēršanu. Šafta izmēri no 4Fr līdz 13Fr.

Šafta pēdējai trešdaļai jābūt izliektai ar leņķi 45 º un 180o vai ar diviem secīgiem izliekumiem 45 º x 45 º. Garumam jābūt 60cm, 80cm vai 100cm.

Ar 45 º leņķi:

| Šafta izmērs | Garums |
| --- | --- |
| 6Fr | 60cm |
| 7Fr | 60cm vai 80cm |
| 8Fr | 60cm vai 80cm |
| 9Fr | 80cm |
| 10Fr | 80cm |
| 12Fr | 80cm |

Ar 180 º leņķi :

| Šafta izmērs | Garums |
| --- | --- |
| 5Fr | 60cm |
| 6Fr | 60cm vai 80cm |
| 7Fr | 80cm |
| 8Fr | 80cm |
| 9Fr | 80cm |

Ar 45 º x45 º leņķiem:

| 9Fr | 100cm |
| --- | --- |
| 10Fr | 100cm |
| 13Fr | 100cm |

Ar zemo profilu,90 º leņķiem

| 4Fr | 60cm vai 80cm |
| --- | --- |
| 5Fr | 60cm vai 80cm |

PFO oklūderu piegādes sistēma

| Leņķis | Izmērs | Garums |
| --- | --- | --- |
| 25 | 11Fr | 80cm |
| 45 | 11Fr | 80cm |

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 105 | Mērīšanas balonkatetri vai ekvivalenti, kas savietojami ar Amplatzer iekārtām |

Mērīšanas balons – katetrs ar trim ieejām un ar trim kontrasta mārkera svītriņām, kuras atrodas balona iekšpusē un kuras dod iespēju veikt radiogrāfiskus mērījumus. Balona iekšpuses vidū ir 2 svītriņas 0.4mm attālumā viena no otras un viena svītriņa 15mm attālumā no abām. Polimērisks katetrs ar termoplastisku ļoti mīksto elastomēra balonu:

| Max defekta izmērs (mm) | Max piepūšanas apjoms (cc) | Balloon Garums (cm) | Šafta izmērs (Fr) | Garums (cm) | Vadītājstīgas (inch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 12 | 3.5 | 6.0 | 70 | 0.035 |
| 27 | 25 | 4.5 | 7.0 | 70 | 0.035 |
| 40 | 90 | 5.5 | 8.0 | 70 | 0.035 |

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 106 | Dilatācijas balonkatetri mitrālās, aortālas, pulmonāras stenozes paplašināšanai un TAVI |

I. Dilatācijas katetrs ar diviem baloniem

Tehniskās prasības: Polimērisks katetrs ar termoplastisku elastomēra( noncompliant) diviem baloniem: – iekšējais un ārējais, kas atvieglo stentu novietojuma precizēšanu.

Šafta izmēram jābūt: 8/9Fr.

Izmantojamam garumam jābūt: 110cm.

Ievadīšanas stieplei jābūt: 0.035 Zollu.

| Apraksts | Speciāls balons-balonā katetrs stenta divsoļu izvietošanai Iekšējā balona diametram jābūt uz pusi mazākam par ārējā balona diametru. Iekšējā balona garumam jābūt par 1cm īsākam nekā arējam balonam. |
| --- | --- |
| Katetra pamats | Polimers, bez DEHP, bez lateksa |
| Balons | Termoplastisks elastomērs (balons nepārsniegs +/-10% nominālas plīšanas spiedienu no dota balona izmēra), bez DEHP, bez lateksa |
| Rentgenkontrasta svītriņas | Platīnas un irīdija sakausējums |
| Balona diametrs (mm) | 12.0 – 30.0 |
| Balona garums (cm) | 2.5 – 6.0 |
| Nomināls plīšanas spiediens | 2 – 7 |
| Vadītājstīgas izmērs | 8 – 16 |
| Indikācijas | Stentu izvietošanai vados, ar diametru lielāku par 8mm |

II. Dilatācijas katetrs aortas dilatācijai ar diviem secīgiem baloniem

Tehniskās prasības: Polimērisks katetrs ar termoplastisku elastomēra( noncompliant) diviem secigiem baloniem. Speciāla konstrukcija atvieglo novietojuma precizēšanu: ar pirmo piepūšanas soli parādās divi baloni ar centrālu saikni, kas ļauj novietot un turēt katetru vēlamā vietā, nākamā piepūšana paplašina centrālu vietu un nodrošina dilatāciju. Šī procedūra nodrošina pareizu stentu ievietošanu sarežģītos gadījumos, tādus kā aortas kaortācijas paplašināšana.

Izmantojamam garumam jābūt: 110cm.

Pielietojums: pulmonāra, mitrāla un aortas vārstuļu PTV, predilatācija TAVI procedūrā

|  | Standarta | Pastiprināta modifikācija | Īpaši mazi izmēri |
| --- | --- | --- | --- |
| Apraksts |  | Ļoti augsta iekšēja lūmena stiprība; Ļoti ātra vadītājstīgas kustība (arī ar piepūstu balonu) Vieglākā bīdīšana ar armetu cauruli Radionecaurlaidīga iekšēja caurule | Mazāks vadītājstīgas izmērs un zemāks plīšanas spiediens |
| Katetra pamats | Polimers, bez DEHP, bez lateksa |  |  |
| Balons | Termoplastisks elastomērs (balons nepārsniegs +/-10% nominālas plīšanas spiedienu no dota balona izmēra), bez DEHP, bez lateksa |  |  |
| Rentgenkontrasta svītriņas | Platīnas un irīdija sakausējums |  |  |
| Balona diametrs (mm) | 10.0 – 30.0 | 18.0 – 30.0 | 4.0 – 25.0 |
| Balona garums (cm) | 3.0 – 6.0 | 4.0 – 6.0 | 2.0 – 4.0 |
| Nomināls plīšanas spiediens | 2 - 9 | 2 - 4 | 2 - 5 |
| Vadītājstīgas izmērs | 7 - 14 | 10 - 14 | 6 - 11 |
| Indikācijas | Mitrāla un aortas vārstuļu PTV, TAVI |  | Pulmonāra vārstuļa PTV, TAVI |

- Dilatācijas katetri valvoplastijai un aortālām stenozēm

Tehniskās prasības: Polimērisks katetrs ar termoplastiska elastomēra ( noncompliant) balonu un platīna irīdija atzīmēm ar lokainu galu.

Izmantojamam garumam jābūt: 85/ 100cm.

Pielietojums: pulmonāra, mitrāla un aortas vārstuļu PTV, predilatācija TAVI procedūrā

|  | Standarta | Ar lielāku plīšanas spiedienu (RBP) | Armets | Armets ar augstāku plīšanas iespēju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apraksts |  |  | Ļoti augsta iekšēja lūmena stiprība; Ļoti ātra vadītājstīgas kustība (arī ar piepūstu balonu) Vieglākā bīdīšana ar armetu cauruli Radionecaurlaidīga iekšēja caurule Pieļauj ātru piepūšanu un gaisa izpūšanu; īss, elastīgs gals un zema profila balons |  |
|  |  |  |  | Augstāks plīšanas spiediens (RBP) nekā pārējiem |
| Katetra pamats | Polimers, bez DEHP, bez lateksa |  |  |  |
| Balons | Termoplastisks elastomērs (balons nepārsniegs +/-10% plīšanas spiedienu no dota balona izmēra), bez DEHP, bez lateksa |  |  |  |
| Rentgenkontrasta svītriņas | Platīnas un irīdija sakausējums |  |  |  |
| Balona diametrs (mm) | 2.0 – 40.0 | 4.0 – 30.0 | 8.0 – 30.0 | 8.0 – 30.0 |
| Balona garums (cm) | 2.0 – 8.0 | 2.0 – 10.0 | 2.0 – 6.0 | 2.0 – 6.0 |
| Nomināls plīšanas spiediens | 1 - 10 | 2 - 15 | 2 - 10 | 3 - 15 |
| Vadītājstīgas izmērs | 6 – 16 | 5 – 16 | 7 – 13 | 7 – 16 |
| Indikācijas | Pulmonāra, mitrāla un aortas vārstuļu PTV, TAVI |  | Pulmonāra vārstuļa PTV, TAVI |  |

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 107 | Ierīce kreisā priekškambara austiņas okludēšanai |

- Transkatetrālā pašizvērses ierīce, kas ir paredzēta defektu nosprostošanai kreisā priekškambara struktūrās ar minimālu dziļumu 10mm.

- Izveidota no niķeļa un titāna sakausējuma stiepļu tīklā. Stiepļu disks un daiva iekšpusē ir klāti ar dakrona šķiedrām, kas nodrošina ātru embolizāciju.

- Sastāv no daivas un diska, kuri savā starpā ir savienoti ar centrālo saikni, kas nodrošina diska pašorientēšanos un pašcentrēšanos. Oklūderu var atkārtoti ieviest piegādes sistēmā, pārvietot un vēlreiz izplest vai evakuēt.

- Daiva ietilpst izveramā dobumā, un disks ar lielāko diametru slēdz ārējo caurumu. Daiva ar stabilizējošām stieplēm uzlabo ierīces turēšanos ievietotājā vietā.

- Proksimāla ierīces novietošana optimizē instalācijas procedūru jebkurai distāla austiņa anatomijai.

- Komplektā ietilpst ievadīšanas kabelis. Abos daivas galos ir divas rentgenkontrastējošās stabilizējošas stieples, kuras kopā ar marķieriem dod labu vizualizāciju.

Ir divas modifikācijas:

- Standarta oklūders

Izmēri:

| Daivas diametrs | 16mm | 18mm,20mm,22mm, | 24mm, 26mm, 28mm, 30mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Diska diametrs | Daivas diametrs + 4mm |  | Daivas diametrs + 6mm |
| Daivas garums | 6.5mm |  |  |
| saiknes garums | 4mm |  |  |
| stabilizējošas stieples | 6 pāri |  |  |
| Piegādes sistēmas izmērs | 9Fr | 10Fr | 13Fr |

- Iepriekš ielādēts īpaši lokains oklūders bez dakrona šķiedrām

Lokainam oklūderam ir lielāks stiepļu disks un daivas ir savienotas ar garāko saikni.

Mikroskrūves gali padziļināti, lai būtu vienlīdzīga virsma

Izmēri:

| Daivas diametrs, mm | 16 | 18 |  | 20 | 22 | 25 |  | 28 | 31 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diska diametrs | Daivas diametrs + 6mm |  |  |  |  | Daivas diametrs + 7mm |  |  |  |  |
| Daivas garums | 7.5mm |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |
| saiknes garums | 5.5mm |  |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |
| stabilizējošas stieples | 6 pari |  | 8 pari |  |  |  | 10 pari |  |  |  |
| Piegades sistemas izmers | 12Fr |  |  |  |  |  | 14Fr |  |  |  |

- Abos ierīces galos ir rentgenkontrastējoši marķieri un izciļņi ar vītni ievadīšanas kabeļu pievienošanai.

- Rentgennecaurlaidīgas piegādes sistēmas nodrošina redzamību ar fluoroskopiju.

- Piegādes sistēma ar diviem secīgiem izlikumiem 45 º x 45 º, garums 100cm un diametri 9Fr, 10Fr, 12Fr, 13Fr vai 14Fr.

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 123 | Ātras plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F) |

1) Katetra sienas uzbūve : Trīs slāņu uzbūve

Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas

nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proximālajā galā.

2) Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos

Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam.

* 3) Katetru nominālie diametri Pigtail katetriem

4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042"

5F iekšējais diametru  mazāku kā 0.047"

6F iekšējais diametru  ne mazāku kā 0.057"

Katetru nominālie diametri selektīvajiem katetriem

4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042"

5F iekšējais diametru  mazāku kā 0.047"

6F iekšējais diametru  ne mazāku kā 0.057"

4) Katetru garums- visi selektīvie katetri ne mazāki kā 100cm; Visi Pigtail katetri ne mazāki kā 110cm.

* 5) Plūsmas nominālie ātrumi

| Pigtail modifikācijai | Selektīvajiem katetriem |
| --- | --- |
| 4F- 16,7 ml/sek. pie 1200 PSI; 5F- 19,8 ml/sek. pie 1200 PSI; 6F- 32,6 ml/sek. pie 1200 PSI. | 4F- 16,7 ml/sek. pie 1200 PSI; 5F- 21,3 ml/sek. pie 1200 PSI; 6F- 35 ml/sek. pie 1200 PSI. |

Katetra parametri redzami uz katetra ieejas porta (izmērs F, savienojamība ar

vadītājstīgu, max pieļaujamais spiediens, katetra garums).

* 6) Modifikācijas

Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina katetrizāciju labajai,

kreisajai sirds artērijai un šuntiem pie dažādiem aordas lielumiem un asinsvadu

konfigurācijas.

Judkins Left    3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0 ; Judkins Right   3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 3 RDC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III;   Amplatz Right I; II; Amplatz Right Modified.

Šuntu katetri- Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary.

Daudzfunkcionālie katetri- Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2.

Sones katetri- Sones I, II, III, ar sānu atverēm- I PP, II PP; III PP; El Gamal Bypass I  PP, II PP, Castillo I, II, III.

Pigtails- Straight, 145˚, 155˚.

| Nr.p.k. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 124 | Speciālie ātras plūsmas un augsta spiediena diagnostiskie katetri (4F-6F) pēc pasūtītāja noteiktā nestandarta garuma un/vai gala konfigurācijas |

1) Katetra sienas uzbūve : Trīs slāņu uzbūve

Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda stiepļu pinums, kas

nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proximālajā galā.

2) Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos korpusa segmentos

Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam.

* 3) Katetru nominālie diametri Pigtail katetriem

4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042"

5F iekšējais diametru  mazāku kā 0.047"

6F iekšējais diametru  ne mazāku kā 0.057"

Katetru nominālie diametri selektīvajiem katetriem

4F iekšējais diametru ne mazāku kā 0.042"

5F iekšējais diametru  mazāku kā 0.047"

6F iekšējais diametru  ne mazāku kā 0.057"

4) Katetru garums- Katetra garums – nestandarta - tiek izgatavots specifiski pēc pasūtītāja pieprasījuma

Katetru galu modifikācijas - nestandarta - tiek izgatavots specifiski pēc pasūtītāja pieprasījuma

* 5) Plūsmas nominālie ātrumi

| Pigtail modifikācijai | Selektīvajiem katetriem |
| --- | --- |
| 4F- 16,7 ml/sek. pie 1200 PSI; 5F- 19,8 ml/sek. pie 1200 PSI; 6F- 32,6 ml/sek. pie 1200 PSI. | 4F- 16,7 ml/sek. pie 1200 PSI; 5F- 21,3 ml/sek. pie 1200 PSI; 6F- 35 ml/sek. pie 1200 PSI. |

Katetra parametri redzami uz katetra ieejas porta (izmērs F, savienojamība ar

vadītājstīgu, max pieļaujamais spiediens, katetra garums).

6) Modifikācijas

Katetru galu modifikācijas - nestandarta - tiek izgatavots specifiski pēc pasūtītāja pieprasījuma.