## Saturs
SATURS | Skaits
1. daļa - Spirogrāfs ar darba staciju | 1
2. daļa - Elektroniskie pacientu svari | 2
3. daļa - Kompjuterizēts perimetrs (redzes lauka noteikšanai) | 1
4. daļa - Oftalmologa darba vieta | 6
5. daļa - Projektors redzes pārbaudei | 5
6. daļa - Auto-kerato-refrakto-tono-pahimetrs | 3
7. daļa - Spraugas lampa | 5
8. daļa - Acu ultrasonogrāfs | 1
9. daļa - Acu optiskās koherences tomogrāfa iekārta | 1
10. daļa - Vilkmes skapis medikamentu sagatavošanai | 1
11. daļa - Termostats | 1
12. daļa - Portatīvs pulsa oksimetrs | 1
13. daļa - Elektroencefologrāfs stacionārs | 1
14. daļa - Ultrasonogrāfs neiroloģijai, reimatoloģijai un asinsvadu izmeklējumiem | 1
15. daļa - Elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārta | 1
16. daļa - HD cisto-nefro videoskops ar HD monitoru | 4
17. daļa - Rigidais universālais cistoskops | 3
18. daļa - Ultrasonogrāfs uroloģijai | 1
19. daļa - Pacienta galds - kušete ar RTG caurlaidību | 1

## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
1. daļa - Spirogrāfs ar darba staciju
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Spirogrāfijas sistēma
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1. | 1 | Spirometrija
1. | 1.1 | Statiskie rādītāji ne mazāk kā (SVC, ERV, IRV, TV)
1. | 1.2 | Dinamiskie rādītāji ne mazāk kā (FVC, FEV1, FEV1/FVC)
1. | 1.3 | Maksimālā voluntārā ventilācija (MVV)
1. | 1.4 | Ieelpas/izelpas plūsmas ātrums atkarībā no tilpuma (Flow volume loop)
1. | 2 | Ierīce jābūt savienojamai ar darba staciju
1. | 3 | Prasības ieelpas/izelpas plūsmas mērīšanai:
1. | 3.2 | Plūsmas ātruma diapazons robežās no 0 līdz ±18 L/s vai plašāk
1. | 3.3 | Mērījuma kļūda ne lielāka par ± 2%
1. | 3.4 | Izšķirtspēja 1 ml/s vai mazāka
1. | 4 | Prasības ieelpas/izelpas tilpuma mērīšanai:
1. | 4.2 | Tilpuma diapazons robežās no 0 līdz ±20 L vai plašāk
1. | 4.3 | Kļūda ne lielāka par ± 3%
1. | 4.4 | Izšķirtspēja ne lielāka par 1 ml
1. | 5 | Spirogrāfam jābūt aprīkotam ar Lillī vai Fleiša tipa apsildāmu pneimotahogrāfijas sensoru vai analogu sensoru.
1. | 5 | Datu interpretācijas un arhivēšanas programma
1. | 5.1 | Datu interpretācijas programmai jānodrošina 1.1-1.5 punktos minēto mērījumu attēlošanu un apstrādi
1. | 5.2 | Programmatūrā jābūt iekļautām plūsmas/tilpuma kalibrācijas programmām, ja šādu kalibrācija ir nepieciešama iekārtas darbības nodrošināšanai.
1. | 5.3 | Datus jāvar saglabāt PDF un JPG formātos
1. | 5.4 | Izdrukā pirms izdrukāšanas jāvar pievienot piezīmes un aprakstus.
1. | 5.5 | Jābūt automātiskas interpretācijas funkcijai
1. | 5.6 | Jābūt testa līkņu salīdzināšanas iespējai
1. | 5.7 | Jābūt datu meklēšanas iespējām pēc dažādiem parametriem
Komplektā:
1. | 6 | Spirogrāfs
1. | 7 | Spirogrāfijas darba stacija - dators, monitors ne mazāk kā 22'', klaviatūra, pele
1. | 8 | Iemutes un filtri, nodrošinot pirmās 100 spirometrijas reizes
1. | 9 | 3l spirogrāfa kalibrēšanas šļirce, ja šāda kalibrēšana ir nepieciešama
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
2. daļa - Elektroniskie pacientu svari
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt CE atbilstības marķējumam un M metroloģiskajam papildmarķējumam.
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Svariem jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Elektroniskie pacientu svari - medicīniskie
|  | Daudzums (gab.): | 2
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 1 | Maksimālais svars ne mazāk kā 250kg
2. | 2 | Mērījumu precizitāte vismaz 100g
2. | 3 | Platformas izmēri ne mazāki kā 600 mm x 600 mm
2. | 4 | Svari aprīkoti ar rokturu sistēmu - pacientam atbalstīties svēršanās laikā, ar augstumu 1.2 m +/- 10 cm
2. | 5 | Taras svara uzstādīšanas un dzēšanas funkcija, svēršanai sēdus pozīcijā ar krēslu.
2. | 6 | LCD displejs
2. | 7 | III klases svari
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 3.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
3. daļa - Kompjuterizēts perimetrs (redzes lauka noteikšanai)
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. |  | Kompjuterizēts perimetrs (redzes lauka noteikšanai)
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3. | 1 | redzes lauka perimetrs ar iebūvētu datoru un iebūvētu zoda un pieres balstu un oklūderi, galds ar augstuma regulāciju, printeris, pacienta atbildes slēdzis.
3. | 2 | Izmeklējumu veikšanas stratēģijas:
3. | 2.1 | unikāla zibšņu tehnoloģija (FDF)
3. | 2.2 | balts – uz – balta perimetrija (SAP)
3. | 3 | Iekārtas prasības:
3. | 3.1 | Kompakts un neliela izmēra
3. | 3.2 | Ar integrētu datoru
3. | 3.3 | Testēšana normālā istabas apgaismojumā
3. | 3.4 | Automātiska, integrēta fiksācijas kontrole (Eye Tracker)
3. | 3.5 | Reālā laikā tiek parādīti
3. | 3.5.1 | fiksācijas zudums
3. | 3.5.2 | False-pozitīvie
3. | 3.5.3 | False- negatīvie rezultāti
3. | 3.6 | Ticami rezultāti minimālas testēšanas mainības dēļ
3. | 3.7 | Vairākas stratēģijas un progresijas analīze
3. | 3.8 | Jaunākā tehnoloģija
3. | 3.9 | Izmeklējums ilgst 4-5 minūtes
3. | 3.10 | Perifēro testu veikšana līdz 60 grādiem.
3. | 4 | Iekārtai jābūt ne mazkā kā 2 SAP testēšanas veidiem un vienam FDF testēšanas veidam:
3. | 4.1 | SAP III – vidējas līdz smagas glaukomas izmeklēšanai (pilns dinamiskais apjoms no 40 līdz 0 dB)
3. | 4.2 | SAP V – smagas glaukomas izmeklēšanas gadījumiem (limitēts izmeklējumu veikšanas apjoms līdz 16dB)
3. | 4.3 | FDF – agrīnas glaukomas izmeklēšanas gadījumiem
3. | 5 | SPECIĀLIE TESTI: autovadītāju tests un ptozes testi
3. | 6 | Standarta testi:
3. | 6.1 | FDF: 10-3; 24-2; 30-2; 30-60N; 30-60
3. | 6.2 | SAP III: 10-2; 24-2; 30-2; 30-60N; 30-60
3. | 6.3 | SAP V: 10-2; 24-2, 30-2
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 4.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
4. daļa - Oftalmologa darba vieta
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. |  | Oftalmologa darba vieta
|  | Daudzums (gab.): | 6
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
4. | 1 | Oftalmologa darba vieta, pacientu izmeklējumu veikšanai.
Tehniskās prasības:
4. | 2 | Elektroniski vadāma bīdāma augstuma regulācija motorizēta darba ne mazāk kā trīs iekārtu (spraugas lampa u.c.) novietošanai
4. | 3 | Iekārtu barošana organizēta izmantojot darba virsmā iebūvētas ne mazāk kā 3 kontaktligzdas (Latvijas tīkla spriegums)
4. | 4 | Ar augšējo apgaismojumu
4. | 5 | Pacienta krēsls uz atsevišķas pamatnes ar elektronisko pacienta pozicionēšanu: uz augšu, uz leju, uz priekšu un atpakaļ. Noliecama atzveltne un roku balstiem. Aprīkots ar kājas atbalstu. Apdares materiāls viegli dezinficējams.
4. | 6 | Ar atvilktni lēcām
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 5.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
5. daļa - Projektors redzes pārbaudei
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. |  | Projektors redzes pārbaudei
|  | Daudzums (gab.): | 5
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5. | 1 | Ar bezvadu programmējamu vadības pulti
5. | 2 | Optiskajam zoomam jāļauj to viegli uzstādīt jebkurā attālumā ne mazāk kā diapozonā 3-6 metri vai plašāk.
5. | 3 | Projektoram jābūt aprīkotam ar ne mazāk kā 30 optotipu zīmēm, tai skaitā stereotestu, Worth testu, sarkano/ zaļo testu u.c. un iespēju izmantot dažādas maskas, lai projicētu atsevišķas zīmju līnijas vai kolonnas, pat vienu atsevišķu zīmi
5. | 4 | Projektoram jābūt ar galda statīvu un sienas stiprinājumu
5. | 5 | Gaismas avots: LED spuldze
5. | 6 | Zīmes palielinājums 5m attālumā ne mazāk kā 30 reizes
5. | 7 | Zīmes apgaismojumam ne mazāk kā 230 cd/m2
5. | 8 | Jānodrošina sekojošas maskas: horizontālā, vertikālā, atvērtā, atsevišķs burts
5. | 9 | Zīmes nomaiņas ātrums ne vairāk kā 0.03 sek
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 6.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
6. daļa - Auto-kerato-refrakto-tono-pahimetrs
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. |  | Auto-kerato-refrakto-tono-pahimetrs
|  | Daudzums (gab.): | 3
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6. | 1 | AUTOREFRAKTOMETRS
6. | 1.1 | Sfēras diapazonā -30.00D līdz + 25.00 D vai plašāk (V.D. =12mm). Iedaļa 0.12D/ 0.25D
6. | 1.2 | Cilindri diapazonā 0D līdz +/- 12.00 vai plašāk D (0.12D/ 0.25D iedaļa)
6. | 1.3 | Asis 0-180 grādi (Iedaļa ne vairāk 1 grāds/ 5 grādi)
6. | 1.4 | Minimālais izmērāmais zīlītes izmērs ne vairāk kā 2.0 mm diametrā
6. | 1.5 | Izmērāmi rādījumi pie zīlītes diametra 1-6 mm vai plašāk
6. | 2 | AUTOKERATOMETRS
6. | 2.1 | Radzenes izliekums
6. | 2.1.1 | Izliekuma rādiuss diapazonā 5.00 mm līdz 13.00 mm vai plašāk (iedaļa ne vairāk kā 0.01mm)
6. | 2.1.2 | Refraktīvais stiprums diapazonā 25.96D līdz 67.50D vai plašāk (n=1.3375). Iedaļa 0.12D/ 0.25D
6. | 2.1.3 | Cilindri diapazonā 0D līdz+/- 12D vai plašāk
6. | 2.1.4 | Mērījumu laukums: diam. 3.3 mm (R=7.7 mm), diam. 2.4 mm (R=7.8 mm)
6. | 3 | TONOMETRS
6. | 3.1 | Mērījumu apjoms diapazonā 1-60 mm Hg vai plašāk
6. | 3.2 | Mērījumu apjoma uzstādījumi: APC 40, APC 60 (Automatic Puff control)
6. | 3.3 | Fiksācijas gaisma: Iekšējā acs fiksācijas gaisma
6. | 4 | BEZKONTAKTA PAHIMETRS
6. | 4.1 | Mērījumu apjoms diapazonā 300-800 mikroni vai plašāk
6. | 5 | IOP korekcija ar pahimetrijas datiem: automātiska kalkulācija
6. | 6 | Akomodācijas mērījumu apjoms diapazonā no 0-10.00 D vai plašāk
6. | 7 | Starpzīlīšu attālums diapazonā 30-85 mm vai plašāk (iedaļa ne vairāk kā 1 mm)
6. | 8 | Radzenes izmērs diapazonā 10.0 mm līdz 14.0 mm vai plašāk (iedaļa ne vairāk kā 0.5 mm)
6. | 9 | Zīlītes izmērs diapazonā 1.0 mm līdz 10.0 mm vai plašāk (iedaļa ne vairāk kā 0.5 mm)
6. | 10 | Monitors ne mazāk kā 7 collu krāsu šķidro kristālu displejs
6. | 11 | Printeris: Termālais līniju printeris ar automātisku papīra griezēju
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 7.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
7. daļa - Spraugas lampa
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. |  | Spraugas lampa
|  | Daudzums (gab.): | 5
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7. | 1 | Palielinājums ne mazāk kā 5 pozīciju regulators
7. | 2 | Okulāri ne mazāk kā 12.5x
7. | 3 | Kopējais palielinājums ne mazāks kā 5x, 8x, 12.5x, 20x, 32x
7. | 4 | Redzes lauks, mm ne mazāks kā diametrs 46, 29.5, 18.4, 11.5, 7.5 mm
7. | 5 | Starpzīlīšu attāluma pielāgošana 50-75 mm vai plašāk
7. | 6 | Dioptrijas ne mazāk kā +/-8D
7. | 7 | Spraugas iluminācija
7. | 7.1 | Projekcijas palielinājums 1.16x
7. | 7.2 | Spraugas platums ne mazāk kā robežās 0-14 mm, nepārtraukti, vienmērīgi maināms
7. | 7.3 | Spraugas garums ne mazāk kā 14 mm
7. | 7.4 | Apertūras diametrs (mm): 14, 9, 5.5, 0.3 mm
7. | 7.5 | Filtri: Zilais, bezsarkanais, siltumu absorbējošie filtri, dzeltenais filtrs
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 8.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
8. daļa - Acu ultrasonogrāfs
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. |  | Acu ultrasonogrāfs
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
8. | 1 | Ultraskaņas modulārā platforma ar 10 MHz B-scan zondi, 11 MHz A-scan zondi, 50 MHz UBM zondi, speciālo galdu, datoru un printeri.
8. | 2 | Iekārtai jābūt DICOM un EMR savietojamai
8. | 4 | Aparatūras funkcijas
8. | 4.1 | Modulāra ultraskaņas platforma
8. | 4.1.1 | biometrijas modulis (A-režīms, IOL kalkulācija, B-režīma biometrija)
8. | 4.1.2 | B-scan ar vismaz 10 MHz zondi
8. | 4.1.3 | UBM-scan ar 50 MHz lineāro zondi
8. | 4.2 | Vadība ar kājas pedāli
8. | 5 | Lietotājam draudzīgs interfeiss
8. | 5.1 | Izmeklējums ir ātrs un vienkāršs caur pieskārienjūtīgu ekrānu vai datora terminālu
8. | 5.2 | Ātra un ērta zondes pozicionēšana
8. | 5.3 | Neierobežots skenējumu skaits izmeklējuma laikā, saglabāšana vai eksportēšana attēlam vai video ar CINELOOP vai analogu funkciju
8. | 5.4 | Automātisks video ieraksts izmeklējuma pēdējās 30 sek, lai atlasītu labākos kadrus
8. | 5.5 | Plaši izmantojami attēla pēcapstrādes rīki, t.sk. pusautomātiski glaukomas diagnostikas rīki: AOD 500&750 TIA; IT 750&2000; ARA 500&750; TISA 500 & 750, LV vai analogi
8. | 6 | Iekārtas režīmi
8. | 6.1 | A-scan
8. | 6.1.1 | rutīnas izmeklējumi pirms kataraktas operācijas
8. | 6.1.2 | aksiālā garuma mērījumi un IOL kalkulācija ar 6 dažādām formulām
8. | 6.1.3 | Biometrija
8. | 6.1.3.1 | Pastiprinājuma pielāgošana no 20-110 dB vai plašāk
8. | 6.1.3.2 | TGC – 0-30 dB vai plašāk
8. | 6.1.4 | Vismaz 10 MHz zonde
8. | 6.1.4.1 | Elektroniskā izšķirtspēja 0.04 mm vai labāka
8. | 6.1.4.2 | Dziļums 40/80 mm uz 2048 punktiem vai labāks
8. | 6.1.4.3 | Kontakta un imersijas tehnikas
8. | 6.1.4.4 | Kūlītis: LED vai lāzera stars
8. | 6.1.5 | Aksiālā garuma mērījumi
8. | 6.1.5.1 | Iebūvēti atpazīstami paterni: faktiska, afākiska, PMMA, akrila un silikona materiālu atpazīstamība
8. | 6.1.5.2 | pseidofakiskiem acs tipiem
8. | 6.1.5.3 | Režīmi: automātiskais, auto+saglabāt, manuāls
8. | 6.1.5.4 | Automātiska sklēras pīķa noteikšana
8. | 6.1.6 | IOL kalkulācija, izmantojot ne mazāk kā šādas formulas
8. | 6.1.6.1 | SRK-T
8. | 6.1.6.2 | SRK 2
8. | 6.1.6.3 | HOLLADAY
8. | 6.1.6.4 | BINKHORST II
8. | 6.1.6.5 | HOFFER Q
8. | 6.1.6.6 | HAIGIS
8. | 6.1.7 | Postoperatīva refraktīva kalkulācija; Vienlaicīgi parāda 4 dažādas IOL kalkulācijas
8. | 6.2 | B-scan
8. | 6.2.1 | pacienta izmeklēšanai: traumas, uveīti, vitreoretināli bojājumi un intraokulāru tumoru diferenciācija
8. | 6.2.2 | B-scan režīmi
8. | 6.2.2.1 | Pelēkā skala – 256 līmeņi vai vairāk
8. | 6.2.2.2 | Pielāgojams pastiprinājums (gain) 20-110 dB vai plašāk
8. | 6.2.2.3 | Laika pastiprinājuma kontrole (TGC) 0-30 dB vai plašāk
8. | 6.2.2.4 | Manuāls un sinhronizēts dinamiskais apjoma palielinājums no 25-90 dB vai plašāk
8. | 6.2.2.5 | Neierobežotas saglabāšanas iespējas attēlam un video (ne mazāk kā 40 sek.)
8. | 6.2.2.6 | Attēla pēcapstrādes rīki: algoritmiski & krāsu attēla filtri, kaliperi, laukumi, leņķi, marķieri, komentāri
8. | 6.2.2.7 | Glaukomas pusautomātiskie rīki: AOD 500&750; TIA; IT 750&2000; ARA 500&750; TISA 500 & 750, LV vai analogi
8. | 6.2.3 | Aizmugurējā pola izmeklēšana
8. | 6.2.4 | Magnētiskā vismaz 10 MHz zonde
8. | 6.2.4.1 | Frekvence vismaz 10 MHz
8. | 6.2.4.2 | Leņķis 50o;
8. | 6.2.4.3 | Dziļums 20-60 mm vai plašāk
8. | 6.2.4.4 | Fokusēšana 21-25 mm
8. | 6.2.4.5 | Aksiāla izšķirtspēja 150 mikroni vai labāk
8. | 6.2.4.6 | Laterāla izšķirtspēja 300 mikroni vai labāk
8. | 6.3 | UBM
8. | 6.3.1 | priekšējās kameras bojājumu diagnostika
8. | 6.3.2 | glaukomas analīze un diagnostika
8. | 6.3.3 | UBM un priekšējā segmenta izmeklēšana
8. | 6.3.4 | Magnētiskā 50 MHz UBM zonde ar lineāru skenēšanu
8. | 6.3.4.1 | Frekvence 50 MHz
8. | 6.3.4.2 | Lineārās pārveidotāja kustības: 16 mm platumā
8. | 6.3.4.3 | Fokusēšana: 9-11 mm
8. | 6.3.4.4 | Aksiālā izšķirtspēja ne mazāka kā: 35 mikroni
8. | 6.3.4.5 | Laterālā izšķirtspēja ne mazāka kā: 60 mikroni
8. | 7 | Papildus iespējams pievienot aizmugurējā acs pola izmeklēšanas zondi; lineāro zondi priekšējā acs segmenta izmeklēšanai (pēc nepieciešamības).
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 9. daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
9. daļa - Acu optiskās koherences tomogrāfa iekārta
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. |  | Acu optiskās koherences tomogrāfa iekārta
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
9. | 1 | Acs dibena autofluorescence ar zilo lāzeri
9. | 2 | Infrasarkanie fundus attēli
9. | 3 | Optikokoherentā tīklenes izmeklēšana (SD-OCT)
9. | 4 | Optikokoherentā priekšējo acs daļu izmeklēšana
9. | 5 | Redzes nerva škiedru slāņa analīze (pa segmentiem)
9. | 6 | Aizmugurējā pola asimetrijas analīze
9. | 7 | Jaunākā glaukomas programma (GMPE);
9. | 8 | Krāsainie fundus attēli, ko iegūst ar trīs dažādu lāzeru palīdzību, kas katrs ieiet savā tīklenes dziļumā;
9. | 9 | OCT angiogrāfija,
9. | 10 | Vienlaicīga izmeklējumu veikšana ar vismaz 2 izmeklēšanas metodēm (OCT un IR un/vai AF)
9. | 11 | Neiroloģijas progammatūra neiroloģisko pacientu (multiplā skleroze, Alcheimea slim., u.tml.) izmeklēšanai.
Tehniskās prasības:
9. | 12 | Dubulta lāzerskenēšanas tehnoloģija vienlaicīgi ar attēla uzņemšanu, ko veido 2 skeneri:
9. | 12.1 | Konfokāls lāzera skenēšanas oftalmoskops (cSLO) ar ne mazāk kā diviem dažādiem attēla uzņemšanas režīmiem (IR, AF) un
9. | 12.2 | Spektrālā domēna optiskās koherences tomogrāfs (SD-OCT)
9. | 13 | Aparatūrai jānodrošina aktīva acs kustību izsekošana - katram B-skanam ir vienlaikus jābūt salāgotam ar atbilstošo attēlu, kas tiek reģistrēts attēla veidošanas laikā
9. | 14 | Jānodrošina ne mazāk kā trīs režīmu dažādas anatomisko struktūru izmeklēšanas perspektīvas atšķirīgu viļņu garumu darbības rezultātā (IR; AF un OCT)
9. | 15 | Skenēšanas ātrums ne mazāk kā 85 kHz (85 000 A skani/sekundē), novēršot acu kustību artefaktus
9. | 16 | Jānodrošina attēla savietojamība, salīdzinot atbilstošā vietā veikto izmeklējumu ar tieši to pašu vietu sākotnējā izmeklējumā, jānodrošina attēlu salīdzināšana dinamikā
9. | 17 | Jānodrošina makulas biezuma mazāko izmērāmo novirzi 1 mikrometrs
9. | 18 | Jābūt trokšņu samazināšanas tehnoloģijai
9. | 19 | Jānodrošina 3D optisko audu histoloģiju
9. | 20 | Jānodrošina zilā lāzera autofluorescence
9. | 21 | Jānodrošina zilā lāzera un konfokālās skenēšanas tehnoloģiju kombinācija
9. | 22 | Vienlaicīgs attēls infrasarkanajā un OCT, kā arī zilā lāzera autofluorescences un OCT tehnikās
9. | 23 | Aparatūrai jānodrošina nepārtraukta darbība
9. | 24 | Jābūt šādiem gaismas avotiem:
9. | 24.1 | IR atspīduma režīms: Diodes lāzers, viļņa garums 815 nm (infrasarkanais)
9. | 24.2 | OCT - Superluminiscentā diode (SLD), vidējais viļņa garums 880 nm (infrasarkanais)
9. | 24.3 | Zaļais lāzers 518 nm
9. | 24.4 | Zilais lāzers 486 nm
9. | 25 | OCT skenera specifikācija
9. | 25.1 | Optiskā izšķirtspēja [μm]: ne mazāk kā 7 aksiāli x 14 laterāli
9. | 25.2 | Aksiālā audu izšķirtspēja: ne mazāk kā 3,9 μm
9. | 25.3 | Maksimāls A skenēšanas ātrums ne mazāk kā 85 kHz (ar THUNDERBOLT datu pārvadi)
9. | 25.4 | Skenēšanas dziļums [mm]: 1.9
9. | 25.5 | Skenēšanas platums 30 grādi ( 9 mm)
9. | 25.6 | Skenēšanas augstums 25 grādi ( 7,5 mm)
9. | 25.7 | Platleņķa OCT attēli ar 55 grādu opcionālo lēcu
9. | 25.8 | Jānodrošina vismaz sekojošus skenēšanas veidus:
9. | 25.8.1 | Līnijveida, tilpuma, cirkulārs, 7 līniju tilpuma, zvaigžņveida skenējumi.
9. | 25.9 | Jānodrošina liela ātruma skenējums (HS)
9. | 25.10 | Jānodrošina augstas izšķiršanas skenējums (HR
9. | 26 | Skenējošā lāzera specifikācija (30°/ 20°/ 15°)
9. | 26.1 | Transversāls redzes lauks
9. | 26.2 | Skenēšanas leņķis : 30°x30°, 20°x20°, 15°x15°
9. | 26.3 | Liela ātruma režīms
9. | 26.4 | Digitālā attēla lielums: 768 x 768 / 512 x 512 / 384 x 384
9. | 26.5 | Skenēšanas laiks / uz 1 attēlu: 96ms / 64 ms / 48 ms
9. | 26.6 | Laterālā izšķiršana 11 μm/pikseli digitāli
9. | 26.7 | Attēla iegūšanas biežums 9 Hz / 12.5 Hz / 16 Hz
9. | 26.8 | Augstas izšķiršanas režīms
9. | 26.9 | Digitālā attēla lielums: 1536 x 1536 / 1024 x 1024 / 768 x 768
9. | 26.10 | Skenēšanas laiks / uz 1 attēlu : 192 ms / 128 ms / 96ms.
9. | 26.11 | Laterāla izšķirtspēja 6 μm/pikseli digitāli
9. | 26.12 | Attēla iegūšanas biežums 5 Hz / 7 Hz / 9 Hz
9. | 26.13 | Skenēšanas dziļums 8 mm
9. | 26.14 | Fokuss no -12 dpt līdz +12 dpt
9. | 27 | Datoram jābūt atbilstošam OCT ražotāja noteiktajām prasībām
9. | 28 | Acs priekšējo daļu OCT
9. | 28.1 | lēca un speciāla programmatūra, ko aparāts atpazīst automātiski;
9. | 28.2 | acs priekšējo daļu (radzenes, sklēras, konjunktīvas un priekšējās kameras kaktu mērīšanas un izvērtēšanas iespējas);
9. | 28.3 | radzenes biezuma manuāla mērīšana mikronos, marķieri (apļveida, ar iespēju precīzi izmērīt diametru, manuāli zīmējamas kontūras, bultas, teksta ievades iespēja)
9. | 29 | GMPE – jaunākā glaukomas programma ar iespējām veikt vienlaikus trīs cirkulārus skenējumus ap redzes nerva disku, izvērtēt kross-sekcionālos griezumos RND segmentus
9. | 29.1 | Automātiska RND un makulas centra atpazīšana;
9. | 29.2 | BMO (Bruha membrānas atveres punkta) automātiska noteikšana
9. | 30 | Iekārtas datubāze savietojama vienā sistēmā ar slimnīcā jau esošo Heidelberg OCT iekārtu un iekārtas mērījumus/ ārsta slēdzienus iespējams eksportēt uz slimnīcas serveri
|  | EKK: | 52201

## 10.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
10. daļa - Vilkmes skapis medikamentu sagatavošanai
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. |  | Vilkmes skapis medikamentu sagatavošanai
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
10. | 1 | Nodrošina medikamentu izgarojumu nosūkšanu dialīzes medikamentu sagatavošanas procesā
Tehniskās prasības:
10. | 2 | Darba virsmas izmērs ne mazāk 0,70 m2
10. | 3 | Materiāls galda virsmai: Nerūsējošais tērauds vai analogs
10. | 4 | Izmēri platums 1200 augstums 2400 dziļums 900 mm +/-10%
10. | 5 | Gaisa plūsmas ātrums 0,20-0,40 m/s
10. | 6 | Aprīkots ar filtru ne mazākas klases kā F7
10. | 7 | Apgaismojums ne mazāk kā 500 Lux (balta)
10. | 8 | Troksnis ne vairāk kā 60 dBA
10. | 9 | Iekārtai jābūt pieslēdzamai pie Latvijas tīkla sprieguma
10. | 10 | Viegli kopjams pamatnes paliktnis no stingras metāla konstrukcijas
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 11.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
11. daļa - Termostats
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. |  | Termostats
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
11. | 1 | Dializējamā šķīduma uzsildīšanai
Tehniskās prasības:
11. | 2 | Uzstādāma gaisa temperatūra robežās no 30C līdz 60C vai plašāk
11. | 3 | Materiāls – nerūsējošais metāls
11. | 4 | Aprīkots ar ne mazāk kā diviem nerūsējošā metāla plauktiem, kuros vienlaicīgi var sildīt ne mazāk kā sešus 3litru dialīzes šķidrumu maisus
11. | 5 | Stikla durvis
11. | 6 | Temperatūras displejs
11. | 7 | Skapja tilpums ne mazāk kā 50 l
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 12.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
12. daļa - Portatīvs pulsa oksimetrs
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
12. |  | Portatīvs pulsa oksimetrs
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12. | 1 | Pulsa mērīšanas diapazons diapazonā no 25-240 bpm vai plašāk
12. | 2 | SpO2 mērīšanas diapazons 0-100 %
12. | 3 | Minimāla mērījumu precizitāte SpO2 ±2 % diapazonam 70-100 %
12. | 4 | Minimālais mērījumu diapazons SpCO 0-99%
12. | 5 | Minimālais mērījumu diapazons SpMet 0-99%
12. | 6 | PI perfūzijas indeksa mērīšanas diapazons 0.03-20% va plašāk
12. | 7 | Pulsa variācijas indeksa (PVI) mērīšanas diapazons 0-100%
12. | 8 | Paredzēts pieaugušiem, bērniem, zīdaiņiem un priekšlaicīgi dzimušiem bērniem.
12. | 9 | LCD displejs ar rotācijas funkciju (attēla rotēšana)
12. | 10 | Aprīkots ar audiālām un vizuālām trauksmes sistēmām
12. | 11 | Datu glabāšana atmiņā ne mazāk par 70 stundām
12. | 12 | 220V barošana ar iebūvētu akumulatoru. Akumulatoram jānodrošina ne mazāk kā 3 stundas nepārtrauktu iekārtas darbību
12. | 13 | Komplektācijā iekļaut pieauguša un pirksta sensoru kā arī pacientu vadu.
12. | 14 | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 13.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
13. daļa - Elektroencefologrāfs stacionārs
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
13. |  | Elektroencefologrāfs stacionārs
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
13. | 1 | Mobila elektroencefalogrāfijas sistēma, kas paredzēta ikdienas pacientu pieraksta veikšanai, kā arī, pēc nepieciešamības, pārvietojama - sistēmai nodrošinot autonomu pierakstu
Tehniskās prasības:
13. | 2 | Pastiprinātājs
13. | 2.1 | Ne mazāk kā 32 ieejas kanāli
13. | 2.2 | Ne mazāk kā 8 no kanāliem konfigurējami kā bipolārie kanāli
13. | 2.3 | Integrēti EEG elektrodu pretestības mērījumu indikatori, ar kuriem iespējams novērtēt elektrodu pretestības vērtību
13. | 2.4 | Iespējams startēt elektrodu pretestības mērījumus no pastiprinātāja
13. | 2.5 | Digitalizācijas kvalitāte - ne mazāk kā 16 bitu A/D procesors.
13. | 2.6 | Pieraksta frekvenču joslas diapazons ne sliktāks kā 0.06-500Hz
13. | 2.7 | Pieraksta sprieguma amplitūdas diapazons ne sliktāks kā ±5mV
13. | 2.8 | Ieejas pretestība - ne mazāka kā 100MΩ.
13. | 2.9 | Katra EEG Kanāla skanēšanas frekvence ne sliktāka par 125-2000 reiz/sek.
13. | 2.10 | Izšķirtspēja ne sliktāka par 0.153µV.
13. | 2.11 | Paštrokšņu līmenis - ne lielāks par 1.5µV pk-pk diapazonā 0.1-100Hz.
13. | 2.12 | Blakus EEG kanāla signāla slāpējums (CMRR) ne mazāks kā 110dB, pie 50-60 Hz
13. | 2.13 | Integrēts SpO2 sensora konektors
13. | 2.14 | Fotostimulatora konektors
13. | 2.15 | Pacienta notikumu pogas konektors
13. | 2.16 | Pastiprinātāja elektrodu stiprināšanas panelis tumsā izgaismojas
13. | 3 | Programmnodrošinājums pacientu datu bāzei:
13. | 3.1 | No pieraksta programmatūras neatkarīga pacientu datu bāze
13. | 3.2 | Pacientu datu bāze nodrošina iespēju filtrēt izmeklējumus pēc: pacienta vai pieraksta veikšanas laika
13. | 3.3 | Pacientu datu bāze automātiski atfiltrē visus ar konkrēto pacientu saistītos failus (gan izmeklējumus, gan slēdzienus)
13. | 4 | Programmnodrošinājums 32 kanālu EEG pierakstam
13. | 4.1 | Iespējams konfigurēt dažādas elektrodu slēguma shēmas, pieejamas gan standartizētas, gan ir iespēja izstrādāt individualizētu elektrodu slēgumu
13. | 4.2 | Iespēja pieraksta laikā no programmas pārliecināties par elektrodu pretestībām
13. | 4.3 | Iespējama paralēla, jau pierakstīto datu apskate, nepārtraucot EEG pierakstu
13. | 4.4 | Pieraksta laikā iespējams veikt notikumu piezīmes: momentānas un terminēta perioda, kā arī definētas un anotējamas
13. | 4.5 | Fotostimulācijas palaišana: gan iestatīta cikla, gan manuāla
13. | 4.6 | Sinhrona videopieraksta veikšana, pierakstot arī audio signālu
13. | 4.7 | Trauksmes signāls - ar vizuālu un akustisku brīdinājumu
13. | 4.8 | Augsto frekvenču filtru iestatīšana: ne sliktāk kā ar vērtību no 10 līdz 1500 Hz, iestatīšana ne mazāk kā 15 soļos
13. | 4.9 | Zemo frekvenču filtru iestatīšana: ne sliktāk kā ar vērtību no 0,055 līdz 5 Hz, iestatīšana ne mazāk kā 9 soļos
13. | 4.10 | Pieraksta amplitūdas iestatīšana: ne sliktāk kā no 10 līdz 5000 μV/cm, iestatīšana ne mazāk kā 10 soļos
13. | 4.11 | Definēts tīkla traucējumu filtrs ar iespēju to ieslēgt/ izslēgt
13. | 4.12 | EEG pieraksta attēlošana, ne sliktāka kā no 2 līdz 1200 sekundes /pieraksta logā
13. | 4.13 | EEG pieraksta attēlošana, ne sliktāka kā no 6 līdz 200 mm/ sekundē
13. | 4.14 | Nepieciešamos bipolāros kanālus ir iespējams konfigurēt EKG un EMG aktivitātes pierakstam
13. | 5 | EEG pieraksta analīzes nodrošinājuma prasības:
13. | 5.1 | Iespējams apskatīt aktuāli notiekošo EEG pierakstu
13. | 5.2 | Analizētajā pierakstā automātiski tiek atzīmēta pārskatītā EEG daļa
13. | 5.3 | Sinhrona videopieraksta pārskatīšana
13. | 5.4 | Kalibrācijas rīks - lai pārliecinātos par signāla atbilstību nominālajām vērtībām
13. | 5.5 | Iespējams apskatīt visas esošās notikumu piezīmes, kā arī izveidot jaunas
13. | 5.6 | Paralēla analīzes grafiku (trendu) apskate aktuālajam pierakstam - izmantojot dažādus - gan Amplitūdas, gan Frekvences grafikus, programmatūra iekļauj ne mazāk kā 5 standartizētus grafiku veidus
13. | 5.7 | Smadzeņu aktivitātes kartēšanas programma, izmantojot dažādus parametrus (Amplitūda, koherence u.c.)
13. | 5.8 | EEG amplitūdas un frekvences mērījumu rīks atsevišķam novadījumam vai grupai
13. | 5.9 | Automatizēta EEG sektora spektrālā analīze
13. | 5.10 | Iespēja iegūt EEG sektora palielinājumu
13. | 5.11 | Iespēja izmeklējumu saglabāt EDF (European Data Format) veidā
13. | 5.12 | Iespējams saglabāt pacienta izmeklējumu formātā, kuru iespējams atvērt arī uz datora, kur nav speciāls programmnodrošinājums, saglabājot sinhronu videopierakstu, saglabājot vai slēpjot pacienta datus
13. | 5.13 | Atskaišu veidošana HTML vai .doc formātā
13. | 5.14 | Atskaites sagatave latviešu valodā
13. | 5.15 | Iespēja izmeklējumu datus ekportēt uz slimnīcas serveri standarta programmām saprotamā formātā (.csv, .pdf, utml.)
13. | 6 | Tehniskais nodrošinājums:
13. | 6.1 | EEG pieraksta iekārta stiprināta uz mobiliem ratiņiem, uz kuriem integrēts tīkla izolējošais transformators, uz ratiņiem stiprināts fotostimulators, videonovērošanas kamera, kā arī atrodas pastiprinātājs ar datoru
13. | 6.2 | Kamera: Dome PTZ tipa kamera, komplektā ar vadības paneli, nodrošina pierakstu arī aptumšotā telpā
13. | 6.3 | Sistēmas savienotas vienotā tīklā, nodrošinot pieraksta apskati no jebkuras darba vietas
Komplektā:
13. | 7 | Elektroencefalogrāfijas sistēma 1gb.
13. | 8 | Ārstu (analīzes) darba stacijas, kas nodrošina veiktā pieraksta analīzi un ārsta slēdziena veidošanu, kā arī datu saglabāšanu uz slimnīcas servera (Sistēmas savienotas vienotā tīklā, nodrošinot pieraksta apskati no jebkuras darba vietas) 2gb.
13. | 9 | Māsas darba stacija, kas nodrošina EEG pierakstu, piezīmju veikšanu, datu saglabāšanu uz slimnīcas servera (Sistēmas savienotas vienotā tīklā, nodrošinot pieraksta apskati no jebkuras darba vietas) 1gb.
13. | 10 | Fotostimulators, ar mobilu statīvu, iespējams noņemt no tā: 1 gb.
13. | 11 | Videonovērošanas kamera: 1 gb.
13. | 12 | Elektrodu sākumkomplekts (gan jātnieciņa tipa, gan kausiņveida ar visiem savienotājvadiem) iekļaujot cepurītes un nepieciešamos gēlus : 1 kompl.
13. | 13 | Pieraksta vietas ratiņi: 1 gb.
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 14.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
14. daļa - Ultrasonogrāfs neiroloģijai, reimatoloģijai un asinsvadu izmeklējumiem
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši.
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija Precei ir jābūt CE marķējumam.
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
14. |  | Ultrasonogrāfs neiroloģijai, reimatoloģijai un asinsvadu izmeklējumiem
Daudzums (gab.):
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
14. | 1 | Iekārtas vispārējais raksturojums
14. | 1.1 | Digitāla ultrasonogrāfijas iekārta ar krāsu Dopplera iespējām.
14. | 1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāk kā 19 collas pa diagonāli, uz stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
14. | 1.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu ne mazāk kā 25 cm robežās, un rotāciju 120 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
14. | 1.4 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
14. | 1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10 collu skārienjūtīgu ekrānu.
14. | 1.6 | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru.
14. | 1.7 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 zondes. Zonžu elektroniska pārslēgšana un pievienošana/ atvienošana, neizslēdzot iekārtu.
14. | 1.8 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences ne mazāk kā 18 MHz.
14. | 1.9 | Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 300 dB
14. | 1.10 | Izmeklējumu dziļums ne mazāk kā 28 cm
14. | 1.11 | Integrēta iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transporta režīmu.
14. | 1.12 | Viegli pārvietojama un fiksējama, visu riteņu fiksācija ar vienu sviru.
14. | 2 | Darba režīmi un programmas
14. | 2.1 | 2D (B); 2D Dual (2B); M-režīms; Color Doppler (krāsu Dopplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais Dopplers); HPRF un PWD (pulsa Doppleri), Continuous Wave Doppler; Tissue Doppler režīms.
14. | 2.2 | Sīko asinsvadu vizualizācijas programma.
14. | 2.3 | Panorāmas attēlveidošanas programma.
14. | 2.4 | Reālā laika “Triplex” režīms.
14. | 2.5 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/Color Doppler.
14. | 2.6 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler.
14. | 2.7 | Audu harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
14. | 2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm.
14. | 2.9 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus, lietotājam definējot attiecīgā izmeklējuma iegūstamos anatomiskos skatus, režīmu secību, atbilstošās piktogrammas, anotācijas un mērījumus katram anatomiskajam skatam.
14. | 3 | Attēlu apstrādāšanas programmas
14. | 3.1 | Automātiska 2D attēla optimizācija (2 parametri vienlaicīgi) un spektrālā Dopplera pielāgošana (bāzes līnija un skala) ar 1 pogas nospiešanu
14. | 3.2 | Automātiska 2D attēla pastiprinājuma optimizācija reālajā laikā
14. | 3.3 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu.
14. | 3.5 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums
14. | 3.6 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar maināmiem apstrādes līmeņiem.
14. | 3.7 | Attēla kvalitātes uzlabošanas programma, kas veido attēlu no dažādiem apstarošanas leņķiem
14. | 3.8 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem.
14. | 4. | Izmeklējumu programmatūra
14. | 4.1 | Asinsvadu izmeklēšanas programmas – perifēro artēriju un vēnu, karotīdu un galvas asinsvadu u.c.
14. | 4.2 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programma.
14. | 4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma.
14. | 4.4 | Automātiska intīmas-mēdijas biezuma mērīšanas programma.
14. | 5. | Mērījumi un aprēķini:
14. | 5.1 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, spiediena, laika/gradienta u.c.
14. | 5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera – ātrumi, RI un PI, sistoliskā/diastoliskā attiecība u.c.
14. | 5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām
14. | 5.4 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus), kā arī lietotāja veidotus mērījumus un kalkulācijas.
14. | 6 | Zondes:
14. | 6.1 | Lineārā zonde robežās no 5 līdz 11 MHz vai plašāk asinsvadu izmeklējumiem.
14. | 6.2 | "Viendabīgu" kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju sektorālā zonde robežās no 2 līdz 4 MHz vai plašāk galvas asinsvadu izmeklējumiem.
14. | 6.3 | Lineārā zonde robežās no 7 līdz 12 MHz vai plašāk virspusējo struktūru izmeklējumiem.
14. | 7. | Dokumentēšana un arhivēšana:
14. | 7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
14. | 7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora DICOM un PC formātos.
14. | 7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 500 GB;
14. | 7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
14. | 7.5 | Iespēja iekārtai pieslēgt DVD rakstītāju.
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 15.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
15. daļa - Elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārta
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
15. |  | Elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārta
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
15. | 1 | Datorizēta iekārta, kas paredzēta elektromiogrāfijas, nervu vadīšanas izmeklējumu un veģetatīvās nervu sistēmas izmeklējumu veikšanai un atsevišķs dators veikto izmeklējumu pārskatīšanai
15. | 2 | Iekārtas galvenās daļas ir jābūt izvietotai speciālai klaviatūrai. Klaviatūrā jābūt ar dažādām krāsām apzīmētiem taustiņiem ar mainīgu funkciju (katra taustiņa funkcijas nozīmei ir jābūt atainotai uz iekārtas monitora). Papildus speciālajai klaviatūrai iekārtas sastāvā jāietilpst arī datorklaviatūrai.
15. | 3 | Iekārtas sastāvā jāietilpst LCD ne mazāk kā 22'' krāsu monitoram un krāsu printerim
15. | 4 | Iekārtai ir jābūt izvietotai uz komplektā ietilpstošiem pārvietojamiem ratiņiem ar antistatiskiem riteņiem.
15. | 5 | Sensoro kanālu pastiprinātājam ir jābūt atsevišķi no iekārtas galvenās daļas un ar ne mazāk kā 4 elektrisko potenciālu reģistrēšanas kanāliem, tam jābūt novietotam uz kustīga kronšteina, kas piestiprināts ratiņiem.
15. | 6 | Strāvas stimulatoram (1 kanāla) jābūt novietotam uz pārvietojamā kronšteina.
15. | 7 | Jābūt iespējamam iekārtai vēlāk pievienot šādus papildu moduļus (piedāvājumam pievienot papildinājumu izmaksass)
15. | 7.1 | Dzirdes un redzes stimulatorus un atbilstošu dzirdes un redzes izsaukto potenciālu noteikšanas programmu
15. | 7.2 | Papildus elektrodu pievienošanas moduli izsaukto potenciālu reģistrēšanai.
15. | 7.3 | Magnētiskās stimulācijas moduli
15. | 7.4 | Nomainīt 4 kanālu signālu pastiprinātāju pret 8 kanālu signālu pastiprinātāju.
15. | 8 | Programmnodrošinājums
15. | 8.1 | Vispārēja nervu vadīšanas izmeklējumu datorprogrammā F viļņu reģistrēšanas iespēju un "Inching" funkciju
15. | 8.2 | Potenciālu samazināšanās tests
15. | 8.3 | H-refleksa noteikšanas programma
15. | 8.4 | Atsevišķa programma karprālā kanāla sindroma pārbaudei ar elektrodu novietojuma un automātiska atkārtotas stimulācijas procesa iestatījumiem. Programmai pašai jānosaka, vai ir izpildīti kaprālā kanāla sindroma kritēriji
15. | 8.5 | Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas programmas:
15. | 8.6 | Simpātiskās ādas atbildes reakcijas reģistrēšana
15. | 8.7 | Sirdsdarbības intervālu reģistrēšana
15. | 8.8 | Klasiskās elektromiogrāfijas, motoro vienību skaita novērtēšanas un vienas šķiedras elektromiogrāfijas izmeklējumu programmas
15. | 8.9 | Programma vienlaicīgai vairāku kanālu EMG pierakstīšanai un analīzei
15. | 8.10 | Somatosensoro izsaukto potenciālu reģistrēšanas programma
15. | 8.11 | Izmeklējumu programmās ir jābūt iestatītiem normu lielumiem, kuros ir ņemts vērā pacienta vecums, dzimums un augums (norādīt normu izstrādātāju). Iegūto rezultātu atbilstībā normai ir jāataino nepārtrauktā režīmā jau izmeklējumu veikšanas brīdī ar atainota rezultāta (skaitļa) krāsu parādot, vai rezultāts atbilst vai neatbilst normai.
15. | 8.12 | Iespēja izmeklējumu datus ekportēt uz slimnīcas serveri standarta programmām saprotamā formātā (.csv, .pdf, utml.)
15. | 9 | Iekārtai ir jābūt savietojamai ar virsmas, adatu un stimulācijas elektrodiem
Komplektācija:
15. | 10 | Iekārtas galvenā daļa
15. | 11 | Sensoro kanālu pastiprinātājs ar ne mazāk kā 4 kanāliem
15. | 12 | Vienkanāla strāvas stimulators
15. | 13 | Ratiņi
15. | 14 | Kājas slēdzis ar ne mazāk kā 3 pedāļiem
15. | 15 | Kaste piederumu novietošanai
15. | 16 | Savienojuma kabeļi
15. | 17 | Piederumu sākumkomplekts
15. | 18 | Programmnodrošinājums
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 16.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
16. daļa - HD cisto-nefro videoskops ar HD monitoru
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("dati sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, neattiecas uz 3. pozīciju, bet ražošanas gads nedrīkst būt agrāks par 2013. gadu, piedāvājumam pievienot etiķetes attēlus piedāvātajai komplektācijai, ja piedāvāts lietots, un inženiera slēdzienu par iekārtu tehnisko stāvokli;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
16.1. |  | HD cisto-nefro videoskops
|  | Daudzums (gab.): | 4
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
16.1. | 1 | Integrēta, optiska attēla pastiprināšanas tehnoloģija kapilāro asins vadu un audumorfoloģijas apskatei
16.1. | 2 | Savietojams ar 16.3 daļā piedāvāto videocistoskopijas komplektu
16.1. | 3 | Redzes lauks ne mazāk kā 120°
16.1. | 4 | Skata virziens taisns (0°)
16.1. | 5 | Darba daļas garums ne mazāk kā 380 mm
16.1. | 6 | Redzes dziļums robežās no 3 līdz 50 mm vai plašāk
16.1. | 7 | Distālā gala diametrs nepārsniedz 2.7 mm
16.1. | 8 | Ievadāmās daļas diametrs nepārsniedz 16.5 Fr (5.5 mm)
16.1. | 9 | Darba kanāla diametrs ne mazāk kā 6.6 Fr (2.2 mm)
16.1. | 10 | Fleksija uz augšu ne mazāk kā 220°, uz leju 130°
16.1. | 11 | Ne mazāk kā 3 vadības slēdži uz endoskopa
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienu vienību:
16.1. | 12 | cisto-nefro videoskops ar slēdzamu transportācijas konteineru | 1
16.1. | 13 | instrumentu ports ar ventili, darba atsūkšanas vārsts | 10
16.1. | 14 | kanālu atveres tīrīšanas birste | 1
16.1. | 15 | kanālu tīrīšanas birste, EO sterilizācijas vārsts | 1
16.1. | 16 | biopsiju vārsti | 10
16.1. | 17 | atsūkšnas/tīrīšanas adapteris | 1
16.1. | 18 | knaibļu/skalošanas savienotājs | 1
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
16.2. |  | HD videocistoskopijas komplekts
|  | Daudzums (gab.): | 4
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
16.2. | 1 | HD videoprocesors ar gaismas avotu:
16.2. | 1.1 | Paredzēts izmantošanai uroloģiskiem izmeklējumiem
16.2. | 1.2 | Integrēta optiska attēla pastiprināšanas tehnoloģija kapilāro asinsvadu un audu morfoloģiskai apskatei
16.2. | 1.3 | Iespējams pievienot papildus izmeklēšanas režīmu - attēla pastiprinājuma tehnoloģiju, iepriekš ievadītu vai endogenu fotojutīgu pigmentu vizualizācijai.
16.2. | 1.4 | Automātiskā apgaismojuma regulēšana optimālas redzamības nodrošināšanai visā izmeklēšanas laikā
16.2. | 1.5 | Iespējama attēla atainošana uz monitora HD attēla kvalitātē, formāts 16:10 u.c.
16.2. | 1.6 | Iespējams attēla elektronisks palielinājums ne mazāks kā 1,5 reizes
16.2. | 1.7 | Procesoru funkciju regulācija no priekšēja paneļa un tastatūras
16.2. | 1.8 | Iespējams programmēt iestatījumus
16.2. | 1.9 | Automātiskā iestatījumu saglabāšana izslēdzot iekārtu
16.2. | 1.10 | Iespējams atgriezties pie rūpnīcas iestatījumiem
16.2. | 1.11 | Iespējams nosūtīt fiksētus attēlus uz videoprinteri, digitālu ierakstu sistēmu, video/DVD iekārtu, portatīvo USB atmiņas ierīci
16.2. | 1.12 | Iespējams pievienot attēliem komentārus
16.2. | 1.13 | Iespējama portatīvajā atmiņā saglabāto datu apstrāde no personālā datorā un videoprocesorā
16.2. | 1.14 | Sistēma aprīkota ar papildus procesora atmiņu neparedzētiem īslaicīgiem ārējo datu ierakstu sistēmu problēmu gadījumiem
16.2. | 1.15 | Pacientu datus procesorā iespējams ievadīt pirms izmeklējuma, iepriekš izveidojot pacientu sarakstu
16.2. | 1.16 | Analogās HDTV izejas: RGB vai YPbPR vai analogi;
16.2. | 1.17 | Analogās SDTV izejas: VBS kompozīta, Y/C un RGB vai analogi;
16.2. | 1.18 | Digitāla signāla izejas: HD-SDI, SD-SDI un DVI vai analogi;
16.2. | 1.19 | Gaismas avota dzīvildze ne mazāka kā 5 000 stundas
16.2. | 2. | HD video citoskops ar atsūkšanas funkciju:
16.2. | 2.1 | Redzes lauks ne mazāks kā 120°
16.2. | 2.2 | Redzes virziens 0 °
16.2. | 2.3 | Redzes dziļuma diapazona apakšēja robeža ne lielāka kā 3 mm un augšēja robeža ne mazāka kā 50 mm
16.2. | 2.4 | Distāla gala ārējais diametrs nepārsniedz 2,7 mm
16.2. | 2.5 | Ievadāmas daļas ārējais diametrs nepārsniedz 5,5 mm
16.2. | 2.6 | Darba daļas garums ne mazāks kā 380 mm
16.2. | 2.7 | Iespējama fleksija uz augšu vismaz 220 °, uz leju vismaz 130 °
16.2. | 3. | HD medicīniskais monitors:
16.2. | 3.1 | Ekrāna lielums ne mazāks kā 24" (collas)
16.2. | 3.2 | HD izšķirtspēja
16.2. | 3.3 | Attēla formāts 16:10
16.2. | 3.7 | POP un PIP funkcijas
16.2. | 3.9 | Monitoram ne mazāk kā 8 dažādi attēlošanas iestatījumi
16.2. | 3.10 | Monitora aprīkots ar VEGA stiprinājumu
16.2. | 3.11 | Iespējama 180 ° displeja rotācija un spoguļattēla funkcija
16.2. | 3.12 | Iespējama attēla izmēra pielāgošana
16.2. | 4. | Visas piedāvātās iekārtas ir savstarpēji savietojamas un tiks piegādātas komplektācijā, kas nodrošina pilnīgu to savietošanu un ekspluatāciju
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienu vienību:
16.2. | 5 | Videoprocesors ar gaismas avotu | 1
16.2. | 6 | Tastatūra | 1
16.2. | 7 | USB zib atmiņa | 1
16.2. | 8 | Maiņstrāva kabelis | 1
16.2. | 9 | HD attēla nodrošinājuma kabelis | 1
16.2. | 10 | Citoskops ar slēdzamu transportācijas konteineru | 1
16.2. | 11 | Atsūkšanas vārsti | 20
16.2. | 12 | Darba kanāla vārsti | 10
16.2. | 13 | Atsūkšanas kanālu tīrīšanas vārsts | 1
16.2. | 14 | Kanālu atveres tīrīšanas birste | 1
16.2. | 15 | EO sterilizācijas vārsts | 1
16.2. | 16 | HD medicīniskais monitors: | 1
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 17.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
17. daļa - Rigidais universālais cistoskops
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
17. |  | Rigidie universālie cistoskopi
|  | Daudzums (gab.): | 3
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
17. | 1 | Endoskops ar integrētu darba kanālu instrumentiem
17. | 2 | Apskates leņķis 30gr
17. | 3 | Diametrs ne lielāks kā 17FR
17. | 4 | Darba kanāls ne mazāks kā 7Fr
17. | 5 | Savietojams ar K.Storz gaismas avotu
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienu vienību:
17. | 5 | Rigidie universāli cistoskopi komplektā ar 2 standziņām - 1 biopsijai, 1 satvērējstandziņas | 1
17. | 6 | Gaismas vads diametrs 3.2-3.5mm, garums 230-250cm | 1
17. | 7 | Plastika konteiners cistoskopa sterilizācijai | 1
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 18.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
18. daļa - Ultrasonogrāfs uroloģijai
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas ražotas ne vēlāk kā 2015.gadā, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.581 noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
18. |  | Ultrasonogrāfs uroloģijai
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
18. | 1 | Monitors:
18. | 1.1 | Izmērs ne mazāk kā 19'
18. | 1.2 | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x1280
18. | 1.3 | Iespēja izvietot uz ekrāna tikai tos funkciju taustiņus, kuri tiek lietoti, pārējie tiek deaktivizēti un nenovērš uzmanību
18. | 1.4 | Monitoram ir iespēja mainīt augstumu – iespējams noliekt
18. | 2 | Ultrasonogrāfa tehniskās prasības:
18. | 2.1 | Ne mazāk kā 4 elektroniskās zonžu pieslēguma ligzdas
18. | 2.2 | Mobils, uz statīva, viegli manevrējams (kopējais svars, bez papildaprīkojuma, nepārsniedz 70 kg)
18. | 2.3 | Dinamiskais darba diapazons ne mazāk kā 187 dB
18. | 2.4 | Pelēko toņu skala ne mazāk kā 256 toņi
18. | 2.5 | Frekvenču diapazons robežās 2-20 MHz vai plašāk
18. | 2.6 | Izmeklēšanas dziļums diapazona 0,2-30 cm vai plašāk
18. | 2.7 | Sistēmas „start up time” ne lielāks par 20 s
18. | 2.8 | Iekārtas komplektācijā iekļauts monitors, pilnīgi dezinficējama klaviatūra un lādīte materiāliem
18. | 3 | Darba režīmi:
18. | 3.1 | B mode vai ekvivalents
18. | 3.2 | Dual image
18. | 3.3 | M mode vai ekvivalents
18. | 3.4 | THI (Tissue Harmonic Imaging)
18. | 3.5 | Pulsed Wave Doppler
18. | 3.6 | Power Doppler vai ekvivalents
18. | 3.7 | Color Doppler vai ekvivalents
18. | 3.8 | Vektoriālais dopplers - nepieciešamības gadījumā iespējams papildinināt
18. | 3.9 | Zoom vai ekvivalents
18. | 3.10 | Trapecveida attēls
18. | 3.11 | Simultāna triplex mode
18. | 3.12 | 3D kuba attēlveidošana - nepieciešamības gadījumā iespējams papildinināt
18. | 3.13 | Punkcijas līnija, sinhronizēta ar biopsijas uzliku
18. | 3.14 | Elastogrāfija - nepieciešamības gadījumā iespējams papildinināt
18. | 3.15 | Vector flow imaging - nepieciešamības gadījumā iespējams papildinināt
18. | 3.16 | Contrast imaging - nepieciešamības gadījumā iespējams papildinināt
18. | 3.17 | Picture in Picture (PiP) - nepieciešamības gadījumā iespējams papildinināt
18. | 4 | Arhivēšanas iespēja:
18. | 4.1 | Arhivēšanas iespēja uz cietā diska, CD, DVD, USB
18. | 4.2 | Integrēta pacientu datu bāze, arhīvs ar izmeklējumiem
18. | 4.3 | Kopējos datus var apskatīt personāldatorā bez speciālas programmas instalēšanas.
18. | 4.4 | Cietā diska ietilpība, ne mazāk kā 500GB
18. | 4.5 | DICOM
18. | 4.6 | Termo printeris
18. | 4.7 | Klipu saglabāšanas garums ne mazāk kā 600 sekundes
18. | 5 | Programmnodrošinājums:
18. | 5.1 | Abdomināliem, uroloģiskiem, vispārējiem izmeklējumiem paredzētas programmas ar specifiskiem mērījumiem.
18. | 5.2 | Reālā laika doplera mērījumi
18. | 5.3 | Distance, elipse, trases, laukums, tilpums, u.c.
18. | 6 | Zondes:
18. | 6.1 | Convex zonde(2,0 – 6,0 MHz)
18. | 6.2 | Lineārā zonde (2,0 – 8,0 MHz)
18. | 6.3 | Trans rektāla zonde ar trim skenēšanas plaknēm (Biplane un Endfire) (4,0 – 14,0 MHz)
18. | 6.4 | Iespēja sterilizēt (uzrādīt ar kādiem nosacījumiem) un dezinficēt pilnībā iegremdējot dezinfekcijas šķīdumā
18. | 6.5 | Trans rektālai trīsplakņu zondei daudzreiz lietojama duāla biopsijas uzlika, ar kuru iespējams veikt biopsijas gan endfire plaknē, gan biplane plaknē.
18. | 6.6 | Zondes pieslēguma ligzdas atrodas procesora sānos, aprīkotas ar ērtu fiksatoru, kurš atrodas virs zondes pieslēguma ligzdas un ērti fiksējamas ar vienu roku.
18. | 7 | Ārējie savienojumi:
18. | 7.1 | S-video
18. | 7.2 | RGB vai DVI
18. | 7.3 | Composite videoizeja
18. | 7.4 | HDMI
18. | 7.5 | USB 3.0
18. | 7.6 | ne mazāk kā 5 gab. USB 2.0
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 19.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma piegāde
19. daļa - Pacienta galds - kušete ar RTG caurlaidību
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas un apstrādes, tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija, precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
10) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes iekārtu nododot ekspluatācijā, jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
19. |  | Pacienta galds - kušete ar RTG caurlaidību
|  | Daudzums (gab.): | 1
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās Funkcijas:
19. | 1 | C-loka RTG iekārtas izmeklējumu galds-kušete
Tehniskās prasības:
19. | 2 | Vienas sekcijas RTG caurspīdīgs galds ar viegli tīrāmu, dezinficējamu matraci
19. | 3 | Virsmas izmēri ne mazāki kā 750x2000 mm
19. | 4 | Ar riteņiem ar bremžu sistēmu
19. | 5 | Elektriski maināms augstums ne mazāk kā robežās no 570-950 (bez matrača)
19. | 6 | Kušetes pacienta celtspēja ne mazāk kā 180 kg.
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -