## Saturs
SATURS
1.daļa Sienas konsoles
2.daļa Griestu horizontālā konsole ar HD kameru

## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Konsoļu piegāde
1.daļa Sienas konsoles
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
10 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
11 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
12 |  | Pretendentam jānodrošina telpas apskate pirms katras konsoles izgatavošanas uzsākšanas. Konsoles izgavošana saskaņojot pieslēguma vietas katrai konsolei.
13 |  | Pieslēdzot medicīnas gāzu sistēmu nodrošināt medicīnas gāzu cauruļu tīrību.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. |  | Vienvietīga sienas konsole
|  | Daudzums (gab.): | 43
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1. | 1 | medicīnisko gāzu, elektrības kontaktligzdu, vājstrāvas rozešu, māsu izsaukuma sistēmas un aprīkojuma izvietošanai
Tehniskās prasības:
1.1. | 2 | alumīnija profila horizontāla sienas konsole ar dalītām iekšējām sekcijām gāzu, elektrības, vājstrāvu un apgaismojuma izvietojumam
1.1. | 3 | paredzēta vienai gultas vietai
1.1. | 4 | garums: 2000+/-200mm; augstums: ne vairāk kā 260mm; biezums: ne vairāk kā 210 mm
1.1. | 5 | netiešais telpas apgaismojums izvietots un iestrādāts konsoles augšpusē
1.1. | 6 | lasīšanas gaisma izvietota un iestrādāta konsoles apakšpusē
1.1. | 7 | kombinēta aprūpes gaisma - netiešais un tiešais apgaismojums saslēdzams kopā
1.1. | 8 | divi gaismas slēdži konsoles priekšpusē vai apakšpusē
1.1. | 9 | no konsoles priekšpuses iebūvēta viena skābekļa (O2, SS 875 24 30) ligzda
1.1. | 10 | no konsoles priekšpuses iebūvēta viena saspiestā gaisa (AIR4, SS 875 24 30) ligzda
1.1. | 11 | ligzdas marķētas valsts valodā
1.1. | 12 | Divas elektrības kontaktligzda 230V UPS (marķētas) (oranžā krāsā)
1.1. | 13 | Divas elektrības kontaktligzdas 230V (zaļā krāsā)
1.1. | 14 | divas RJ45 vājstrāvas ligzdas
1.1. | 15 | divas potenciāla izlīdzināšanas ligzdas (POAG)
1.1. | 16 | konsole sagatavota ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) ligzdas iestrādei
1.1. | 17 | apgaismojuma vadība no ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) tālvadības pults
1.1. | 18 | medicīnas aprīkojuma sliede (DIN 25x10mm)
1.1. | 19 | Konsoles krāsu izvēles iespējas, saskaņojot ar pasūtītāju pirms uzstādīšanas
1.1. | 20 | Atbilst: 93/42/EEC; ENISO11197; ENISO7396-1
|  | EKK: | 52201
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2. |  | Vienvietīga sienas konsole izolātorā
|  | Daudzums (gab.): | 10
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.2. | 1 | medicīnisko gāzu, elektrības kontaktligzdu, vājstrāvas rozešu, māsu izsaukuma sistēmas un aprīkojuma izvietošanai
Tehniskās prasības:
1.2. | 2 | alumīnija profila horizontāla sienas konsole ar dalītām iekšējām sekcijām gāzu, elektrības, vājstrāvu un apgaismojuma izvietojumam
1.2. | 3 | paredzēta vienai gultas vietai
1.2. | 4 | garums: 2000+/-200mm; augstums: ne vairāk kā 260mm; biezums: ne vairāk kā 210 mm
1.2. | 5 | netiešais telpas apgaismojums izvietots un iestrādāts konsoles augšpusē
1.2. | 6 | lasīšanas gaisma izvietota un iestrādāta konsoles apakšpusē
1.2. | 7 | kombinēta aprūpes gaisma - netiešais un tiešais apgaismojums saslēdzams kopā
1.2. | 8 | divi gaismas slēdži konsoles priekšpusē vai apakšpusē
1.2. | 9 | no konsoles priekšpuses iebūvēta divas skābekļa (O2, SS 875 24 30) ligzdas
1.2. | 10 | no konsoles priekšpuses iebūvēta divas saspiestā gaisa (AIR4, SS 875 24 30) ligzda
1.2. | 11 | ligzdas marķētas valsts valodā
1.2. | 12 | divas elektrības kontaktligzdas 230V UPS (marķētas) (oranžā krāsā)
1.2. | 13 | četras elektrības kontaktligzdas 230V (zaļā krāsā)
1.2. | 14 | divas RJ45 vājstrāvas ligzdas
1.2. | 15 | divas potenciāla izlīdzināšanas ligzdas (POAG)
1.2. | 16 | konsole sagatavota ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) ligzdas iestrādei
1.2. | 17 | apgaismojuma vadība no ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) tālvadības pults
1.2. | 18 | medicīnas aprīkojuma sliede (DIN 25x10mm)
1.2. | 19 | Konsoles krāsu izvēles iespējas, saskaņojot ar pasūtītāju pirms uzstādīšanas
1.2. | 20 | Atbilst: 93/42/EEC; ENISO11197; ENISO7396-1
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3. |  | Dubulta sienas konsole
|  | Daudzums (gab.): | 66
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.3. | 1 | medicīnisko gāzu, elektrības kontaktligzdu, vājstrāvas rozešu, māsu izsaukuma sistēmas un aprīkojuma izvietošanai
Tehniskās prasības:
1.3. | 2 | alumīnija profila horizontāla sienas konsole ar dalītām iekšējām sekcijām gāzu, elektrības, vājstrāvu un apgaismojuma izvietojumam
1.3. | 3 | paredzēta divām gultas vietām
1.3. | 4 | garums: ne vairāk kā 5400mm ne mazāk kā 4000 mm; augstums: ne vairāk kā 260mm; biezums: ne vairāk kā 210 mm
1.3. | 5 | katram pacientam netiešais telpas apgaismojums izvietots un iestrādāts konsoles augšpusē
1.3. | 6 | katram pacientam lasīšanas gaisma izvietota un iestrādāta konsoles apakšpusē
1.3. | 7 | kombinēta aprūpes gaisma - netiešais un tiešais apgaismojums saslēdzams kopā
1.3. | 8 | katram pacientam divi gaismas slēdži konsoles priekšpusē
1.3. | 9 | no konsoles priekšpuses divas skābekļa (O2, SS 875 24 30), konsoles malās
1.3. | 10 | no konsoles priekšpuses viena saspiestā gaisa (AIR4, SS 875 24 30), ligzda starp pacientiem
1.3. | 12 | ligzdas marķētas valsts valodā
1.3. | 13 | katram pacientam divas elektrības kontaktligzdas 230V UPS (marķētas) (oranžā krāsā)
1.3. | 14 | katram pacientam divas elektrības kontaktligzdas 230V (zaļā krāsā)
1.3. | 15 | katram pacientam divas RJ45 vājstrāvas ligzdas
1.3. | 16 | katram pacientam divas potenciāla izlīdzināšanas ligzdas (POAG)
1.3. | 17 | konsole sagatavota ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) ligzdu iestrādei, katram pacientam
1.3. | 18 | apgaismojuma vadība no ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) tālvadības pults, katram pacientam
1.3. | 19 | medicīnas aprīkojuma sliede (DIN 25x10mm)
1.3. | 20 | Konsoles krāsu izvēles iespējas, saskaņojot ar pasūtītāju pirms uzstādīšanas
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.4. |  | Dubulta intensīvās terapijas sienas konsole
|  | Daudzums (gab.): | 10
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.4. | 1 | medicīnisko gāzu, elektrības kontaktligzdu, vājstrāvas rozešu, māsu izsaukuma sistēmas un aprīkojuma izvietošanai
Tehniskās prasības:
1.4. | 2 | alumīnija profila horizontāla sienas konsole ar dalītām iekšējām sekcijām gāzu, elektrības, vājstrāvu un apgaismojuma izvietojumam
1.4. | 3 | paredzēta divām gultas vietām
1.4. | 4 | garums: ne vairāk kā 5400mm ne mazāk kā 4200 mm; augstums: ne vairāk kā 260mm; biezums: ne vairāk kā 210 mm
1.4. | 5 | katram pacientam netiešais telpas apgaismojums izvietots un iestrādāts konsoles augšpusē
1.4. | 6 | katram pacientam lasīšanas gaisma izvietota un iestrādāta konsoles apakšpusē
1.4. | 7 | kombinēta aprūpes gaisma - netiešais un tiešais apgaismojums saslēdzams kopā
1.4. | 8 | katram pacientam divi gaismas slēdži konsoles priekšpusē
1.4. | 9 | no konsoles priekšpuses divas skābekļa (02, SS 875 24 30) ligzdas, katram pacientam abās pusēs
1.4. | 10 | no konsoles priekšpuses divas saspiestā gaisa (AIR4, SS 875 24 30) ligzdas, katram pacientam abās pusēs
1.4. | 12 | ligzdas marķētas valsts valodā
1.4. | 13 | katram pacientam divas elektrības kontaktligzdas 230V UPS (marķētas) (oranžā krāsā)
1.4. | 14 | katram pacientam četras elektrības kontaktligzdas 230V (zaļā krāsā)
1.4. | 15 | katram pacientam divas RJ45 vājstrāvas ligzdas
1.4. | 16 | katram pacientam divas potenciāla izlīdzināšanas ligzdas (POAG)
1.4. | 17 | konsole sagatavota ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) ligzdu iestrādei, katram pacientam
1.4. | 18 | apgaismojuma vadība no ALCAD Māsu izsaukuma sistēmas (MIS) tālvadības pults, katram pacientam
1.4. | 19 | medicīnas aprīkojuma sliede (DIN 25x10mm), jānodrošina pacienta monitora stiprināšanu (vai nodrošināt citu monitora stiprināšanas veidu)
1.4. | 20 | Konsoles krāsu izvēles iespējas, saskaņojot ar pasūtītāju pirms uzstādīšanas
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -

## 2.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Konsoļu piegāde
2.daļa Griestu horizontālā konsole ar HD kameru
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Iekārtas ražotāja noteikto periodisko apkopi garantijas laikā kopā ar apkopē definētajiem apkopē izmantojamiem materiāliem un palīgmateriāliem.
2 |  | Piegāde 10 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4 |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2015.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija, Precei jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu;
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
10 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
11 |  | Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes uzstādot iekārtu un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Griestu horizontālā konsole ar video kameras turētāju un HD kameru
|  | Daudzums (kompl.): | 2
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2. | 1 | Pie griestiem stiprināma 2-plecu horizontāla konsole medicīnisko gāzu, elektrības kontaktligzdu, vājstrāvas rozešu un aprīkojuma izvietošanai ar satelīta roku (divu plecu) monitora stiprināšanai
Tehniskās prasības:
2. | 2 | Konsoles un monitora rokas rotācijas leņķis ne mazāk kā 330° katram
2. | 3 | Video kameras rokas maksimālais izstieptais garums ne mazāk kā 2500mm, paredzēta video kameras turēšanai.
2. | 4 | Distribūcijas modulis stiprināts atsevišķa pleca, novietots vertikāli vai horizontāli
2. | 5 | Distribūcijas moduļa garums ne mazāks kā 750mm;
2. | 6 | Pie distribūcijas moduļa ir paredzēta vieta plauktu fiksācijai
2. | 7 | Distribūcijas modulis aprīkots ar bremzēšanas sistēmu, kas nodrošina moduļa pozīcijas fiksāciju;
2. | 8 | Distribūcijas modulis aprīkots ar sekojošiem izvadiem un savienojumiem:
2. | 8.1 | 4 gab elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu, UPS barošanu un gaismas indikāciju. Rozetes sarkanā/oranžā krāsā.
2. | 8.2 | 8 gab elektrības kontaktligzdas 230V ar vāciņu un gaismas indikāciju. Rozetes zaļā krāsā.
2. | 8.3 | Iezemējuma kontaktligzdas – 8 gab.
2. | 8.4 | RJ45 – 4 gab;
2. | 8.5 | O2 izvads – 2 gab;
2. | 8.6 | CO2 izvads – 1 gab;
2. | 8.7 | Saspiestā gaisa 5 bar izvads – 3 gab;
2. | 8.8 | Bremžu sistēmas spiediena regulators – 1 gab;
2. | 8.9 | Gāzes evakuācijas izvads – 1 gab;
2. | 8.10 | Griestu stiprinājuma kronšteins, atbilstošs piedāvātā produkta siprināšanai
2. | 9 | Full HD kameras parametri
2. | 9.1 | sensora tips –Cmos
2. | 9.2 | sensora izmērs – 1/3ʺ
2. | 9.3 | signāla sistēma – 1080i
2. | 9.4 | pikseļu skaits – 2 miljoni
2. | 9.5 | kameru iespējams manuāli pozicionēt
2. | 9.6 | palielinājums līdz 120x
2. | 9.7 | mobila vadības kontroles vienība: palielinājumu, fokusu un ekspozīciju iespējams vadīt attālināti no pults; automātiska sarkanās, zaļās, zilās krāsas regulēšana; HD izejas DVI; YpbPr 1 gab.; RS-485 seriālais links.
|  | Komplektācijā: | Skaits | Cena
2. | 10 | Griestu konsole | 3
2. | 11 | HD kamera | 1
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -