| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pielikums) „Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Elektrokardiostimulatori un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/152) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| 1 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai (SSI tipa), paredzēti darbībai VVI režīmā pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām. | - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi - Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI - Stimulācijas frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 45 - 120 min-1 - Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,0 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV - Jābūt histerēzes funkcijai - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā - Automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai jāfunkcionē nepārtraukti un jānodrošina stimulācija ar vismazāko iespējamo impulsa enerģiju, nodrošinot maksimālu strāvas avota enerģijas taupīšanu Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās |
| 2 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai (SSI tipa) ar papildus diagnostiskajām funkcijām, paredzēti darbībai VVI režīmā pacientiem ar iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem | - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi(2.5V,0.4ms, 60x/min, 50% stimulāciju) - Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO - Stimulācijas frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV - Jābūt histerēzes funkcijai - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā - Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks norošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šībrīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem - Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 10 epizodes pa 10 sekundēm katra) - Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra - Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: - sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli) - jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) - elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas - informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli - elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas - pacienta datu uzkrāšana - diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā - intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās baterejas nomaianas indikators (ERI) |
| 3 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai (SSI tipa) ar papildus diagnostiskajām funkcijām, paredzēti darbībai VVI režīmā pacientiem ar iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem un pagarinātu stimulatora darbības laiku. | • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 15 gadi (2.5V,0.4ms, 60x/min, 50% stimulāciju) • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,2 - 7,5 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,5 - 7,5 mV • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole Elektrodu bojājumu kontrole Statistika EKG pieraksts • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 4 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra baterejas nomaianas indikators (ERI) |
| 4 | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskās aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem. | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ko iespējām pieskaņot vismaz diviem fiziskās aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi - Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVIR, VOOR, AAIR, AOOR - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt iespējām ar sensoru (sensoriem) sirdsarbības frekvenci pieskaņot vismaz diviem fiziskās aktivitātes līmeņiem - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 - Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV - Jābūt histerēzes funkcijai - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabaru stimulācijas laikā - Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks norošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šībrīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem - Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra - AT/AF diagnostikas un histogrammas iespēja (ja lietots AAI (R) režīms) - EGM- 14min - MRI 1,5 Tesla, 2 W/kg vai 4 w/kg (atkarībā no pielietotā elektroda) Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli) -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -pacienta datu uzkrāšana -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei -datu par automātiski noteikto kambaru stimulācijas slieksni uzkrāšanas iespējas baterejas nomaianas indikators (ERI) - Nepieciešam, lai pacientam ar EKS būtu droši veikt MRI izmeklējumu 1.5 Tesla magnētiskajā laukā. |
| 5 | Elektrokardiostimulatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem ar mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci | • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 15 gadi • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VVIR, VVTR, VOOR, AAIR, AATR, AOOR • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) • Sensoram jānodrošina slodzes adaptācijas funkcija arī psihoemocionālās piepūles laikā • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodroina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt pieejamiem 2 veidu datu pārraides moduļiem: stacionāriem vai ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 24 stundas, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam |
| 6 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), paredzēti pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), paredzēti pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi - Konektoriem jābūt IS-1 tipa - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI - Jābūt pieejamam rate esponse režīmam vismaz VVI(R) režīmā - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina pārsvarā pacientam pārvadītus QRS kambaru saglabātas atriventrikulārās vadīšanas apstākļos(AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) - Jābūt histerēzes funkcijai - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā - Automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai jāfunkcionē nepārtraukti un jānodrošina stimulācija ar vismazāko iespējamo impulsa enerģiju, nodrošinot maksimālu strāvas avota enerģijas taupīšanu - Jābūt iespējām automātiski kontrolēt ātriju stimulācijas slieksni * Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās >12min baterejas nomaianas indikators (ERI) -MRI 1,5Tesla 2W/kg |
| 7 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi - Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI - Jābūt pieejamam rate esponse režīmam vismaz VVI(R) režīmā - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jābūt funkcijai ātriju mirgošanas prevencijai (ātriju ritma stabilizēšanai) - Jābūt funkcijai, ar kuru iespējams stabilizēt kambaru ritmu ātriju mirgošanas laikā - Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju - Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija - Jābūt histerēzes funkcijai - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā - Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks norošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šībrīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem - Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli) -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējas >12min -baterejas nomaiņas indikators (ERI) -sirds mazspējas diagnostikas algoritms |
| 8 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi un iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem kā arī pagarinātu stimulatora darbības laiku. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi un iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem kā arī pagarinātu stimulatora darbības laiku. • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru (Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 12 gadi (2.5V,0.4ms, 60x/min, 50% stimulāciju) • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI • Jābūt pieejamam rate response režīmam vismaz VVI(R) režīmā • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,2 - 7,5 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,1 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 0,5 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 350 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, jābūt vienkārši regulējamai, optimāli ar vienu parametru • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama - MRI 1,5 Tesla, 2W/kg vai 4W/kg (atkarībā no izmantotajiem elektrodiem) • Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole Elektrodu bojājumu kontrole Statistika EKG pieraksts • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambarus stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā >12min • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra baterejas nomaiņas indikators (ERI) |
| 9 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa) pacientiem ar paredzamām elektrodu stimulācijas sliekšņu izmaiņu problēmām un ritma traucējumiem un iespēju veikt telemonitorēšanu. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa) ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar paredzamām elektrodu stimulācijas sliekšņu izmaiņu problēmām un ritma traucējumiem - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi - Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR - Jābūt speciālam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai - Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robešās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Sensoram jānodrošina slodzes adaptācijas funkcija arī psihoemocionālās piepūles laikā - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Jābūt histerēzes funkcijai - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) - EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijas iestādīšanai • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā >12min - MRI 1,5 Tesla, 2W/kg vai 4W/kg (atkarībā no izmantotajiem elektrodiem) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošnot to pieejamību tikai pacienta ārstējosajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam - Pacienta kontroles laikā jābūt iespējamai bezvadu programmēšanai (RF) |
| 10 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi - Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Jābūt histerēzes funkcijai - Jābūt automātiskai regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) un kambaru stimulācijas laikā atkārtoti pārbauda, vai nav atjaunojusies spontānā atrioventrikulārā pārvade - EKS jābūt savietojamam ar ICD - IEGM 12 pierakstu epizodes 10 sekunžu garumā - Nepieciešams, lai pacientma būtu iespējams veikt MRI izmeklēšanu pie noteiktiem nosacījumiem. - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai vismaz kamabaru stimulācijas laikā - Automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai jāfunkcionē nepārtraukti un jānodrošina stimulācija ar vismazāko iespējamo impulsa enerģiju, nodrošinot maksimālu strāvas avota enerģijas taupīšanu - Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei •baterejas nomaiaņas indikators (ERI) - MRI 1,5 Tesla, 2W/kg vai 4W/kg (atkarībā no izmantotajiem elektrodiem) |
| 11 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskas aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikularo pārvadi(ar ļoti zemu AV blokādes iespēju). | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa)un ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskas aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikularo pārvadi(ar ļoti zemu AV blokādes iespēju) • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 7 gadi pie nosacījuma 2.0V, 0.4ms, 60x/min, 100% stimulācija • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI • Jābūt pieejamam rate esponse režīmam vismaz VVI(R) režīmā • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, jābūt vienkārši regulējamai, optimāli ar vienu parametru • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambarus stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra •Baterejas nomaiaņas indikators (ERI) |
| 12 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem, pacientiem ar prognozējamām lielām fiziskām piepūlēm un fizisko aktivitāti lielā slodžu diapazonā. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem, pacientiem ar prognozējamām lielām fiziskām piepūlēm un fizisko aktivitāti lielā slodžu diapazonā • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 7 gadi • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR • Jābūt speciālam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoram jābūt akselerometram, bet otram - minūtes ventilācijas sensora, • Jābūt funkcijām sensora(-u) darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt histerēzes funkcijai • Jābūt automātiskai jutīguma regulācijas funkcijai • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai iestādīšanai • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā • Jābūt iespējām uzkrāt datus par tahiaritmju epizodēm divu kanālu intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Minūtes ventilācijas (MV) sensora nepieciešamība • Nav ierobežojumu MRI 3 T lietošanas gadījumā • Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli) -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli |
| 13 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi - EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai - Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR - Jābūt speciālam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoram jābūt akselerometram bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedanse vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - IEGM 20 pierakstu epizodes 10 sekunžu garumā - Bezvadu RF programmēšana - Sensoram jānodrošina slodzes adaptācijas funkcija fiziskas un arī psihoemocionālās piepūles laikā - Nepieciešams, lai pacientam būtu iespējams veikt MRI izmeklēšanu pie noteiktiem nosacījumiem. - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Jābūt histerēzes funkcijai - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai iestādīšanai - Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kamabarus stimulācijas laikā - Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks norošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šībrīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem - Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests (jābūt iespējai veikt sliekšņa testu pēc voltāžas, jābūt iespējai veikt sliekšņa testu arī manuāli) -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei •baterejas nomaiaņas indikators (ERI) - Jābūt pacienta telemonitorēšanas iespējām. - Sirds mazspējas diagnostikas un monitorēšanas algoritmam. |
| 14 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10gadi(2.5V,0.4ms, 60x/min, 100%DDD stimulācija) - Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz SSI, SOO, SSIR, SOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR un speciālajam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai - Jābūt automātiskajiem ātriju ritma traucējumu terapijas režīmiem vismaz divās zonās - Jābūt regulējamiem parametriem ātriju tahiaritmiju atpazīšanas un kupēšanas režīmu uzstādīšanai - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 50 - 250 ms - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju - Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai iestādīšanai - Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju atpazīšanai vismaz divās dažādās zonās un to kupēšanas iestādīšanai - Jābūt iespējām neefektīvas ātriju tahiaritmijas terapijas gadījumā atkārtot terapiju pēc noteikta (programmējama) laika intervāla - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -aritmiju epizožu intrakardiālās elektrogrammas atmiņa reālā laika periodā -atmiņa par ātriju tahiaritmiju terapijas biežumu un efektivitāti - Baterejas nomaiaņas indikators (ERI) - Nav ierobežojumu MRI 3 T lietošanas gadījumā |
| 15 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētās uzkrāšanas funkciju pacientiem ar mainīgu stimulācijas slieksni un ritma problēmām. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētās uzkrāšanas funkciju pacientiem ar mainīgu stimulācijas slieksni un ritma problēmām • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10 gadi • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR • Jābūt speciālam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Jābūt sensoram( akselerometram vai kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt histerēzes funkcijai • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijas iestādīšanai • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 20 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam •baterejas nomaiaņas indikators (ERI) |
| 16 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās - Konektoram jābūt IS-1 - Elektrodu garumiem jābūt vismaz 45±2 cm, 52±2 cm un 58±2 cm - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai - Elektrodiem jābūt bipolāriem - elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 6F (frenči) - elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt 1,8±0,2 mm - ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai, vai sakausējums (poliuretāna+silikona kopolimērs) - stap distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm un 1mm±0,1 atriālā pozīcijā lietojamiem elektrodiem - gredzena elektrodam jābūt ar irīdija (vai platīna-irīdija) fraktālu vai līdzvērtīgu pārklājumu optimālas elektrovadāmības nodrošināšanai - komplektā jābūt vismaz divām ievadstiletēm ar dažādiem izliekumiem |
| 17 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās • Elektrodam jābūt izgatavotam no materiāla, ko iespējams pakļaut magnetiskās rezonanses lauka ietekmei • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodu garumiem jābūt vismaz: 52±2 cm līdz 58±2 cm • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai • Elektrodiem jābūt bipolāriem • elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) • elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību |
| 18 | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām un MR izmeklēšanas iespējas savietojamību. | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām un MR izmeklēšanas iespējas savietojamību - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 10gadi (2.5V,0.4ms, 60x/min, 100% DDD stimulācija) - Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 - Režīmiem jābūt vismaz SSI, SOO, SSIR, SOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR un speciālajam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai - Jābūt automātiskajiem ātriju ritma traucējumu terapijas režīmiem vismaz divās zonās - Jābūt regulējamiem parametriem ātriju tahiaritmiju atpazīšanas un kupēšanas režīmu uzstādīšanai - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 50 - 250 ms - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju - Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai iestādīšanai - Jābūt regulējamiem parametriem speciālā režīma ātriju tahiaritmiju atpazīšanai vismaz divās dažādās zonās un to kupēšanas iestādīšanai - Jābūt iespējām neefektīvas ātriju tahiaritmijas terapijas gadījumā atkārtot terapiju pēc noteikta (programmējama) laika intervāla - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās -aritmiju epizožu intrakardiālās elektrogrammas atmiņa reālā laika periodā -atmiņa par ātriju tahiaritmiju terapijas biežumu un efektivitāti - baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Iespēja veikt MRI 1.5-3T laukā |
| 19 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8gadi(RV2.5V, LV3.5V, 0.4ms, 60x/min., 100%DDD biventrikulārā stimulācija) - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) - Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) - VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 70 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) - Konektoriem jābūt trīsdaļīgam IS-1 konektoram - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, spiediena, pjezokristālu kustību sensoram ,bet ne tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms - Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcijai RA un RV, LV un regulēšanai. - Iespējai izvēlēties labā vai kreisā kambara priekšlaicīgu stimulāciju. - IEGM pieraksts 14min. - Automātiskā AV aiztures optimizācija. - Jābūt norādēm par biventrikulārās stimulāciju % - Sirds mazspējas detekcijas algoritms. - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei •baterejas nomaiaņas indikators (ERI) |
| 20 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar augstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju. | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar augstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 7 gadi - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) - Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoram jābūt akselerometram bet otram - minūtes ventilācijas sensora - Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) - VV aiztures laikiemjābūt vismaz līdz 70 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) - Konektoriem jābūt trīsdaļīgam 2x IS-1 konektoram un kvadripolārais LV konektors. - Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcijai RA un RV, LV un regulēšanai. - Iespējai izvēlēties labā vai kreisā kambara priekšlaicīgu stimulāciju. - IEGM pieraksts 14min. - Automātiskā AV aiztures optimizācija. - Jābūt norādēm par biventrikulārās stimulāciju % - Sirds mazspējas detekcijas algoritms. - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt vismaz 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām - Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: - -sliekšņa tests - -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) - -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas - -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli - -pacienta datu uzkrāšana - -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas - AF pārstimulācijas funkcija - AF diagnostika, histogrammas. - -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā - -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem - -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei - Iespēja veikt MRI 1.5-3T laukā |
| 21 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai ar kvadripolāru LV elektrodu IS-4-LLLL tipa konektoru (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar augstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju. | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai ar kvadripolāru LV elektrodu IS-4-LLLL tipa konektoru (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar augstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi pie 100% stimulācijas ar frekvenci 60xmin (A/RV=2,5V: LV 3,5V pie 0,4ms, 500 omi) - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) - Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) - VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 70 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) - Konektoriem jābūt trīsdaļīgam (A/RV- IS-1 un LV-IS4) - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV - AV un VV aiztures automātiskās optimizācijas algoritms - Sirds mazspējas monitorēšana veicot krūšu kurvja pretestības mērijumus - Pacienta audio informācija ar skanu par (AF/AT: kā arī augstu kambaru ritmu) - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Automātiskajam sliekšņa mērīšanas algoritmam (A:RV:LV) - IGM pieraksts 14min - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Konektoriem jābūt trīsdaļīgam 2x IS-1 konektoram un kvadripolārais LV konektors. - Kvadripolārā tehnoloģija ar iespēju veikt stimulāciju divās vietās kreisajā kambarī ar iespēju mainīt stimulācijas aizturi. - Automātiskai stimulācijas sliekšņa detekcijai RA un RV, LV un regulēšanai. - Iespējai izvēlēties labā vai kreisā kambara priekšlaicīgu stimulāciju. - Automātiskā AV aiztures optimizācija. - Jābūt norādēm par biventrikulārās stimulāciju % - Sirds mazspējas detekcijas algoritms. - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt vismaz 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei •baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Atļauts veikt MRI 1.5-3 T laukā. |
| 22 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus. | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8 gadi - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) - Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) - Konektoriem jābūt trīsdaļīgam IS-1 konektoram vai 2x IS1 konektors un LV kvadripolārais. - Stimulācijas bāzes frekvenceei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 80 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) - Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 - Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm - Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm - Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV - Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV - Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms - Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam - Slodzes adaptācijas funkcijas korekcija pie fiziska un emocionāla stresa. - Automātiska stimulācijas sliekšņa kontrole un regulēšana RA, RV un LV. - Sirds mazspējas atpazīšanas un monitorēšanas algoritms. - Jābūt vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām - EKS jābūt savietojamam ar ICD - Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt iespējām monitorēt sirds frekvences parametrus, kuri ataino sirds mazspējas pacienta klīnisko stāvokli - vismaz nakts sirdsdarbības frekvenci un sirds ritma variabilitāti ar tās parametru atainojumu. - Monitorēt sirds frekvences parametrus programmai jāizslēdz epizodes, kas var būt supraventrikulāras aritmijas Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: -sliekšņa tests -jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) -elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas -informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli -pacienta datu uzkrāšana -elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas -diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā -intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem. 20 epizodes pa 10 sekundēm. -testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei Jābūt iespējai kavēt stimulāciju kreisā kambara elektriski nestabilajā (vulnerablajā) periodā (T vilnis). Stimulācijas inhibēšanai jābūt programmējamai intervālos 300 – 500 ms. - pieļaujama izmeklēšana MRI laukā •baterejas nomaiņas indikators (ERI) |
| 23 | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar paredzamām elektrodu stimulācijas sliekšņu izmaiņu problēmām vai nestabilu slimības gaitu. | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem n ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar paredzamām elektrodu stimulācijas sliekšņu izmaiņu problēmām vai nestabilu saslimšanas gaitu - EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. EKS jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar prognozējamām elektrodu problēmām vai nestabilu saslimšanas gaitu • EKS ir multiprogrammējami un ar telemetrijas funkcijām. • EKS ir paredzēts biventrikulārai un ātriju stimulācijai un tam ir slodzes adaptācijas funkcija • EKS prognozētais darbības laiks ir 8,8 gadi • Ir iespējas atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sinusa) • Ir iespējas regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • VV aiztures laiki ir vismaz līdz 40 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) • Konektori ir trīsdaļīgi IS-1 konektori • Stimulācijas bāzes frekvence ir maināma ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensors: akselerometrs vai cits • Ir funkcijas sensora darbības automatizācijai • Maksimālā sensora frekvence ir ne mazāka kā 160 min-1 • Stimula amplitūdas ir maināmas ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumi ir maināmi ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgums ātrijos nav sliktāks kā 0,2 mV • Jutīgums kambaru kanālos ir ne sliktāks kā 1 mV • Ir maināms atrioventrikulārās aiztures laiks ne mazākās robežās kā 25 - 350 ms • Ir dinamiskais atrioventrikulārās aiztures laiks • EKS ir savietojams ar ICD • Ir automātiska stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcija • Ir reālā laikā uztvertas intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) atmiņa sirds ritma traucējumu gadījumā • Ir "režīmu slēdzis" kas ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējas, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ir nodrošinātā datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam |
| 24 | Standarta (sirds labās puses) endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās sirds kambaru resinhronizācijas terapijai | Standarta (sirds labās puses) endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās sirds kambaru resinhronizācijas terapijai - Konektoram jābūt IS-1 - Elektroda garumam jābūt vismaz 52±2 cm un 58±2 cm - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai - Elektrodiem jābūt bipolāriem - elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7 F (frenči) - elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt maksimāli 1,8 mm - ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - elektroda izolācijas materiālam jābūt silikongumijai vai poliuretānam - starp distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm - komplektā jābūt vismaz divām ievadstiletēm ar dažādiem izliekumiem |
| 25 | Speciālie sinus coronarius elektrodi 5Fr (S-veida) biventrikulārai stimulācijai, ievadāmi koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F ,vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala ar distanci starp poliem 15 mm, 20 mm | Speciālie sinus coronarius elektrodi 5Fr S-veida biventrikulārai stimulācijai, ievadami koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F, vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala ar distanci starp poliem 15 mm, 20 mm - Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācija sterapijai - kreisā kambara stimulācijai - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu - Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 75±2 cm un 86±2 cm garumos - Elektrodiem jābūt bipolāriem un paredzētiem bipolārajaui kreisā kambara stimulācijai - Konektoram jābūt IS-1 - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 5 F (frenči) ievadsistēmu vai 5F ievadsistēmu - Attālumam starp distālo un proksimālo polu jābūt 15 mm, 20 mm - Elektrodu diametram jābūt 5F vai 4,3F - Elektrodu izolācijai jābūt proksimāli poliuretāna, distāle silikona - Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no elektrodu gala - Komplektā jābūt vadītājstīgai |
| 26 | Speciālie kvadripolarie sinus coronarius elektrodi 5Fr S-veida biventrikulārai stimulācijai, ievadami koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F ,vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala | Speciālie kvadripolarie sinus coronarius elektrodi 5Fr S-veida biventrikulārai stimulācijai, ievadami koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F ,vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala - Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācija sterapijai - kreisā kambara stimulācijai - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu - Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 75±2 cm un 86±2 cm garumos - Elektrodiem jābūt kvadripolariem un paredzētiem bipolārajai kreisā kambara stimulācijai - Konektoram jābūt IS-4 tipa - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 5F ievadsistēmu - Elektrodu diametram jābūt 4.7 fr - Elektrodu izolācijai jābūt proksimāli poliuretāna, distāle silikona - Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no elektrodu gala - Komplektā jābūt vadītājstīgai |
| 27 | Speciālie kvadripolārie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai, ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem un J-veida galu īpatnējām koronārā sīnusa anatomiskajiem variantiem optimizējams katram pacientam ar jebkuru asinsvadu anatomiju un ne mazāk kā 16 programmējamiem stimulācijas strāvas izkliedes vektoriem un IS-4-LLLL konekcijas galu | - Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācija sterapijai - kreisā kambara stimulācijai - Izmēri elektroda korpusam 4Fr , 5.3 Fr, 6Fr , 5 Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 78±2 cm un 88±2 cm garumos - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu - Elektrodiem jābūt bipolāriem un paredzētiem bipolārajaui kreisā kambara stimulācijai - Konektoram jābūt IS4-LLLL - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 7 F (frenči) ievadsistēmu - Attālumam starp distālo un proksimālo polu jābūt 21 mm LV1- LV2 ,1.3mm LV2-LV3,21 mm LV3-LV4 - Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem - elektrodam jābūt ar J-veida galu (ar radiusu 10-12 mm), kas atvieglo fiksāciju koronārajā sīnusā - ar ne mazāk kā 16 programmējamiem stimulācijas strāvas izkliedes vektoriem |
| 28 | Speciālie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai, ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem un J-veida galu īpatnējām koronārā sīnusa anatomiskajiem variantiem un gadījumiem, ja nākas elektrodu mainīt izteikta stimulācijas sliekšņa pieauguma dēļ | Speciālie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai, ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem un J-veida galu īpatnējām koronārā sīnusa anatomiskajiem variantiem un gadījumiem, ja nākas elektrodu mainīt izteikta stimulācijas sliekšņa pieauguma dēļ - Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācijas terapijai - kreisā kambara stimulācijai - Izmēri elektroda korpusam 4Fr , 5.3 Fr, 6Fr , 5 Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 78±2 cm un 88±2 cm garumos - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu - Elektrodiem jābūt bipolāriem un paredzētiem bipolārajaui kreisā kambara stimulācijai - Konektoram jābūt IS-1 - Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 7 F (frenči) ievadsistēmu - Attālumam starp distālo un proksimālo polu jābūt 21 mm - Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem - elektrodam jābūt ar J-veida galu (ar radiusu 10-12 mm), kas atvieglo fiksāciju koronārajā sīnusā |
| 29 | Speciālie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala, starpelektrodu attālumu 18 mm un fiksējami ar silikona skrūvveida galu fiksācijai šauros koronārajos sinusos, ja elektroda stāvoklis ir suboptimāls. | Speciālie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala, starpelektrodu attālumu 18 mm un fiksējami ar silikona skrūvveida galu fiksācijai šauros koronārajos sinusos, ja elektroda stāvoklis ir suboptimāls • Elektrodiem jābūt paredzētiem kambaru resinhronizācijas terapijai - kreisā kambara stimulācijai • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei sinus coronarius ar vadītājstīgu • Elektrodiem jābūt pieejamiem vismaz 75±2 cm un 85±2 cm garumos • Elektrodiem jābūt bipolāriem vai kvadripolāriem, paredzētiem bipolārajai vai kvadripolārai kreisā kambara stimulācijai • Konektoram jābūt IS-1 vai LLLL tipa. • Elektrodiem jābūt paredzētiem ievadei ar 5 F (frenči) ievadsistēmu • Attālumam starp distālo un proksimālo polu jābūt 18 mm vai kvadrapolārajam elektrodam 21/20/20 mm • Elektrodiem jābūt ar steroīdu izdali no elektrodu gala • Komplektā jābūt vadītājstīgai • Elektrodam jābūt ar silikona skrūvveida galu - Pieļaujama MRI 1.5-3 T laukā. |
| 30 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stīvi, maz lokanu galu | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stīvu, maz lokanu galu - Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) - Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm - Ievadstīgas galam jābūt stīvam, maz lokanam (stiff) |
| 31 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar vidēji lokanu galu | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar vidēji lokanu galu - Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) - Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm - Ievadstīgas galam jābūt vidēji lokanam (medium) |
| 32 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar lokanu galu | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar lokanu galu - Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) - Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm - Ievadstīgas galam jābūt lokanam (flexible) |
| 33 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar ļoti lokanu galu | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar ļoti lokanu galu - Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) - Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1700 mm - Ievadstīgas galam jābūt ļoti lokanam (high flexible) |
| 34 | Divkanālu monitorēšanas balonkateters ar balonu distālajā galā | Divkanālu monitorēšanas balonkateters ar balonu distālajā galā(110cm;6Fr;balona tilpums 2ml) |
| 35 | Universālais metāla nazis CS kateteru ievadsistēmas pārgriešanai | Universālais metāla nazis CS kateteru ievadsistēmas pārgriešanai 6,2Fr |
| 36 | Koronarā sinusa kanilēšanas pārgriežamā ievadsistēma | Koronarā sinusa kanilēšanas pārgriežamā ievadsistēma (9Fr,45-54cm ar60cm garu dilatatoru un iekšējo lūmenu 7Fr un mīkstu gumijas Rtg kontrastējamu galu)ar dažādiem izliekuma rādiusiem |
| 37 | Vadītājkatetri sinus coronarius elektrodu ievadei | Vadītājkatetri sinus coronarius elektrodu ievadei • Vadītājkatetriem jābūt pieejamiem ne mazāk kā 8 veidu galu izliekumos • Vadītājkatetra distālajā galā jābūt rentgenā vizualizējamam marķierim • Vadītājkatētriem jābūt pieejamiem vismaz 45±2 un 55±2 cm garumos • Iekšējais katetra diametram jābūt ir ne mazākam kā 7,3F • Ārējais katetra diametram jābūt ne lielākam kā 8,7F • Katetra iekšpusē jābūt hidrofilam pārklājumam • Jābūt pieejamiem vismaz 2 veidu iekšējie katetriem 65±2 un 75±2 gadumos |
| 38 | Koronārā sinusa elektrodu vadītājkatetru ievades papildpiederumu komplekts | Koronārā sinusa elektrodu vadītājkatetru ievades papildpiederumu komplekts Papildpiederumu komplektā jāietilpst vismaz: • šļircei ar Luera vārstu (šļirces tilpums vismaz 12 cm3) • pārplešamiem piederumiem vadītājstīgas ievadīšanai (vismaz 4 gab) • Seldingera vadītājstīgai (vadītājstīgas garums vismaz 150 cm) • vadītājstīgas rokturim • garengrieznim ievadsistēmas pārgriešanai • bidirekcionāliem vārstiem (vismaz 2 gab) • vienvirziena vārstulēm (vismaz 2 gab) • uzskrūvējamām noslēdzošām aizdarēm (vismaz 2 gab) |
| 39 | Ievades komplekti sinus coronarius elektrodu ievadei | Ievades sistēma sinus coronarius elektrodu ievadei ar vismaz 4 dažādiem pieejamiem izliekumiem, hemostātisku uzliku. 47-54 cm garām katetru vadsistēmām ar iekšējo diametru(7Fr) (pārplēšama vai pārgriežama tipa) -47-54 cm gara sinus coronarius ievadsistēma 115º±5º leņķi -47-54 cm gara sinus coronarius ievadsistēma 60º±5º leņķi -47-54 cm cm gara sinus coronarius ievadsistēma 135º±5º leņķi -47-54 cm cm gara sinus coronarius ievadsistēma ar Amplatz tipa galu -hemostatiskā vārstule |
| 40 | Aktīvi vadāma ievades iekārta ar divpusēji lokāmu galu sinus coronarius elektrodu ievadei pacientiem, kuriem ar standartmetodēm koronārā sīnusa katetrizācija neizdodas | Aktīvi vadāma ievades iekārta ar divpusēji lokāmu galu sinus coronarius elektrodu ievadei pacientiem, kuriem ar standartmetodēm koronārā sīnusa katetrizācija neizdodas - Aktīvi vadāmai ievades iekārtai jābūt paredzētai pastāvīgās elektrokardiostimulācijas elektrodu ievadei sinus coronarius (vai elektrodu vadītājšķiedras vai ievades iekārtas ievadei sinus coronarius) - Aktīvi vadāmai ievades iekārtai jābūt savienojamai ar ievades komplektiem sinus coronarius stimulācijas elektrodiem - Intravazālās daļas garums 80cm, ārējāis diametrs 7Fr/ 2.29mm, iekšējais diametrs 1.14mm - Uz katetera gala jābūt diviem stimulācijas gredzeniem |
| 41 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) ar vismaz 4 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām. | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar vismaz 4 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām • CRT-D jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRT-D jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru. Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sinusa) - Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 6 gadi • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sinusa kanālam) • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ierīcei jābūt pieejamai ar DF1, kā arī ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt automātiskai labā un kreisā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 30) • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. • Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā • Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensors darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiostimulācijas rerežīmos • Jābūt "režīmu slēdzim vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt ar vismaz 4 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pie noteiktiem nosacījumiem pacientam veikt izmeklējumus magnētiskajā rezonansē 1.5-3 T laukā. • Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 40J • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam |
| 42 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām . | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām un iespējamu DF1, DF4 konektora versiju kā arī LV IS-1 vai LLLL konektora versiju. - CRT-D jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRT-D jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Automatizēta, adaptīva funkcija kreisā un labā kambara stimulācijas intervālu izvēlei, ar iespēju nepārtraukti, automātiski pielāgot stimulācijas parametrus (AV, V-V intervalus) atkarībā no izmaiņām pacienta sirds vadīšanas sistēmā. - Automātisks kreisā kambara stimulācijas vektoru tests –norādot optimālos stimulācijas vektorus un intervālus, parametrus. - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) - Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) - Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) - Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai - Jābūt iespējas atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās - Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju - Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram - Jābūt funkcijām sensors darbības automatizācijai - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiopstimulācijas režīmos - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) - Jābūt iespējai aparātam monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli, izmantojot elektrisko pretestību krūšukurvja audos, lai izvērtētu šķidruma daudzumu plaušaudos (sastrēgumu plaušās) - Jābūt iespējām brīdināt ārstu vai pacientu, ja elektriskā pretestība krūškurvja audos sasniedz kādu kritisku lielumu - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Elektrodu kontaktligzdai jābūt DF1, DF4 konektora versiju kā arī LV IS-1 vai LLLL konektora versiju (atkarībā no pasūtītāja pieprasījuma) - Jābūt iespējai pieslēgt bez vadu telemonitorēšanas sistēmai. |
| 43 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) ar vismaz 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām . | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) ar vismaz 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām - CRT-D jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRT-D jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) • Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt detekcijas laiku, kura maksimumam jābūt ne mazākam kā 15 sekundes • Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā • Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiopstimulācijas režīmos • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J • Jāpiedāvā 2 dažādu konektoru tipa iekrīces atkarībā no pasūtītāja pieprasijuma •Baterijas ilgums ne mazāks kā 8 gadi; baterijas kapacitāte 2.0 ampērstundas. •Minūtes ventilācijas (MV) sensora nepieciešamība •Ne mazāk kā 17 stimulācijas vektoru iespējas •Elektrodu ligzdu uzbūve caurspīdīga ar iekrāsotiem kodiem vieglai elektrodu pievienošanai. •Aparāta biezums nedrīkst pārsniegt 10 mm. •Ierīcei jābūt savietojamai ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas pārraides nodrošinošu ierīci. - Elektrodu kontaktligzdai jābūt DF1, DF4 konektora versiju kā arī LV IS-1 vai LLLL konektora versiju (atkarībā no pasūtītāja pieprasījuma) - Ierīcei jābūt iespējai veikt MRI izmeklējumus. |
| 44 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju un iespeju izmantot DF-4 un IS-4-LLLL elektrodus (aparatam jābūt nokomplektētam ar RA-IS1;RV-DF4;LV-IS4-LLLL tipa elektrodiem). | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju un iespeju izmantot DF-4 un IS-4-LLLL elektrodus (aparātam jābūt nokomplektētam ar RA-IS1;RV-DF4;LV-IS4-LLLL tipa elektrodiem) - CRT-D jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. CRT-D jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Ierīces prognozējamais darbības laiks 8 gadi. - Iekārtai ir iespējams veikt telemonitorēšanu - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) - Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) - Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt detekcijas laiku, kura maksimumam jābūt ne mazākam kā 15 sekundes - Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā - Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām - AT/AF monitorings un pacienta apziņošanas iespēja - Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiostimulācijas režīmos - Jābūt "režīmu slēdzim vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt 10 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām - Jābūt maksimālajai izlādes elektriskā impulsa enerģijai 40J - Elektrodu izolācijas bojājumu atpazīšana (automātiska) - ATP funkcija pirms vai uzlādes laikā - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) ar pacienta apziņošanas iespēju - AV un VV aiztures automātiskais algoritms - Sirds mazspējas monitorēšanas iespēja - automātiskā sliekšņa mērīšanas funkcija un regulēšana RA, RV un LV - Automātiskā jūtības regulēšana, lai izvairītos no pārlieku jūtīgas T zoba sensēšanas - IEGM pieraksts 45min - Biventrikulārās stimulācijas automātiskā reģistrācija % - Iespēja veikt kreisā kambara bifokālu stimulāciju |
| 45 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkciju fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā). - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Aparāta prognozējamais darbības laiks vismaz 9 gadi. - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Elektrodu izolācijas bojājumu atpazīšana (automātiska) - Aparātam jābūt telemonitorēšanas iespējai. - Atļauts veikt pilna ķermeņa MRI 1.5T 2W/kg. - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - Jābūt "režīmu slēdzim vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no 2 EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara) - Jābūt iespējām pieregulēt optimālās A-V aiztures katram pacientam izmantojot programmeri. - Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā - Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām - Automātiskā jūtības regulēšana, lai izvairītos no pārlieku jūtīgas T zoba sensēšanas - Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakarfdiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma - Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, spiediena, pjezokristālu kustību sensoram . - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Šoka izlādes enerģijai jābūt vismaz 40J - Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. - IEGM iespēja 45min |
| 46 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. ATP funkciju kambaros un ātriju aritmiju terapijas iespējām) . | - Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt iespējai veikt telemonitorēšanu. - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai - Jābūt "režīmu slēdzim” vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) - Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. - Jābūt iespējas atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās - Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju - Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) - Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija - Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma - Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos - Jābūt iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu nosakot intratorakālo impedanci - Jābūt iespējām bridināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. |
| 47 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori (VVIR tipa) | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori (VVIR tipa) ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt iespējai veikt telemonitorēšanu. - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 35 J - Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI režīmos un jābūt fiziskās slodzes adaptīvajiem režīmiem ("rate response") vismaz VOOR un VVIR - Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma - Jābūt iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu nosakot intratorakālo impedansi - Jābūt iespējām brīdināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. |
| 48 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu pacientiem ar biežām aritmijām kambaru mirgošanas zonā un ar iespēju veikt datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Ierīcei jābūt iespējai veikt telemonitorēšanu. • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ierīcei jābūt pieejamai ar DF1, kā arī ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 30) • Jābūt "režmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pie noteiktiem nosacījumiem pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses laukā (MRI) • jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 35 J • Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam |
| 49 | Implantējamie kambaru kardioverteri - defibrilatori ar iespējām aizkavēt kambaru fibrilācijas terapijas sākumu pacientiem ar polimorfām kambaru tahikardijas epizodēm. | Implantējamie kambaru kardioverteri - defibrilatori ar iespējām aizkavēt kambaru fibrilācijas terapijas sākumu pacientiem ar polimorfām kambaru tahikardijas epizodēm - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no 2 EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara ) - Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt detekcijas laiku, kura maksimumam jābūt ne mazākam kā 15 sekundes - Jābūt ātriju ritma traucējumu atpazīšanas iespējai vismaz vienā zonā - Jābūt ātriju ritma traucējumu terapijas iespējām - Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos un biventrikulārās kardiopstimulācijas režīmos - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt maksimālajai pieejamajai elektriskā impulsa enerģijai 41J - Aparāta biezums nedrīkst pārsniegt 10 mm - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. - Jābūt iespējai veikt telemonitorēšanu un datu bezvadu pārraidi. |
| 50 | Implantējamie kardioverteri-defibrilatori (VDDR tipa) | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un papildus priekšksmbaru elektriskās aktivitātes uztveršanas funkciju pacientiem, kam plānoti magnētiskās rezonanses izmeklējumi. - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • Jābūt iespējai, izmantojot speciālu implantējamu elektrodu, uztvert priekškambaru elektrisko aktivitāti ar gredzenveida elektrodiem ātrijā. • Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ierīcei jābūt pieejamai ar DF1 elektrodu pieslēguma savienojumu • Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām • Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai • Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām • Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei • Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 30) • Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pie noteiktiem nosacījumiem pacientam veikt izmeklējumus magnētiskajā rezonansē • Jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 40 J • Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDDR režīmos • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) - Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 elektrodu konnekcijas tipu. - Iespēja veikt pilnu ķermeņa MRI 1.5-3T laukā. |
| 51 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu. | Implantējamie kambaru kardioverteri – defibrilatori ar datu telemetrijas pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējama ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu. - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt maksimālajai šoka impulsa enerģijai vismaz 36J - Jābūt viegli programmējamiem ar minimālu skaitu (ne vairāk kā 10) parametriem - Jābūt vienkāršai kambaru stimulācijas funkcijai VVIR režīmā - Jābūt histerēzes funkcijai - Iespējams veikt MRI 1.5T laukā 2W/kg. - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 elektrodu konnekcijas tipu. |
| 52 | Implantējamie kambaru kardioverteri-(VVI) defibrilatori paredzēti g.k. pēkšņas nāves primārajai profilaksei. | Implantējamie kambaru kardioverteri-(VVI) defibrilatori paredzēti g.k. pēkšņas nāves primārajai profilaksei - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt maksimālajai šoka impulsa enerģijai vismaz 36J - Jābūt viegli programmējamiem ar minimālu skaitu (ne vairāk kā 10) parametriem - Jābūt vienkāršai kambaru stimulācijas funkcijai VVI R režīmā - Jābūt histerēzes funkcijai - Iespējams veikt MRI 1.5T laukā 2W/kg. - Baterijas nomaiņas indikators (ERI) - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 elektrodu konnekcijas tipu. |
| 53 | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un ātriju aritmiju terapijas iespējām, | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un ātriju aritmiju terapijas iespējām. - ICD jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. ICD jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās - Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām - Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām - Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai - Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām - Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm - Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) - Jābūt iespējai maksimāli paildzināt ICD darbības laiku- ATP terapija pirms vai uzlādes laikā. Ja terapija pirms uzlādes vai tās laikā ir efektīva, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta. - Jābūt iespējas atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās - Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju - Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas - Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) - Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija - Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakarfdiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma - Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai - Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne vienam elpošanas sensoram - Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai - Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR, VDD, DDD un DDDR režīmos - Jābūt iespējām bridināt pacientu aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā(vibrācijas modulis) - Automātiskā ikdienas defibrilācijas elektroda testēšanas iespēja - Jābūt bezvadu telemetrijas funkcijai, kas pieļauj programmēšanu operācijas laikā kā arī datu nosūtīšanu no pacienta mājas raidītāja uz medicīniskās informācijas centru - Iespēju indicēt VF ar T šoku ICD pārbaudei operācijas laikā - Iespējams veikt MRI 1.5T laukā 2W/kg. - Jābūt iespējai piegādāt aparātus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 elektrodu konnekcijas tipu. |
| 54 | Standarta (sirds labās puses) endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu dažāda auguma pacientiem atriālās stimulācijas pozīcijās pie ICD implantācijas | Standarta (sirds labās puses) endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 Fr (frenči) dažāda auguma pacientiem atriālās stimulācijas pozīcijās pie ICD implantācijas - Konektoram jābūt IS-1 - Elektrodu garumiem jābūt vismaz , 52±2 cm un 58±2 cm - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai - Elektrodiem jābūt bipolāriem - elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) - elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt 1,8±0,2 mm - ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai vai silikona-poliuretāna kopolimērs - stap distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm un 1mm ± 0,1mm elektrodiem lietojamiem atriālajai stimulācijai - gredzena elektrodam jābūt ar irīdija (vai platīna-irīdija) fraktālu vai līdzvērtīgu pārklājumu optimālas elektrovadāmības nodrošināšanai - komplektā jābūt ievadstiletei |
| 55 | Miokardiāli bipolārie aktīvi fiksējošies elektrodi | Miokardiāli bipolārie aktīvi fiksējošies elektrodi, 52-58 cm gari ar ievades ierīcēm pastāvīgo elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai implantācijai pieaugušajiem/EKS novietojumam pektorālā pozīcijā - Elektrodiem jābūt bipolāriem - Elektrodiem jābūt ar integrētu spirālītes tipa fiksatoru 3 līdz 4 mm garu - Integrētajam spirālītes tipa fiksatoram jābūt vismaz ar 2 vijumiem - Elektrodam jābūt paredzētam epi-miokardiālai implantācijai bez šuvju uzlikšanas - Elektrodam jābūt apgādātam ar IS-1 tipa konektoru - Komplektā ar elektrodu jābūt ierīcei epi-miokardiālai implantācijai bez šuvju uzlikšanas - Elektrodu garumiem jābūt robežās 52-58 cm (implantācijai pieaugušajiem/EKS novietojumam pektorālā pozīcijā) - Jābūt tuneli veidojošajai adatai ar abpusēji lietojamo galu ar uzgali tās garums 27cm |
| 56 | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamie ievades komplekti(6Fr;7Fr;8Fr;9Fr) | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamie ievades komplekti(6Fr;7Fr;8Fr;9Fr) - Ievades komplektiem jābūt 6F, 7 F, 8 F, 9 F, 10 F un 11 F (frenči) diametros atkarībā no elektrokardiostimulatoruun kardioverteriem-defibrilatoru elektrodu diametriem, kā arī sinus coronarius elektrodu un citu aktīvās fiksācijas elektrodu diametriem - Ievades ierīcei jābūt fiksatoram, kurš fiksē pārplēšamo ievades ierīci (katetru) pie dilatatora - Ievades komplektā noteikti jābūt vismaz: -adatai ar atslēgas tipa fiksācijas iespēju uz šļirces -ievadšķiedrai (guide wire) -dilatatoram ar fiksācijas iespēju pārplēšamajā ievades ierīcē -šļircei 10ml -pārplēšamajai (Peel-Away tipa) ievades ierīcei, kas paredzēta elektroda ievadei ar fiksatoru dilatātoram |
| 57 | Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu (Adaptējami ar nodaļā esošo Physiocontrol aparātu) komplekti | Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu (Adaptējami ar nodaļā esošo Physiocontrol aparātu) komplekti - Kontaktspilventiņiem jābūt paredzētiem gan defibrilācijai (kardioversijai), gan transkutānajai elektrokardiostimulācijai - Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņiem jābūt savienojamiem ar P.Stradiņa slimnīcā lietojamo Medtronic (Physiocontrol) aparatūru |
| 58 | Pastāvīgo implantējamo elektrodu adapteri(5mm uz 3,2mm; u.c. opcijas) | Pastāvīgo implantējamo elektrodu adapteri(5mm uz 3,2mm;u.c. opcijas) - adapterim jābūt paredzētam, lai savienotu elektrodu bez konektora ar elektrokardiostimulatoru, kuram ir IS-1 konektors - jābūt paredzētam elektrodam ar ārējo diametru no 1,4 līdz 2,5 mm - jābūt paredzētam elektrodam ar elektrovadošās dzīslas diametru no 1,0 līdz 1.3 mm |
| 59 | Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds vienas kameras elektrostimulācijai | Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds vienas kameras elektrostimulācijai - Elektrokardiostimulatoram ir jābūt paredzētam viena sirds kambara kardiostimulācijai - Stimulācijas frekvencei ir jābūt regulējamai vismaz no 30 līdz 250 ppm - Jūtībai ir jābūt regulējamai vismaz 1 līdz 20 mV robežās - Impulsa amplitūdai ir jābūt regulējamai vismaz 1 līdz 17 V robežās - Kardiostimulācijai ir jābūt iespējamai vienas kameras režīmos (VVI; VOO) - Elektrokardiostimulatoram ir jābūt savienojamam ar elektrodiem izmantojot neizsargātus Pin konektorus (exposed Pin) - Svaram jābūt ne lielākam par 250 g - Vienu bateriju nomaiņas darbības ilgumam jābūt ne mazākam kā 600 stundas - Bateriju nomaiņas laikā stimulatoram jāvar darboties vismaz 30 sekundes bez baterijas, nepārtrauktas kardiostimulācijas nodrošināšanai. |
| 60 | Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds divu kameru elektrostimulācijai pieaugušajiem | Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds divu kameru elektrostimulācijai pieaugušajiem - Elektrokardiostimulatoram ir jābūt paredzētam divu sirds kambaru kardiostimulācijai - Stimulācijas frekvencei ir jābūt regulējamai vismaz no 30 līdz 250 ppm - Jūtībai ir jābūt regulējamai: - No 0,2 - 10 mV robežās priekškambaros - No 1 līdz 20 mV robežās kambaros - Impulsa amplitūdai ir jābūt regulējamai vismaz 1 līdz 17 V robežās - Elektrokardiostimulatoram ir jābūt savienojamam ar elektrodiem izmantojot neizsargātus Pin konektorus (exposed Pin) - Svaram jābūt ne lielākam par 260 g - Vienu bateriju nomaiņas darbības ilgumam jābūt ne mazākam kā 500 stundas - Bateriju nomaiņas laikā stimulatoram jāvar darboties vismaz 30 sekundes bez baterijas, nepārtrauktas kardiostimulācijas nodrošināšanai. |
| 61 | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu, kuru diametrs nepārsniedz 8 F (frenčus). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu. | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu, kuru diametrs nepārsniedz 8 F (frenčus). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. • Konektoram(-iem) elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 • Konektoram(-iem) defibrilācijai jābūt DF-1 vai DF-4 tipa • Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) • Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem • Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 8 F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Gredzena elektrodam jābūt ar irīdija fraktālu pārklājumu • Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai • Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm • Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |
| 62 | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijuma tipa defibrilācijas koila elektroda pārklājumu. | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi pielietojami ICD ar MRI funkciju ar vijumu elektroda pārklājumu, kuru diametrs nepārsniedz7. 8 F (frenčus) Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. - Konektoram jābūt DF-4 vai DF-1 tipa - Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) - Elektroda vijumam jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai - Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem - Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem - Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 8 F (frenči) - Ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - Gredzena elektrodam jābūt ar irīdija fraktālu pārklājumu - Elektroda izolacijas materiālam jābūt silikonu gumijai - Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm - Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu - Atļauts veikt MRI 1.5 T laukā. |
| 63 | Speciālie pentapolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu un poliem sirds priekškambara elektriskās aktivitātes uztveršanai. | Speciālie pentapolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu un poliem sirds priekškambaru elektriskās aktivitātes uztveršanai, kuru diametrs nepārsniedz 8F. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. Atļauts veikt MRI 1.5T laukā. |
| 64 | Speciālie kvadripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi (ar steroīdu izdali no el. gala, distālais defibrilācijas el.50mm un prox. 80mm garš un atstarpi starp tiem ne mazāku kā 17cm, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdalas vēnu īpatnībām). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu. | Speciālie kvadripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi (ar steroīdu izdali no el. gala, distālais defibrilācijas el. 50mm un prox. 80mm garš un atstarpi starp tiem ne mazāku kā 17cm, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdaļas vēnu īpatnībām) Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. - Konektoram(-iem) elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 - Konektoram(-iem) defibrilācijai jābūt DF-1 - Elektrodam jābūt ar vienu vai diviem defibrilācijas vijumiem (coil) un attālumam no elektroda gala līdz proksimālajam defibrilācijas vijumam jābūt 17cm līdz 21cm - Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai - Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem - Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem - Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) - Ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai vai silikona-poliuretāna kopolimērs - Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm - Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |
| 65 | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi (ar steroīdu izdali no el. gala, defibrilācijas el.50mm, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdalas vēnu īpatnībām). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu. | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi (ar steroīdu izdali no el. gala,distālais defibrilācijas el.50mm, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdaļas vēnu īpatnībām) Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. - Konektoram(-iem) elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 - Konektoram(-iem) defibrilācijai jābūt DF-4 - Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil). - Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai - Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem - Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem - Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) - Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai vai silikona-poliuretāna kopolimērs - Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm - Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |
| 66 | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar defibrilācijas vijumu politetrafloretilēna pārklājumu pacientiem ar neevakuējamiem vai multipliem elektrodiem sirdī. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu. | Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar defibrilācijas vijumu politetrafloretilēna pārklājumu pacientiem ar neevakuējamiem vai multipliem elektrodiem sirdī. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. - Konektoram(-iem) elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 - Konektoram(-iem) defibrilācijai jābūt DF-1 vai DF-4 tipa - Elektrodam jābūt ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) - Elektroda vijumam jābūt ar speciālu GORE ePTFEE pārklājumumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas - Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai - Elektrodiem jābūt savietojamiem ar iepirktajiem kardioverteriem-defibrilatoriem - Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem - Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību - Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 9 F (frenči) - Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala - Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz trīs garumus: 60±2 cm, 65±2 cm un 70±2 cm - Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu |
| 67 | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodu ievades komplekti | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodu ievades komplekti - Ievades komplektiem jābūt paredzētiem 6 F, 7F un 8 F (frenči) diametra elektrodu venozai ievadei pēc Seldingera metodikas (attiecīgo diametru ievades komplektu skaitu nosaka attiecīgo diametru elektrodu iepirktais skaits) - Ievades komplektā noteikti jābūt vismaz: -adatai -ievadšķiedrai (guide wire) -dilatatoram -ievades kanulei (6 F [frenči] vai 7F [frenči]) ar hemostatisko vārstu |
| 68 | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi ievadāmi caur augšējo dobo vēnu(5Fr;6Fr),arī ar uzpūšamo balonu (1,5 cm3) | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi ievadāmi caur augšējo dobo vēnu(5Fr;6Fr),arī ar uzpūšamo balonu (1,5 cm3) - Pagaidu stimulācijas elektrodiem jābūt bipolāriem - Elektrodu diametram jābūt 6 F (frenči) - Elektrodu gala izliekumam jābūt paredzētam ievadei caur ķermeņa augšdaļas vēnām kambaru elektrokardiostimulācijai, arī ar uzpūšamu balonu (1,5cm3) - Konektoriem jābūt neaizsargātiem Pin konektoriem (exposed Pin) |
| 69 | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi priekškambaru stimulācijai (priekškambaru elektrodi) | Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi priekškambaru stimulācijai (priekškambaru elektrodi) - Pagaidu stimulācijas elektrodiem jābūt bipolāriem - Elektrodu diametram jābūt 6 F (frenči) - Elektrodu gala izliekumam jābūt paredzētam ievadei caur ķermeņa augšdaļas vēnām ātriju elektrokardiostimulācijai (t.s. "J" veida izliekums) - Konektoriem jābūt neaizsargātiem Pin konektoriem (exposed Pin) |
| 70 | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespēju. | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa palīdzību - Implantējamam monitoru jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - MRI aizsardzība veicot pilnu ķermeņa izmeklējumu (1.5 T un 3.0 T) magnētiskajā laukā bez nepieciešamības pārprogramēt iekārtu - 60 min. atmiņas kapacitāti. - Aparāta darbības laiks 4 gadi - Iespēja arī pacientam veikt notikuma atzīmēšanu |
| 71 | Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā ar elektrokardiostimulatoru programmeru intraoperatīvo mērījumu blokiem | Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā ar elektrokardiostimulatoru programmeru intraoperatīvo mērījumu blokiem - Vadiem jābūt paredzētiem stimulācijas sliekšņa mērīšanai operācijas laikā un jābūt savienojami ar P.Stradiņa slimnīcā lietojamo elektrokardiostimulatoru programmeru intraoperatīvo mērījumu blokiem. - Divdzīslu vads garums 2.4m vienā galā aligatora tipa klemmes otrā galā adapters 4051A. |
| 72 | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju un kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespēju. | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ārtiju un kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa palīdzību - Implantējamam monitoru jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - MRI aizsardzība veicot pilnu ķermeņa izmeklējumu (1.5 T un 3.0 T) magnētiskajā laukā bez nepieciešamības pārprogramēt iekārtu - 60 min. atmiņas kapacitāti. - Aparāta darbības laiks 4 gadi Iespēja arī pacientam veikt notikuma atzīmēšanu |
| 73 | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju ritma traucējumu diagnostikai | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju ritma traucējumu diagnostikai - Implantējamo monitoru jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Aparātam jābūt komplektētam ar ne mazāk kā vienu aktivatoru (kuru izsniegt pacientam uz rokas) - Aparātiem jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 36 mēneši - Aparātiem jābūt iespējai pacientam tos aktivēt sūdzību brīdī - Aparātiem jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tas pats bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus un patur atmiņā ar laiku ne mazāku par 27 minūtēm - Aparātiem jābūt maināmiem parametriem, pēc kuriem tie atpazīst sirds ritma traucējumus - Saglabātā ieraksta garumam pirms lēkmes epizodes pēc tam , kad izmantots aktivators, jābūt ne īsākam kā 22 minūtes - Kopējais lēkmju pieraksta laiks ne mazāks par 49 minūtēm - Aparāta programmēšanas iespējām jāatbilst sekojošiem lielumiem : - bradikardijas noteikšanas intervāls ne mazākās robežās kā 30-60 reizes sitienu minūtē un epizodes vismaz pa 4/8/12 sitieni - asistoles noteikšanas intervāls ne mazāks kā 2.0-4.5 sekundes ventrikulu tahikardijas sākuma noteikšanas un tās stabilitātes parametru detekcijas programmēšanas iespēja - Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto elektrokardiogrammu pārraides iespējām - Aparātam jābūt ne lielākam par 10 cc , implantējamam zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām un savietojamam ar magnētiskās rezonanses izmeklēšanas metodi ( MR conditional ) līdz 3T (teslas) |
| 74 | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju un kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespējām | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju un kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespējām - Implantējamo monitoru jāvar programmēt ar P. Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. - Aparātam jābūt komplektētam ar ne mazāk kā vienu aktivatoru (kuru izsniegt pacientam uz rokas) • Aparātiem jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 36 mēneši • Aparātiem jābūt iespējai pacientam tos aktivēt sūdzību brīdī • Aparātiem jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tas pats bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus un patur atmiņā ar laiku ne mazāku par 27 minūtēm • Aparātiem jābūt maināmiem parametriem, pēc kuriem tie atpazīst sirds ritma traucējumus • Saglabātā ieraksta garumam pirms lēkmes epizodes pēc tam , kad izmantots aktivators, jābūt ne īsākam kā 22 minūtes • Kopējais lēkmju pieraksta laiks ne mazāks par 49 minūtēm • Aparāta programmēšanas iespējām jāatbilst sekojošiem lielumiem : - bradikardijas noteikšanas intervāls ne mazākās robežās kā 30-60 reizes sitienu minūtē un epizodes vismaz pa 4/8/12 sitieni - asistoles noteikšanas intervāls ne mazāks kā 2.0-4.5 sekundes - ventrikulu tahikardijas sākuma noteikšanas un tās stabilitātes parametru detekcijas programmēšanas iespēja • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto elektrokardiogrammu pārraides iespējām • Aparātam jābūt ne lielākam par 1.25cm3, ne smagākam par 3g , implantējamam zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām un savietojamam ar magnētiskās rezonanses izmeklēšanas metodi ( MR conditional ) līdz 3T (teslas) |
| 75 | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori kambaru ritma traucējumu diagnostikai | Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori kambaru ritma traucējumu diagnostikai - Implantējamo monitoru jāvar programmēt ar P.Stradiņa slimnīcas rīcībā esošo aparatūru(Merlin TM - St. Jude, Renamic –Biotronik, 2090- Medtronic, Zoom Latitude – Boston Scientific programmeriem). Ja tas nav iespējams, bez maksas ir jāpiegādā vismaz četri programmeri (divi P.Stradiņa slimnīcai, un divi P. Stradiņa slimnīcas poliklīnikai/ambulatorajai daļai). Attiecīgās firmas augstākās klases programmēšanas iekārtas jāpiegādā diviem reģionālajiem EKS kontroles centriem. • Aparātam jābūt komplektētam ar ne mazāk kā vienu aktivatoru (kuru izsniegt pacientam uz rokas) • Aparātiem jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 36 mēneši • Aparātiem jābūt iespējai pacientam tos aktivēt sūdzību brīdī • Aparātiem jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tas pats bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus un patur atmiņā ar laiku ne mazāku par 27 minūtēm • Aparātiem jābūt maināmiem parametriem, pēc kuriem tie atpazīst sirds ritma traucējumus • Saglabātā ieraksta garumam pirms lēkmes epizodes pēc tam , kad izmantots aktivators, jābūt ne īsākam kā 22 minūtes • Kopējais lēkmju pieraksta laiks ne mazāks par 49 minūtēm • Aparāta programmēšanas iespējām jāatbilst sekojošiem lielumiem : - bradikardijas noteikšanas intervāls ne mazākās robežās kā 30-60 reizes sitienu minūtē un epizodes vismaz pa 4/8/12 sitieni - asistoles noteikšanas intervāls ne mazāks kā 2.0-4.5 sekundes ventrikulu tahikardijas sākuma noteikšanas un tās stabilitātes parametru detekcijas programmēšanas iespēja • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto elektrokardiogrammu pārraides iespējām • Aparātam jābūt ne lielākam par 10 cc , implantējamam zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām un savietojamam ar magnētiskās rezonanses izmeklēšanas metodi ( MR conditional ) līdz 3T (teslas) |
| 76 | Transezafageālās elektrokardiostimulācijas sešpolāri elektrodi. (Elektrodu kontaktvirsma ar zelta pārklājumu.) | Transezafageālās elektrokardiostimulācijas sešpolāri elektrodi ( ar elektrodu kontaktvirsmu pārklātu ar zeltu) Nepieciešamie parametri: - 75 cm garums - polu skaits – 2,4,6 - Silikona gals ar 7,3 mm garumu - Elektrodu materiāls - zelts, - platība - 57kv.mm - Izolācijas materiāls - poliuretāna modifikācija - izolācijas diametrs - 2,3 mm - 7FR - Blīvu elektrodu diametrs - 3,6 mm - 11FR - Distance starp elektrodiem - 30 mm; 30/15/15 mm; 20/15- 15 mm - Konektors - 2mm - Distal - 2-3-4-5-6 - Divi stileti - d -0,35 - 0,4 mm - izolācijas diametrs - 2,3 mm - 7FR - Blīvu elektrodu diametrs - 3,6 mm - 11FR - Distance starp elektrodiem - 30 mm; 30/15/15 mm; 20/15- 15 mm - Konektors - 2mm - Distal - 2-3-4-5-6 - Divi stileti - d -0,35 - 0,4 mm |
| 77 | Teleskopiskā ievades sistēma koronārā sinusa zaru subselekcijai elektroda ievadei CS zarā gadījumos, kad tas atiet zem šaura leņķa un tā kanilēšana citādi nav iespējama | Teleskopiskā ievades sistēma koronārā sinusa zaru subselekcijai elektroda ievadei CS zarā gadījumos kad tas atiet zem šaura leņķa un tā kanilēšana citādi nav iespējama - Ievadei ar ārējo diametru 7 F(frenči) - Jābūt pārplēšamam iekšējam katetram - Kaktetram subselektoram jābūt ar integrētu hemostatisko vārstu - Piegādātajiem subselekcijas katetriem jābūt ar sekojošajiem leņķiem (90,135,65) |
| 78 | Transvenozo stimulatoru un defibrilatoru elektrodu evakuācijas sistēma | Transvenozo stimulatoru un defibrilatoru elektrodu evakuācijas sistēma. Tajā ietilpst: - divas fiksācijas stiletes (60cm, 0.4mm, domāta elektroda iekšējam diametram no 0.45-1.3mm) - elektrodu mandrena - divu dažāda kalibra saaugumu atdalītāja(32cm un 40cm gari) - vilkšanas stīga ar uzskrūvējamu rokturi |
| 79 | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce štrangu atdalīšanai subklavikulārajā raj. ar rotējošiem nažiem ar aprīkojumu. | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem 9Fr., 11Fr.ar papildus aprīkojumu. (13.6 cm) Rotējoša sistēma asinsvadu fibrozo aplikumu likvidēšanai elektrofizioloģiskām kardio manipulācijām • Izmēri: 7, 9, 11 un 13 Fr • Nerūsoša tērauda sistēma, armēta -droša pret saliekšanu, • Elastīga - mehāniska rotācija. |
| 80 | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem v. cava superior līmenī ar aprīkojumu. | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem 9Fr., 11Fr.ar papildus aprīkojumu(41.5 cm) Rotējoša sistēma asinsvadu fibrozo aplikumu likvidēšanai elektrofizioloģiskām kardio manipulācijām • Izmēri: 7, 9, 11 un 13 Fr • Nerūsoša tērauda sistēma, armēta -droša pret saliekšanu, • Elastīga - mehāniska rotācija. |
| 81 | Universāls slēdzenes tipa stilets – pastāvīgo elektrodu evakuācijai | Universāls slēdzenes tipa stilets – pastāvīgo elektrodu evakuācijai • Kopējais garums - 140±2 cm, • Aktīvais garums - 70±2 cm. • Spēcīgs, pozitīvs satvērējs. • Rokturis. • Evakuējama elektroda iekšējais diametrs – 016" līdz 032" |
| 82 | Koilu ekspanders pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai | Koilu ekspanders pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai • Paredzēts koilu izmēra regulēšanai elektrodu evakuācijas gadījumā • Individuāli iepakots, sterils. - Savietojams ar elektrodu evakuācijas ierīcēm |
| 83 | Adatas tipa skrūvspīles pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai PIN VISE | Adatas tipa skrūvspīles pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai PIN VISE • Paredzētas spēcīgai un ērtai sistēmas satveršanai, • Savietojams ar BYRD Dilatatoru komplektiem. • Individuāli iepakots, sterils |
| 84 | Satvērējs pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijai NEEDLE-EYE | Satvērējs pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijai (NEEDLE-EYE) • Paredzēts transkutāni svešķermeņu, katetru fragmentu vai stīgu izvilkšanai elektrofizioloģisko manipulāciju laikā. • Garums – 54±2 cm un 94±2 cm. • Profila diametrs – 13±1 vai 20±1 mm. • Ievadslūžu komplekts 12 Fr un 16 Fr. |
| 85 | Dilatatoru komplekts elektrofizioloģikām kardio manipulācijām BYRD tipa | Dilatatoru komplekts elektrofizioloģikām kardio manipulācijām BYRD tipa - Nerūsējošā tērauda – 8,7/10,3 Fr, 10,4/11,9 Fr, 12,3/13,8 Fr: - Polipropilēna – 7,0/9,3 Fr, 8,5/10,7 Fr, 10,0/12,1 Fr, 11,5/13,6 Fr, 13,0/15,3 Fr - PTFE – 8,5/12,0 Fr, 9,5/13,0 Fr - Atpazīstami pēc krāsu kodiem - Savietojami ar Evolution sistēmu. |
| 86 | Ievadsistēmas komplekts perkutānai pieejai elektrofizioloģikām kardio manipulācijām PEEL-AWAY tipa | Ievadsistēmas komplekts perkutānai pieejai elektrofizioloģikām kardio manipulācijām PEEL-AWAY tipa (15.5- 24 cm). - Liektas konfigurācijas 24 cm un 44 cm gara sistēma, - 7;9;10;12;14 Fr - Komplektā ietilpst: .038” nerūsējošā tērauda vadstīga; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa ievadslūžu izņemšana. |
| 87 | Elektrodu satvērējs -patstāvīgo elektrodu evakuācijai BULLDOG tipa | Elektrodu satvērējs -patstāvīgo elektrodu evakuācijai BULLDOG tipa - satvērējs savietojams ar dilatatoru komplektiem, - ergonomiski ērts rokturis, - sistēmas garums ne īsāks kā 70 cm |
| 88 | Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; elektrods punktu kartēšanai un katetrablācijas veikšanai. | Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; elektrods punktu kartēšanai un katetrablācijas veikšanai. - Elektrodam jābūt savienojamam ar aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtu CARTO un paredzētam endokardiālai kartēšanai - Elektrodam jābūt paredzētam vairāku punktu vienlaicīgai kartēšanai - Elektrodam jābūt ar 4 mm un 8 mm ablācijas virsmu - Elektrodam jābūt ar termosensoru - Elektorda polu intervāliem jābūt 4-1-7-4 un 8-1-7-4 - Elektroda diametram jābūt 7 F (frenči) - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 89 | Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; aktīvi dzesējamais elektrods punktu kartēšanai un katetrablācijas veikšanai | Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; aktīvi dzesējamais elektrods punktu kartēšanai un katetrablācijas veikšanai - Elektrodam jābūt savienojamam ar aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtu CARTO un paredzētam endokardiālai kartēšanai - Elektrodam jābūt paredzētam vairāku punktu vienlaicīgai kartēšanai - Elektrodam jābūt ar 3.5 mm dzesējamo ablācijas galu - Elektrodam jābūt ar termosensoru - Elektroda polu intervāliem jābūt 3.5-2-5-2 - Elektroda diametram jābūt 7.5 F (frenči) - Elektrodam jābūt ar vismaz 5 dažādiem variējamiem izliekumiem - Elektrodam jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 90 | Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; references elektrods | Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; references elektrods - Elektrodam jābūt savienojamam ar aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtu CARTO - Elektrodam jābūt paredzētam lietot kā references elektrodam |
| 91 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm ar pastiprināta stingruma galu, elektrodu izkārtojumu 2-5-2 mm ar dažāda rādiusa leņķiem | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm ar pastiprināta stingruma galu, elektrodu izkārtojumu 2-5-2 mm ar dažāda rādiusa leņķiem - Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2 mm - Ablācijas katetram jābūt 7F (frenči) - Distālais elektrods 4 mm - Elektrodam jābūt orientējamai, novirzāmai smailei ar iespēju to kontrolēt un vizualizēt elektroda izliekumus - Elektroda kustības kontrolei priekšroka dodama telestopiskajam mehānismam, - Novirzāmās smailes garumam jābūt virs 6 cm (optimāli 6 – 6.5 cm), elektroda izliekumam jābūt lielākam kā 5cm. - Katetra garumam jābūt vismaz 115cm - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 92 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar distālo elektrodu 8 mm ar 2 termosensoriem. | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar distālo elektrodu 8 mm, 8-1-6-2 elektrodu izkārtojumu un ar 2 termosensoriem - Elektrodu izkārtojumam jābūt 8-1-6-2 mm - Ablācijas katetram jābūt 7F (frenči) - Distālais elektrods mm - Elektrodam jābūt 2 termosensoriem - Elektrodam jābūt orientējamai, novirzāmai smailei ar iespēju to kontrolēt un elektroda roktura - Novirzāmās smailes garumam jābūt virs 6 cm (optimāli 6 – 6.5 cm), elektroda izliekumam jābūt lielākam kā 5cm. - Katetra garumam jābūt vismaz 115cm - Elektrodam jābūt ar vismaz 4 dažādiem variējamiem izliekumiem - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 93 | Ablācijas katetrs ar mikro precizitātes sensoru tehnoloģiju augstas izšķirtspējas lokālas informācijas nolasīšanai | Ablācijas katetrs ar mikro precizitātes sensoru tehnoloģiju augstas izšķirtspējas lokālas informācijas nolasīšanai • elektroda konfigurācija- kvadripolāra • Ablācijas katetram jābūt 7Fr • uzbūvē jābūt neatkarīgam signāla savienotājam • elektroda distālajā galā 3 mikro elektrodi paredzēti augstas precizitātes daudzkanālu EGM nolasīšanai • Attālumiem starp mikro elektrodiem jābūt vienādos attālumos - 2.5 mm • Mikro elektroda diametrs ne lielāks kā 1 mm • Katetra garumam jābūt vismaz 110 cm - kā arī filtra modulim katetra darbības nodrošināšanai - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 94 | Dzesēšanas cauruļsistēmas komplekts ablācijas elektrodiem ar ārējās dzesēšanas iespēju | Dzesēšanas cauruļsistēmas komplekts ablācijas elektrodiem ar ārējās dzesēšanas iespēju - Komplektam jābūt savienojamam ar ablācijas elektrodiem ar ārējās dzesēšanas iespēju (COOL FLOW dzesēšanas sūkni) |
| 95 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu. | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos, ar dažāda rādiusa leņķiem un savienojami ar ģeneratoru STOCKERT un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation. - Elektroda galam jābūt 4 mm garam • Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm • Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F • Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu • Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku • Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt dažāda garuma (65mm, 75mm, 85mm, 95mm un 105mm) • Elektrodam jābūt ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem no 48 līdz 80 mm; loka rādiusiem no 28 līdz 56 mm) kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām |
| 96 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu. | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos, ar dažāda rādiusa leņķiem un savienojami ar ģeneratoru STOCKERT un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation. - Elektroda galam jābūt 8 mm garam • Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm • Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F • Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu • Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku • Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt dažāda garuma (65mm, 75mm, 85mm, 95mm un 105mm) • Elektrodam jābūt ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem no 48 līdz 80 mm; loka rādiusiem no 28 līdz 56 mm), kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 97 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm 270 grādu loku, ar dažāda rādiusa asimetriskiem leņķiem. | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm 270 grādu loku, ar dažāda rādiusa asimetriskiem leņķiem un savienojami ar ģeneratoru STOCKERT un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation. • Distālais elektrods 4 mm, 8 mm vai 10 mm • Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm • Elektrodam jābūt aktīvi lokāmam • Elektrodam jābūt 8 mm garai aktīvajai virsmai • Elektroda garums 110 cm 7Fr diametrā • Attālums starp elektrodiem 2.5 mm • Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski • Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam • Elektrodam jābūt ar pastiprinātu elektroda stingrumu • Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 98 | Divpusēji vadāma ievadsistēma radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar roktura 360 grādu sānu porta rotācijas iespēju | Divpusēji vadāma ievadsistēma radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar roktura 360 grādu sānu porta rotācijas iespēju •Ievadsistēmas iekšējais diametrs 9 Fr • Ievadsistēmas dimensijas divās plaknēs – simetriska, asimetriska • Ievadsistēmas izmantojamam garumam jābūt 72 cm • Ievadsistēmas galā sānu caurumi • Ievadsistēmas distālājam galam jābūt Rtg redzamam 7 mm garumā, kā arī atraumatiskam • Ievadsistēmas galam jābūt divpusēji lokāmam no ārpuses • Roktura sānu ports ar rotēšanas iespēju 360 grādi ērtai manevrēšanai ar dilatātoru bez savērpšanas problēmām • Ievadsistēmas rotēšanas iespēja ir 1:1 - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 99 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm, pastiprinātu elektroda stingrumu, abpusēji maināmu elektroda gala poziciju, ar dažāda rādiusa leņķiem un savienojami ar ģeneratoru STOCKERT | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm, pastiprinātu elektroda stingrumu, abpusēji maināmu elektroda gala poziciju, ar dažāda rādiusa leņķiem un savienojami ar ģeneratoru STOCKERT • Elektrodam jābūt aktīvi lokāmam • Elektrodam jābūt 8 mm garai aktīvajai virsmai • Elektroda garums 110 cm 7 Fr diametrā • Distālais elektrods 4 mm, 8 mm vai 10 mm; attālums starp elektrodiem 2.5 mm • Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski • Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam • Elektrodam jābūt ar pastiprinātu elektroda stingrumu • Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 100 | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stīvi, maz lokanu galu paredzētu elektrodu ievadei koronārajā sīnusā (ar polimēru pārklājumu) | Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stīvi, maz lokanu galu paredzētu elektrodu ievadei koronārajā sīnusā (ar polimēru pārklājumu) - Ievadšķiedras diametram jābūt 0,014" (0,36 mm) - Ievadšķiedras garumam jābūt vismaz 1950 mm - Ievadstīgas galam jābūt stīvam, maz lokanam (stiff) - Distālāis lokanais gals 30mm - Proksimālais pārklājums PTFE |
| 101 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar variabliem, vairākās vietās iespējamiem izliekumiem, 8 mm galu, kuriem iespējams mainīt elektroda gala ģeometriju, saglabājot elektroda pamata orientācijas virzienu | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar variabliem, vairākās vietās iespējamiem izliekumiem, 8 mm galu, kuriem iespējams mainīt elektroda gala ģeometriju, saglabājot elektroda pamata orientācijas virzienu - Elektrodam jābūt ar iespējamiem variabliem izliekumiem vienā plaknē - Abiem izliekumiem jābūt vadāmiem atsevišķi - Elektroda galam jābūt 8 mm - Attālumam no pirmā liekuma līdz gala maināmās ģeometrijas vietai jābūt ne mazāk kā 60 mm (vēlamie 60 – 75 mm) - Attālumam starp ablācijas pola elektrodiem (8 mm + 2 mm) un kartējamo pāri (3. un 4.poli) jābūt 15 mm - Elektrodam jābūt iespējai locīt tā galu, saglabājot pamata elektroda izliekumu - Elektroda izliekumem jābūt ar ārējās vizuālizācijas iespēju - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 102 | Elektrodi ar aukstuma enerģijas pielietojumu – kriotehnikas ablācijas elektrodi atsevišķu supraventrikulāro aritmiju katetrablācijai, kur aritmijas pārvade jeb aritmijas perēklis atrodas tiešā sirds fizioloģiskās vadīšanas sistēmas tuvumā un pastāv potenciāls komplikāciju risks | Elektrodi ar aukstuma enerģijas pielietojumu – kriotehnikas ablācijas elektrodi atsevišķu supraventrikulāro aritmiju katetrablācijai, kur aritmijas pārvade jeb aritmijas perēklis atrodas tiešā sirds fizioloģiskās vadīšanas sistēmas tuvumā un pastāv potenciāls komplikāciju risks. - Elektrodiem jābūt ar 7 F un 9 F (Frenči) diametru - uni-direkcionāliem (lokāmiem vienā virzienā) - ar 108 cm ievades daļas garumu - 6mm un 8 mm ablācijas segmentu - 3 dažādiem izliekumu tipiem (apzīmē elektroda gala lokāmās daļas parametrus) - short, medium, long - 4 intrakardiālās kartēšanas poliem ar intervāliem 2-5-2 mm - Kriotehnikas ablācijas elektrodiem jāatbilst FDA normatīviem - Jābūt pieejamam tehniskās palīdzības dienestam 48h laikā - Jābūt komplektācijā ar dzesēšanas substrāta komplektu un iespējām to nomainīt (koriģēt) ar īpaši apmācīta tehniskā personāla palīdzību |
| 103 | Lasso tipa cirkulārais diagnostikas elektrods ar maināmu cilpas diametru un vizualizējamības iespēju 3 dimensiju navigācijas sistēmā. | Lasso tipa cirkulārais diagnostikas elektrods ar maināmu cilpas diametru un vizualizējamības iespēju 3 dimensiju navigācijas sistēmā. - Elektrodam jābūt Lasso tipa cirkulārajam diagnostiskajam katetram ar diametru 7F - Katetra cirkulārās daļas diameters 4 F (frenči) - Maināmais cilpas diametrs 15-25mm - Elektrodu skaits 20, ar atstarpēm 2-6-2mm - Katetra garums 115cm - Katetra distālais gals obligāti ar fluoroskopiski vizualizējamu marķieri - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. - ar elektrodu iespējams veidot sirds trīs dimensiju attēlu |
| 104 | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, ar 8 kontaktu izkārtojumu un savienotājkabeli | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, ar 8 kontaktu izkārtojumu un savienotājkabeli - Elektrodam jābūt iespējām mainīt tā konfigurāciju no ārpuses ar rokturī iemontētās iekārtas palīdzību – vadāmajam elektrodam - Elektroda konfigurācijai jābūt paredzētai ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā - Elektrodam jābūt ar 8 poliem (kontaktiem) ar izvietojumu 2-8-2 mm - Elektrodam jābūt ar diametru ne lielāku kā 6 F (frenči) vēlams 5F - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 105 | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, ar 10 kontaktu izkārtojumu un savienotājkabeli | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, ar 10 kontaktu izkārtojumu un savienotājkabeli - Elektrodam jābūt iespējām mainīt tā konfigurāciju no ārpuses ar rokturī iemontētās iekārtas palīdzību – vadāmajam elektrodam - Elektroda konfigurācijai jābūt paredzētai ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā - Elektrodam jābūt ar 10 poliem (kontaktiem) ar izvietojumu 2-5-2 mm - Elektrodam jābūt ar diametru ne lielāku kā 6 F (frenči) - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 106 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi, intrakardiālo potenciālu reģistrācijai ar savienotājkabeli | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi, intrakardiālo potenciālu reģistrācijai ar savienotājkabeli Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 6F • Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 4, 8, un 10 polu skaitu • Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt pieejamam 65mm un 156 mm garumos • Elektrodam jābūt pieejamiem ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem 51mm un 112 mm; loka rādiusiem 30 un 52 mm) kas ļauj veikt elektrofizioloģiskos izmeklējumus pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām • Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura • Visiem elektrodu veidiem jābūt savienojamiem ar elektrokardiogrammas reģistrēšanas ierīci izmantojot ne vairāk kā 2 veidu kabeļus - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 107 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem, kas ir paredzēti simetriskai pāru potenciālu stimulācijai un pierakstam no ātrija sienām ar savienotājkabeli | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem, kas ir paredzēti simetriskai pāru potenciālu stimulācijai un pierakstam no ātrija sienām ar savienotājkabeli • Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 6Fr • Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 4, 8, 10 20 polu skaitu • Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt pieejamam 65mm un 156 mm garumos • Elektrodam jābūt pieejamiem ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem 51mm un 112 mm; loka rādiusiem 30 un 52 mm), kas ļauj veikt elektrofizioloģiskos izmeklējumus pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām • Jābūt iespējai elektroda kustīgo galu noturēt vēlamajā stāvoklī ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar papildus pagriežamu pogu • Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos • Priekšroka elektroda kustības regulēšanai dodama teleskopiskajam mehānismam • Visiem elektrodu veidiem jābūt savienojamiem ar elektrokardiogrammas reģistrēšanas ierīci, izmantojot vienu savienotājkabeli - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 108 | Koronārā sinusa elektrods ar iespējamu dubultu fiksāciju asinsvadā | Koronārā sinusa elektrods ar iespējamu dubultu fiksāciju: 1) 2 atzaru fiksācija distālajā daļā; 2) Izliekuma veida fiksācija proksimālajā daļā papildus stabilitātei. Ar iespēju piegādāt taisnu elektrodu ar vienu fiksāciju – atzaru veida. Ar iespēju piegādāt elektrodus, kam attālums no elektroda distālā elektroda līdz nākošajam, ir dažādās distancēs atbilstoši dažādām vēnu anatomijām: 1)12mm 2) ne mazāk kā 20.5 mm 3) ne vairāk kā 35.5 mm Elektroda distālā gala diametrs 2.6 F. Poliuretāna uzbūves elektroda proksimālā daļa. Uzbūvē iestrādāts fluoroskopisks marķieris proksimālās daļas beigu noteikšanai. Ne mazāk kā 17 stimulācijas vektoru iespējas. Elektroda iekšdaļas materiāls – titāns; ārdaļas – poliuretāns un silikons Savietojamība ar IS4 - LLLL |
| 109 | Adata (Brockenbrough tipa) priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai | Adata (Brockenbrough tipa) priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai - Adatas iekšējais diametrs 0.38 mm - Adatai jābūt pieejamai 56cm, 71cm un 89cm garumos - Adatas gala izliekumam jābūt pieejamam 50 un 86 grādu leņķos - Adatas proksimālajā galā jābūt norādei adatas distālā gala virziena noteikšanai |
| 110 | Speciālie ievades komplekti priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai (Mullin tipa) un radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem | Speciālie ievades komplekti priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai (Mullin tipa) un radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem - Vadītājkatētra iekšējam diametram jābūt 8F, 8.5F un 9F • Katetra ārējam diametram jābūt 10 F • Vadītājkatētram jābūt pieejamam 61cm un 79 cm garumos • Vadītājkatētra gala izliekumam jābūt pieejamam 30, 55, 90, 120 un 180 grādu leņķos • Vadītājkatētra galā jābūt rentgena marķierim redzamības un pozicionēšanas nodrošināšanai • Vadītājkatētra proksimālajā galā jābūt norādei distālā gala līkuma virziena noteikšanai • Vadītājkatētra galam jābūt atraumatiskam • Vadītājkatētra galā jābūt caurumiem kontrastvielai |
| 111 | Ievades komplekti elektrodu venozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuri paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā | Ievades komplekti elektrodu venozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuri paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā – - Ievades komplektiem jābūt 6 F, 7 F, 8 F, 8.5 F, 9 F un 11 F (frenči) diametros atkarībā no iegādāto radiofrekventās ablācijas elektrodu un intrakardiālās elektrofizioloģiskās izmeklēšanas elektrodu diametriem - Ievades komplektiem jābūt aprīkotiem ar hemostatisko vārstu - Ievades iekārtām jābūt paredzētām ilgstoši atrasties asinsvadā un drošām atkārtotu manipulāciju veikšanai caur tām (vēlams ar metālisku armējumu) - Ievades komplektā noteikti jābūt vismaz: -adatai -ievadšķiedrai (guide wire) -dilatatoram -ievades kanilei ar metālisku armējumu un hemostatisko vārstu |
| 112 | Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā | Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā Ievades komplektiem jābūt 8 F (frenči) un 9F un 11 F (frenči) diametros Ievades komplektiem jābūt aprīkotiem ar hemostatisko vārstu- satvērējs savietojams ar COOK dilatatoru komplektiem, Ievades iekārtām jābūt paredzētām ilgstoši atrasties asinsvadā un drošām atkārtotu manipulāciju veikšanai caur tām Ievades sistēmas garumam jāatbilst attālumam no vena femoralis punkcijas vietas līdz sirds labā ātrija lokalizācijai ar drošības rezervi, ņemot vērā pacientu garuma starpību Ievades sistēmai jābūt iespējām to galu vizualizēt Rtg (RTG kontrastējamajam marķējumam) Ievades sistēmas galam jābūt iespējām tā izliekumu vadīt no ārpuses Ievades sistēmas rokturī obligāti jābūt iespējai elektroda gala fiksācijai un stabilizācijai, lai izvairītos no nejaušām konfigurācijas maiņām. Tas saistīts ar procedūras drošības apsvērumiem. Ievades komplektā noteikti jābūt: -ievadšķiedrai (guide wire) -dilatatoram |
| 113 | Speciālie pagarinātie nevadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā | Speciālie pagarinātie nevadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā - Ievades komplektiem jābūt 6 F, 7 F, 8 F, 8.5 F un 9 F (frenči) diametros atkarībā no iegādāto radiofrekventās ablācijas elektrodu un intrakardiālās elektrofizioloģiskās izmeklēšanas elektrodu diametriem - Ievades komplektiem jābūt aprīkotiem ar hemostatisko vārstu - Ievades iekārtām jābūt paredzētām ilgstoši atrasties asinsvadā un drošām atkārtotu manipulāciju veikšanai caur tām (vēlams ar metālisku armējumu) - Ievadsistēmas garumam jābūt diapazonā 60 cm, 72 sm, 79 cm, >100 cm. - Ievadsistēmu galu leņķiem jābūt pret izliekuma beigu taisni grādos – 15, 30, 55, 90, 120, - Ievadsistēmām jābūt pieejamām ar dažādu garumu un dažādiem leņķiem. - Ievadsistēmu galos jābūt rentgenkontrastējamiem marķieriem. - Ievades komplektā noteikti jābūt vismaz: -ievadšķiedrai (guide wire) -dilatatoram -ievades kanilei ar metālisku armējumu un hemostatisko vārstu |
| 114 | Endokardiālās aktīvās fiksācijas bipolārās sirds stimulācijas elektrodi | Endokardiālās bipolārās sirds stimulācijas elektrodi ar drošības garantiju MRI 3 T lietošanas gadījumā: - Endokardiālie bipolārie sirds stimulācijas elektrodi ar drošības garantiju MRI 3 T lietošanas gadījumā. - Elektrodam jābūt savietojamam ar 6F vadītājslūžu. - Uzbūve ar aktīvu vai pasīvu fiksācijas iespēju 3 dažādos garumos – 45 cm, 52 cm un 59 cm – piemērošanai dažādām anatomijām. - Attālums starp elektrodiem ne mazāks kā 10.5 mm. - Savietojamība ar IS1. |
| 115 | Speciālie pagarinātie, divpusēji vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar transseptālās punkcijas palīdzību. | Speciālie pagarinātie, divpusēji vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar transseptālās punkcijas palīdzību. • Ievadsistēmai jābūt 8,5 Fr, 10 Fr un 12 Fr diametrā • Ievadsistēmai jābūt aprīkotai ar hemostatisko vārstu • Ievadsistēmai izmantojamam garumam jābūt gan 67 cm, gan 71 cm • Šafta uzbūve – pīta ar hidrofīlisku pārklājumu • Ievadisitēmas distālājam galam jābūt Rtg redzamam (RTG kontrastējamajam marķējumam), kā arī atraumatiskam • Ievadisitēmas galam jābūt divpusēji lokāmam no ārpuses • Tā ievadīšanai izmantojama PeelAway sistēma 11,5 Fr • Ievadisitēmas rokturī ir iespēja fiksēt izvēlēto izliekumu, lai tas nezaudētu formu. Izliekuma leņķa regulēšana roktura sānos, kur arī iespējams redzēt izliekuma diametru iespējas un Fr izmēru indikatoru. jābūt 8,5 Fr, 10 Fr un 12 Fr diametrā |
| 116 | Nevadāmie diagnostiskie elektrodi | Nevadāmie diagnostiskie elektrodi - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2, 5 vai 10 mm - Katetra diametram jābūt ne vairāk ka 6F (frenči), priekšroka katetriem ar 5 F - Elektrodam jābūt ar fiksētu saliekumu pēc Josephson, Cournad, Damato, K Curve type vai Multipurpose tipa - Katetram jābūt ar 4, 8 vai 10 elektrodiem - Katetra garumam jābūt vismaz 100 cm - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 117 | Uz pretējamām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu | Uz pretējamām pusēm saliecamie ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2,5 mm - Ablācijas katetram jābūt 7F (frenči) - Distālais elektrods 4 mm - Elektrodam jābūt saliekamām pretējās pusēs pret izejas stāvokli - Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm - Katetra garumam jābūt vismaz 110 cm - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 118 | Uz abām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 8-mm distālu galu | Uz abām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 8-mm distālu galu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2,5 mm - Ablācijas katetram jābūt 7F (frenči) - Distālais elektrods 8 mm - Elektrodam jābūt saliekamām pretējās pusēs pret izejas stāvokli - Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm - Katetra garumam jābūt vismaz 110 cm - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 119 | Uz abām pusēm saliekamie ablācijas elektodi ar 4-mm distālu galu un dzesēšanas iespējām | Uz abām pusēm saliecamie ablācijas elektodi ar 4-mm distālu galu un dzesēšanas iespējām • Distālais elektrods 4 mm • Saliekuma diametram katrā pusē jābūt 25 vai 33 mm • Elektroda garums 110 cm 7Fr diametrā • Attālums starp elektrodiem 2.5 mm • Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski, jābūt aktīvi lokāmam • Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam • Elektrodam jābūt ar pastiprinātu elektroda stingrumu • Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī •Jābūt dubultai dzesēšanas sistēmai, kas dzesē elektrodu no iekšpusē, kā arī skalo caur 6 skalošanas caurumiem no ārpuses, strauji samazinot paša elektroda distālā gala temperature - jāatbilst pielietojumam ar topogrāfiskās navigācijas sistēmu CARTO - Elektrodam Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar STOCKERT radiofrekvences ablatoru un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation un CARTO-3trīsdimensiju navigācijas sistēmu. |
| 120 | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējami cirkulāri multi ablācijas katetri kartēšanai un multiablāciju veikšanai ar maināmu cilpas diametru | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējami cirkulāri multi ablācijas katetri kartēšanai un multiablāciju veikšanai ar maināmu cilpas diametru - Katetram jābūt saderīgam ar Carto3 elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu un paredzētam intrakardiālai kartēšanai un multiablēšanai vienlaicīgi ar 10 elektrodiem - Katetram jābūt ar 7- 10 elektrodiem ar 3,5mm aktīvi dzesējamu ablācijas virsmu - Katetram jābūt ar termosensoru - Katetram polu intervāliem jābūt 3-4-3 mm - Katetram diametram jābūt ne vairāk kā 8,5 F (frenči) - Katetram jābūt tieši savienojamam un automātiski vizualizējamam Carto3 3D elektroanatomiskajā navigācijas sistēmā |
| 121 | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējami katetri kartēšanai, katetrablācijas veikšanai, elektroda virziena un spēka noteikšanai | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējami katetri kartēšanai, katetrablācijas veikšanai, elektroda virziena un spēka noteikšanai - Katetram jābūt saderīgam ar Carto3 elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu un paredzētam intrakardiālai kartēšanai un ablēšanai - Katetram jābūt ar sensoriem elektroda virziena un spēka noteikšanai pret saskarsmes virsmu ar jutību vismaz 1 grams - Katetram jābūt ar 3,5mm aktīvi dzesējamu ablācijas virsmu - Katetram jābūt ar termosensoru - Katetram polu intervāliem jābūt 1-6-2 - Katetram diametram jābūt 7,5 F (frenči) - Katetram jābūt tieši savienojamam un automātiski vizualizējamam Carto3 3D elektroanatomiskajā navigācijas sistēmā |
| 122 | Labā ātrija diagnostiskais katetrs informācijas nolasīšanai single-beat laikā | Labā ātrija diagnostiskais katetrs informācijas nolasīšanai single-beat laikā • Diagnostiskais katetrs nodrošina viena sirdspuksta cikla (single-beat) konkrētā laika 3 D mapingu • Kupola veida uzbūve, nodrošinot pilnīgu labā ātrija diagnostiku 64 elektrodu saskarsmes punktos augstas izšķirtspējas elektrogrammu fiksēšanai • 8 Fr elektrods • 5 veidu kupola izmēri • Katetram ir jābūt kopā ar savienotājkabeli - Elektrodam jābūt savienojamam ar P. Stradiņa slimnīcā izmantotajiem ATAKR II un STOCKERT radiofrekvences ablatoriem un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation - Komplektā jābūt kabelim elektroda savienošanai ar ATAKR II un STOCKERT radiofrekvences ablatoriem un EP sistēmām GE Med un EP WorkStation kā arī filtra modulim katetra darbības nodrošināšanai. |
| 123 | Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu epikardiālai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīinvazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem | Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu epikardiālai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīinvazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem - Ievades komplektiem jābūt 8,5 F (frenči) diametrā - Ievades komplektiem jābūt aprīkotiem ar hemostatisko vārstu, - Ievades sistēmas izmantojamam garumam jābūt 40 cm - Ievades sistēmai jābūt iespējām to galu vizualizēt Rtg (RTG kontrastējamajam marķējumam) - Ievades sistēmas galam jābūt iespējām tā izliekumu vadīt no ārpuses - Jābūt iespējai mainīt ievades sistēmas gala izliekumu divos virzienos |
| 124 | Subkutānais defibrilātors ar subkutāno elektrodu un implantācijas piederumiem. | Subkutānais defibrilātors ar subkutāno elektrodu un implantācijas piederumiem. Subkutānais defibrilātors: • Vismaz 7 gadu ierīces garantija; • S-ECG uzglabātspēja vismaz 40 aritimijas epizodēm; • Automātiski signalizē pēc neizdevušās šoka terapijas; Subkutānais elektrods: • Elektroda tips: tripolārs; • Garums: 45 cm; • Elektroda šafta izmērs: 7 Fr; • Poliuretāna pārklājums Papildus nodrošināt ar elektrodu un elektroda ievades rīku |
| 125 | Šķēres endokardiālo elektrodu nogriešanai | Šķēres elektrodu nogriešanai-atvieno elektrodu no kardiostimulatora |
| 126 | Liektas femorālās ievadslūžas 12 fr. | Liektas femorālas ievadslūžas 12 fr. - Liektas konfigurācijas 24 cm un 44 cm gara sistēma, - 12 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |
| 127 | Liektas femorālās ievadslūžas | Liektas femorālas ievadslūžas 14 fr. - Liektas konfigurācijas 24 cm un 44 cm gara sistēma, - 14 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |
| 128 | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce (13.6 cm ) štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem ar griezošo virsmu tikai aksiāli 9Fr., 11Fr. ar papildus aprīkojumu. | Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce (īsās)štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem ar griezošo virsmu tikai aksiāli 9Fr., 11Fr. ar papildus aprīkojumu. Rotējoša sistēma asinsvadu fibrozo aplikumu likvidēšanai elektrofizioloģiskām kardio manipulācijām EVOLUTION • Izmēri: 9, 11 Fr ,garums 13,6 cm • Nerūsoša tērauda sistēma, armēta -droša pret saliekšanu, • Elastīga - mehāniska rotācija. |
| 129 | Mehāniskai elektroda ekstrakcijai paredzēts savilcējs, proksimālās elektroda daļas komponentu fiksācijai (One-Tie) | Mehāniskai elektroda ekstrakcijai paredzēts savilcējs, proksimālās elektroda daļas komponentu fiksācijai (One-Tie) Savietojams ar COOK Lockin stileti |
| 130 | Stīga elektroda centralā kanāla tīrīšanai ekstrakcijas laikā. | Stīga elektroda centralā kanāla tīrīšanai ekstrakcijas laikā. Garums 60 un 65 cm Diametrs .015 inch |
| 131 | Teleskopiskie teflona dialatatori elektrodu ekstrakcijai 38-46 cm. | Teleskopiskie teflona dilatatori elektrodu ekstrakcijai 38-46 cm. - Rengenmarķēti teleskopiski teflona dilatatori - Garumi – normālais garums 13 inch/15 inch(33 cm/38 cm); extra-long garums 16 inch/18 inch(41 cm/46 cm) - Iekšējā lūmena izmērs ID/OD-8,5/12,0 Fr, 9,5/13,0 Fr |
| 132 | Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 24cm. Peel – Away tipa | Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 24cm. Peel – Away tipa. Liektas konfigurācijas 24 cm gara sistēma, - 7;9;10;12;14 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |
| 133 | Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 44cm. Peel – Away tipa. | Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 44cm. Peel – Away tipa. Liektas konfigurācijas 44 cm gara sistēma, - 7;9;10;12;14 Fr - Komplektā ietilpst: rengenmarķēts dilatators( van Andel konfigurācija).038” nerūsējošā tērauda “double-ended” vadstīga ; 18 G adata un 12 ml -šļirce; - Peel-away tipa izņemšana. |
| 134 | Audu stabilizācijas teleskopiskais apvalks endokardiālo elektrodu perkutānai ekstrakcijai 11.2-36.5 cm (9-13 Fr). | Audu stabilizācijas teleskopiskais apvalks endokardiālo elektrodu perkutānai ekstrakcijai 11.2-36.5 cm (9-13 Fr). - Augstas kvalitātes redzamība rengenoloģiskā kontrolē - Īpaši fleksibls PTFE apvalka materiāls ar zemu virsmas rezistenci - Savietojams ar visu izmēru COOK Evolution RL un Evolution rotatoriem, tāpat ar Evolution Shortie - Teleskopiskā apvalka lūmena izmēri: 14,2 Fr; 16,2 Fr un 18,1 Fr - Ārējais diametrs 17,2 Fr; 19,4 Fr; 21,3 FR - Garumi 11,2 cm un 36,5 cm |
| 135 | Krioablācijas balonkatetrs pulmonālo vēnu izolācijai. | Balona diametrs 23 un 28 mm, katetra ārējais diametrs 10.5Fr, kopējais garums 140 cm. Katetera gala izliece divvirziena 45 grādos. |
| 136 | Kartēšanas katetrs pulmonālo vēnu krioablācijas ablācijas procedūrai | Kartēšanas katetrs pulmonālo vēnu krioablācijas ablācijas procedūrai ar cilpas izmēriem 15 un 20mm, ar 8 elektrodiem, kopējais garums 165cm,ārējais diametrs 3,3Fr. Komplektā savienotājkabelis 196cm. |
| 137 | Dislāpekļa oksīds(N2O)krioablācijai | Dislāpekļa oksīds(N2O)krioablācijai - Jāpiegādā tvertnē, kas savietojama ar krioablācijas iekārtu(Cryo Console – Cardiac Cryo Ablation System). |
| 138 | Transvenozi implantējama bezvadu EKS sistēma labā kambara stimulācijai (VVIR tipa). | Transvenozi implantējama bezvadu EKS sistēma labā kambara stimulācijai (VVIR). - Bezvadu stimulators (garums 25,9mm, ārējais diametrs 6,7mm, tilpums 1 cm3, svars 1,75 g ar četrām fiksācijas šķiedrām iekārtas distālajā gala - Bezvadu stimulatora implantācijas sistēma - Dilatators ar hemostatisko vārstu (ārejais diametrs 27 Fr., iekšējais 23 Fr.) - Ievadstīga - Adata - MRI aizsardzība veicot pilnu ķermeņa izmeklējumu (1.5 T un 3.0 T) magnētiskajā laukā - Minimālais paredzamais darbības laiks 8,6 gadi - Stimulatora darbības parametri (Frekvence 30-170 reizes min., impulsa amplitude 0, 13-5,0 V., impulsa garums 0,09-1,0 ms., jūtība 0,45-11,30 mV) - Ierīce var strādāt sekojošos režīmos: VVI;VVIR; VOO, OVO |
| 139 | Ar Biotronik implantējamām iekārtām (EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma | Mājas monitoringa ierīce-datu telemetrijas pārraidei un centralizētas uzkrāšanas nodrošināšanai, kas datu atjaunošanu veic vismaz reizi diennaktī. Ar implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma (Biotronik) - Ierīce strādā bez uzlādes līdz 48h - Ierīces darbības uzsākšanai pēc pievienošanas tīklam nepieciešams mazāk kā 1min - LCD displejs parāda baterejas uzlāde stāvokli un atbildes zvana funkciju - Ļauj pieslēgties globālajam komunikācijas tīklam pie dažādām frekvencēm- 850/900/1800/190 MHz - Rekomendē ierīcei atrasties 0.15-2.00m attālumā no implanta, lai sazinātos ar to un veiktu datu pārraides funkciju - Komplektā jābūt arī uzlādes ierīcei - Ierīces svars 127g;izmēri 130mm x65mm x17mm - Baterijas tips- litija jonu |
| 140 | Ar Boston Scientific implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma | Mājas monitoringa ierīce - datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas nodrošināšanai, kas datu atjaunošanu veic vismaz reizi diennaktī, papildus visu datu atjaunošanu veic vienas nedēļas ietvaros. Ierīces baterijas termiņa neietekmēšanas nolūkos, nepieciešams, lai telemetrijas ierīce "meklē" sirds ritma traucējumu novēršanas ierīci nevis otrādi. Mājas monitoringa iekārta savietojama ar Boston Scientific ierīcēm. |
| 141 | Ar Medtronic implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma | Mājas monitoringa ierīce-datu telemetrijas pārraidei un centralizētas uzkrāšanas nodrošināšanai, kas datu atjaunošanu veic vismaz reizi diennaktī. Ar implantējamām Medtronic iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma - Ierīcei jāpārraida notikumi reizi 24h sistemātiski,vai katrā reizē, kad pacients izmanto klausuli ierīces aktivizēšanai. - Ierīce darbojas ar bezvadu – Bluetooth sasaisti - Rekomendējamais ierīces attālums no implanta līdz 3m. - Komplektācijā ietilpst- ierīces lādētājs ar vadu, mobilā klausule, ierīces bāze - Ierīces aptuvenie izmēri 20x15x7.5cm - Prognozējamais darbības laiks vismaz 5 gadi. |
| 142 | Ar St. Jude Medical implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma | Mājas monitoringa ierīce-datu telemetrijas pārraidei un centralizētas uzkrāšanas nodrošināšanai, kas datu atjaunošanu veic vismaz reizi diennaktī. Ar implantējamām St Jude Medical iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma. - Ierīcei jāpārraida notikumi reizi 24h sistemātiski, vai katrā reizē, kad pacients aktivē ierīci. - Rekomendējamais ierīces attālums no implanta līdz 3m. - Komplektācijā ietilpst- ierīces lādētājs ar vadu, bāzes stacija , USB modems - Prognozējamais darbības laiks ne mazāk kā 5 gadi. - Ierīce darbojas gan ar bezvadu Bluetooth sasaisti, gan izmantojot stacionārā telefona tīklu vai izmantojot globālo tīmekli. |
| 143 | Antibakterialais absorbējošais tīkliņš/somiņa implantējamām iekārtām pacientiem ar paaugstinātu infekcijas risku. | Antibakterialais absorbējošais tīkliņš/somiņa implantējamām iekārtām pacientiem ar paaugstinātu infekcijas risku. - Multifilamentu maisiņš saturošs antibakteriālas vielas – Minocycline un Rifampin iespējamu bakteriālu infekciju profilaksei - Antibakteriālo vielu klātbūtnei jābūt nodrošinātai audos ne mazāk kā 6 dienas pēc implantācijas - Multifilamentu maisiņa uzsūkšanās laiks audos ne ilgāks kā 8-9 nedēļas |
| 144 | Transezofageālais elektrokardiostimulators aritmiju diagnostikai un terpijai. | Transezofageālais elektrokardiostimulators aritmiju diagnostikai un terpijai. - Iekārta paredzēta transezofagiālajai un endokardiālajai elektrokardiostimulācijai un sirds potenciālu transezofagiālai reģistrācijai - Iekārtai jābūt integrētam LCD monitors, kurā var novērot EKG izmeklēšanas aritmiju kupēšanas laikā. - Darbības diapazoni un parametri: - Stimulācijas frekvence – 30-12001/min.; - Stimulācijas periods – 50-2000 ms; - Stimula garums – 0.5-20ms – ezofagiālais, intravenozais; - Stimula amplitūda – 5-45 mA (ezofagiālā), 1-20mA (intravenoza); - Iespēja programmēt 1/2/3 ekstrastimulus; - Jūtības diapazons – līdz 0,35 mV - Stimulācijas veidi: - Asinhronā/asinhronā ekstra - stimulācija; - RAMP stimulācija; - Ar maināmu stimulācijas ciklu; - Ekstremālā stimulācija; - Kambara un priekškambara sinhronizācija. - Stimulatora tehniskie parametri: - Jābūt LCD displejs, kur demonstrē pulsa un stimulācijas rādītājus; programmējams; baterijas statuss. - Režīmu izdruka, pieslēdzot aparātu EKG vai poligrafa iekārtai; - Automātiskā programmu izvēle (cSNRT, Wenckebach, 2:1 A-V bloks, stimulāciju režīms); - Pacienta kabelis:ECG kabelis – 7 vadu kabelis (ESO, ESO/VENOUS un ESO/VENOUS ar His filtru); Barošanas bloks – autonoms ar lādēšanas iekārtu 250V, 2x250 mA; Stimulatoram jāatbilst 93/42 EEC sertifikācijas standartiem. - Komplektācijā – lietošanas instrukcija angļu / latviešu valodā. |
| 145 | Response tipa dekapolārais elektrofizioloģiskais kateters 7Fr ar lūmenu un noslēgkrānu.(CSL) 65;120cm | Response tipa dekapolārais elektrofizioloģiskais kateters 7Fr ar lūmenu un noslēgkrānu.(CSL) 65;120cm - Atstarpe starp elektrodiem 5-5-5 - Garums 65;120cm - Lūmens infūzijai vai 0.32” stīgas ievadīšanai - 7Fr |
| 146 | Dekapolārais CSL elektrofizioloģiskais kateters ar abpusēji lokāmu galu 6Fr. Garums 115cm. | Dekapolārais CSL elektrofizioloģiskais kateters ar abpusēji lokāmu galu 6Fr. Garums 115cm. - Atstarpe starp elektrodiem 2-8-2 - 6Fr - Garums 115cm - Abpusēji lokāms gals - Ar XL izmēra loka radius (Koronārā sīnusa kanilēšanai) |
| 147 | Vadāmais kvadripolārais elektrofizioloģiskais diagnostiskais kateters | Vadāmais kvadripolārais elektrofizioloģiskais kateters 4Fr. Ar elektrodu atstarpi 2-5-2. Garums 110cm. Ar L vai XL loku - Atstarpe starp elektrodiem 2-5-2 - 4Fr - Garums 110 cm - Izliekuma loka izmērs Large, XL |