## Sheet1
1.pielikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma)
(ID Nr. PSKUS 2016/67)
Vispārīgās prasības:
1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi.
2. Preču piegāde - 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā pasūtījuma veikšanas dienas.
3. Piegādājot preci, Piegādātājs pievieno preces lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā.
4. Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
5. Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Daļas Nr. | Prece/iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Preces tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un preces tehniskais apraksts | Norāde uz informatīvo materiālu lp. numuru | Mērvienība | Plānotais apjoms 2 gadiem | 1 vienības cena bez PVN | Summa bez PVN
1 | Galvas smadzeņu vēderiņu ārējās drenāžas sistēmas | Vienreizējai lietošanai paredzēta ventrikulu drenāžas sistēma ar ventrikulu drenāžas katetru: Bāzes sistēma ar mērīšanas skalu ar mmHg un cmH2O; pielāgošanas skrūve Z ass līmeņošanai; sistēmas noslēgšanas mehānisms; ar kontrastvielu impregnēts ventrikulārais pacienta katetrs ar fiksācijas ierīci, troakāru un stileti, katetra garums 35cm, ID-1.5mm, OD-2.8mm; divas lateksu nesaturošas bezadatas parauga ņemšanas/injekcijas vietas; pacienta katetra noslēgšanas mehānisms; likvora uzkrāšanās maiss 500- 600ml; pilēšanas kameras noslēgšanas mehānisms; pretatteces vārsts; piltuvveida pilēšanas kamera ar 50 ml atzīmēm; divas spiediena pārveidotāju pieslēgvietas; pielāgošanas skrūve un spiediena līmeņa noteikšanas atzīme; hidrofoba atmosfēriska atvere, spējīga noturēt mikrobus. Sistēmas piestiprināšanas mehānisms ar pielāgošanas skrūvi. Predentam jānodrošina saderība ar Neiroķirurģijas klīnikas rīcībā esošajiem Medtronic atkārtoti lietojamiem metāla statņiem ar skavām un līmeņošanas lāzera ierīcēm vai jānodrošina klīnika uz līguma darbības laiku ar vismaz 4 (četriem) piedāvātajam produktam saderīgiem statņiem ar skavām un lāzera līmeņošanas ierīcēm, uz statņiem ir jābūt 2 mērvienību skalām (mmHG un mmH2O). |  |  | gab | 100
2 | Galvas smadzeņu vēderiņu un/vai lumbālās ārējās drenāžas kombinētās sistēmas | Likvora ārējās drenāžas sistēma,kas piemērota gan galvas smadzeņu ventrikulu ārējai drenāžai, gan lumbārai drenāžai; ar maināmu/rotējošu spiediena skalu; konusveida, 75 ml pilēšanas kameru; palielināmais stikls pilēšanas kameras priekšpusē; likvora uzkrāšanas maiss; hidrofoba atmosfēriska atvere, spējīga noturēt mikrobus; pielāgošanas skrūve un spiediena noteikšanas atzīme; sistēmai jābūt MR radītā magnētiskā lauka noturīgai līdz 3T; komplektā jābūt ar kontrastvielu impregnētam lumbālajam katetram ar fiksācijas ierīci, Tuohy tipa adatu, 20G trulu adatu, atbilstošai vadītājstīgai, katetra garums 80cm, slēgts katetra gals, ID-0.7mm, OD-1.5mm vai ar kontrastvielu impregnētam ventrikulārajam pacienta katetram ar fiksācijas ierīci, troakāru un stileti, katetra garums 35cm, ID-1.5mm, OD-2.8mm. Pretendentam uz līguma darbības laiku jānodrošina klīnika ar vismaz 2 (divām) atkārtoti lietojamām, saderīgām lāzera līmeņošanas ierīcēm. |  |  | gab | 100
3 | Regulējamas vārstules šunta sistēma ar ventrikulāro un peritoneālo kateru | Prasības šunta komplektam: regulējams šunts, kas uztur fizioloģisku spiedienu neatkarīgi no pacienta pozīcijas; ierīce,kas pasargā no gravitācijas spēku izraisītas pāršuntēšanās (pacientam atrodoties vertikālā stāvoklī, ierīce palielina vārstules atvēršanās spiedienu); uz trefinācijas atveres vai atsevišķi pievienojams skalošanas rezervuārs; ar kontrastvielu impregnēts ventrikulārais katetrs ar atzīmētām garuma iedaļām no min. 3- 5 cm līdz max. 11- 13 cm, ar ID 1,2- 1,5 mm, ĀD 2,5- 2,8 mm; peritoneālais katetrs 120 cm; šuntam ir jābūt regulējamam gan sterilos, gan nesterilos apstākļos, un jābūt iespējai pārbaudīt iestatījumus neizantojot Rtg kontroli; pretendentam uz līguma darbības laiku ir jānodrošina Neiroķirurģijas klīnika ar iestatījumu regulēšanas ierīcēm; vārstules magnētiskā lauka izturība līdz 3 teslām (pēc magnētiskās rezonanses izmeklējuma līdz 3 teslām iepriekš programmētie uzstādījumi nemainās, pēc tam nav nepieciešama rentgenoloģiska pārbaude un atkārtota regulēšana). |  |  | kompl | 60
4 | Fiksēta spiediena vārstules šunta sistēma ar ventrikulāro un peritoneālo katetru | Prasības šunta komplektam: fiksēta spiediena šunts, kas uztur fizioloģisku spiedienu neatkarīgi no pacienta pozīcijas; ierīce,kas pasargā no gravitācijas spēku izraisītas pāršuntēšanās (pacientam atrodoties vertikālā stāvoklī, ierīce palielina vārstules atvēršanās spiedienu); vārstules mehānismam jābūt pieejamam gan komplektā ar šo ierīci, gan bez tās; uz trefinācijas atveres vai atsevišķi pievienojams skalošanas rezervuārs; ar kontrastvielu impregnēts ventrikulārais katetrs ar atzīmētām garuma iedaļām no min. 3- 5 cm līdz max. 11- 13 cm, ar ID 1,2- 1,5 mm, ĀD 2,5- 2,8 mm; peritoneālais katetrs 120 cm. |  |  | kompl. | 20
5 | Ventrikulārais katetrs | Ar kontrastvielu impregnēts ventrikulārais katetrs līdz 23 cm garš (iekšējais diametrs 1.2- 1.5 mm, ārējais diametrs 2.5- 2.8 mm); uzglabāšana istabas temperatūrā. |  |  | gab | 20
6 | Peritoneālais katetrs | Ar kontrastvielu impregnēts peritoneālais katetrs 120 cm garš (iekšējais diametrs 1.2- 1.5 mm, ārējais diametrs 2.5- 2.8 mm); uzglabāšana istabas tepmeratūrā. |  |  | gab | 20
7 | Neirostimulators
7.1. |  | Implantējams zemādā thalamus kodolu nepārtrauktai elektrostimulācijai. Komplektā ar Kinetra elektrodu. |  |  | gab | 20
7.2. |  | Neirostimulatora baterija |  |  | gab | 2
Kopā, EUR bez PVN:
8. | Kaniles vienreizlietojamas RF ablācijai | 17Gx100x5; 20Gx100C17:C19x5; 20Gx150x5; 20Gx150x7; 22Gx50x4; 22Gx50x7. Savietojamas ar RF ablācijas aparātu NEURO N50 |  |  | gab | 100
9. | Sistēmas savācējcaurulītes | savietojamas ar iekārtu un sistēmas darba rokturi 23kHz vai 36 kHz frekvencē, izgatavotas no poliuretāna materiāla. Savietojams ar CUSA Excell iekārtu. |  |  | gab | 300
10. | Aspirācijas iekārtas sistēmas aizsargfiltri | Savietojami ar CUSA Excell iekārtu. |  |  | gab | 24
11. | Monopolārās koagulācijas aktīvā elektroda aizsarguzmava | 23kHz un 36kHz darbības frekvencē, savietojama ar Force FX koagulatoru un CusaExcell iekārtu. Uzmava aprīkota ar aktivācijas Cut & Coag pogām uz tā. |  |  | gab | 300
12. | Aspirācijas iekārtas darba uzgaļi | 23 kHz un 36kHz darbības frekvencē. Darbības amplitūda 117-210 mikroni 36kHz, darba uzgaļa svars 68g. Darbības amplitūda 254-355 mikroni 23kHz taisnam darba uzgalim, 112-183 mikroni liegtiem darba uzgaļiem, svars 180g. Jānodrošina dažādu izmēru un diametra uzgaļi. Savietojams ar CUSA Excell iekārtu. |  |  | gab | 300
13 | Intrakraniālu aneirismu klipi | Amagnētiski, MR 3T droši, dažādu izmēru un konfigurāciju, standarta un fenestrēti titāna aneirismu klipi.
13.1. |  | Standarta lieluma klipi |  |  | gab | 80
13.2. |  | Miniklipi |  |  | gab | 30
13.3. |  | Pagaidu standarta lieluma klipi |  |  | gab | 6
13.4. |  | Pagaidu miniklipi klipi |  |  | gab | 6
Kopā, EUR bez PVN:
14. | Urbji, kas savietojami ar darba uzgali AS10, taisns, 2.4mm/10cm:
14.1. |  | 10 cm garš, frēzes galviņas D=2,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, rievota |  |  | gab | 50
14.2. |  | 10 cm garš, frēzes galviņas D=2,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, dimanta |  |  | gab | 50
14.3. |  | 10 cm garš, frēzes galviņas D=6,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, rievota |  |  | gab | 50
14.4. |  | 10 cm garš, frēzes galviņas D=6,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, dimanta |  |  | gab | 50
Kopā, EUR bez PVN:
15. | Urbji, kas savietojami ar darba uzgali AA15 - taisns, AVA15 -leņķa, 2.4mm/15cm:
15.1. |  | 15 cm garš, frēzes galviņas D=5,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, rievota |  |  | gab | 50
15.2. |  | 15 cm garš, frēzes galviņas D=5,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, dimanta |  |  | gab | 50
Kopā, EUR bez PVN:
16. | Urbji, kas savietojami ar darba uzgali AS14- taisns; AVA14 - leņķa, 3.2mm/14cm:
16.1. |  | 14 cm garš, frēzes galviņas D=6,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, rievota |  |  | gab | 50
16.2. |  | 14 cm garš, frēzes galviņas D=9,0mm, frēzes galviņas forma - apaļa, rievota |  |  | gab | 50
Kopā, EUR bez PVN:
17. | Frēze-disks, kas savietojams ar darba uzgali ASMC -taisns:
|  | frēzes- diska D=25,4mm, galviņas platums 0.8mm, metāla griezēja galviņas forma - diska veida |  |  | gab | 40
18. | Urbji, kas savietojami ar teleskopisko darba uzgali AT10+TT18H, taisni:
18.1. |  | 18 cm garš, frēzes galviņas D=2,5mm, galviņas garums 3.6mm, frēzes galviņas forma - cilindriska ar lodveida galu, rievota. |  |  | gab | 50
18.2. |  | 18 cm garš, frēzes galviņas D=3,0mm, galviņas garums 3.8mm, frēzes galviņas forma - cilindriska ar lodveida galu, dimanta. |  |  | gab | 50
Kopā, EUR bez PVN:
19. | Urbji, kas savietojami ar rotējošu kraniotomijas darba uzgali AF02R:
|  | 8 cm garš, frēzes galviņas D=2,3mm, frēzes galviņas garums 15,9mm, frēzes galviņas forma - cilindrveida, rievota. |  |  | gab | 1000
20. | Asmenis savietojams ar Ad03 darba uzgali
|  | Atkārtoti lietojams dubultasmenis. Iekšējā asmeņa D=9mm, ārējā asmeņa D=12mm; jābūt automātiskai apstāšanās funkcijai |  |  | gab | 25
21. | Multimodālās intraoperatīvās neiromonitorēša-nas piederumi, savienojami ar NIM® neiromonitoru.
21.1. |  | Monopolārā stimulācijas zonde "flush" tipa, kas paredzēta kraniālo nervu kartēšanai operācijas laukā; ar 0.5 mm "flush" tipa insulētu galu. Komplektā: gals un rokturis. Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru. |  |  | gab | 20
21.2. |  | Monopolārās stimulācijas zonde ar sfērisku, 1mm diametrā un fleksiblu galu; 1,5mm insulēts ligzdas konektors. Komplektā: gals un rokturis. Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru. |  |  | gab | 40
21.3. |  | Monopolārās stimulācijas zonde ar sfērisku, 2,3 mm diametrā un fleksiblu galu; 1,5mm insulēts ligzdas konektors. Komplektā: gals un rokturis. Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru. |  |  | gab | 40
21.4. |  | Bipolārās adatas (subdermālie adatu elektrodi) stimulācijai/reģistrēšanai;ar savītu vadu; 4 kanāli, anods un zemes vads; piemērotas 2 kanālu, 4 kanālu un 8 kanālu monitorēšanas procedūrām; adatas 12mm garas, distance starp adatām 2.5 mm; piemērotas lietošanai sejas muskuļiem. Krāsu kodētas (dažādas krāsas). Savienojams ar slimnīcā esošo NIM® neiromonitoru. |  |  | gab | 100
Kopā, EUR bez PVN:
22. | Multimodālās intraoperatīvās neiromonitorēša-nas piederumi, savienojami ar Inomed® neiromonitoru.
22.1. |  | Bipolārā garozas stimulācijas zonde ar sfēriskiem galiem 2mm diametrā; zondes kopējais garums, kopā ar rokturi 15,5 cm; 3m zondes vads ar 1,5mm insulētu ligzdas konektoru (touchproof). Savienojama ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab | 10
22.2. |  | Monopolārā adata (subdermāls adatu elektrods) stimulācijai/reģistrēšanai; zemes vads, monopolārās stimulācijas anods; adatas garums 20 mm; adatas ārējais diametrs 0,45 mm; vads 3m garš; 1,5 mm insulēts ligzdas konektors (touchproof). Savienojama ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab | 40
22.3. |  | Bipolārās adatas (subdermālie adatu elektrodi) stimulācijai/reģistrēšanai; adatas garums 12mm; īpaši tieva adata 0,35 mm diametrā; vads 2m garš; 1,5 mm insulēts ligzdas konektors (touchproof). Savienojamas ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab | 200
22.4. |  | Fleksibls 2 polu reģistrācijas un stimulācijas elektrods kortkospinālām un citām aplikācijām; kopējais garums 2m; 1cm atzīmes uz elektroda. Savienojams ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab | 1
22.5. |  | Korķviļķa spirālveida monopolārā adata reģistrēšanai/stimulācijai; adatas garums 0,6 mm; vada garums 1,5 m; insulēts 1,5 mm ligzdas konektors (touchproof); krāsu kodēts ( dažādas krāsas). Savienojama ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab | 240
22.6. |  | Laringeālais līmējamais elektrods endotraheālām caurulēm ar iekšējo diametru 7,5 -9mm; 2 kanāli; līmējamās virsma 32x37 mm. Savienojams ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab. | 10
22.7. |  | Savienotājvads laringeālo elektrodu kanāliem 1 un 2 ar zemi; pieci 1,5 mm konektori (touchproof); tiek piegādāts nesterils ar iespēju tikt dezinficētam. Savienojams ar slimnīcā esošo Inomed® neiromonitoru. |  |  | gab | 1
Kopā, EUR bez PVN:
23. | Kraniālās fiksācijas klemmes un instrumentārijs | Klemmes paredzētas kraniālai fiksācijai; Klemmes stiprinās uz balsta kājiņas ar piecām fiksācijas vietām, lai nodrošinātu stabilitāti; Papildus jānodrošina instrumentārijs klemmju ievietošanai (4 kompl.) - komplektā iekļauts pincete (1. gab.); klemmju uzlicējinstruments (1.gab); klemmju nokniebšanas instruments (notur nokniebto daļu instrumentā) 1.gab ; klemmju noņēmējinstruments (1.gab.).
23.1. |  | Kraniālās fiksācijas klemmes 11m -13 mm |  |  | gab | 2000
23.2. |  | Kraniālās fiksācijas klemmes 15-16 mm |  |  | gab | 1000
Kopā, EUR bez PVN:
24 | Kranioplastikas komplekts | Sveķveida materiāls galvaskausa defektu labošanai - kranioplastijai. Kranioplastijas materiālam jāatbilst šādām prasībām: speciāli kranioplastijas procedūrai paredzētais cements, kas paildzina darbošanās laiku vismaz līdz 12 minūtēm no sajaukšanas brīža un sacietēšanas laiku no 14-20 minūtēm pie 23°C; vienreizlietojams, sterils. Kranioplastikas komplekts ir pašsacietējoši metilmetakrilāta sveķi, kas sastāv no pulverveida polimēra komponenta, šķidrā monomēra komponenta un plastmasas uzmavas; komplektā ietilpst divi pilni komplekti: divi sterili pulverveida komponenti, divi sterili monomēra komponenti, divas sterilas matricas. |  |  | kompl. | 40
25. | Intrakraniālā spiediena mērīšanas mikrosensora komplekts
25.1. |  | savienojams ar ICP Express pacienta monitoru. Katetra materiāls -Nylon Sensora diametrs 1.2 mm nomināli Katetra ārējais diametrs 0.7 mm Katetra izmantojamais garums 100 cm nomināli. Spiediena mērīšanas amplitūda no 50 mm HG līdz 250 mm HG. Vienreizlietojams. Paredzēts mērīt tiešo intrakranialo spiedienu gan subdurāli, gan intraparenhimāli. |  |  | gab | 80
25.2. |  | Intrakraniālā spiediena mērīšanas ierīce, savienojama ar intrakraniālā spiediena mērīšanas mikrosensoru. |  |  | gab | 2
Kopā, EUR bez PVN:
26 | Endoskopisko instrumentu tīrāmās birstītes | lokanas, paredzētas 5mm garo instrumentu dobumu tīrīšanai, izmēri diam 3,7 mm, garums 550 mm; birstītes, paredzētas 10mm garo instrumentu dobumu tīrīšanai, izmēri diam. 5 mm un 10mm, garums 550 mm. Lietojamas storz endoskopiem. |  |  | gab | 24
27 | Šuntu katetru vadotne | Lokāma zemādas ventrikuloperitoneālu šuntu katetru vadotne. Vienreizlietojama. |  |  | gab | 90
28 | Kaulu vasks | Sterils, iepakojumā vismaz 2.5 g. |  |  | gab | 840
29 | Klipši Raney skalpa (ādas) | Vienreizlietojami. |  |  | gab | 20000
30 | Sterils teflons | Teflons sterilā iepakojumā mikrovaskulārām dekompresijām. |  |  | gab | 20
31 | Smadzeņu špātele | silikona, lokāma, sterilizējama 7.5mm |  |  | gab | 10
32 | Kontrastviela neiroonkoloģiska-jām operācijām | audzēju intraoperatīvai iekrāsošanai Carl Zeiss Pentero operāciju mikroskopā ultravioletā gaismā. |  |  | gab | 80
33 | Kontrastviela neirovaskulārajām operācijām | intraoperatīvai angiogrāfijai Carl Zeiss Pentero operāciju mikroskopā infrasarkanā gaismā 50mg. |  |  | gab | 100
34 | Izsmidzināma instrumentu eļļa | izsmidzināma, ar garu „snīpi”, lai nodrošinātu eļļas piliena nokļūšanu smalkām savienojuma vietām un detaļām. Flakona tilpums 300 ml, eļļa paredzēta instrumentu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. |  |  | gab | 2
35 | Instrumentu eļļa | paredzēta spēka sistēmu rotējošu un kustīgu detaļu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. Metāla flakona tilpums 300ml. Iespēja pielāgot dažāda lieluma izsmidzināšanas adapterus atbilstoši lumenu diametriem. |  |  | gab | 40
36 | Silikona instrumentu eļļa | tilpums 30ml. Mīksts plastikāta flakons ar ērtu „snīpi” īpaši smalku instrumentu un detaļu eļļošanai pirms katras sterilizācijas. |  |  | gab | 2
37 | Titāna implanti galvaskausa defektu plastikai | (norādītie izmēri var atšķirties +/- 15% apmērā):
37.1. |  | Titāna plāksne taisna, galvaskausa plastikai, perforētas atveres diametrs 1.5mm, 2atveres, garums 11mm. Implants kodēts zilā krāsā. |  |  | gab | 60
37.2. |  | Titāna plāksne galvaskausa plastikai, ar septiņām perforētām atverēm vainaga formā, kuru diametrs 1,5mm, virsma 16mm diametrā. Implants kodēts zilā krāsā. |  |  | gab | 30
37.3. |  | Titāna plāksne galvaskausa plastikai ar septiņām perforētām atverēm vainaga formā, kuru diametrs 1,5mm, virsma 20mm diametrā. Implants kodēts zilā krāsā. |  |  | gab | 30
37.4. |  | Titāna siets galvaskausa plastikai, smalki fenistrēta virsma, biezums 0,6mm, perforētās atveres diametrs 1,5mm, izmērs 68x91mm. Implants kodēts zilā krāsā. |  |  | gab | 20
37.5. |  | Titāna skrūves ar pašfiksācijas, krustiņveida skrūves galvu, 1.5 mm, garums 3mm. Magazīnā 8 gab. Kodētas zilā krāsā. |  |  | gab | 40
37.6. |  | Titāna skrūves ar pašfiksācijas, krustiņveida skrūves galvu, 1.5 mm, garums 4mm. Magazīnā 8 gab. Kodētas zilā krāsā. |  |  | gab | 35
37.7. |  | Skrūvgriezis paredzēts titāna skrūvēm , implantu fiksācijai. Darba virsma ar lielām vertikalām atverēm, ergonomiskas formas, neizjaucams. Garums 105mm; daudzreizlietojams. |  |  | gab | 1
37.8. |  | Asmens skrūvgrieznim paredzēts titāna skrūvēm 1.5 mm ar krustiņveida galvu, implantu fiksācijai; daudzreizlietojams. |  |  | gab | 1
37.9. |  | Instruments paredzēts titāna plāksnes griešanai. Darba virsma liekta, asmeņi smalki zoboti fiksēti ar skrūvi, volframa-karbida pārklājums. Instrumenta garums 120mm; daudzreizlietojams. |  |  | gab | 1
37.10. |  | Instruments paredzēts titāna plāksnes locīšanai. Darba virsmas gali sašaurināti un apaļi. Garums 120mm. |  |  | gab | 1
37.11. |  | Pincete implanta satveršanai. Darba virsma izliekta ar smalki rievotu tekstūru. Rokturis ar pretslīdes vertikālām gropēm. Garums 150mm. |  |  | gab | 1
37.12. |  | Sterilizācijas un uzglabāšanas grozs ar vāku, paredzēts 1,5mm diam. implantiem un instrumentiem. |  |  | gab | 1
Kopā, EUR bez PVN:
38 | Fibrīna līme | 2 komponentu audu līme, kas sastāv no cilvēka trombīna un fibrinogēna un aplikācijas ierīces |  |  | gab | 300
39 | Titāna implanti kaula lēvera fiksācijai
39.1. |  | Komplektā ietilpst: 2 titāna plāksnes (garums 16 mm) ar 2 skrūvju atverēm un 1 frēzes atveres nosedzējplāksne (diametrs 20 mm) ar 6 skrūvju atverēm, 10 gab. 4mm skrūves ar krustiņveida galvu. |  |  | kompl | 100
39.2. |  | Skrūvgriezis, paredzēts titāna skrūvēm , implantu fiksācijai. Darba virsma ar lielām vertikalām atverēm, ergonomiskas formas, neizjaucams. Garums 105mm. |  |  | gab | 1
Kopā, EUR bez PVN:
40 | Neirobalona katetrs | endoskopiskām galvas smadzeņu III vēderiņa ventrikulocisternostomijām
|  | Poliuretāna katetrs ar Luer-Lock konektoru ar caurspīdīgu silikona dubultbalonu. Komplektācijā ar 1 ml šļirci. Izmantojamais garums vismaz 60 cm. Savietojams ar 4Fr darba kanālu (1.35 mm). Izmēri: pie 0.6 ml uzpildījuma vismaz 3.5 mm, pie 1.0 ml uzpildījuma max. 6.0 mm. |  |  | gab | 20
41 | Cietā apvalka substitūts defektu slēgšanai | Bioloģisks, augstas biosavienojamības, rezorbējošs, augstas stiprības, elastīgs, pašlīpošs dura mater substitūts cietā apvalka defektu slēgšanai. Izmēri ne mazāk kā:
41.1. |  | Izmērs 2.5 x 2.5 cm |  |  | gab | 50
41.2. |  | Izmērs 5.0 x 5.0 cm |  |  | gab | 100
41.3. |  | Izmērs 2.5 x 7.5 cm |  |  | gab | 40
41.4. |  | Izmērs 7.5 x 7.5 cm |  |  | gab | 60
41.5. |  | Izmērs 10.0 x 12.5 cm |  |  | gab | 20
Kopā, EUR bez PVN:
42 | Ādas skavotājs
42.1. |  | Viegls, liekts vienreizlietojams ādas skavotājs sterilā iepakojumā. Katrā pistolē ir 35 nerūsējoša tērauda skavas 6.9x3.6 mm. Skavotājam vieglākai pozicionēšanai pret brūces līniju ir norādīts centrs. |  |  | gab | 500
42.2. |  | Skavu noņēmējs |  |  | gab | 20
Kopā, EUR bez PVN:
43 | Trauciņi histoloģiskā materiāla ievietošanai operācijas laikā | Prasības: vienreizlietojami, sterili, tilpums 50- 100 ml, sterilitātes ievērošanai nepieciešams dubultiepakojums. |  |  | gab | 1200
Paraksts: _____________ Vārds, uzvārds: _______________ Amats: ______________
Tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavots un parakstīts 2016.gada_________________