## 1.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/117
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ultrasonogrāfu iegāde
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Ultrasonogrāfijas iekārta invazīvām procedūrām radioloģijā ar 3D navigāciju
Daudzums (gab.):
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Vispārīgās prasības:
Tehniskās prasības:
1.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta;
1.1.2 | LCD HD krāsu monitors, ne mazāks kā 23 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
1.1.3 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
1.1.4 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu skārienjūtīgu ekrānu, ar iespēju mainīt novietojuma leņķi;
1.1.5 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju
1.1.6 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu pārvietošanas gadījumā, kā arī nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;
1.1.7 | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru un pacienta datu iegūšana no radioloģijas un slimnīcas sistēmas (RIS un HIS);
1.1.8 | Ne mazāk kā 4 (četras) aktīvas zondes pieslēgšanas vietas;
1.1.9 | Programmējamas speciālas konsoles pogas, lai pielāgotu vadības pogu izvietojumu funkcionālām vajadzībām;
1.2 | Darba režīmi:
1.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
1.2.2 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai, kas mazāka par 1,0 mm/s, vismaz 10 cm dziļumā
1.2.3 | Anatomiskais M-režīms;
1.2.4 | Reālā laika “Triplex” režīms;
1.2.5 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
1.2.6 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
1.2.7 | Harmoniskā signāla apstrādes programma;
1.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
1.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
1.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus
1.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar vienas pogas nospiešanu;
1.3.2 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
1.3.3 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
1.3.4 | Divi attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli;
1.3.5 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
1.3.6 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, lai uzlabotu kontrasta izšķirtspēju un uzlabotu audu izšķiršanu zema kontrasta apgabalos
1.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
1.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programmas;
1.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
1.4.4 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma, savietojama ar visām piedāvātajām zondēm;
1.4.5 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
1.4.6 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
1.4.7 | Navigācijas programma reāla laika invazīvu procedūru veikšanai, adatas virziena kontrolei 3D virtuālajā telpā, savietojama ar sesnoru sistēmu
1.4.8 | Automātiska US attēla sapludināšana (FUSION) ar atbilstošu CT vai MR attēlu reālā laikā; ar iespēju pēc vajadzības vienlaicīgi uz ekrāna apskatīt 4 attēlus: B-Mode US attēlu, CT/MRI/PET-CT attēlu, anatomisko zondes pozīciju un sapludināto attēlu un autoreģistrācijas funkciju.
1.4.9 | Magnētiskā lauka sistēma mehāniski fiksēta pie pamata konsoles ar ar maināmu pozīciju tuvāk pacientam, pēc nepieciešamības
1.4.10 | Ekstrakorporāli marķieri reāla laika navigācijai (3 gab. iekļaujami komplektācijā)
1.5 | Attēlu analīze:
1.5.1 | Pilna mērījumu pakete doplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
1.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
1.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
1.5.4 | Var veidot lietotāju programmas
1.5.5 | Mikro-vaskulārā attēlveidošana reālā laikā kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu analīzē;
1.5.6 | Eho-intensitātes noteikšanas programma kontrastsonogrāfijas attēlu analīzei;
1.6 | Zondes:
1.6.1 | Konveksa matrices zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 1,0-6,0 MHz; atbalsta kontrasta US
1.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 4,0-11,0 MHz asinsvadu un dziļo virspusējo struktūru izmeklējumiem; atbalsta kontrasta US
1.6.3 | Lineārā matrices zonde vismaz robežās 7,0-18,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem; atbalsta kontrasta US
1.6.4 | Divplakņu endorektālā zonde (konveksa un lineārā), ar divām skenēšanas virsmām, kas ļauj vienlaicīgi iegūt divus attēlus. Skenēšanas frekvence robežās vismaz 4,0 - 11,0 MHz, ar iespēju izmantot to kopā ar funkcijām: Elastogrāfija, attēlu sapludināšana un 3D navigācija.
1.6.5 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
1.7 | Dokumentēšana:
1.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
1.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
1.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;
1.7.4 | Pilna DICOM pakete (Worklist, Retrieve, Send) iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 2.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/117
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Vispārējā pielietojuma ultrasonogrāfijas iekārta radioloģijā
Daudzums (gab.):
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Vispārīgās prasības:
Tehniskās prasības:
2.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
2.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta;
2.1.2 | LCD HD krāsu monitors, ne mazāks kā 23 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
2.1.3 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
2.1.4 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu skārienjūtīgu ekrānu, ar iespēju mainīt novietojuma leņķi;
2.1.5 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju
2.1.6 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu pārvietošanas gadījumā, kā arī nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;
2.1.7 | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru un pacienta datu iegūšana no radioloģijas un slimnīcas sistēmas (RIS un HIS);
2.1.8 | Ne mazāk kā 4 (četras) aktīvas zondes pieslēgšanas vietas;
2.1.9 | Programmējamas speciālas konsoles pogas, lai pielāgotu vadības pogu izvietojumu funkcionālām vajadzībām;
2.2 | Darba režīmi
2.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
2.2.2 | Anatomiskais M-režīms
2.2.3 | Reālā laika “Triplex” režīms;
2.2.4 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
2.2.5 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
2.2.6 | Harmoniskā attēla signāla apstrādes programma;
2.2.7 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai, kas mazāka par 1,0 mm/s, vismaz 10 cm dziļumā
2.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
2.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
2.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus;
2.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
2.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar vienas pogas nospiešanu;
2.3.2 | Iespēja automātiski optimizēt dopplera attēlu pēc attēla ''iesaldēšanas'';
2.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
2.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
2.3.5 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu;
2.3.6 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, lai uzlabotu kontrasta izšķirtspēju un uzlabotu audu izšķiršanu zema kontrasta apgabalos
2.4 | Izmeklējumu programmatūra:
2.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
2.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programmas;
2.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
2.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
2.4.5 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma, savietojama ar visām piedāvātajām zondēm
2.4.6 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
2.4.7 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
2.5 | Attēlu analīze:
2.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
2.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
2.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
2.5.4 | Var veidot lietotāju programmas;
2.5.5 | Kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu attēla analīze reāla laikā
2.6 | Zondes:
2.6.1 | Konveksa matrices zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 1,0-6,0 MHz; atbalsta kontrasta US
2.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 4,0 - 11,0 MHz asinsvadu un dziļi novietotu virspusējo struktūru izmeklējumiem; atbalsta kontrasta US
2.6.3 | Lineārā matrices zonde vismaz robežās 7,0-18,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem; atbalsta kontrasta US
2.6.4 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
2.7 | Dokumentēšana:
2.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
2.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
2.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 500 GB;
2.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 3.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/117
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Ehokardiogrāfs
Daudzums (gab.):
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Vispārīgās prasības:
Tehniskās prasības:
3.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
3.1.1 | Pilnīgi digitāla premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 7 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem.
3.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 21,5 collas uz artikulējošas stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
3.1.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 25 cm robežās, un rotāciju 180 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma.
3.1.4 | Vadības paneļa un monitora neatkarīga augstuma regulēšana.
3.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
3.1.6 | Pacientu datu ievadīšana gan uz pieskārienjutīgā ekrāna, gan ar klaviatūru.
3.1.7 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 20 MHz.
3.1.8 | Plašs dinamiskais diapazons vismaz līdz 320 dB.
3.1.9 | Kino atmiņa ne mazāk kā 2200 kadri.
3.1.10 | Skanēšanas kadru frekvence 2D un 2D/ Dopplera/ audu Dopplera režīmos vismaz līdz 2800 kadriem sekundē.
3.1.11 | Zems trokšņu līmenis - ne vairāk kā 42 dB.
3.1.12 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
3.1.13 | Iekārtas iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transportēšanas režīmu
3.1.14 | Viegli pārvietojama un fiksējama, visu riteņu fiksācija ar vienu sviru.
3.2 | Darba režīmi
3.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers), t.sk. virziena; HPRF un PWD (pulsa Doppleri), CW (continuous Wave Doppler).
3.2.2 | M-režīms, krāsu M-režīms, anatomiskais M-režīms.
3.2.3 | Audu Dopplera režīms ar kadru frekvenci vismaz līdz 240 kadriem sekundē.
3.2.4 | Harmoniskā signāla apstrādes programma, t.sk. ar pulsa inversijas metodi.
3.2.5 | Reālā laika “Triplex” režīms.
3.2.6 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD.
3.2.7 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers.
3.2.8 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli.
3.2.9 | Reālā laika 3D programma.
3.2.10 | Reālā laika 3D palielinājums (zoom).
3.2.11 | Reālā laika 3D attēlveidošana ar krāsu Doppleri.
3.2.12 | Reālā laika attēlveidošana divās plaknēs vienlaicīgi.
3.2.13 | Skenēšanas plaknes elektroniska rotācija, līdz ar to iespēja iegūt dažādus sirds kameru skatus, nemainot zondes pozīciju.
3.2.14 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus, lietotājam definējot attiecīgā izmeklējuma iegūstamos anatomiskos skatus, režīmu secību, atbilstošās piktogrammas, anotācijas un mērījumus katram anatomiskajam skatam.
3.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
3.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu.
3.3.2 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu -krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala.
3.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums ne mazāk kā 16 reizes.
3.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem.
3.3.5 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem (ne mazāk kā 9 dažādiem leņķiem), artefaktu un trokšņu samazināšanai.
3.3.6 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem.
3.3.7 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC).
3.3.8 | Ne mazāk kā 4 līmeņu laterālā pastiprinājuma kompensācija (LGC).
3.3.9 | Ultrasonogrāfijas attēla attēlošana monitorā augstas izšķirtspējas vismaz 16:9 formātā ar ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļiem.
3.4 | Izmeklējumu programmatūra:
3.4.1 | Ehokardiogrāfijas izmeklējumu programmatūra.
3.4.2 | Vaskulāro izmeklējumu programmatūra, t.sk. Transkraniālā Dopplera.
3.5 | Attēlu analīze:
3.5.1 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI, u.t.t, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas.
3.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera.
3.5.3 | Mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām.
3.5.4 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus).
3.6 | Zondes:
3.6.1 | Viendabīgu kristālu vai analogu tehnoloģiju matricas transtorakālā sektorālā zonde:
3.6.1.1 | robežās vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz;
3.6.1.3 | zonde nodrošina visus standarta 2D režīmus;
3.6.1.4 | zonde nodrošina reālā laika 3D attēlveidošanu, reālā laika 3D krāsu Doppleri un palielinājumu (zoom);
3.6.1.5 | zonde nodrošina skenēšanas plakņu rotāciju vismaz no 0 līdz 360 grādiem un reālā laika attēlveidošanu vismaz divās plaknēs vienlaicīgi.
3.6.2 | Viendabīgu kristālu vai analogu tehnoloģiju matricas transezofageālā zonde:
3.6.2.1 | robežās vismaz no 2,0 līdz 8,0 MHz;
3.6.2.2 | zonde nodrošina visus standarta 2D režīmus;
3.6.2.3 | zonde nodrošina reālā laika 3D attēlveidošanu, reālā laika 3D krāsu Doppleri un palielinājumu (zoom);
3.6.2.4 | ar vismaz 3 pogām, no kurām viena poga regulē mediālo/laterālo virzību, otra - virzību uz priekšu/aizmuguri un trešai poga ir konfigurējama funkcionalitāte pēc lietototāja vajadzības.
3.6.3 | Iekārta savietojama ar slimnīcā esošām PHILIPS Compact S5-1 un X7-2t zondēm
3.7 | Izmeklējumu datu arhivācija
3.7.1 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
3.7.2 | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
3.7.3 | CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora.
3.7.4 | Iekārtas cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1TB.
3.7.5 | Iespēja iekārtai pieslēgt DVD rakstītāju.
3.8 | Darba stacija ehokardiogrāfijas izmeklējumu apstrādei uz datora
3.8.1 | Savietojama ar piedāvāto ehokardiogrāfijas iekārtu
3.8.2 | Iespējams pārvaldīt pacientu izmeklējumus no saraksta, apskatīt tos, importēt un eksportēt izmeklējumus no datu nesējiem vai PACS servera, navigēt apskati, atskaišu veidošanu un eksportēšanas funkcijas.
3.8.3 | Automātiska 2D sirds kreisā kambara izsviedes frakcijas un tilpumu aprēķināšanas programmatūra
3.8.4 | Automātiska 2D speckle tracking programmatūra miokarda deformāciju izvērtēšanai
3.8.5 | Automātiska speckle tracking programmatūra miokarda deformāciju izvērtēšanai stresa ehokardiogrāfijā
3.8.6 | Kreisā kambara funkciju izvērtēšana no reālā laika 3D tilpuma - kreisā kambara modeļa iegūšana ar 17 segmentu sadalījumu
3.8.7 | 3D mitrālās vārstules kvantifikācijas programmatūra - mitrālās vārstules trīsdimensionāla modeļa iegūšana
3.8.8 | Interešu reģiona (ROI) programmatūra
3.8.9 | Automātiska intīmas-mēdijas slāņa mērīšanas programma
3.8.10 | 3D kvantifikācijas programmatūra, kas no 3D tilpuma automātiski detektē, segmentē un kvantificē sirds kambarus, automātiski attēlo 2D apikālos un īso ašu skatus beigu diastolē un beigu sistolē pieaugušo sirdīm, nosaka sirds kambaru formas un attēlo kameru robežas ASE/ESE skatos.
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 4.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/117
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Ultrasonogrāfijas iekārta reanimācijas nodaļā
Daudzums (gab.):
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Vispārīgās prasības:
Tehniskās prasības:
4.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
4.1.1 | LCD krāsu monitors ne mazāks par 15 collām
4.1.2 | Funkciju parametru kontrole skārienjutīgu ekrānu un QWERTY klaviatūra pacienta datu ievadīšanai
4.1.3 | Vadības panelis ar maināmu augstumu
4.1.4 | Augstas klases portatīva ultrasonogrāfijas iekārta uz ratiņiem ar fiksējamiem riteņiem
4.1.5 | Iebūvēts akumulators vismaz 40 min darba nodrošināšanai
4.1.6 | Ātrās ieslēgšanās funkcija – pilnīga sistēmas atsāknēšana ne vairāk kā 10 sekundēs
4.1.7 | Palīgmateriālu (cimdu, papīra) uzglabāšanas vieta
4.1.8 | Vismaz 3 elektroniskās zonžu pieslēguma vietas, kur pieslēgt lineāro, sektorālo un konveksa zondi
4.1.9 | Viegli dezinficējama iekārtas vadības paneļa virsma
4.2 | Darba režīmi:
4.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M; CD (krāsu Dopplers); Spectral Doppler (enerģētiskais Dopplers); SCW (Vadāms nepārtrauktā viļņa Doppler)
4.2.2 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D, 2D(B)/color , 2D/M-mode, 2D/Spectral Doppler
4.2.3 | Harmoniskā signāla apstrādes programma
4.2.4 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 30 cm ieskaitot
4.2.5 | Pielāgojami pacientu ziņojumi un darba lapas, pielāgojami anatomijas marķējumi
4.2.6 | Zoom – augstas izšķirtspējas palielinājums
4.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
4.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 pogas nospiešanu
4.3.2 | Reālā laika un video klipu attēlu palielinājums vismaz 10 reizes
4.4 | Izmeklējumu programmatūra:
4.4.1 | Ehokardiogrāfijas programma
4.4.2 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma
4.4.3 | Asinsvadu izmeklējumu programma, t. Sk. TCD
4.4.4 | Muskuloskeletālo un virspusējo struktūru, izmeklējumu programma
4.5 | Attēlu analīze:
4.5.1 | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences, spiediena gradienta mērījumi RI, PI, u.t.t, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas
4.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera
4.6 | Zondes:
4.6.1 | Konveksa zonde, frekvenču diapazons 2 – 5 MHz
4.6.2 | Lineārā zonde, frekvenču diapazons 4-11 MHz
4.6.3 | Sektorālā zonde, frekvenču diapazons 2-4 MHz
4.6.4 | Elektroniska pārslēgšanās starp zondēm
4.6.6 | Zonžu turētāji noņemami to vieglākai tīrīšanai
4.7 | Dokumentēšana:
4.7.1 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 160 GB
4.7.2 | Var saglabāt gan attēlus, gan klipus, pacientu ziņojumus un mērījumus
4.7.3 | Arhivācija uz USB, cietā diska
4.7.4 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai
4.7.5 | DICOM savienojums, savietojamība ar slimnīcas radioloģijas informācijas sistēmu (HIS/RIS)
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -

## 5.daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/117
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | Ultrasonogrāfijas iekārta jaundzimušajiem
Daudzums (gab.):
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Vispārīgās prasības:
Tehniskās prasības:
7.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
7.1.1 | Augstas klases US iekārta ar krāsu doplera iespējām;
7.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāk kā 19 collas pa diagonāli, uz stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa.
7.1.3 | Funkciju parametru kontrole ar skārienjutīgu ekrānu un pilna izmēra QWERTY tastatūra pacienta datu ievadīšanai
7.1.4 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz ± 60°, tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma;
7.1.5 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences ne mazāk kā 18 MHz.
7.1.6 | Integrēta iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transporta režīmu.
7.1.7 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 zondes. Zonžu elektroniska pārslēgšana un pievienošana/ atvienošana, neizslēdzot iekārtu.
7.2 | Darba režīmi:
7.2.1 | 2D; B-Mode, M-Mode, color flow mode, Power Doppler ar plūsmas virziena noteikšanu, pulsa dopplers, audu dopplers, Triplex režīms reālajā laikā, High PRF vai ekvivalentas programmas
7.2.2 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D, 2D(B)/color , 2D/M-mode, 2D/Spectral Doppler
7.2.3 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm.
7.2.4 | Vienlaicīga melnbaltā un krāsu izmeklējumu attēlošana duālajā režīmā
7.2.5 | Fokusu un frekvenču automātiska regulācija atkarībā no izmeklējumu dziļuma
7.2.6 | Automātiska anotācijas funkcijas katram izmeklējumu režīmam
7.2.7 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus
7.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
7.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 pogas nospiešanu
7.3.2 | Reālā laika doppler kalkulācijas programma
7.3.3 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar maināmiem apstrādes līmeņiem.
7.3.4 | Dinamiska audu kontrasta kvalitātes uzlabošanas tehnoloģija pirms un pēc attēla saglabāšanas, lai samazinātu izraibinājumus
7.3.5 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, lai uzlabotu kontrasta izšķirtspēju un uzlabotu audu izšķiršanu zema kontrasta apgabalos
7.4 | Izmeklējumu programmatūra:
7.4.1 | Jaundzimušo izmeklējuma programmas
7.4.2 | Jaundzimušo avotiņu izmeklējumu programma
7.4.3 | Jaundzimušo gūžiņu izmeklējumu programma
7.4.4 | Pediatriskā vēdera dobuma un virspusējo struktūru izmeklējumu programma
7.5 | Attēlu analīze:
7.5.1 | Pilna mērījumu pakete doplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
7.5.2 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
7.5.3 | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus)
7.6 | Zondes:
7.6.1 | Mikrokonveksa zonde, frekvenču diapazons 5 – 8 MHz,
7.6.2 | Lineārā zonde, frekvenču diapazons 5 – 10 MHz,
7.6.3 | Elektroniska pārslēgšanās starp zondēm
7.7 | Dokumentēšana:
7.7.1 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 500 GB
7.7.2 | Var saglabāt gan attēlus, gan klipus, pacientu ziņojumus un mērījumus
7.7.3 | Arhivācija uz CD, DVD, USB, cietā diska
7.7.4 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai
7.7.5 | DICOM savienojums, savietojamība ar slimnīcas radioloģijas informācijas sistēmu (HIS/RIS)
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -