## 1. daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Pulsa oksimetru un to piederumu piegāde
1. daļa pulsa oksimetru piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
4) | Piedāvātajiem pulsa oksimetrijas sensoriem garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no piegādes
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu
8) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgums tiek slēgts, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Bitmos SAT 801 pulsa oksimetrijas piederumi
1.1 | Pulsa oksimetrijas sensori
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.1 | Veicamās funkcijas:
Iekārtas un pulsa oksimetrijas sensora savienošana
1.1.2 | Tehniskās prasības:
1.1.2.1 | Savienojuma vadiem jānodrošina stabilu mērījumu pārvadīšanu no pulsa oksimetrijas sensoriem līdz iekārtai
1.1.2.2 | Kabeļa iekārtas puses konektoram jābūt atbilstošam savienojumam Bitmos SAT 801 pulsa oksimetram
1.1.2.3 | Savienojuma mehānisms aprīkots ar fiksatoru, kas nepieļauj patvaļīgu sensora atvienošanos no pacienta vada
1.1.2.4 | Vismaz 2 m garš
1.1.2.5 | Paaugstināta noturība pret tādiem apkārtējās vides traucējumiem kā dienas gaisma un mehāniskas svārstības vai vibrācijas
1.1.2.6 | Uz sensora skaidri saskatāma vizuāla informācija par sensora pozicionēšanu
1.1.2.7. | Paredzēti lietošanai jaundzimušiem pacientiem
1.1.2.8. | Daudzreizlietojami.
1.1.2.9. | Vismaz 2 m garš savienotājvads
1.1.2.10 | Masimo 2258 vai analogs
1.1.3 | Saderība ar iekārtu: | Atbilstība: | Saderība ar citām iekārtām, ja ir:
Bitmos SAT 801 pulsa oksimetrs
1.2 | Pulsa oksimetrijas sensora fiksācijas lente
| Paredzamais daudzums (gab.): | 500
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.2.1 | Veicamās funkcijas:
Sensora fiksācija
1.2.2 | Tehniskās prasības:
1.3.2.1 | Jaundzimušajiem
1.3.2.2 | Nesatur lateksu
1.3.2.3 | Ar sensoru savienojumu
1.3.2.4 | Masimo 2476 vai analogs
Kopējā summa: |  |  | 0

## 2. daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Pulsa oksimetru un to piederumu piegāde
2. daļa - Pirksta pulsa oksimetrs
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2 | Pirksta pulsa oksimetrs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Iekārta mēra skābekļa saturācijas (SpO2) līmeni, perfūzijas indeksu (PI), un pulsu (PR)
Tehniskās prasības:
2.1 | Pulsa mērīšanas diapazons vismaz: 25-240 bpm ± 3
2.2 | SpO2 mērīšanas diapazons: 0 - 100 %
2.3 | PI perfūzijas indeksa mērīšanas diapazons: 0.03-20%
2.4 | Minimāla SpO2 mērījumu precizitāte pie zemas perfūzijas vai miera stāvoklī: ±2 %
2.5 | Paredzēts pieaugušiem un bērniem (virs 30kg)
2.6 | Augstas izšķirtspējas displejs ar rotācijas funkciju (attēla rotēšana)
2.7 | Kritiena izturīgs korpuss
2.8 | Mitruma izturīgs korpuss IP23
2.9 | Pacienta Pletismogrammas vizualizācija mērīšanas laikā
2.10 | Signāla kvalitātes indikators
2.11 | Bateriju efektivitāte vismaz: 1600 mērījumi

## 3. daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Pulsa oksimetru un to piederumu piegāde
3. daļa - Portatīvs pulsa oksimetrs ar iebūvētu SET tehnoloģiju
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Portatīvs pulsa oksimetrs ar iebūvētu SET tehnoloģiju
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Iekārta mēra skābekļa saturācijas (SpO2) līmeni, perfūzijas indeksu (PI), un pulsu (PR)
Tehniskās prasības:
3.1 | Pulsa mērīšanas diapazons vismaz: 25-240 bpm ± 3
3.2 | SpO2 mērīšanas diapazons: 0-100 %
3.3 | Minimāla mērījumu precizitāte SpO2: ±2 % diapazonam 70-100 %
3.4 | Minimālais mērījumu diapazons SpCO: 0-99%
3.5 | Minimālais mērījumu diapozons SpMet: 0-99%
3.6 | PI perfūzijas indeksa mērīšanas diapazons: 0.03-20%
3.7 | Pulsa variācijas indeksa (PVI) mērīšanas diapazons: 0-100%
3.8 | Paredzēts pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem
3.9 | Augstas izšķirtspējas LCD displejs ar rotācijas funkciju (attēla rotēšana)
3.10 | Aprīkots ar audiālām un vizuālām trauksmes sistēmām
3.11 | Pacienta Pletismogrammas, PI, PVI, SpCO, SpMet izmaiņu līkņu vizualizācija mērīšanas laikā
3.12 | Datu glabāšana atmiņā ne mazāk par 70 stundam
3.13 | 220V barošana ar iebūvētu akumulatoru. Akumulatoram jānodrošina vismaz: 3 stundas nepārtrauktu iekārtas darbību
3.14 | Komplektācijā iekļaut pieauguša un bērna pirksta sensoru kā arī pacientu vadu.
3.15 | Piedāvājumam pievienot ar iekārtu lietojamo palīgmateriālu sarakstu ar to cenām, par ko var tik noslēgts palīgmateriālu piegādes līgums iekārtas garantijas laikā.

## 4. daļa
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Pulsa oksimetru un to piederumu piegāde
4. daļa - Pirksta pulsa oksimetrs ar PVI
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Pirksta pulsa oksimetrs ar PVI
| Paredzamais daudzums (gab.): | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
Iekārta mēra skābekļa saturācijas (SpO2) līmeni, perfūzijas indeksu (PI), un pulsu (PR)
Tehniskās prasības:
4.1 | Pulsa mērīšanas diapazons vismaz: 25-240 bpm ± 3
4.2 | SpO2 mērīšanas diapazons: 0 - 100 %
4.3 | PI perfūzijas indeksa mērīšanas diapazons: 0.03-20%
4.4 | Minimāla SpO2 mērījumu precizitāte pie zemas perfūzijas vai miera stāvoklī: ±2 %
4.5 | Paredzēts pieaugušiem un bērniem (virs 30kg)
4.6 | Augstas izšķirtspējas displejs ar rotācijas funkciju (attēla rotēšana)
4.7 | Kritiena izturīgs korpuss
4.8 | Mitruma izturīgs korpuss IP23
4.9 | Pacienta Pletismogrammas vizualizācija mērīšanas laikā
4.10 | Signāla kvalitātes indikators
4.11 | Pulsa variācijas indeksa (PVI) mērīšanas diapazons: 0-100%
4.12 | Bateriju efektivitāte vismaz: 1600 mērījumi